## Поверка
№ п/п | Дата поверки | № счета | Собственник | Сокращенное наименование | Адрес собственника | Наименование, тип СИ, номер в Госреестре | Тип СИ | Номер ГРСИ | Номер сферы | Год выпуска | Заводской номер СИ | В составе (наименование блока, зав. номер) | Количество каналов | Поверено в объеме | Причина непригодности | Номер протокола | Пригодность | Номер свидетельства/извещения в ФИФ ОЕИ | Вид поверки | Условия поверки для протокола | Методика поверки | МПИ | Эталоны | Средства поверки | Номера эталонов | Номер знака поверки | Поверитель | Номер поверителя | Условия поверки | День | Месяц | Год | День следующей | Месяц следующей | Год следующей | ИНН собственника | Температура | Влажность | Давление | Напряжение | Частота | Примечание | Литера н | Протокол в ФИФ ОЕИ | Протокол | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 | Значение 4 | Значение 5 | Значение 6 | Значение 7 | Значение 8 | Значение 9 | Значение 10 | Значение 11 | Значение 12 | Значение 13 | Значение 14 | Значение 15 | Значение 16 | Значение 17 | Значение 18 | Значение 19 | Значение 20 | Значение 21 | Значение 22 | Значение 23 | Значение 24 | Значение 25 | Значение 26 | Значение 27 | Значение 28 | Значение 29 | Значение 30 | Значение 31 | Значение 32 | Значение 33 | Значение 34 | Значение 35 | Значение 36 | Значение 37 | Значение 38 | Значение 39 | Значение 40 | Значение 41 | Значение 42 | Значение 43 | Значение 44 | Значение 45 | Значение 46 | Значение 47 | Значение 48 | Значение 49 | Значение 50 | Значение 51 | Значение 52 | Значение 53 | Значение 54 | Значение 55 | Значение 56 | Значение 57 | Значение 58 | Значение 59 | Значение 60 | Значение 61 | Значение 62 | Значение 63 | Значение 64 | Значение 65 | Значение 66 | Значение 67 | Значение 68 | Значение 69 | Значение 70 | Значение 71 | Значение 72 | Значение 73 | Значение 74 | Значение 75 | Значение 76 | Значение 77 | Значение 78 | Значение 79 | Значение 80 | Значение 81 | Значение 82 | Значение 83 | Значение 84 | Значение 85 | Значение 86 | Значение 87 | Значение 88 | Значение 89 | Значение 90 | Значение 91 | Значение 92 | Значение 93 | Значение 94 | Значение 95 | Значение 96 | Значение 97 | Значение 98 | Значение 99 | Значение 100 | Значение 101 | Значение 102 | Значение 103 | Значение 104 | Значение 105 | Значение 106 | Значение 107 | Значение 108 | Значение 109 | Значение 110 | Значение 111 | Значение 112 | Значение 113 | Значение 114 | Значение 115 | Значение 116 | Значение 117 | Значение 118 | Значение 119 | Значение 120 | Значение 121 | Значение 122 | Значение 123 | Значение 124 | Значение 125 | Значение 126 | Значение 127 | Значение 128 | Значение 129 | Значение 130 | Значение 131 | Значение 132 | Значение 133 | Значение 134 | Значение 135 | Значение 136 | Значение 137 | Значение 138 | Значение 139 | Значение 140 | Значение 141 | Значение 142 | Значение 143 | Значение 144 | Значение 145 | Значение 146 | Значение 147 | Значение 148 | Значение 149 | Значение 150 | Значение 151 | Значение 152 | Значение 153 | Значение 154 | Значение 155 | Значение 156 | Значение 157 | Значение 158 | Значение 159 | Значение 160 | Значение 161 | Значение 162 | Значение 163 | Значение 164 | Значение 165 | Значение 166 | Значение 167 | Значение 168 | Значение 169 | Значение 170 | Значение 171 | Значение 172 | Значение 173 | Значение 174 | Значение 175 | Значение 176 | Значение 177 | Значение 178 | Значение 179 | Значение 180 | Значение 181 | Значение 182 | Значение 183 | Значение 184 | Значение 185 | Значение 186 | Значение 187 | Значение 188 | Значение 189 | Значение 190 | Значение 191 | Значение 192 | Значение 193 | Значение 194 | Значение 195 | Значение 196 | Значение 197 | Значение 198 | Значение 199 | Значение 200 | Значение 201 | Значение 202 | Значение 203 | Значение 204 | Значение 205 | Значение 206 | Значение 207 | Значение 208 | Значение 209 | Значение 210 | Значение 211 | Значение 212 | Значение 213 | Значение 214 | Значение 215 | Значение 216 | Значение 217 | Значение 218 | Значение 219 | Значение 220 | Значение 221 | Значение 222 | Значение 223 | Значение 224 | Значение 225 | Значение 226 | Значение 227 | Значение 228 | Значение 229 | Значение 230 | Значение 231 | Значение 232 | Значение 233 | Значение 234 | Значение 235 | Значение 236 | Значение 237 | Значение 238 | Значение 239 | Значение 240 | Значение 241 | Значение 242 | Значение 243 | Значение 244 | Значение 245 | Значение 246 | Значение 247 | Значение 248 | Значение 249 | Значение 250
номер_документа | дата_поверки | номер_счета | собственник | сокращение | адрес_собственника | наименование_си | тип_си | номер_грси | код_сферы | год_изготовления | заводской_номер | в_составе | каналов | в_объеме | причина_непригодности | номер_протокола | пригодность | номер_ФИФ | вид_поверки | условия_поверки_протокол | методика | мпи | эталоны | доп_эталоны | номера_эталонов | номер_клейма | поверитель | номер_поверителя | условия_поверки | число | месяц | год | число_след | месяц_след | год_след | инн | температура | влажность | давление | напряжение | частота | примечание | литера_н | протокол_фиф | протокол | зн_1 | зн_2 | зн_3 | зн_4 | зн_5 | зн_6 | зн_7 | зн_8 | зн_9 | зн_10 | зн_11 | зн_12 | зн_13 | зн_14 | зн_15 | зн_16 | зн_17 | зн_18 | зн_19 | зн_20 | зн_21 | зн_22 | зн_23 | зн_24 | зн_25 | зн_26 | зн_27 | зн_28 | зн_29 | зн_30 | зн_31 | зн_32 | зн_33 | зн_34 | зн_35 | зн_36 | зн_37 | зн_38 | зн_39 | зн_40 | зн_41 | зн_42 | зн_43 | зн_44 | зн_45 | зн_46 | зн_47 | зн_48 | зн_49 | зн_50 | зн_51 | зн_52 | зн_53 | зн_54 | зн_55 | зн_56 | зн_57 | зн_58 | зн_59 | зн_60 | зн_61 | зн_62 | зн_63 | зн_64 | зн_65 | зн_66 | зн_67 | зн_68 | зн_69 | зн_70 | зн_71 | зн_72 | зн_73 | зн_74 | зн_75 | зн_76 | зн_77 | зн_78 | зн_79 | зн_80 | зн_81 | зн_82 | зн_83 | зн_84 | зн_85 | зн_86 | зн_87 | зн_88 | зн_89 | зн_90 | зн_91 | зн_92 | зн_93 | зн_94 | зн_95 | зн_96 | зн_97 | зн_98 | зн_99 | зн_100 | зн_101 | зн_102 | зн_103 | зн_104 | зн_105 | зн_106 | зн_107 | зн_108 | зн_109 | зн_110 | зн_111 | зн_112 | зн_113 | зн_114 | зн_115 | зн_116 | зн_117 | зн_118 | зн_119 | зн_120 | зн_121 | зн_122 | зн_123 | зн_124 | зн_125 | зн_126 | зн_127 | зн_128 | зн_129 | зн_130 | зн_131 | зн_132 | зн_133 | зн_134 | зн_135 | зн_136 | зн_137 | зн_138 | зн_139 | зн_140 | зн_141 | зн_142 | зн_143 | зн_144 | зн_145 | зн_146 | зн_147 | зн_148 | зн_149 | зн_150 | зн_151 | зн_152 | зн_153 | зн_154 | зн_155 | зн_156 | зн_157 | зн_158 | зн_159 | зн_160 | зн_161 | зн_162 | зн_163 | зн_164 | зн_165 | зн_166 | зн_167 | зн_168 | зн_169 | зн_170 | зн_171 | зн_172 | зн_173 | зн_174 | зн_175 | зн_176 | зн_177 | зн_178 | зн_179 | зн_180 | зн_181 | зн_182 | зн_183 | зн_184 | зн_185 | зн_186 | зн_187 | зн_188 | зн_189 | зн_190 | зн_191 | зн_192 | зн_193 | зн_194 | зн_195 | зн_196 | зн_197 | зн_198 | зн_199 | зн_200 | зн_201 | зн_202 | зн_203 | зн_204 | зн_205 | зн_206 | зн_207 | зн_208 | зн_209 | зн_210 | зн_211 | зн_212 | зн_213 | зн_214 | зн_215 | зн_216 | зн_217 | зн_218 | зн_219 | зн_220 | зн_221 | зн_222 | зн_223 | зн_224 | зн_225 | зн_226 | зн_227 | зн_228 | зн_229 | зн_230 | зн_231 | зн_232 | зн_233 | зн_234 | зн_235 | зн_236 | зн_237 | зн_238 | зн_239 | зн_240 | зн_241 | зн_242 | зн_243 | зн_244 | зн_245 | зн_246 | зн_247 | зн_248 | зн_249 | зн_250
| 08.02.2021 | 9/0000184 | ООО «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» | ООО «АСС» | 460027, Г.ОРЕНБУРГ. УЛ.ДОНГУЗСКАЯ 72 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-103803 |  | 4 | - | п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (ошибка по каналу измерения O₂) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со734; со55; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610056331 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 04, рег. № 60659-15 | Лидер 04 | 60659-15 | 05 | 2017 | C424005169 |  | 4 | - | п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения О2) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со734; со49; со48; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | {pr_60659_04}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 14,58 23,74 14,58 0 23,74;-3 3 3 3 -3 3;15 15 1 15 15 1;;;1;1>#<5;0 25 50 25 0 50;-5 5 5 5 -5 5;0;;;0;1>#<6;0 10 17 35 65 35 0 65;-5 5 5 5 5 -5 5;30 30 30 100 100 100 30 100;;;1;1>#<7;0 36 80 360 815 360 0 815;-5 5 5 5 5 5 -5 5;100 100 100 1 1 1 100 1;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116061 |  | 1 | - | п. 6.2 Опробование (не включается) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116065 |  | 1 | - | п. 6.2 Опробование (не включается) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116058 |  | 1 | - | п. 6.2 Опробование (не включается) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116038 |  | 1 | - | п. 6.2 Опробование (не включается) |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116032 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116045 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116063 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | C327116079 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | ВВ30008098 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 08.02.2021 | 9/0000173 | Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2017 | ВВ30008018 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5250000771 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1>
| 02.03.2021 | 9/0000099 | Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ» | ООО ИК «СИБИНТЕК» | 117152, Москва г, Загородное ш, дом № 1 | Газоанализатор АГМ-510, мод. МВ, рег. № 46395-11 | АГМ-510 | 46395-11 | 14 | 2019 | 19076233 |  | 6 | - | п. 7.4 Определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения NO₂) |  | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: 50,9 (45÷75) %; атмосферное давление: 100,84 (86÷106) кПа | методика поверки в составе эксплуатационной документации (Приложение А к руководству по эксплуатации ДКИН. 413411.001 РЭ) | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 36668; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13049; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со160; со734; со157; со158; со738; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (86÷106) кПа | 02 | марта | 2021 | 01 | марта | 2022 | 7708119944 | 23,1 | 50,9 | 100,84 |  |  |  |  | -
| 02.03.2021 | 9/0000197 | Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ» | ООО ИК «СИБИНТЕК» | 117152, Москва г, Загородное ш, дом № 1 | Газоанализатор АГМ-510, мод. МВ, рег. № 46395-11 | АГМ-510 | 46395-11 | 14 | 2019 | 19076236 |  | 6 | - | п. 7.3 Опробование (неисправна клавиатура) |  | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: 50,9 (45÷75) %; атмосферное давление: 100,84 (86÷106) кПа | методика поверки в составе эксплуатационной документации (Приложение А к руководству по эксплуатации ДКИН. 413411.001 РЭ) | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 36668; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13049; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со160; со734; со157; со158; со738; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (86÷106) кПа | 02 | марта | 2021 | 01 | марта | 2022 | 7708119944 | 23,1 | 50,9 | 100,84 |  |  |  |  | -
| 11.03.2021 |  | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0181 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1>
| 11.03.2021 |  | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0180 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1>
| 12.03.2021 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2019 | 13311 |  | 1 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0>
| 19.03.2021 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ» | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 120 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 27067 |  | 4 | - |  |  | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,1 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (65±15) %; атмосферное давление: 98,73 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со49; со48; со734; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 19 | марта | 2021 | 18 | марта | 2022 | 5612028890 | 22,1 | 51,6 | 98,73 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 10 18 50 75 50 18 10 0 75;1>i<enhs;-1,5 1,5 15 15 15 15 15 1,5 -1,5 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 25 110 170 110 25 0 170;0>i<enco;-5 5 10 10 10 5 -5 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | 1 | 21 | 33 | 54 | 33 | 22 | 0 | 54 | 1,0 | -1,0 | -2,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | 0,2 | 14,3 | 24,0 | 14,3 | 0,2 | 24,1 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | #h2s# | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 0 | 9 | 16 | 51 | 73 | 51 | 15 | 9 | 0 | 75 | 0,0 | -1,0 | -11,1 | 2,0 | -2,7 | 2,0 | -16,7 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | #co# | 0 | 25 | 110 | 170 | 110 | 25 | 0 | 170 | 0 | 26 | 111 | 176 | 112 | 25 | 0 | 177 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | пригоден к применению | свидетельство

## Условия
Дата | Температура, ОC | Влажность, % | Атмосферное давление, кПа | Напряжение питающей сети, В | Частота питающей сети, Гц
дата_поверки | температура | влажность | давление | напряжение | частота
2019-07-02 | 23.3 | 51.2 | 98.79
2019-07-03 | 22.4 | 45.3 | 98.85
2019-07-04 | 21.1 | 41.4 | 99.69
2019-07-05 | 21.5 | 44.6 | 99.62
2019-07-08 | 22.1 | 43.2 | 99.81
2019-07-09 | 22.3 | 46.5 | 99.7
2019-07-10 | 21.6 | 41.7 | 99.38
2019-07-11 | 21.1 | 41.4 | 99.63
2019-07-12 | 20.9 | 47.1 | 99.64
2019-07-15 | 20.6 | 50.1 | 98.68
2019-07-16 | 21.4 | 41.3 | 100.14
2019-07-17 | 21.3 | 41.4 | 100.16
2019-07-18 | 22.6 | 41.7 | 99.58
2019-07-19 | 21.6 | 50.9 | 99.71
2019-07-22 | 22.5 | 44.3 | 100.19
2019-07-23 | 22.3 | 45.1 | 100.01
2019-07-24 | 21.3 | 41.5 | 100.39
2019-07-25 | 21.3 | 41.3 | 100.46
2019-07-26 | 21.4 | 41.5 | 100.38
2019-07-29 | 21.6 | 40.1 | 98.52
2019-07-30 | 22.2 | 41.6 | 99.35
2019-07-31 | 20.9 | 51.3 | 99.07
2019-08-01 | 21.2 | 41.3 | 98.12
2019-08-02 | 21.4 | 41.5 | 98.67
2019-08-05 | 21.5 | 41.1 | 99.39
2019-08-06 | 21.3 | 41.3 | 99.68
07.08.2019 | 21.3 | 41.6 | 100,3
2019-08-08 | 21.2 | 41.2 | 100.49
2019-08-09 |  |  | 100.49
2019-08-12 |  |  | 98.89
13.08.2019 |  |  | 99,26
2019-08-14 |  |  | 99.78
15.08.2019 | 23.2 | 54.5 | 100.43
2019-08-16 | 22.1 | 44.2 | 100.73
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19 | 22.4 | 47.3 | 101.09
2019-08-20 | 22.3 | 44.2 | 101.07
2019-08-21 | 23.1 | 44.1 | 100.7
2019-08-22 |  |  | 100.94
2019-08-23 |  |  | 101.09
2019-08-26 | 22.1 | 43.4 | 100.68
2019-08-27 | 22.3 | 41.3 | 100.77
2019-08-28 | 22.6 | 43.1 | 99.58
29.08.2019 | 21.5 | 40,6 | 99.57
2019-08-30 | 21.4 | 38.7 | 100
2019-09-02 | 21.2 | 50.1 | 100.18
2019-09-03 | 22.6 | 43.4 | 100.17
2019-09-04 | 21.5 | 50.6 | 100.12
2019-09-05 | 22.8 | 43.8 | 100.86
2019-09-06 | 22.3 | 51.2 | 100.86
2019-09-09 | 22.8 | 45.2 | 101.53
2019-09-10 | 22.1 | 41.5 | 101.47
2019-09-11 | 22.6 | 52.3 | 102.08
2019-09-12 | 21.7 | 51.1 | 102.14
2019-09-13 | 21.5 | 46.4 | 101.58
2019-09-16 | 21.3 | 43.7 | 100.17
2019-09-17 | 22.3 | 52 | 99.64
2019-09-18 | 21.8 | 51.5 | 99.38
2019-09-19 | 21.6 | 51.1 | 99.02
2019-09-20 | 21.8 | 43.5 | 100.57
2019-09-23 | 22.5 | 48.9 | 98.72
2019-09-24 | 22.1 | 51.3 | 100.49
2019-09-25 | 21.3 | 43.8 | 100.83
2019-09-26 | 22.6 | 51 | 100.93
2019-09-27 |  |  | 100.68
2019-09-30 | 22.4 | 51.6 | 101.31
2019-10-01 | 23.7 | 48.2 | 101.25
2019-10-02 | 21.3 | 49 | 100.98
2019-10-03 | 21.8 | 51.9 | 101.27
2019-10-04 | 22.4 | 43.2 | 101.49
2019-10-07 | 21.6 | 45.6 | 100.31
2019-10-08 | 22.6 | 46.2 | 101.01
2019-10-09 | 23.4 | 48.6 | 100.88
2019-10-10 | 21.7 | 46.3 | 100.98
2019-10-11 | 22.9 | 52.1 | 101.38
2019-10-14 | 21.8 | 46.8 | 100.06
2019-10-15 | 22.4 | 47.5 | 100.38
2019-10-16 | 21.6 | 52 | 100.85
2019-10-18 | 21.4 | 51.3 | 101.38
2019-10-23 | 22.5 | 51 | 101.07
2019-10-25 | 21.7 | 43.2 | 101.16
28.10.2019 | 21,9 | 42,6 | 99,5
29.10.2019
30.10.2019 | 22,8 | 51,6 | 100,07
31.10.2019 | 21,4 | 51,3 | 99,19
01.11.2019 | 21,7 | 50,9 | 100,36
2019-11-05
2019-11-06 | 21.9 | 51.2 | 101.27
2019-11-07 | 21.1 | 52 | 100.94
08.11.2019
11.11.2019 | 22,1 | 51,2 | 102,34
12.11.2019 | 21,5 | 50,6 | 101,48
13.11.2019 | 22,1 | 51,0 | 101,26
14.11.2019 | 21,7 | 51,3 | 101,86
15.11.2019 | 22,5 | 50,4 | 103,08
2019-11-18 | 21.2 | 51.8 | 101.95
2019-11-19 | 21.6 | 50.7 | 101.27
2019-11-20 | 21.7 | 50.3 | 102.93
21.11.2019 | 21,9 | 50,6 | 103,7
2019-11-22 | 21.1 | 50.2 | 103.09
26.11.2019 | 21,8 | 51,2 | 102,32
2019-11-27 | 21.5 | 50.3 | 102.29
2019-11-28 | 22.1 | 50.4 | 102.34
29.11.2019 | 21,5 | 50,9 | 102,29
2019-12-02 | 21.8 | 51.6 | 100.15
03.12.2019 | 22,0 | 50,9 | 101,47
2019-12-04 | 22.1 | 51.8 | 100.62
2019-12-05 | 21.5 | 50.9 | 100.32
2019-12-06 | 22.5 | 50.3 | 100.57
2019-12-09 | 21.8 | 51.6 | 101.22
2019-12-10 | 22.3 | 52 | 101.23
11.12.2019 | 21,4 | 50,3 | 100,95
2019-12-12 | 21.8 | 51.4 | 100.7
2019-12-13 | 21.7 | 50.3 | 101.58
2019-12-16 | 21.5 | 50.6 | 101.77
2019-12-17
2019-12-18 | 22.1 | 50.8 | 100.33
2019-12-19 | 21.9 | 50.6 | 100.52
2019-12-20 | 21.3 | 51.4 | 98.37
2019-12-23 | 21.6 | 50.4 | 102.04
2019-12-24 | 21.8 | 50.3 | 101.96
2019-12-27 | 22 | 50.4 | 99.46
2020-01-09 | 21 | 51.5 | 101.67
101.15
2020-01-13 |  |  | 100.71
2020-01-14 |  |  | 100.12
2020-01-15 |  |  | 101.3
2020-01-16 |  |  | 101.66
2020-01-17 | 22 | 51.6 | 100.88
2020-01-20 | 21.5 | 50.9 | 101.05
2020-01-22 | 23 | 50.7 | 98.69
2020-01-23 | 22.4 | 51.6 | 98.37
2020-01-24 | 23.1 | 51.2 | 99.19
2020-01-27 | 21.6 | 50.5 | 99.59
2020-01-28 | 23.2 | 51.4 | 101.05
2020-01-29 | 22.4 | 50.6 | 101.78
2020-01-30 | 22.1 | 50.4 | 101.31
2020-01-31 | 23.4 | 51.4 | 100.71
2020-02-03 | 21.9 | 51 | 99.83
2020-02-04 | 22.6 | 50.8 | 99.59
2020-02-05 | 22.1 | 51.2 | 99.26
2020-02-06 | 22.7 | 51.3 | 100.02
2020-02-07 | 21.5 | 50.4 | 99.2
2020-02-10 |  |  | 101.43
2020-02-11 | 22.2 | 51.2 | 100.9
2020-02-12 | 21.6 | 50.7 | 101
2020-02-13 | 22.3 | 50.4 | 100.39
2020-02-14 | 22.4 | 51.2 | 100.3
2020-02-17 | 21.8 | 50.6 | 102.71
2020-02-18 | 22.5 | 51.3 | 101.85
2020-02-19 | 21.9 | 51.6 | 101.25
2020-02-20 | 21.6 | 50.4 | 100.79
2020-02-21 | 23.4 | 51.7 | 101.19
25.02.2020 | 21,9 | 50,9 | 99,85
2020-02-26 | 22.4 | 51.5 | 98.23
2020-02-27 | 23 | 50.8 | 100.44
2020-03-16 | 22.5 | 50.1 | 100.47
2020-03-17 | 21.9 | 51.4 | 101.26
2020-03-18 | 22.5 | 51.4 | 101.97
2020-03-19 | 21.9 | 46.2 | 101.46
2020-03-20 | 21.8 | 52 | 99.32
2020-03-23 | 22.4 | 51.6 | 101.53
2020-03-24 | 21.7 | 50.6 | 102.16
2020-03-25 | 22.3 | 51.2 | 102.6
2020-03-26 | 22.8 | 51.6 | 102.07
2020-03-27 | 22.4 | 51 | 101.59
20.05.2020 | 20,5 | 51,2 | 99,41
21.05.2020 | 22,6 | 45,0 | 99,76
22.05.2020 | 23,4 | 39,5 | 99,90
2020-05-25 | 23.5 | 44.1 | 100.97
26.05.2020 | 23,1 | 50.6 | 101,39
27.05.2020 | 22,5 | 51,8 | 100,84
28.05.2020 | 21,9 | 50,2 | 100,61
29.05.2020 | 22,4 | 50,7 | 100,58
01.06.2020 | 22,6 | 51,3 | 100,11
02.06.2020 | 23,1 | 50,9 | 100,34
03.06.2020 | 23,3 | 51,2 | 100,29
04.06.2020 | 22,5 | 50,2 | 100,35
05.06.2020 | 23,4 | 50,8 | 101,03
08.06.2020 | 23,1 | 44,7 | 100,78
09.06.2020 | 22,6 | 44,4 | 101,10
10.06.2020 | 22,4 | 42,3 | 101,06
11.06.2020 | 20,0 | 50,1 | 100,53
15.06.2020 | 20,1 | 50,3 | 101,27
16.06.2020 | 22,1 | 50,4 | 100,97
17.06.2020 | 22,5 | 50,6 | 100,50
18.06.2020 | 22,4 | 50,9 | 100,22
19.06.2020 | 22,6 | 51,4 | 100,69
22.06.2020 | 23,9 | 47.2 | 99,98
23.06.2020 | 22,4 | 51,1 | 100,54
25.06.2020 | 22,4 | 50,8 | 99,86
26.06.2020 | 22,8 | 51,1 | 100,36
29.06.2020 | 22,5 | 51,7 | 99,55
2020-06-30 | 22.2 | 50.1 | 99.62
2020-07-01 | 23.1 | 50.2 | 100.37
2020-07-02 | 22.9 | 50.7 | 100.67
2020-07-03 | 22.4 | 50.3 | 100.4
2020-07-06 | 22.6 | 40.4 | 100.05
2020-07-07 | 23.8 | 47.5 | 100.23
2020-07-08 | 23 | 46.4 | 100.41
2020-07-09 | 22.6 | 47.4 | 100.38
2020-07-10 | 22.4 | 44.3 | 100.35
2020-07-13 | 22.6 | 42.7 | 100.32
2020-07-14 | 23.1 | 40.4 | 100.36
2020-07-15 | 22.4 | 36.2 | 100.34
2020-07-16 | 22.3 | 38.2 | 100.18
2020-07-17 | 22.6 | 37 | 99.8
2020-07-20 | 21 | 41 | 99.89
2020-07-21 | 22.3 | 37.6 | 99.79
2020-07-22 | 21.8 | 50.1 | 99.44
2020-07-23 | 22.6 | 51.2 | 99.12
2020-07-24 | 22.2 | 50.3 | 99.53
2020-07-27 | 22.6 | 50.3 | 100.49
28.07.2020 | 22,6 | 50,1 | 100,62
2020-07-29 | 23.7 | 50.8 | 100.58
2020-07-30 | 23 | 40.3 | 100.52
31.07.2020 | 22,7 | 51,2 | 100
03.08.2020 | 22,5 | 48,3 | 99,98
2020-08-04 | 23.1 | 50.6 | 99.44
05.08.2020 | 22,4 | 51,3 | 99,90
06.08.2020 | 23,1 | 50,4 | 100,22
2020-08-07 | 22.8 | 51.3 | 99.89
10.08.2020 | 22,9 | 50,7 | 98,62
11.08.2020 | 22,5 | 50,1 | 99,36
12.08.2020 | 22,7 | 50,3 | 99,83
13.08.2020 | 23,1 | 51,0 | 99,94
14.08.2020 | 23,1 | 51,2 | 99,31
17.08.2020 | 22,9 | 50,7 | 99,27
18.08.2020 | 23,6 | 50,5 | 99,11
19.08.2020 | 22,5 | 50,4 | 99,68
20.08.2020 | 23,1 | 51,1 | 99,86
21.08.2020 | 23,8 | 50,6 | 100,00
2020-08-24 | 23.4 | 50.5 | 100.19
25.08.2020 | 23,1 | 50,2 | 100,52
26.08.2020 | 22,7 | 50,2 | 100,38
27.08.2020 | 23,2 | 50,6 | 100,52
2020-08-31 | 22.4 | 50.1 | 101.85
2020-09-01 | 23.1 | 50.8 | 100.78
2020-09-02 | 23.4 | 51.9 | 100.42
03.09.2020 | 23,5 | 50,8 | 101,40
2020-09-04 | 22.9 | 50.3 | 101.69
07.09.2020 | 23,5 | 50,4 | 101,52
2020-09-08 | 22.8 | 50.7 | 101.43
09.09.2020 | 22,6 | 50,4 | 100,51
10.09.2020 | 23,7 | 50,9 | 100,24
11.09.2020 |  |  | 100.47
14.09.2020 | 22,7 | 50,4 | 100,67
15.09.2020 | 22,8 | 50,6 | 99,60
16.09.2020 | 23,5 | 37,4 | 99,26
17.09.2020 | 23,2 | 38,0 | 100,00
18.09.2020 | 23,4 | 50,3 | 100,93
21.09.2020 | 22,2 | 38,5 | 99,96
22.09.2020 | 23,4 | 50,3 | 100,19
23.09.2020 | 23,2 | 51,3 | 99,95
2020-09-24
2020-09-25
28.09.2020 | 23,6 | 50,4 | 102,41
29.09.2020 | 23,7 | 50,8 | 102,24
2020-09-30 | 23.7 | 50.3 | 102.19
01.10.2020 | 23,8 | 33,9 | 102,12
02.10.2020 | 23,2 | 37,2 | 102,10
05.10.2020 | 23,7 | 32,7 | 102,60
06.10.2020 | 23,4 | 35 | 102,57 | 220,3 | 50,0
07.10.2020 | 22,4 | 51,0 | 101,79
08.10.2020 | 23,3 | 50,2 | 102,74 | 220,1 | 50,0
09.10.2020 | 22,6 | 50,4 | 103,29 | 220,4 | 50,0
12.10.2020 | 23,4 | 32,8 | 102,42
13.10.2020 | 22,8 | 32,1 | 102,10
14.10.2020 | 23,4 | 34,0 | 101,80
15.10.2020 | 23,6 | 32,4 | 101,58
16.10.2020 | 23,1 | 35,1 | 100,85
19.10.2020 | 24,0 | 30,7 | 100,69
20.10.2020 | 23,5 | 32,1 | 100,16
21.10.2020 | 23,1 | 50,1 | 100,32
22.10.2020 | 22,8 | 51,0 | 100,85
23.10.2020 | 23,4 | 50,4 | 101,25 | 220,1 | 50,0
26.10.2020 | 22,8 | 51,7 | 100,06
27.10.2020 | 22,2 | 50,4 | 101,05 | 220,3 | 50,0 | 100,30
28.10.2020 | 21,5 | 52,9 | 102,15 | 220,2 | 50,0 | 102,55
29.10.2020 | 23,1 | 50,8 | 102,60
30.10.2020 | 22,5 | 51,2 | 102,22
02.11.2020 | 23,1 | 51,0 | 101,72 | 220,4 | 50,0
03.11.2020 | 22,8 | 50,7 | 101,97
05.11.2020 | 23,4 | 51,3 | 101,63
06.11.2020 | 22,3 | 50,4 | 100,46 | 220,3 | 50,0
09.11.2020 | 22,6 | 51,2 | 99,85 | 220,1 | 50,0
10.11.2020 | 23,1 | 50,4 | 100,28
11.11.2020 | 22,8 | 51,4 | 100,23
12.11.2020 | 23,7 | 50,3 | 101,13
13.11.2020 | 21,3 | 52,4 | 100,88
16.11.2020 | 21,6 | 50,5 | 103,00
17.11.2020 | 22,4 | 50,6 | 103,43 | 220,3 | 50,0
18.11.2020 | 22,4 | 52,3 | 103,57 | 220,2 | 50,0
19.11.2020 | 21,0 | 50,4 | 103,24 | 220,5 | 50,0
20.11.2020 | 22,1 | 50,7 | 103,11
23.11.2020 | 23,0 | 50,3 | 102,25 | 220,1 | 50,0
2020-11-24 | 22 | 50.6 | 101.59
25.11.2020 | 21,9 | 51,5 | 101,19
26.11.2020 | 22,3 | 51,0 | 100,94
27.11.2020 | 22,5 | 51,5 | 101,3 | 220,6 | 50,0
30.11.2020 | 22,1 | 50,3 | 103,92 | 220,4 | 50,0
01.12.2020 | 21,7 | 52,1 | 103,69 | 220,8 | 50,0
02.12.2020 | 21,4 | 50,7 | 103,34 | 220,4 | 50,0
03.12.2020 | 22,0 | 50,9 | 102,97 | 220,4 | 50,0
04.12.2020 | 21,6 | 51,7 | 103,03 | 220,1 | 50,0
07.12.2020 | 23,5 | 52,1 | 103,01 | 220,2 | 50,0
2020-12-08 | 21.8 | 50.4 | 102.51
09.12.2020 | 22,4 | 50,7 | 102,51
10.12.2020 | 23,8 | 50,3 | 102,60
11.12.2020 | 22,2 | 50,6 | 103,15 | 220,2 | 50,0
14.12.2020 | 21,1 | 52,8 | 103 | 220,1 | 50,0
15.12.2020 | 21,4 | 50,6 | 102,75 | 220,4 | 50,0
16.12.2020 | 22,3 | 51,7 | 102,14
17.12.2020 | 21,7 | 51,1 | 101,63
18.12.2020 | 23,0 | 50,1 | 100,77
21.12.2020 | 22,5 | 51,2 | 103,03
22.12.2020 | 22,6 | 50,4 | 102,79 | 220,3 | 50,0
23.12.2020 | 21,3 | 50,7 | 102,05 | 220,3 | 50,0
24.12.2020 | 22,6 | 51,2 | 101,51
25.12.2020 | 23,1 | 50,8 | 101,65
28.12.2020 | 22,6 | 50,6 | 101,54 | 220,2 | 50,0
29.12.2020 | 22,8 | 51,3 | 102,33
2021-01-11 | 21.6 | 52.4 | 100.07
2021-01-12 | 22 | 50.7 | 100.68
2021-01-13 | 21.6 | 52 | 102.27
2021-01-14 | 21.1 | 51.3 | 101.32
2021-01-15 | 22.7 | 52.4 | 99.59
2021-01-18 | 22.4 | 51.5 | 100.59
2021-01-19 | 22.1 | 51.2 | 99.91
2021-01-20 | 23.1 | 50.8 | 100.58
21.01.2021 | 23,1 | 52,0 | 101,00
2021-01-22 | 22.4 | 50.6 | 100.99
2021-01-25 | 23.1 | 51.2 | 102.38
2021-01-26 | 22.5 | 51.2 | 102.26
2021-01-27 | 22.7 | 50.1 | 102.22
2021-01-28 | 22,0 | 51,1 | 101,71
29.01.2021 | 22,2 | 51,2 | 100,66
01.02.2021 | 22,7 | 50,6 | 100,90
2021-02-02 | 22 | 50.4 | 101.38
2021-02-03 | 21.3 | 51.7 | 100.75
2021-02-04 | 22.6 | 51.2 | 100.55
2021-02-05 | 21.7 | 50.4 | 99.45
2021-02-08 | 22.4 | 51.8 | 99.88
2021-02-09 | 21.7 | 50.6 | 101.19
2021-02-10 | 22.4 | 51.6 | 101.48
2021-02-11 | 21.3 | 52.4 | 100.98
2021-02-12 | 20.9 | 50.7 | 100.88
2021-02-15 | 23 | 50.5 | 100.86
2021-02-16 | 22.7 | 50.7 | 101.22
2021-02-17 | 22.3 | 51 | 101.39
2021-02-18 | 21.9 | 51.1 | 100.1
19.02.2021 | 21,5 | 51,2 | 100,92
20.02.2021 | 22,3 | 50,8 | 101,12
24.02.2021 | 22,8 | 51,6 | 100,79
25.02.2021 | 22,4 | 51,4 | 102,07
26.02.2021 | 22,6 | 51,9 | 101,14
2021-03-01 | 22.5 | 50.8 | 100.65
2021-03-02 | 23.1 | 50.9 | 100.84
2021-03-03 | 21.8 | 50.2 | 99.12
2021-03-04 | 22.4 | 51.6 | 99.8
2021-03-05 | 23.1 | 51.3 | 99.55
09.03.2021 | 23,5 | 50,8 | 99,86
10.03.2021 | 21,7 | 50,7 | 99,08
11.03.2021 | 22,8 | 50,9 | 100,38
12.03.2021 | 22,2 | 51,8 | 101,31
15.03.2021 | 22,8 | 50,5 | 102,33
2021-03-16 | 22.6 | 51.9 | 102.5
2021-03-17 | 23.2 | 50.6 | 102.19
2021-03-18 | 23 | 52 | 98.6 |  |  | ОГПЗ | 100.52
19.03.2021 | 22,1 | 51,6 | 98,73

## СИ
№ п/п | Средство измерений | Тип прибора | Номер сферы | Методика поверки | Эталоны | Доп. Эталоны | Рег. Номера эталонов | Блоки | Поверено | МПИ | Условия поверки | Причина непригодности | Протокол | Дата актуализации | Примечание
номер | наименование_си | тип_си | код_сферы | методика | эталоны | доп_эталоны | номера_эталонов | в_составе | в_объеме | мпи | условия_поверки | причина_непригодности | протокол | дата_актуализации | примечание
| port40 | [11 empty] | {pr_port40}i<name;"">i<info;"">f<nch;fNoms;0 25 45 25 0 45;0>i<ench;5;5;5;5;5;5>i<etch;50;50;50;50;50;50>f<no;fNoms;4,98 14,58 28,85 14,58 4,98 28,85;1>i<eno;5;5;5;5;5;5>i<eto;10;1;1;1;10;1>f<nhs;fNoms;0 50 95 50 0 95;1>i<enhs;20;20;20;20;20;20>i<eths;8;1;1;1;8;1>f<nco;fNoms;20 250 450 250 20 450;0>i<enco;10;10;10;10;10;10>i<etco;20;1;1;1;20;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>e<4>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>e<5>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;1;1>e<6>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;2>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;2>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;2>o<name;info;c1;c2;#o2#;no;vo;eo;#ch4#;nch;vch;ech;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco>
| Анализатор нефтепродуктов TS 3000, рег. № 25596-08 | TS 3000 | 05 | «Анализаторы нефтепродуктов TS 3000, TS 4000. Методика поверки» | дипропилдисульфид для синтеза, партия № S4304917, годен до 31.08.2019г; гексан для хромотографии, партия № 1-07-2, годен до 07.2018г |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Анализатор промышленных газов ElGas PG 100, рег. № 60789-15 | ElGas PG 100 | 05 | МП-242-1836-2014 «Анализаторы промышленных газов «ELGAS PG 100», «ELGAS PG 100P». Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, № 9766; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, № 6983; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, № 3368 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 58; 67; 64; 160; 49 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний |  | 23.12.2020
| Анализаторы нефтепродуктов «Невод», рег. № 17946-05 | Невод | 05 | ЯВША.414213.000МП «Анализатор нефтепродуктов «Невод». Методика поверки» | ГСО 7248-96 государственный стандартный образец состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде ; ПГ ± 0,2% |  |  |  | - | 12
| Аспиратор сильфонный АМ-0059, рег. № 19028-09 | АМ-0059 | 05 | МП-242-0873-2009 «Аспираторы сильфонные АМ-0059. Методика поверки», ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», июль 2009 г. | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 9-06951 |  | - | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение абсолютной погрешности аспиратора | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_0059> | 18.01.2021
| Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 05 | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | - | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | 18.01.2021
| Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 05 | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | - | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3;;0,5>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | 18.01.2021
| Аспиратор сильфонный АМ-5П, рег. № 39098-08 | АМ-5П | 05 | раздел 3 АМ-5П.00.000 РЭ | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | - | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | 18.01.2021
| Воздухозаборное устройство газоанализатора универсального переносного типа УГ-2, рег. № 1543-61 | УГ-2 | 05 | МИ 1852-88 «ГСИ. Газоанализатор УГ-2 (воздухозаборное устройство). Методика поверки» | 3.1.ZBK.0692.2016, газометр тарировочный ГТ-1, №89, основная относительная погрешность ± 2 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 9-0692 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±2) °С; относительная влажность: {1:} (не более 90) %; атмосферное давление: {2:} (90÷104) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>*<-1;0,30;0,34;2>#<3;30 60 100 120 150 220 250 265 300 325 350 400;5;1;;;0;3> | 18.01.2021
| Воздухозаборное устройство газоанализатора универсального переносного типа УГ-2, рег. № 1543-67 | УГ-2 | 05 | МИ 1852-88 «ГСИ. Газоанализатор УГ-2 (воздухозаборное устройство). Методика поверки» | 3.1.ZBK.0692.2016, газометр тарировочный ГТ-1, №89, основная относительная погрешность ± 2 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 9-0692 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±2) °С; относительная влажность: {1:} (не более 90) %; атмосферное давление: {2:} (90÷104) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>*<-1;0,30;0,34;2>#<3;30 60 100 120 150 200 250 265 300 325 350 400;5;1;;;0;3> | 18.01.2021
| Газоанализатор 2GAS, рег. № 48232-11 | 2GAS | 14 | МП 242-1149-2011 «Газоанализатор 2GAS. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, № 33193; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, № 33186; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6980; ГСО 10563-2015, 1-го разряда, № 36668; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, № 6983 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 57; 157; 64; 160; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.2.3 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.2.4 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO |  | 22.12.2020
| Газоанализатор ALTAIR 2X, рег. № 61890-2015 | ALTAIR 2X | 05 | МП-242-1924-2015 "Газоанализаторы ALTAIR 2X. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31902 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<Газоанализатор ALTAIR 2X;ALTAIR_2X_1.04.001_application.hex Altair_2X_1.04.001_application_with_bootloader.bin;1.04;0xC0EA1881;CRC32;;;;;>a<H₂S в диапазоне (0-100);млн¯¹;Δ=±1 млн¯¹;Δ=±1 млн¯¹;δ=±10 %;δ=±10 %>a<-;-;-;-;-;->a<;;;;;>a<;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<8;0 8 50 90;0 0 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<7;- - - -;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1> | 08.09.2020
| Газоанализатор ALTAIR 4X, рег. № 53517-13 | ALTAIR 4X | 05 | МП-242-1486-2013 «Газоанализатогры ALTAIR 4X. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 169; 55; 734; 48; 65; 160 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п.6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения СО); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения H₂S); п. 6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<Газоанализатор ALTAIR 4X;ALTAIR 4X;2.03;0x9479;CRC16;;;;;>a<O₂ в диапазоне (0-25);% об; Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-142);мг/м³;Δ=±2 мг/м³;Δ=±2 мг/м³;δ=±20 %;δ=±20 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;0 11 23,74 -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 4,5 71 135;-2 2 20 20;0 0 1 1;;;0;1> | 12.03.2021
| Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 3500, рег. № 32633-14 | Pac 3500 | 05 | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка общего функционирования; п. 6.2.2 Проверка установленных пороговых значений и срабатывания сигнализации; п. 6.2.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.3.1 Определение основной погрешности; п. 6.3.2 Определение вариации показаний | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | 25.02.2021
| Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 05 | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка общего функционирования; п. 6.2.2 Проверка установленных пороговых значений и срабатывания сигнализации; п. 6.2.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.3.1 Определение основной погрешности; п. 6.3.2 Определение вариации показаний | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | 25.02.2021
| Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 05 | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование и подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 8.3 Определение метрологических характеристик; п. 8.3.1 Определение допускаемой погрешности газоанализатора; п. 8.3.2 Определение вариации показаний; п. 8.3.3 Определение времени установления поазаний газоанализатора | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | 25.02.2021
| Газоанализатор GasBadge Pro, рег. № 56256-14 | GasBadge | 05 | МП 56256-14 "Газоанализаторы GasBagde Plus, GasBadge Pro. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение основной погрешности, п. 5.4 Проверка программного обеспечения |  | 01.07.2020
| Газоанализатор S4100, мод. S4100T, рег. № 25422-03 | S4100T | 05 | МП-2003-1 «Газоанализаторы серии S4100, модели S4100C и S4100T. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265; |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 17.06.2020
| Газоанализатор S4100, мод. S4100T, рег. № 25422-08 | S4100T | 05 | МП-2003-1 «Газоанализаторы серии S4100, модели S4100C и S4100T. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265; |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 17.06.2020
| Газоанализатор S4100, мод. S4100С, рег. № 25422-08 | S4100С | 05 | МП-2003-1 «Газоанализаторы серии S4100, модели S4100C и S4100T. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265; | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 17.06.2020
| Газоанализатор Senko, SP12C7, рег. № 49889-12 | SP12C7 | 05 | МП-242-1294-2012 "Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный особой чистоты марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO); п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения O₂); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CH₄); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения H₂S); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CO) | {pr_49889_sp12c7}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<4;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<5;10;18;0>#<6;0 25 50 25 0 50;-5;0;;;0;1>*<7;15;22;0>#<8;0 19 50 95 50 19 0 95;-4 4 20 20 20 4 -4 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<9;20;40;0>#<10;0 47 250 475 250 47 0 475;-5 5 10 10 10 5 -5 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<11;20;40;0> | 25.01.2021 | 4к
| Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 05 | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | 25.01.2021
| Газоанализатор АВГ-4, рег. № 27861-08 | АВГ-4 | 14 | Газоанализаторы АВГ-4. Методика поверки. МП 242-0783-2008 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33192; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 57; 160; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.2.3 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла | f<nco;fNoms;0 0,8 3,5 0,8 0 3,5;1>i<nch;0 500 1000 500 0 1000>f<ncoo;fNoms;0 8 14 8 0 14;1>f<noo;fNoms;0 0,8 8 0,8 0 8;1>i<neco;-0,03 0,03 3 0,03 -0,03 3>i<nech;-10 5 5 5 -10 5>i<necoo;-0,5 0,5 4 0,5 -0,5 4>i<neoo;-0,1 0,1 3 0,1 -0,1 3>i<tco;0 0 1 0 0 1>i<tch;0 1 1 1 0 1>i<tcoo;0 0 1 0 0 1>i<too;0 0 1 0 0 1>i<nd;600 1200 3000 6000 600 1200 3000 6000>i<nt;20 50 90>i<ned;2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5>i<net;2,5 2,5 2,5>i<td;1200 1200 6000 6000 1200 1200 6000 6000>i<tt;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<c3;fChoise;"падение давления не превышает 1,5 кПа";"падение давления превышет 1,5 кПа">f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>e<5>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vcoo;fVals;ncoo;necoo;tcoo;2;1>f<voo;fVals;noo;neoo;too;2;1>e<6>f<vd;fVals;nd;ned;td;0;1>e<7>f<vt;fVals;nt;net;tt;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>f<ecoo;fErrs;ncoo;vcoo;tcoo;2>f<eoo;fErrs;noo;voo;too;2>f<ed;fErrs;nd;vd;td;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;c3;vco;eco;vch;ech;vcoo;ecoo;voo;eoo;vd;ed;vt;et> | 13.10.2020
| Газоанализатор АНКАТ 7621, исполнение АНКАТ 7621-03ВН, рег. № 16625-97 | АНКАТ 7621-03ВН | 05 | МП 13343-92 «Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 45 | блок датчика № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 25.02.2021
| Газоанализатор Анкат 7664, рег. № 17538-98 | Анкат 7664 | 05 | "Газоанализаторы Анкат 7664. Методика поверки ИБЯЛ.413411.024 МП" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7631, рег. № 13608-99 | АНКАТ-7631 | 05 | раздел 12 ИБЯЛ.413411.007 РЭ | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17, 3.1.ZBK.0147.2013 |  | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7631М, мод. АНКАТ-7631М-H₂S, рег. № 26373-04 | АНКАТ-7631М-H2S | 05 | ИБЯЛ.413411.039 РЭ, приложение А, «Газоанализаторы АНКАТ-7631 М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (96±10) кПа | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. А6.3.3 Определение вариации показаний |  | 17.06.2020
| Газоанализатор АНКАТ-7631М, мод. АНКАТ-7631М-О₂, рег. № 26373-04 | АНКАТ-7631М-О₂ | 05 | ИБЯЛ.413411.039 РЭ, приложение А, «Газоанализаторы АНКАТ-7631 М. Методика поверки» | ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19041 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (96±10) кПа | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. А6.3.3 Определение вариации показаний |  | 28.11.2019
| Газоанализатор АНКАТ-7631М, мод. АНКАТ-7631М-СО, рег. № 26373-04 | АНКАТ-7631М-СО | 05 | ИБЯЛ.413411.039 РЭ, приложение А, «Газоанализаторы АНКАТ-7631 М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-H₂S, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-H2S | 05 | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 10 17;-0,75 25 25;0 1 1;;;1;1>a<A7631Micro;2.0;1EC5;CRC16;мг/м³;0-20;0-3;0,75;3-20;25;H₂S;воздух;;> | 17.02.2021
| Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-О₂, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-О₂ | 05 | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | ГСО 10563-2015, паспорт № 19042, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт № 19041, разряд нулевой |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7664М, рег. № 29710-05 | АНКАТ-7664М | 05 | ИБЯЛ.413411.043 РЭ «Газоанализаторы АНКАТ-7664М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7664М, рег. № 29710-08 | АНКАТ-7664М | 05 | ИБЯЛ.413411.043 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, паспорт № 8730, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-02, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-02 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; стандартные образцы состава газовой смеси: ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19041 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-03, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-03 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; стандартные образцы состава газовой смеси: ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт П-6748; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала газоанализатора; п. 6.2.4 Проверка порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности; п. 6.3.2 Определение вариации показаний |  | 05.02.2020
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-03, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро-03 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; стандартные образцы состава газовой смеси: ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт П-6748; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала газоанализатора; п. 6.2.4 Проверка порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности; п. 6.3.2 Определение вариации показаний |  | 05.02.2020
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-04, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-04 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23113; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23126 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала гозоанализатора; п. 6.2.4 Проверка порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности. 6.3.2 Определение вариации показаний | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CH₄;% НКПР;5;5;5;-;-;-;-;-;-;-;-;-;->@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<6;0 14 28;0,9;0;;;1;1>#<6;0 25 48;5;0;;;1;1>#<6;- - -;5 25 47,5;0;;;1;1>#<6;- - -;2,5 5 8,5;0;;;1;1> | 18.08.2020
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-06, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-06 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; стандартные образцы состава газовой смеси: ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт 19042; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт 19041; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 26515 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-08, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-08 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО 10563-2015, паспорт 19042, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт 19041, разряд нулевой |  |  |  | - | 12 |  | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала гозоанализатора; п. 6.2.4 Проверка порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности. 6.3.2 Определение вариации показаний | a<CH₄;% НКПР;5;5;5;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;->@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<6;0 50 94,3;5;0;;;1;1>#<6;- - -;0,9;0;;;1;1>#<6;- - -;5 25 47,5;0;;;1;1>#<6;- - -;2,5 5 8,5;0;;;1;1> | 18.08.2020
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, мод. АНКАТ-7664Микро-14, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро-14 | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23113; азот газообразный особой чистоты марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 47449-11 | АНКАТ-7664Микро | 05 | ИБЯЛ.413411.053 МП «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31902; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 58; 50; 49; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала газоанализатора; п. 6.2.3 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.2.4 Проверка порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности (неисправен канал измерения O₂); п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности (неисправен канал измерения СО); п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности (неисправен канал измерения CH₄); п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности (неисправен канал измерения H₂S); п. 6.3.2 Определение вариации показаний | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14 28;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1> | 11.08.2020
| Газоанализатор АСКОН-02, мод. АСКОН-02.13, рег. № 24782-04 | АСКОН-02.13 | 14 | Газоанализатор АСКОН-02.00 Руководство по эксплуатации, АСКМ 02.000 000 РЭ, раздел 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23196; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 57; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В (+10/-15) %) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 12.7.1 Внешний осмотр; п. 12.7.2 Проверка герметичности; п. 12.7.3 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 12.7.4 Проверка сопротивления изоляции; п. 12.7.5 Определение метрологических характеристик; п. 12.7.6 Определение погрешности измерения частоты вращения КВД; п. 12.7.7 Определение погрешности измерения температуры масла | f<nco;fNoms;0 0,8 3,5 3,5 0,8 0;1>i<nch;0 500 1000 1000 500 0>f<ncoo;fNoms;0 8 14 14 8 0;1>f<noo;fNoms;0 12 18 18 12 0;1>i<neco;-0,2 0,2 6 6 0,2 -0,2>i<nech;-20 6 6 6 6 -20>i<necoo;-20 6 6 6 6 -20>i<neoo;-1 6 6 6 6 -1>i<tco;0 0 1 1 0 0>i<tch;0 1 1 1 1 0>i<nd;300 900 1500 3000 6000 9000>i<nt;20 50 80>i<ned;2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5>i<net;2,5 2,5 2,5>i<td;10000 10000 10000 10000 10000 10000>i<tt;80 80 80>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;"падение давления не превышает 1,5 кПа";"падение давления превышет 1,5 кПа">e<5>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vcoo;fVals;ncoo;necoo;tch;2;1>f<voo;fVals;noo;neoo;tch;2;1>e<6>f<vd;fVals;nd;ned;td;0;1>e<7>f<vt;fVals;nt;net;tt;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>f<ecoo;fErrs;ncoo;vcoo;tch;2>f<eoo;fErrs;noo;voo;tch;2>f<ed;fErrs;nd;vd;td;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;vco;eco;vch;ech;vcoo;ecoo;voo;eoo;vd;ed;vt;et> | 12.10.2020
| Газоанализатор АСКОН-02, мод. АСКОН-02.44, рег. № 24782-04 | АСКОН-02.44 | 14 | Газоанализатор АСКОН-02.00 Руководство по эксплуатации, АСКМ 02.000 000 РЭ, раздел 12 | 3.1.ZBK.0145.2013; 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 |  | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В (+10/-15) %) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 12.7.1 Внешний осмотр; п. 12.7.2 Проверка герметичности; п. 12.7.3 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 12.7.4 Проверка сопротивления изоляции; п. 12.7.5 Определение метрологических характеристик; п. 12.7.6 Определение погрешности измерения частоты вращения КВД; п. 12.7.7 Определение погрешности измерения температуры масла |  | 22.12.2020
| Газоанализатор взрывоопасных газов многоканальный Сигма-1, рег. № 20692-00 | Сигма-1 |  | инструкцией «Газоанализатор взрывоопасных газов многоканальный Сигма-1. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4, мод. Сигнал-4М-Н2S, рег. № 38260-08 | Сигнал-4М-Н2S |  | ГПСК 02.00.00.000 ДЛ «Инструкция. Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО 10599-2015, паспорт № П-6748, разряд первый; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор ГАММА-100, рег. № 60152-15 | ГАММА-100 | 05 | ИБЯЛ.413251.001 МП «Газоанализаторы ГАММА-100. Методика поверки» с изменением № 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9769; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9770; водород газообразный чистый марки «1-й сорт» ГОСТ Р 51673-2000, паспорт № 9773 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 70; 71 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 200,3 (230±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения | a<H₂;95-100;% об.;γ=±5 %;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;94,87 97,95 100 97,95 94,87 100;-5 5 5 5 -5 5;5 5 5 5 5 5;2 4;;2;1>@<5;1;s;u>a<gamma-100;1.0;1273;CRC-16> | 24.11.2020 | [H2: 95-100 % об.]
| Газоанализатор ГАММА-100, рег. № 60152-15 | ГАММА-100 | 05 | ИБЯЛ.413251.001 МП «Газоанализаторы ГАММА-100. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 22148; азот газообразный ОЧ марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 200,3 (230±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения | a<H₂;0-3;% об.;γ=±5 %;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 1,5 2,85 1,5 0 2,85;-5 5 5 5 -5 5;3 3 3 3 3 3;2 4;;3;1>@<5;1;s;u>a<gamma-100;1.0;1273;CRC-16> | 24.08.2020
| Газоанализатор ГИАМ-29, рег. № 16391-97 | ГИАМ-29 | 14 | «Газоанализаторы ГИАМ-29. Методика поверки ИБЯЛ.413311.018 МП» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2295-Л; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, № 25383; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 46; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка герметичности газовой системы газоанализатора; п. 6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.6.1 Определение основной приведеннй погрешности |  | 27.07.2020
| Газоанализатор ГИАМ-302, рег. № 17131-98 | ГИАМ-302 |  | ИБЯЛ.413311.019 МП «Газоанализатор ГИАМ-302. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор горючих газов ТГА, модели PIRECL, рег. № 44416-10 | ТГА, мод. PIRECL | 05 | МП-2010-4 "Газоанализаторы горючих газов ТГА модели PIRECL. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265; |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 17.06.2020
| Газоанализатор ГТМ-5101-В3, рег. № 16569-97 | ГТМ-5101-В3 |  | Газоанализаторы ГТМ-5101-В3. Методика поверки ИБЯЛ.413241.004 МП | ГСО 10506-2014, № 8011, разряд первый, ГСО 10506-2014, №8017, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4, исп. ПКУ-4-К, рег. № 41710-09 | ПКУ-4-К |  | МП-242-0900-2009 «Газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4, мод. ПКУ-4 В, рег. № 62127-15 | ПКУ-4 В | 05 | МП-242-1929-2015 «Газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4 модификаций ПКУ-4 В, ПКУ-4 Н, ПКУ-4 / Х. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 57 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка функционирования газоанализатора; п. 6.2.2 Проверка установленных значений порогов срабатывания сигнализации; п. 6.2.3 Проверка герметичнсоти газового тракта и производительности встроенного компрессора (только для исполнений с принудительным отбором пробы); п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной абсолютной погрешности газоанализатора; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | i<id;Pku4v.txt;1.15;"1BEB79E3FF2625AF9FBB2D89DE085903E75A887ABAE768D4B5BD180A2571C021, алгоритм ГОСТ Р 32.11-94">i<ne;0,1 0,35 0,475>i<t;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>f<n;fNoms;0 5 9,5;2>e<8>f<v;fVals;n;ne;t;2;1>f<e;fErrs;n;v;t;2>e<10>f<time;fVals;45;15;0;0;1;g>o<"ПКУ-4 В";"CO₂ в диапазоне: 0-10 % об.";"% об.";"Δ= ± 0,1 %";"Δ= ± 0,35 %";"Δ= ± 0,475 %";id;c1;c2;c3;n;v;e;time;"с (не более 60 с)"> | 23.11.2020
| Газоанализатор ДИСК-ТК, рег. № 20849-01 | ДИСК-ТК | 05 | «Газоанализаторы ДИСК-ТК. Методика поверки» Приложение Е к руководству по эксплуатации ЛНПК2.840.001 РЭ с изменением №1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9769; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9770; водород газообразный чистый марки «1-й сорт» ГОСТ Р 51673-2000, паспорт № 9773 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 70; 71 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±3,3) кПа; напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц: 220,3 (220±11) В | п. 6.1 Внешний осмотр; 6.2 Проверка герметичности газовых каналов; п. 6.4 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.5 Опробование; п. 6.6 Определение основной приведенной погрешности | a<H₂;95-100;% об.;γ=±6 %;;;;;;>@<1;1;s;u>@<4;1;s;u>#<5;94,87 97,95 100 97,95 94,87 100;-6 6 6 6 -6 6;3 3 3 3 3 3;;conv4_20 95 100;3;1> | 24.11.2020 | [H2: 95-100 % об.]
| Газоанализатор ДИСК-ТК, рег. № 20849-01 | ДИСК-ТК | 05 | «Газоанализаторы ДИСК-ТК. Методика поверки» Приложение Е к руководству по эксплуатации ЛНПК2.840.001 РЭ с изменением №1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 22148; азот газообразный ОЧ марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±3,3) кПа; напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц: 220,3 (220±11) В | п. 6.1 Внешний осмотр; 6.2 Проверка герметичности газовых каналов; п. 6.4 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.5 Опробование; п. 6.6 Определение основной приведенной погрешности | a<H₂;0-3;% об.;γ=±4 %;;;;;;>@<1;1;s;u>@<4;1;s;u>#<5;0 1,5 2,85 1,5 0 2,85;-4 4 4 4 -4 4;3 3 3 3 3 3;;conv4_20 0 3;3;1> | 24.08.2020
| Газоанализатор ДИСК-ТК, рег. № 20849-16 | ДИСК-ТК | 05 | «Газоанализаторы ДИСК-ТК. Методика поверки» Приложение Е к руководству по эксплуатации ЛНПК2.840.001 РЭ с изменением №1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 22148; азот газообразный ОЧ марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,00÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц: 220,3 (220±11) В | п. 6.1 Внешний осмотр; 6.2 Проверка герметичности газовых каналов; п. 6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.4 Опробование; п. 6.5 Определение основной приведенной погрешности; п. 6.6. Идентификация программного обеспечения и оценка влияния на метрологические характеристики средства измерений | a<H₂;0-3;% об.;γ=±6 %;;;;;;>@<1;1;s;u>@<4;1;s;u>#<5;0 1,5 2,85 1,5 0 2,85;-6 6 6 6 -6 6;3 3 3 3 3 3;;conv4_20 0 3;3;1> | 24.08.2020
| Газоанализатор ИДК-10, мод. ИДК-10-01, рег. № 66741-17 | ИДК-10 | 05 | МП-242-2061-2019 "ГСИ. Газоанализаторы ИДК-10. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 47; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 24 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (97,3÷104,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности при периодической поверке; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.4 Определение времени установления показаний | a<СН₄;% НКПР;5;10;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 93,7;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<6;5;9;0>*<6;10;18;0> | 29.07.2020
| Газоанализатор Инфракар М, мод. Инфракар М1.01, рег. № 20624-08 | Инфракар М1.01 | 14 | МП 242-0771-2008 «Газоанализаторы ИНФРАКАР - М. Методика поверки.» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 170; 734; 57; 160; 49 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла |  | 26.02.2021
| Газоанализатор Инфракар М, мод. Инфракар М1.01, рег. № 56186-14 | Инфракар М1 | 14 | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | 3.1.ZBK.0145.2013; 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21568; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23197; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 304136 |  | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла |  | 22.01.2020
| Газоанализатор Инфракар М, мод. Инфракар М1Т.01, рег. № 56186-14 | Инфракар М1Т.01 | 14 | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | 3.1.ZBK.0145.2013; 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21568; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23197; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 304136 |  | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 06.02.2020 | причины, условия
| Газоанализатор Инфракар М, мод. Инфракар М2, рег. № 56069-13 | Инфракар М2 | 14 | МП 242-1653-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР-М. Методика поверки.» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21568; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23197; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-08, рег. № 56186-14 | ИНФРАКАР-08 | 14 | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, паспорт № 20989, разряд 1 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-08.01, рег. № 17438-08 | ИНФРАКАР-08.01 | 14 | МП 242-0770-2008 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п.6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла | f<nch;fNoms;0 250 3000 250 0 3000;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | 12.10.2020
| Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-10, рег. № 17438-08 | ИНФРАКАР-10 | 14 | МП 242-0770-2008 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 170 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла | {pr_17438}f<nch;fNoms;0 250 2500 250 0 2500;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | 03.03.2021
| Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-10, рег. № 56186-14 | ИНФРАКАР-10 | 14 | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 170 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Подтверждение соответствия ПО; п. 6.2.2 Проверка работоспособности; п. 6.2.3 Проверка герметичности; п. 6.2.4 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан); п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла | {pr_17438}f<nch;fNoms;0 250 2500 250 0 2500;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | 03.03.2021
| Газоанализатор ИНФРАКАР-А, рег. № 22487-08 | ИНФРАКАР-А | 14 | ВЕКМ.413311.005 ДЛ «Газоанализаторы ИНФРАКАР-А. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов; п. 6.3.2 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя |  | 14.09.2020
| Газоанализатор инфракрасный ПГА, исполнения ПГА-46, рег. № 17679-12 | ПГА-46 |  | МП 242-1356-2012 «Газоанализаторы инфракрасные ПГА. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; ГСО-ПГС 10506-2014, паспорт № 14810, разряд первый; ГСО-ПГС 10563-2015, паспорт № 25387, разряд нулевой |  | 9-0145; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор инфракрасный ПГА, исполнения ПГА-6, рег. № 17679-12 | ПГА-6 |  | МП 242-1356-2012 «Газоанализаторы инфракрасные ПГА. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор инфракрасный ПГА-7, рег. № 17679-04 | ПГА-7 |  | ЯВША.413311.010 ПС Раздел 9, «Газоанализаторы инфракрасные ПГА. Методика поверки» |  |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор Колион-1В, рег. № 16298-09 | Колион-1В |  | ЯКРГ2.840.003МП "Газоанализаторы КОЛИОН-1. Методика поверки " | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор МГЛ-19, мод. МГЛ-19.8А, рег. № 17541-09 | МГЛ-19.8А |  | ИРМБ.413416.001 МП «Газоанализаторы "МГЛ-19". Методика поверки.» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор метана РОДОС 03, рег. № 25639-03 | РОДОС 03 | 05 | КНРД 413216.001 «Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО 10599-2015, паспорт № П-6500, разряд первый |  | 114 |  | - | 12
| Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. Автотест CO-CH-Д-Т, рег. № 15263-00 | Автотест CO-CH-Д-Т | 14 | М 008.00.000.00ДЛ Методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33192; Комплект светофильтров М90, рабочий эталон, зав. № 232 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; Манометр образцовый типа МО 1227, зав. № 7388, кт 0,15 | 9-0145; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения СН); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения СО); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения дымности) | {pr_15263_coch}a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;250 500 1000 2000;20 6 6 6;0 1 1 1;;;0;1>#<5;0,5 0,7 1 4;0,2 0,2 0,2 6;0 0 0 1;;;2;1>#<6;200 500 1000 2000 4000 6000 8000;2,5;1;;;0;1>/<7;smog;80,3 0,05 0> | 03.09.2020
| Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. Автотест CO-CH-Т, рег. № 15263-00 | Автотест CO-CH-Т | 14 | М 008.00.000.00ДЛ Методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33192 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; Манометр образцовый типа МО 1227, зав. № 7388, кт 0,15 | 9-0145; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения СН); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения СО); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения дымности) | {pr_15263_coch}a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;250 500 1000 2000;20 6 6 6;0 1 1 1;;;0;1>#<5;0,5 0,7 1 4;0,2 0,2 0,2 6;0 0 0 1;;;2;1>#<6;200 500 1000 2000 4000 6000 8000;2,5;1;;;0;1> | 03.09.2020
| Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. АВТОТЕСТ-01.02, рег. № 15263-05 | АВТОТЕСТ-01.02 | 14 | МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; Манометр образцовый типа МО 1227, зав. № 7388, кт 0,15 | 9-0145; 9-0931; 170; 734 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.3 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения СН); п. 6.3.1 Определение основной погрешности (канал измерения CО) | {pr_15263_0102}a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;250 500 1000 2000;20 6 6 6;0 1 1 1;;;0;1>#<6;0,5 0,7 1 4;0,2 0,2 0,2 6;0 0 0 1;;;2;1>#<7;200 500 1000 2000 4000 6000 8000;2,5;1;;;0;1> | 26.02.2021
| Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. АВТОТЕСТ-01.03, рег. № 15263-05 | АВТОТЕСТ-01.03 | 14 | МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591, частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. № 890480 | 9-0145; 9-0931; 734; 57; 170; 49; 160 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Опробование работы канала измерения дымности прибора; п. 6.2.3 Проверка герметичности; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности; п. 6.32 Определение основной погрешности канала измерения частоты оборотов коленчатого вала двигателя; п. 6.3.3 Определение погрешности температуры масла; п. 6.4 Определение основной погрешности канала измерения дымности | {pr_15263_0103}f<nco;fNoms;0,5 0,7 1 4;1>f<ncoo;fNoms;14 12 10 6;1>f<nch;fNoms;250 500 1000 2000;0>f<noo;fNoms;0,95 1,9 5 15;2>i<nf;200 500 1000 2000 4000 6000 8000>i<nef;2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5>i<tf;1 1 1 1 1 1 1>i<neco;0,2 0,2 0,2 6>i<tco;0 0 0 1>i<necoo;1 1 1 1>i<tcoo;0 0 0 0>i<nech;20 6 6 6>i<tch;0 1 1 1>i<neoo;0,2 0,2 6 6>i<too;0 0 1 1>i<nt;60 90 120>i<net;2 2 2>i<tt;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<7>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<vcoo;fVals;ncoo;necoo;tcoo;2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<voo;fVals;noo;neoo;too;2;1>f<vf;fVals;nf;nef;tf;0;1;;10>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>f<ecoo;fErrs;ncoo;vcoo;tcoo;2>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eoo;fErrs;noo;voo;too;2>f<ef;fErrs;nf;vf;tf;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;0>o<c1;c2;#co;nco;vco;eco;#coo;ncoo;vcoo;ecoo;#ch;nch;vch;ech;#oo;noo;voo;eoo;#f;nf;vf;ef;#t;nt;vt;et> | 04.03.2021
| Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. АВТОТЕСТ-01.04, рег. № 15263-05 | АВТОТЕСТ-01.04 | 14 | МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; комплект светофильтров М90, рабочий эталон, зав. № 232; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 |  | 9-0145; 9-0931; 58; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Опробование работы канала измерения дымности; п. 6.2.3 Проверка герметичности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности | {pr_15263_coch}a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;250 500 1000 2000;20 6 6 6;0 1 1 1;;;0;1>#<5;0,5 0,7 1 4;0,2 0,2 0,2 6;0 0 0 1;;;2;1>#<6;200 500 1000 2000 4000 6000 8000;2,5;1;;;0;1>/<7;smog;80,3 0,05 0> | 18.11.2020
| Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6, мод. МАГ-6 П-В, рег. № 46523-11 | МАГ-6 П-В | 05 | МП-242-1099-2010 «Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка функционирования газоанализатора; п. 6.2.2 Проверка установленных порогов срабатывания сигнализации; п. 6.2.3 Проверка герметичности газового тракта и производительности встроенного компрессора; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний |  | 02.09.2020
| Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-01, рег. № 32646-15 | М-02-01 | 05 | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 49; 48; 734; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | п. 14.6.1 Проверка внешнего вида; п. 14.6.2 Опробование; п. 14.6.3 Определение основной погрешности измерения | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 10 18 50 75 50 18 10 0 75;1>i<enhs;-1,5 1,5 15 15 15 15 15 1,5 -1,5 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 25 110 170 110 25 0 170;0>i<enco;-5 5 10 10 10 5 -5 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | 21.01.2021
| Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 05 | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 49; 48; 734; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | п. 14.6.1 Проверка внешнего вида; п. 14.6.2 Опробование; п. 14.6.3 Определение основной погрешности измерения | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 10 18 50 75 50 18 10 0 75;1>i<enhs;-1,5 1,5 15 15 15 15 15 1,5 -1,5 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 25 110 170 110 25 0 170;0>i<enco;-5 5 10 10 10 5 -5 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | 21.01.2021
| Газоанализатор непрерывного определения метана ГНОМ 1, рег. № 22491-13 | ГНОМ 1 | 05 | раздел 14 руководства по эксплуатации ГНОМ 01.00.000 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23113; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (87,8÷106,7) кПа | п. 14.6.1 Проверка внешнего вида; п. 14.6.2 Опробование; п. 14.6.3 Определение основной абсолютной погрешности | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 1,1 2,2 1,1 0 2,2;-0,2;0;;;1;1>#<3;0 25 50 25 0 50;-5;0;;;0;1> | 19.08.2020
| Газоанализатор Ока-92, модификация Ока-92-О₂, рег. № 19520-10 | Ока | 05 | МП 19520-10 «Газоанализаторы модификаций «ОКА-92», «ОКА-Т», «ОКА-92М», «ОКА-МТ», «ОКА-92Т», «ОКА-92МТ», «ОКА-М». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23126; азот газообразный особой чистоты марки "5.5" | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | (0-30) % об. доли О₂ | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний | {pr_19520_O₂}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 6 15 28 15 6 0 28;-1 1 1 1 1 1 -1 1;0;3 5;;1;1>/<5;ока_время;15;28;1;0;1;20> | 11.08.2020 | O₂
| Газоанализатор Ока-92М, модификация Ока-92М-О₂-СН₄, рег. № 19520-00. | Ока-92М-О₂-СН₄ | 05 | приложением А к Паспорту ЛШЮГ 413411.009 «Газоанализаторы модификаций «ОКА-92», «ОКА-92Т», «ОКА-92М», «ОКА-МТ», «ОКА-Т», «ОКА-92МТ». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10563-2015, паспорт № 19042, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт № 19041, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт № 20991, разряд нулевой; ГСО 10599-2015, паспорт № П-6748, разряд первый |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | (0-30) % об. доли О₂, (0-0,5) % об. доли СН₄ | 12
| Газоанализатор Ока-92М, модификация Ока-92М-О₂-СН₄, рег. № 19520-10 | Ока | 05 | МП 19520-10 «Газоанализаторы модификаций «ОКА-92», «ОКА-Т», «ОКА-92М», «ОКА-МТ», «ОКА-92Т», «ОКА-92МТ», «ОКА-М». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23126; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | (0-30) % об. доли О₂, (0-0,5) % об. доли СН₄ | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний |  | 11.08.2020
| Газоанализатор Ока-92МТ, рег. № 19520-05 | Ока-92МТ | 05 | ЛШЮГ 413411.009 ДЛ, «Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний |  | 16.12.2019
| Газоанализатор Ока-92МТ, рег. № 19520-10 | Ока-92МТ | 05 | МП 19520-10 «Газоанализаторы модификаций «Ока-92», «Ока-Т», «Ока-92М», «Ока-МТ», «Ока-92Т», «Ока-92МТ», «Ока-М». Методика поверки» с Изменением 1. | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний |  | 16.12.2019
| Газоанализатор Ока-92Т, модификация Ока-92Т-О₂-Н₂-NH₃, рег. № 9520-10 | Ока-92Т-О₂-Н₂-NH₃ | 05 | ЛШЮГ 413411.009 ДЛ, «Газоанализаторы модификаций «ОКА-92», «ОКА-Т», «ОКА-92М», «ОКА-МТ», «ОКА-92Т», «ОКА-92МТ», «ОКА-М». Методика поверки» с изменением 1. | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10563-2015, паспорт № 19042, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт № 19041, разряд нулевой;ГСО 10506-2014, паспорт № 182845, разряд первый; ГСО 10506-2014, паспорт № 14810, разряд первый |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор Ока-МТ, рег. № 19520-10 | Ока-МТ | 05 | МП 19520-10 «Газоанализаторы модификаций «ОКА-92», «ОКА-Т», «ОКА-92М», «ОКА-МТ», «ОКА-92Т», «ОКА-92МТ», «ОКА-М». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | (0-0,5) % об. доли СН₄, (0-30) мг/м³ Н₂S | 12
| Газоанализатор Ока-Т, мод. Ока-Т-SО₂, рег. № 19520-10 | Ока-Т | 05 | ЛШЮГ 413411.009 ДЛ (МП 19520-10) «Методика поверки» с Изменением 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 30420; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36670 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 53; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.2 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.3 Проверка вариации показаний; п. 6.3.5 Проверка времени установления показаний | {pr_19520_SO₂}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 7,5 50 90 50 7,5 0 90;-25 25 25 25 25 25 -25 25;40 1 1 1 1 1 40 1;3 5;;1;1>/<5;ока_время;0;90;25;1;1;120> | 10.08.2020 | SO2
| Газоанализатор Ока-Т, рег. № 19520-05 | Ока-Т | 05 | ЛШЮГ 413411.009 ДЛ, «Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор Ока-Т, рег. № 19520-10 | Ока-Т | 05 | ЛШЮГ 413411.009 ДЛ (МП 19520-10) «Методика поверки» с Изменением 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 30420; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36670 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 53; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.3 Проверка идентификационных данных ПО; п. 6.3.2 Проверка основной погрешности и диапазона измерений; п. 6.3.3 Проверка вариации показаний; п. 6.3.5 Проверка времени установления показаний |  | 10.08.2020 | SO2
| Газоанализатор Оптик ИК, рег. № 62288-15 | Оптик ИК |  | МП-242-1933-2015 «Газоанализаторы Оптик ИК, Оптимус ИК. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386; |  |  |  | - | 12 | напряжение питания постоянного тока 24,0 В
| Газоанализатор оптический стационарный, ОГС-ПГП, рег. № 49128-12 | ОГС-ПГП | 05 | МП 242-1249-2011 «Газоанализаторы оптические стационарные ОГС-ПГП и газоанализаторы многоканальные оптические стационарные взрывозащищенные СГС-ПГП. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<CH₄;% об.;0;4,4;0,22;10;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,21 4,21;0,22 0,22 10;0 0 1;;conv4_20 0 4,4;2;1>*<6;10;18;0> | 25.02.2021
| Газоанализатор ОПТОГАЗ-500.1С, рег. № 31195-06 | ОПТОГАЗ-500.1С | 14 | ИРМБ.413311.030.РЭ "Газоанализаторы ОПТОГАЗ-500. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 23194; ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 36668 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 157; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,2 (220+22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности; п. 6.2.3 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.2.4 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологичческих характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO (неисправен канал измерения CO); п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO (неисправен канал измерения CH); п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO (неисправен канал измерения CO₂); п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO (неисправен канал измерения O2); п. 6.3.1 Определение основной погрешности по каналам измерения CO, CH, CO₂, O₂, NO (неисправен канал измерения NO) | a<CO;(0÷3,0) %;γ=±6;%;CO;(3,0÷7,0) %;δ=±6;%;CH;(0÷300) млн¯¹;Δ=±20;млн¯¹;CH;(300÷10000) млн¯¹;δ=±6;%;CO₂;(0÷6) %;Δ=±1,0;%;CO₂;(6÷20) %;δ=±6;%;NO;(0÷200) млн¯¹;Δ=±20;млн¯¹;NO;(200÷5000) млн¯¹;δ=±10;%;;;;;;;;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>e<8>rn<3;3;0;2;2;g>e<9>rn<10;10;0;0;1;g>rn<3;3;0;2;1;g>e<10>rn<0,5;0,5;0;2;1;g>rn<3;3;0;2;1;g>e<12>rn<10;10;0;0;1;g>rn<5;5;0;2;1;g> | 03.09.2020 | 4к нет ГСО CO₂
| Газоанализатор Палладий-3М, исп. Палладий-ЗМ-02, рег. № 32916-11 | Палладий-ЗМ-02 | 03 | ИБЯЛ.413411.048МП «Газоанализаторы Палладий-3М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0269; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 05 | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 49; 50 | датчики ДГЭ-М1-О2 зав. №, ДГЭ-М2-H2S зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. Б.6.1 Внешний осмотр; п. Б.6.2 Опробование; п. Б.6.2.1 проверка функционирования газоанализатора; п. Б.6.2.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. Б.6.3 Определение метрлогических характеристик; п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности; п. Б.6.3.2 Определение вариации показаний; п. Б.6.3.3 Определение времени установления показаний | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;мг/м³;мг/м³;%;мг/м³;мг/м³;%>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;0 9 40 9 0 40;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;-5 5 25 5 -5 25>i<tech;0 0 1 0 0 1>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;nech;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;40;20;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;"канал измерения H₂S (0-45) мг/м³;uch_1;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | 11.03.2021 | O₂, H₂S
| Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 05 | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 49; 50 | датчики ДГЭ-М1-О2 зав. №, ДГО-СH4 зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. Б.6.1 Внешний осмотр; п. Б.6.2 Опробование; п. Б.6.2.1 проверка функционирования газоанализатора; п. Б.6.2.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. Б.6.3 Определение метрлогических характеристик; п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности; п. Б.6.3.2 Определение вариации показаний; п. Б.6.3.3 Определение времени установления показаний | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;0 2,5 4,75 2,5 0 4,75;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;-0,1 0,2 0,29 0,2 -0,1 0,29>i<tech;0 0 0 0 0 0>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;nech;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;20;10;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;"канал измерения CH₄ (0-5) % об.;uch_1;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | 11.03.2021 | O₂, CH₄
| Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 05 | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 57 | датчик ДГО-СО2-1 зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. Б.6.1 Внешний осмотр; п. Б.6.2 Опробование; п. Б.6.2.1 проверка функционирования газоанализатора; п. Б.6.2.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. Б.6.3 Определение метрлогических характеристик; п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности; п. Б.6.3.2 Определение вариации показаний; п. Б.6.3.3 Определение времени установления показаний |  | 11.03.2021 | СO₂
| Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 05 | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734 | датчик ДГЭ-М2-СО зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. Б.6.1 Внешний осмотр; п. Б.6.2 Опробование; п. Б.6.2.1 проверка функционирования газоанализатора; п. Б.6.2.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. Б.6.3 Определение метрлогических характеристик; п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности; п. Б.6.3.2 Определение вариации показаний; п. Б.6.3.3 Определение времени установления показаний | i<uo2;мг/м³;мг/м³;%;мг/м³;мг/м³;%>i<uch;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 20 110 20 0 110;1>f<nch;fNoms;- - - - - -;1>i<neo2;-5 5 25 5 -5 25>i<teo2;0 0 1 0 0 1>i<nech;0,1 0,2 0,29 0,2 0,1 0,29>i<tech;0 0 0 0 0 0>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;- - - - - -;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;-;10;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения CO (0-120) мг/м³;uo2_1;pgo2;;;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | 11.03.2021 | СО
| Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 05 | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 49; 50 | датчик ДГЭ-М1-О2 зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. Б.6.1 Внешний осмотр; п. Б.6.2 Опробование; п. Б.6.2.1 проверка функционирования газоанализатора; п. Б.6.2.2 Проверка срабатывания сигнализации; п. Б.6.3 Определение метрлогических характеристик; п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности; п. Б.6.3.2 Определение вариации показаний; п. Б.6.3.3 Определение времени установления показаний | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;- - - - - -;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;0,1 0,2 0,29 0,2 0,1 0,29>i<tech;0 0 0 0 0 0>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;- - - - - -;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;-;10;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;;;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | 11.03.2021 | O₂
| Газоанализатор переносной ElGas мод. ElGas-MeshGuard, рег. № 55606-13 | ElGas-MeshGuard | 05 | МП 242-1613-2013 «Газоанализаторы переносные ElGas моделей ElGas-AreaRAE, ElGas-AreaRAE Steel, ElGas-MeshGuard. Методика поверки» |  |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний |  | 24.12.2019
| Газоанализатор персональный Gas Watch 2, мод. GW-2H, рег. № 23953-02 | GW-2H |  | ИП 2002-4 «Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор ПКГ-4-СО-К-1, рег. № 26329-09 | ПКГ-4-СО-К-1 |  | «Газоанализаторы ПКГ-4-СО-К-1, ПКГ-4-СО-Н-1, ПКГ-4-СО-В-1 руководство по эксплуатации и паспорт» приложение А | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 05 | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | 25.01.2021
| Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 4", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 4 | 05 | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 3.1.ZBK.0145.2013; 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23197; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; азот газообразный особой чистоты марки "5.5" |  | 9-0145; 9-0931; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала |  | 20.02.2020
| Газоанализатор портативный ALTAIR 4X, рег. № 46710-11 | ALTAIR 4X | 05 | МП-242-1095-2010 «Газоанализатогры ALTAIR 4X. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 169; 55; 734; 48; 65; 160 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения O₂); п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения CH₄); п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения СО); п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения H₂S); п. 6.3.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.3.3 Определение времени установления показаний | {pr_53517}a<Газоанализатор ALTAIR 4X;ALTAIR 4X;2.02;недоступен, вследствие защиты встроенного ПО от чтения и записи;-;;;;;>a<O₂ в диапазоне (0-25);% об; Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-142);мг/м³;Δ=±2 мг/м³;Δ=±2 мг/м³;δ=±20 %;δ=±20 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;0 11,97 23,74 -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 4,5 71 135;-2 2 20 20;0 0 1 1;;;0;1> | 24.02.2021
| Газоанализатор портативный ALTAIR 4XR, рег. № 71431-18 | ALTAIR 4XR | 05 | МП-242-2192-2017 «ГСИ. Газоанализатогры портативные ALTAIR 4XR. Методика поверки» с изменением № 1 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 169; 55; 734; 48; 65; 160 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п.6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения СО); п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения H₂S); п. 6.4.2 Определение времени установления показаний | {pr_53517}a<Газоанализатор ALTAIR 4XR;ALTAIR 4XR firmware;2.27.0;0xED34;CRC16;;;;;>a<O₂ в диапазоне (0-25);% об; Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-100);млн¯¹;Δ=±0,2 млн¯¹;Δ=±0,2 млн¯¹;δ=±10 %;δ=±10 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;0 11,00 23,74 -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 2,4 50 90;-0,2 0,2 10 10;0 0 1 1;;;1;1> | 16.12.2020
| Газоанализатор портативный ALTAIR 5, рег. № 45171-10 | ALTAIR 5 | 05 | МП - 242 - 1028 -2010 «Газоанализаторы портативные ALTAIR 5 и ALTAIR 5IR. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор портативный ALTAIR 5, рег. № 45171-10 | ALTAIR 5 | 05 | МП-242-1028-2010 «Газоанализаторы портативные ALTAIR5 и ALTAIR5IR. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор портативный ALTAIR PRO, исп. ALTAIR PRO H₂S, рег. № 35825-07 | ALTAIR PRO H2S | 05 | МП 242-0519-2007 «Газоанализаторы портативные ALTAIR PRO. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 09.12.2020
| Газоанализатор портативный BW модели Clip Real Time, рег. № 68988-17 | Clip Real Time | 05 | МП 205-13-2017 «Газоанализаторы портативные BW модели GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip, Clip Real Time, Clip4. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (50±30) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±3,3) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение погрешности измерений | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<ppm>#<3;0 50 90 50 0 90;0 20 20 20 0 20;10 1 1 1 10 1;;;0;1> | 28.12.2020
| Газоанализатор портативный BW, мод. GasAlertExtreme, рег. № 68988-17 | GasAlertExtreme | 05 | МП 205-13-2017 «Газоанализаторы портативные BW модели GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip, Clip Real Time, Clip4. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (50±30) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±3,3) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение погрешности измерений | {pr_68988_extreme}a<H₂S;0-100;ppm;±10;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 1 1 1 10 1;;;0;1> | 02.09.2020
| Газоанализатор портативный BW, мод. GasAlertMicroClip XT, рег. № 61530-15 | GasAlertMicroClip XT | 05 | МП 61530-15 «Инструкция. Газоанализаторы портативные BW модели GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: {:3} (220 [+15/-10] %) В | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение основной погрешности | {pt_49374-12}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±10;-;-;-;±10;±10;;;>a<CO (0-500) ppm;±10;-;-;-;±10;±10;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;10 10 10;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;10 10 10;50 1 1;;;0;2> | 10.02.2021
| Газоанализатор портативный ElGas, мод. ElGas-MultiRAE Lite 3G ElGas-QRAE 3, рег. № 65285-16 | QRAE 3 | 05 | МП 117-221-2016 «ГСИ. Газоанализаторы портативные ElGas мод. ElGas-QRAE 3, ElGas-MultiRAE Lite 3G ElGas-QRAE 3» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 162; 49; 50; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0±106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности каналов измерения объемной доли компонентов | f<nch;fNoms;0 25 45 25 0 45;0>i<ench;-5;5;5;5;-5;5>i<etch;0;0;0;0;0;0>f<no;fNoms;4,98 14,58 28,85 14,58 4,98 28,85;2>i<eno;-1,5;5;5;5;-1,5;5>i<eto;0;1;1;1;0;1>f<nhs;fNoms;0 50 95 50 0 95;1>i<enhs;20;20;20;20;20;20>i<eths;8;1;1;1;8;1>f<nco;fNoms;20 250 450 250 20 450;0>i<enco;-2;10;10;10;-2;10>i<etco;0;1;1;1;0;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>e<4>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>e<5>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;1;1>e<6>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;no;vo;eo;nch;vch;ech;nco;vco;eco> | 02.12.2020
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 05 | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | 17.12.2020
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Max XT II, рег. № 45417-10 | GasAlert Max XT II | 05 | МП 40-221-2010 «ГСИ.Газоанализаторыпортативные GasAlert (GasAlertMax ХТ II, GasAlertQuattro). Методикаповерки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | {pr_49374}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | 03.02.2021
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro 5, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro 5 | 05 | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme (CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip (CA-GP), GasAlertMicro Clip XT (CA-GPT), GasAlertMicro5 (CA-GS), GasAlertMicro 5 PID (CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR (CA-GSIR)) Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 55; 159; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<SO₂ (0-100) ppm;±20;±20;±20;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;8 55 90;20;100;;;0;2> | 11.03.2021
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XL, рег. № 65420-16 | GasAlertMicro Clip XL | 05 | МП 65420-16 «ГСИ. Газоанализаторы портативные BW GasAlert модели MicroClip XL, MicroClip X3. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | {pr_49374}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3 15 27,5;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | 03.02.2021
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 05 | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | 03.02.2021
| Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip, рег. № 36254-07 | GasAlertMicroClip | 05 | «Детекторы газов GasAlert (GasAlertClipExtreme, GasAlert100, GasAlertExtreme, GasAlertClip3Extreme, GasAlertMicro5, GasAlertMicro5PID, GasAlertMicro, GasAlertMicroClip). Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (неисправен канал измерения CH₄); п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (неисправен канал измерения O₂); п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (неисправен канал измерения H₂S); п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (неисправен канал измерения CO) | {pr_49374}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3 15 27,5;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | 01.07.2020
| Газоанализатор портативный Orion Plus, рег. № 26651-07 | Orion Plus | 05 | МП242-0455-2007 "Газоанализаторы портативные Orion и Orion Plus. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; стандартные образцы состава газовой смеси: ГСО 4282-88, паспорт № Ф-7768, разряд первый; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО 10506-2014, паспорт № 8012, разряд первый; ГСО 10506-2014, паспорт № 8013, разряд первый; ГСО 4272-88, паспорт П-6748, разряд первый; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | (0-50) % НКПР, (0-25) % об. доли О₂, (0-999) млн⁻¹ СО, (0-100) млн⁻¹ Н₂S, (0-5) % об. доли СО₂ | 12
| Газоанализатор портативный Protégé, рег. № 46043-10 | Protégé | 05 | МП-242-1050-2010 «Газоанализаторы портативные Protégé. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6748; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 21.11.2019
| Газоанализатор портативный PULSAR+, рег. № 26653-04 | PULSAR+ | 05 | «Газоанализаторы портативные PULSAR+. Фирма MSA, USA. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 09.12.2020
| Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. QRAE 3, рег. № 62294-15 | QRAE 3 | 05 | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 55; 49; 50; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 5.3 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 5.3 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 5.3 Определение основной погрешности (канал измерения CO) | {pr_622941}f<nch;fNoms;0 25 45 25 0 45;0>i<ench;5;5;5;5;5;5>i<etch;50;50;50;50;50;50>f<no;fNoms;4,98 14,58 28,85 14,58 4,98 28,85;1>i<eno;5;5;5;5;5;5>i<eto;10;1;1;1;10;1>f<nhs;fNoms;0 50 95 50 0 95;1>i<enhs;20;20;20;20;20;20>i<eths;8;1;1;1;8;1>f<nco;fNoms;20 250 450 250 20 450;0>i<enco;10;10;10;10;10;10>i<etco;20;1;1;1;20;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>e<4>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>e<5>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;1;1>e<6>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;2>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;2>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;2>o<c1;c2;no;vo;eo;nch;vch;ech;nhs;vhs;ehs;nco;vco;eco> | 27.11.2020
| Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 05 | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | 25.01.2021 | условия, причины непригодности
| Газоанализатор портативный Solaris, рег. № 28237-04 | Solaris | 05 | «Газоанализаторы портативные Solaris. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 65; 48; 734; 55 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающей среды: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; п. 7.2.1 Проверка общего функционирования; п. 7.2.2 Проверка нулевых показаний; п. 7.3 Определение метрологических характеристик; п. 7.3.1 Определение основной погрешности (по каналу измерения O₂); п. 7.3.2 Определение вариации показаний (по каналу измерения O₂); п. 7.3.1 Определение основной погрешности (по каналу измерения CH₄); п. 7.3.2 Определение вариации показаний (по каналу измерения CH₄); п. 7.3.1 Определение основной погрешности (по каналу измерения CO); п. 7.3.2 Определение вариации показаний (по каналу измерения CO); п. 7.3.1 Определение основной погрешности (по каналу измерения H₂S); п. 7.3.2 Определение вариации показаний (по каналу измерения H₂S); п. 7.3.3 Проверка времени срабатывания сигнализации по каналу горючих газов | i<text;"O₂ в диапазоне (0-25) %";%;"Δ=±0,7 %";"CH₄ в диапазоне (0-50) % НКПР";"% НКПР";"Δ=±5 % НКПР";"CO в диапазоне (0-20) млн¯¹";млн¯¹;"Δ=±4 млн¯¹";"CO в диапазоне (20-500) млн¯¹";млн¯¹;"δ=±15 %";"H₂S в диапазоне (0-10) млн¯¹";млн¯¹;"Δ=±2 млн¯¹";"H₂S в диапазоне (10-200) млн¯¹";млн¯¹;"δ=±20 %">f<no;fNoms;0 11,97 23,74 11,97 0 23,74;2>i<to;0 0 0 0 0 0>i<neo;-0,7 0,7 0,7 0,7 -0,7 0,7>f<nch;fNoms;0 25 45 25 0 45;0>i<tch;0 0 0 0 0 0>i<nech;-5 5 5 5 -5 5>f<n1co;fNoms;0 10 18 10 0 18;0>i<t1co;0 0 0 0 0 0>i<ne1co;-4 4 4 4 -4 4>f<n2co;fNoms;25 250 450 250 25 450;0>i<t2co;1 1 1 1 1 1>i<ne2co;15 15 15 15 15 15>f<n1hs;fNoms;0 5 9 5 0 9;0>i<t1hs;0 0 0 0 0 0>i<ne1hs;-2 2 2 2 -2 2>f<n2hs;fNoms;12 100 180 100 12 180;1>i<t2hs;1 1 1 1 1 1>i<ne2hs;20 20 20 20 20 20>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>e<3>e<4>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo;fVals;no;neo;to;1;1>f<eo;fErrs;no;vo;to;2>e<7>f<varo;fVars;no;vo;neo;to;2 4;2>e<8>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>e<9>f<varch;fVars;nch;vch;nech;tch;2 4;2>e<10>f<v1co;fVals;n1co;ne1co;t1co;0;1>f<e1co;fErrs;n1co;v1co;t1co;1>e<11>f<var1co;fVars;n1co;v1co;ne1co;t1co;2 4;2>e<10>f<v2co;fVals;n2co;ne2co;t2co;0;1>f<e2co;fErrs;n2co;v2co;t2co;1>e<11>f<var2co;fVars;n2co;v2co;ne2co;t2co;2 4;2>e<12>f<v1hs;fVals;n1hs;ne1hs;t1hs;0;1>f<e1hs;fErrs;n1hs;v1hs;t1hs;1>e<13>f<var1hs;fVars;n1hs;v1hs;ne1hs;t1hs;2 4;2>e<12>f<v2hs;fVals;n2hs;ne2hs;t2hs;0;1>f<e2hs;fErrs;n2hs;v2hs;t2hs;1>e<13>f<var2hs;fVars;n2hs;v2hs;ne2hs;t2hs;2 4;2>o<text;c1;c2;#o#;no;vo;eo;varo;#ch#;nch;vch;ech;varch;#1co#;n1co;v1co;e1co;var1co;#2co#;n2co;v2co;e2co;var2co;#1hs#;n1hs;v1hs;e1hs;var1hs;#2hs#;n2hs;v2hs;e2hs;var2hs> | 01.03.2021
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 05 | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 35 65 35 65 0;-5;100;;;0;1> | 09.12.2020
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 05 | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1> | 29.12.2020
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 02, рег. № 60659-15 | Лидер 02 | 05 | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик |  | 09.12.2020
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 021, рег. № 73697-18 | Лидер 021 | 05 | МП 73697-18 «Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041 и газоанализаторы с функцией поиска утечек Лидер Т. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение времени установления показаний | {pr_73697-021}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 25 47,5 25 47,5 0;-5;0;;;0;1> | 09.12.2020
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 04, рег. № 73697-18 | Лидер 04 | 05 | МП 73697-18 "Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041 и газоанализаторы с функцией поиска утечек Лидер Т. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 171; 49; 48; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения О2); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CH4); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения H2S); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CО) | {pr_73697-04}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 14,58 23,74 14,58 0 23,74;-5 5 5 5 -5 5;15 15 1 15 15 1;;;1;1>#<5;0 25 47,5 25 0 47,5;-5 5 5 5 -5 5;0;;;0;1>#<6;0 35 60 35 0 60;-5 5 5 -5 5;10 10 100 10 10 100;;;1;1> | 13.01.2021
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 04, рег. № 60659-15 | Лидер 04 | 05 | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 49; 48; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения О2); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CH4); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения H2S); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CО) | {pr_60659_04}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 14,58 23,74 14,58 0 23,74;-3 3 3 3 -3 3;15 15 1 15 15 1;;;1;1>#<5;0 25 50 25 0 50;-5 5 5 5 -5 5;0;;;0;1>#<6;0 10 17 35 65 35 0 65;-5 5 5 5 5 -5 5;30 30 30 100 100 100 30 100;;;1;1>#<7;0 36 80 360 815 360 0 815;-5 5 5 5 5 5 -5 5;100 100 100 1 1 1 100 1;;;0;1> | 25.01.2021
| Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 04, рег. № 73697-18 | Лидер 04 | 05 | МП 73697-18 "Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041 и газоанализаторы с функцией поиска утечек Лидер Т. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 49; 48; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения О2); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CH4); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения H2S); п. 6.4 Определение метрологических характеристик (неисправен канал измерения CО) | {pr_60659_04}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 14,58 23,74 14,58 0 23,74;-3 3 3 3 -3 3;15 15 1 15 15 1;;;1;1>#<5;0 25 50 25 0 50;-5 5 5 5 -5 5;0;;;0;1>#<6;0 10 17 35 65 35 0 65;-5 5 5 5 5 -5 5;30 30 30 100 100 100 30 100;;;1;1>#<7;0 36 80 360 815 360 0 815;-5 5 5 5 5 5 -5 5;100 100 100 1 1 1 100 1;;;0;1> | 25.01.2021
| Газоанализатор портативный МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2, рег. № 69666-17 | МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2 | 05 | МП 98-221-2017 "Газоанализаторы портативные МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2. Методика поверки" | 3.1.ZBK.0145.2013; 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 49; 50; 55; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 70) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения O₂); п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения CH₄); п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения H₂S); п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения CO); п. 8.4 Определение вариации выходного сигнала | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<3;0 15 28,5 15 0 28,5;-0,5;0;;;1;1>*<3;10;18;0>#<4;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<4;10;22;0>#<5;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<5;20;28;0>#<6;0 40 250 475 250 40 0 475;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<6;20;28;0> | 24.11.2020
| Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 05 | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | 25.01.2021
| Газоанализатор портативный одноканальный Tango TX1, рег. № 57037-14 | Tango TX1 | 05 | МП-242-1637-2013 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 28.11.2019
| Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414, мод. ПГ ЭРИС-414-2, рег. № 65108-16 | ПГ ЭРИС-414 | 05 | МП 83-221-2016 с изменением № 1 «ГСИ. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки.» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, № 6983; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9764; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 58; 99; 160; 65; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении объемной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов | a<O₂ в диапазоне (0-10) %;%;γ = ±5 %;O₂ в диапазоне (10-30) %;%;δ = ±5 %>a<CH₄ в диапазоне (0-100) % НКПР;% НКПР;γ = ±5 %;-;-;->a<-;-;-;-;-;->a<-;-;-;-;-;->@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>a<ПГ ЭРИС-414;FW_PG414;v01.29;;;;;;;>/<3;eris_414;0 5 9,88 5 0 9,88;-5 5 5 5 -5 5;10;1;1>/<3;eris_414;11,97 20 28,85 20 11,97 28,85;5;1;1;1>/<3;eris_414;0 25 45 25 0 45;-5 5 5 5 -5 5;50;1;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1> | 06.08.2020 | 2к O₂ CH₄
| Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414, мод. ПГ ЭРИС-414-2, рег. № 65108-16 | ПГ ЭРИС-414 | 05 | МП 83-221-2016 с изменением № 1 «ГСИ. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки.» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, № 6983; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9764; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6980; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 99; 160; 65; 50; 57; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении объемной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов | a<O₂ в диапазоне (0-10) %;%;γ = ±5 %;O₂ в диапазоне (10-30) %;%;δ = ±5 %>a<H₂S в диапазоне (0-10) ppm;ppm;γ = ±10 %;H₂S в диапазоне (10-50) ppm;ppm;δ = ±10 %>a<CH₄ в диапазоне (0-300) мг/м³;мг/м³;γ = ±10 %;CH₄ в диапазоне (300-7000) мг/м³;мг/м³;Δ = ±(0,152 * Cвх - 15,6)>a<-;-;-;-;-;->@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>a<ПГ ЭРИС-414;FW_PG414;v01.29;;;;;;;>/<3;eris_414;0 5 9,88 5 0 9,88;-5 5 5 5 -5 5;10;1;1>/<3;eris_414;11,97 20 28,85 20 11,97 28,85;5;1;1;1>/<3;eris_414;0 5 9,5 5 0 9,5;-10 10 10 10 -10 10;10;1;1>/<3;eris_414;14 25 47 25 14 47;10;1;1;1>/<3;eris_414;0 150 285 150 0 285;-10 10 10 10 -10 10;300;0;1>/<3;eris_414;650 3500 6650 3500 650 6650;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1>/<3;eris_414;- - - - - -;83,2 516,4 995,2 516,4 83,2 995,2;0;0;1> | 06.08.2020
| Газоанализатор портативный, Drager X-am 2000, рег. № 48572-11 | Drager X-am 2000 | 05 | МП 242-1135-2011 «Газоанализаторы Drager X-am. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка общего функционирования; п. 6.2.2 Проверка установленных пороговых значений и срабатывания сигнализации; п. 6.2.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.3.1 Определение основной приведенной (относительной) погрешности; п. 6.3.2 Определение основной абсолютной погрешности; п. 6.3.3 Определение времени срабатывания сигнализации (для термокаталитических сенсоров) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<6;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | 11.03.2021
| Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 05 | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | 11.03.2021
| Газоанализатор РОДОС 05, рег. № 35857-07 | РОДОС 05 |  | ЛПНК.413216.002 РЭ. «Газоанализаторы РОДОС 05. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО 10599-2015, паспорт № П-6500, разряд первый |  | 114 |  | - | 12
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-06 | СГОЭС метан | 05 | МП-242-0378-2006 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-09 | СГОЭС метан | 05 | МП-242-0885-2009 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 05 | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС пропан, рег. № 32808-09 | СГОЭС пропан | 05 | МП-242-0885-2009 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС пропан, рег. № 32808-11 | СГОЭС пропан | 05 | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС-метанол, рег. № 32808-11 | СГОЭС-метанол | 05 | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС-М, исполнение СГОЭС-М метан, рег. № 56611-14 | СГОЭС-М метан | 05 | МП-242-1636-2013 «Газоанализаторы СГОЭС-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СГОЭС-М11, исполнение СГОЭС-М11 метан, рег. № 55450-13 | СГОЭС-М11 метан | 05 | МП-242-1561-2013 «Газоанализаторы СГОЭС-М11. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,0) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 05 | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2.1 Проверка самотестирования при включении; п. 5.2.2 Проверка индентификационных данных ПО; п. 5.3 Определение основной погрешности; п. 5.4 Определение относительной погрешности срабатывания сигнализации; п. 5.5 Определение времени установления выходного сигнала | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | 25.01.2021 | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0>
| Газоанализатор СЕАН-П, рег. № 66593-17 | СЕАН-П | 05 | ЯРКГ.413410.003 МП «Газоанализаторы СЕАН-П. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 49; 50; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение основной погрешности (неисправен канал измерения O2); п. 5.4 Определение времени установления выходного сигнала (канал измерения O2); п. 5.3 Определение основной погрешности (неисправен канал измерения CH4); п. 5.4 Определение времени установления выходного сигнала (канал измерения CH4); п. 5.3 Определение основной погрешности (неисправен канал измерения H2S); п. 5.4 Определение времени установления выходного сигнала (канал измерения H2S); п. 5.3 Определение основной погрешности (неисправен канал измерения CO); п. 5.4 Определение времени установления выходного сигнала (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<3;0 15 29 15 0 29;-3,5 3,5 3,5 3,5 -3,5 3,5;0 0 0 0 0 0;;;1;1>*<4;20;120;0>#<5;0 25 50 25 0 50;-10 10 10 10 -10 10;50 50 50 50 50 50;;;0;1>*<6;20;120;0>#<7;0 3 25 3 0 25;-20 20 20 20 20 -20 20;3 3 1 3 3 1;;;0;1>*<8;45;120;0>#<9;0 15 180 15 0 180;-20 20 20 20 -20 20;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<10;30;120;0> | 25.01.2021
| Газоанализатор Сенсон, мод. Сенсон-В-1003, рег. № 70770-18 | Сенсон-В | 05 | МП 205-21-2017 «Газоанализаторы «Сенсон». Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2.2 Проверка работоспособности (опробование); п. 7.2.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения; п. 7.3.1 Определение основной погрешности при использовании стандартных образцов - газовых смесей (ГСО-ПГС); п. 7.3.2 Определение основной погрешности с помощью теродиффузионного генератора; п. 7.3.2.4 Проверка срабатывания сигнализации | f<nch;fNoms;0,125 1,25 2,25 1,25 0,125 2,25;3>f<nco;fNoms;15 150 270 150 15 270;1>i<nech;-10 10 10 10 -10 10>i<neco;-10 10 10 10 -10 10>i<errtypes;1 1 1 1 1 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vch;fVals;nch;nech;errtypes;2;1>f<vco;fVals;nco;neco;errtypes;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;errtypes;2>f<eco;fErrs;nco;vco;errtypes;2>o<Сенсон;ISMVX;709;199139;CRC-32;CH₄;0,1-2,5;"% об.";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";CO;0,1-300;мг/м³;"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";c1;c2;c3;nch;vch;ech;nco;vco;eco> | 03.02.2021
| Газоанализатор сероводорода ST 210, рег. № 12103-90 | ST 210 | 05 | МП 12103-90 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265; |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа |  |  | 17.06.2020
| Газоанализатор сероводорода стационарный электрохимический C7064E, рег. № 32655-06 | C7064E | 05 | методикой поверки МП2006-4, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «СКБ ВНИИФТРИ» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17, 3.1.ZBK.0147.2013 | Насос-пробоотборник ручной «НП-3М», рег. № 18166-99 | 9-0145; 9-0931; | контроллер R8471B, зав. № | - | 12
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 05 | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-пропан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-пропан | 05 | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 |  | 60; 61 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | {pr_32808}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, модификация СГОЭС-2 метан, рег. № 59942-15 | СГОЭС-2 метан | 05 | МП-242-1827-2014 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС, модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-2М, СГОЭС-М11-2. Методика поверки» с изменением №1 и №2 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.3. Определение погрешности срабатывания порогового устройства; п. 6.4.4 Определение времени установления выходного сигнала | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, модификация СГОЭС-2 метанол, рег. № 59942-15 | СГОЭС-2 метанол | 05 | МП-242-1827-2014 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС, модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-2М, СГОЭС-М11-2. Методика поверки» с изменением №1 и №2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питания постоянным током 24,0 (24,0±1,0) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_32808}a<CH₃OH;0-50;% НКПР;0-50;5;-;-;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021 | протокол
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, модификация СГОЭС-2 пропан, рег. № 59942-15 | СГОЭС-2 пропан | 05 | МП-242-1827-2014 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС, модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-2М, СГОЭС-М11-2. Методика поверки» с изменением №1 и №2 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питания постоянным током 24,0 (24,0±1,0) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_32808}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, модификация СГОЭС-М-2 пропан, рег. № 59942-15 | СГОЭС-М-2 пропан | 05 | МП-242-1827-2014 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС, модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-2М, СГОЭС-М11-2. Методика поверки» с изменением №1 и №2 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питания постоянным током 24,0 (24,0±1,0) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_32808}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный оптический, ГСО-1, рег. № 41316-09 | ГСО-1-CH4 | 05 | МП-242-0860-2009 "Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-1. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 12.11.2019
| Газоанализатор стационарный оптический, ГСО-Р, рег. № 53085-13 | ГСО-Р | 05 | МП 242-1478-2012 «Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р, МГСО-Р. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа, расход ГС: 0,5 (0,5±0,1) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний газоанализатора | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1>*<6;5;9;0>a< c (>@<6;1;s;u>a<)> | 02.11.2020
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 49; 50 | ПГЭ-903У-кислород, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<O₂;0-30;%;0-30;(0,2+0,04 Свх);0-30;(0,2+0,04 Свх);;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 14,58 28,85;-0,2 0,78 1,35;0 0 0;;conv4_20 0 30;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3370; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 118; 114 | ПГТ-903У-метан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;0-50;5;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 22 48,9;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 | ПГО-903У-пропан, зав. № |  | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-100;5;-;-;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 47 90;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 | ПГТ-903У-пропан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<C₃H₈;0-50;% НКПР;0-50;5;0-50;5;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 25 45;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3370; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 118; 114 | ПГТ-903У-метан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;0-50;5;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 22,0 48,9;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145;; 58 | ПГО-903У-метан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 22 47,5;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 3 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 05 | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 119; 121 |  | CH₄: (0-50) % НКПР | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;;;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 24,4 47;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | 04.08.2020
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 05 | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145;; 58 | ПГО-903У-метан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 05 | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 05 | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 | ПГТ-903У-пропан, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<C₃H₈;0-50;% НКПР;0-50;5;-;-;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 25 47;-5 5 5;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 05 | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-08 | ССС-903 | 05 | МП 242-0728-2008 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик |  | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 05 | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 3 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 05 | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3370; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55; 118; 114 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. №; ПГТ-903У-метан зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655_2}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;;;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1>#<4;0 22,0 48,9;-5;0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 05 | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3370; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55; 118; 114 | ПГЭ-903У-сероводород-10 зав. №; ПГТ-903У-метан зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655_2}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;;;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;-0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1>#<4;0 22,0 48,9;-5;0;;conv4_20 0 100;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 05 | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный, PIR 9400, рег. № 32635-06 | PIR 9400 | 05 | МП 2006-2 «Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные PIR9400 производства фирмы «Detector Electronics Corporation», США. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2295-Л | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 17.06.2020
| Газоанализатор универсальный, СИГМА-03, рег. № 8261-08 | СИГМА-03 | 05 | ГПСК 07.00.00.000 ДЛ «Газоанализатор универсальный СИГМА-03» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, № 12644, разряд первый |  |  |  | (0-20) ppm SO₂ | 12
| Газоанализатор ФП11, рег. № 22577-08 | ФП11 | 05 | МП.МН903-2000 "Методика поверки газоанализаторов ФП11" с изменением | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Газоанализатор ФП11, рег. № 22577-13 | ФП11 | 05 | МП.МН903-2000 "Методика поверки газоанализаторов ФП11" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения CH₄); п. 6.3 Определение основной погрешности газоанализатора (канал измерения C₃H₈); |  | 15.09.2020
| Газоанализатор ФП22, рег. № 45203-10 | ФП22 | 05 | МРБ МП.2007-2010 "Газоанализатор ФП22. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Проверка работоспособности; п. 7.3.1 Расчет абсолютной погрешности по поверочному компоненту |  | 25.02.2020
| Газоанализатор ФСТ-03, исполнение ФСТ-03м, рег. № 22426-11 | ФСТ-03м |  | МП.МН 1058-2001 «Газоанализаторы ФСТ-03. Методика поверки» с изменением № 4 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО 10509-2014, паспорт № 23194, разряд первый |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО | блок датчика № | - | 12 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Газоанализатор Хоббит-Т, рег. № 18754-12 | Хоббит-Т | 05 | 436-076-2012 МП (с изменениями №1 и №2) «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31902 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. 7.3 Проверка сопротивления изоляции; п. 7.4 Определение идентификационного наименования ПО; п. 7.5 Определение номера версии (идентификационного номера) ПО; п. 7.6 Определение цифрового идентификатора ПО; п. 7.7.2 Определение диапазона и основной погрешности измерений; п. 7.7.3 Определение вариации показаний; п. 7.7.4 Определение времени установления показаний | {pr_18754_H₂S}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<7;6,5 17,5 27 17,5 6,5 27;25;1;2 4;;1;1>/<9;ока_время;17,5;27;25;1;1;120> | 11.08.2020 | H2S
| Газоанализатор Хоббит-Т, исп. Хоббит-Т-4СО-4CH₄, рег. № 18754-05 | Хоббит-Т | 05 | ЛЩЮГ 413411.010ДЛ «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 734; 114 | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания от сети переменного тока: 220,8 (220±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.2 Проверка сопротивления изоляции; п. 6.2.3 Проверка установленных порогов срабатывания; п. 6.3.1 Проверка диапазона и основной погрешности измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний | {pr_18754_H₂S}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<7;6,5 17,5 27 17,5 6,5 27;25;1;2 4;;1;1>/<9;ока_время;17,5;27;25;1;1;120> | 25.08.2020 | протокол 4СО+4CH₄
| Газоанализатор Хоббит-Т, исп. Хоббит-Т-СО, рег. № 18754-12 | Хоббит-Т-СО | 05 | 436-076-2012 МП (с изменениями №1 и №2) «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734 | блок датчика (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.3 Проверка сопротивления изоляции; п. 7.4 Определение идентификационного наименования ПО; п. 7.5 Определение номера версии (идентификационного номера) ПО; п. 7.6 Определение цифрового идентификатора ПО; п. 7.7.2 Определение диапазона и основной погрешности измерений; п. 7.7.3 Определение вариации показаний; п. 7.7.4 Определение времени установления показаний | a<Хоббит-Т;CO;мг/м³;120;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<s;u>#<7;25 70 110 70 25 110;25;1;2 4;;1;1>/<9;ока_время;70;110;25;1;1;120> | 01.09.2020
| Газоанализатор Хоббит-Т, рег. № 18754-05 | Хоббит-Т | 05 | ЛЩЮГ 413411.010ДЛ «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 734; 114 | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания от сети переменного тока: 220,8 (220±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.2 Проверка сопротивления изоляции; п. 6.2.3 Проверка установленных порогов срабатывания; п. 6.3.1 Проверка диапазона и основной погрешности измерений; п. 6.3.2 Проверка вариации показаний; п. 6.3.3 Проверка времени установления показаний |  | 25.08.2020
| Газоанализатор Хоббит-Т, рег. № 18754-12 | Хоббит-Т | 05 | 436-076-2012 МП (с изменениями №1 и №2) «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания от сети переменного тока: 220,8 (220±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.3 Проверка сопротивления изоляции; п. 7.4 Определение идентификационного наименования ПО; п. 7.5 Определение номера версии (идентификационного номера) ПО; п. 7.6 Определение цифрового идентификатора ПО; п. 7.7.2 Определение диапазона и основной погрешности измерений; п. 7.7.3 Определение вариации показаний; п. 7.7.4 Определение времени установления показаний |  | 11.10.2019
| Газоанализатор Хоббит-Т, рег. № 18754-99 | Хоббит-Т | 05 | приложением к паспорту ЛШЮГ 413411.010 ПС "Газоанализаторы "Хоббит-Т". Методика поверки." | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания от сети переменного тока: 220,8 (220±22) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.3 Проверка сопротивления изоляции; п. 7.4 Определение идентификационного наименования ПО; п. 7.5 Определение номера версии (идентификационного номера) ПО; п. 7.6 Определение цифрового идентификатора ПО; п. 7.7.2 Определение диапазона и основной погрешности измерений; п. 7.7.3 Определение вариации показаний; п. 7.7.4 Определение времени установления показаний |  | 12.09.2019
| Газоанализатор Хоббит-Т-О₂, рег. № 18754-05 | Хоббит-Т-О₂ | 05 | ЛЩЮГ 413411.010ДЛ «Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; ГСО 10563-2015, паспорт № 19042, разряд нулевой; ГСО 10563-2015, паспорт № 19041, разряд нулевой |  | 9-0145; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Газоанализатор ЭССА, рег. № 17424-09 | ЭССА | 05 | ЯРКГ 1.550.001 МП "Газоанализаторы ЭССА. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  | преобразователь измерительный № | - | 12
| Газоанализатор, Палладий-3, рег. № 12081-89 | Палладий-3 | 05 | [5 empty] | - | 12
| Газоанализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный Сигнал-03, мод. Сигнал-03, рег. № 16003-07 | Сигнал-03 | 05 | приложением к ГКПС 17.00.00.000РЭ «Инструкция. Газоанализаторы-сигнализаторы взрывоопасных газов и паров стационарные «Сигнал-03». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220+10/-15) В | Внешний осмотр; Опробование; Проверка погрешности измерений |  | 02.12.2020
| Газоанализаторы портативные Микросенс М2, рег. № 71762-18 | Микросенс М2 | 05 | МП-242-2196-2018 "Газоанализаторы портативные Микросенс М2. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13046; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 735; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<5;10;18;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<7;10;22;0>#<8;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<9;20;28;0>#<10;0 40 250 475 250 40 0 475;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<11;20;28;0> | 25.01.2021
| Газоанализаторы портативные Микросенс М3, рег. № 70544-18 | Микросенс М3 | 05 | МП-020/12-2017 "Газоанализаторы портативные Микросенс М3 (PID). Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13046; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 735; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<7;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<8;0 40 250 475 250 40 0 475;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<-1;0;100;0> | 25.01.2021
| Газоанализаторы портативные Микросенс М3, рег. № 70544-18 | Микросенс М3 | 05 | МП-020/12-2017 "Газоанализаторы портативные Микросенс М3 (PID). Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 52; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<7;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<8;0 40 250 475 250 40 0 475;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<-1;0;100;0> | 25.01.2021
| Газоанализаторы портативные Микросенс, исп. М2, рег. № 64629-16 | Микросенс М2 | 05 | МП-242-2002-2016 "Газоанализаторы портативные Микросенс. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13046; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 735; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<6;20;28;0>#<7;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<8;30;50;0>#<9;0 7,5 45 83 45 7,5 0 83;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<10;20;28;0>#<11;0 40 150 270 150 40 0 270;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<12;20;28;0> | 25.01.2021 | 4к
| Газоанализаторы портативные одноканальные Protege ZM, рег. № 59268-14 | Protege ZM | 05 | МП-242-1752-2014 "Газоанализаторы портативные одноканальные Protege ZM. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение времени установления показаний |  | 17.03.2020
| Газоанализаторы стационарные ЭГС, рег. № 32551-06 | ЭГС | 05 | МП 242-0339-2006 «Газоанализаторы стационарные ЭГС. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6982 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 59 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний газоанализатора |  | 07.12.2020
| Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 05 | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № | в диапазоне (100±5) см³ | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | 18.01.2021
| Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-86 | АМ-5 | 05 | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № | в диапазоне (100±5) см³ | 6 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | 18.01.2021
| Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 05 | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № | в диапазоне (100±5) см³ | 12 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка общего функционирования АМ-5; п. 6.2.2 Проверка герметичности АМ-5; п. 6.2.3 Проверка сроков сохраняемости ТИ ГХ; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности АМ-5; п. 6.3.2 Определение основной относительной (абсолютной) погрешности ГХ-М | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | 18.01.2021
| Газосигнализатор ГСМ, мод. ГСМ-05, рег. № 19605-06 | ГСМ-05 | 05 | ОФТ.512.00.00.0 МП «Газосигнализаторы ГСМ. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 |  | 112; 113 | блок датчика № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (10÷30) °C; относительная влажность окружающей среды: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 4.1 Определение основной погрешности измерений содержания определяемого компонента; п. 4.2 Определение погрешности срабатывания порогового устройства; п. 4.3 Определение вариации выходного сигнала; п. 4.4 Определение времени установления выходного сигнала |  | 27.01.2020
| Газосигнализатор ГСМ, мод. ГСМ-05, рег. № 48872-12 | ГСМ-05 | 05 | ОФТ.512.00.00.0 МП «Газосигнализаторы ГСМ. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 |  | 112; 113 | блок датчика № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (10÷30) °C; относительная влажность окружающей среды: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 4.1 Определение основной погрешности измерений содержания определяемого компонента; п. 4.2 Определение погрешности срабатывания порогового устройства; п. 4.3 Определение вариации выходного сигнала; п. 4.4 Определение времени установления выходного сигнала |  | 27.01.2020
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Дукат, рег. № 21790-06 | Дукат | 05 | ФГИМ 413415.001-МП "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | Внешний осмотр; Проверка работоспособности; Превышение предельно допустимой концентрации |  | 2019-09-11
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Комета-2, рег. № 21790-06 | Комета-2 | 05 | ФГИМ 413415.001-МП "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 2019-09-11
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Комета-3, рег. № 21790-06 | Комета-3 | 05 | ФГИМ 413415.001-МП "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 2019-09-11
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Комета-М, рег. № 21790-13 | Комета-М | 05 | ФГИМ 413415.001МП «Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 55; 158; 58; 159 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предела допускаемой основной погрешности | a<CO (1-300) мг/м³;H₂S (1-30) мг/м³;NO₂ (0,1-1000) мг/м³;CH₄ (0,1-5,0) % об.;SO₂ (1-30) мг/м³;;;;;>@<1;1;s;u>@<1;1;s;u>#<3;15 150 270 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;2,5 15 27 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;50 500 900 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;0,25 2,5 4,4 -;-25;1;;;2;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;2,5 15 27 -;-25;1;;;2;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;-> | 01.03.2021
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Марш-В, рег. № 21790-13 | Марш-В | 05 | ФГИМ 413415.001МП «Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки» |  |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;1,02 2,47;25;1;;;2;1>a<s;u> | 2019-09-11
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Марш-С, рег. № 21790-13 | Марш-С | 05 | ФГИМ 413415.001МП «Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465; секундомер механический, СОСпр-2б-2-000, зав. № 1265; ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748; редуктор БКО-50-4, ТУ 26.05-90-87; мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 | 114 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; превышение предельно допустимой погрешности; отсутствует сигнализация при превышении пороговых значений концентрации | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;1,02 2,47;25;1;;;2;1>a<s;u> | 11.09.2019
| Газосигнализатор ИГС-98 мод. Пион-В, рег. № 21790-13 | Пион-В | 05 | ФГИМ 413415.001МП «Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 28.11.2019
| Газосигнализатор ИГС-98, мод. Клевер-СВ, рег. № 21790-13 | Клевер-СВ | 05 | "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" ФГИМ 413415.001 МП. | ГСО 10506-2014, паспорт № 8013, разряд первый; ГСО 10506-2014, паспорт № 8012, разряд первый |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 11.09.2019
| Газосигнализатор ИГС-98, мод. Мак-С, рег. № 21790-13 | Мак-С | 05 | "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" ФГИМ 413415.001 МП. | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 11.09.2019
| Газосигнализатор ИГС-98, мод. Сирень-В, рег. № 21790-13 | Сирень-В | 05 | "Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки" ФГИМ 413415.001 МП. | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | п. 5.1 Проверка работоспособности; п. 5.3 Проведение поверки прибора с помощью пневмо-газовых смесей (ПГС); превышение предельно допустимой концентрации |  | 11.09.2019
| Газосигнализатор ТГС-3И, рег. № 15935-07 | ТГС-3И |  | «Газосигнализаторы ТГС-3. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Датчик газоанализатор электрохимический, Drager Polytron 7000, рег. № 57311-14 | Drager Polytron 7000 | 05 | МП-242-1655-2013 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа; напряжение питания постоянного тока: 24.0 (24,0±2,4) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 13.11.2019
| Датчик газоаналитический OLCT 20, рег. № 33656-06 | OLCT 20 | 05 | «Инструкция. Датчики газоаналитические OLCT, TCOD IR. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 04.12.2019
| Датчик газов электрохимический Drager Polytron 3000, рег. № 39018-08 | Drager Polytron 3000 | 05 | МП-242-0639-2008 «Датчики газов электрохимические Drager Polytron 2/2 ХР ТОХ/Е/3000/7000. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; |  |  |  | - | 12
| Датчик горючих газов стационарный Sensepoint, рег. № 24166-02 | Sensepoint | 05 | приложением А к руководству по эксплуатации «Датчики горючих и токсичных газов стационарные Sensepoint и Signalpoint» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12
| Датчик горючих газов термокаталитический Drager Polytron PEX 3000, рег. № 38669-08 | Polytron PEX 3000 | 05 | МП-242-0337-2008 «Датчики термокаталитические Dräger Polytron Ex/Ex R/FX/2 XP Ex и PEX 3000.Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 61286-15 | Millennium II | 05 | МП-242-1889-2015 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II, Millennium II Basic. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № ; ST320A-100-ASSY-EM зав. № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 05 | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № ; ST320A-100-ASSY-EM зав. № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 61286-15 | Millennium II | 05 | МП-242-1889-2015 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II, Millennium II Basic. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 161; 162 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № | - | 24 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;0;1>*<5;6;10;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 05 | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 161; 162 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № | - | 24 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;0;1>*<5;6;10;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 61286-15 | Millennium II | 05 | МП-242-1889-2015 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II, Millennium II Basic. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 05 | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | 22.01.2021
| Датчик горючих и токсичных газов стационарный Sensepoint, модификация Sensepoint XCD, рег. № 43117-09 | Sensepoint XCD | 05 | «Датчики горючих и токсичных газов стационарные Sensepoint (Sensepoint, Sensepoint Рlus, Sensepoint Рго, Sensepoint RFD), Sensepoint XCD) и Signalpoint (Signalpoint, Signalpoint Рго). Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; п. 7.3 Определение основной погрешности датчика; п. 7.3.1 Определение основной погрешности датчика по показаниям дисплея; п. 7.3.2 Определение оснвоной погрешности датчика по унифицированному токовому сигналу (4-20 мА); п. 7.3.3 Определение вариации показаний; п. 7.3.4 Определение времени установления показаний | i<data;H₂S;(0-100);млн¯¹;"γ=± 20 %";"γ=± 20 %";"δ=±20 %";"δ=± 20 %">f<noms;fNoms;0 0 9 55 90;0>i<ntypes;10 10 10 1 1>i<nerrs;-10 -10 20 20 20>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;noms;nerrs;ntypes;0;1>f<cvals;conv_4_20;vals;0;100>f<errs;fErrs;noms;vals;ntypes;1>o<data;c1;c2;noms;vals;cvals;errs> | 22.01.2021
| Датчик концентрации углеводородов инфракрасный стационарный Searchpoint Optima Plus, рег. № 24165-02 | Searchpoint Optima Plus | 05 | приложением А к руководству по эксплуатации «Датчики концентрации углеводородов ифракрасные стационарные Searchpoint Optima Plus» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2.1 Проверка общего функционирования; п. 7.2.2 Проверка нулевых показаний; п. 7.3.1 Определение основной погрешности; п. 7.3.2 Определение основной погрешности по токовому выходу (4-20) мА; п. 7.3.3 Определение времени установления показаний датчика |  | 01.11.2019
| Датчик метана SGY ME0 V4 ND, рег. № 39086-08 | SGY ME0 V4 ND | 05 | МП-242-0724-2008 «Датчики метана SGY ME0 V4 ND. Методика поверки» | ГСО 10599-2015, паспорт № П-6748, разряд первый; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12
| Датчик-газоанализатор ДАК, модель ДАК-CH₄-029, рег. № 50997-12 | ДАК-CH₄-029 | 05 | ИБЯЛ.418414.071-23 МП "Датчики-газоанализаторы ДАК. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 58 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20 ± 5) °С; относительная влажность: {1:} (65 ± 15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3 ± 4,0) кПа; напряжение питания постоянного тока: 27 (27 ± 1) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка герметичности газового канала газоанализаторов с принудительным отбором пробы; п. 6.2.3 Определение электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.4 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности газоанализатора по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение вариации показаний газоанализатора ДАК-CO₂ |  | 27.11.2020 | документом ИБЯЛ.418414.071-23 МП "Датчики-газоанализаторы ДАК модификации ДАК-СО2-023, ДАК-СН4-024, ДАК-CH-025, ДАК-СО2-026, ДАК-СН4-027, ДАК-CH-028, ДАК-СН4-029, ДАК-CH-030, ДАК-СО2-031, ДАК-СН4-032, ДАК-CH-033. Методика поверки"
| Датчик-газоанализатор ДАК, модель ДАК-СО₂-26, рег. № 25645-07 | ДАК-СО₂-26 | 05 | ИБЯЛ.418414.071 РЭ "Датчики-газоанализаторы ДАК. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; ГСО 10506-2014, паспорт № 8736, разряд первый |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12
| Датчик-газоанализатор ДАМ, мод. ДАМ-O₂-30Н, рег. № 44423-15 | ДАМ-О2-30Н | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19041; азот газообразный особой чистоты марки "5.5" |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 14.11.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01, рег. № 33749-07 | ДАХ-М-01-Н₂S-40 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 04.12.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01, рег. № 33749-10 | ДАХ-М-01-H₂S-40 | 05 | Датчики-газоанализаторы ДАХ-М модификации ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06. Методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 04.12.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-01-Н₂S-40 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 04.12.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01-SO₂, рег. № 33749-07 | ДАХ-М-01 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки» | ГСО 10506-2014, паспорт № 9607, разряд первый; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01-СО, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-01-СО | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 28.11.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-02, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-02 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 16.09.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03, рег. № 33749-10 | ДАХ-М-03-H₂S-40 | 05 | Датчики-газоанализаторы ДАХ-М модификации ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06. Методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 03.12.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-03 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 16.09.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-03-H2S | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 14.11.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03-H₂S-40, рег. № 33749-07 | ДАХ-М-03-H₂S-40 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17, 3.1.ZBK.0147.2013 |  | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12 | напряжение питания 12 В
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03-O₂-30, рег. № 33749-07 | ДАХ-М-03-О2-30 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки» | ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19041 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 13.11.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03-O₂-30, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-03 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 14,0 (14,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения | a<O₂ в диапазоне (0-30) %;%;Δ = ±0,9 %;;;;;;;><1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;0,9;0;2 4;conv4_20;1;1> | 01.09.2020
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-03-СO-200, рег. № 33749-07 | ДАХ-М-03-СO-200 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | напряжение питания 12 В
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-04, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-04 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 16.09.2019
| Датчик-газоанализатор ДАХ-М, мод. ДАХ-М-05, рег. № 44423-15 | ДАХ-М-05 | 05 | ИБЯЛ.413412.005 МП, «Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Методика поверки», с изменениями № 1, 2 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 12,0 (12,0±0,5) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения |  | 16.09.2019
| Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-210, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-210 | 05 | МП 116-221-2014 с изменением № 2 «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС Эрис-210, ДГС Эрис-230» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; азот газообразный особой чистоты марка 5.5; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465; ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748; редуктор БКО-50-4, ТУ 26.05-90-87; мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 161; 162 | Сенсор IR-CH₄-100 | - | 36 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении объемной доли и массовой концентрации определяемых компонентов; п. 8.4 Определение вариации выходного сигнала | {pr_61055_IR}f<n1;fNoms;0 25 47,7 25 0 47,7;1>f<n2;fNoms;50,2 75 95,7 75 50,2 95,7;1>f<ne1;fNoms;5 5 5 5 5 5;1>f<ne2;fNoms;5 5,5 5,9 5,5 5 5,9;1>i<t;0 0 0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<v1;fVals;n1;ne1;t;1;1>f<i1;conv_4_20;v1;0;100>f<e1;fErrs;n1;v1;t;1>f<var1;fVars;n1;v1;e1;t;2 4;1>f<v2;fVals;n2;ne2;t;1;1>f<i2;conv_4_20;v2;0;100>f<e2;fErrs;n2;v2;t;1>f<var2;fVars;n2;v2;e2;t;2 4;1>o<c1;c2;c3;DGS_210.bin;"v 1.00.513";CH₄;"% НКПР";0-50;n1;i1;v1;e1;ne1;var1;###;50-100;n2;i2;v2;e2;ne2;var2> | 18.02.2021
| Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-210, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-210 | 05 | МП 116-221-2014 «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС Эрис-210, ДГС Эрис-230» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112, 3.1.ZBK.0145.2013; азот газообразный особой чистоты марка 5.5; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33192; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 |  | 9-0145; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 36 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа
| Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-210, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-210 | 05 | МП 116-221-2014 с изменением № 2 «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС Эрис-210, ДГС Эрис-230» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465; ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748; редуктор БКО-50-4, ТУ 26.05-90-87; мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении объемной доли и массовой концентрации определяемых компонентов; п. 8.4 Определение вариации выходного сигнала | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>a<DGS_210.bin;v 1.00.513;ppm;0-5;15;15;приведенная;относительная>#<3;2,5 25 45 25 2,5 45;15;7 1 1 1 7 1;2 4;conv4_20 0 50;2;1> | 16.03.2020
| Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-230, рег. № 44404-10 | ДГС ЭРИС-230 | 05 | МП 96-221-2009, «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17, 3.1.ZBK.0147.2013; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  | 3.1.ZBK.0931.2018; |  | - | 12
| Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-230, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-230 | 05 | МП 116-221-2014 с изменением № 2, «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование; п. 8.3 Проверка диапазона измерений и определение основной погрешности при измерении объемной доли и массовой концентрации определяемых компонентов; п. 8.4 Определение вариации выходного сигнала |  | 12.02.2020
| Датчик-газоанализатор электрохимический ДАХ-H₂S-40, рег. № 24049-02 | ДАХ-H₂S-40 | 05 | МП ВНИИМС | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение метрологических характеристик |  | 03.12.2019
| Датчик-газоанализатор электрохимический ДАХ-H₂S-40, рег. № 24049-05 | ДАХ-H₂S-40 | 05 | ИБЯЛ.413412.003 РЭ, приложение А, «Датчики-газоанализаторы электрохимические ДАХ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901; |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Проверка работоспособности; п. 6.3.1 Определение метрологических характеристик |  | 13.11.2019
| Датчик-сигнализатор ДАТ-М, мод. ДАТ-М-01, рег. № 32941-10 | ДАТ-М-01 | 05 | «ИБЯЛ.413216.044 МП Датчики-сигнализаторы ДАТ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 15,0 (10÷24) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. 6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение допускаемой вариации выходного сигнала по поверочному компоненту; п. 6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализатора; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации |  | 25.11.2019
| Датчик-сигнализатор ДАТ-М, мод. ДАТ-М-03, рег. № 32941-10 | ДАТ-М-03 | 05 | «ИБЯЛ.413216.044 МП Датчики-сигнализаторы ДАТ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 15,0 (10÷24) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. 6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение допускаемой вариации выходного сигнала по поверочному компоненту; п. 6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализатора; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации |  | 25.11.2019
| Датчик-сигнализатор ДАТ-М, мод. ДАТ-М-03, рег. № 32941-15 | ДАТ-М-03 | 05 | «ИБЯЛ.413216.044 МП Датчики-сигнализаторы ДАТ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 15,0 (10÷24) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. 6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.3 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение допускаемой вариации выходного сигнала по поверочному компоненту; п. 6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализатора; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации | i<nerrs;1 5 5 5 1 5>i<terrs;0 0 0 0 0 0>i<s;"соответствует требованиям НД;"не соответствует требованиям НД>f<noms;fNoms;0 20,39 40,61 20,39 0 40,61;2>e<1>f<c1;fChoise;s 1;s 2>e<2>f<c2;fChoise;s 1;s 2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerrs;terrs;2;1>f<v420;conv_4_20;vals;0;50>f<errs;fErrs;noms;vals;terrs;2>e<7>f<vars;fVars;noms;vals;nerrs;terrs;2 4;2>e<8>f<sig;fVals;0;1;0;2;1>e<8>f<sigr;fChoise;" % НКПР (не превышает 1 % НКПР, соответствует требованиям НД);" % НКПР (превышает 1 % НКПР не соответствует требованиям НД)>e<9>f<time;fVals;12;3;0;0;1;g>e<9>f<timer;fChoise;" с (не превышает 15 с, соответствует требованиям НД);" с (превышает 15 с, не соответствует требованиям НД)>o<c1;c2;s 1;s 1;noms;vals;errs;vars;sig;sigr;time;timer> | 24.09.2020
| Датчик-сигнализатор ДАТ-М, мод. ДАТ-М-04, рег. № 32941-10 | ДАТ-М-04 | 05 | «ИБЯЛ.413216.044 МП Датчики-сигнализаторы ДАТ-М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 15,0 (10÷24) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. 6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение допускаемой вариации выходного сигнала по поверочному компоненту; п. 6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализатора; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации |  | 25.11.2019
| Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ, рег. № 24051-02 | ДАТ | 05 | ИБЯЛ.413216.036 РЭ, приложение "А" "Датчики-сигнализаторы термохимические ДАТ. Методика поверки." | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 |  | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 13,0 (13,0±1,0) В | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализаторов; п. А.6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализаторов |  | 02.12.2019
| Денситометр цифровой с ручным зондом ДД 5005-220, рег. № 29466-05 | ДД 5005-220 |  | « Денситометр цифровой с ручным зондом ДД 5005-220». Методика поверки | Набор мер оптической плотности ИНМОП-6, № 131004, 3.1.ZBK.0647.2015 |  | 3.1.ZBK.0647.2015 |  | - | 12
| Дымомер 2SMOKE, рег. № 48383-11 | 2SMOKE | 14 | МП 242-1150-2011 «Дымомеры 2SMOKE. Методика поверки» | государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания, КС-102, № 910035 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 3.1.ZBK.01734.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.2.3 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик прибора; п. 6.3.1 Определение основной погрешности по шкале измерения коэффициента поглощения света и по шкале измерения коэффициаента ослабления светового потока |  | 22.12.2020
| Дымомер АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-1, рег. № 27860-04 | АВГ-1Д-1 | 14 | ВЕКМ.415311.009 ДЛ "Дымомер АВГ-1Д. Методика поверки " | 3.1.ZBK.0154.2013, набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 33 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 3.1.ZBK.0154.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (92÷105) кПа; напряжение питания переменным током: 220,6 (220 (+10/-15)%) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение погрешности измерительного канала дымности; п. 6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла; п. 6.3.3 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>i<n;50,39>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<v;fVals;n;1;0;1;1>f<e;fErrs;n;v;0;2>o<c1;c2;n;v;e> | 23.11.2020 | ГЭТ 156
| Дымомер АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-1, рег. № 27860-14 | АВГ-1Д-1 | 14 | МП 242-1671-2013 «Дымомеры АВГ-1Д. Методика поверки» | 3.1.ZBK.0154.2013, набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 33 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 3.1.ZBK.0154.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (92÷105) кПа; напряжение питания переменным током: 220,6 (220 (+10/-15)%) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение погрешности измерительного канала дымности; п. 6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла; п. 6.3.3 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>i<n;50,39>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<v;fVals;n;1;0;1;1>f<e;fErrs;n;v;0;2>o<c1;c2;n;v;e> | 23.11.2020 | ГЭТ 156
| Дымомер АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-4, рег. № 27860-14 | АВГ-1Д-4 | 14 | МП 242-1671-2013 «Дымомеры АВГ-1Д. Методика поверки» | 3.1.ZBK.0152.2013, набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 9309; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 304136, абсолютная погрешност ±0,05 °С |  | 3.1.ZBK.0152.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (92÷105) кПа; напряжение питания переменным током: 220,6 (220 (+10/-15)%) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.3.1 Определение погрешности измерительного канала дымности; п. 6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла; п. 6.3.3 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя |  | 26.11.2019
| Дымомер АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-4.01, рег. № 27860-04 | АВГ-1Д-4.01 | 14 | ВЕКМ.415311.009 ДЛ "Дымомер АВГ-1Д. Методика поверки " | набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 9309; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 304136, абсолютная погрешност ±0,05 °С | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0152 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (92÷105) кПа; напряжение питания переменным током: 220,6 (220 (+10/-15)%) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка прочности изоляции электрических цепей; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение погрешности измерительного канала дымности; п. 6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения температуры масла; п. 6.3.3 Определение основной приведенной погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя |  | 01.03.2021
| Дымомер ИНФРАКАР Д, мод. Инфракар Д1, рег. № 27801-04 | Инфракар Д1.01 | 14 | «Дымомеры Инфракар Д. Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ» | 3.1.ZBK.0152.2013, набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 9309; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 |  | 3.1.ZBK.0152.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (92÷105) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение предела погрешности измерительного канала дымности; п. 6.3.2 Определение приведенной погрешности канала измерения температуры масла; п. 6.3.3 Определение предела приведенной погрешности прибора при измерении частоты вращения коленчатого вала |  | 03.10.2019
| Дымомер ИНФРАКАР Д, мод. Инфракар Д1-1, рег. № 27801-04 | Инфракар Д1-1 | 14 | «Дымомеры Инфракар Д. Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ» | набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 33, 3.1.ZBK.0154.2013; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 |  | 3.1.ZBK.0154.2013 |  | - | 12
| Дымомер оптический ДО-1, рег. № 12770-90 | ДО-1 | 14 | раздел 9 Технического описания и инструкции по эксплуатации 0808.00.00.000 ТО |  |  |  |  | - | 12
| Дымомер СМОГ-1М, мод. СМОГ-1М-01, рег. № 14022-07 | СМОГ-1М-01 | 14 | приложением А Руководства по эксплуатации ИБЯЛ.413314.003 РЭ | 3.1.ZBK.0150.2013, Комплект нейтральных светосфильтров Д-1 для поверки дымомеров, СМОГ-1, зав. № 694 |  | 3.1.ZBK.0150.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение переменного тока: 220,2 (220+22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции дымомера СМОГ-1М-01; п. А.6.2.3 Проверка работоспособности; п. А.6.3.1 Определение основной погрешности; п. А.6.4 Градуировка диафрагмы |  | 23.12.2019
| Измеритель дымности ОМД-21, рег. № 31212-06 | ОМД-21 | 14 | “Измеритель дымности ОМД-21 ЗАО “ОПТЭК”, Санкт-Петербург. Методика поверки" № МП-242-0305-2006", | 3.1.ZBK.0150.2013, комплект нейтральных светосфильтров Д-1 для поверки дымомеров СМОГ-1, зав. № 694 |  | 3.1.ZBK.0150.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Опробование работы прибора; п. 6.2.3 Определение электрического сопротивления изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 13.09.2019
| Измеритель дымности ОМД-21, рег. № 31212-12 | ОМД-21 | 14 | “Измеритель дымности ОМД-21 ЗАО “ОПТЭК”, Санкт-Петербург. Методика поверки" № МП-242-0305-2006", | 3.1.ZBK.0154.2013, набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 33 |  | 3.1.ZBK.0154.2013 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Опробование работы прибора; п. 6.2.3 Определение электрического сопротивления изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик |  | 13.09.2019
| Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП, рег. № 14023-00 | МЕТА-01МП | 14 | М 006.00.00.00.00 ДЛ «Методика поверки» | комплект светофильтров М90, рабочий эталон, зав. № 232 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465 | ГЭТ 81; рег. № 42599-09 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение основной погрешности | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;smog;80,3 0,05 0> | 23.11.2020 | условия поверки по ГОСТ 8.395-80
| Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП, рег. № 14023-05 | МЕТА-01МП | 14 | М 006.000.00МП «Методика поверки» | комплект светофильтров М90, рабочий эталон, зав. № 232 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465 | ГЭТ 81; рег. № 42599-09 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение основной погрешности | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;smog;80,3 0,05 0> | 23.11.2020 | условия поверки по ГОСТ 8.395-80
| Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП, рег. № 44977-10 | МЕТА-01МП | 14 | М 006.000.00МП, приложение Г «Измеритель дымности отработавших газов «МЕТА-01МП». Методика поверки» | комплект светофильтров М90, рабочий эталон, зав. № 232 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465 | ГЭТ 81; рег. № 42599-09 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение основной погрешности | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;smog;80,3 0,05 0> | 23.11.2020 | условия поверки по ГОСТ 8.395-80
| Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол «Свет», рег. № 20761-11 | Свет | 14 | «Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол «Свет». Руководство по эксплуатации», раздел 4 «Методика поверки» | государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания, КС-102, № 910035, 3.1.ZBK.0156.2013 |  | 3.1.ZBK.01734.2013 |  | - | 12
| Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол ИСС-1, рег. № 18613-04 | ИСС-1 | 14 | раздел 9 руководства по эксплуатации ЭКИТ.000003.000 РЭ | государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания, КС-102, № 910035, 3.1.ZBK.0156.2013 |  | 3.1.ZBK.01734.2013 |  | - | 12
| Измеритель светопропускания стекол «ТОНИК», рег. № 29788-05 | ТОНИК | 14 | М 019.000.00 МП «Измерители светопропускания стекла "ТОНИК". Методика поверки» | Комплект светофильтров, КС-102, рабочий эталон, зав. № 910035 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 90) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение основной абсолютной погрешности | a<911076;912028;913033;914028;915015;;;;;;;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;91,85 47,47 17,72 6,54 4,04;2;0;;;1;5> | 11.06.2020
| Интерферометр шахтный ШИ-11, рег. № 8728-82 | ШИ-11 | 05 | МИ 508-84 «Интерферометры шахтные ШИ-3, ШИ-5, ШИ-10, ШИ-11, ШИ-11М, лабораторные интерферометры ЛИ-4, ЛИ-5» Методика поверки | измеритель давления цифровой ИДЦ-1М, № 254, 14481-05 |  |  |  | - | 12
| Камера испытательная газовая переносная КИГ-П1, рег. № 25656-08 | КИГ-П1 |  | МП-242-0756-2008 "Камеры испытательные газовые переносныеКИГ-П1. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  | 114 |  | - | 12
| Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", рег. № 58954-14 | Хроматэк-Кристалл 5000 | 14 | Методика поверки (с изм. № 1) 214.2.840.043-02Д |  |  |  | Детектор: | - | 12 |  |  |  | 12.08.2019
| Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исп. 2, рег. № 58954-14 | Кристалл 5000» исп. 2 | 14 | 214.2.840.043-02Д «Методика поверки» (с изменением № 1) | ГСО 10868-2016, паспорт № 590, разряд второй |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220 В; частота питающей сети 50,0 Гц |  |  | 09.08.2019
| Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исп.1, рег. № 18482-08 | Кристалл 5000» исп.1 | 14 | 214.2.840.043Д «Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» Методика поверки» | ГСО 3972-87, паспорт № 482, разряд первый |  |  | детекторы ДТП1 № б/н | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исп.1, рег. № 18482-09 | Кристалл 5000» исп.1 | 14 | 214.2.840.043-01Д «Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» Методика поверки» | Стандартный образец предприятия состава октана по ТУ 2632-031-56278322-2008, паспорт № СОП 0021-03 СТХ, ПГ ± 0,1% |  |  | детекторы ДТП1 № б/н | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исп.1, рег. № 58954-14 | Кристалл 5000» исп.1 | 14 | 214.2.840.043-02Д «Методика поверки» с изменением № 1 | ГСО 10868-2016, паспорт № 590, разряд второй |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Комплекс хроматографический, Гелий-микро, рег. № 41299-09 | Гелий-микро | 14 | «Комплексы хроматографические «Гелий-микро». Методика поверки КС 21.900-000 МП» | ГСО 10532-2014, паспорт № 22999, разряд второй |  |  | 2ДТП, 1ДТХ | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Насос-пробоотборник GV мод. GV100, рег. № 26364-09 | GV100 | 05 | МП-242-0910-2009 «Трубки индикаторные Gastec в комплекте с насосом-пробоотборником GV модификаций GV100 и GV110. Методика поверки» | газометр тарировочный ГТ-1, №89 основная относительная погрешность ± 2 % |  |  |  | - | 12
| Насос-пробоотборник ручной «НП-3М», рег. № 18166-99 | НП-3М | 05 | КРМФ.418311.002 МП «Насос-пробоотборник ручной НП-3М. Методика поверки» Методика поверки», Приложение 1 к паспорту | измеритель объема ИО-2, заводской № 73.7, основная относительная погрешность ± 1,5 % | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0932 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | f<noms;fNoms;50 100;0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<v50;fVals;noms_1;5;1;0;3>f<a50;fAvrg;v50;1>f<e50;fErrs;noms_1;a50;1;1>f<v100;fVals;noms_2;5;1;0;3>f<a100;fAvrg;v100;1>f<e100;fErrs;noms_2;a100;1;1>o<c1;c2;v50;a50;e50;v100;a100;e100> | 28.01.2021
| Персональный газоанализатор сероводорода, HS-01S, рег. № 28175-10 | HS-01S | 05 | "Инструкция. Газоанализаторы сероводорода переносные HS-01S. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение основной погрешности | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-0,3 10 10 10 -0,3 10;100 100 100 100 100 100;;;1;1> | 17.11.2020
| Преобразователь измерительный ИГМ-10-1-22, рег. № 38367-08 | ИГМ-10-1-22 | 05 | МП-242-0722-08 «Преобразователи измерительные ИГМ-10. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 25387 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (50÷80) %; атмосферное давление: {2:} (97,8÷104,4) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности преобразователя; п. 6.3.3 Определение времени установления показаний |  | 02.08.2019
| Преобразователь универсальный XNX, рег. № 43971-10 | XNX | 05 | МП 43971-10 «Преобразователи универсальные XNX. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; п. 7.3.1 Определение основной погрешности XNX по показаниям дисплея; п. 7.3.2 Определение основной погрешности XNX по унифицированному токовому выходу (4-20) мА | a<СН4;0-2,2;% об.;0-2,2;0,22;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 1,07 2,07;-0,22 0,22 0,22;0 0 0;;conv4_20 0 2,2;2;1> | 25.02.2021
| Преобразователь универсальный XNX, рег. № 43971-10 | XNX | 05 | МП 43971-10 «Преобразователи универсальные XNX. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; 7.3.1 Определение основной погрешности XNX по показаниям дисплея; 7.3.2 Определение основной погрешности XNX по унифицированному токовому выходу (4-20) мА | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;20;10-20;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 9 18;-20 20 20;10 10 1;;conv4_20 0 20;1;1> | 25.02.2021
| Прибор для приготовления газовоздушных смесей ОО-4, рег. № 37314-08 | ОО-4 | 14 | МРБ МП.1708-2007 "Прибор для приготовления газовоздушных смесей ОО-4. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989 |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питания от сетит переменного тока: 220,5 (230+23/-32) В | п. 4.1 Внешний осмотр; п. 4.2 Опробование; п. 4.3 Определение метрологических характеристик | {pr_16295}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;1;0,1-2,5;менее 2,5;>@<4;1;0,1-1,0;менее 1,0>#<5;2,5;0,08;0;;;2;1>#<5;1,0;0,03;0;;;2;1>#<6;10;3;0;;;0;1>#<7;27;2;0;;;0;1>#<8;40;8;0;;;0;1>#<9;0,5 1 2,5 0,2 0,5 1;0,25 0,25 0,25 0,1 0,1 0,1;0;;;2;1> | 14.12.2020
| Прибор для приготовления газовых смесей ОО-3, рег. № 16295-08 | ОО-3 | 14 | МП 155-96 "Прибор для приготовления газовых смесей ОО-3. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 58; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа; напряжение питания от сети переменного тока: 220,3 (220±11) В | п. 4.1 Внешний осмотр; п. 4.2 Проверка сопротивления электрической изоляции; п. 4.3 Опробование; п. 4.4.1 Диапазон приготавливаемых объемных долей горючих газов в смеси с воздухом и диапазон измерения; п. 4.4.1 Пределы основной абсолютной допускаемой погрешности срабатывания звуковой сигнализации; п. 4.4.1 Время срабатывания сигнализации; п. 4.4.1 Время срабатывания защиты при длительном превышении порогового значения объемной доли горючего газа; п. 4.4.2 Предел Т0,9 допускаемого времени установления выходных показаний прибора при измерении объемной доли горючих газов в созданной газовоздушной смеси; п. 4.4.3 Пределы основной абсолютной допускоемой погрешности измерения объемной доли горючих газов в приготавливаемой смеси с воздухом | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;1;0,4-2,0;менее 2,0;>@<4;1;0,2-0,8;менее 0,8>#<5;2,01;0,08;0;;;2;1>#<5;0,81;0,03;0;;;2;1>#<6;10;3;0;;;0;1>#<7;27;2;0;;;0;1>#<8;40;8;0;;;0;1>#<9;0,4 1 2 0,2 0,4 0,8;0,4 0,4 0,4 0,16 0,16 0,16;0;;;2;1> | 18.08.2020
| Сигнал-03, мод. Сигнал-03К-СО, рег. № 16003-07 | Сигнал-03К-СО | 05 | приложением к ГКПС 17.00.00.000РЭ «Инструкция. Газоанализаторы-сигнализаторы взрывоопасных газов и паров стационарные "Сигнал-03". Методикой поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор (эксплозиметр) термохимический СТХ-17, рег. № 15791-96 | СТХ-17 | 05 | 5В2.840.392 ТО раздел 17, «Методика поверки СТХ-17» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, № 14810, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор Domino, исп. B10-DM01, рег. № 31689-06 | Domino | 05 | МП 242-0320-2006 «Сигнализаторы Domino. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,4 (0,4±0,1) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>@<3;2;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации>*<4;7;13;0> | 27.08.2020
| Сигнализатор Domino, исп. B10-DM03, рег. № 31689-06 | Domino | 05 | МП 242-0320-2006 «Сигнализаторы Domino. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,4 (0,4±0,1) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации | {pr_31689_co}@<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>@<3;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»>*<4;30;42;0> | 27.08.2020
| Сигнализатор Domino, исп. В10-DM03G, рег. № 31689-12 | В10-DM03G |  | 436-040-2011 МП «Сигнализаторы DOMINO. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор RGI, мод. RGI ME1 MSX2, рег. № 22508-07 | RGI ME1 MSX2 | 05 | МП-242-0602-2007 "Сигнализаторы RGI. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 25367; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 112; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 |  |  |  | 30.07.2019
| Сигнализатор SCACCO, исп.В10-SC01, рег. № 49461-12 | В10-SC01 | 05 | 436-061-2012 МП «Сигнализаторы SCACCO. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  | 114 |  | - | 12
| Сигнализатор Segugio RGD, исп. RGD MET MP1, рег. № 22510-02 | RGD MET MP1 | 05 | "Сигнализаторы RGD. Методика поверки", Приложение А к руководству по эксплуатации | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение погрешности сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания |  | 29.06.2020
| Сигнализатор Segugio RGD, исп. RGD MET MP1, рег. № 22510-07 | RGD MET MP1 | 05 | МП-242-0589-2007 "Сигнализаторы Segugio RGD. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение погрешности сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания |  | 29.06.2020
| Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02, мод. Сигнал-02А, рег. № 16000-07 | Сигнал-02А | 05 | «Инструкция. Сигнализаторы взрывоопасных газов и паров «Сигнал-02». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, паспорт № 10725, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02, мод. Сигнал-02КМ, рег. № 16000-07 | Сигнал-02КМ | 05 | приложением 2 Руководства по эксплуатации ГКПС 16.00.00.000-02РЭ "Сигнализатор взрывоопасных газов и паров"Сигнал-02КМ" (с каналом на кислород) " | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042 |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (5÷40) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (не более 108) кПа | п. 2.1 Проверка комплектности сигнализатора; п. 2.3 Методика определения погрешности измерения; п.2.4 Методика проверки времени срабатывания аварийной сигнализации |  | 10.10.2019
| Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02, модификация Сигнал-02М, рег. № 16000-07 | Сигнал-02М | 05 | приложением 2 к ГКПС 16.00.00.000РЭ «Инструкция. Сигнализаторы взрывоопасных газов и паров «Сигнал-02». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (5÷40) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (не более 108) кПа | п. 2 Проведение поверки; п. 2.3 Определение погрешности измерения; п. 2.4 Определение времени срабатывания аварийной сигнализации | a<C₃H₈;0÷50;% НКПР;;;;;;;>a<s;u>@<1;1;s;u>@<2;6;0;20;50;0;0;0;10;-;-;10;-;-;0;10;-;0;10;->#<3;6;1;0;;;0;1> | 26.08.2020
| Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02, модификация Сигнал-02М, рег. № 16000-07 | Сигнал-02М | 05 | приложением 2 к ГКПС 16.00.00.000РЭ «Инструкция. Сигнализаторы взрывоопасных газов и паров «Сигнал-02». Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; ГСО 10599-2015, паспорт № 25367, разряд первый |  | 114; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (5÷40) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (не более 108) кПа | п. 2.3 Определение погрешности измерения; п. 2.4 Определение времени срабатывания аварийной сигнализации |  | 26.08.2020
| Сигнализатор взрывоопасных газов и паров Сигнал-02, рег. № 16000-02 | Сигнал-02 | 05 | «Инструкция. Сигнализаторы взрывоопасных газов и паров Сигнал-02. Методика поверки.» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа | п. 2.1 Проверка комплектности сигнализатора; п. 2.3 Методика определения погрешности измерения; п.2.4 Методика проверки времени срабатывания аварийной сигнализации |  | 10.10.2019 | условия, причины непригодности
| Сигнализатор газов RGY 000 MBP 4SE, рег. № 31233-06 | RGY S00 MBP 4SE | 05 | приложение А к руководству по эксплуатации «Сигнализаторы RGY 000 MBP4. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО | внешние серсоры SGY ME0 V4 NC:;внешние серсоры SGY CO0 V4 NC: | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа; расход ГСО-ПГС 0,4 (0,4±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора (неисправен канал измерения № 1); п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора (неисправен канал измерения № 2); п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора (неисправен канал измерения № 3); п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора (неисправен канал измерения № 4); п. 6.3.2 Определение вариации показаний; п. 6.3.3 Определение времени установления показаний сигнализатора | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±10;±10;±10;-;-;-;-;-;>a<CO (0-200) ppm;±25;±25;-;-;-;-;±25;-;>a<-;-;-;-;-;-;-;-;-;>a<-;-;-;-;-;-;-;-;-;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 25 47 -;-10 10 10 10;50;;;0;1>#<4;0 17 190 -;-25 25 25 20;17 17 1 1;;;0;1>#<5;- - - -;-10 10 10 10;50;;;0;1>#<6;- - - -;-25 25 25 20;17 17 1 1;;;0;1> | 13.08.2020
| Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-H₂S, рег. № 43130-09 | СТГ-3-H₂S | 05 | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | п. 6.1 Опробование; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора | f<noms;fNoms;0 17 34 0;1>i<nerr;2 3,75 8 2>i<terr;0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<H₂S;0-40;мг/м³;"Δ=±2 мг/м³";"Δ=±3,75 мг/м³";"Δ=±8 мг/м³";"Δ=±2 мг/м³";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | 10.02.2021
| Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-NH₃-20, рег. № 43130-09 | СТГ-3-NH₃-20 | 05 | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 52 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | п. 6.1 Опробование; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора | f<noms;fNoms;20 200 500 20;1>i<nerr;5 20 20 5>i<terr;0 1 1 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<NH₃;0-600;мг/м³;"Δ=±5 мг/м³";"δ=±20 %";"δ=±20 %";"Δ=±5 мг/м³";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | 10.02.2021
| Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-O₂, рег. № 43130-09 | СТГ-3-O₂ | 05 | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | п. 6.1 Опробование; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности сигнализатора | f<noms;fNoms;0 14,58 28,85 0;1>i<nerr;0,9 0,9 0,9 0,9>i<terr;0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<O₂;0-30;%;"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | 10.02.2021
| Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3-И-SO₂, рег. № 43130-09 | СТГ-3-И-SO₂ | 05 | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3 » методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-1014, паспорт № 21613, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3-И-СO, рег. № 43130-09 | СТГ-3-И-СO | 05 | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3 » методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор горючих газов Beagle RGD, исп. RGD ME5 MP1, рег. № 39085-08 | RGD ME5 MP1 | 05 | МП-242-0723-2008 «Сигнализаторы горючих газов Beagle RGD. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,4 (220±11) В; частота переменного тока 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;2;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации>*<5;7;13;0> | 14.08.2020
| Сигнализатор горючих газов Beagle RGD, исп. RGD ME5 MP1, рег. № 39085-13 | RGD ME5 MP1 | 05 | МП-242-1594-2013 «Сигнализаторы горючих газов Beagle RGD. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение погрешности сигнализатора; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;2;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации>*<5;7;13;0> | 14.08.2020
| Сигнализатор горючих газов и паров СГГ-20Микро, рег. № 53539-13 | СГГ-20Микро | 05 | ИБЯЛ.413531.012МП "Сигнализаторы горючих газов СГГ-20Микро. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,5 (0,5±0,2) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4 Проверка соответствия программного обеспечения средств измерений; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО) | i<soft;SGG-20Micro;2.0;5D0F;CRC-16>f<noms;fNoms;0 24,4 47 24,4 0 47;1>i<ne;5 5 5 5 5 5>i<te;0 0 0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<5>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<6>f<vars;fVars;noms;vals;ne;te;2 4;1>e<8>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>o<soft;c1;c2;noms;vals;errs;vars;c3> | 11.03.2021
| Сигнализатор горючих газов ОКА-М, рег. № 16541-03 | ОКА-М | 05 | приложением А к паспорту ЛШЮГ.413411.014 ПС , "Сигнализаторы горючих газов "ОКА-М". Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-01 | СГГ-20 | 05 | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Опредение времени срабатывания сигнализатора | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | 03.02.2021
| Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-07 | СГГ-20 | 05 | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Опредение времени срабатывания сигнализатора | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | 03.02.2021
| Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-12 | СГГ-20 | 05 | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Опредение времени срабатывания сигнализатора | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | 03.02.2021
| Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро, рег. № 60935-15 | СГГ-20Микро | 05 | ИБЯЛ.413531.012МП "Сигнализаторы горючих газов СГГ-20Микро. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности по поверочному компоненту; п. 6.3.2 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4 Проверка соответствия программного обеспечения средств измерений; п. 6.4.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО) | f<noms;fNoms;0 24,39 47,05 24,39;2>i<nerrs;-5 5 5 5 -5 5>i<terrs;0 0 0 0 0 0>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<9>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerrs;terrs;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terrs;1>f<vars;fVars;noms;vals;errs;terrs;2 4;1>o<"Газоанализатора СГГ-20Микро";ch1;ch2;ch3;noms;vals;errs;vars> | 03.02.2021
| Сигнализатор горючих газов СГГ-6, рег. № 16259-97 | СГГ-6 | 05 | ИБЯЛ.413531.005. Методика поверки | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷104,7) кПа; напряжение питания: 220,8 (220±11) В; частота питания: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка электрической прочности изоляции; п. 6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.2.3 Проверка работоспособности; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Проверка порога срабатывания сигнализации и основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства; п. 6.3.2 Проверка времени срабатывания порогового устройства | {pr_21849}@<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<4;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<5;1;s;u>@<7;4;p;световая и звуковая сигнализация;световая сигнализация;p;p;p;p;p;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация>*<8;8;14;0> | 25.09.2020
| Сигнализатор горючих газов СГГ6М, мод. СГГ6М-П10, рег. № 21849-01 | СГГ6М-П10 | 05 | приложением А руководства по эксплуатации «Сигнализаторы горючих газов СГГ6М. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 | блок датчика № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,2 (220+22/-33) В; частота питания переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. А.6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.3 Определение метрологических характеристик; п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализаторов; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализаторов | @<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;4;p;световая и звуковая сигнализация;световая сигнализация;p;p;p;p;p;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация;световая и звуковая сигнализация>*<5;8;14;0> | 24.09.2020
| Сигнализатор горючих газов СГГ-6М, рег. № 47099-11 | СГГ-6М | 05 | «Сигнализатор горючих газов СГГ-6М. Методика поверки». ИБЯЛ.413531.010МП | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 | блок датчика № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение электропитания: 12,0 (12±2,0) В; расход ГСО-ПГС: 0,50 (0,50±0,05) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.2 Проверка работоспособности; п. 6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора, проверка порогов срабатывания сигнализации и проверка выходного электрического дискретного сигнала "АВАРИЯ"; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;5;p;a;p;a;p;a;a;a;a;a;p;p;p;p;p>*<5;8;14;0> | 04.08.2020
| Сигнализатор довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе СТХ-3, рег. № 5363-76 | СТХ-3 | 05 | [5 empty] | - | 12
| Сигнализатор загазованности SGY CO0 V4 NC SE, рег. № 58111-14 | SGY CO0 V4 NC SE | 05 | МП 242-1745-2014 "Сигнализаторы загазованности SGY , SGW. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности SGY GPO V4 NC SE, рег. № 58111-14 | SGY CO0 V4 NC SE | 05 | МП 242-1745-2014 "Сигнализаторы загазованности SGY , SGW. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО ПГС 10506-2014, паспорт № 20989, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности SGY ME0 V4 NC SE, рег. № 58111-14 | SGY ME0 V4 NC SE | 05 | МП 242-1745-2014 "Сигнализаторы загазованности SGY , SGW. Методика поверки" | ГСО 10599-2015, паспорт № П-6748, разряд первый; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности Кенарь GD100 мод. GD100-N, GD100-L, GD100-C, GD100-CN, рег. № 64822-16 | GD100-CN |  | МП 64822-16 «Сигнализаторы загазованности Кенарь GD100 модели GD100-N, GD100-L, GD100-C, GD100-CN. Методика поверки» |  |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, исполнение СЗ-2-2В, рег. № 35782-08 | СЗ-2-2В | 05 | ЯБКЮ.421453.002 РЭ, приложение Г, «Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2. Методика поверки » | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Опробование; п. Г.6.3 Определение основной абсолютной погрешности | {pr_44123}@<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 11.08.2020
| Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, исполнение СЗ-2-2Д, рег. № 35782-08 | СЗ-2-2Д | 05 | ЯБКЮ.421453.002 РЭ, приложение Г, «Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2. Методика поверки » | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Опробование; п. Г.6.3 Определение основной абсолютной погрешности | {pr_44123}@<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 11.08.2020
| Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2А, исполнение СЗ-2-2АГ, рег. № 56850-14 | СЗ-2-2АГ | 05 | ЯБКЮ.421453.112 РЭ, «Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2А. Методика поверки » | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2С, мод. СЗ-2-2В, рег. № 44123-10 | СЗ-2С | 05 | ЯБКЮ.421453.013 РЭ «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-2С. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. Г.6.3 Проверка электтрического сопротивления изоляции; п. Г.6.4 Опробование; п. Г.6.5 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 06.08.2020
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, исполнение СЗ-1-1Г, рег. № 35781-07 | СЗ-1-1Г | 05 | ЯБКЮ.421453.001 РЭ приложение Г, «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Опробование; п. Г.6.3 Определение основной абсолютной погрешности | {pr_35781_1}@<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 11.08.2020
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, исполнение СЗ-1-2Г, рег. № 35781-07 | СЗ-1-2Г | 05 | ЯБКЮ.421453.001 РЭ приложение Г, «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Опробование; п. Г.6.3 Определение основной абсолютной погрешности | {pr_44121}@<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 11.08.2020
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, рег. № 47262-11 | СЗ-1 | 05 | МЦКЛ.0011.МП. Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1. «Методика поверки» | ГСО 10599-2015, 1-го рязряда, паспорт № П-6500; ГСО 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6748 |  | 111 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания: 220,2 (220 +22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Проверка выполнения требований к импульсному выходному сигналу; п. 6.4 Проверка порогов сигналзизации, определение времени срабатывания сигнализации |  | 08.10.2019
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1А, исполнение СЗ-1-1АВ, рег. № 56849-14 | СЗ-1-1АВ | 05 | ЯБКЮ.421453.111 РЭ «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1А. Методика поверки » | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания постоянного тока: 5,0 (5,0±0,1) В | п. Е.6.1 Внешний осмотр; п. Е.6.2 Опробование; п. Е.6.3 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. Е.6.4 Определение времени срабатывания сигнализатора | i<s;"соответствует требованиям НД;"не соответствует требованиям НД;"сигналы не выдаются;"световая и звуковая сигнализация>i<rs;s_3;s_3;s_4;s_3>i<ru;s_3;s_3;s_3;s_3>e<1>f<c1;fChoise;s_1;s_2>e<2>f<c2;fChoise;s_1;s_2>e<3>f<c3;fChoise;rs;ru>o<c1;c2;c3> | 25.09.2020
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1А, исполнение СЗ-1-1АГ, рег. № 56849-14 | СЗ-1-1АГ | 05 | ЯБКЮ.421453.111 РЭ «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1А. Методика поверки» (Приложение Е руководства по эксплуатации) | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,2 (220+22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. Е.6.1 Внешний осмотр; п. Е.6.2 Опробование; п. Е.6.3 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. Е.6.4 Определение времени срабатывания сигнализатора | i<s;"соответствует требованиям НД;"не соответствует требованиям НД;"сигналы не выдаются;"световая и звуковая сигнализация>i<rs;s_3;s_3;s_4;s_3>i<ru;s_3;s_3;s_3;s_3>e<1>f<c1;fChoise;s_1;s_2>e<2>f<c2;fChoise;s_1;s_2>e<3>f<c3;fChoise;rs;ru>o<c1;c2;c3> | 25.09.2020
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1С, мод. СЗ-1-2Г, рег. № 44121-10 | СЗ-1С | 05 | ЯБКЮ.421453.012 РЭ «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1С. Методика поверки» | генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. Г.6.1 Внешний осмотр; п. Г.6.2 Проверка электрической прочности изоляции; п. Г.6.3 Проверка электтрического сопротивления изоляции; п. Г.6.4 Опробование; п. Г.6.5 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<3;1;сопротивление изоляции сигнализатора более 5 МОм, соответствует требованиям НД;сопротивление изоляции сигнализатора менее 5 МОм, не соответствует требованиям НД>@<4;1;s;u>@<5;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»> | 06.08.2020
| Сигнализатор загазованности с внешним сенсором метана RGD MET MP1, рег. № 51495-12 | RGD MET MP1 | 05 | МП-242-1390-2012 «Сигнализаторы загазованности RGD MET MP1 с внешним сенсором метана SGA MET. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 111; 119 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГС: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение погрешности сигнализатора; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;2;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации>*<5;7;13;0> | 29.06.2020
| Сигнализатор загазованности СЗ-1, мод. СЗ-1-1Д, рег. № 22633-02 | СЗ-1-1Д | 05 | приложением Г Руководства по эксплуатации ФСКЕ.408837.001 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷104,7) кПа; напряжение питания: 220,8 (220±11) В; частота питания: 50,0 (50,0±1,0) Гц
| Сигнализатор загазованности СЗ-1, мод. СЗ-1-2Г, рег. № 22633-02 | СЗ-1-2Г | 05 | приложением Г Руководства по эксплуатации ФСКЕ.408837.001 РЭ | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц |  |  | 19.07.2019
| Сигнализатор загазованности СЗ-2, мод. СЗ-2-2В, рег. № 22634-02 | СЗ-2-2В | 05 | приложением Г руководства по эксплуатации ФСКЕ.408837.02 РЭ | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Сигнализатор загазованности СЗ-2, мод. СЗ-2-2Д, рег. № 22634-02 | СЗ-2-2Д | 05 | приложением Г руководства по эксплуатации ФСКЕ.408837.02 РЭ | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности СЗБ-1, мод. СЗБ-1КД, рег. № 61963-15 | СЗБ-1КД | 05 | ЭСТД.421453.006 РЭ (Приложение Д) «Сигнализаторы загазованности СЗБ-1, СЗБ-2. Методика поверки» | ГСО 10599-2015, П-6500, разряд первый; ГСО 10599-2015, 29866, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности СЗБ-2, мод. СЗБ-2Д, рег. № 61963-15 | СЗБ-2Д | 05 | ЭСТД.421453.006 РЭ (Приложение Д) «Сигнализаторы загазованности СЗБ-1, СЗБ-2. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор загазованности СЗЦ-1, рег. № 42576-09 | СЗЦ-1 | 05 | МП 4215-002-59395936-2009 «Сигнализаторы загазованности СЗЦ-1, СЗЦ-2. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111; 119 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 220,3 (220±11) В; частота питания: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. Е.6.1 Внешний осмотр; п. Е.6.2 Опробование; п. Е.6.3 Определение абсолютной погрешности сигнализатора CH4 |  | 29.06.2020
| Сигнализатор загазованности СЗЦ-2, рег. № 42576-09 | СЗЦ-2 | 05 | МП 4215-002-59395936-2009 «Сигнализаторы загазованности СЗЦ-1, СЗЦ-2. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: 220,3 (220±11) В; частота питания: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. Е.6.1 Внешний осмотр; п. Е.6.2 Опробование; п. Е.6.4 Определение относительной погрешности сигнализатора на СО |  | 29.06.2020
| Сигнализатор загазованности СИКЗ, исп. СИКЗ-И-О-1, рег. № 21547-06 | СИКЗ-И-О-1 | 05 | МП 242-0341-2006 «Сигнализаторы загазованности СИКЗ. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<-1;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;9;13;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор загазованности СИКЗ, исп. СИКЗ-И-О-1, рег. № 21547-09 | СИКЗ-И-О-1 | 05 | МП-242-0933-2009 «Сигнализаторы загазованности СИКЗ . Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<-1;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;9;13;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор загазованности СИКЗ, исп. СИКЗ-И-О-1, рег. № 21547-10 | СИКЗ-И-О-1 | 05 | МП-242-1068-2010 "Сигнализаторы загазованности СИКЗ. Методика поверки" с изм. 1, 2 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<-1;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;9;13;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода RGD CO0 MP1, рег. № 20886-06 | RGD CO0 MP1 | 05 | МП 242-0358-2006 «Сигнализаторы оксида углерода RGD CO0 MP1. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | {pr_50725}@<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»>*<6;30;42;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода RGD CO0 MP1, рег. № 20886-11 | RGD CO0 MP1 | 05 | МП-242-1183-2011 «Сигнализаторы RGD CO0 MP1. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | {pr_50725}@<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»>*<6;30;42;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода RGI CO0 L42, рег. № 28042-04 | RGI CO0 L42 | 05 | МП-242-0909-2009 "Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42. Методика поверки", | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 |  |  |  | 19.07.2019
| Сигнализатор оксида углерода БУГ, рег. № 24945-03 | БУГ | 05 | приложением А к руководству по эксплуатации «Сигнализаторы оксида углерода БУГ . Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33179; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33180; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33181; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33182 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 116; 117; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не нблюдается;u>@<2;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<2;1;s;u>@<3;3;p;warn;alar;p;alar;alar;warn;alar;alar;p;p;warn;p;p;p>*<4;30;55;0>s<c (не должно превышать 60 с)> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода БУГ, рег. № 24945-08 | БУГ | 05 | МП-242-0697-2008 «Сигнализаторы оксида углерода БУГ . Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33179; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33180; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33181; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33182 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 116; 117; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не нблюдается;u>@<2;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<2;1;s;u>@<3;3;p;warn;alar;p;alar;alar;warn;alar;alar;p;p;warn;p;p;p>*<4;30;55;0>s<c (не должно превышать 60 с)> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода БУГ, рег. № 24945-11 | БУГ | 05 | МП-242-1096-2010 «Сигнализаторы оксида углерода «БУГ» . Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33179; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33180; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33181; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33182 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 116; 117; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не нблюдается;u>@<2;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<2;1;s;u>@<3;3;p;warn;alar;p;alar;alar;warn;alar;alar;p;p;warn;p;p;p>*<4;30;55;0>s<c (не должно превышать 60 с)> | 05.08.2020
| Сигнализатор оксида углерода и горючих газов СТГ-1, исп. СТГ-1-1, рег. № 47101-11 | СТГ-1-1 | 05 | «Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ-1. Методика поверки». ИБЯЛ.413411.056 МП | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 110; 111; 119 | блок датчика горючих газов зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение: 220,5 (230±23) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Определение электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по каналу горючих газов и проверка порогов срабатывания сигнализации; п. 6.3.2 Определение основной погрешности по каналу оксида углерода; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;5;p;a;p;a;p;p;-;-;-;-;a;-;-;-;->*<5;8;14;0>@<4;5;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;->s<->#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | 03.02.2021
| Сигнализатор оксида углерода и горючих газов СТГ-1, исп. СТГ-1-2, рег. № 47101-11 | СТГ-1-2 | 05 | «Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ-1. Методика поверки». ИБЯЛ.413411.056 МП | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 110; 111; 119 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение: 220,5 (230±23) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Определение электрического сопротивления изоляции; п. 6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по каналу горючих газов и проверка порогов срабатывания сигнализации; п. 6.3.2 Определение основной погрешности по каналу оксида углерода; п. 6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;5;p;a;p;a;p;p;-;-;-;-;a;-;-;-;->*<5;8;14;0>@<4;5;p;a;p;a;p;p;-;-;-;-;a;-;-;-;->*<5;8;14;0>#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | 03.02.2021
| Сигнализатор оксида углерода СЗ-2, рег. № 32940-06 | СЗ-2 | 05 | "Сигнализаторы природного газа СЗ-1 и оксида углерода СЗ-2. Методика поверки МП 3712-001-93019469-06" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания: 220,2 (220 +22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Проверка выполнения требований к импульсному выходному сигналу; п. 6.4 Проверка порогов сигналзизации, определение времени срабатывания сигнализации |  | 08.10.2019
| Сигнализатор оксида углерода СОУ-1, рег. № 19068-03 | СОУ-1 | 05 | ИБЯЛ.413534.001 РЭ «Сигнализаторы оксида углерода СОУ-1 . Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29874; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 115; 734 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети 220,7 (220+22/-33) В; частота питающей сети 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>*<4;20;40;0> | 30.12.2020
| Сигнализатор оксида углерода СОУ-1, рег. № 19068-99 | СОУ-1 | 05 | ИБЯЛ.413534.001 РЭ «Сигнализаторы оксида углерода СОУ-1 . Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29874; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 115; 734 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети 220,7 (220+22/-33) В; частота питающей сети 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>*<4;20;40;0> | 30.12.2020
| Сигнализатор оксида углерода СОУ1, рег. № 47100-11 | СОУ1 | 05 | ИБЯЛ.413534.011 МП «Сигнализатор оксида углерода СОУ1. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29874; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 115; 734 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети 220,7 (230±23) В; частота питающей сети 50,0 (50,0±1,0) Гц; расход ГСО-ПГС: 0,5 (0,5±0,05) л/мин; время подачи ПГС: 3 мин | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2 Опробование; п. А.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;1,5 100 190 1,5;5 25 25 5;0 1 1 0;;pr_47100;1;1>*<4;20;40;0> | 30.12.2020
| Сигнализатор опасных концентраций горючих газов и паров "Sieger" модели 5700/780, рег. № 13718-93 | Sieger 5700/780 | 05 | "Инструкция. ГСИ. Сигнализаторы опасных концентраций горючих газов и паров "Sieger" модели 5700/780 и 5700/910 фирмы Sieger Zellweger Uster GmbH (Великобритания/Германия). Методика поверки." | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик; п. 6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение времени установления показаний | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 20,64 0 41,27;-2 2 2 2 -2 2;0 0 0 0 0 0;;;1;1>*<6;5;9;0> | 02.11.2020
| Сигнализатор Орт-03М, рег. № 29808-05 | Орт-03М |  | «Сигнализатор Орт-03М». Методика поверки ПЛРТ.413410.003И1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 |  |  |  | - | 12
| Сигнализатор портативный ALTAIR, исп. ALTAIR H₂S, рег. № 35823-07 | ALTAIR H₂S | 05 | МП 242-0482-2007 «Сигнализаторы портативные ALTAIR. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности газоанализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания | a<H₂S;ppm;7;14;5,2;8,8;11,5;17,5;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;4;нет;срабатывание LO;срабатывание LO;срабатывание HI;нет;нет;срабатывание LO;срабатывание LO>*<4;25;50;0>a< (не более 60) с> | 29.01.2021
| Сигнализатор природного газа СЗ-1, рег. № 32972-06 | СЗ-1 | 05 | «Сигнализаторы природного газа СЗ-1 и оксида углерода СЗ-2. Методика поверки МП 3712-001-93019469-06» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 12 | температура окружающей и рабочей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,2 (220 +22/-33) В; частота электропитания от сети переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Проверка выполнения требований к импульсному выходному сигналу; п. 6.4 Проверка порогов сигналзизации, определение времени срабатывания сигнализации |  | 08.10.2019 | условия_поверки, причина_непригодности
| Сигнализатор с внешним сенсором метана RGD CO0 MP1, рег. № 50725-12 | RGD CO0 MP1 | 05 | МП-242-1354-2012 «Сигнализаторы RGD CO0 MP1 с внешним сенсором метана SGAMET. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГС: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение погрешности сигнализатора по каналу оксида углерода; п. 6.4.2 Определение погрешности сигнализатора по каналу метана; п. 6.4.3 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»>*<6;30;42;0> | 05.08.2020
| Сигнализатор СГГ-4М, рег. № 12809-03 | СГГ-4М | 05 | приложением А «Методика поверки» руководства по эксплуатации ИБЯЛ.413531.001 РЭ | ГСО 10599-2015, паспорт № 25372, разряд первый |  | 109 |  | - | 12
| Сигнализатор СТГ1 мод., СТГ1-1Д10, рег. № 21791-01 | СТГ1-1Д10 | 05 | «Сигнализаторы СТГ1 . Методика поверки», являющимся приложением А к руководству по эксплуатации ИБЯЛ.413411.034 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; ГСО 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6500; ГСО 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6748 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 56; 110; 111 | блок датчика горючих газов зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,5 (220+22/-33) В; частота питания переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.3.1 Определение (по каналу оксида углерода), контроль (по каналу горючих газов) абсолютной погрешности и сигнальных концентраций; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;p;p;a;a>*<5;8;14;0>a<-;->s<->#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор СТГ1 мод., СТГ1-2Д10, рег. № 21791-01 | СТГ1-2Д10 | 05 | «Сигнализаторы СТГ1 . Методика поверки», являющимся приложением А к руководству по эксплуатации ИБЯЛ.413411.034 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 56; 110; 111 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,5 (220+22/-33) В; частота питания переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.3.1 Определение (по каналу оксида углерода), контроль (по каналу горючих газов) абсолютной погрешности и сигнальных концентраций; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;p;p;a;a>*<5;8;14;0>@<4;2;p;a;p;p;a;a>*<5;8;14;0>#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 05 | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. А.6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.2.4 Проверка герметичности газового канала блока датчика; п. А.6.3.1 Проверка основной абсолютной погрешноости; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 05 | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 | блоки датчиков (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности сигнализатора; п. А.6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.2.4 Проверка герметичности газового канала блока датчика; п. А.6.3.1 Проверка основной абсолютной погрешноости; п. А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор СТМ-30, рег. № 18334-07 | СТМ-30 | 05 | приложение А руководства по эксплуатации ИБЯЛ.424339.001 РЭ «Сигнализаторы СТМ-30» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 | выносной датчик № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 220,3 (187÷242) В | п. 12.7.1 Внешний осмотр; п. 12.7.2 Опробование; п. 12.7.2.1 Проверка работоспособности; п. 12.7.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 12.7.4 Проверка электрической прочности изоляции; п. 12.8 Определение метрологических характеристик; п. 12.8.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту; п. 12.8.2 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;20,64 41,27 20,64 41,27;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;1>*<6;5;9;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор СТМ-30, рег. № 18334-12 | СТМ-30 | 05 | ИБЯЛ.424339.001МП «Сигнализаторы СТМ-30. Методика поверки». | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. А.6.1 Внешний осмотр; п. А.6.2.1 Проверка работоспособности; п. А.6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. А.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочным компонентам; п. А.6.3.2 Определение допускаемой вариации выходного сигнала по поверочному компоненту; п. А.6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализатора; п. А.6.3.4 Определение времени срабатывания сигнализации | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;20,64 41,27 20,64 41,27;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;1>*<6;5;9;0> | 26.02.2021
| Сигнализатор термохимический ЩИТ-2, рег. № 9831-88 | ЩИТ-2 | 05 | «Сигнализаторы термохимические ЩИТ-2. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867 |  | 112 | блок датчика №: | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷107) кПа; напряжение питающей сети переменного тока: 220,6 (220±11) В | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2 Опробование; п. 5.3 Определение метрологических характеристик |  | 26.11.2019
| Сигнализаторы загазованности RGD с внешними сенсорами SGA, исп. RGDGPLMP1, рег. № 58833-14 | RGDGPLMP1 | 05 | МП-242-1760-2014 «Сигнализаторы загазованности RGD с внешними сенсорами SGA. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186; | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик |  | 05.09.2019
| Сигнализаторы загазованности RGD с внешними сенсорами SGA, исп. RGDMETMP1, рег. № 58833-14 | RGDMETMP1 | 05 | МП-242-1760-2014 «Сигнализаторы загазованности RGD с внешними сенсорами SGA. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23113 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4.1 Определение погрешности срабатывания сигнализации; п. 6.4.2 Определение времени срабатывания сигнализации | {pr_51495}@<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;2;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации>*<5;7;13;0> | 10.08.2020
| Сигнализаторы загазованности комбинированные RGDCO0MP1, рег. № 68997-17 | RGDCO0MP11SE | 05 | МП-242-2139-2017 Сигнализаторы загазованности комбинированные RGDCO0MP1. Методика поверки | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | {pr_50725}@<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>@<2;1;s;u>s<соответствует требованиям НД>@<4;4;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;не происходит срабатывание сигнализации;не происходит срабатывание сигнализации;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»;срабатывание сигнализации «ПОРОГ 2»>*<6;30;42;0> | 10.08.2020
| Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2, рег. № 47261-11 | СЗ-2 | 05 | МЦКЛ.0013.МП. «Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185; |  |  |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение питания: 220,2 (220 +22/-33) В; частота переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Проверка выполнения требований к импульсному выходному сигналу; п. 6.4 Проверка порогов сигналзизации, определение времени срабатывания сигнализации |  | 08.10.2019
| Сигнализатор-эксплозиметр термохимический СТХ-17, исп. СТХ-17-81, рег. № 42565-09 | СТХ-17-81 | 05 | раздел 4 «Методика поверки» руководства по эксплуатации 5В2.840.392-79 РЭ | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, № 14810, разряд первый |  |  |  | - | 12
| Система аварийного отключения газа САОГ, рег. № 22019-01 | САОГ | 05 | «Система аварийного отключения газа. Методика поверки», являющимся приложением А к Руководству по эксплуатации. | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;8;14;0> | 04.08.2020
| Система аварийного отключения газа САОГ, рег. № 22019-06 | САОГ | 05 | МП 242-0403-2006 «Система аварийного отключения газа САОГ. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;8;14;0> | 04.08.2020
| Система аварийного отключения газа САОГ, рег. № 22019-11 | САОГ | 05 | МП 242-1229-2011 «Система аварийного отключения газа САОГ. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 110; 111 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;s;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;8;14;0> | 04.08.2020
| Система газоаналитическая многофункциональная серии СГМ ЭРИС-100, исп. СГМ ЭРИС-130, рег. № 43790-12 | СГМ ЭРИС-130 | 05 | МП 38-221-2009 «ГСИ. Системы газоаналитические многофункциональные серии СГМ ЭРИС-100. Методика поверки» | калибратор многофункциональный, MC2-R, зав. № 22678; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 18-0712 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Проверка электрического сопротивления изоляции; п. 8.3 Опробование; п. 8.4 Проверка диапазона измерений и определение приведенной (относительной) погрешности ИК; п. 8.5 Проверка приведенной (относительной) погрешности срабатывания порогового устройства |  | 03.12.2020
| Система газоаналитическая СГАЭС-ТГ, рег. № 28041-08 | СГАЭС-ТГ | 05 | МП-242-0714-2008 "Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 |  | газоанализатор СГОЭС метан № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка общего функционирования системы; п. 6.2.2 Проверка установленных порогов срабатывания сигнализации; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.5.1 Определение основной погрешности системы по измерительным каналам; п. 6.4.2 Определение вариации показаний системы по измерительным каналам; п. 6.4.3 Определение времени срабатывания сигнализации | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50 94;1 10 10;0 0 0;;;0;1> | 24.07.2020
| Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ, рег. № 21547-01 | СИКЗ | 05 | «Системы индивидуального контроля загазованности . Методика поверки» | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 110; 111 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; напряжение питающей сети: 220,3 (220±11) В; частота питающей сети: 50,0 (50±1) Гц | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2.3 Проверка функционирования сигнализатора; п. 6.2.4 Проверка напряжения выходного сигнала; п. 6.3.1 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора; п. 6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора | @<1;1;внешних повреждений нет, маркировка соответствует требованиям НД;u>a<признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается>@<-1;1;g;l>@<-1;1;s;u>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;a;a;p;p>*<5;9;13;0> | 05.08.2020
| Система комбинированная для измерения концентрации углеводородных газов и сероводорода в воздухе рабочей зоны «Hazardous vapor detection system», рег. № 21617-01 | CGS | 05 | инструкцией по поверке ИП 2001-3 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 | углеводородный термокаталитический детектор CGS № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;25 50 25 50;3 3 3 3;0 0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;15;30;0> | 18.11.2020
| Система комбинированная для измерения концентрации углеводородных газов и сероводорода в воздухе рабочей зоны «Hazardous vapor detection system», рег. № 21617-01 | C7064E | 05 | инструкцией по поверке ИП 2001-3 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 | электрохимический детектор H₂S C7064E № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;8 50 8 50;10 10 10 10;1 1 1 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;15;30;0> | 10.11.2020
| Спектрометр атомно-абсорбционный, КВАНТ-2, модель КВАНТ-2А, рег. № 17991-04 | КВАНТ-2А |  | ГНКЖ 30.00.000 МП «Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2. Методика поверки» | стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия, ГСО 6690-93, ПГ ±0,3 %; стандартный образец состава водного раствора ионов свинца, ГСО 7012-93 , ПГ ±0,4 % |  |  |  | - | 12 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Спектрофотометр «Cintra», модель 1010, рег. № 53770-13 | Cintra 1010 |  | МП 97.Д4-12 «ГСИ. Спектрофотометры Cintra моделей 1010, 2020, 3030 и 4040. Методика поверки» | государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания, КС-105, ХС0033, 3.1.ZBK.0170.2013 |  | 3.1.ZBK.0170.2013 |  | - | 12 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Течеискатель-сигнализатор ФП12, рег. № 30331-05 | ФП12 | 05 | МРБ МП.1342-2004 «Течеискатель-сигнализатор ФП 12. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 9772 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 126 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; 7.3 Проверка порога чувствительности; п. 7.4 Проверка времени срабатывания сигнализации; п. 7.5 Проверка порога срабатывания сигнализации и пределы абсолютной погрешности срабатывания сигнализации |  | 29.12.2020
| Течеискатель-сигнализатор ФП12, рег. № 30331-11 | ФП12 | 05 | МРБ МП.1342-2004 «Течеискатель-сигнализатор ФП 12. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989 |  |  |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; 7.3 Проверка порога чувствительности; п. 7.4 Проверка времени срабатывания сигнализации; п. 7.5 Проверка порога срабатывания сигнализации и пределы абсолютной погрешности срабатывания сигнализации |  | 09.12.2019
| Титратор автоматический DL, мод. DL50, рег. № 17064-03 | DL50 |  | раздел «Методика поверки» Руководства по эксплуатации | серебро азотнокислое (стандарт-титр) 0,1 моль/дм³, годен до 10.2019г; кислота серная химически чистая «ХЧ», ГОСТ 4204-77, годен до 04,2019г; натрий хлористый (стандарт-титр) 0,1 моль/дм³, годен до 12.2019г. |  |  | электрод № | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Титратор автоматический Titrino мод. 794, рег. № 25075-08 | Titrino мод. 794 |  | раздел 14 «Методика поверки» руководства по эксплуатации | серебро азотнокислое (стандарт-титр) 0,1 моль/дм³, годен до 10.2019г; кислота серная химически чистая «ХЧ», ГОСТ 4204-77, годен до 04,2019г; натрий хлористый (стандарт-титр) 0,1 моль/дм³, годен до 12.2019г. |  |  | электрод № | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В
| Титратор потенциометрический серии 900 Titrando, модель 904, рег. № 46718-11 | Titrando, модель 904 |  | «Титраторы потенциометрические серии 900 Titrando, (мод. 901, 902, 904, 905, 906, 907). Методика поверки» | кислота серная химически чистая «ХЧ», ГОСТ 4204-77, паспорт № 1428/1, годен до 05,2020г; серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, партия № 66/17, годен до 07.2019г; натрий хлористый «ХЧ», ГОСТ 4233-77, партия № 119, годен до 19.02.2019г. |  |  | электрод модели 6.0430.100, зав. № | - | 12
| Устройство контроля загазованности и режимов универсальное, УКЗ-РУ, рег. № 25664-13 | УКЗ-РУ | 05 | ЯГКП.407 729.001 РЭ, приложение А, "Устройство контроля загазованности и режимов универсальное УКЗ-РУ. Методика поверки" | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 25367 |  | 111; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц |  |  | 19.07.2019
| Фотометр КФК-3КМ, рег. № 31884-06 | КФК-3КМ | 14 | МП 31884-12 «Спектрофотометры КФК-3КМ. Методика поверки» | государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания, КС-105, ХС0033, регистрационный № 3.1.ZBK.0170.2013 |  | 3.1.ZBK.0170.2013 |  | - | 12 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Фотометр пламенный автоматический «ФПА-2-01», рег. № 11777-05 | ФПА-2-01 |  | 2.850.196 МП «Фотометры пламенные автоматические ФПА-2, ФПА-2-01. Методика поверки» | государственный стандартный образец состава водного раствора ионов натрия ГСО 7775-2000,партия №21, ПГ±1% ; стандартный образец состава раствора ионов калия ГСО 7771-2000, партия №3, ПГ±1%; стандартный образец состава водного раствора ионов кальция ГСО 7772-2000,партия №1, ПГ±1%; стандартный образец состава водного раствора ионов лития ГСО 7780-2000,партия №1, ПГ±1% |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3, рег. № 11598-88 | КФК-3 | 14 | БШ 2.853.021 МП «Фотометры фотоэлектрические КФК-3. Методика поверки» | комплект интерференционных светофильтров «Ф», № 9314, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0155.2013; набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, № 9309, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0152.2013 |  | 3.1.ZBK.0155.2013; 3.1.ZBK.0152.2013 |  | - | 24
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», модификация КФК-3-01-«ЗОМЗ», рег. № 32672-06 | КФК-3-01-«ЗОМЗ» | 14 | БШ2.853.021-02 МП «Фотометры фотоэлектрические КФК-3-«ЗОМЗ». Методика поверки» | комплект интерференционных светофильтров «Ф», № 9314, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0155.2013; набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, № 9309, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0152.2013 |  | 3.1.ZBK.0155.2013; 3.1.ZBK.0152.2013 |  | - | 24
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, рег. № 11598-02 | КФК-3-01 | 14 | БШ 2.853.021 МП «Фотометры фотоэлектрические КФК-3. Методика поверки» | комплект интерференционных светофильтров «Ф», № 9314, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0155.2013; набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, № 9309, рабочий эталон в соответствии с ГОСТ 8.557-2007, регистрационный № 3.1.ZBK.0152.2013 |  | 3.1.ZBK.0155.2013; 3.1.ZBK.0152.2013 |  | - | 24
| Хроматограф газовый «Кристалл 2000М», рег. № 14516-08 | Кристалл 2000М | 14 | 214.2.840.030Д «Инструкция Хроматограф «Кристалл 2000М». Методика поверки» | ГСО 10605-2015, паспорт № П-3726, разряд первый |  |  | детектор ПИД-1, ПИД-2 | - | 12
| Хроматограф газовый Agilent 3000A Micro GC, рег. № 20698-05 | Agilent 3000A Micro GC | 14 | "Хроматографы газовые Agilent 3000А Micro GC Portable и Agilent 3000А Micro GC . Методика поверки" | ГСО 3972-87, паспорт № 370, разряд второй |  |  |  | - | 12
| Хроматограф газовый автоматический «АХТ», модель «АХТ-СЖ», рег. № 16948-08 | АХТ-СЖ | 14 | раздел 17 руководства по эксплуатации «Инструкция. Хроматографы газовые автоматические «АХТ», модели «АХТ-СЖ». Методика поверки» | ГСО 10605-2015, паспорт № П-9973, разряд первый |  |  |  | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Хроматограф газовый аналитический ЦВЕТ-800, рег. № 16904-03 | ЦВЕТ-800 | 14 | 5Е1.550.205МП «Хроматограф газовый аналитический «Цвет-800». Методика поверки » | ГСО 3976-87, паспорт № 321 |  |  | детектор ДТП | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Хроматограф промышленный, Микрохром-1121, мод. Микрохром-1121-5, рег. № 17248-98 | Микрохром-1121-5 | 14 | Хроматографы промышленные «Микрохром-1121». Модели «Микрохром-1121-4» и «Микрохром-1121-5». Методика поверки | ГСО 10868-2016, паспорт № 7997, абсолютная погрешность ±0,0012 % об. |  |  |  | - | 12 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Хроматограф типа ХТМ-73Л, рег. № 4417-74 | ХТМ-73Л | 14 | ГОСТ 8.485-2013 ГСИ «Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методика поверки» | ГСО 10532-2014, паспорт № 5770, разряд второй; ГСО 10532-2014, паспорт № 21558, разряд второй |  | ; ПРОВЕРИТЬ_ГСО |  | - | 24 | напряжение переменного тока 220,7 В; частота переменнго тока 50,0 Гц
| Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000, рег. № 16949-98 | Хроматэк-Кристалл 5000 | 14 | инструкцией «Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000. Методика поверки 214.840.043-01Д» | ГСО 10541-2014, паспорт № 10759, разряд первый |  |  | детекторы ДТП1 № б/н | - | 12 | напряжение питающей сети 220,7 В; частота питающей сети 50,0 Гц
| Эксплозиметр ЭТХ-1, рег. № 11631-88 | ЭТХ-1 | 05 | 5В2.840.376 ДЛ Инструкция по поверке ЭТХ-1 | ГСО 10599-2015, паспорт № П-6748, разряд первый; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870; |  | 114 |  | - | 6
| Газоанализатор стационарный ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС, рег. № 48759-11 | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС | 05 | МП 242-1237-2011 «Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС. Методика поверки» | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 161; 162 |  | - | 24 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,0-110,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализаторов при первичной поверке; п. 6.4.2 Определение основной погрешности газоанализаторов при периодической поверке; п. 6.4.3 Определение основной погрешности газоанализаторов при первичной поверке (в условиях, соостветствующих рабочим условиям эксплуатации); п. 6.4.4 Определение вариации выходного сигнала; п. 6.4.3 Определение времени установления выходного сигнала |  | 19.03.2021
| Преобразователь универсальный XNX, рег. № 43971-10 | XNX | 05 | МП 43971-10 «Преобразователи универсальные XNX. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Опробование; 7.3.1 Определение основной погрешности XNX по показаниям дисплея; 7.3.2 Определение основной погрешности XNX по унифицированному токовому выходу (4-20) мА | a<H₂S;0-15;ppm;0-10;20;10-15;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 7 13,5;-20 20 20;10 10 1;;conv4_20 0 20;1;1> | 25.02.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 05 | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55; 169 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. №; ПГО-903У-метан зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655_2}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;;;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1>#<4;0 50 95;-5;0;;conv4_20 0 100;1;1> | 25.02.2021
| Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 05 | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | 22.01.2021
| Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 05 | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 8.1 Внешний осмотр; п. 8.2 Опробование и подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 8.3 Определение метрологических характеристик; п. 8.3.1 Определение допускаемой погрешности газоанализатора; п. 8.3.2 Определение вариации показаний; п. 8.3.3 Определение времени установления поазаний газоанализатора | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | 25.02.2021
| Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 05 | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | Веншний осмотр; Опробование; Определение метрологических характеристик | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | 25.02.2021
| Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-CH₄, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-CH₄ | 05 | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0931; 119; 121 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | п. 5.1 Внешний осмотр; п. 5.2.1 Проверка самотестирования при включении; п. 5.2.2 Проверка индентификационных данных ПО; п. 5.3 Определение основной погрешности; п. 5.4 Определение относительной погрешности срабатывания сигнализации; п. 5.5 Определение времени установления выходного сигнала | f<noms;fNoms;0 24,4 47 24,4 0 47;1>i<nerrs;10;10;10;10;10;10>i<types;50;50;50;50;50;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;γ;10;0-50;γ;50;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;30;90;0> | 26.02.2021
| Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 05 | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.2.1 Проверка работоспособности; п. 6.2.2 Проверка порогов срабатывания аварийной сигнализации; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (превышение допускаемой основной погрешности по каналу измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (превышение допускаемой основной погрешности по каналу измерения СО); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (превышение допускаемой основной погрешности по каналу измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (превышение допускаемой основной погрешности по каналу измерения H₂S); п. 6.4.2 Определение вариации показаний | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | 01.03.2021
| Газоанализатор АГМ-510, мод. МВ, рег. № 46395-11 | АГМ-510 | 14 | методика поверки в составе эксплуатационной документации (Приложение А к руководству по эксплуатации ДКИН. 413411.001 РЭ) | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 36668; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13049; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 160; 734; 157; 158; 738; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (86÷106) кПа | п. 7.1 Внешний осмотр; п. 7.2 Определение электрической прочности изоляции; п. 7.3 Опробование; п. 7.4 Определение основной погрешности |  | 02.03.2021
| Титратор потенциометрический автоматический АТП, мод. АТП-02, рег. № 36278-07 | АТП-02 | 14 | «Титраторы автоматичекские потенциометрические АТП. Методика поверки» 4215-012-81696414-2007 МП | стандарт-титр соляной кислоты; стандарт-титр натрия тетраборнокислого; дистилированная вода ГОСТ 6709-72; колбы мерные ГОСТ 1770-74; пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | РКТ.46, РКТ.60 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 220,2 (220±10%) В; частота напряжения переменного тока: 50,0 (50±1) Гц | п. 4.1 Внешний осмотр; п. 4.2 Опробование; п. 4.3 Определение метрологических характеристик; п. 4.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения массовой концентрации; п. 4.3.2 Определение относительной СКО случайной составляющей погрешности | i<vals;0,09965 0,10009 0,09987 0,10007 0,10032 0,09910 0,09957 0,09980 0,09985 0,09953>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<sko;fSKO;vals>f<sko;fDiv;sko;0,1>f<sko;fMul;sko;100;2>f<av;fAvrg;vals;5>f<err;fErrs;0,1;av;1;2>o<c1;c2;vals;av;sko;err> | 04.03.2021
| Газоанализатор стационарный ГСО-2, рег. № 48338-11 | ГСО-2 | 05 | МП 242-1228-2011 «Газоанализаторы стационарные ГСО-2, МГСО-2. Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,15 (0,15 ± 0,02) дм³/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора; п. 6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора; п. 6.4.3 Определение времени установления показаний газоанализатора | i<soft;GSO-2.hex;1.0;795Bh;CRC16>f<noms;fNoms;0 9 22 42;1>i<ne;2,5 2,5 25 25>i<te;0 0 1 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ">i<su;мг/м³;мг/м³;%;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<5>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<7>f<t;fTime;60>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-45) мг/м³";мг/м³;se;ne;su;c1;c2;suc_1;noms;vals;errs;t> | 09.03.2021
| Газоанализатор Drager X-am 2500, рег. № 56436-14 | Drager X-am 2500 | 05 | МП 242-1604-2013 «Газоанализаторы Drager X-am 2500. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Определение метрологических характеристик | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | 11.03.2021
| Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4, рег. № 38260-08 | Сигнал-4 | 05 | ГПСК 02.00.00.000 ДЛ «Инструкция. Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4». Методика поверки» | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | п. 5.1 Проверка комплектности и внешний осмотр; п. 5.2 Проверка работоспособности; п. 5.3 Определение погрешности измерения; п. 5.4 Проверка времени срабатывания сигнализации | f<noms;fNoms;0 45 20;1>i<ne;5 5 5>i<te;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<4>f<t;fTime;10>o<c1;c2;noms;vals;errs;t> | 11.03.2021
| Газоанализатор стационарный ИГМ-12М, рег. № 75198-19 | ИГМ-12М | 05 | МП-086-03-2019 «Газоанализаторы стационарные ИГМ-12М. Методика поверки» | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | - | 12 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности; п. 6.4.2 Определение вариации показаний | i<soft;Igm12M-x-x1_v5.65r.hex;5.65;0x7108;CRC16 CCITT>f<noms;fNoms;0 1 5 9 5 1 0 9;1>i<ne;0,2 0,2 20 20 20 0,2 0,2 20>i<te;0 0 1 1 1 0 0 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ">i<su;ppm;ppm;%;%;%;ppm;ppm;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-10) ppm";ppm;se;ne;su;c1;c2;с3;noms;vals;errs> | 12.03.2021
| Газоанализаторы портативные Микросенс М2, рег. № 71762-18 | Микросенс М2 | 05 | МП-242-2196-2018 "Газоанализаторы портативные Микросенс М2. Методика поверки" | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 159; 55; 49; 50 |  | - | 12 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | п. 6.1 Внешний осмотр; п. 6.2 Опробование; п. 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения; п. 6.4 Определение метрологических характеристик; п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения O₂); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения O₂); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CH₄); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CH₄); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения H₂S); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения H₂S); п. 6.4.1 Определение основной погрешности (канал измерения CO); п. 6.4.3 Определение времени установления показаний (канал измерения CO) | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<5;10;18;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<7;10;22;0>#<8;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<9;20;28;0>#<10;0 40 250 475 250 40 0 475;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<11;20;28;0> | 25.01.2021

## ГСО_ПГС
ГСО | Состав | Концентрация | Единицы измерения | Расширенная неопределенность | Паспорт № | Условный номер 1C | Дата выпуска | Срок годности | Годен до | Разряд | Строка | Актуализировано | Номер баллона | Объем баллона | Давление в баллоне | Примечание
гсо | состав | концентрация | единицы_измерения | неопределенность | номер_паспорта | условный_номер | дата_выпуска | срок_годности | годен_до | разряд | строка | актуализировано | номер_баллона | объем | давление | примечание
10868-2016 | C3H8+He | 0.2034 | % | 0,009 | 762 |  | 2019-09-16 | 24 | 2021-03-16 | 2 | ГСО-ПГС 10868-2016, 2-го разряда, паспорт № 762 | 21.05.2020
10510-2014 | C3H8+He | 0.207 | % | 0,003 | 30161 | 136 | 2019-08-14 | 24 | 14.08.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10510-2014, 1-го разряда, паспорт № 30161 | 21.05.2020
10510-2014 | C3H8+He | 0.515 | % | 0,008 | 30162 | 137 | 2019-08-14 | 24 | 14.08.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10510-2014, 1-го разряда, паспорт № 30162 | 21.05.2020
10506-2014 | C3H8+N2 | 0.855 | % | 0,013 | 6989 | 60 | 2020-08-18 | 24 | 18.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989 | 08.09.2020
10506-2014 | C3H8+N2 | 1.612 | % | 0,024 | 6990 | 61 | 2020-08-18 | 24 | 18.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | 08.09.2020
10506-2014 | C3H8+N2 | 9.71 | % | 0,15 | 6982 | 59 | 2020-08-19 | 24 | 19.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6982 | 12.10.2020
10563-2015 | C3H8+N2 | 9.81 | % | 0,07 | 11185 | 170 | 16.12.2020 | 12 | 16.12.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | 11.01.2021
10506-2014 | C3H8+N2 | 99.03 | % | 0,08 | 9767 | 68 | 28.10.2020 | 24 | 28.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9767 | 18.12.2020
10521-2014 | C3H8+N2+He | 0.1918 | % | 0,0029 | 7251 | 139 | 2020-08-26 | 12 | 26.08.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10521-2014, 1-го разряда, паспорт № 7251 | 08.09.2020
10509-2014 | C3H8+Воздух | 0.475 | % | 0,007 | 9771 | 125 | 2020-10-20 | 24 | 20.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 9771 | 18.12.2020
10509-2014 | C3H8+Воздух | 0.842 | % | 0,013 | 9772 | 126 | 2020-10-20 | 24 | 20.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 9772 | 18.12.2020
10563-2015 | C6H14+N2 | 1.044 | % | 0,007 | 11186 | 171 | 21.12.2020 | 12 | 21.12.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11186 | 11.01.2021
10509-2014 | C6H14+Воздух | 0,254 | % | 0,004 | 13047 | 736 | 18.02.2021 | 24 | 18.02.2023 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 13047 | 25.02.2021 | 6446 | 4 дм3 | 4,0 МПа
10509-2014 | C6H14+Воздух | 0,459 | % | 0,007 | 13048 | 737 | 18.02.2021 | 24 | 18.02.2023 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 13048 | 25.02.2021 | 6758 | 4 дм3 | 2,0 МПа
10563-2015 | CH4+N2 | 9,78 | % | 0,07 | 11184 | 169 | 16.12.2020 | 12 | 16.12.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184 | 11.01.2021
10563-2015 | CH4+N2 | 497 | ppm | 5 | 9760 | 163 | 2020-10-26 | 12 | 26.10.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 9760 | 18.12.2020
10563-2015 | CH4+N2 | 2,210 | % | 0,015 | 6987 | 161 | 2020-08-18 | 12 | 18.08.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987 | 08.09.2020
10563-2015 | CH4+N2 | 4,210 | % | 0,029 | 6988 | 162 | 2020-08-18 | 12 | 18.08.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | 08.09.2020
10506-2014 | CH4+N2 | 9,70 | % | 0,15 | 6981 | 58 | 2020-08-20 | 24 | 20.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | 08.09.2020
10506-2014 | CH4+N2 | 94,30 | % | 0,08 | 9766 | 67 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9766 | 18.12.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.0165 | % | 0,0005 | 6986 | 124 | 2020-08-19 | 24 | 19.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 6986 | 08.09.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.238 | % | 0,004 | 29865 | 110 | 2019-07-25 | 24 | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865 | 21.05.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.643 | % | 0,010 | 6985 | 123 | 2020-08-18 | 24 | 18.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 6985 | 08.09.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.661 | % | 0,010 | 29866 | 111 | 2019-07-25 | 24 | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | 21.05.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.897 | % | 0,013 | 29867 | 112 | 2019-07-25 | 24 | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867 | 21.05.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0.968 | % | 0,015 | 3370 | 118 | 2020-05-19 | 24 | 19.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3370 | 08.06.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 1.073 | % | 0,016 | 3371 | 119 | 2020-05-19 | 24 | 19.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | 08.06.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 1.787 | % | 0,027 | 29869 | 113 | 2019-07-25 | 24 | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | 21.05.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 1.804 | % | 0,027 | 11182 | 132 | 16.12.2020 | 24 | 16.12.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 11182 | 11.01.2021
10509-2014 | CH4+Воздух | 1.923 | % | 0,029 | 3372 | 120 | 2020-05-19 | 24 | 19.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3372 | 08.06.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 2.07 | % | 0,03 | 3373 | 121 | 2020-05-19 | 24 | 19.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 08.06.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 2.08 | % | 0,03 | 11181 | 131 | 16.12.2020 | 24 | 16.12.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 11181 | 11.01.2021
10509-2014 | CH4+Воздух | 2.15 | % | 0,03 | 29870 | 114 | 2019-07-25 | 24 | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | 21.05.2020 |  |  |  | пустой
10566-2015 | CH4+Воздух | 0,0970 | % | 0,001 | 5514 | 176 | 2020-07-03 | 12 | 03.07.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 5514 | 02.09.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 0,200 | % | 0,003 | 6984 | 122 | 2020-08-19 | 24 | 19.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 6984 | 08.09.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 2,10 | % | 0,03 | 11180 | 130 | 16.12.2020 | 24 | 16.12.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 11180 | 11.01.2021
10506-2014 | CO+N2 | 509 | ppm | 15 | 5515 | 56 | 2020-07-03 | 24 | 03.07.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515 | 13.08.2020
10563-2015 | CO+N2 | 0,994 | % | 0,007 | 13046 | 735 | 17.02.2021 | 12 | 17.12.2022 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13046 | 25.02.2021 | 6757 | 4 дм3 | 7,5 МПа
10563-2015 | CO+N2 | 9,30 | % | 0,07 | 11144 |  | 10.12.2020 | 12 | 10.12.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11144 | 24.02.2021 | 3506 | 5 дм3 | 7,5 МПа
10563-2015 | CO+N2 | 9,49 | % | 0,07 | 13045 | 734 | 17.02.2021 | 12 | 17.12.2022 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045 | 25.02.2021 | 7127 | 4 дм3 | 7,5 МПа
10509-2014 | CO+Воздух | 0.0168 | % | 5 | 29874 | 115 | 2019-07-26 | 24 | 26.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29874 | 21.05.2020
10509-2014 | CO+Воздух | 13.5 | ppm | 0,5 | 33179 | 116 | 2019-12-24 | 24 | 24.12.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33179 | 21.05.2020
10509-2014 | CO+Воздух | 103 | ppm | 3 | 33182 | 117 | 2019-12-24 | 24 | 24.12.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 33182 | 21.05.2020
10509-2014 | CO+Воздух | 160 | ppm | 5 | 11183 | 133 | 16.12.2020 | 24 | 16.12.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 11183 | 11.01.2021
10506-2014 | CO2+N2 | 10.02 | % | 0,08 | 6980 | 57 | 2020-08-20 | 24 | 20.08.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980 | 08.09.2020
10506-2014 | H2+N2 | 9.59 | % | 0,14 | 31641 | 40 | 2019-10-23 | 24 | 23.10.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31641 | 21.05.2020
10506-2014 | H2+N2 | 9.62 | % | 0,14 | 9768 | 69 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9768 | 18.12.2020
10506-2014 | H2+N2 | 94.87 | % | 0,08 | 9769 | 70 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9769 | 24.11.2020
10506-2014 | H2+N2 | 97.95 | % | 0,08 | 9770 | 71 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9770 | 24.11.2020
ГОСТ Р 51673-2000 | H2+O2+Ar+N2+CH4+H2O | 99,999 | % |  | 9773 |  | 2020-11-02 | 24 | 02.11.2022 |  | водород газообразный чистый марки «1-й сорт» ГОСТ Р 51673-2000, паспорт № 9773 | 24.11.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 0.351 | % | 0,005 | 4029 | 55 | 2020-06-11 | 12 | 11.06.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | 02.09.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 8.4 | ppm | 0,4 | 3094 |  | 2020-05-06 | 12 | 06.05.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3094 | 21.05.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 8.6 | ppm | 0,4 | 9295 | 62 | 2020-10-15 | 12 | 15.10.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9295 | 18.12.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 10.2 | ppm | 0,4 | 3095 |  | 2020-05-05 | 12 | 05.05.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3095 | 21.05.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 75 | ppm | 3 | 10465 | 45 | 2020-11-23 | 12 | 23.11.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | 18.12.2020
10506-2014 | NH3+N2 | 0.306 | % | 0,005 | 36669 | 52 | 2020-03-17 | 12 | 17.03.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669 | 21.05.2020
10506-2014 | NH3+N2 | 28.1 | ppm | 1,1 | 10001 | 44 | 2020-11-05 | 12 | 05.11.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10001 | 18.12.2020
10563-2015 | NO+N2 | 0.815 | % | 0,006 | 36668 | 157 | 2020-03-17 | 12 | 17.03.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 36668 | 21.05.2020
10506-2014 | NO+N2 | 39,0 | ppm | 1,6 | 36667 | 51 | 2020-03-17 | 12 | 17.03.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36667 | 21.05.2020
10563-2015 | NO2+N2 | 0.807 | % | 0,006 | 36830 | 158 | 2020-03-24 | 12 | 24.03.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830 | 21.05.2020
10506-2014 | NO2+N2 | 39.9 | ppm | 1,6 | 36829 | 54 | 2020-03-24 | 12 | 24.03.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36829 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 3.99 | % | 0,06 | 9763 | 64 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763 | 17.12.2020
10506-2014 | O2+N2 | 4.99 | % | 0,07 | 9575 | 99 | 2020-10-19 | 24 | 19.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9575 | 15.12.2020
10563-2015 | O2+N2 | 9.88 | % | 0,07 | 6983 | 160 | 2020-08-20 | 12 | 20.08.2021 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983 | 08.09.2020
10506-2014 | O2+N2 | 14.58 | % | 0,12 | 3368 | 49 | 2020-05-18 | 24 | 18.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368 | 01.09.2020
10506-2014 | O2+N2 | 28.85 | % | 0,23 | 3369 | 50 | 2020-05-18 | 24 | 18.05.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | 01.09.2020
10506-2014 | O2+N2 | 11,00 | % | 0,09 | 9764 | 65 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764 | 17.12.2020
10506-2014 | O2+N2 | 23,74 | % | 0,19 | 33130 | 48 | 2019-12-24 | 24 | 24.12.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 40,10 | % | 0,3 | 9765 | 66 | 2020-10-21 | 24 | 21.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9765 | 17.12.2020
10506-2014 | O2+N2 | 51,30 | % | 0,26 | 9576 | 100 | 2020-10-19 | 24 | 19.10.2022 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9576 | 17.12.2020
10506-2014 | O2+N2 | 97,09 | % | 0,08 | 13050 | 739 | 17.02.2021 | 24 | 17.02.2023 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 13050 | 25.02.2021 | 15427 | 4 дм3 | 7,5 МПа
10563-2015 | SO2+N2 | 0.0983 | % | 0,0007 | 5516 | 159 | 2020-07-14 | 12 | 2021-07-14 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516 | 07.08.2020
10506-2014 | SO2+N2 | 20.2 | ppm | 0,8 | 36670 | 53 | 2020-03-17 | 12 | 17.03.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36670 | 21.05.2020
10506-2014 | SO2+N2 | 22.4 | ppm | 0,9 | 9296 | 63 | 2020-10-15 | 12 | 15.10.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9296 | 18.12.2020
10563-2015 | SO2+N2 | 2,609 | % | 0,018 | 13049 | 738 | 16.02.2021 | 12 | 16.02.2022 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13049 | 25.02.2021 | 32276 | 4 дм3 | 8,0 МПа
ТУ 2114-003-72689906-2014 | ПНГ-азот |  |  |  | 6992 |  | 2020-08-25 | 24 | 25.08.2022 |  | азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | 08.09.2020
ТУ 2114-003-72689906-2014 | ПНГ-азот |  |  |  | 7331 |  | 2020-08-25 | 24 | 25.08.2022 |  | азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 7331 | 08.09.2020
ТУ 2114-005-72689906-2014 | ПНГ-воздух |  |  |  | 6991 |  | 2020-08-25 | 24 | 25.08.2022 |  | поверочный нулевой газ - воздух, паспорт № 6991 | 08.09.2020
ТУ 2114-005-72689906-2014 | ПНГ-воздух |  |  |  | 7330 |  | 2020-08-25 | 24 | 25.08.2022 |  | поверочный нулевой газ - воздух, паспорт № 7330 | 08.09.2020

## Организации
№ п/п | Наименовани | Сокращение | Адрес | ИНН
номер | собственник | сокращение | адрес | инн
| Общество с ограниченной ответственностью АВТО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ТРАСТ» | ООО АТК «ТРАСТ» | 461048, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заречная, 5 | 5603037641
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | 5610165355
3 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | 5610058025
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦСТ» | 460026, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Хакимова, дом № 100 | 5611031435
5 | ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГСКИЙ»ПАО «Т ПЛЮС» (КАРГАЛИНСКАЯ ТЭЦ) | КАРГАЛИНСКАЯ ТЭЦ | 460512, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ОРЕНБУРГ, СТ. КАРГАЛА | 6315376946
6 | ФКУ УЖКХ УФСИН России по Оренбургской области | УЖКХ УФСИН | 460745, г.Оренбург, ул. Пролетарская, 66 | 5612029238
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» | ООО «ИТСК» | 196084, город Санкт-Петербург, улица Киевская, дом 5, корпус 4 чпом 64-Н пом.1 офис 5502 | 7728654530
8 | ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» | ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, Д. 26 | 7736186950
9 | Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» | ООО «КЛИНИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» | 460001, Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Бассейный, дом № 1 | 5610065008
10 | АО «ТЮЛЬГАНСКОЕ ХПП» | ХПП ТЮЛЬГАНСКОЕ | 462000, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ТЮЛЬГАНСКИЙ Р-Н, СТ. ТЮЛЬГАН, УЛ. МИРА, Д.1 | 5650001427
11 | ГБУ «ПЕРВОМАЙСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ» | УПР. ВЕТЕРИНАРИИ ПЕРВОМАЙСКОЕ | 461980, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, П. ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ, 3 | 5639000518
12 | Акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА» | АО «ПО «СТРЕЛА» | 460005, Оренбургская обл, Оренбург г, Шевченко ул, дом № 26 | 5609061432
13 | Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ» | ООО ИК «СИБИНТЕК» | 117152, Москва г, Загородное ш, дом № 1 | 7708119944
14 | ООО «СТРОЙИНЖИНЕРИНГ» | СТРОЙИНЖИНЕРИНГ | 461314, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С.АРХАНГЕЛОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27 | 5638015952
15 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»ГОРОДА ОРЕНБУРГА | ГАУЗ «ГКБ № 4»Г. ОРЕНБУРГА | 460000, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Постникова УЛИЦА, дом № Дом 11 | 5612011431
16 | В/Ч ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | В/Ч ООО «ГДО» | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 72 | 5610058025
17 | Оренбургское производственное отделение ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ВОЛГИ»- ОРЕНБУРГЭНЕРГО» | Оренбургское производственное отделение | 460037 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Чистопольская, 1а | 6450925977
18 | Общество с ограниченной ответственностью «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЕГИОН» | ООО «ОО «ЛЕГИОН» | 461170, Оренбургская обл, Ташла с, Молодежная ул, дом № 2 | 5612168217
19 | ГБУЗ «ОЦМР» | ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОЦМР | 460003, Оренбургская обл, Оренбург г, Караваева Роща ул, дом № 28 | 5611019269
20 | ГБУЗ «ОС-ИЦМР» | ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК, УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 1/1 | 5646008684
21 | ФКУ «ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ЦХИСО УМВД | 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Косогорный, дом № 3 | 5612079302
22 | Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» | ООО «ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» | 117630, Москва г, Воронцовский Парк тер, дом № 4 | 7728803870
23 | Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» | ООО «УКХ» | 462353, Оренбургская обл, Новотроицк г, 1 Мая ул, дом № 1-А | 5607020110
24 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР САКМАРСКИЙ» | ООО «ЭЛЕВАТОР САКМАРСКИЙ» | 461430, Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Металлистов, дом 16/1, кабинет 4 | 5642022134
25 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗАВТОМАТИКА» | ООО «ПГА» | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Ленинградская ул, дом № 92 кв 18 | 5610136682
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1 строение 1, офис 901 | 1102054991
27 | ФИЛИАЛ ГАУЗ «ООКНД»-»БНД» | ДИСПАНСЕР НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ БУГУРУСЛАНСКИЙ | 461637 Г. БУГУРУСЛАН УЛ. НЕКРАСОВА Д.89 А | 5611020440
28 | Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ» | ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» | 460038, Оренбургская обл, Оренбург г, Дзержинского пр-кт, дом № 2/2 | 5610063346
29 | Акционерное общество «БУЗУЛУКСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | АО «БМЗ» | 461040, Оренбургская обл, Бузулук г, Рабочая ул, дом № 81 | 5653000012
30 | ИП ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | ИП ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 461200 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. НОВОСЕРГИЕВСКИЙ Р-Н П.НОВОСЕРГИЕВКА , ул. Мичурина, дом 2 | 563602782440
31 | Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ» | АО «ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ» | 450008, Башкортостан Респ, Уфа г, Крупской ул, дом № 10 | 278039018
32 | ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАЙСКОМ, КУВАНДЫКСКОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ, ГОРОДЕ МЕДНОГОРОСКЕ, САРАКТАШСКОМ, БЕЛЯЕВСКОМ РАЙОНАХ» | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ГАЙ | 462631, Оренбургская обл, Гайский р-н, Гай г, Молодежная ул, дом № 4 в | 5610086304
33 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 56 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» | ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН РОССИИ | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Одесская ул, дом № 142/2 | 5612035707
34 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ОРЕНБУРГ» | ООО «ГЭС ОРЕНБУРГ» | 460027, Оренбургская обл, Оренбург г, Донгузская ул, дом № 2 | 5610089425
35 | АО «Интер РАО -Электрогенерация» | Ириклинская грэс | Российская Федерация 119435 г. Москва ул. Большая Пироговская д. 27 стр.1 | 7704784450
36 | ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ БУГУРУСЛАНЕ, АБДУЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,БУГУРУСЛАНСКОМ, СЕВЕРНОМ, АСЕКЕЕВСКОМ, МАТВЕЕВСКОМ, ПОНОМАРЕВСКОМ РАЙОНАХ» | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ. И В Г. БУГУРУСЛАНЕ | 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г.БУГУРУСЛАН, УЛ.ЧАПАЕВСКАЯ, 69 | 5610086304
37 | ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» | ГАЗПРОМ ЭНЕРГО | 117939, город.МОСКВА, улица СТРОИТЕЛЕЙ, дом 8, корпус 1. | 7736186950
38 | Общество с ограниченной ответственностью «СДО-ЛОГИСТИК» | ООО «СДО-ЛОГИСТИК» | 125493, Москва г, Нарвская ул, дом № 16, кв.Этаж 1 Помещение 27 | 7728375061
39 | ОАО «ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | ЭЛЕВАТОР ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ | 460550, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ;ОРЕНБУРГСКИЙ; Р-Н,П. ЧЕБЕНЬКИ,УЛ; ЭЛЕВАТОРНАЯ Д6 | 5638004319
40 | Акционерное общество «ИНФРЭК» | АО «ИНФРЭК» | 460027, Оренбургская обл, Оренбург г, 3-Й Проезд Донгузский ул, дом № 10 | 7730092568
41 | Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ВЕЛТБИОХИМПРОМ» | ООО НПК «ВБХП» | 129281, Москва г, Олонецкий проезд, дом № 4 | 7716830559
42 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»ГОРОДА ОРЕНБУРГА | ГБУЗ «КССМП»Г. ОРЕНБУРГА | 460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Монтажников ул, дом № 1А | 5609021373
43 | Акционерное общество «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | АО «ЮУПК» | 109028, город Москва, переулок Трехсвятительский Б., дом 1-3, строение 1, помещение 1 | 7705016517
44 | ООО «ЛАДА-МИР» | ЛАДА-МИР | 462281, Оренбургская обл, Медногорск г, Комсомольская ул, дом № 1 | 5606003560
45 | Акционерное общество «Желдорреммаш» | АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» | 127018, Москва г, Октябрьская ул, дом № 5 стр. 8 | 7715729877
46 | ООО «Стрела» | Стрела г. Бузулук | 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Североморская, 7 | 5603017878
47 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»ГОРОДА СОРОЧИНСКА | ГБУЗ «ГБ»Г.СОРОЧИНСКА» | 461900, Оренбургская обл, Сорочинск г, Карла Маркса ул, дом № 87 | 5617001412
48 | УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -4 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» | УАВР-4 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» | 460027, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ 58 | 6608007434
49 | РЯБИНИН С.В. | РЯБИНИН С.В. | НОВОТРОИЦК ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ 50-30
50 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | 1102054991
51 | Общество с ограниченной ответственностью «САРАКТАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | ООО «САРАКТАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 462100, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Саракташ ПОСЕЛОК, Вокзальная УЛИЦА, дом № Дом 1 | 5643022271
52 | Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СИАНТ» | АО НПФ «СИАНТ» | 630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Николаева ул, дом № 7, оф.1 | 5408147190
53 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ» | ГБУ «ОРЕНБУРГСКОЕ ГОРВЕТУПРАВЛЕНИЕ» | 460018, Оренбургская обл, Оренбург г, Моторная ул, дом № 10 | 5612000422
54 | ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» | ПРОМАВТОМАТИКА | 460050 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.ОРЕНБУРГ, УЛ НАРОДНАЯ 24 | 5609027488
55 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ОРЕНБУРГ» | ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ» | 460049, Оренбургская обл, Оренбургский район, Нежинский сельсовет, территория Аэропорт, здание 1 | 5638057261
56 | ООО «ОРЕНБИВ» | ОРЕНБИВ | 462114, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., САРАКТАШСКИЙ Р-Н, С. ЧЕРНЫЙ ОТРОГ, УЛ. ДОРОЖНАЯ, 50 | 5643020813
57 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | 5610058025
58 | ПЕРВОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ. «ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ « | ПЕРВОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 460540, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н П.ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ.КОВАЛЕВА, 1 А | 5610080648
59 | ФГБУ »Приволжское УГМС» | Приволжское УГМС | 443125 область Самарская, город Самара, улица Ново-Садовая, 325 | 6319164389
60 | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАКСЕРВИС» | ООО «АВТОТРАКСЕРВИС» | 460525, Оренбургская обл, Благословенка с, Наб ул, дом № 24 | 5638069884
61 | ГБУЗ»ОРЕНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» | ДИСПАНСЕР ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ГОРОД. | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Мало-Луговая ул, дом № 1А | 5610043438
62 | АНО «ТЕХНОПАРК ОГУ» | ТЕХНОПАРК ОГУ | 460018, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 13 | 5612025057
63 | ФИЛИАЛ ГАУЗ «ООКНД»- «БузНД» | ДИСПАНСЕР НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ БУЗУЛУК | Г. БУЗУЛУК УЛ. ГАЯ 43 | 5611020440
64 | Общество с ограниченной ответственностью «МИР КРАСОТЫ» | ООО «МИР КРАСОТЫ» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Полигонная ул, дом № 6 | 5612063207
65 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРСТРОЙ» | ООО «ПОЛИМЕРСТРОЙ» | 460004, Оренбургская обл, Оренбург г, Юркина ул, дом № 17 | 5611059769
66 | Общество с ограниченной ответственностью МЕДИЦИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР КЛИНИКА «МАКСИМЕД» | ООО ММЦ КЛИНИКА «МАКСИМЕД» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Матросский пер, дом № 2 | 5610139034
67 | ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС»(САКМАРСКАЯ ТЭЦ) | САКМАРСКАЯ ТЭЦ | 460000 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г. ОРЕНБУРГ УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 1 | 6315376946
68 | Индивидуальный предприниматель Брыкин Александр Витальевич | ИП Брыкин Александр Витальевич |  | 564902977918
69 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» | ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, 9 Января ул, дом № 29 | 5610012694
70 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» |  | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Мусы Джалиля ул, дом № 78 | 5612031290
71 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТОЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ГБУЗ «ТОЦКАЯ РБ» | 461131, Оренбургская обл, Тоцкий район,Тоцкое село, Терешковой улица, дом № 18 | 5649000838
72 | Агишев Б.Т. | Агишев Б.Т. | ПОБЕДЫ 13В
73 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом № 48 | 5610086304
74 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | ООО «ЦОТ» | 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, 70 Лет Влксм мкр, дом № 6 | 5609029090
75 | ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»В Г. ОРЕНБУРГЕ (ОРЕНБУРГМЕЖРАЙГАЗ) | ФИЛИАЛ ОРЕНБУРГМЕЖРАЙГАЗ | 460026, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ САМОЛЕТНАЯ, Д. 79 | 5610010369
76 | ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНЕ (ОРЕНБУРГЦЕНТРСЕЛЬГАЗ) | ФИЛИАЛ ОРЕНБУРГЦЕНТРСЕЛЬГАЗ | 460022, Г.ОРЕНБУРГ, БР. БАШИЛОВЫХ 2А | 5610010369
77 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | ООО «ММСК» | 462270, Оренбургская обл, Медногорск г, Заводская ул, дом № 1 | 5606001611
78 | Акционерное общество КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | 462781, Оренбургская обл, Ясный г, Ленина ул, дом № 7 | 5618000027
79 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | 5604000700
80 | Общество с ограниченной ответственностью «МИГ-СЕРВИС» | ООО «МИГ-СЕРВИС» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 118, строение 2 Кабинет 6 | 5609028900
81 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮРКОН» | ООО «ЮРКОН» | 460035, Оренбургская обл, Оренбург г, Новгородская ул/Комсомольская, 99/231 | 5612066367
82 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА» | ООО «ЦИУТ» | 461040, Оренбургская обл, Бузулук г, Ленина ул, дом № 73 | 5603011139
83 | Акционерное общество «НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» | АО «НЗХС» | 462353, Оренбургская обл, Новотроицк г, Промышленная ул, дом № 49, корпус -, кв.- | 5607002135
84 | Общество с ограниченной ответственностью «РУССОЛЬ» | ООО «РУССОЛЬ» | 460009, Оренбургская обл, Оренбург г, Цвиллинга ул, дом № 61/1 | 5611055980
85 | АО «Интер РАО -Электрогенерация» | Ириклинская грэс | Российская Федерация 119435 г. Москва ул. Большая Пироговская д. 27 стр.1 | 7704784450
86 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРИТОН» | ООО «ТРИТОН» | 460056, Оренбургская обл, Оренбург г, Тихая ул, дом № 8/2, оф.201 | 5611060323
87 | ГБУЗ «ПОНОМАРЕВСКАЯ РБ» | ПОНОМАРЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 461780, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОНОМАРЕВСКИЙ РАЙОН, С.ПОНОМАРЕВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 14 | 5641003668
88 | Маковеева Т.Ю. | Маковеева Т.Ю. | ул. Чичерина 19
89 | ЗОЛИНА Т.С. | ЗОЛИНА Т.С. | ШОССЕЙНАЯ 30
90 | ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»В Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК (СОЛЬ-ИЛЕЦКМЕЖРАЙГАЗ) | ФИЛИАЛ СОЛЬ-ИЛЕЦКМЕЖРАЙГАЗ | 461634, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., г. СОЛЬ-ИЛЕЦК ПЕР. СТЕПНОЙ 1А | 5610010369
91 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» | ГУП «ОКЭС»И ГУП «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, 30/2 | 5611001494
92 | ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ | РПС РАЙПОТРЕБСОЮЗ | 460520 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С.НЕЖИНКА, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 50 | 5638001822
93 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГГАЗТРАНС» | ООО «ОРЕНБУРГГАЗТРАНС» | 460050, Оренбургская обл, Оренбург г, Терешковой ул, дом № 144 | 5609029975
94 | Общество с ограниченной ответственностью «ОРТРАНС» | ООО «ОРТРАНС» | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Пикетная ул, дом № 73 А | 5610063410
95 | Научно-производственный филиал «Оренбурггазгеофизика»ООО «Газпром георесурс» | НПФ ОРЕНБУРГГАЗГЕОФИЗИКА ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС | 460000, г.Оренбург, ул.Донгузская, 56 | 7709769582
96 | ГБУСО «ГЦ»ДОЛГОЛЕТИЕ» | ДОЛГОЛЕТИЕ | 460021, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.МАЛО-ВОСТОЧНАЯ, 1 | 5610017244
97 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | 461903, Оренбургская обл, Сорочинск г, Карла Маркса ул, дом № 231 | 5617006033
98 | Общество с ограниченной ответственностью «ДВ СТРОЙ» | ООО «ДВ СТРОЙ» | 460035, Оренбургская обл, Оренбург г, Полтавская ул, дом № 43/2 | 5610160710
99 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 50 | 5003026493
100 | НЕСТЕРОВ Н.В. | НЕСТЕРОВ Н.В. | БЕЛЯЕВКА КРАСНОЗНАМЕННАЯ
101 | ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ | РПС РАЙПОТРЕБСОЮЗ | 460520 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С.НЕЖИНКА, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 50 | 5638001822
102 | БАНОКИНА О.А. | БАНОКИНА О.А. | г. Оренбург ул. Ленинская 43 | 561012057446
103 | ИП Руденко А.Б. | ИП Руденко А.Б. | 460008, г. Оренбург,п. Ростоши, ул. Терновая 25 | 561003662278
104 | ИП ГОРИН П.А. | ИП ГОРИН П.А. | 460014, г.Оренбург,ул. Челюскинцев 17-33 | 561004006085
105 | Общество с ограниченной ответственностью «МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АГРОКОМПЛЕКСА»ТАШЛИНСКИЙ» | ООО «МТС АК «ТАШЛИНСКИЙ» | 461177, РФ Оренбургская область, Ташлинский район, Трудовое село, Почтовый пееулокр, дом 2 | 5648006072
106 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕСТПРОМ» | ООО «МЕСТПРОМ» | 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Джангильдина ул, дом № Дом 8 | 5638024160
107 | Ярошенко А.С. | Ярошенко А.С. | ул. Кондукторская 1
108 | ООО «ВОДОКАНАЛ» | ВОДОКАНАЛ САРАКТАШ | 462100 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. САРАКТАШСКИЙ Р-Н П. САРАКТАШ УЛ. ПОБЕДЫ 99 | 5643007851
109 | Индивидуальный предприниматель Андреев Сергей Владимирович | ИП Андреев Сергей Владимирович | п. Новосергиевка, ул. Гагарина 18 | 563600044511
| Оренбургская нефтебаза Регионального отделения «Оренбург»ООО «Башнефть-Розница» | Оренбургская нефтебаза | 460009 Оренбургская область г. Оренбург ул. Деповская д.49 | 1831090630
| УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФПК | 620107 Свердловская область г.Екатеринбург Железнодорожный район ул. Вокзальная д.16 | 7708709686
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 461831, Оренбургская обл, Александровский р-н, Зеленая Роща с, Ленина ул, дом № 21 | 5621006413
| ООО «Теплоавтоматика» | ТЕПЛОАВТОМАТИКА | 460555, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н ПОС. ВЕСЕННИЙ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 | 5612030561
| ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | 460511, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Подгородняя Покровка с, Советская ул, дом № 63 | 5638002946
| ИП Шаяхметова Д. И. | ИП Шаяхметова Д. И. | Оренбургская обл., Саракташский район,с. Карагузино,ул. Лесная,6 | 564300471232
| ФГКУ КОМБИНАТ «СВЕТЛЫЙ»РОСРЕЗЕРВА | КОМБИНАТ СВЕТЛЫЙ РОСРЕЗЕРВА | 461504,ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК | 5646007850
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОАВТОМАТИКА» | ООО «ГАЗЭНЕРГОАВТОМАТИКА» | 460006, область Оренбургская, город Оренбург,переулок Лечебный, дом 6А | 5610138506
| Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРСПЕЦСЕРВИС» | ООО «ЦЕНТРСПЕЦСЕРВИС» | 450022, Башкортостан Респ, Уфа г, Бакалинская ул, дом № 11 | 274139830
| Узбеков Н.Б. | Узбеков Н.Б. | п. Пригородный, ул. Студенческая 2г-46
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЭНЕРГИЯ» | ООО «ИВА «ЭНЕРГИЯ» | 460022, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Лабужского, дом № 12А | 5611062031
| Водяная Л.В. | Водяная Л.В. | пос. Каргала, ул. Советская 16б
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Салазкин Александр Николаевич | ИП Салазкин Александр Николаевич |  | 280800201418
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ОРЕНБУРГ» | ООО «ГЭС ОРЕНБУРГ» | 460027, Оренбургская обл, Оренбург г, Донгузская ул, дом № 2 | 5610089425
| МУРАТОВ А.Н. | МУРАТОВ А.Н. | С. НОВОЧЕРКАСС РАБОЧАЯ 12
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТЮЛЬГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ГБУЗ «ТЮЛЬГАНСКАЯ РБ» | 462010, Оренбургская обл, Тюльганский район,Тюльган поселок, 8 Марта улица, дом № 11 | 5650001459
| МАЗИТОВ Ф.Г. | МАЗИТОВ Ф.Г. | ПЕРЕВОЛОЦКИЙ Р-Н ЗУБОЧИСТКА 1 ЗАРЕЧНАЯ 13
| Похлебухин А.А. | Похлебухин А.А. | ул. Мичурина 88
| КОВАЛЕНКО В.И. | КОВАЛЕНКО В.И. | СОРОЧИНСК ТЕМИРЯЗЕВА 1
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕРЕВОЛОЦКОГО ПОССОВЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | МУП «ПЕРЕВОЛОЦКОЕ ПЖКХ» | 461261, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, Переволоцкий п, Западная ул, дом № 7 | 5640020124
| КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» | КУ «ОТДЕЛ ОДОМСУ» | 461263, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, Переволоцкий п, Ленинская ул, дом № 76 | 5640020621
| Кузнецова Ю.Ю. | Кузнецова Ю.Ю. | с. Беляевка, ул. Комсомольская 1б
| Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК» | ООО «ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК» | 461041, Оренбургская обл, Бузулук г, Техническая ул, дом № Дом 1 | 5602009546
| Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАС - 2016» | ООО «АТЛАС - 2016» | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Знаменский проезд, дом № 1/1, кв.28 | 5610218230
| ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | 5610050690
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ТВОРЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | МБУК ТМЦ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА | 460022, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Пролетарская УЛИЦА, дом № Дом 261 | 5638059766
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ФКУ «ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Косогорный пер, дом № 3 | 5612079302
| Индивидуальный предприниматель Демина Татьяна Михайловна | ИП Демина Татьяна Михайловна | КУВАНДЫК, СОВЕТСКАЯ, 16Б | 560500426656
| КНЯЗЕВ Е.А. | КНЯЗЕВ Е.А. | С. КРАСНОХОЛМ ЧКАЛОВА 70
| ИВАНОВ Б.А. | ИВАНОВ Б.А. | СОЛОВЬЕВКА ДАЧНАЯ 4
| ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ филиала ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго» | ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 461048 Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Заречная, д.16 | 6450925977
| СВИСТУНОВ В.В. | СВИСТУНОВ В.В. | ОРЕНБУРГСКАЯ обл., п.САРАКТАШ ,ул.СУВОРОВА 22,кв. 2
| САКМАРСКОЕ РАЙПО | САКМАРСКОЕ РАЙПО | ОРЕНБУРГСКАЯ обл., с.САКМАРА ,ул.СОВЕТСКАЯ 42 | 5642002138
| ГБУ «ПЕРЕВОЛОЦКОЕ РАЙВЕТУПРАВЛЕНИЕ» | УПР. ВЕТЕРИНАРИИ ПЕРЕВОЛОЦК | 461262 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,ПЕРЕВОЛОЦКИЙ Р-Н П.ПЕРЕВОЛОЦКИЙ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 130 | 5640001731
| Приход храма Покрова Пресвятой Борогодицы | храм Кардаилово | Илекский район, с. Кардаилово
| ЮСУПОВ Р.Р. | ЮСУПОВ Р.Р. | пос. Саракташ, ул. Сакмарская 22
| РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ | МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ | 462136 ОРЕНБУРГСКАЯ обл., САРАКТАШСКИЙ р-н , с.АНДРЕЕВКА | 5643005893
| ООО «ГАЗСЕРВИС» | ГАЗСЕРВИС | 460501, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С.ЮЖНЫЙ УРАЛ, УЛ.ИППОДРОМНАЯ 4 | 5638021716
| ООО «АГРОХИМСЕРВИС» | АГРОХИМСЕРВИС | 462100 ОРЕНБУРГСКАЯ обл., п.САРАКТАШ ул.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 3 | 5612032488
| Салгин С.И. | Салгин С.И. | с. Шарлык, ул. Лесозащитная, 10а
| Ганшина М.А. | Ганшина М.А. | г. Сорочинск, ул. Почтовая, 33
| БЕНДЮК Ю.А. | БЕНДЮК Ю.А. | П. СТАРИЦА, УЛ. СТЕПНАЯ, 43А
| ТРУБИЦИН Н.Н. | ТРУБИЦИН Н.Н. | УЛ. АЛТЫНСАРИНА, 39/2
| КНЫШОВ М.В. | КНЫШОВ М.В. | С. НЕЖИНКА, УЛ. НОВАЯ, 26-2
| Общество с ограниченной ответственностью «ПТИЦЕВОД» | ООО «ПТИЦЕВОД» | 461200, Оренбургская обл, Новосергиевка п, Луговая ул, дом № 56 В | 5636020435
| Филиал АО «КТЖ»-Грузовые перевозки»-»Илецкое отделение ГП» | Илецкое отделение ГП | 461504 Оренбургская обл., г.Соль-Илецк, ул. Вокзальная, б/н | 9909113583
| Акционерное общество «ЮНИС» | АО «ЮНИС» | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд строение 3 | 5024139339
| Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНСОЙЛ» | ООО «СПЕЦТРАНСОЙЛ» | 461040, Оренбургская обл, Бузулук г, Гая ул, дом № 106 | 5603039374
| Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ СОРОЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ АВАНГАРД» | ООО «ТСКА» | 461901, Оренбургская обл, Сорочинск г, Орджоникидзе ул, дом № 221 | 5617022821
| ООО «ШАХТОСТРОЙ» | ШАХТОСТРОЙ | 655017 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г.АБАКАН, УЛ. ШЕВЧЕНКО,Д,86,ОФИС 200 | 1909051452
| Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТРАНЗИТ» | ООО «ТК ТРАНЗИТ» | 461201, Оренбургская обл, Новосергиевский р-н, Новосергиевка п, Пролетарская ул, дом № 58»Д» | 5617020341
| Акционерное общество «ОРМЕТ» | АО «ОРМЕТ» | 462432, Оренбургская обл, Орск г, Андреева ул, дом № 11 | 5616006746
| ОРСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ « | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ОРСК | 462402, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г.ОРСК-2, ПЕР.НЕЖИНСКИЙ, 3-А | 5610086304
| Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | ООО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | 460001, Оренбургская обл, Оренбург г, Чкалова ул, дом № 28 кв.38 | 5609049354
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКСПЕРТ» | ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Телеграфный пер, дом № 8 | 5610162428
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГ-СКАНСЕРВИС» | ООО «ОРЕНБУРГ-СКАНСЕРВИС» | 460036, Оренбургская обл, Оренбург г, Лесозащитная ул, дом № 18 | 5638025559
| Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | 1102054991
| ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС»(ОРСКАЯ ТЭЦ-1) | ОРСКАЯ ТЭЦ-1 | 462431, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, ОРСКОЕ ШОССЕ, 1А | 6315376946
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ПУ ФСБ РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 460008, Оренбургская обл, Оренбург г, Пограничная ул, дом № 1 | 5612042486
| АО «Оренбургский маслоэкстракционный завод» | Маслоэкстракционный завод Оренбургский | 460006 г.Оренбург ул. Орлова,11 | 5611001455
| Ланкин В.А | Ланкин В.А | г. Оренбург, ул. Комсомольская, 35
| ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»»СОВХОЗНОЕ УПХГ» | филиал ГАЗПРОМ ПХГ | 462030, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, С. ОКТЯБРЬСКОЕ | 5003065767
| УТТ И СТ ООО «Газпром добыча Оренбург» | УТТ и СТ | 460021, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 11 | 5610058025
| Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ» | ООО «ТК-ТРАНСОЙЛ» | 461060, Оренбургская обл., с. Курманаевка, ул. Молодежная, дом № 1Б | 5633005213
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 123317, Москва г, Красногвардейская 3-я ул, дом 3, квартира70 | 5609086660
| Закрытое акционерное общество «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» | ЗАО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» | 460027, Оренбургская обл, Оренбург г, Беляевская ул, дом № 40 | 5610051333
| Даминов Р.Ю. | Даминов Р.Ю. | ул. Беляевская 15
| ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | 6608007434
| Акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА» | АО «АК ОЗНА» | 452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, дом № 60 | 265004219
| Филиал ООО «Газпром ПХГ»»Башкирское УАВР и КРС» | Башкирское УАВР и КРС | 453367, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура, п/я 33 | 5003065767
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» | ГАУЗ «ОИМЦ» | 460060, Оренбургская обл, Оренбург г, Монтажников ул, дом № 34/2 | 5610094231
| Закрытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА № 1825» | ЗАО «АК № 1825» | 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Лесозащитная ул, дом № 20 | 5612002437
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | 8905032469
| ШАЛАБАЕВ С.М. | ШАЛАБАЕВ С.М. | СОРОЧИНСК ЧАЙКОВСКОГО 5
| Общество с ограниченной ответственностью «НОЯБРЬСКЭНЕРГОНЕФТЬ» | ООО «НЭН» | 629800, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Пелей Промузел тер, Промзона | 8905032490
| Алексеевское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | ЛПУ АЛЕКСЕЕВСКОЕ | 461178, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО АЛЕКСЕЕВКА | 6608007434
| ФИЛИАЛ ОРЕНБУРГСКАЯ ВЧ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ» | ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ ОВЧ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 460027, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, 124 | 5003028148
| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ» | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 120 | 5612028890
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г,территория Промузел Пелей, Панель XV , дом 24 | 8905062456
| Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Ростелеком | 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Терешковой, 10 | 7707049388
| УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УМТС и К | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 34 | 5610058025
| ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»Ф-Л МЕДНОГОРСКОЕ ЛПУ МГ | ЛПУ МЕДНОГОРСКОЕ | 462251, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, п.Сара | 6608007434
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГСЕРВИС» | ООО «ОРЕНБУРГСЕРВИС» | 460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Монтажников ул, дом № 18 | 5609032784
| Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ» | ООО «УНГСМ» | 452920, Башкортостан Респ, Агидель г, Дружбы ул, дом № 11 | 253019570
| Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ 56» | ООО «УНИВЕРСАЛ 56» | 460035, Оренбургская обл, Оренбург г, Полтавская ул, дом № 43 | 5611060330
| ООО «Реал-Сервис» | РЕАЛ СЕРВИС | 462408, Оренбургская обл, Орск г, Станционная ул, дом № 13 | 5614014357
| Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ» | ООО «КАПИТАЛ» | 410005, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Им. Зарубина В.С., дом 170, литер АА1, комната 8 | 5603018416
| ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»Ф-Л ДОМБАРОВСКОЕ ЛПУ МГ | ЛПУ ДОМБАРОВСКОЕ | 462722, Оренбургская, Домбаровский район, Голубой Факел | 6608007434
| Акционерное общество «УНГП» | АО «УНГП» | 460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Кобозева ул, дом № 8 | 5610041134
| ООО Агромир | Агромир | 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, ул. Солнечная,7 | 5638057720
| ЧУ ДПО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА ЧУ ДПО | 460000,г. ОРЕНБУРГ УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 2А | 5610098370
| Общество с ограниченной ответственностью «БУРВОДСТРОЙ» | ООО «БУРВОДСТРОЙ» | 460027, Оренбургская обл, Оренбург г, 5-Й Проезд Донгузский ул, дом № 1 | 5610215856
| Общество с ограниченной ответственностью «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПНГ» | ООО «БК ПНГ» | 117342, г. Москва, пр-кт Севастопольский, дом № 56А, этаж 4, помещение XI, комната 14 | 7736575096
| ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | 5609083073
| Публичное акционерное общество»ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» | ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» | 462407, Оренбургская обл, Орск г, Гончарова ул, дом № 1А | 5615002700
| Акционерное общество «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО» | АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО» | 197198, г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, дом № 2-4 лит Б | 7714117720
| ОРЕНБУРГСКИЙ Ф-Л ООО ГАЗПРОМТРАНС | ГАЗПРОМТРАНС ОРЕНБ. Ф-Л | 460511, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, 30 КМ. АВТОДОРОГИ ОРЕНБУРГ-САМАРА | 7728262893
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» | ООО «ГСО» | 460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Монтажников ул, дом № 29, оф.205 | 5612168827
| Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» | ООО «РЕСУРС» | 460022, Оренбургская обл, Оренбург г, Проезжая ул, дом № 28 | 5611059208
| Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДЕЛЮКС» | ООО «АВТОДЕЛЮКС» | 461200, Оренбургская обл, Новосергиевка п, Мичурина ул, дом № 4А | 5609097622
| Акционерное общество «ЛАДА-СЕРВИС» | АО «ЛАДА-СЕРВИС» | 460056, Оренбургская обл, Оренбург г, Волгоградская ул, дом № 5 | 5609003818
| ООО «РУСЬАКВА» | РУСЬАКВА | 460019 Г. ОРЕНБУРГ, ШАРЛЫКСКОЕ ШОССЕ 1А | 5609082062
| Акционерное общество «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» | АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» | 462353, Оренбургская обл, Новотроицк г, Заводская ул, дом № 1 | 5607019523
| Акционерное общество «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» | АО «НЦЗ» | 462353, Российская Федерация Оренбургская обл, Новотроицк г, Заводская ул, дом 3 | 5607004870
| Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНСАВТОГРУПП-УРАЛ» | ООО «ААГ-УРАЛ» | 461042, Оренбургская обл, Бузулук г, Московская ул, дом 2Г, оф.110 | 5603042063
| Общество с ограниченной ответственностью «КБ «АВТОМАТИКА» | ООО «КБ «АВТОМАТИКА» | 460060, Оренбургская обл, Оренбург г, Салмышская ул, дом № 58 | 5609078919
| Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-СЕРВИС» | ООО «НТ-СЕРВИС» | 420107, Татарстан Респ, Казань г, Островского ул, дом № 84, оф.609А | 6315574634
| Общество с ограниченной ответственностью «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ» | ООО «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ» | 460006, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 40 | 5611037405
| Мухамедьярова Р.Ш. | Мухамедьярова Р.Ш. | с. Желтое, ул. Первомайская, 24
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» | ООО «ОТЦ БДД» | 460051, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т Гагарина, дом № 42/1, оф.помещение 1 | 5638030735
| Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-4» | ООО «СРСП-4» | 460512, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Черноречье с, Трасса Оренбург-Самара 33 Км ул | 266017161
| Ишбульдин Ф. Р. | Ишбульдин Ф. Р. | г.Оренбург, ул.Чкалова, 39, кв. 62
| Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-3» | ООО «ЖЭУ-3» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом 4, помещение 1 | 5610234104
| ООО «ЖЭУ-7» | ЖЭУ 7 | 460051 г.ОРЕНБУРГ,пр-т ГАГАРИНА 33/3 | 5610086329
| ООО «ЖЭУ 5/2» | ЖЭУ 5/2 | 460024 Г. ОРЕНБУРГ УЛ. ЧКАЛОВА 16/2 | 5610111906
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭЗ И С | 460008, Г. ОРЕНБУРГ, П. РОСТОШИ, УЛ. ДАЛЬНОРЕЧЕНСКАЯ, Д.8 | 5610058025
| Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗЭРС» | ООО «НТЦ «ЗЭРС» | 109147, г. Москва, пер. Факельный Б, дом 22, помещение V | 6229024740
| Закрытое акционерное общество «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕКАМИНЕФТЬ» | ЗАО «СП»МЕКАМИНЕФТЬ» | 628684, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, г. Мегион, ул. Западная, д. 31 | 8620006279
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» | ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» | 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, дом № 32 | 5611074887
| УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 28 | 5610058025
| Акционерное общество «СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД» | АО «СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД» | Российская Федерация, 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7, помещение XI- комн 1,2,4,5, 6 эт. | 7703007980
| Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТАМПОНАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУЗУЛУК» | ООО «СТУ БУЗУЛУК» | 461050, Оренбургская обл., г. Бузулук, 3-Й мкр, дом № 17, оф. 2 | 5603035524
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТ ОЙЛ - СЕВЕР» | ООО «ЛИФТ ОЙЛ - СЕВЕР» | 628461, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Радужный г, 1-Й мкр, дом № 43 | 8609015248
| Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА» | ООО «ВОЛГОУРАЛНИПИГАЗ» | 460000, область Оренбургская, город Оренбург, улица Пушкинская, 20 | 5610050523
| Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮТЕК СЕРВИСЕЗ» | ООО «НЬЮТЕК СЕРВИСЕЗ» | 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31Г, оф.помещение 6 Антресоль Этаж 4 | 7709832820
| Научно-производственный филиал «Оренбурггазгеофизика»ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» | НПФ ОРЕНБУРГГАЗГЕОФИЗИКА ГАЗПРОМ НЕДРА | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, 56 | 7709769582
| Общество с ограниченной ответственностью «СпецПетроСервис» | ООО «СПЕЦПЕТРОСЕРВИС» | 119415, Россия, Москва г, Вернадского пр-кт, д. 41, строение 1, этаж 3, помещение 1, ком. 21, 21А | 3435079971
| Индивидуальный предприниматель Хилькевич Татьяна Александровна | ИП Хилькевич Т. А. |  | 562701115541
| Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | ООО «ИНТЕХ» | 625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, дом 65, корпус 2, 10 этаж | 7204121542
| Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН» | ООО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН» | 127422, Москва г, Дмитровский проезд, дом № 10, строение 3, оф.комната 48 | 7713801616
| НОВООРСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ НОВООРСКИЙ | 462800, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., П.НОВООРСК, УЛ.ЛЕНИНА, 33 | 5610086304
| Обухов Н.В. | Обухов Н.В. | ул. Юбилейная 30/1
| ГАЛЕНКО В.А. | ГАЛЕНКО В.А. | САРАКТАШ ЧАПАЕВА 93-12
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6»С. КРАСНОХОЛМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6»С. КРАСНОХОЛМ | 461360, Оренбургская обл, Оренбург г, Краснохолм с, Ленина ул, дом № 2 | 5609032760
| ШЕПЕЛЕВ О.В. | ШЕПЕЛЕВ О.В. | АВИАЦИОННАЯ 10-5
| Открытое акционерное общество «АЗНАКАЕВСКИЙ ГОРИЗОНТ» | ОАО «АЗГОР» | 423330, Татарстан Респ, Азнакаево г, Дорожников проезд, дом № 8 | 1643002581
| Акционерное общество «ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | АО «ПНГЭМ» | 607650, Нижегородская обл, Кстовский район, город Кстово , шоссе Большекринское, дом 16, офис 1, а/я 91 | 5250000771
| ОП ООО ИК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» | ООО ИК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»ОП | 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссее 1/2 | 7719645071
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» | ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» | 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, Цюрупы ул, дом № 16 | 7453011758
| ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»Ф-Л УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ | УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ | РФ, 620000 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СВЕРДЛОВА 7 | 6608007434
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА» | ООО «ГПН-ЛОГИСТИКА» | 109429, Москва г, Капотня 2-Й кв-л, дом № Дом 20А | 8905039538
| Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОВРАТ» | ООО «КОЛОВРАТ» | 460018, Оренбургская обл, Оренбург г, Моторная ул, дом №18 | 5612163970
| Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬТРАЗВУК» | ООО «УЛЬТРАЗВУК» | 461330, Оренбургская обл, Беляевский р-н, Беляевка с, Комсомольская ул, дом 42Е | 5623031165
| ООО «ФИРМА «АВЕРС» | АВЕРС | 460027, Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.БЕЛЯЕВСКАЯ 16 | 5610066629
| Акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» | АО «УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» | 461431, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Татарская Каргала с, Дорожная ул, дом № 30 | 5642022896
| Акционерное общество «СГ-ТРАНС» | АО «СГ-ТРАНС» | 117393, Москва г, Академика Пилюгина ул, дом № 22, оф.помещение Xxvii Комната 8 | 7740000100
| Бобылев В.А. | Бобылев В.А. | г. Сорочинск, ул. Зеленая 47
| ООО «БАЗИС» | ООО «БАЗИС» | 461263 ОРЕНБУРГСКАЯ обл.,п.ПЕРЕВОЛОЦКИЙ, ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 84 А | 5640000537
| Агарков В.П. | Агарков В.П. | г. Сорочинск, ул. Мояковского 11
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕДУРОВКА-СЕРВИС»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | МУП «ДЕДУРОВКА-СЕРВИС»МО ДЕДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 460503, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Дедуровка с, Рабочая ул, дом 5 | 5638057688
| Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «КОНСТРУКТИВ» | ООО «СФК» | 460019, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Поселок Кушкуль МИКРОРАЙОН, Усадебная УЛИЦА, дом № 4 | 5609088160
| Челябинская дирекция связи структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО «РЖД» | Челябинская дирекция связи Центральной станции связи | 454000 г. Челябинск пл. Революции д. 3-а | 7708503727
| ООО «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» | ООО «АСС» | 460027, Г.ОРЕНБУРГ. УЛ.ДОНГУЗСКАЯ 72 | 5610056331
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» | ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» | 460001, Оренбургская обл, Оренбург г, Потехина ул, дом № 41 | 5610077370
| Акционерное общество «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХДИАГНОСТИКА» | АО «ТЕХДИАГНОСТИКА» | 460047, Оренбургская обл, Оренбург г, Юных Ленинцев ул, дом № 22 | 5610003940
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ» | 644040, Омская обл, Омск г, Доковская ул, дом № 23 | 5501072608
| Главное управление МЧС России по Оренбургской области | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Гая ул, дом № 21 | 5610084427
| Акционерное общество «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» | АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» | 461040, Оренбургская обл, Бузулук г, Магистральная ул, дом № 2 | 5612002469
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК» | 462360, Оренбургская обл, Новотроицк г, 5,4 Км., Запад, №5 км, дом № 5,4 Км, ЗАПАД | 5607015014
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» | ООО «ЮЗСО» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Орское шоссе, д.13 | 5604010515
| Индивидуальный предприниматель Куприков Валерий Иванович | ИП Куприков Валерий Иванович | 460051, г. Оренбург, 1-й Крымский проезд, д. 20 | 561011832406
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ»ГОРОДА ОРЕНБУРГА | МКУ «БИОЗ» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Черепановых ул, дом 9 | 5612160144
| Администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет л/сч.03533015800 | С/С ЯСНОПОЛЯНСКИЙ | 461193 Оренбургская обл., Ташлинский район, п.Ясная Поляна, ул.Комарова 17 а | 5648004188
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» | ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» | 197046, Санкт-Петербург г, Петроградская наб, дом № 20, литер А | 3905078834
| Индивидуальный предприниматель Скобелева Юлия Алексеевна | ИП Скобелева Юлия Алексеевна |  | 561200937860
| ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ филиала ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»- «Оренбургэнерго» | ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ,,461048 Оренбургская обл.,,г.Бузулук,,ул.Заречная д.16 | 6450925977
| Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНСПОВОЛЖЬЕ- 1» | ООО «СТП- 1» | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Восточная ул, дом 23, офис 18 | 5603037779
| Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Сервисгазавтоматика» | СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА | Российская Федерация 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская , дом 13 стр. 4 | 7737106202
| ХАЗИМОВ А.М. | ХАЗИМОВ А.М. | ГАГАРИНА 11
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНКО-СЕРВИС» | ООО «ИНКО-СЕРВИС» | 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, Им Дымченко ул, дом № 8 | 3444121517
| Общество с ограниченной ответственностью «ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ» | ООО «ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ» | 461780, Оренбургская обл, Пономаревский р-н, Пономаревка с, Советская ул, дом 58/3 | 5641020913
| КОРОВИН С.И. | КОРОВИН С.И. | ЧКАЛОВА 56-101
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» | ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» | 450095, Башкортостан Респ, Уфа г, Чебоксарская ул, дом № 13 | 272019022
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» | ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 175 | 5612030402
| Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | ООО «СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 461503, Оренбургская обл, Соль-Илецк г, Орская ул, дом № 157 | 5646031637
| Общество с ограниченной ответственностью «БИНГ» | ООО «БИНГ» | 625019, Тюменская обл, Тюмень г, Гилевская Роща ул, дом № 18, оф.301 | 7203042721
| Общество с ограниченной ответственностью «РН-БУРЕНИЕ» | ООО «РН-БУРЕНИЕ» | 119071, Москва г, Калужская М. ул, дом № 15 стр.31 | 7706613770
| ООО «РН-БГПП» | РН-БГПП | 461040, Оренбургская область, город Бузулук, Техническая улица, дом 10, кабинет 18 | 5603045522
| Компания "Шлюмберже Лоджелко, Инк." | Шлюмберже | 461046, Оренбургская обл. , г. Бузулук, ул. Промышленная,6Б | 9909012867
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК" | ООО "ПЛАСТИК" | 460003, Оренбургская обл, Оренбург г, Братьев Коростелевых пр-кт, дом 52 | 5609027382
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "ИНФОРМЭНЕРГОСВЯЗЬ" ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"-"ОРЕНБУРГЭНЕРГО" | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "ИНФОРМЭНЕРГОСВЯЗЬ" | 460024 Г. ОРЕНБУРГ,,УЛ. МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА Д.44 | 6450925977
| Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | 5638054849
| ЛАЗАРЕВА Л.Н. | ЛАЗАРЕВА Л.Н. | НЕЖИНКА ПЕР. ТУПОЙ 3
| Закрытое акционерное общество "КАРБОН" | ЗАО "КАРБОН" | 460034, Оренбургская обл, Оренбург г, Илекская ул, дом № 1А | 5610063875
| СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ | ЖКХ СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК, УЛ.МОСКОВСКАЯ 1 | 5646000558
| Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | 4632035460
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ СЕРВИС" | ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" | 460051, Оренбургская обл, Оренбург г, Гагарина пр-кт, дом № 43 | 5610227072
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | 5610155660
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСНАБСЕРВИС" | ООО "ТСС" | 125252, Москва Г., Берёзовой Рощи ПР-Д, дом 12, помещение Этаж 3 Iv-Комнаты 11, С 15 По 25 | 7714905368
| Центральное производственное отделение филиала ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"- "Оренбургэнерго" | Центральное производственное отделение | 460009, г. Оренбург, ул. Манежная, 9 | 6450925977
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | 5610165355
| Общество с ограниченной ответственностью "БРЕНД ФАКТОР" | ООО "БРЕНД ФАКТОР" | 628616, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Нижневартовск г, 11П ул, дом № 21, строение 6 | 8603170712
| Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | 8603023073

## Эталоны
№ паспорта | Папка № | № п/п | № реестра | Текст | Наименование эталона, иного СИ | Тип | Заводской номер | Инвентарный номер | Изготовитель | Дата и номер свидетельства / сертификата | Дата проведения | Годен до | Номер сертификата / свидетельства | ГСМ | Дата и номер протокола поверки | Номер протокола поверки, калибровки | Свидетельство об аттестации | Дата аттестации | № приказа об утверждении эталона | Дата приказа об утверждении эталона | Регистрационный номер | Диапазон измерений | Цена деления | Класс точности | Местонахождение | МПИ, мес | МПИ | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Наименование ПО | Тип МК | Примечание
номер_паспорта | номер_папки | номер_пп | номер_грси | текст | наименование_си | тип_си | заводской_номер | инвентарный_номер | изготовитель | дата_и_номер_свидетельства | дата_проведения | годен_до | номер_свидетельства | номер_знака_поверки | дата_и_номер_поверки | номер_протокола | свидетельство | дата_аттестации | номер_приказа | дата_приказа | регистрационный_номер | диапазон_измерений | цена_деления | класс_точности | местонахождение | мпи | мпи_строка | дата_изготовления | дата_ввода_в_эксплуатацию | наименование_по | тип_мк | примечание
9/20 | 09-06 3 | 12 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0913.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 7 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 7 | 0001330949 | ПАО «Химлаборприбор» | 16.4.2018 г., №СП 1993123 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СП 1993123 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-7 | 448-21141-2018-7 | 26.05.2018 №5-0913 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0913.2018 | (650-720) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2007 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/21 | 09-06 3 | 13 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0914.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 2 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 2 | 0001331155 | ПАО «Химлаборприбор» | 16.4.2018 г., №СП 1993122 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СП 1993122 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-2 | 448-21141-2018-2 | 26.05.2018 №5-0914 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0914.2018 | (720-790 кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2011 | 2011 | - | Свидетельство о поверке
9/22 | 09-06 3 | 14 | - | 3.1.ZBK.0915.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 11876 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 11876 | 0001330502 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119135 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119135 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-11876 | 448-21141-2018-11876 | 26.05.2018 №5-0915 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0915.2018 | (790-860) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/23 | 09-06 3 | 15 | - | 3.1.ZBK.0916.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 11896 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 11896 | 0001330346 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119134 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119134 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-11896 | 448-21141-2018-11896 | 26.05.2018 №5-0916 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0916.2018 | (860-930) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9//24 | 09-06 3 | 16 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0917.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 44 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 44 | 0001331184 | ПАО «Химлаборприбор» | 14.4.2017 г., №СП 1638556 | 14.04.2017 | 13.04.2021 | СП 1638556 |  | 14.4.2017 г., пр. №448-19932-2017-44 | 448-19932-2017-44 | 26.05.2018 №5-0917 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0917.2018 | (930-1000) кг/м3 | 0,5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2013 | 2013 | - | Свидетельство о поверке
9/28 | 09-06 3 | 20 | - | 3.1.ZBK.0921.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № Б-373 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | Б-373 | 0001330506 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119133 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119133 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-373 | 448-21141-2018-Б-373 | 26.05.2018 №5-0921 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0921.2018 | (1210-1280) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9//29 | 09-06 3 | 21 | - | 3.1.ZBK.0922.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № Б-379 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | Б-379 | 0001330498 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119132 | 16.04.2018 | 15.04.2022 | СК9119132 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-379 | 448-21141-2018-Б-379 | 26.05.2018 №5-0922 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0922.2018 | (1280-1350) кг/м3 | 0,5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/30 | 09-06 3 | 22 | - | 3.1.ZBK.0923.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № Б-384 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | Б-384 | 0001330499 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119131 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119131 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-384 | 448-21141-2018-Б-384 | 26.05.2018 №5-0923 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0923.2018 | (1350-1420) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/31 | 09-06 3 | 23 | - | 3.1.ZBK.0924.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, AOH, зав. № Б-392 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | AOH | Б-392 | 0001330504 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119130 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119130 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-392 | 448-21141-2018-Б-392 | 26.05.2018 №5-0924 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0924.2018 | (1420-1490) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/32 | 09-06 3 | 24 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0925.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 109 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 109 | 0001330948 | ПАО «Химлаборприбор» | 16.4.2018 г., №СП 1993121 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СП 1993121 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-109 | 448-21141-2018-109 | 26.05.2018 №5-0925 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0925.2018 | (1490-1560) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2004 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/33 | 09-06 3 | 25 | - | 3.1.ZBK.0926.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, AOH, зав. № Б-398 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | AOH | Б-398 | 0001330500 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119129 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119129 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-398 | 448-21141-2018-Б-398 | 26.05.2018 №5-0926 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0926.2018 | (1560-1630) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/34 | 09-06 3 | 26 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0927.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 127 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 127 | 0001330947 | ПАО «Химлаборприбор» | 16.4.2018 г., №СП 1993120 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СП 1993120 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-127 | 448-21141-2018-127 | 26.05.2018 №5-0927 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0927.2018 | (1630-1700) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2007 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/35 | 09-06 3 | 27 | - | 3.1.ZBK.0928.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № Б-428 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | Б-428 | 0001330507 | «Эталон» г. Рига | 16.4.2018 г., №СК9119128 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СК9119128 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-Б-428 | 448-21141-2018-Б-428 | 26.05.2018 №5-0928 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0928.2018 | (1700-1770) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 1936 | 1964 | - | Сертификат о калибровке
9/36 | 09-06 3 | 28 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0929.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 226 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 226 | 0001331420 | ПАО «Химлаборприбор» | 16.4.2018 г., №СП 1993119 | 2018-04-16 | 2022-04-15 | СП 1993119 |  | 16.4.2018 г., пр. №448-21141-2018-226 | 448-21141-2018-226 | 26.05.2018 №5-0929 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0929.2018 | (1770-1840) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 2015 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/42 | 09-06 2/3 | 63 | 1321-60 | Магазин сопротивлений, Р-33, зав. № 029383 | Магазин сопротивлений | Р-33 | 029383 | 0001330761-6 | Завод «ЗИП» | 11.1.2019 г., №19/27-005-2019 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 19/27-005-2019 | 18000483103 | 11.1.2019 г., пр. №19/27-005-2019 | 19/27-005-2019 | [5 empty] | (0-100000) Ом | 0,1 Ом | кт 0,2 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1971 | 1972 | -
9//43 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1, РМ-А-0,06ЗГУЗ, зав. № 0052780 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1 | РМ-А-0,06ЗГУЗ | 52780 | 0001380065-4 | ОАО «АПЗ» | 28.4.2014 г., №паспорт | 28.04.2014 | 27.04.2019 | паспорт |  | 28.4.2014 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (2,30-64,0) л/ч | н/д | ± 4% | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009г. | 2010г. | - | Паспорт
9/44 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа PM-А-1, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 0058234 | Ротаметр с местными показаниями типа PM-А-1 | РМ-А-0,063ГУЗ | 0058234 | 0001380065-5 | ОАО «АПЗ» | 28.4.2014 г., №паспорт | 2014-04-28 | 2019-04-27 | паспорт |  | 28.4.2014 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (2,30-64,0) л/ч | н/д | ± 4% | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009г. | 2010г. | - | Паспорт
9/45 | 09-06 2/2 | 52 | 39206-08 | Микрошприц для газовой хроматографии SGE-Chromatec, SGEChromatec-02-10мкл, зав. № 222007 | Микрошприц для газовой хроматографии SGE-Chromatec | SGEChromatec-02-10мкл | 222007 | М000020151 | СКВ «Хроматэк» | 10.1.2019 г., №12/6-18-2019 | 2019-01-10 | 2020-01-09 | 12/6-18-2019 | 18003174161 | 10.1.2019 г., пр. №12/6-18-2019 | 12/6-18-2019 | [5 empty] | (1-10) мкл | 0,2 мкл | ± 5% | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012г. | 2012г. | - | Свидетельство о поверке
9/46 | 09-06 2/2 | 31 | 36152-07 | Дозатор механический одноканальный, Biohit, зав. № 11533844 | Дозатор механический одноканальный | Biohit | 11533844 | 0001331169 | ООО «Биохит» | 10.1.2019 г., №12/6-15-2019 | 2019-01-10 | 2020-01-09 | 12/6-15-2019 | 18003174158 | 10.1.2019 г., пр. №12/6-15-2019 | 12/6-15-2019 | [5 empty] | (5,0-50,0) мкл | 0,5 мкл | ОСКО(2,0-3,0) | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2011г. | 2015г. | - | Свидетельство о поверке
9/48 | 09-06 1/2 | 7 | - | 3.1.ZBK.0158.2013, Комплект нейтральных светофильтров для поверки, ИНА-109, зав. № 98 | Комплект нейтральных светофильтров для поверки | ИНА-109 | 98 | 001330341 | г. Москва | 16.4.2019 г., №RU 03 № 261/19 | 2019-04-16 | 2020-04-15 | RU 03 № 261/19 |  | 16.4.2019 г., пр. №К-261/19 | К-261/19 | 20.04.2019 №5-0158 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0158.2013 | (37,4; 49,4) % | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1989 | 1996 | - | Сертификат о калибровке
9/49 | 09-06 1/1 | 3 | 11894-89 | 3.1.ZBK.0152.2013, Набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, КНФ-1М, зав. № 9309 | Набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1 | КНФ-1М | 9309 | 001330321 | ОАО «ЗОМЗ» | 19.2.2019 г., №6886/2019 | 2019-02-19 | 2022-02-18 | 6886/2019 | 18003829969 | 19.2.2019 г., пр. №194/96/2019 | 194/96/2019 | 02.03.2019 №5-0152 | 02.03.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0152.2013 | (1-93) %Т | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 36 | 3 года | 1995 | 1995 | - | Свидетельство о поверке
9/51 | 09-06 1/2 | 2 | 36542-07 | 3.1.ZBK.0165.2013, Комплект приспособлений для поверки диоптриметров, КПП-2 Р, зав. № 31 (9210) | Комплект приспособлений для поверки диоптриметров | КПП-2 Р | 31 (9210) | 001330466 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 28.8.2018 г., №РЭ-1384/18-О | 2018-08-28 | 2020-08-27 | РЭ-1384/18-О | 18000240188 | 28.8.2018 г., пр. №115 | 115 | 30.08.2018 №5-0165 | 30.08.2018 | 1047 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0165.2013 | [(-20)-20] дптр | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 24 | 2 года | 2002 | 2002 | - | Свидетельство о поверке
9/52 | 09-06 1/1 | 4 | 7821-86 | 3.1.ZBK.0151.2013, Комплект светофильтров, КС- 100, зав. № 900015 | Комплект светофильтров | КС- 100 | 900015 | 001330336 | ОАО «ЗОМЗ» | 19.2.2019 г., №7473/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7473/2019 | 18003829585 | 19.2.2019 г., пр. №133/025/2019 | 133/025/2019 | 02.03.2019 №5-0151 | 02.03.2019 | 1048 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0151.2013 | (1-93) %Т | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1990 | 1990 | - | Свидетельство о поверке
9//54 | 09-06 1/1 | 1 | 11894-89 | 3.1.ZBK.0154.2013, Набор мер КНФ-1 комплект интерференционных фильтров, КНФ-1, зав. № 33 | Набор мер КНФ-1 комплект интерференционных фильтров | КНФ-1 | 33 | 001330320 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 19.02.2019 г., № ЧБ.К.2014-19 | 19.02.2019 | 18.02.2020 | ЧБ.К.2014-19 |  | 19.2.2019 г., пр. №ЧБ.К.2014-19 | ЧБ.К.2014-19 | 19.02.2019 №5-0154 | 19.02.2019 | 1080 | 06.09.2013 | 3.1.ZBK.0154.2013 | (371-874) нм | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1976 | 1977 | - | Сертификат о калибровке
9/55 | 09-06 1/1 | 2 | 37858-08 | 3.1.ZBK.0155.2013, Набор мер КНФ-1-01 комплект интерференционных фильтров, Ф, зав. № 9314 | Набор мер КНФ-1-01 комплект интерференционных фильтров | Ф | 9314 | 001330338 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 19.2.2019 г., №7371/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7371/2019 | 18003829971 | 19.2.2019 г., пр. №194/98/2019 | 194/98/2019 | 02.03.2019 №5-0155 | 02.03.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0155.2013 | (371-883) нм | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1990 | 1990 | - | Свидетельство о поверке
9/56 | 09-06 1/2 | 5 | - | 3.1.ZBK.0150.2013, Комплект нейтральных светосфильтров Д-1 для поверки дымомеров, СМОГ-1, зав. № 694 | Комплект нейтральных светосфильтров Д-1 для поверки дымомеров | СМОГ-1 | 694 | 001330488 | ФГУП «Аналитприбор» | 16.4.2019 г., №RU 03 № 260/19 | 2019-04-16 | 2020-04-15 | RU 03 № 260/19 |  | 16.4.2019 г., пр. №К-260/19 | К-260/19 | 20.04.2019 №5-0150 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0150.2013 | (52,9; 67,2) % | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2008 | - | Сертификат о калибровке
9/58 | 09-06 1/1 | 7 | 45802-10 | 3.1.ZBK.0153.2013, Комплект светофильтров, КОФ-02, зав. № 71 | Комплект светофильтров | КОФ-02 | 71 | 001330314 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 19.2.2019 г., №7457/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7457/2019 | 18003829584 | 19.2.2019 г., пр. №133/024/2019 | 133/024/2019 | 02.03.2019 №5-0153 | 02.03.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0153.2013 | (6,7-91,7) %Т | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1999 | 1999 |  | Свидетельство о поверке
9/59 | 09-06 1/2 | 9 | 11175-87 | 3.1.ZBK.0162.2013, Набор мер показателей преломления образцовый, ОНМПП-2, зав. № 017 | Набор мер показателей преломления образцовый | ОНМПП-2 | 017 | 001330475 | «Эталон» Воронеж | 28.8.2017 г., №СП 1776307 | 2017-08-28 | 2022-08-27 | СП 1776307 |  | 28.8.2017 г., пр. №448-57263-2017-017 | 448-57263-2017-017 | 02.09.2017 №5-0162 | 02.09.2017 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0162.2013 | (1,47-1,65) nd | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 2002 | 2002 | - | Свидетельство о поверке
9/60 | 09-06 1/2 | 8 | 11175-87 | 3.1.ZBK.0161.2013, Набор мер показателей преломления образцовый, ОНМПП-1, зав. № 018 | Набор мер показателей преломления образцовый | ОНМПП-1 | 018 | 001330474 | «Эталон» Воронеж | 28.8.2017 г., №СП 1776308 | 2017-08-28 | 2022-08-27 | СП 1776308 |  | 28.8.2017 г., пр. №448-57263-2017-018 | 448-57263-2017-018 | 02.09.2017 №5-0161 | 02.09.2017 | 1048 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0161.2013 | (1,25-1,45) nd | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 2002 | 2002 | - | Свидетельство о поверке
9/61 | 09-06 1/2 | 11 | 11175-87 | 3.1.ZBK.0654.2018, Набор образцовых кварцевых поляриметрических пластин, ХдЗ.895.001, зав. № 05 | Набор образцовых кварцевых поляриметрических пластин | ХдЗ.895.001 | 05 | 001330313 | «Эталон» Воронеж | 6.4.2015 г., №СП 0826660 | 2015-04-06 | 2020-04-05 | СП 0826660 | 084046359 | 6.4.2015 г., пр. №0826660 | 0826660 | 18.06.2015 №5-0654 | 18.06.2015 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0654.2018 | [(-39,94)-124,63] °S | - | рабочий эталон 3 разряда | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 1994 | 1999 | - | Свидетельство о поверке | длительное хранение
9/65 | 09-06 2/1 | 26 | 19173-00 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда, ЭСО-01, зав. № 0033 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда | ЭСО-01 | 0033 | 00013310761 | ОАО «ГЗИП» Гомель | 29.5.2017 г., №6/630-647-17 | 2017-05-29 | 2018-05-28 | 6/630-647-17 | 16004950973 | [7 empty] | (199,5-204,5) мВ | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2008 | 2008 | - | Свидетельство о поверке | списание
9/72 | 09-06 2/2 | 37 | 303-61 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ- 4, зав. № 83 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ- 4 | 83 | 0000000000 | ОАО «Термоприбор» | 9.4.2018 г., №13/15-85-2018 | 2018-04-09 | 2021-04-08 | 13/15-85-2018 | 18000427579 | [7 empty] | (50-100) °С | 0.1 | ±0,2 °С | каб. 1203 | 36 | 3 года | 1996г. | 1996г. | - | Свидетельство о поверке
9/84 | 09-06 1/1 | 5 | 9117-83 | 3.1.ZBK.0156.2013, Комплект светофильтров, КС-102, зав. № 910035 | Комплект светофильтров | КС-102 | 910035 | 001330164 | ОАО «ЗОМЗ» | 19.2.2019 г., №6661/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 6661/2019 | 18003829968 | 19.2.2019 г., пр. №194/95/2019 | 194/95/2019 | 02.03.2019 №5-0156 | 02.03.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0156.2013 | (1,44-92,12) %Т | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1976 | 1990 | - | Свидетельство о поверке
9//85 | 09-06 2/2 | 42 | 3744-73 | Барометр-анероид, М 67, зав. № 1465 | Барометр-анероид | М 67 | 1465 | 0000000440 | «Гидромет прибор» | 13.12.2017 г., №13/10115-2017 | 13.12.2017 | 12.12.2019 | 13/10115-2017 | 17004620004 | 13.12.2017 г., пр. №13/10115-2017 | 13/10115-2017 | [5 empty] | (610-790) мм рт. ст. | 1 мм рт. ст. | ±0,8 мм рт. ст. | каб. 1203 | 24 | 2 года | 1992г. | 2003г. |  | Свидетельство о поверке
9/86 | 09-06 2/2 | - | 1879-04 | Термометр специальный, СП-95, зав. № 247 | Термометр специальный | СП-95 | 247 | 0001380263 | ОАО «Термоприбор» | 9.4.2018 г., №13/15-9-2018 | 2018-04-09 | 2021-04-08 | 13/15-9-2018 | [8 empty] | (0-35) °С | 0.1 | ±0,2 °С | каб. 1203 | 36 | 3 года | 1998г. | 1998г. | - | Сертификат о метрологическом контроле состояжния
9/87 | 09-06 2/2 | 36 | 303-61 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ- 4, зав. № 567 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ- 4 | 567 | 0001380262 | ОАО «Термоприбор» | 9.4.2018 г., №13/15-86-2018 | 2018-04-09 | 2021-04-08 | 13/15-86-2018 | 18000427580 | [7 empty] | (50-100) °С | 0,1 °С | ±0,2 °С | каб. 1203 | 36 | 3 года | 1996г. | 1996г. | - | Свидетельство о поверке
9/88 | 09-06 2/2 | 38 | 303-61 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ- 4, зав. № 545 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ- 4 | 545 | 00000000000 | ОАО «Термоприбор» | 9.4.2018 г., №13/15-84-2018 | 2018-04-09 | 2021-04-08 | 13/15-84-2018 | 18000427578 | [7 empty] | (50-100) °С | 0,1 °С | ±0,2 °С | каб. 1203 | 36 | 3 года | 1996г. | 1996г. | - | Свидетельство о поверке
9/89 | 09-06 2/2 | 40 | 5768-67 | Манометр образцовый типа МО, 1227, зав. № 7388 | Манометр образцовый типа МО | 1227 | 7388 | 0001331179-1 | ЗАО «Манометр» | 21.1.2019 г., №13/14-33-2019 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 13/14-33-2019 | 18003168485 | 21.1.2019 г., пр. №13/14-33-2019 | 13/14-33-2019 | [5 empty] | (0-1,0) кгс/см2 | 0,0025 кгс/см2 | кт 0,15 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1996г. | 1999г. | - | Свидетельство о поверке
9/91 | 09-06 2/2 | 41 | 426-73 | Лупа измерительная, ЛИ-3-10, зав. № 1 | Лупа измерительная | ЛИ-3-10 | 1 | 0001330466-2 | ОАО «КМЗ» | 22.1.2019 г., №11/34-29-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 11/34-29-2019 |  | 22.1.2019 г., пр. №11/34-29-2019 | 11/34-29-2019 | [5 empty] | (0-14) мм | 0,1 мм | ±0,1 мм | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1995г. | 1995г. | - | Сертификат о калибровке
9/98 | 09-06 2/1 | 19 | 25808-03 | 3.1.ZBK.0700.2018, Компаратор компьютерный, pH-Тест 01, зав. № 027 | Компаратор компьютерный | pH-Тест 01 | 027 | 0001330761 | ФГУП «Урал Тест» | 27.2.2019 г., №1102269 | 2019-02-27 | 2020-02-26 | 1102269 | 97325730 | 27.2.2019 г., пр. №43643 | 43643 | 20.02.2018 №5-0700 | 20.02.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0700.2018 | [(-2100)-2100] мВ | - | (0,005 * Uвых + 50,5) мкВ | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2005 | 2005 | Поверка средств измерений pH | Свидетельство о поверке
9/106 | 09-06 2/2 | 44 | 96-70 | Линейка металлическая 300 мм, ГОСТ 427-75, зав. № 1 | Линейка металлическая 300 мм | ГОСТ 427-75 | 1 | 0001330466 | АО «РИК» | 21.1.2019 г., №11/34-99-2019 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 11/34-99-2019 | 18003176449 | 21.1.2019 г., пр. №11/34-99-2019 | 11/34-99-2019 | [5 empty] | (0-300) мм | 1,0 мм | пг ±0,1 мм | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1998 | 1998 | - | Свидетельство о поверке
9/107 | 09-06 2/2 | 46 | 22088-01 | Штангенциркуль, ЩЦ-II-250- 0,05, зав. № H105604 | Штангенциркуль | ЩЦ-II-250- 0,05 | H105604 | 0001330466-1 | АО «СТИЗ» | 21.1.2019 г., №11/34-98-2019 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 11/34-98-2019 | 18003176448 | 21.1.2019 г., пр. №11/34-98-2019 | 11/34-98-2019 | [5 empty] | (0-250) мм | 0,05 мм | кт 2 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2004г. | 2005г. | - | Свидетельство о поверке
9/117 | 09-06 1/1 | 9 | 31552-06 | 3.1.ZBK.0163.2013, Набор стеклянных мер оптической плотности , НОСМОП-6-1, зав. № 040 | Набор стеклянных мер оптической плотности | НОСМОП-6-1 | 040 | 001330800 | ОАО «Техномедика» | 19.2.2019 г., №7929/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7929/2019 | 18003829587 | 19.2.2019 г., пр. №133/026/2019 | 133/026/2019 | 02.03.2019 №5-0163 | 02.03.2019 | 1048 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0163.2013 | (0,183-0,898) б | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2006 | 2006 | - | Свидетельство о поверке
9/119 | 09-06 1/1 | 8 | 18091-03 | 3.1.ZBK.0164.2013, Комплект светофильтров поверочный КСП-01УВ, КСП-01ВЗ/4, зав. № 261 | Комплект светофильтров поверочный КСП-01УВ | КСП-01ВЗ/4 | 261 | 001330904 | ООО «МАРТ» | 20.08.2019 г., №RU 03 № 714/19 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | RU 03 № 714/19 |  | 20.08.2019 г., пр. №б/н | б/н | 26.08.2018 №5-0164 | 26.08.2018 | 1080 | 06.09.2013 | 3.1.ZBK.0164.2013 | (0,033-4,47) Б | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2007 | - | Сертификат о калибровке
9/120 | 09-06 2/3 | 64 | 11999-06 | Источник питания постоянного тока, Б5-71, зав. № 0250512 | Источник питания постоянного тока | Б5-71 | 0250512 | 0001330884 | ООО «Источник» | 21.1.2019 г., №18/23-7-2019 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 18/23-7-2019 | 18003179255 | 21.1.2019 г., пр. №18/23-7-2019 | 18/23-7-2019 | [5 empty] | (0-30) В; (0-10) А | 10 мВ; 10 мА | ±200 мВ; ±40 мА | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2007 | -
9/122 | 09-06 1/2 | 6 | - | 3.1.ZBK.0157.2013, Набор мер, НС-М-90, зав. № 113 | Набор мер | НС-М-90 | 113 | 001330901 | НПФ «Мета» | 24.8.2018 г., №RU 03 № 669/18 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | RU 03 № 703/19 |  | 24.8.2018 г., пр. №К-669/18 | К-669/18 | 26.08.2018 №5-0157 | 26.08.2018 | 1080 | 06.09.2013 | 3.1.ZBK.0157.2013 | (39,1-81,2) % | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2007 | - | Сертификат о калибровке
9/123 | 09-06 1/1 | 10 | 20818-06 | 3.1.ZBK.0168.2013, Набор стеклянных мер оптической плотности, НОСМОП-7, зав. № 018 | Набор стеклянных мер оптической плотности | НОСМОП-7 | 018 | 001330898 | ОАО «Техномедика» | 19.2.2019 г., №7902/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7902/2019 | 18003829586 | 19.2.2019 г., пр. №133/027/2019 | 133/027/2019 | 02.03.2019 №5-0168 | 02.03.2019 | 1047 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0168.2013 | (0,00-1,759)Б | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2007 | - | Свидетельство о поверке
9/125 | 09-06 2/3 | 66 | 39075-08 | Вольтметр, В7-40, зав. № 016787 | Вольтметр | В7-40 | 016787 | 0001330889 | «ЗИП» | 22.1.2019 г., №18/24-52-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24-52-2019 | 18003179041 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-52-2019 | 18/24-52-2019 | [5 empty] | (0,01-1*10^6) мВ | 0,01 мВ | пг ±(0,05+0,02*(Uk/U-1)) | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1999 | 2007 | -
9/126 | 09-06 1/1 | - | 23929-08 | 3.1.ZBK.0169.2013, Набор стеклянных мер оптической плотности, НОСМОП-9, зав. № 011 | Набор стеклянных мер оптической плотности | НОСМОП-9 | 011 | 001330944 | ОАО «Техномедика» | 20.3.2018 г., №Н-15/18 | 2018-03-20 | 2019-03-19 | Н-15/18 |  | 20.3.2018 г., пр. №б/н | б/н | №5-0169 |  | - | - | 3.1.ZBK.0169.2013 | (0,118-1,410) Б | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2007 | 2008 | - | Извещение о непригодности
9/138 |  |  | - | Аквадистиллятор электрический, PHS Aqua 10, зав. № 00810314 | Аквадистиллятор электрический | PHS Aqua 10 | 00810314 | 0001331297 | ОАО «ТЗМОИ» |  |  |  | - | [11 empty] | 1202 |  |  | 03.2014г | 2014г | -
9/138 |  |  | - | Негатоскоп повышенной яркости, НГС-1, зав. № 070114 | Негатоскоп повышенной яркости | НГС-1 | 070114 | 0001330965 | НПО «ИНТРОТЕСТ» |  |  |  | - | [11 empty] | 1202 |  |  | 05.2008г. | 2008г. | -
9/140 | 09-06 1/1 | 6 | 22054-01 | 3.1.ZBK.0170.2013, Комплект светофильтров, КС-105, зав. № XC0033 | Комплект светофильтров | КС-105 | XC0033 | 001331000 | ОАО «ЗОМЗ» | 24.8.2018 г., №РЭ-1377/18-О | 2018-08-24 | 2019-08-23 | РЭ-1377/18-О | 18000240184 | 24.8.2018 г., пр. №1377 | 1377 | 26.08.2018 №5-0170 | 26.08.2018 | 1047 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0170.2013 | (0,7-93,8) %Т | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2008 | 2008 |  | Свидетельство о поверке
9/141 | 09-06 2/1 | 14 | 23699-08 | 3.1.ZBK.0142.2013, Устройство Toxitest, Toxitest II, зав. № 2400199-08 | Устройство Toxitest | Toxitest II | 2400199-08 | 0001331002 | США «СМ1 Inc.» | 11.4.2019 г., №242/2074-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2074-2019 | 18006196193 | 11.4.2019 г., пр. №242/2074-2019 | 242/2074-2019 | 20.04.2019 №5-0142 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0142.2013 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2008 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/142 | 09-06 2/1 | 13 | 23699-08 | 3.1.ZBK.0141.2013, Устройство Toxitest, Toxitest II, зав. № 2400195-08 | Устройство Toxitest | Toxitest II | 2400195-08 | 0001331003 | США «СМ1 Inc.» | 11.4.2019 г., №242/2072-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2072-2019 | 18006196191 | 11.4.2019 г., пр. №242/2072-2019 | 242/2072-2019 | 20.04.2019 №5-0141 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0141.2013 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2008 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/143 | 09-06 2/1 | 15 | 23699-08 | 3.1.ZBK.0140.2013, Устройство Toxitest, Toxitest II, зав. № 2400196-08 | Устройство Toxitest | Toxitest II | 2400196-08 | 0001331002 | США «СМ1 Inc.» | 11.4.2019 г., №242/2073-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2073-2019 | 18006196192 | 11.4.2019 г., пр. №242/2073-2019 | 242/2073-2019 | 20.04.2019 №5-0140 | 20.04.2019 | 1048 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0140.2013 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2008 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/144 | 09-06 2/3 | 65 | 10406-86 | Генератор импульсов, Г5-88, зав. № 2591 | Генератор импульсов | Г5-88 | 2591 | 0001331015 | ООО «МЭЗ» | 22.1.2018 г., №18/23-13-2018 | 2018-01-22 | 2020-01-21 | 18/23-13-2018 | 17004601848 | 22.1.2018 г., пр. №18/23-13-2018 | 18/23-13-2018 | [5 empty] | (1-1*10^6) мкс | 0,01 мкс | ±(5-10) % | каб. 1203 | 24 | 2 года | 1990 | 2008 | -
9/145 | 09-06 2/3 | 62 | 3336-72 | Частотомер электронно-счетный, ЧЗ-36, зав. № 6071701 | Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-36 | 6071701 | 0001331016 | Киев а/я А-7786 | 22.1.2019 г., №18/24/48-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24/48-2019 | 18003179037 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-48-2019 | 18/24-48-2019 | [5 empty] | (1*10^-5-50) МГц | 0,,001 МГц | 2*10^-8 Гц | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1976 | 2008 | - | Свидетельство о поверке
9/146 | 09-06 2/1 | 17 | 31468-06 | 3.1.ZBK.0148.2013, Установка кондуктометрическая поверочная, КПУ1-015 Э, зав. № 35 | Установка кондуктометрическая поверочная | КПУ1-015 Э | 35 | 0001331029 | ООО «Сибпромприбор - Аналит» | 2.4.2019 г., №5/512-095-19 | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 5/512-095-19 | 18004427933 | 2.4.2019 г., пр. №095 | 095 | 15.04.2019 №5-0148 | 15.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0148.2013 | (1*10^-6-100) См/м | 1e-06 | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 12.2008 | 2009 | - | Свидетельство о поверке
9/146 | 09-06 2/1 | 18 | 58526-14 | 3.1.ZBK.0693.2016, Установка измерительная воздушно-тепловая, АСЭШ-8-2, зав. № 140-15 | Установка измерительная воздушно-тепловая | АСЭШ-8-2 | 140-15 | 0001331391 | ООО «ЭКАН» | 5.3.2018 г., №024848-0016-243 | 2018-03-05 | 2019-03-04 | 024848-0016-243 |  | 5.3.2018 г., пр. №0016 | 0016 | 07.03.2018 №5-0693 | 07.03.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0693.2016 | (0,5-80) % | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 09.2015 | 2016 | - | Свидетельство о поверке | Акт длит хранения
9/147 |  |  | - | Вакуум-компрессор, Элема-Н АМ2МВК, зав. № 742 | Вакуум-компрессор | Элема-Н АМ2МВК | 742 | 0001331029-4 | ООО «Элема-Н» |  |  |  | - | [14 empty] | 03.2008г | 2009г | -
9/148 |  |  | - | Прибор для получения особо-чистой воды, Водолей, зав. № 1910 | Прибор для получения особо-чистой воды | Водолей | 1910 | 0001331043 | НПП «Химэлектроника» |  |  |  | - | [14 empty] | 02.2009г. | 2009г. | -
9/149 | 09-06 2/2 | 33 | - | Термостат жидкостный, ВТ-10-1, зав. № 149020 | Термостат жидкостный | ВТ-10-1 | 149020 | 0001331047 | ООО «Термекс» |  | 2017-12-25 | 2019-12-24 |  |  | 25.12.2017 г., пр. №13/725 | 13/725 | [5 empty] | (20-150) °С | 0.01 | испытательное оборудование | каб. 1203 | 24 | 24 мес. | 2009г. | 2009г. | - | Аттестат | карандаш
9/150 | 09-06 1/2 | 3 | 40378-09 | 3.1.ZBK.0933.2018, Набор оптических мер для поверки офтальмологических приборов, НОМ-3, зав. № 09 | Набор оптических мер для поверки офтальмологических приборов | НОМ-3 | 09 | 001331076 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 3.9.2018 г., №РЭ-1416/18-М | 2018-09-03 | 2021-09-02 | РЭ-1416/18-М | 18000240342 | 3.9.2018 г., пр. №117 | 117 | 30.06.2018 №5-0933 | 30.06.2018 | на оформлении | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0933.2018 | [(-20,00)-20,00] дптр | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 36 | 3 года | 2009 | 2009 | - | Свидетельство о поверке
9/151 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1, РМ-А- 0,063ГУЗ, зав. № 0057243 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1 | РМ-А-0,063ГУЗ | 57243 | 0001380065-1 | ОАО «АПЗ» |  | 28.04.2014 | 27.04.2019 | [9 empty] | (2,10-63,8) л/ч | н/д | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009. | 2010г. | - | Паспорт
9/152 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 8051200 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1 | РМ-А-0,063ГУЗ | 8051200 | 0001380066 | ОАО «АПЗ» |  | 28.04.2014 | 27.04.2019 | [9 empty] | (64,6-632,5) л/ч | н/д | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009г. | 2010г. | - | Паспорт
9/153 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 0058755 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1 | РМ-А-0,063ГУЗ | 0058755 | 0001380065-2 | ОАО «АПЗ» |  | 2014-04-28 | 2019-04-27 | [9 empty] | (2,70-64,4) л/ч | н/д | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009г. | 2010г. | - | Паспорт
9/154 | 09-09 4 | 9 | 19325-05 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1, РМ-А- 0.063ГУЗ, зав. № 0051600 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ-А-1 | РМ-А-0,063ГУЗ | 51600 | 0001380065-3 | ОАО «АПЗ» |  | 28.04.2014 | 27.04.2019 | [9 empty] | (2,50-64,2) л/ч | н/д | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 04.2009г. | 2010г. | - | Паспорт
9/155 | 09-09 3 |  | 43454-09 | 3.1.ZBK.0149.2013, Установка эталонная автоматизированная, УЛР-1А, зав. № 03 | Установка эталонная автоматизированная | УЛР-1А | 03 | 0001331085 | ООО «Марийский ЦЭС» | 5.2.2018 г., №№30/18/258 | 2018-02-05 | 2020-02-04 | №30/18/258 |  | 5.2.2018 г., пр. №30/18/258-С | 30/18/258-С | 07.02.2018 №5-0149 | 07.02.2018 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0149.2013 | "1-200000) лк; (1-200000) кд/м2; (1-100) %; (0,01-200) Вт/м2 | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 24 | 2 года | 2009 | 2010 | МАГ v.7.1 | Свидетельство о поверке
9/156 | УЛР-1А | - | - | 3.1.ZBK.0149.2013, Группа фотометрических головок, -, зав. № 51 ; 52; 53 | Группа фотометрических головок | - | 51 ; 52; 53 | 0001331085 | НТП «ТКА» | 19.3.2019 г., №RU 03 № 162/19 | 2019-03-19 | 2020-03-18 | RU 03 № 162/19 |  | 19.3.2019 г., пр. №б/н | б/н | 07.02.2018 №5-0149 | 07.02.2018 |  |  | 3.1.ZBK.0149.2013 | (7,16*10^-3-8,94*10^-3) мкА/лк | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2009 | 2010 | - | Сертификат о калибровке
9/159 | УЛР-1А |  | 15560-07 | Радиометр УФ-А, Аргус-04, зав. № 702 | Радиометр УФ-А | Аргус-04 | 702 | 0001331085 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 2.4.2019 г., №РЭ-311/19-О | 2019-04-02 | 2020-04-01 | РЭ-311/19-О |  | 2.4.2019 г., пр. №б/н | б/н | [5 empty] | (0,01-20,0) Вт/м2 | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2009 | 2010 | - | Свидетельство о поверке
9/179 | 09-06 2/1 | 10 | 19351-00 | 3.1.ZBK.0145.2013, Генератор газовых смесей, ГГС-03-03, зав. № 112 | Генератор газовых смесей | ГГС-03-03 | 112 | 0001331121 | ООО «Мониторинг» | 11.4.2019 г., №242/1993-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/1993-2019 | 18006196018 | 11.4.2019 г., пр. №242/1993-2019 | 242/1993-2019 | 20.04.2019 №5-0145 | 20.04.2019 | 1048 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0145.2013 | коэффициент разбавления (2-10000) | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2010 | 2011 | GGS-03-03 ПО 3.05 | Свидетельство о поверке
9/180 | 09-06 2/1 | 9 | 19454-05 | 3.1.ZBK.0146.2015, Генератор термодиффузионный, ТДГ-01, зав. № 53 | Генератор термодиффузионный | ТДГ-01 | 53 | 0001331130 | ООО «Мониторинг» | 11.4.2019 г., №242/1994-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/1994-2019 | 18006196016 | 11.4.2019 г., пр. №242/1994-2019 | 242/1994-2019 | 20.04.2019 №5-0146 | 20.04.2019 | 219 | 2016-03-02 | 3.1.ZBK.0146.2015 | (0,05-100) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2011 | 2011 |  | Свидетельство о поверке
9/183 | УЛР-1А |  | 15560-07 | Радиометр УФ-В, Аргус-05, зав. № 250 | Радиометр УФ-В | Аргус-05 | 250 | 0001331161 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 2.4.2019 г., №РЭ-313/19-О | 2019-04-02 | 2020-04-01 | РЭ-313/19-О |  | 2.4.2019 г., пр. №б/н | б/н | [5 empty] | (0,01-20,0) Вт/м2 в диапазоне (0,28-0,315) мкм | 0.001 | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2012 | - | Свидетельство о поверке
9/184 | УЛР-1А |  | 15560-07 | Радиометр УФ-С, Аргус-06, зав. № 234 | Радиометр УФ-С | Аргус-06 | 234 | 0001331162 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 11.4.2019 г., №РЭ-440/18-О | 2019-04-11 | 2020-04-10 | РЭ-440/18-О | [8 empty] | (0,01-20,0) Вт/м2 в диапазоне (0,200-0,280) мкм | 0.001 | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2012 | - | Свидетельство о поверке | длительное хранение
9/185 | 09-06 2/1 | 12 | 40633-09 | 3.1.ZBK.0144.2013, Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH, 10-4D, зав. № SD3533 | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH | 10-4D | SD3533 | 0001331163 | США «Guth Laboratories» | 11.4.2019 г., №242/2067-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2067-2019 | 18006196186 | 11.4.2019 г., пр. №242/2067-2019 | 242/2067-2019 | 20.04.2019 №5-0144 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0144.2013 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2012 | - | Свидетельство о поверке
9/186 | 09-06 2/1 | 11 | 40633-09 | 3.1.ZBK.0143.2013, Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH, 10-4D, зав. № SD3545 | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH | 10-4D | SD3545 | 0001331164 | США «Guth Laboratories» | 11.4.2019 г., №242/2068-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2068-2019 | 17006694475 | 11.4.2019 г., пр. №242/2068-2019 | 242/2068-2019 | 20.04.2019 №5-0143 | 20.04.2019 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0143.2013 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2012 | - | Свидетельство о поверке
9/187 | 09-06 2/2 | 43 | 11519-11 | Секундомер механический, СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670 | Секундомер механический | СОСпр-2а-2-000 | 1670 | 0001380082 | ОАО «343» | 22.1.2019 г., №18/24-49-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24-49-2019 | 18003179038 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-49-2019 | 18/24-49-2019 | [5 empty] | (0-30) мин | 0,2 с | кт 3 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2011г. | 2012г. | - | Свидетельство о поверке
9/188 | 09-06 2/1 | 8 | 26765-04 | 3.1.ZBK.0931.2018, Генератор нулевого газа, ГНГ-01, зав. № 17 | Генератор нулевого газа | ГНГ-01 | 17 | 0001331179 | ООО «Мониторинг» | 11.4.2019 г., №242/1995-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/1995-2019 | 17006196017 | 11.4.2019 г., пр. №242/1995-2019 | 242/1995-2019 | 20.04.2019 №5-0931 | 20.04.2019 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0931.2018 | (0,003-0,10) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2012 | - | Свидетельство о поверке
9/189 |  |  | 10135-00 | Манометр избыточного давления, вакуумметр показывающий, ВПЗ-УУ2, зав. № б/н | Манометр избыточного давления, вакуумметр показывающий | ВПЗ-УУ2 | б/н | 0001331179-2 | ОАО «Манотомь» | [18 empty] | 2012г. | 2017г. | -
9/191 | 09-06 1/2 | 1 | 54906-13 | 3.1.ZBK.0571.2015, Диоптриметр эталонный автоматизированный, ДЭА-1, зав. № 24 | Диоптриметр эталонный автоматизированный | ДЭА-1 | 24 | 001331233 | ООО «Орфей» ФГУП «ВНИИОФИ» | 9.4.2019 г., №РЭ-392/19-О | 2019-04-09 | 2020-04-08 | РЭ-392/19-О | 18005969810 | 9.4.2019 г., пр. №47 | 47 | 15.04.2019 №5-0571 | 15.04.2019 | 209 | 2016-03-02 | 3.1.ZBK.0571.2015 | [(-25,00-25,00] дптр | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2014 | 2014 | «ДЭА» | Свидетельство о поверке
9/192 | 09-06 2/1 | 1 | 21068-01 | 3.1.ZBK.0878.2018, Анализатор жидкости (рабочий эталон для поверки стеклянных электродов), Эксперт -001-1(01), зав. № 7133 | Анализатор жидкости (рабочий эталон для поверки стеклянных электродов) | Эксперт -001-1(01) | 7133 | 0001331273 | ООО «Эконикс- Эксперт» | 19.4.2019 г., №6/630-364-19 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | 6/630-364-19 |  | 19.4.2019 г., пр. №К-13 | К-13 | №5-0878 |  | 785 | 2015-07-08 | 3.1.ZBK.0878.2018 | (1-12) pH | 0.001 | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2013 | 2014 | - | Сертификат о калибровке
9/193 | 09-06 3 | 34 | 58207-14 | 3.1.ZBK.0574.2016, Плотномер , МД-02, зав. № 18 | Плотномер | МД-02 | 18 | 0001331302 | ФГУП «ВНИИР» | 17.5.2019 г., №2302/320-2019 | 2019-05-17 | 2020-05-16 | 2302/320-2019 |  |  |  | 05.07.2018 №5-0574 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0574.2016 | (600-1000) кг/м3 | 0.01 | 1 разряд | каб. 1203 | 12 | 1 год | 21.10.2014г. | 21.11.2014г. | МДЛ-1 | Свидетельство о поверке
9/194 | 09-06 2/2 | 32 | 45379-1 0 | Термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 304136 | Термометр лабораторный электронный | ЛТ-300 | 304136 | 0001331322 | ООО «ТЕРМЕКС» | 4.12.2018 г., №13/15-550-2018 | 2018-12-04 | 2019-12-03 | 13/15-550-2018 | 18003149419 | 4.12.2018 г., пр. №13/15-550-2018 | 13/15-550-2018 | [5 empty] | [(-50)-199,99] °С; (200-300) °С | 0,01; 0,1 | ±0,05 °С; ±0,2 °С | каб. 1203 | 12 | 1 год | 12.2014г. | 2015г. | - | Свидетельство о поверке
9/195 | 09-06 2/2 | 35 | - | Термостат жидкостный низкотемпературный, КРИО-ВТ-06, зав. № 554005 | Термостат жидкостный низкотемпературный | КРИО-ВТ-06 | 554005 | 0001331318 | ООО «Термекс» | 18.12.2014 г., №3/700 | 2014-12-18 | 2016-12-17 | 3/700 | [8 empty] | [(-30)-100] °С | 0.01 | испытательное оборудование | каб. 1203 | 24 | 24 мес. | 2014г. | 2015г. | - | Аттестат | карандаш
9/195-1 |  |  | - | Термостат жидкостный низкотемпературный, КРИО-ВТ-06, зав. № 554005 | Термостат жидкостный низкотемпературный | КРИО-ВТ-06 | 554005 | 0001331318 | ООО «Термекс» | [18 empty] | 2014г. | 2015г. | -
9/199 | 09-06 1/1 | 12 | 51138-12 | 3.1.ZBK.0647.2015, Набор мер оптической плотности, ИНМОП-6, зав. № 131004 | Набор мер оптической плотности | ИНМОП-6 | 131004 | 001331328 | ЗАО «Интротест» | 9.4.2019 г., №РЭ-408/19-О | 2019-04-09 | 2020-04-08 | РЭ-408/19-О | 18005969886 | 9.4.2019 г., пр. №б/н | б/н | 15.04.2019 №5-0647 | 15.04.2019 | 219 | 2016-03-02 | 3.1.ZBK.0647.2015 | (0,386-3,916) Б | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2014 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/200 | 09-06 2/2 | 51 | 53505-13 | Прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837 | Прибор комбинированный Testo | 608-Н1 | 41391837 | 0001331294 | Китай | 28.3.2019 г., №13/20-365-2019 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 13/20-365-2019 | 19008297569 | 28.3.2019 г., пр. №13/20-365-2019 | 13/20-365-2019 | [5 empty] | (0-50) °С; (15-85) % | 0,1; 0,1 | ±0,5 °С; ±3 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2014 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/201 | 09-06 2/1 | 16 | 46062-11 | 3.1.ZBK.0572.2015, Анализатор кислорода промышленный многофункциональный, АКПМ-1-02T, зав. № 3053 | Анализатор кислорода промышленный многофункциональный | АКПМ-1-02T | 3053 | 0001331297 | ООО НПФ «Альфабасенс» | 2.3.2018 г., №6/671-37-18 | 2018-03-02 | 2019-03-01 | 6/671-37-18 |  |  |  | 43163 №5-0572 | 2018-03-04 | 219 | 2016-03-02 | 3.1.ZBK.0572.2015 | (0-100000) мкг/дм3 O2 | 0.001 | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 03.2014 | 2014 | - | Сертификат о калибровке | консервация
9/202 | 09-06 2/2 | 50 | 53505-13 | Прибор комбинированный Testo, 622, зав. № 39503132/210 | Прибор комбинированный Testo | 622 | 39503132/210 | 0001331450 | Китай | 28.3.2019 г., №13/20-361-2019 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 13/20-361-2019 | 19008297565 | 28.3.2019 г., пр. №13/20-361-2019 | 13/20-361-2019 | [5 empty] | [(-10)-60] °С; (10-95) %; (300-1200) гПа | 0,1; 0,1; 0,1 | ±0,4 °С; ±3 %; ±5 гПа | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2014 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/203 | 09-06 2/2 | 49 | 53505-13 | Прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 45005954 | Прибор комбинированный Testo | 608-Н1 | 45005954 | 0001331342 | Китай | 28.3.2019 г., №13/20-364-2019 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 13/20-364-2019 | 19008297568 | 28.3.2019 г., пр. №13/20-364-2019 | 13/20-364-2019 | [5 empty] | (0-50) °С; (15-85) % | 0,1; 0,1 | ±0,5 °С; ±3 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2014 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/204 | 09-06 2/2 | 48 | 53505-13 | Прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 45037119 | Прибор комбинированный Testo | 608-Н1 | 45037119 | 0001331431 | Китай | 28.3.2019 г., №13/20-363-2019 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 13/20-363-2019 | 19008297567 | 28.3.2019 г., пр. №13/20-364-2019 | 13/20-364-2019 | [5 empty] | (0-50) °С; (15-85) % | 0,1; 0,1 | ±0,5 °С; ±3 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2015 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/206 | 09-06 2/2 | 47 | 53505-13 | Прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 45038002 | Прибор комбинированный Testo | 608-Н1 | 45038002 | 0001331432 | Китай | 28.3.2019 г., №13/20-362-2019 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 13/20-362-2019 | 19008297566 | 28.3.2019 г., пр. №13/20-364-2019 | 13/20-364-2019 | [5 empty] | (0-50) °С; (15-85) % | 0,1; 0,1 | ±0,5 °С; ±3 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2015 | 2015 | - | Свидетельство о поверке
9/209 | 09-06 2/1 | 20 | 54037-13 | 3.1.ZBK.0697.2016, Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе, Alcosim, зав. № SMASUAN 280002728 | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе | Alcosim | SMASUAN 280002728 | 0001331459 | Канада «ACS Corp.» | 11.4.2019 г., №242/2075-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2075-2019 | 18006196190 | 11.4.2019 г., пр. №242/2075-2019 | 242/2075-2019 | 15.04.2019 №5-0697 | 15.04.2019 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0697.2016 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 03.2016 | 2016 | - | Свидетельство о поверке
9/210 | 09-06 2/1 | 11 | 54037-13 | 3.1.ZBK.0698.2016, Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе, Alcosim, зав. № SMASUAN3290002826 | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе | Alcosim | SMASUAN 3290002826 | 0001331460 | Канада «ACS Corp.» | 11.4.2019 г., №242/2070-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2070-2019 | 18006196189 | 11.4.2019 г., пр. №242/2070-2019 | 242/2070-2019 | 15.04.2019 №5-0698 | 15.04.2019 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0698.2016 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 03.2016 | 2016 | - | Свидетельство о поверке
9/211 | 09-06 2/1 | 11 | 54037-13 | 3.1.ZBK.0696.2016, Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе, Alcosim, зав. № SMASUAN3290002810 | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе | Alcosim | SMASUAN 3290002810 | 0001331458 | Канада «ACS Corp.» | 11.4.2019 г., №242/2069-2019 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 242/2069-2019 | 18006196188 | 11.4.2019 г., пр. №242/2069-2019 | 242/2069-2019 | 15.04.2019 №5-0696 | 15.04.2019 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0696.2016 | (40-80) мг/м3; (80-2000) мг/м3 | - | рабочий эталон 1 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 03.2016 | 2016 | - | Свидетельство о поверке
9/212 | 09-06 2/2 | 56 | 55204-13 | Весы неавтоматического действия HR-AG, HR-251AG, зав. № 6А7601209 | Весы неавтоматического действия HR-AG | HR-251AG | 6А7601209 | 0001331577 | «A§D Scales Co. Ltd», Корея | 23.1.2019 г., №12/1-59-2019 | 2019-01-23 | 2020-01-22 | 12/1-59-2019 | 18003174418 | 23.1.2019 г., пр. №12/1-59-2019 | 12/1-59-2019 | [5 empty] | (0,01-252) г | 0.0001 | F1 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2017 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/213 | 09-06 2/3 | 72 | 11519-11 | Секундомер механический, СОСпр-2 б- 2-000, зав. № 3952 | Секундомер механический | СОСпр-2 б- 2-000 | 3952 | 0001331579 | ОАО «ЗЧЗ» | 22.1.2019 г., №18/24-50-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24-50-2019 | 18003179039 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-50-2019 | 18/24-50-2019 | [5 empty] | (0-60) мин | 0,2 с | кт 2 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2017 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/214 | 09-06 2/3 | 73 | 11519-11 | Секундомер механический, СОСпр-2б-2-000, зав. № 1265 | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | 1265 | 0001331578 | ОАО «ЗЧЗ» | 22.1.2019 г., №18/24-51-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24-51-2019 | 18003173040 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-51-2019 | 18/24-51-2019 | [5 empty] | (0-60) мин | 0,2 с | кт 2 | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2017 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/215 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А-0,063ГУЗ | 6111748 | 0001331593 | ОАО «АПЗ» | 28.11.2016 г., №паспорт | 2016-11-28 | 2021-11-27 | паспорт |  | 28.11.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (4,59-68,5) л/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 11.2016г. | 2017г. | -
9/216 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А- 0,16ГУЗ, зав. № 6010018 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А- 0,16ГУЗ | 6010018 | 0001331594 | ОАО «АПЗ» | 22.1.2016 г., №паспорт | 2016-01-22 | 2021-01-21 | паспорт |  | 22.1.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (11,6-169) л/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 01.2016г. | 2017г. | -
9/217 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,25ГУЗ, зав. № 6101679 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А-0,25ГУЗ | 6101679 | 0001331595 | ОАО «АПЗ» | 10.11.2016 г., №паспорт | 2016-11-10 | 2021-11-09 | паспорт |  | 10.11.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (39,5-269) л/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 11.2016г. | 2017г. | -
9/218 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,63ГУЗ, зав. № 6050930 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А-0,63ГУЗ | 6050930 | 0001331596 | ОАО «АПЗ» | 17.5.2016 г., №паспорт | 2016-05-17 | 2021-05-16 | паспорт |  | 17.5.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (90,9-676) л/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 05.2016г. | 2017г. | -
9/219 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-1,6ГУЗ, зав. № 6050941 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А-1,6ГУЗ | 6050941 | 0001331597 | ОАО «АПЗ» | 24.5.2016 г., №паспорт | 2016-05-24 | 2021-05-23 | паспорт |  | 24.5.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (0,12-1,69) м3/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 05.2016г. | 2017г. | -
9/220 | 09-09 4 | 11 | 19325-12 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-1.6ГУЗ, зав. № 6050952 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | РМ-А-1.6ГУЗ | 6050952 | 0001331598 | ОАО «АПЗ» | 28.11.2016 г., №паспорт | 2016-11-28 | 2021-11-27 | паспорт |  | 28.11.2016 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (0,12-1,72) м3/ч | - | ±4 % | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 05.2016г. | 2017г. | -
9/221 | 09-06 2/1 | 21 | 20831-06 | Расходомер-счетчик газа, РГС-1, зав. № 363 | Расходомер-счетчик газа | РГС-1 | 363 | 001331614 | ООО «Мониторинг» | 5.4.2019 г., №242/1922-2019 | 2019-04-05 | 2020-04-04 | 242/1922-2019 | 18006196008 | 5.4.2019 г., пр. №242/1922-2019 | 242/1922-2019 | [5 empty] | (0,2-2,0) дм3/мин | 0,01 дм3/мин | пг ±1,0 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 05.2017 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/222 | 09-09 2 | 20 | - | 3.1.ZBK.0932.2018, Измеритель объема, ИО-2, зав. № 73.7 | Измеритель объема | ИО-2 | 73.7 | 001331632 | ЗАО «Крисмас» | 27.9.2016 г., №0159028 | 2016-09-27 |  | 0159028 |  |  |  | 10.01.2018 №5-0932 | 10.01.2018 |  |  | 3.1.ZBK.0932.2018 | (50; 100) см3 | 2,0 см3 | пг ±1,53%; пг ±2,19 % | каб. 1203 |  | - | 06.2017 | 2017 | -
9/223 | 09-06 2/3 | 61 | 47619-11 | Мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 | Мультиметр цифровой AM | АМ-1108 | 996372007 | 0001331401 | ЗАО НПП «ЭЛИКС» | 9.11.2018 г., №19/29-694-2018 | 2018-11-09 | 2019-11-08 | 19/29-694-2018 | 18003158534 | 9.11.2018 г., пр. №19/29-694-2018 | 19/29-694-2018 | [5 empty] | см. паспорт | 0,01 мВ; 0,1 мкА; 0,1 Ом; 0,01 Гц; 0,01 нФ; 0,001 мГн | см. паспорт | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2015 | 2015 | 98А.2.2.1
9/224 | 09-06 2/3 | 70 | 6332-77 | Магазин сопротивления, Р4831, зав. № 25186 | Магазин сопротивления | Р4831 | 25186 | 0001331660 | ПО «Микроприбор» | 11.1.2019 г., №19/27-006-2019 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 19/27-006-2019 | 18000483104 | 11.1.2019 г., пр. №19/27-006-2019 | 19/27-006-2019 | [5 empty] | (0,021-111111,10) Ом | 0,001 Ом | ±(0,001-1000) Ом | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1984 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/226 | 09-06 2/2 | 34 | - | Термостат воздушный лабораторный, ТВЛ-К-120, зав. № 1956 | Термостат воздушный лабораторный | ТВЛ-К-120 | 1956 | 0001331183 | ЗАО «Инсовт» | 3.7.2019 г., №13/15-248-2019 | 2019-07-03 | 2020-07-02 | 13/15-248-2019 |  | 3.7.2019 г., пр. №13/15-248-2019 | 13/15-248-2019 | [5 empty] | [(-9,9)-59,9] °С | 0.1 | испытательное оборудование | каб. 1203 | 12 | 12 мес. | 2013г. | 2013г. | - | Аттестат | карандаш
9/227 | 09-06 2/3 | 71 | 6332-77 | Магазин сопротивления, Р4831, зав. № 11818 | Магазин сопротивления | Р4831 | 11818 | 0001331661 | ПО «Микроприбор» | 11.1.2019 г., №19/27-007-2019 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 19/27-007-2019 | 18000483105 | 11.1.2019 г., пр. №19/27-007-2019 | 19/27-007-2019 | [5 empty] | (0,020-111111,10) Ом | 0,001 Ом | ±(0,001-1000) Ом | каб. 1203 | 12 | 1 год | 1984 | 2017 | -
9/228 | 09-06 2/1 | 6 | 54727-13 | 3.1.ZBK.0877.2018, Компаратор-калибратор универсальный, КМ300Р, зав. № 064 | Компаратор-калибратор универсальный | КМ300Р | 064 | 0001331773 | ООО П «ЗИП - Научприбор» | 22.5.2019 г., №СП 2625695 | 2019-05-22 | 2020-05-21 | СП 2625695 |  |  |  | 43215 №5-0877 | 2018-04-25 |  |  | 3.1.ZBK.0877.2018 | 10 нВ - 10 В | - | ± (% от U + % от Uп) | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | - | Свидетельство о поверке
9/229 | 09-06 2/3 | 69 | 66589-17 | Источник питания постоянного тока, Б5-71/Радар, зав. № 7265 | Источник питания постоянного тока | Б5-71/Радар | 7265 | 0001331696 | НПО «Радар» | 22.1.2019 г., №18/24-47-2019 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 18/24-47-2019 | 18003179036 | 22.1.2019 г., пр. №18/24-47-2019 | 18/24-47-2019 | [5 empty] | (0,01-75,00) В; (0,01-10,00) А | 10 мВ; 10 мА | ±(0,002 * Uуст + 0,15) В; ±0,25 А | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2017 | 2017 | -
9/232 | 09-06 2/1 | 5 | 17659-03 | 3.1.ZBK.0880.2018, РН-метр-иономер, Экотест-120, зав. № 1629 | РН-метр-иономер | Экотест-120 | 1629 | 0001331755 | ООО НПП «Эконикс» | 19.4.2019 г., №6/630-363-19 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | 6/630-363-19 |  | 19.4.2019 г., пр. №К12 | К12 | 22.06.2018 №5-0880 | 22.06.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0880.2018 | [(-20)-20] pH; pX | 0.001 | ±0,005 рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2017 | 2018 | - | Сертификат о калибровке
9/233 | 09-06 2/1 | 3 | 64198-16 | 3.1.ZBK.0880.2018, Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда, ЭСО-01, зав. № 0063 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда | ЭСО-01 | 0063 | 0001331767 | ОАО «ГЗИП» Гомель | 19.4.2019 г., №6/630-361-19 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | 6/630-361-19 | 18004429447 | 19.4.2019 г., пр. №040 | 040 | 20.04.2018 №5-0880 | 20.04.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0880.2018 | (199,5-204,5) мВ | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | - | Свидетельство о поверке
9/234 | 09-06 2/1 | 4 | 64198-16 | 3.1.ZBK.0699.2018, Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда, ЭСО-01, зав. № 0071 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда | ЭСО-01 | 0071 | 0001331766 | ОАО «ГЗИП» Гомель | 19.4.2019 г., №6/630-362-19 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | 6/630-362-19 | 18004429448 | 19.4.2019 г., пр. №041 | 041 | 20.04.2018 №5-0699 | 20.04.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0699.2018 | (199,5-204,5) мВ | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | - | Свидетельство о поверке
9/236 | 09-06 3 | 17 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0918.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 153 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 153 | 0001331806 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032644 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032644 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-153 | 448-29435-2018-153 | 26.05.2018 №5-0918 | 26.05.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0918.2018 | (1000-1070) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/237 | 09-06 3 | 18 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0919.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 365 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 365 | 0001331807 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032643 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032643 |  | 22.5.2018 г., пр. № 448-29435-2018-365 | 448-29435-2018-365 | №5-0919 |  | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0919.2018 | (1070-1140) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/238 | 09-06 3 | 19 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0920.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АОН, зав. № 78 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АОН | 78 | 0001331808 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032645 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032645 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-78 | 448-29435-2018-78 | №5-0920 |  | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0920.2018 | (1140-1210) кг/м3 | 0.5 | 1 разряд | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 26.05.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/239 | 09-06 3 | 2 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0904.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 62 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 62 | 0001331797 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032651 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032651 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-62 | 448-29435-2018-62 | 05.07.2018 №5-0904 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0904.2018 | (10-20) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/240 | 09-06 3 | 3 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0905.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 322 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 322 | 0001331798 | ПАО «Химлаборприбор» | 20.6.2018 г., №СП 2066422 | 2018-06-20 | 2022-06-19 | СП 2066422 |  | 20.6.2018 г., пр. №448-37682-2018-322 | 448-37682-2018-322 | 05.07.2018 №5-0905 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0905.2018 | (20-30) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 06.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/241 | 09-06 3 | 4 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0906.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 13 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 13 | 0001331799 | ПАО «Химлаборприбор» | 20.6.2018 г., №СП 2066420 | 2018-06-20 | 2022-06-19 | СП 2066420 |  | 20.6.2018 г., пр. №448-37682-2018-13 | 448-37682-2018-13 | 05.07.2018 №5-0906 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0906.2018 | (30-40) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 06.2018 | 20.07.2018 | -
9/242 | 09-06 3 | 5 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0907.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 436 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 436 | 0001331800 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032646 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032646 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-436 | 448-29435-2018-436 | 05.07.2018 №5-0907 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0907.2018 | (40-50) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/243 | 09-06 3 | 6 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0908.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 125 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 125 | 0001331801 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032649 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032649 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-125 | 448-29435-2018-125 | 05.07.2018 №5-0908 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0908.2018 | (50-60) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/244 | 09-06 3 | 7 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0909.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 287 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 287 | 0001331802 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032647 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032647 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-287 | 448-29435-2018-287 | 05.07.2018 №5-0909 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0909.2018 | (60-70) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/245 | 09-06 3 | 8 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0910.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 74 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 74 | 0001331803 | ПАО «Химлаборприбор» | 4.7.2018 г., №СП 2075043 | 2018-07-04 | 2022-07-03 | СП 2075043 |  | 4.7.2018 г., пр. №448-33838-2018-74 | 448-33838-2018-74 | 05.07.2018 №5-0910 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0910.2018 | (70-80) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 07.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/246 | 09-06 3 | 9 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0911.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 170 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 170 | 0001331804 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032648 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032648 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-170 | 448-29435-2018-170 | 05.07.2018 №5-0911 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0911.2018 | (80-90) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/247 | 09-06 3 | 10 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0912.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 79 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 79 | 0001331805 | ПАО «Химлаборприбор» | 22.5.2018 г., №СП 2032650 | 2018-05-22 | 2022-05-21 | СП 2032650 |  | 22.5.2018 г., пр. №448-29435-2018-79 | 448-29435-2018-79 | 05.07.2018 №5-0912 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0912.2018 | (90-100) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 05.2018 | 20.07.2018 | - | Свидетельство о поверке
9/248 | 09-06 3 | 1 | 27442-04 | 3.1.ZBK.0903.2018, Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда, АСП, зав. № 104 | Ареометр - рабочий эталон 1-го разряда | АСП | 104 | 0001331656 | ПАО «Химлаборприбор» | 10.8.2017 г., №СП 1747180 | 2017-08-10 | 2021-08-09 | СП 1747180 |  | 10.8.2017 г., пр. №448-50677-2017-104 | 448-50677-2017-104 | 05.07.2018 №5-0903 | 05.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0903.2018 | (0-10) % об. дол. | 0.1 | 0.02 | каб. 1203 | 48 | 4 года | 08.2017 | 13.09.2017 | - | Свидетельство о поверке
9/250 | 09-06 1/1 | 14 | ГОСТ 20282 | Пленка полистирольная, -, зав. № 109 | Пленка полистирольная | - | 109 | 000133000 | ООО НПФ «СИМЕКС» |  | 2017-09-04 | 2027-09-03 |  |  | 4.9.2017 г., пр. №паспорт | паспорт | [5 empty] | (550-5500) см-1 | - | - | каб. 1203 | 120 | 10 лет | 04.09.2017 | 13.09.2017 |  | Паспорт
9/251 | 09-06 1/1 | 11 | 37858-08 | Набор мер КНФ-1-01 комплект интерференционных фильтров, Ф, зав. № 13003 | Набор мер КНФ-1-01 комплект интерференционных фильтров | Ф | 13003 | 0001331186 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 19.2.2019 г., №7305/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-18 | 7305/2019 | 18003829970 | 19.2.2019 г., пр. №194/97/2019 | 194/97/2019 | [5 empty] | (371-874) нм | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 20.05.2013 | 16.01.2017 | - | Свидетельство о поверке
9/252 | 09-06 1/2 | 10 | 11175-87 | 3.1.ZBK.0160.2013, Набор образцовых мер рефрактометрических призм и пластин, ХдЗ.895.001, зав. № 03-01-06; 03-02-06; 04-01-06; 04-02-06; 05-01-06; 05-02-06 | Набор образцовых мер рефрактометрических призм и пластин | ХдЗ.895.001 | 03-01-06; 03-02-06; 04-01-06; 04-02-06; 05-01-06; 05-02-06 | 001330861; 001330862; 001330863 | «Эталон» Воронеж | 3.12.2014 г., №СП 0681708 | 2014-12-03 | 2019-12-02 | СП 0681708 |  | 3.12.2014 г., пр. №СП0681708 | СП0681708 | 15.05.2016 №5-0160 | 15.05.2016 | 1080 | 2013-09-06 | 3.1.ZBK.0160.2013 | (1,33-1,35) nd | - | рабочий эталон 2 разряда | каб. 1203 | 60 | 5 лет | 2006 | 2006 | - | Свидетельство о поверке
9/253 | 09-06 2/3 | 60 | 17286-05 | 3.1.ZBK.0694.2016, Комплекс поверочный, КОНГ, зав. № 140 | Комплекс поверочный | КОНГ | 140 | 0001380258 | ООО НПФ «ВЫМПЕЛ» | 6.12.2018 г., №337074 | 2018-12-06 | 2019-12-05 | 337074 |  |  |  | 10.12.2018 №5-0694 | 10.12.2018 | 1910 | 2017-09-08 | 3.1.ZBK.0694.2016 | [(-50)-30] °С | 0.01 | пг ±0,5 °С | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2012 | 2018 | КРАУ2.891.001Д23 | Свидетельство о поверке
9/254 | 09-06 2/2 | 30 | 8277-81 | 3.1.ZBK.0930.2018, Измеритель объема, ИО-1, зав. № 1065 | Измеритель объема | ИО-1 | 1065 | 001331697 | ПАО «ДЗГА» | 11.4.2019 г., №19-13059 | 2019-04-11 | 2020-04-10 | 19-13059 |  | 11.4.2019 г., пр. №66/1 | 66/1 | №5-0930 |  | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0930.2018 | (95-105) см3 | 1,0 см3 | пг ±1,5 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 12.2015 | 2017 | - | Сертификат о калибровке
9/255 | 09-06 2/3 | 67 | 20048-05 | Линейка металлическая 500 мм, ГОСТ 427-75, зав. № 239 | Линейка металлическая 500 мм | ГОСТ 427-75 | 239 | 000138219 | АО «СТИЗ» | 25.11.2016 г., №1611415 | 2016-11-25 | 2019-11-24 | 1611415 | - | [7 empty] | (0-500) мм | 1,0 мм | пг ±0,15 мм | каб. 1203 | 36 | 3 года | 2016 | 2016 | - | Свидетельство о поверке
9/256 |  |  | - | Установка в сборе с тремя испытательными цилиндрами с тефлоновым краном, ASTM D 1298, IP 160, зав. № Б/Н | Установка в сборе с тремя испытательными цилиндрами с тефлоновым краном | ASTM D 1298, IP 160 | Б/Н | 0001331675 | ООО «ГК ИРТЕХ» | [15 empty] | 1202 |  |  | 2017г. | 2017г. | -
9/257 |  |  | - | Редуктор баллонный газовый одноступенчатый, PR1- 1F11A3Q111, зав. № Б/Н | Редуктор баллонный газовый одноступенчатый | PR1- 1F11A3Q111 | Б/Н | 0001331131 | ООО «МОНИТОРИНГ» | [18 empty] | 2011 | 2011 | -
9/258 |  |  | - | Редуктор баллонный газовый одноступенчатый, PR1-1F11A3Q111, зав. № Б/Н | Редуктор баллонный газовый одноступенчатый | PR1-1F11A3Q111 | Б/Н | 0001331132 | ООО «МОНИТОРИНГ» | [18 empty] | 2011 | 2011 | -
9/263 | 09-06 2/2 | 59 | 24248-09 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, TKA- ПКМ-02, зав. № 02 8782 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ | TKA- ПКМ-02 | 02 8782 | 0001331665 | ООО НТП «ТКА» | 19.9.2018 г., №9/9-637-2018 | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 9/9-637-2018 | 18000476387 | 19.9.2018 г., пр. №9/9-637-2018 | 9/9-637-2018 | [5 empty] | (10-200000) лк; (10-200000) кд/м2 | 0,01 лк; 0,01 кд/м2 | ±8 %; ±10 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 09.2017г. | 2017г. | - | Свидетельство о поверке
9/265 | 09-06 2/2 | 57 | 5517-99 | Имитатор электродной системы, И-02, зав. № 0082 | Имитатор электродной системы | И-02 | 0082 | 0001380237 | РУП «ГЗИП» | 9.1.2019 г., №19/27-004-2019 | 2019-01-09 | 2020-01-08 | 19/27-004-2019 | 18000483102 | 9.1.2019 г., пр. №19/27-004-2019 | 19/27-004-2019 | [5 empty] | (0 ±2011) мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм | 0,1 мВ | ±(0,005Ux + 0,1) мВ; ±25%; ±1 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2005 | 2017 | - | Свидетельство о поверке
9/13-124 | 09-06 2/3 | - | 39300-08 | Термостат жидкостный, «термотест»-05-02, зав. № 653015 | Термостат жидкостный | «термотест»-05-02 | 653015 | 0001331198 | ООО «Термекс» | 22.6.2017 г., №13/3918-2017 | 2017-06-22 | 2019-06-21 | 13/3918-2017 | 17001430292 | 22.6.2017 г., пр. №13/3918-2017 | 13/3918-2017 | [5 empty] | [(-80)-30] °С | - | ±0,02 °С |  | 24 | 24 мес. | 2013г. | 2013г. | - | Свидетельство о поверке
9-208 | 09-09 3 | 34 | - | Лабораторная мельница, «Вьюга», зав. № 382-16 | Лабораторная мельница | «Вьюга» | 382-16 | 0001331450 | ООО ЭКАН | [18 empty] | 01.2016г. | 2016г. | -
9-231-1 |  |  | - | Редуктор газовый, CYL-21, зав. № Б/Н | Редуктор газовый | CYL-21 | Б/Н | 0001331762 | ООО «МОНИТОРИНГ» | [18 empty] | 03.2018 | 23.03.2018 | -
9-231-2 |  |  | - | Редуктор газовый, CYL-21, зав. № Б/Н | Редуктор газовый | CYL-21 | Б/Н | 0001331763 | ООО «МОНИТОРИНГ» | [18 empty] | 03.2018 | 23.03.2018 | -
9-231-3 |  |  | - | Редуктор газовый, CYL-21, зав. № Б/Н | Редуктор газовый | CYL-21 | Б/Н | 0001331764 | ООО «МОНИТОРИНГ» | [18 empty] | 03.2018 | 23.03.2018 | -
9-249 |  |  | - | Однофазный стабилизатор переменного напряжения, Штиль Инстаб IS 2500, зав. № 1803.ШП081.1069 | Однофазный стабилизатор переменного напряжения | Штиль Инстаб IS 2500 | 1803.ШП081.1069 | 0001331825 | «Штиль Энерго» | [18 empty] | 21.03.2018г. | 25.07.2018г. | -
9/4 | 09-06 1/2 | 4 |  | 3.1.ZBK.0167.2013, Комплект светофильтров, КНФ-Блик, зав. № 35 | Комплект светофильтров | КНФ-Блик | 35 |  |  | 24.8.2017 г., №RU 01 № 644/17 | 2017-08-24 |  | RU 01 № 644/17 |  |  |  | №5-0167 |  |  |  | 3.1.ZBK.0167.2013 | [9 empty] | Сертификат о калибровке | -
| 09-06 2/1 | 7 | 12845-06 | Электрод ионоселективный, "ЭКОМ", мод. ЭКОМ-NO3, зав. № 1617 | Электрод ионоселективный | "ЭКОМ", мод. ЭКОМ-NO3 | 1617 |  |  | 17.4.2018 г., №6/630-481-18 | 2018-04-17 |  | 6/630-481-18 | 16004970745 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
9/66 | 09-06 2/1 | - | 19173-00 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда, ЭСО-01, зав. № 0030 | Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда | ЭСО-01 | 0030 |  | ОАО «ГЗИП» Гомель | 29.5.2017 г., №6/630-646-17 | 2017-05-29 |  | 6/630-646-17 | 16004950972 | [15 empty] | - | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | - | 17515-03 | Электрод ионоселективный, ЭЛИТ, тод. ЭЛИТ-021-10, зав. № 9062 | Электрод ионоселективный | ЭЛИТ, тод. ЭЛИТ-021-10 | 9062 |  |  | 26.5.2017 г., №6/630-770-17 | 2017-05-26 |  | 6/630-770-17 | 16004950752 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | - | 16767-08 | Электрод стеклянный комбинированный, ЭСК-1, ЭСК-10601, ЭСК-10601/7, зав. № 03512 | Электрод стеклянный комбинированный | ЭСК-1, ЭСК-10601, ЭСК-10601/7 | 03512 |  |  | 12.4.2016 г., №6/630-420-16 | 2016-04-12 |  | 6/630-420-16 | 088198383 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | - | 41622-09 | Электрод стеклянный, ЭС-1, мод. ЭС-10601, зав. № 09739 | Электрод стеклянный | ЭС-1, мод. ЭС-10601 | 09739 |  |  | 29.5.2017 г., №6/630-648-17 | 2017-05-29 |  | 6/630-648-17 | 16004950974 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/2 | 45 | 5888-77 | 3.1.ZBK.0692.2016, Газометр тарировочный, ГТ-1, зав. № 89 | Газометр тарировочный | ГТ-1 | 89 |  |  | 13.6.2019 г., №11/6651 | 2019-06-13 |  | 11/6651 |  |  |  | 02.07.2018 №5-0692 | 02.07.2018 | на оформлении |  | 3.1.ZBK.0692.2016 | [9 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/2 | 58 | 24176-07 | Цилиндр вместимостью 250 мл ±2,00 мл, 2 класса точности, зав. № 12 | Цилиндр вместимостью 250 мл ±2,00 мл, 2 класса точности |  | 12 |  |  | 27.9.2016 г., №0159028 | 2016-09-27 |  | 0159028 | 16000802604 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 68 |  | Источник питания, APS-5310, зав. № 122128 | Источник питания | APS-5310 | 122128 |  |  | 29.8.2017 г., №18/356 | 2017-08-29 |  | 18/356 | [17 empty] | Сертификат о калибровке
| 09-06 2/3 | 74 | 7476-79 | Компаратор напряжений, Р3003, зав. № 00876 | Компаратор напряжений | Р3003 | 00876 |  |  | 19.1.2018 г., №19/27-12-2018 | 2018-01-19 |  | 19/27-12-2018 | 17004606461 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 79 | 38140-08 | Калибратор электрического сопротивления, КС-100К5Т, зав. № 470072 | Калибратор электрического сопротивления | КС-100К5Т | 470072 |  |  | 12.4.2018 г., №СП 1985475 | 2018-04-12 |  | СП 1985475 | [17 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 81 | 32883-15 | Микрометр рычажный серии 510-121, зав. № 605848 | Микрометр рычажный серии 510-121 |  | 605848 |  |  | 22.1.2018 г., №203214/100083-2018 | 2018-01-22 |  | 203214/100083-2018 | 17005126199 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 82 | 36894-08 | Уровень брусковый с ценой деления продольной ампулы 0,02 мм/м (200 мм), зав. № Б0106 | Уровень брусковый с ценой деления продольной ампулы 0,02 мм/м (200 мм) |  | Б0106 |  |  | 5.10.2017 г., №11709-17 | 2017-10-05 |  | 11709-17 | [17 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 84 | 14481-95 | Измеритель давления цифровой, ИДЦ-1М, (от 0 до 20) кПа; (от 0 до 100) кПа; (от 0 до 160) кПа, зав. № 254 | Измеритель давления цифровой | ИДЦ-1М, (от 0 до 20) кПа; (от 0 до 100) кПа; (от 0 до 160) кПа | 254 |  |  | 12.3.2018 г., №13/17-60-2018 | 2018-03-12 |  | 13/17-60-2018 | 17004615181 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 85 | 4649-80 | Тераомметр, Е6-13А, зав. № 1189 | Тераомметр | Е6-13А | 1189 |  |  | 27.8.2018 г., №267292/122480-2018 | 2018-08-27 |  | 267292/122480-2018 | 17007467032 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 86 | 1162-58 | Катушка электрического сопротивления, Р331, зав. № 166636 | Катушка электрического сопротивления | Р331 | 166636 |  |  | 11.5.2018 г., №19/40-209-2018 | 2018-05-11 |  | 19/40-209-2018 | 17004637868 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | - | 22237-08 | Калибратор многофункциональный, MC2-R, зав. № 22678 | Калибратор многофункциональный | MC2-R | 22678 |  |  | 28.8.2018 г., №19/27-204-2018 | 2018-08-28 |  | 19/27-204-2018 | 17004637247 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 75 | 23653-02 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 мг - 500 мг) F1, зав. № 18226688 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 мг - 500 мг) F1 |  | 18226688 |  |  | 10.1.2019 г., №12/6-7-2019 | 2019-01-10 |  | 12/6-7-2019 | 18003174150 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 76 | 23653-02 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) F1, зав. № 18425843 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) F1 |  | 18425843 |  |  | 10.1.2019 г., №12/6-13-2019 | 2019-01-10 |  | 12/6-13-2019 | 18003174156 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 77 | 23653-02 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) Е2, зав. № 18425442 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) Е2 |  | 18425442 |  |  | 10.1.2019 г., №12/6-1-2019 | 2019-01-10 |  | 12/6-1-2019 | 18003174144 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 78 | 61941-15 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) Е2, DPT -5/+5 (0.1), зав. № 23197 | Гири класса точности Е1, Е2, F1 и F2, (1 г - 500 г) Е2 | DPT -5/+5 (0.1) | 23197 |  |  | 3.3.2016 г., №912/16-М | 2016-03-03 |  | 912/16-М | [17 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 80 | 634-50 | Микроскоп измерительный универсальный, УИМ-21, зав. № 580006 | Микроскоп измерительный универсальный | УИМ-21 | 580006 |  |  | 17.11.2017 г., №11/4804-2017 | 2017-11-17 |  | 11/4804-2017 | 17004584057 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/3 | 83 | 58589-14 | Установка высоковольтная измерительная, ПрофКиП УПУ-10М, зав. № 2053 | Установка высоковольтная измерительная | ПрофКиП УПУ-10М | 2053 |  |  | 20.11.2018 г., №19/26-813-2018 | 2018-11-20 |  | 19/26-813-2018 | 18003158760 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
9/268 | 09-06 2/3 | - | 61806-15 | Термометр лабораторный электронный, ЛТ-300, зав. № 898455 | Термометр лабораторный электронный | ЛТ-300 | 898455 | 0001331884 | ООО "Термекс" | 29.11.2018 г., №2288/2 | 2018-11-29 | 2019-11-28 | 2288/2 | 17006015988 | [7 empty] | [(-50)-300] °С | 0.01 | ±(0,05-0,2) °С | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2019 | - | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/2 | 53 | 8235-00 | Микрошприц, МШ-1 М, зав. № 1361 | Микрошприц | МШ-1 М | 1361 |  |  | 10.1.2019 г., №12/6-16-2019 | 2019-01-10 |  | 12/6-16-2019 | 18003174159 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/2 | 54 | 8235-00 | Микрошприц, МШ-1 М, зав. № 1360 | Микрошприц | МШ-1 М | 1360 |  |  | 10.1.2019 г., №12/6-17-2019 | 2019-01-10 |  | 12/6-17-2019 | 18003174160 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/2 | 55 | 32109-07 | Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 м, НИ 18-50, КТ 1, зав. № 65737 | Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 м | НИ 18-50, КТ 1 | 65737 |  |  | 8.11.2018 г., №11/31-2054-2018 | 2018-11-08 |  | 11/31-2054-2018 | 18003160207 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | 22 | 41622-09 | Электрод стеклянный ЭС-1, мод ЭС-10601/4, зав. № 04803 | Электрод стеклянный ЭС-1 | мод ЭС-10601/4 | 04803 |  |  | 6.5.2019 г., №9/9-417-2019 | 2019-05-06 |  | 9/9-417-2019 | 18003721826 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | 23 | 41622-09 | Электрод стеклянный ЭС-1, мод ЭС-10601/7, зав. № 07382 | Электрод стеклянный ЭС-1 | мод ЭС-10601/7 | 07382 |  |  | 6.5.2019 г., №9/9-418-2019 | 2019-05-06 |  | 9/9-418-2019 | 18003721827 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | 24 | 41623-09 | Электрод сравнения ЭСр-1, мод ЭСр-10101/3,5, зав. № 05724 | Электрод сравнения ЭСр-1 | мод ЭСр-10101/3,5 | 05724 |  |  | 6.5.2019 г., №9/9-419-2019 | 2019-05-06 |  | 9/9-419-2019 | 18003721828 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | 25 | 41623-09 | Электрод сравнения ЭСр-1, мод ЭСр-10101/3,5, зав. № 05711 | Электрод сравнения ЭСр-1 | мод ЭСр-10101/3,5 | 05711 |  |  | 6.5.2019 г., №9/9-420-2019 | 2019-05-06 |  | 9/9-420-2019 | 18003721829 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
| 09-06 2/1 | 26 | 12845-06 | Электрод ионоселективный, мод о"ЭКОМ-рН", зав. № 1280 | Электрод ионоселективный | мод о"ЭКОМ-рН" | 1280 |  |  | 6.5.2019 г., №9/9-415-2019 | 2019-05-06 |  | 9/9-415-2019 | 18003721812 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
9/271 | 09-06 1/2 | - | 42599-09 | Комплект светофильтров, М90, зав. № 232 | Комплект светофильтров | М90 | 232 |  |  | 6.3.2019 г., №РЭ-201/19-О | 2019-03-06 | 2020-03-05 | РЭ-201/19-О | 18005968827 | 6.3.2019 г., пр. №б/н | б/н | [5 empty] | (37,9-82,0) % | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2019 | 2019 | - | Свидетельство о поверке
| 09-06 1/1 | 13 | 52362-13 | Комплект мер оптической плотности, КМОП-Н, исполнение № 2, зав. № 537 | Комплект мер оптической плотности | КМОП-Н, исполнение № 2 | 537 |  |  | 12.4.2019 г., №РЭ-448/19-О | 12.04.2019 | бессрочно | РЭ-448/19-О | 18005970088 | [16 empty] | Свидетельство о поверке
9/266 | 09-06 1/1 | - | 65272-16 | Комплект светофильтров, КНС-10.5, зав. № 40 | Комплект светофильтров | КНС-10.5 | 40 |  | ФГУП "ВНИИОФИ" | 8.11.2018 г., №РЭ-1800/18-О | 2018-11-08 | 2019-11-07 | РЭ-1800/18-О | 18000242787 | 8.11.2018 г., пр. №1800 | 1800 | [5 empty] | (260-2500) нм | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | - | Свидетельство о поверке
9/267 |  |  | 14543-17 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-"Мета", АКПЭ-01.01-01, зав. № 14998 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-"Мета" | АКПЭ-01.01-01 | 14998 |  | ООО НПФ "МЕТА" | 2.11.2018 г., №паспорт | 2018-11-02 | 2019-11-01 | паспорт | [8 empty] | (0-1,500) мг/л | - | ±0,020 мг/л; ±10 % | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | "АКПЭ" | Паспорт
9/269 |  |  | - | Термостат электрический суховоздушный, АТ-2, зав. № 268 | Термостат электрический суховоздушный | АТ-2 | 268 | 0001331867 | ООО ПЭП "СИБЭКОПРИБОР" |  |  | 1900-12-30 | [9 empty] | 20 °С; 25 °С; 40 °С | 0,1 °С | ±0,5 °С | каб. 1203 | 12 | 12 мес. | 2018 | 2019 | - | Аттестат
9/269 |  |  |  | Термостат жидкостный, ВТ-ро-02, серии Мастер, зав. № 348054 | Термостат жидкостный | ВТ-ро-02, серии Мастер | 348054 | 0001331883 | ООО "Термекс" |  |  | 1901-12-30 |  |  |  | 695 | [5 empty] | (15-100) °С | 0,01 °С | ±0,1 °С | каб. 1203 | 24 | 24 мес. | 2018 | 2018 | - | Протокол
| 09-06 1/1 | - | 65272-16 | Комплект светофильтров, КНС-10.5, зав. № 40 | Комплект светофильтров | КНС-10.5 | 44 |  | ФГУП "ВНИИОФИ" | 23.07.2019 г., №РЭ-1023/19-О | 23.07.2019 | 22.07.2020 | РЭ-1023/19-О | 19009210715 | 23.07.2019 г., пр. №1023 | 1023 | [5 empty] | (250-2500) нм | - | рабочий эталон | каб. 1203 | 12 | 1 год | 2018 | 2018 | - | Свидетельство о поверке
Formulas:
Годен до = IF([МПИ, мес]="","",EDATE([Дата проведения],[МПИ, мес])-1)

## ГРСИ
№ п/п | Номер ГРСИ | Наименование прибора | Тип прибора | Изготовитель | Адрес | Номер Серт./Свид. | Выдан до | Данные на | Методика поверки | Дополнительная информация по методике | МПИ | МПИ (текст) | ГРНТИ | МИ 2803 | Взамен | Назначение и область применения | Испытания провел | Протокол | Заводские номера | Серия | Докладчик | № приказа | Дата | Характеристики | Точность | Публикация | ГОСТ | Заявитель | Скопировано | Страна | Регион
номер_пп | номер_грси | наименование_си | тип_си | изготовитель | адрес | номер_сертификата | выдан_до | данные_на | методика | доп_информация | мпи | мпи_строка | грнти | ми_2803 | взамен | область_применения | испытания_провел | протокол | заводские_номера | серия | докладчик | номер_приказа | дата | характеристики | точность | публикация | гост | заявитель | скопировано | страна | регион
1 | 12414-90 | Дымомеры портативные | Мета-01 | ЗАО НПФ "Мета", г.Жигулевск | 446350, Самарская обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25. тел.(84662)2-18-55, 2-39-48, (495) 273-92-59, www.meta-ru.ru, E-mail: meta@satel.ru, maгketing@meta-гu.гu | 2222 | 1.6.2001 | 1996 | раздел 9 Паспорта |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры |  | Для измерения дымности отработавших газов автотранспортных средств с дизельными двигателями, при их контроле и регулировке | ГЦИ СИ Самарского ЦСМ (017) (311281 РА) | 06 от 14.05.96 п.81, 06 от 10.07.90 п.83 |  | С | Яншин Владимир Николаевич (ВНИИМС) |  |  |  |  | 100-92г с.60 | М.005.00.00.00.00 ТУ |  | 11.07.2019 16:32:27 | Россия | Самарская обл.
2 |  | Газоанализаторы | АНКАТ 7601 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 13054 | 1.10.2007 | 2002 | ИБЯЛ.413324.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 13299-92 | Для измерения микроконцентраций озона в приземных слоях атмосферы и в воздухе производственных помещений. | Смоленский ЦСМ (000) | 10 от 03.09.02 п.176 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений 0...1,0 мг/м3. | Погрешность ±0,0075 мг/м3. | CD 2002г | ТУ 25-7407.039-90 |  | 11.07.2019 16:53:24 | Россия | Смоленская обл.
3 | 13299-92 | Газоанализаторы | АНКАТ 7601 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | нет |  | 2002 | МП 13299-92 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2002 г. на 13299-02 | Для измерения микроконцентраций озона в приземных слоях атмосферы и в воздухе производственных помещений | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 03.09.02 п.176, 06 от 07.04.92 п.10 |  | С | - |  |  |  |  | CD 1992г | ТУ 25-7407.039-90 |  | 11.07.2019 16:53:31 | Россия | Смоленская обл.
4 | 13343-92 | Газоанализаторы | АНКАТ 7621 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | нет |  | 1998 | ИП 13343-92 |  | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 1998 г. на 13609-98 |  | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 02 от 10.02.98 п.55, 09 от 19.05.92 п.09 |  | С | - |  |  |  |  | CD 1992г | ТУ 25-7407.052-91 |  | 11.07.2019 16:53:40 | Россия | Смоленская обл.
5 | 13608-93 | Газоанализаторы | АНКАТ 7631 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | нет |  | 1999 | По ТО и Инструкции ИБЯЛ.413411.007 ТО. |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 1999 г. на 13608-99 | Для контроля содержания в производственных помещениях одного из следующих компонентов: оксида углерода (CO), сероводорода (H2S) и выдачи аварийной сигнализации при превышении измеряемого компонента. | - | 05 от 20.04.99 п.91, 06 от 01.06.93 п.10 |  | С | - |  |  | Диапазоны измерений, mg/м3: - для оксида углерода 0...50 | Погрешность | CD 1993г | ИБЯЛ.413411.006 ТУ |  | 11.07.2019 16:53:55 | Россия | Смоленская обл.
6 | 13608-99 | Газоанализаторы | АНКАТ-7631 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 6284 | 1.5.2004 | 1999 | ИБЯЛ.413411.007 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для контроля содержания в производственных помещениях и на судах морского и речного флота одного из следующих компонентов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), хлора (Cl2) и выдачи аварийной сигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента. | Смоленский ЦСМ (000) | 05 от 20.04.99 п.91 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерения, мг/м30...50 (СО), 0...20 (H2S), 0...5 (Сl2). |  | CD 1999г | ИБЯЛ.413411.006 ТУ |  | 11.07.2019 16:53:48 | Россия | Смоленская обл.
7 | 13609-93 | Газоанализаторы | АНКАТ 7641 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | нет |  | 1998 | раздел ТО |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 1998 г. на 13609-98 | Для измерения и сигнализации объемной доли кислорода в воздухе производственных помещений, а также для анализа проб воздуха в технологических процессах. | - | 02 от 10.02.98 п.55, 06 от 01.06.93 п.11 |  | С | - |  |  | Диапазон измерений, об.д. %, 0...15, 0...30. | Погрешность, % не более: 3; 5. | CD 1993г | ИБЯЛ.413411.007 ТУ |  | 11.07.2019 16:54:17 | Россия | Смоленская обл.
8 | 13609-98 | Газоанализаторы | АНКАТ 7641 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 3214 | 1.3.2003 | 1998 | раздел ТО |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации объемной доли кислорода в воздухе производственных помещений, других кислородосодержащих средах, а также для анализа проб воздуха в технологический процессах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 02 от 10.02.98 п.55 |  | С | Яншин Владимир Николаевич (ВНИИМС) |  |  | Диапазон измерения объемных долей кислорода: 0...15 об. д. % (АНКАТ 7641-01, -02, -0,6), 0...30 об.д. % (АНКАТ 7641-03, -04, -07, -08, -09, -10). | Погрешность ±3 % (АНКАТ 7641-02, -03, -04, -07, -08, -09), ±5 % (АНКАТ 7641-01, -06). | CD 1998г | ИБЯЛ.413411.006 ТУ |  | 11.07.2019 16:54:09 | Россия | Смоленская обл.
9 | 14023-00 | Измерители дымности отработавших газов | МЕТА-01МП | ЗАО НПФ "Мета", г.Жигулевск | 446350, Самарская обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25. тел.(84662)2-18-55, 2-39-48, (495) 273-92-59, www.meta-ru.ru, E-mail: meta@satel.ru, maгketing@meta-гu.гu | 7886 аннул | 1.5.2005 | 2005 | М 006.00.00.00.00 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Заменен в 2005 г. на 14023-05 | Для измерения дымности отработавших газов автомобильных, тракторных и тепловозных дизельных двигателей, а также других видов оборудования, оснащенного дизельными двигателями, при выпуске, эксплуатации и после ремонта. | ГЦИ СИ Самарского ЦСМ (017) (311281 РА) | 13 от 29.09.05 п.91, 07 от 25.04.00 п.44 |  | С | Мишина Лианора Леонидовна (УМ) |  |  | Диапазон измерения: в единицах коэффициента поглощения, 1/м 0...9,95, в единицах непрозрачности, % 0...100. |  | CD 2000г | М006.00.00.00.00 ТУ |  | 11.07.2019 16:32:56 | Россия | Самарская обл.
10 | 14023-05 | Измерители дымности отработавших газов | МЕТА-01МП, мод. Мета-01МП 0.1; Мета-01МП 0.2; Мета-01 МП 0.43 | ЗАО НПФ "Мета", г.Жигулевск | 446350, Самарская обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25. тел.(84662)2-18-55, 2-39-48, (495) 273-92-59, www.meta-ru.ru, E-mail: meta@satel.ru, maгketing@meta-гu.гu | 21877 | 1.10.2010 | 2005 | М 006.000.00 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Взамен № 14023-00 | Для экспрессного измерения дымности отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, тракторов, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями, тепловозов, морских и речных судов, а также сельскохозяйственных машин на соответствие ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 17.2.2.02-98, ГОСТ Р 50953-96, применяется органами ГИБДД на пунктах инструментального контроля при государственном техническом осмотре автомобилей, Комитетами охраны природы при инспекционном контроле за выбросами автотранспортных средств, а также автохозяйствами, станциями технического обслуживания и диагностики автомобилей для ведомственного и государственного контроля дымности отработавших газов. | Тольяттинский ЦСМ (000) | 13 от 29.09.05 п.91 |  | С | Брыткова Лидия Николаевна (Тольяттинский ЦСМ) |  |  | Диапазон измерения дымности: в единицах коэффициента поглощения света К , не менее, м^(-1) 0...?; в единицах коэффициента ослабления света N 0,1...100,0 %. |  | CD 2005г | ТУ 42 1532-006-21298618-2005 |  | 11.07.2019 16:32:48 | Россия | Самарская обл.
11 | 14023-94 | Измерители дымности отработавших газов | МЕТА-01МП | СП "Фалко", г.Москва | - | 1108 аннул | 1.7.1999 | 2000 | МП 14023-94 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Заменен в 2000 г. на 14023-00 |  | ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003) | 07 от 25.04.00 п.44; 08 от 01.06.94 п.29 |  | С | - |  |  |  |  | CD 1994г | М006.00.00.00.00 ТУ |  | 11.07.2019 16:32:38 | Россия | Москва
12 | 14023-94 | Измерители дымности отработавших газов | МЕТА-01МП | ЗАО НПФ "Инкрам", г.Москва | 129226, ул.Сельскохозяйственная, 12а. Тел. 181-39-24, 181-61-26, факс (095) 181-61-26, 187-18-18 | 1108 аннул | 1.7.1999 | 2000 | МП 14023-94 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Заменен в 2000 г. на 14023-00 |  | ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003) | 07 от 25.04.00 п.44; 08 от 01.06.94 п.29 |  | С | - |  |  |  |  | CD 1994г | М006.00.00.00.00 ТУ |  | 11.07.2019 16:33:20 | Россия | Москва
13 | 14282-01 | Газоанализаторы | АНКАТ 7654 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 9515 | 1.3.2006 | 2001 | приложение А к РЭ |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения массовой концентрации одного или нескольких вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ФГУП СПО "Аналитприбор" (075) | 02 от 13.02.01 п.80 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений массовой концентрации мг/м3: для диоксида азота 0...10, диоксида серы 0...20, сероводорода 0...20, оксида углерода 0...50. Диапазоны показаний для: диоксида азота 0...20, диоксида серы 0...40, сероводорода 0...40, оксида углерода 0...100 мг/м3. | Погрешности для NO2 на участке (0-2) мг/м3 ±0,5 мг/м3, на участке (2-10) мг/м3 ±(0,3+0,15 Свх) мг/м3, где Свх - концентрация измеряемого компонента, для SO2 ±(2,5+0,08 Свх) мг/м3, для канала Н2S на участке (0-3) мг/м3 ±0,75 мг/м3, на участке (3-20) мг/м3 | CD 2001г | ИБЯЛ.413411.010-93 ТУ |  | 11.07.2019 16:54:31 | Россия | Смоленская обл.
14 | 14282-94 | Газоанализаторы | АНКАТ 7654 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 1223 аннул | 1.12.1999 | 2001 | МП 14282-94 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2001 г. на 14282-01 |  | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 02 от 13.02.01 п.80; 18 от 22.11.94 п.06 |  | С | - |  |  |  |  | CD 1994г | ИБЯЛ.413411.010-93 |  | 11.07.2019 16:54:39 | Россия | Смоленская обл.
15 | 1543-00 | Газоанализаторы универсальные | УГ-2 | Черкасский государственный завод химреактивов, Украина, г.Черкассы | 257036, ул.Чигиринська | 9235 | 1.1.2006 | 2000 | МИ 12-120-96 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные |  | Для измерения массовых концентраций вредных веществ в воздушной среде производственных помещений, промышленной зоны при аварийных ситуациях, промышленных выбросах, емкостях и каналах с помощью индикаторных трубок. | Госстандарт Украины (999) | 16 от 19.12.00 п.170 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений, мг/м3: 4...100 (аммиак); 100...2000 (ацетон); 50...1000 (бензин); 2...25 (бензол); 20...500 (ксилол); 1...250 (оксиды азота); 10...250 (оксид углерода); 5...120 (сернистый ангидрид); 20...500 (толуол); 100...1500 (углеводороды нефти); 0,5...50 (хлор) | Погрешность ±25%. | CD 2000г | ТУ У 6-00205104.400-99 |  | 11.07.2019 16:34:23 | Украина | Украина
16 | 1543-61 | Газоанализаторы универсальные переносные | УГ-2 | - | - | нет |  | 1967 | МИ 1852-88 | ГСИ. Газоанализатор УГ-2 (воздухозаборное устройство). Методика поверки | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Исключен в 1967 г. |  | - | 1967 |  | С | - |  |  |  |  | 46-62г с.110 |  |  | 11.07.2019 16:34:37 | СССР | -
17 | 1543-67 | Газоанализаторы универсальные переносные | УГ-2 | Черкасский государственный завод химреактивов, Украина, г.Черкассы | 257036, ул.Чигиринська | нет |  | 2000 |  |  | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Заменен в 2000 г. на 1543-00 |  | Госстандарт Украины (999) | 16 от 19.12.00 п.170; 1961 |  | С | - |  |  |  |  | 09-68г с.05 | 857.860 ВТУ |  | 11.07.2019 16:34:50 | Украина | Украина
18 | 15709-96 | Газоанализаторы | АНКАТ 7661 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 8588 | 1.11.2001 | 1996 | ИБЯЛ.413411.011 ТО |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4301 СИ состава природного газа |  | Для периодического контроля содержания этилмеркаптана, либо меркаптановой серы в природном газе при осуществлении процесса одоризации природного газа. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 22.10.96 п.14 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазоны измерения содержания 0...80 мг/м3 этилмеркаптана для АНКАТ 7661,0...20 мг/м3 меркаптановой серы для АНКАТ 7661-01. 2 исполнения АНКАТ 7661 и АНКАТ 7661-01. |  | CD 1996г, 125-97г с.06 | ИБЯЛ.413411.011 ТУ ГОСТ 13320-81 |  | 11.07.2019 16:54:47 | Россия | Смоленская обл.
19 | 15710-96 | Газоанализаторы | АНКАТ 7662 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 8589 | 1.11.2001 | 1996 | ИБЯЛ.413411.012 ТО |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4301 СИ состава природного газа |  | Для периодического контроля содержания этилмеркаптана, либо меркаптановой серы в природном газе в процессе одоризации природного газа и выдачи сигнализации при понижении концентрации ниже заданного уровня. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 22.10.96 п.15 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазон измерения содержания 0...80 мг/м3 этилмеркаптана для АНКАТ 7662, 0...20 мг/м3 меркаптановой серы для АНКАТ 7662-01. 2 исполнения АНКАТ 7662 и АНКАТ 7662-01. |  | CD 1996г, 125-97г с.08 | ИБЯЛ.413411.012 ТУ ГОСТ 13320-81 |  | 11.07.2019 16:54:55 | Россия | Смоленская обл.
20 | 15780-02 | Анализаторы | АНКАТ-7645, мод. АНКАТ-7645-01, АНКАТ-7645-02 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 13053 | 1.1.2013 | 2007 | ИБЯЛ.413411.014 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4024 Кислородомеры, оксиметры | Взамен № 15780-96 | Для измерения концентрации кислорода и температуры в поверхностных и сточных водах в экологических лабораториях, очистных сооружениях, системах водоснабжения и канализации в различных отраслях промышленности, в рыбоводческих хозяйствах. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 13д2 от 27.12.07 п.136; 10 от 03.09.02 п.175 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений: - концентрации растворенного кислорода 0...20 мг/дм3; - температуры 0...40 °С. | Погрешность : не более ±4 %; не более ±0,5 °С. | CD 2007г-2, CD 2002г | ИБЯЛ.413411.014-96 ТУ |  | 11.07.2019 16:55:04 | Россия | Смоленская обл.
21 | 15780-96 | Анализаторы | АНКАТ 7645 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 2513 аннул | 1.1.2002 | 2002 | МП согласована ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4024 Кислородомеры, оксиметры | Заменен в 2002 г. на 15780-02 | Для измерения концентрации кислорода и температуры в поверхностных и сточных водах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 03.09.02 п.175; 17 от 05.12.96 п.22 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазоны измерения концентрации и температуры 0...20 мг/дм3,0...40 ° С | Погрешность не более ±4 %, не более +0,5 ° С. | CD 1996г, 126-97г с.36 | ИБЯЛ.413411.014-96 ТУ |  | 11.07.2019 16:55:19 | Россия | Смоленская обл.
22 | 16625-97 | Газоанализаторы | АНКАТ 7621 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 14643 | 1.5.2008 | 2003 | МП 13343-92 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного контроля содержания в производственном помещении одного из следующих компонентов: диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлора и выдачи аварийной сигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента, для эксплуатации в составе стационарных станций контроля воздуха рабочей зоны помещений и наружных установок. | Смоленский ЦСМ (000) | 04 от 08.04.03 п.155 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации mg/m3, 0...20 (диоксид серы); 0...50 (оксид углерода); 0...20 (сероводород); 0...50 (хлор). |  | CD 2003г, CD 1997г, 142-98г с.06 | ТУ 25-7407.052- 92 |  | 11.07.2019 16:55:29 | Россия | Смоленская обл.
23 | 16625-97 | Газоанализаторы | АНКАТ 7621 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 2990 аннул | 1.10.2002 | 2003 | МП 13343-92 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Сертификат аннулирован в связи с изменением формы собственности предприятия-изготовителя | Для непрерывного контроля содержания в производственном помещении одного из следующих компонентов: диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлора и выдачи аварийной сигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента, для эксплуатации в составе стационарных станций контроля воздуха рабочей зоны помещений и наружных установок. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 04 от 08.04.03 п.155; 13 от 23.09.97 п.17 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации mg/m3, 0...20 (диоксид серы); 0...50 (оксид углерода); 0...20 (сероводород); 0...50 (хлор). |  | CD 2003г, CD 1997г, 142-98г с.06 | ТУ 25-7407.052- 92 |  | 11.07.2019 16:55:39 | Россия | Смоленская обл.
24 | 17438-03 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 15124 аннул | 1.7.2008 | 2003 | ВЕКМ.413311.002 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2004 г. на 17438-04 | Для определения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятий, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии установленным нормам выбросов оксида углерода и углеводородов, а также при проверке технического состояния автомобилей органами ГИББД. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 01 от 27.01.04 п.145; 06д от 10.06.03 п.113 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений объемной доли по каналу СО 0...5 %; 0...10 %; по каналу СН 0...1000 1/млн.; 0...5000 1/млн | Погрешность ±5 %. | CD 2003г | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ.413311.002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:01:58 | Россия | Москва
25 | 17438-04 | Газоанализаторы | Инфракар | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 16845/1 аннул | 1.2.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.002ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 17438-03. Заменен в 2008 г. на 17438-08 | Для определения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятий, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии установленным нормам выбросов оксида углерода и углеводородов, а также при проверке технического состояния автомобилей органами ГАИ. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 20.11.08 п.310; 01 от 27.01.04 п.145 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ.413311.002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:04:14 | Россия | Москва
26 | 17438-04 | Газоанализаторы | Инфракар | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 16845 аннул | 1.2.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.002ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 17438-03. Заменен в 2008 г. на 17438-08 | Для определения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятий, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии установленным нормам выбросов оксида углерода и углеводородов, а также при проверке технического состояния автомобилей органами ГАИ. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 20.11.08 п.310; 01 от 27.01.04 п.145 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ.413311.002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:04:24 | Россия | Москва
27 | 17438-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-08, ИНФРАКАР-10, ИНФРАКАР-12, ИНФРАКАР-12Т | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 33496/1 | 1.12.2013 | 2008 | МП 242-0770-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 17438-04 | Для измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала и температуры масла двигателей автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов оксида углерода и суммы углеводородов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 20.11.08 п.310 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | [5 empty] | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ. 413311. 002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:04:39 | Россия | Москва
28 | 17438-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-08, ИНФРАКАР-10, ИНФРАКАР-12, ИНФРАКАР-12Т | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 33496 | 1.12.2013 | 2008 | МП 242-0770-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 17438-04 | Для измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала и температуры масла двигателей автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов оксида углерода и суммы углеводородов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 20.11.08 п.310 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | [5 empty] | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ. 413311. 002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:04:46 | Россия | Москва
29 | 17438-98 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-01 ... ИНФРАКАР-10. | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 5102 аннул | 1.7.2003 | 2003 | ВЕКМ.413311.002 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2003 г. на 17438-03 | Для определения оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобильных бензиновых двигателей, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 06д от 10.06.03 п.113; 10 от 30.06.98 п.59 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерения по каналу СО 0...10 % об.доли; по каналу СН 0...5000 млн (-1); по каналу измерения частоты коленчатого вала 0...10000 мин (-1) | Погрешность по каналу СО и СН ±5 %; по каналу частоты ±2,5 %. | CD 1998г | ВЕКМ.413311.002 ТУ ГОСТ 17.2.2.03-87 |  | 12.07.2019 14:04:54 | Россия | Москва
30 | 20624-00 | Газоанализаторы | Инфракар М, мод. Инфракар М-x, где x=1, 2, 3, 1.1, 2.1, 3.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 9280 аннул | 1.1.2006 | 2000 | ВЕКМ.413311.004 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2004 г. на 20624-04 | Для измерения концентрации оксида углерода (СО), суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) и оксида азота (NO) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, имеются каналы для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля, температуры масла автомобильного двигателя, осуществляется расчет коэффициента сгорания топлива, применяются на станциях автотехобслуживания, в органах автоинспекции, в автохозяйствах при контроле за техническим состоянием бензиновых двигателей и их регулирования. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 01 от 27.01.04 п.144; 16 от 19.12.00 п.43 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерения концентрации в зависимости от определяемого компонента и модификации. |  | CD 2000г | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ.413311.004 ТУ) |  | 12.07.2019 14:02:25 | Россия | Москва
31 | 20624-04 | Газоанализаторы | Инфракар М, мод. Инфракар М1, Инфракар М1Т, Инфракар М2, Инфракар М2Т | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 16844 аннул | 1.2.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.004 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 20624-00. Заменен в 2008 г. на 20624-08 | Для измерения концентрации оксида углерода (СО), суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) и оксида азота (NO) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ?, применяются на станциях техобслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 13 от 11.12.08 п.134; 01 от 27.01.04 п.144 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ.413311.004) |  | 12.07.2019 14:02:33 | Россия | Москва
32 | 20624-04 | Газоанализаторы | Инфракар М, мод. Инфракар М1, Инфракар М1Т, Инфракар М2, Инфракар М2Т | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 16844/1 аннул | 1.2.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.004 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 20624-00. Заменен в 2008 г. на 20624-08 | Для измерения концентрации оксида углерода (СО), суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) и оксида азота (NO) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ?, применяются на станциях техобслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 13 от 11.12.08 п.134; 01 от 27.01.04 п.144 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ.413311.004) |  | 12.07.2019 14:02:43 | Россия | Москва
33 | 20624-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР-М | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 33681 | 1.1.2014 | 2008 | МП 242-0771-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 20624-04 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода, кислорода и оксида азота в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателей автомобилей и для расчета коэффициента избытка воздуха, на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов оксида углерода, суммы углеводородов, диоксида углерода, кислорода и оксида азота. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 13 от 11.12.08 п.134 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ. 413311. 004 ТУ) |  | 12.07.2019 14:02:07 | Россия | Москва
34 | 20624-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР-М | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 33681/1 | 1.1.2014 | 2008 | МП 242-0771-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 20624-04 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода, кислорода и оксида азота в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателей автомобилей и для расчета коэффициента избытка воздуха, на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов оксида углерода, суммы углеводородов, диоксида углерода, кислорода и оксида азота. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 13 от 11.12.08 п.134 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ. 413311. 004 ТУ) |  | 12.07.2019 14:02:16 | Россия | Москва
35 | 22487-02 | Газоанализаторы | Инфракар-А | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 11707 аннул | 1.3.2007 | 2008 | приложение А к паспорту |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2008 г. на 22487-08 | Для одновременного измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах и измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания маломерных судов, для инспекционного контроля при техническом осмотре маломерных судов и сертификационных испытаниях. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 11 от 16.10.08 п.253; 02 от 12.02.02 п.37 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерения: - объемной доли по каналу: СО, % 0...5, 0...10; - СН, млн.^(-1) 0...5000, 0...10000; - частоты вращения коленчатого вала 0...10000 об/мин. | Погрешности, % ±5; ±5; ±2,5. | CD 2002г | ТУ 4215-005-17329247-01 |  | 12.07.2019 14:02:53 | Россия | Москва
36 | 22487-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР-А, исп. ИНФРАКАР-А-01 и ИНФРАКАР-А-02 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 33277 | 1.11.2013 | 2008 | Приложение А к ВЕКМ.413311.005ПС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 22487-02 | Для одновременного измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах и измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания маломерных судов, для инспекционного контроля при техническом осмотре маломерных судов и сертификационных испытаниях. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 11 от 16.10.08 п.253 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений объемной доли: по каналу СО: (0...5) %, (0...10) %; по каналу суммы углеводородов CH (по гексану): 0...5000 млн^(-1), 0...10000 млн^(-1); по каналу измерения частоты вращения коленчатого вала: 0...10000 об/мин. | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %: по каналу СО и CH: ±5; по каналу измерения частоты вращения коленчатого вала: ±2,5. | CD 2013г-3, CD 2008г-2 | ТУ 4215-005-17329247-01 (ВЕКМ.413311.005 ТУ) |  | 12.07.2019 14:03:01 | Россия | Москва
37 | 22487-08 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР-А, исп. ИНФРАКАР-А-01 и ИНФРАКАР-А-02 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 33277/1 | 5.12.2018 | 2013 | Приложение А к ВЕКМ.413311.005ПС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 22487-02 | Для одновременного измерения объемной доли оксида углерода и суммы углеводородов (в пересчете на гексан) в отработавших газах и измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания маломерных судов, для инспекционного контроля при техническом осмотре маломерных судов и сертификационных испытаниях. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1403 от 05.12.13 п.31; 11 от 16.10.08 п.253 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1403 | 5.12.2013 | Диапазоны измерений объемной доли: по каналу СО: (0...5) %, (0...10) %; по каналу суммы углеводородов CH (по гексану): 0...5000 млн^(-1), 0...10000 млн^(-1); по каналу измерения частоты вращения коленчатого вала: 0...10000 об/мин. | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %: по каналу СО и CH: ±5; по каналу измерения частоты вращения коленчатого вала: ±2,5. | CD 2013г-3, CD 2008г-2 | ТУ 4215-005-17329247-01 (ВЕКМ.413311.005 ТУ) |  | 12.07.2019 14:03:11 | Россия | Москва
38 | 27801-04 | Дымомеры | ИНФРАКАР Д, мод. Инфракар Д1-1, Инфракар Д1-3, Инфракар Д1-2, Инфракар Д1-3 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 18803/1 | 5.12.2018 | 2013 | ВЕКМ.415311.007 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры |  | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1403 от 05.12.13 п.17; 14д от 25.12.08 п.310 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1403 | 5.12.2013 | Диапазон измерений: - коэффициент поглощения света , k, 1/м 0...10; - коэффициент ослабления светового потока, N, % 0...100. |  | CD 2013г-3, CD 2008г-3, CD 2004г | ТУ 4215-007-17329247-04(ВЕКМ.415311.007) |  | 12.07.2019 14:03:21 | Россия | Москва
39 | 27801-04 | Дымомеры | ИНФРАКАР Д, мод. Инфракар Д1-1, Инфракар Д1-3, Инфракар Д1-2, Инфракар Д1-3 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 18803 | 1.1.2014 | 2008 | ВЕКМ.415311.007 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры |  | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14д от 25.12.08 п.310; 10 от 07.10.04 п.114 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений: - коэффициент поглощения света , k, 1/м 0...10; - коэффициент ослабления светового потока, N, % 0...100. |  | CD 2013г-3, CD 2008г-3, CD 2004г | ТУ 4215-007-17329247-04(ВЕКМ.415311.007) |  | 12.07.2019 14:03:30 | Россия | Москва
40 | 56069-13 | Газоанализаторы | Инфракар-М, мод. Инфракар M2, Инфракар M3, Инфракар М4, Инфракар 5M2, Инфракар 5M3, Инфракар 5М4 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 53635 | 27.12.2018 | 2013 | МП-242-1653-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля |  | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода, кислорода и оксида азота в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателей автомобилей и для расчета коэффициента избытка воздуха. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1528 от 27.12.13 п.25 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1528 | 27.12.2013 |  |  | CD 2013г-3 | ТУ 4215-004-17329247-00 (ВЕКМ.413311.004 ТУ) |  | 12.07.2019 14:03:39 | Россия | Москва
41 | 56186-14 | Газоанализаторы | ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-08, ИНФРАКАР-10, ИНФРАКАР-12, ИНФРАКАР-12Т | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 53775 | 17.1.2019 | 2014 | МП-242-1661-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля |  | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода, кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателей автомобилей и для расчета коэффициента избытка воздуха. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 27 от 17.01.14 п.47 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 27 | 17.1.2014 |  |  | CD 2014г-1 | ТУ 4215-002-17329247-98 (ВЕКМ.413311.002 ТУ) |  | 12.07.2019 14:03:50 | Россия | Москва
42 | 9578-84 | Комплекты индикаторных трубок на этилацетат совместно с воздухозаборным устройством | УГ-2 (КТ-этилацетат УГ-2) | ВНИИТБХП, Украина, г.Черкассы |  | нет |  | 1984 |  |  | - | - | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные |  | Для быстрого количественного определения содержания этилацетата в воздухе. | - | 101 от 13.06.84 п.20 |  | С | - |  |  |  |  | 74-86г с.91 | ГОСТ 12.1.014-79, ТУ 01.204.000.000 |  | 11.07.2019 16:35:10 |  | Украина
43 | 9579-84 | Комплекты индикаторных трубок на хлорбензол газоанализатора | УГ-2 (КТ-хлорбензол УГ-2) | ВНИИТБХП, Украина, г.Черкассы |  | нет |  | 1984 |  |  | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | Поверка при выпуске. МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71) | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные |  | Для быстрого количественного определения содержания хлорбензола в воздухе. | - | 101 от 13.06.84 п.21 |  | С | - |  |  |  |  | 74-86г с.92 | ГОСТ 12.1.014-79, ТУ 01.204.000.000 |  | 11.07.2019 16:35:20 |  | Украина
44 | 16999-03 | Анализаторы | АНКАТ 7655, мод. АНКАТ 7655, АНКАТ 7655-01 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 14069 | 1.2.2008 | 2003 | ИБЯЛ.413411.025 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4024 Кислородомеры, оксиметры | Взамен № 16999-98 | Для автоматического непрерывного измерения массовой концентрации растворенного кислорода в ходе контроля водно-химического режима котлоагрегатов, для контроля качества питательной воды котлоагрегатов котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 01 от 14.01.03 п.203 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений, мкг/дм30...50; 0...100; 0...1000 | Погрешности соответственно, % ±15; ±10; ±5 | CD 2003г | ИБЯЛ.413411.025 ТУ-97 |  | 11.07.2019 16:55:47 | Россия | Смоленская обл.
45 | 16999-98 | Газоанализаторы | АНКАТ 7655 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 3206 аннул | 1.3.2003 | 2003 | ИБЯЛ.413411.025 ИП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4024 Кислородомеры, оксиметры | Заменен в 2003 г. на 16999-03 | Для измерения содержания растворенного кислорода в ходе контроля водно-химического режима энергоблоков. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 01 от 14.01.03 п.203; 02 от 10.02.98 п.29 |  | С | Конопелько Леонид Алексеевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации растворенного кислорода мкГ/дм3, 0...50, 0...100, 0...1000 | Погрешность ±15 %. | CD 1998г | ИБЯЛ.413411.025-97 ТУ |  | 11.07.2019 16:55:55 |  | Смоленская обл.
46 | 17538-98 | Газоанализаторы | Анкат 7664, мод. Анкат 7664, Анкат 7664-01 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 5311 аннул | 1.8.2003 | 2004 | ИБЯЛ.413411.024 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Сертификат заменен на 16788 в связи с изменением формы собственности предприятия | Для непрерывного автоматического контроля за содержанием горючих газов (СН4), кислорода (О2), окиси углерода (СО) и сероводорода (Н2S) в зоне проведения работ, с одновременной цифровой индикацией концентраций всех измеряемых компонентов, а также с выдачей аварийной сигнализации при достижении концентрацией измеряемых компонентов установленных порогов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 01 от 27.01.04 п.114; 11 от 28.07.98 п.30 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Диапазоны измерения 0...50 % НКПР (СН4); 0...30 % об.(О2); 0...200 мг/м3 (СО); 0...40 (Н2S). |  | CD 2004г, CD 1998г | ИБЯЛ.413411.024-97 ТУ |  | 11.07.2019 16:56:03 | Россия | Смоленская обл.
47 | 17538-98 | Газоанализаторы | Анкат 7664, мод. Анкат 7664, Анкат 7664-01 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 16788 | 1.2.2009 | 2004 | ИБЯЛ.413411.024 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля за содержанием горючих газов (СН4), кислорода (О2), окиси углерода (СО) и сероводорода (Н2S) в зоне проведения работ, с одновременной цифровой индикацией концентраций всех измеряемых компонентов, а также с выдачей аварийной сигнализации при достижении концентрацией измеряемых компонентов установленных порогов. | Смоленский ЦСМ (000) | 01 от 27.01.04 п.114 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерения 0...50 % НКПР (СН4); 0...30 % об.(О2); 0...200 мг/м3 (СО); 0...40 (Н2S). |  | CD 2004г, CD 1998г | ИБЯЛ.413411.024-97 ТУ |  | 11.07.2019 16:56:12 |  | Смоленская обл.
48 | 17958-98 | Аспираторы сильфонные | АМ-5М | ФГУП "Завод Горноспасательного оборудования", г.Екатеринбург | 620027, пр-т Космонавтов, 1-й км. Тел. 34-06-25 | 16931 аннул | 1.3.2009 | 2008 | АМ-5М.00.000РЭ, Раздел 3 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы | Сертификат заменен на 34947 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерения объема отобранного газа с целью определения в комплекте с индикаторными трубками содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, рудничном воздухе, в атмосфере населенных пунктов, в промышленных выбросах предприятий, в выхлопах автомобилей. Область применения: предприятия в сфере охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | 14д2 от 25.12.08 п.521; 02 от 10.02.04 п.59 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см3. | Погрешность ±5 %. | CD 2013г-3, CD 2008г-3, CD 2004г, CD 1998г | ТУ 4215-002-16625682-97, ТУ 4215-002-00211145-2003 |  | 11.07.2019 16:38:06 |  | Уральский
49 | 17958-98 | Аспираторы сильфонные | АМ-5М | ГП "Завод горноспасательного оборудования", г.Екатеринбург | 620027, пр-т Космонавтов, 1-й км. Тел. 34-06-25 | 5778 аннул | 1.1.2004 | 1998 | АМ-5М.00.000РЭ, Раздел 3 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы | Сертификат заменен на 16931 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерения объема отобранного газа с целью определения в комплекте с индикаторными трубками содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, рудничном воздухе, в атмосфере населенных пунктов, в промышленных выбросах предприятий, в выхлопах автомобилей. Область применения: предприятия в сфере охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | 02 от 10.02.04 п.59; 17 от 15.12.98 п.16 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см3. | Погрешность ±5 %. | CD 2013г-3, CD 2008г-3, CD 2004г, CD 1998г | ТУ 4215-002-16625682-97, ТУ 4215-002-00211145-2003 |  | 11.07.2019 16:38:29 |  | Уральский
50 | 17958-98 | Аспираторы сильфонные | АМ-5М | ОАО "Завод горноспасательного оборудования" (ЗГСО), г.Екатеринбург | 620017, пр.Космонавтов, 9, тел. (343) 334-36-34, факс 334-18-77, E-mail: zgsocb@mail.ru | 34947 | 5.12.2018 | 2013 | АМ-5М.00.000РЭ, Раздел 3 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы |  | Для измерения объема отобранного газа с целью определения в комплекте с индикаторными трубками содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, рудничном воздухе, в атмосфере населенных пунктов, в промышленных выбросах предприятий, в выхлопах автомобилей. Область применения: предприятия в сфере охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 1403 от 05.12.13 п.04; 14д2 от 25.12.08 п.521 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1403 | 5.12.2013 | Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см3. | Погрешность ±5 %. | CD 2013г-3, CD 2008г-3, CD 2004г, CD 1998г | ТУ 4215-002-16625682-97, ТУ 4215-002-00211145-2003 |  | 11.07.2019 16:38:16 |  | Уральский
51 | 19068-03 | Сигнализаторы оксида углерода | СОУ-1 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 16702 | 1.12.2013 | 2008 | Приложение А к ИБЯЛ.413534.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 19068-99 | Для сигнализации превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в воздухе и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 20.11.08 п.286; 15 от 30.12.03 п.205 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Уровни срабатывания сигнализации, мг/м3 20 |  | CD 2008г-2, CD 2003г | ИБЯЛ.413534.001 ТУ-99 |  | 11.07.2019 16:40:23 | Россия | Смоленская обл.
52 | 19068-99 | Сигнализаторы оксида углерода | СОУ-1 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 7267 аннул | 1.1.2005 | 2003 | МП ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2003 г. на 19068-03 | Для сигнализации превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в воздухе котельных, производственных и жилых помещений и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 15 от 30.12.03 п.205; 19 от 28.12.99 п.30 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Уровни срабатывания сигнализации, мг/м3 20 ("Порог 1"); 100 ("Порог 2") | Погрешность мг/м3, ±5 ("Порог 1"); ±25 ("Порог 2"). | CD 1999г | ИБЯЛ.413534.001 ТУ-99 |  | 11.07.2019 16:40:32 | Россия | Смоленская обл.
53 | 20886-01 | Сигнализаторы оксида углерода | RGD Coompi | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 9600 аннул | 1.3.2006 | 2006 | Приложение А к тех.документации |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2006 г. на 20886-06 | Для выдачи сигнализации о превышении предельно допустимых концентраций оксида углерода в воздухе производственных помещений, для применения в невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений и помещения котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 14.09.06 п.124; 03 от 27.02.01 п.26 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Сигнальные концентрации, мг/м3 порог 1 - 20; порог 2 - 100 | Погрешность ±25 %. | CD 2001г | тех.документация фирмы |  | 11.07.2019 16:50:26 | Италия | Италия
54 | 20886-06 | Сигнализаторы оксида углерода | RGD CO0 MP1 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 25228 аннул | 1.10.2011 | 2011 | МП 242-0358-2006 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 20886-01. Заменен в 2011 г. на 20886-11 | Для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 5200 от 03.10.11 п.16; 10 от 14.09.06 п.124 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | тех.документация фирмы |  | 11.07.2019 16:50:16 | Италия | Италия
55 | 20886-11 | Сигнализаторы | RGD CO0 MP1 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 44067 | 3.10.2016 | 2011 | МП-242-1183-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 20886-06 | Для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 5200 от 03.10.11 п.16 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 5200 | 3.10.2011 |  |  | CD 2011г-2 |  | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:50:34 | Италия | Италия
56 | 21547-01 | Системы индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | ГУНПП "Газотрон-С", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1 | 10559 аннул | 1.7.2006 | 2003 | приложение А к паспорту |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Сертификат аннулирован в связи с реорганизацией и изменением наименования изготовителя | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючего газа (природного по ГОСТ 5542-87 или сжиженного по ГОСТ 20448-90) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на электромагнитный клапан, для контроля горючих газов в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 08 от 22.07.03 п.268; 10 от 26.06.01 п.71 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог срабатывания 10 % НКПР. Ду, мм 15, 20, 25, 32. | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2003г, CD 2001г | ТУ 4215-006-33211542-00 |  | 11.07.2019 16:45:21 | Россия | Саратовская обл.
57 | 21547-06 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-П, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-П, СИКЗ-И-1, СИКЗ-И-О-1, СИКЗ-И-П, СИКЗ-И-П-0, СИКЗ-П-1, СИКЗ-П-П | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 24356 аннул | 1.7.2011 | 2009 | МП 242-0341-06 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 21547-01. Заменен в 2009 г. на 21547-09 | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство, в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 13 от 24.12.09 п.487; 09 от 29.06.06 п.284 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-1 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:48:34 | Россия | Саратовская обл.
58 | 21547-09 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-С-1, СИКЗ-П, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-С-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-Н, СИКЗ-И-1, СИКЗ-С-И-1, СИКЗ-И-О-1, СИКЗ-С-И-О-1, СИКЗ-И-П, СИКЗ-И-0-II, СИКЗ-П-1, СИКЗ-С-П-1, СИКЗ-П-П | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 38136 | 1.1.2015 | 2010 | МП-242-0933-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 21547-06. Заменен в 2010 г. на 21547-10 | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство, в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 5484 от 28.12.10; 13 от 24.12.09 п.487 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2009г-2 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:48:24 | Россия | Саратовская обл.
59 | 21547-10 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-С-1, СИКЗ-И, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-С-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-П | АО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42048/2 аннул | 20.11.2020 | 2017 | МП-242-1068-2010 с изм.1; МП-242-1068-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 42048/3 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2010 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2010 от 25.09.17; Приказ 1424 от 20.11.15 п.02; Приказ 1327 от 10.11.15 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1424 | 20.11.2015 | Диапазон сигнальных концентраций при контроле природного и сжиженного газов, % НКПР 5...23. Порог срабатывания, % КПР (по метану): 10, 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания, % НКПР (по метану) ±5 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:45:11 | Россия | Саратовская обл.
60 | 21547-10 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-С-1, СИКЗ-И, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-С-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-П | АО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42048/3 | 20.11.2020 | 2017 | МП-242-1068-2010 с изм.1; МП-242-1068-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2010 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2010 от 25.09.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2010 | 25.9.2017 | Диапазон сигнальных концентраций при контроле природного и сжиженного газов, % НКПР 5...23. Порог срабатывания, % КПР (по метану): 10, 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания, % НКПР (по метану) ±5 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:48:43 | Россия | Саратовская обл.
61 | 21547-10 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-С-1, СИКЗ-И, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-С-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-П | ОАО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almazrpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42048/1 аннул | 28.12.2015 | 2015 | МП-242-1068-2010 с изм.1; МП-242-1068-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 42048/2 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2010 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1327 от 10.11.15; Приказ 320 от 10.05.12 п.01 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 320 | 10.5.2012 | Диапазон сигнальных концентраций при контроле природного и сжиженного газов, % НКПР 5...23. Порог срабатывания, % КПР (по метану): 10, 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания, % НКПР (по метану) ±5 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:49:05 | Россия | Саратовская обл.
62 | 21547-10 | Сигнализаторы загазованности | СИКЗ, исп. СИКЗ-1, СИКЗ-С-1, СИКЗ-И, СИКЗ-ВЦ-1, СИКЗ-С-ВЦ-1, СИКЗ-ВЦ-П | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42048 аннул | 28.12.2015 | 2012 | МП-242-1068-2010 с изм.1; МП-242-1068-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 21547-09. Сертификат заменен на 42048/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2010 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 320 от 10.05.12 п.01; Приказ 5484 от 28.12.10 п.15 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 5484 | 28.12.2010 | Диапазон сигнальных концентраций при контроле природного и сжиженного газов, % НКПР 5...23. Порог срабатывания, % КПР (по метану): 10, 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания, % НКПР (по метану) ±5 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-009-07566348-05 |  | 11.07.2019 16:49:15 | Россия | Саратовская обл.
63 | 22019-01 | Системы аварийного отключения газа | САОГ, мод. САОГ, САОГ с УСД-1, САОГ-40, САОГ-50, САОГ-65, САОГ-40 с УСД-1, САОГ-50 с УСД-1, САОГ-65 с УСД-1 | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 15527 аннул | 1.12.2006 | 2006 | приложение А к КДБВ.425329.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2006 г. на 22019-06 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывной концентрации горючих газов (природного по ГОСТ 5542-87 и сжиженного по ГОСТ 20448-90) в воздухе и выдачи управляющего взаимодействия на электромагнитный клапан, для контроля горючих газов в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 30.11.06 п.210; 08 от 22.07.03 п.267 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог срабатывания (по метану) 10 % НКПР | Погрешность не более ±5 %. | CD 2003г, CD 2001г | ТУ 4215-001-47728080-00 |  | 11.07.2019 16:42:33 | Россия | Саратовская обл.
64 | 22019-01 | Системы аварийного отключения газа | САОГ, мод. САОГ, САОГ с УСД-1, САОГ-40, САОГ-50, САОГ-65, САОГ-40 с УСД-1, САОГ-50 с УСД-1, САОГ-65 с УСД-1 | ГУНПП "Газотрон-С", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1 | 11103 аннул | 1.12.2006 | 2003 | приложение А к КДБВ.425329.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Сертификат аннулирован в связи с реорганизацией и изменением наименования изготовителя | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывной концентрации горючих газов (природного по ГОСТ 5542-87 и сжиженного по ГОСТ 20448-90) в воздухе и выдачи управляющего взаимодействия на электромагнитный клапан, для контроля горючих газов в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 08 от 22.07.03 п.267; 15 от 13.11.01 п.19 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог срабатывания (по метану) 10 % НКПР | Погрешность не более ±5 %. | CD 2003г, CD 2001г | ТУ 4215-001-47728080-00 |  | 11.07.2019 16:42:42 | Россия | Саратовская обл.
65 | 22019-06 | Системы аварийного отключения газа | САОГ, исп. САОГ-С, САОГ-Т, САОГ-А | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 25959 аннул | 1.12.2011 | 2011 | МП 242-0403-2006 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22019-01. Заменен в 2011 г. на 22019-11 | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 6410 от 21.12.11 п.15; 14 от 30.11.06 п.210 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | ТУ 4215-001-47728080-00 |  | 11.07.2019 16:42:52 | Россия | Саратовская обл.
66 | 22019-11 | Системы аварийного отключения газа | САОГ, исп. САОГ-Т, САОГ-Т-С, САОГ-А, САОГ-А-С, САОГ-А-II | ОАО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almazrpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 44874 | 21.12.2016 | 2012 | МП-242-1229-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 320 от 10.05.12 п.04 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 320 | 10.5.2012 | Порог срабатывания, % НКПР (по метану): 10 (20). | Погрешность ±5 %. | CD 2012г-2, CD 2011г-3 | ТУ 4215-001-47728080-00 |  | 11.07.2019 16:42:59 | Россия | Саратовская обл.
67 | 22019-11 | Системы аварийного отключения газа | САОГ, исп. САОГ-Т, САОГ-Т-С, САОГ-А, САОГ-А-С, САОГ-А-II | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 44874 аннул | 21.12.2016 | 2012 | МП-242-1229-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22019-06. Сертификат заменен на 44874 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство в помещениях котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 320 от 10.05.12 п.04; Приказ 6410 от 21.12.11 п.15 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 6410 | 21.12.2011 | Порог срабатывания, % НКПР (по метану): 10 (20). | Погрешность ±5 %. | CD 2012г-2, CD 2011г-3 | ТУ 4215-001-47728080-00 |  | 11.07.2019 16:43:09 | Россия | Саратовская обл.
68 | 22510-02 | Сигнализаторы | RGD | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 11719 аннул | 1.3.2007 | 2007 | приложение А к РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2007 г. на 22510-07 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе в невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 11.10.07 п.188 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания 20% НКПР. | Погрешность ±8% НКПР. | CD 2002г | тех.документация фирмы | ОАО "Энерготехмонтаж", г.Москва | 11.07.2019 16:50:47 | Италия | Италия
69 | 22510-07 | Сигнализаторы | Segugio RGD | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 29508 | 1.11.2012 | 2007 | МП-242-0589-2007 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22510-02 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе в невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 11.10.07 п.188 |  | С | Конопелько Леонид Алексеевич (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания сигнализатора 20 % НКПР. | Погрешность сигнализатора, % НКПР ±5. | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 11.07.2019 16:50:56 | Италия | Италия
70 | 24848-03 | Газоанализаторы | АНКАТ-7641М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 14845 | 1.5.2008 | 2003 | приложение А к ИБЯЛ.413411.038 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли кислорода в кислородосодержащих средах и выдачи сигнализации об уменьшении (увеличении) объемной доли кислорода в анализируемой среде относительно установленных значений на объектах по производству кислорода, в газовой, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленностях, на судах речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 05 от 22.04.03 п.141 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерения, % 0...15; 0...30 | Погрешность ±5 %. | CD 2003г | ИБЯЛ.413411.038 ТУ-2002 |  | 11.07.2019 16:56:30 | Россия | Смоленская обл.
71 | 24945-08 | Сигнализаторы оксида углерода | БУГ, исп. БУГ-1, БУГ-1М, БУГ-2, БУГ-2М, БУГ-2ПМ, БУГ-3, БУГ-ЗМ, БУГ-ЗДМ, БУГ-ЗД | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 31821 | 1.6.2013 | 2011 | МП-242-0697-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 24945-03. Заменен в 2011 г. на 24945-11. | Для сигнализации превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода в воздухе производственных, административных, жилых помещениях и помещениях котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 131 от 25.01.11 п.17; 131 от 25.01.11; 07 от 29.05.08 п.209 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Пороги срабатывания сигнализатора, мг/м3 20, 100. | Погрешность мг/м3 ±5; ±25. | CD 2008г-1 | ТУ 4215-003-47728080-01 |  | 11.07.2019 16:36:55 | Россия | Саратовская обл.
72 | 24945-11 | Сигнализаторы оксида углерода | БУГ, мод. БУГ-1М, БУГ-2М, БУГ-2ПМ, БУГ-3М, БУГ-3ДМ, БУГ-Е, БУГ-Р | АО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42088/2 | 20.11.2020 | 2017 | МП-242-1096-2010 с изм.1; МП-242-1096-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2009 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2009 от 25.09.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2009 | 25.9.2017 | Пороги срабатывания, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 ±5; ±25 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2011г-1 | ТУ 4215-003-47728080-01 |  | 11.07.2019 16:35:47 | Россия | Саратовская обл.
73 | 24945-11 | Сигнализаторы оксида углерода | БУГ, мод. БУГ-1М, БУГ-2М, БУГ-2ПМ, БУГ-3М, БУГ-3ДМ, БУГ-Е, БУГ-Р | ОАО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almazrpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42088 аннул | 25.1.2016 | 2015 | МП-242-1096-2010 с изм.1; МП-242-1096-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 24945-08. Свидетельство заменено на 42088/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2009 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1326 от 10.11.15; Приказ 320 от 10.05.12 п.03 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 320 | 10.5.2012 | Пороги срабатывания, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 ±5; ±25 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2011г-1 | ТУ 4215-003-47728080-01 |  | 11.07.2019 16:36:42 | Россия | Саратовская обл.
74 | 24945-11 | Сигнализаторы оксида углерода | БУГ, мод. БУГ-1М, БУГ-2М, БУГ-2ПМ, БУГ-3М, БУГ-3ДМ, БУГ-Е, БУГ-Р | АО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42088/1 аннул | 20.11.2020 | 2017 | МП-242-1096-2010 с изм.1; МП-242-1096-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 42088/2 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2009 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2009 от 25.09.17; Приказ 1424 от 20.11.15 п.03; Приказ 1326 от 10.11.15 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1424 | 20.11.2015 | Пороги срабатывания, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 ±5; ±25 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2011г-1 | ТУ 4215-003-47728080-01 |  | 11.07.2019 16:37:06 | Россия | Саратовская обл.
75 | 24945-11 | Сигнализаторы оксида углерода | БУГ, мод. БУГ-1М, БУГ-2М, БУГ-2ПМ, БУГ-3М, БУГ-3ДМ, БУГ-Е, БУГ-Р | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42088 аннул | 25.1.2016 | 2012 | МП-242-1096-2010 с изм.1; МП-242-1096-2010 с изм.1, 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 24945-08. Сертификат заменен в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2009 от 25.09.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 320 от 10.05.12 п.03; Приказ 131 от 25.01.11 п.17 |  | С | - | 131 | 25.1.2011 | Пороги срабатывания, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, массовая концентрация оксида углерода, мг/м3 ±5; ±25 | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2011г-1 | ТУ 4215-003-47728080-01 |  | 11.07.2019 16:37:17 | Россия | Саратовская обл.
76 | 26373-04 | Газоанализаторы | Анкат-7631М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 16916 | 1.1.2014 | 2008 | Приложение А к ИБЯЛ.413411.039 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения массовой концентрации токсичных газов (CO, H2S, Cl2, NH3, SO2, NO2) и объемной доли кислорода (О2) в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации об увеличении (уменьшении) массовой концентрации токсичных газов (объемной доли кислорода) относительно установленных пороговых значений на объектах народно-хозяйственного назначения, объектах речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 14д2 от 25.12.08 п.371; 02 от 10.02.04 п.24 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3, CD 2004г | ИБЯЛ.413411.039 ТУ-2003 |  | 11.07.2019 16:56:37 | Россия | Смоленская обл.
77 | 28739-08 | Счетчики газа турбинные | СТГ, мод. СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600 | ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс | 413119, Саратовская обл., территория ОАО "Сигнал", Тел.: (8453) 75-04-72, Факс: 75-17-00, E-mail: office@eposign.al.ru, office@eposignal.ru | 33494 аннул | 1.12.2013 | 2013 | СЯМИ. 407221-448 РЭ |  | 6 лет | 6 лет | 29.01.01.02 Измерения массового и объемного расхода газов (для бытовых нужд) | 2971 Счетчики газа свыше 10 м3/ч | Взамен № 28739-05. Заменен в 2013 г. на 28739-13 | Для измерения рабочего объема природного газа и других неагрессивных газов с целью его коммерческого и технологического учета Область применения - учет газа на промышленных, коммунальных предприятиях, газораспределительных пунктах и станциях. Являются взрывозащищенными изделиями и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах в соответствии с параметрами их взрывозащищенности.В 2010 г. изменено Описание типа (НТК 03д3 от 29.07.10 п.356) в части новой модификации | ВНИИР (006) (310592 РА) | Приказ 921 от 16.08.13 п.09; 03д3 от 29.07.10 п.356; 12 от 20.11.08 п.308 |  | С | Реут Геннадий Иванович (ВНИИР) |  |  |  |  | CD 2010г-2, CD 2008г-2 | СЯМИ. 407221-448 ТУ и ГОСТ 28724-90 |  | 11.07.2019 16:43:56 | Россия | Саратовская обл.
78 | 28739-13 | Счетчики газа турбинные | СТГ, исп. СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600 | ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс | 413119, Саратовская обл., территория ОАО "Сигнал", Тел.: (8453) 75-04-72, Факс: 75-17-00, E-mail: office@eposign.al.ru, office@eposignal.ru | 51947 аннул | 16.8.2018 | 2019 | СЯМИ 407221-448 МП |  | 6 лет | 6 лет | 29.01.01.02 Измерения массового и объемного расхода газов (для бытовых нужд) | 2971 Счетчики газа свыше 10 м3/ч | Взамен № 28739-08. Заменен в 2019 г. на 28739-19 | Для измерения рабочего объема природного газа, свободного нефтяного газа, азота, воздуха и других неагрессивных, чистых, сухих газов. | ВНИИР (006) (310592 РА) | Приказ 204 от 08.02.19 п.29; Приказ 921 от 16.08.13 п.09 |  | С | Богатова Ольга Сергеевна (УМ) | 921 | 16.8.2013 | Максимальный расход, м3/ч 100, 160, 250, 400, 650, 800, 1000, 1600. Ду, мм 50, 80, 100, 150 |  | CD 2013г-2 | СЯМИ. 407221-448 ТУ |  | 11.07.2019 16:44:07 | Россия | Саратовская обл.
79 | 29681-05 | Газоанализаторы | АНКАТ-310, мод. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 21420 | 4.6.2020 | 2015 | ИБЯЛ.413411.042 РЭ, Приложение А | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4007 Газоанализаторы выбросов и отходящих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода (O2), оксида углерода (CO), диоксида серы (SO2) и оксида азота (NO), давления/разрежения, температуры анализируемой и окружающей сред, для оптимизации и контроля режимов горения в котельных установках, работающих на различных видах топлива, для использования в невзрывоопасных зонах помещений и наружных установок. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 642 от 04.06.15 п.05; 03д2 от 29.07.10 п.562; 11д от 27.07.05 п.30 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 642 | 4.6.2015 |  |  | CD 2015г-2, CD 2010г-2, CD 2005г | ИБЯЛ.413411.042 ТУ |  | 11.07.2019 16:56:45 | Россия | Смоленская обл.
80 | 29710-05 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 21426 аннул | 1.8.2010 | 2008 | приложение А к ИБЯЛ.413411.043 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2008 г. на 29710-08 | Для измерения объемной доли кислорода (О2), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2) и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе рабочей зоны, а также сигнализации о наличии горючих газов и паров и их смеси (Ех) в воздухе в диапазоне сигнальных концентраций (5-50) % НКПР, для контроля содержания определяемых компонентов в воздухе производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14д2 от 25.12.08 п.370; 11д от 27.07.05 п.59 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  |  |  | CD 2005г | ИБЯЛ.413411.043 ТУ |  | 11.07.2019 16:57:00 | Россия | Смоленская обл.
81 | 29710-08 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 34528 | 1.1.2014 | 2008 | ИБЯЛ.413411.043 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 29710-05 | Для измерения объемной доли кислорода (О2), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2) и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе рабочей зоны, а также сигнализации о наличии горючих газов и паров и их смеси (Ех) в воздухе в диапазоне сигнальных концентраций (5-50) % НКПР, для контроля содержания определяемых компонентов в воздухе производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 14д2 от 25.12.08 п.370 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3 | ИБЯЛ.413411.043 ТУ |  | 11.07.2019 16:56:53 | Россия | Смоленская обл.
82 | 30844-05 | Газоанализаторы | АНКАТ-7670 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 22921 аннул | 1.1.2011 | 2011 | Приложение А к ИБЯЛ. 413411.044 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2011 г. на 30844-11 | Для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений, обеспечивают также автоматический пересчет результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой. Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2174 от 12.05.11 п.12; 18 от 22.12.05 п.84 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2005г | ИБЯЛ.413411.044 ТУ |  | 11.07.2019 16:57:20 | Россия | Смоленская обл.
83 | 30844-11 | Газоанализаторы | АНКАТ-7670 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 42592 | 18.5.2021 | 2016 | ИБЯЛ.413411.044 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 30844-05 | Для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений, обеспечивают также автоматический пересчет результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой. Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 583 от 18.05.16 п.24; Приказ 2174 от 12.05.11 п.12 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 583 | 18.5.2016 |  |  | CD 2016г-2, CD 2011г-1 | ИБЯЛ.413411.044 ТУ |  | 11.07.2019 16:57:12 | Россия | Смоленская обл.
84 | 33443-06 | Газоанализаторы | АНКАТ-410 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 26182 аннул | 1.1.2012 | 2012 | приложением А к ИБЯЛ. 413252.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4007 Газоанализаторы выбросов и отходящих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2012 г. на 33443-12 | Для непрерывного экологического и технологического контроля топливосжигающих и технологических установок и непрерывного измерения концентрации О2 (кислорода), СО (оксида углерода), СО2 (диоксида углерода), NO (оксида азота), NO2 (диоксида азота), SO2 (диоксида серы), H2S (сероводорода), HCl (хлористого водорода), NH3 (аммиака), Cl2 (хлора), а так же для анализа отработавших газов (СО, NO, NOx, ?CH) тепловозов и других дизельных двигателей, кроме автомобильных и тракторных двигателей, область применения - топливосжигающие и технологические установки предприятий теплоэнергетической, металлургической, стекольной, химической и нефтехимической промышленности, предприятий производства строительных материалов, железнодорожный транспорт. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 59 от 02.02.12 п.21; 14д от 14.12.06 п.150 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | ИБЯЛ.413252.001 ТУ |  | 11.07.2019 16:57:28 | Россия | Смоленская обл.
85 | 33443-12 | Газоанализаторы | АНКАТ-410, мод. АНКАТ-410-01, АНКАТ-410-02, АНКАТ-410-03, АНКАТ-410-04, АНКАТ-410-05, АНКАТ-410-06, АНКАТ-410-07, АНКАТ-410-08, АНКАТ-410-09, АНКАТ-410-10, АНКАТ-410-11, АНКАТ-410-12, АНКАТ-410-13, АНКАТ-410-14, АНКАТ-410-15, АНКАТ-410-16 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 45354 | 25.11.2021 | 2016 | ИБЯЛ.413252.001 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4007 Газоанализаторы выбросов и отходящих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 33443-06 | Для измерений объемной доли кислорода (О2), оксида углерода (СО), диоксида углерода (СО2), оксида азота (NО), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SО2), суммы углеводородов (?СH), массовой концентрации сероводорода (Н2S), хлористого водорода (HCl), аммиака (NН3), хлора (Сl2), вычислений объемной доли суммы оксидов азота (NOx), коэффициента избытка воздуха (?) и объемной доли диоксида углерода (СО2). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1744 от 25.11.16 п.20; Приказ 59 от 02.02.12 п.21 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 1744 | 25.11.2016 |  |  | CD 2016г-4, CD 2012г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 11.07.2019 16:57:40 | Россия | Смоленская обл.
86 | 34943-07 | Газоанализаторы | АНКАТ-500 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 28028 | 12.4.2022 | 2017 | МП 242-0486-2007 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3123 Газоанализаторы технологических многокомпонентных смесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода в смеси с азотом, аргоном, гелием, водородом, пропиленом и других невзрывоопасных смесях, не реагирующих с кислородом, между собой, с материалом катода и электролитом, область применения - криогенно-жидкостные комплексы, в химической и металлургической промышленности в системах регулирования технологических процессов, для использования в невзрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 759 от 12.04.17 п.05; Приказ 411 от 08.06.12 п.10; 07 от 17.05.07 п.151 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 759 | 12.4.2017 |  |  | CD 2017г-2, CD 2012г-2, CD 2007г-1 | ИБЯЛ.413411.049 ТУ |  | 11.07.2019 16:57:49 | Россия | Смоленская обл.
87 | 39085-08 | Сигнализаторы горючих газов | Beagle RGD, исп. RGD ME5 МР1, RGD GP5 МР1 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 33392 аннул | 1.11.2013 | 2013 | МП-242-0723-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2013 г. на 39085-13 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана или изобутана в воздухе. Область применения - невзрывоопасные зоны производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1371 от 20.11.13 п.42; 11 от 16.10.08 п.213 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Довзрывоопасная концентрация 20 % НКПР. |  | CD 2008г-2 | тех.документация фирмы | ООО "КИП и Автоматика", г.Москва | 11.07.2019 16:51:17 | Италия | Италия
88 | 39085-13 | Сигнализаторы горючих газов | Beagle RGD, исп. RGD ME5 MP1, RGD GP5 MP1 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 53140 | 20.11.2018 | 2013 | МП-242-1594-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 39085-08 | Для измерения и сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана или изобутана в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1371 от 20.11.13 п.42 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1371 | 20.11.2013 | Довзрывоопасная концентрация, % НКПР 20. |  | CD 2013г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:51:25 | Италия | Италия
89 | 39098-08 | Аспираторы сильфонные | АМ-5П | ЗАО "Промбезопасность", г.Екатеринбург | 620130, ул.С.Разина, 109. Тел.(343) 210-44-48, факс 260-23-41, E-mail: promtrubka@mail.ru | 33406 | 1.12.2013 | 2008 | раздел 3 АМ-5П.00.000 РЭ |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы |  | Для просасывания (прокачивания) фиксированного объема исследуемой газовой смеси через индикаторные трубки с целью измерения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных воздушных выбросах в атмосферу, рудничном воздухе, выбросах автомобильной техники. Область применения: охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | 12 от 20.11.08 п.12 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Номинальный объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100 см3. | Погрешность ±5 %. |  | ТУ 4215-002-16625682-2008 |  | 11.07.2019 16:38:48 | Россия | Уральский
90 | 43122-09 | Анализаторы | АНКАТ 7655, АНКАТ 7655-01, АНКАТ 7655-02, АНКАТ 7655-03, АНКАТ 7655-04, АНКАТ 7655-05, АНКАТ 7655-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 38364 | 12.11.2019 | 2014 | ИБЯЛ.413411.025 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4024 Кислородомеры, оксиметры |  | Для автоматических непрерывных измерений массовой концентрации растворенного в водной среде кислорода и температуры анализируемой водной среды. Область применения предприятия электро- и теплоэнергетики, осуществляющие контроль водно-химического режима котлоагрегатов; экологические лаборатории на очистных сооружениях, осуществляющие контроль сточных и поверхностных вод; рыбоводческие хозяйства и другие отрасли промышленности. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1809 от 12.11.14 п.01; 13д от 24.12.09 п.149 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 1809 | 12.11.2014 |  |  | CD 2014г-3, CD 2009г-3 | ИБЯЛ.413411.025 ТУ- 97 (часть 1, часть 2) |  | 11.07.2019 16:57:58 | Россия | Смоленская обл.
91 | 44977-10 | Измерители дымности отработавших газов | МЕТА-01МП, мод. Мета-01МП 0.1, Мета-01МП 0.2, Мета-01 МП 0.43 | ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск | 446350, Самарская обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25. тел.(84662)2-18-55, 2-39-48, (495) 273-92-59 | 40538 | 18.5.2020 | 2015 | М006.000.00 МП | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры |  | Для экспрессного измерения дьпкности отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, тракторов, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями, тепловозов, морских и речных судов, а также сельскохозяйственных машин на соответствие ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 17.2.2.02-98, ГОСТ Р 50953-2008. Прибор применяется органами ГИБДД на пунктах инструментального контроля при государственном техническом осмотре автомобилей, Комитетами охраны природы при инспекционном контроле за выбросами автотранспортных средств, а также автохозяйствами, станциями технического обслуживания и диагностики автомобилей для ведомственного и государственного контроля дымности отработавших газов. | ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003) | Приказ 579 от 18.05.15 п.03; 03д от 29.07.10 п.354 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 579 | 18.5.2015 | Диапазон измерения дымности:- в единицах коэффициента поглощения света К, не менее, 1/м 0...?;- в единицах коэффициента ослабления света N, % 0,0...100,0. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения дымности, 1/м, не более ±0,05 при коэффициенте поглощения, 1/м 1,6...1,8. | CD 2015г-2, CD 2010г-2 | ТУ 42 1532-006-21298618-2005 |  | 11.07.2019 16:33:32 | Россия | Самарская обл.
92 | 47100-11 | Сигнализаторы оксида углерода | СОУ1 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 43026 | 18.5.2021 | 2016 | ИБЯЛ.413534.011 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений массовой концентрации оксида углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 583 от 18.05.16 п.28; Приказ 2872 от 16.06.11 п.12 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 583 | 18.5.2016 | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 0...200. | Погрешности в диапазоне измерений 0...20 мг/м3 ±5мг/м3; 20...200 мг/м3 ±25 %. | CD 2016г-2, CD 2011г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 11.07.2019 16:40:53 | Россия | Смоленская обл.
93 | 47101-11 | Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов | СТГ-1, исп. СТГ-1-1, СТГ-1-2 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 43027 | 18.5.2021 | 2016 | ИБЯЛ.413411.056 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений оксида углерода и довзрывоопасной концентрации горючих газов - метана или пропан-бутановой смеси в воздухе. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 583 от 18.05.16 п.25; Приказ 2872 от 16.06.11 п.13 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 583 | 18.5.2016 | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 0...200. | Погрешности в диапазоне измерений 0...20 мг/м3 ±5мг/м3; 20...200 мг/м3 ±25 %. | CD 2016г-2, CD 2011г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 11.07.2019 16:44:25 | Россия | Смоленская обл.
94 | 47449-11 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664Микро | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 43452 | 3.8.2016 | 2011 | ИБЯЛ.413411.053 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода (О2), диоксида углерода (СО2), пропана (С3Н8), метана (СН4), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HCl), аммиака (NH3) и довзрывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей (Ех), довзрывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов (?СН) в воздухе рабочей зоны, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 4082 от 03.08.11 п.12 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 4082 | 3.8.2011 | Диапазон измерений по измерительным каналам: СО 0...200 мг/м3, H2S 0...40 мг/м3. |  | CD 2011г-2 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 11.07.2019 16:58:06 | Россия | Смоленская обл.
95 | 50725-12 | Сигнализаторы с внешним сенсором метана | RGD CO0 MP1 (сигнализаторы) SGAMET (сенсор) | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 47575 | 30.7.2017 | 2012 | МП-242-1354-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасной концентрации метана. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 548 от 30.07.12 п.35 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 548 | 30.7.2012 | Уровень срабатывания сигнализации по каналу метана, % НКПР 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности по каналу метана, % НКПР ±5. | CD 2012г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:51:35 | Италия | Италия
96 | 51495-12 | Сигнализаторы загазованности с внешним сенсором метана | RGD MET MP1 (сигнализаторы) SGA MET (сенсор метана) | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 48456 | 22.10.2017 | 2012 | МП-242-1390-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации о превышении довзрывоопасной концентрации метана. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 869 от 22.10.12 п.51 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 869 | 22.10.2012 | Порог срабатывания сигнализации (по метану) для встроенного датчика метана и внешнего сенсора метана SGA MET, % НКПР 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора, % НКПР ±5. | CD 2012г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:51:44 | Италия | Италия
97 | 53540-13 | Газоанализаторы | АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-СО, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Сl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-O2-ВД, (АНКАТ-7631Микро-ФИД, АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) - с 2015 г.) | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 50802/3 | 11.4.2023 | 2018 | ИБЯЛ.413411.058МП; МП-242-1951-2015; МП-242-1951-2015 с изм.1; ИБЯЛ.413411.058МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации оксида углерода (СО), хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), хлора (Cl2), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), объемной доли кислорода (О2) в воздухе, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1746 от 31.12.15) в связи с введением новых исполнений и методики поверки.В 2016 г. изменены Описание типа (Приказ 1128 от 19.08.16) и Методика поверки и Описание типа (Приказ 1914 от 19.12.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2224 от 23.10.17). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 683 от 11.04.18 п.09; Приказ 2224 от 23.10.17 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 683 | 11.4.2018 |  |  | CD 2018г-2, CD 2017г-4, CD 2016г-4, CD 2016г-3, CD 2015г-3, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ИБЯЛ.413411.058 ТУ, ИБЯЛ.413411.058 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:58:14 | Россия | Смоленская обл.
98 | 53540-13 | Газоанализаторы | АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-СО, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Сl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-O2-ВД, (АНКАТ-7631Микро-ФИД, АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) - с 2015 г.) | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 50802/1 аннул | 17.5.2018 | 2016 | ИБЯЛ.413411.058МП; МП-242-1951-2015; МП-242-1951-2015 с изм.1; ИБЯЛ.413411.058МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 50802/2 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации оксида углерода (СО), хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), хлора (Cl2), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), объемной доли кислорода (О2) в воздухе, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1746 от 31.12.15) в связи с введением новых исполнений и методики поверки.В 2016 г. изменены Описание типа (Приказ 1128 от 19.08.16) и Методика поверки и Описание типа (Приказ 1914 от 19.12.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2224 от 23.10.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1914 от 19.12.16; Приказ 1128 от 19.08.16; Приказ 1746 от 31.12.15 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1128 | 19.8.2016 |  |  | CD 2018г-2, CD 2017г-4, CD 2016г-4, CD 2016г-3, CD 2015г-3, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ИБЯЛ.413411.058 ТУ, ИБЯЛ.413411.058 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:58:28 | Россия | Смоленская обл.
99 | 53540-13 | Газоанализаторы | АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-СО, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Сl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-O2-ВД, (АНКАТ-7631Микро-ФИД, АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) - с 2015 г.) | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 50802/2 аннул | 17.5.2018 | 2017 | ИБЯЛ.413411.058МП; МП-242-1951-2015; МП-242-1951-2015 с изм.1; ИБЯЛ.413411.058МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 50802/3 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации оксида углерода (СО), хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), хлора (Cl2), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), объемной доли кислорода (О2) в воздухе, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1746 от 31.12.15) в связи с введением новых исполнений и методики поверки.В 2016 г. изменены Описание типа (Приказ 1128 от 19.08.16) и Методика поверки и Описание типа (Приказ 1914 от 19.12.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2224 от 23.10.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2224 от 23.10.17; Приказ 1914 от 19.12.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1914 | 19.12.2016 |  |  | CD 2018г-2, CD 2017г-4, CD 2016г-4, CD 2016г-3, CD 2015г-3, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ИБЯЛ.413411.058 ТУ, ИБЯЛ.413411.058 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:58:39 | Россия | Смоленская обл.
100 | 53540-13 | Газоанализаторы | АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-СО, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Сl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-O2-ВД, (АНКАТ-7631Микро-ФИД, АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) - с 2015 г.) | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 50802 аннул | 17.5.2018 | 2015 | ИБЯЛ.413411.058МП; МП-242-1951-2015; МП-242-1951-2015 с изм.1; ИБЯЛ.413411.058МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 50802/1 в связи с изменением методики поверки | Для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации оксида углерода (СО), хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), хлора (Cl2), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), объемной доли кислорода (О2) в воздухе, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1746 от 31.12.15) в связи с введением новых исполнений и методики поверки.В 2016 г. изменены Описание типа (Приказ 1128 от 19.08.16) и Методика поверки и Описание типа (Приказ 1914 от 19.12.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2224 от 23.10.17). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1746 от 31.12.15; Приказ 509 от 17.05.13 п.27 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 509 | 17.5.2013 |  |  | CD 2018г-2, CD 2017г-4, CD 2016г-4, CD 2016г-3, CD 2015г-3, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ИБЯЛ.413411.058 ТУ, ИБЯЛ.413411.058 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:58:48 | Россия | Смоленская обл.
101 | 58833-14 | Сигнализаторы загазованности с внешними сенсорами | RGD (сигнализаторы) SGA (сенсоры), исп. RGDMETMP1, RGDME5MP1, RGDGPLMP1, RGDGP5MP1 (Beagle GPL) | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | Via Prosdocimo, 30, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy, тел.: +39(0)424-567842 www.seitron.com | 57191 | 24.10.2019 | 2014 | МП-242-1760-2014 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации о превышении довзрывоопасной концентрации метана, пропана и бутана в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1683 от 24.10.14 п.26 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1683 | 24.10.2014 |  |  | CD 2014г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Компания "КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:51:55 | Италия | Италия
102 | 61020-15 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664Микро | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 59164/2 | 30.6.2020 | 2018 | ИБЯЛ.413411.053 МП, МП-242-1981-2015; МП-242-1981-2015 изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений объемной доли кислорода (О2), диоксида углерода (СО2), пропана (С3Н8) и метана (СН4), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HCl), аммиака (NH3) и довзрывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей (Ех), довзрывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов (?СН) в воздухе рабочей зоны, а также выдачи сигнализации о достижении концентрации определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 765 от 16.06.16).В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2467 от 26.11.18). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2467 от 26.11.18 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2467 | 26.11.2018 |  |  | CD 2018г-4, CD 2016г-2, CD 2015г-2 | ИБЯЛ.413411.053 ТУ, ИБЯЛ.413411.053 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:58:57 | Россия | Смоленская обл.
103 | 61020-15 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664Микро | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 59164 аннул | 30.6.2020 | 2016 | ИБЯЛ.413411.053 МП, МП-242-1981-2015; МП-242-1981-2015 изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 59164/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывных автоматических измерений объемной доли кислорода (О2), диоксида углерода (СО2), пропана (С3Н8) и метана (СН4), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HCl), аммиака (NH3) и довзрывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей (Ех), довзрывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов (?СН) в воздухе рабочей зоны, а также выдачи сигнализации о достижении концентрации определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 765 от 16.06.16).В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2467 от 26.11.18). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 765 от 16.06.16; Приказ 759 от 30.06.15 п.52 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 759 | 30.6.2015 |  |  | CD 2018г-4, CD 2016г-2, CD 2015г-2 | ИБЯЛ.413411.053 ТУ, ИБЯЛ.413411.053 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:59:06 | Россия | Смоленская обл.
104 | 61020-15 | Газоанализаторы | АНКАТ-7664Микро | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 59164/1 аннул | 30.6.2020 | 2018 | ИБЯЛ.413411.053 МП, МП-242-1981-2015; МП-242-1981-2015 изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 59164/2 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывных автоматических измерений объемной доли кислорода (О2), диоксида углерода (СО2), пропана (С3Н8) и метана (СН4), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HCl), аммиака (NH3) и довзрывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей (Ех), довзрывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов (?СН) в воздухе рабочей зоны, а также выдачи сигнализации о достижении концентрации определяемых компонентов установленных пороговых значений.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 765 от 16.06.16).В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2467 от 26.11.18). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2467 от 26.11.18; Приказ 765 от 16.06.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 765 | 16.6.2016 |  |  | CD 2018г-4, CD 2016г-2, CD 2015г-2 | ИБЯЛ.413411.053 ТУ, ИБЯЛ.413411.053 ТУ часть 2 |  | 11.07.2019 16:59:14 | Россия | Смоленская обл.
105 | 62119-15 | Аспираторы сильфонные | АМ-5Е | ЗАО НПЦ "Горноспасательные технологии", г.Екатеринбург | 620034, ул.Степана Разина, 109-219, тел/факс (343) 210 50 29; 620024, ул.Симская, 1, литер "Б", Тел./факс (343) 2211505, E-mail: cnil@ural.org, gst@66.ru | 60344 | 30.10.2020 | 2015 | раздел 2.4 AM-5Е.00.000 РЭ |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы |  | Для отбора и измерения фиксированного объема пробы исследуемой газовой среды через индикаторную трубку с целью определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 1251 от 30.10.15 п.12 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1251 | 30.10.2015 | Диапазон измерений объема пробы прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 95...105. | Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, % ±5 | CD 2015г-3 | ТУ 4215-003-72886819-2015 |  | 11.07.2019 16:39:03 | Россия | Уральский
106 | 68997-17 | Сигнализаторы загазованности комбинированные | RGDCO0MP1 | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | Via Prosdocimo, 30, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy, тел.: +39(0)424-567842 www.seitron.com | 67622 | 24.10.2022 | 2017 | МП-242-2139-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и довзрывоопасной концентрации метана и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2247 от 24.10.17 п.16 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2247 | 24.10.2017 |  |  | CD 2017г-4 | тех.документация фирмы | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:52:06 | Италия | Италия
107 | 70810-18 | Газоанализаторы (индивидуальные) | АНКАТ-7631Микро-ФИД-ПН | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 69494 | 16.4.2023 | 2018 | МП-242-2156-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений содержания паров нефти и нефтепродуктов и изобутилена (i-C4H8) в воздухе, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 725 от 16.04.18 п.30 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 725 | 16.4.2018 |  |  | CD 2018г-2 | часть 3. ИБЯЛ.413411.058 ТУ2 |  | 11.07.2019 16:59:22 | Россия | Смоленская обл.
108 | 72981-18 | Сигнализаторы загазованности комбинированные | RGDM01 | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | Via Prosdocimo, 30, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy, тел.: +39(0)424-567842 www.seitron.com | 71772 | 30.10.2023 | 2018 | ИЦРМ-МП-119-18 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля превышения установленных значений довзрывоопасных концентраций горючих газов и предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных, бытовых, общественных, жилых помещений и помещений котельных с выдачей световой и звуковой сигнализации, а также формирования управляющего сигнала для закрытия электромагнитного клапана посредством импульсного сигнала электрического тока. | ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА) | Приказ 2271 от 30.10.18 п.49 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2271 | 30.10.2018 |  |  | CD 2018г-4 | тех.документация фирмы | ООО "КИПА", г.Москва | 11.07.2019 16:52:20 | Италия | Италия
109 | 73186-18 | Газоанализаторы | АНКАТ-64М3 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 71982 | 21.11.2023 | 2018 | ИБЯЛ.413411.062 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений объемной доли кислорода (О2), массовой концентрации вредных веществ, довзрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе, в том числе паров нефти и нефтепродуктов, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений. | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 2406 от 21.11.18 п.73 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2406 | 21.11.2018 |  |  | CD 2018г-4 | ИБЯЛ.413411.062 ТУ |  | 11.07.2019 16:59:31 | Россия | Смоленская обл.
110 | 21547-01 | Системы индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 15528 аннул | 1.7.2006 | 2006 | приложение А к паспорту |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2006 г. на 21547-06 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючего газа (природного по ГОСТ 5542-87 или сжиженного по ГОСТ 20448-90) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на электромагнитный клапан, для контроля горючих газов в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 09 от 29.06.06 п.284; 08 от 22.07.03 п.268 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог срабатывания 10 % НКПР. Ду, мм 15, 20, 25, 32. | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2003г, CD 2001г | ТУ 4215-006-33211542-00 |  | 11.07.2019 16:48:56 | Россия | Саратовская обл.
111 | 28739-05 | Счетчики газа турбинные | СТГ, мод. СТГ-50-100; СТГ-80-160; СТГ-80-250; СТГ-80-400; СТГ-100-250; СТГ-100-400; СТГ-100-650; СТГ-150-650; СТГ-15 0-1000; СТГ-150-1600. | ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс | 413119, Саратовская обл., территория ОАО "Сигнал", Тел.: (8453) 75-04-72, Факс: 75-17-00, E-mail: office@eposign.al.ru, office@eposignal.ru | 20051 аннул | 1.3.2010 | 2008 | СЯМИ 407 221-448 РЭ |  | 6 лет | 6 лет | 29.01.01.02 Измерения массового и объемного расхода газов (для бытовых нужд) | 2971 Счетчики газа свыше 10 м3/ч | Заменен в 2008 г. на 28739-08 | Для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов, являются взрывозащищенными изделиями с маркировкой взрывозащиты 1ExibIIAT6Х, для коммерческого учета на промышленных и коммунальных предприятиях, во взрывоопасных зонах помещений и наружной установке согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях, например на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах, котельных и других узлах учета газа. | ВНИИР (006) (310592 РА) | 12 от 20.11.08 п.308; 03 от 24.02.05 п.66 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Расход в зависимости от Ду 10...1600 м3/ч. Ду, мм 50, 80, 100, 150. |  | CD 2005г | СЯМИ 407 221 - 448 ТУ и ГОСТ 28724-90 |  | 11.07.2019 16:44:17 | Россия | Саратовская обл.
112 | 10719-07 | Газоопределители химические | ГХ-М, исп. ГХ-М СО-0,25, ГХ-М СО-5, ГХ-М СО2-2, ГХ-М СО2-15, ГХ-М СО2-50, ГХ-М SО2-0,007, ГХ-М H2S-0,0066, ГХ-М NO+NO2-0,005, ГХ-М O2-21, ГХ-М СН2О-0,004, ГХ-М Н2О | ОАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры", Украина, г.Донецк |  | 26761 аннул | 1.3.2012 | 2013 | МИ 1516-86 |  |  |  | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках, для контроля за составом газовой среды и относительной влажностью рудничного воздуха при ведении горных и горноспасательных работ, с целью обеспечения безопасных условий труда. | Госстандарт Украины (999) | Приказ 95 от 08.02.13 п.54; 02 от 15.02.07 п.146 | [10 empty] | 15.07.2019 12:01:21 | Украина | Украина
113 | 10719-07 | Газоопределители химические | ГХ-М, исп. ГХ-М СО-0,25, ГХ-М СО-5, ГХ-М СО2-2, ГХ-М СО2-15, ГХ-М СО2-50, ГХ-М SО2-0,007, ГХ-М H2S-0,0066, ГХ-М NO+NO2-0,005, ГХ-М O2-21, ГХ-М СН2О-0,004, ГХ-М Н2О | ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ДЗГА), Украина, г.Донецк |  | 49841 | 8.2.2018 | 2013 | МИ 1516-86 |  |  |  | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках, для контроля за составом газовой среды и относительной влажностью рудничного воздуха при ведении горных и горноспасательных работ, с целью обеспечения безопасных условий труда. | Госстандарт Украины (999) | Приказ 95 от 08.02.13 п.54 | [10 empty] | 15.07.2019 12:01:30 | Украина | Украина
114 | 10719-86 | Газоопределители химические | ГХ-М | ВНПО "Респиратор", Украина, г.Донецк |  | нет |  | 2007 |  |  |  |  | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках шахт и применяются для контроля за составом газовой среды при ведении горных и горноспасательных работ | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 02 от 15.02.07 п.146; 08 от 16.12.86 п.09 | [10 empty] | 15.07.2019 12:01:13 | Украина | Украина
115 | 32941-06 | Датчики-сигнализаторы | ДАТ-М, исп. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 25624 аннул | 1.11.2011 | 2010 | приложение А к ИБЯЛ. 413216.044 РЭ, ИБЯЛ.413216.044 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2010 г. на 32941-10 | Для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны помещений и на открытых площадках с выдачей световой сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2009 г. изменено Описание типа (НТК 13д от 24.12.09 п.571) в части корректировки напряжения питания, климатического исполнения отдельных исполнений, диапазона рабочих температур. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 01д3 от 25.03.10 п.262; 13д от 24.12.09 п.571; 12 от 19.10.06 п.129 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон сигнальных концентраций 5...50 % НКПР. | Погрешность не более ±5,0 % НКПР. | CD 2009г-3, CD 2006г-2 | ИБЯЛ.413216.044 ТУ |  | 15.07.2019 10:47:28 | Россия | Смоленская обл.
116 | 32941-10 | Датчики-сигнализаторы | ДАТ-М, мод. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04-IP54, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06-IP65 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 39975 аннул | 1.8.2015 | 2015 | ИБЯЛ.413216.044 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32941-06. Заменен в 2015 г. на 32941-15 | Для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны помещений и на открытых площадках с выдачей световой сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1128 от 24.09.15 п.05; 01д3 от 25.03.10 п.262 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений по поверочном компоненту, % НКПР (нижнего концентрационного предела распространения пламени) 0...50. | Погрешность, % НКПР ±1,0 | CD 2010г-1 | ИБЯЛ.413216.044 ТУ |  | 15.07.2019 10:47:12 | Россия | Смоленская обл.
117 | 32941-15 | Датчики-сигнализаторы | ДАТ-М, исп. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-05Х, ДАТ-М-05ХН, ДАТ-М-05Г, ДАТ-М-05ГХ, ДАТ-М-05ГХН, ДАТ-М-06, ДАТ-М-06ТР, ДАТ-М-06ТРХ, ДАТ-М-06ТРХН, ДАТ-М-06Г, ДАТ-М-06ГТР, ДАТ-М-06ГТРХ, ДАТ-М-06ГТРХН | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 59914 | 24.9.2020 | 2018 | ИБЯЛ.413216.044 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32941-10 | Для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны помещений и на открытых площадках с выдачей световой сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2018 г. изменено Описание типа (Приказ 1406 от 06.07.18). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1406 от 06.07.18; Приказ 1128 от 24.09.15 п.05 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 1406 | 6.7.2018 |  |  | CD 2018г-3, CD 2015г-3 | ИБЯЛ.413216.044 ТУ |  | 15.07.2019 10:47:02 | Россия | Смоленская обл.
118 | 25664-03 | Устройства контроля загазованности и режимов универсальные | УКЗ-РУ, мод. УКЗ-РУ-СН4 (1); УКЗ-РУ-СН4 (2); УКЗ-РУ-СО | ООО "МИКРОМ", г.Саратов | 410005, ул.Астраханская, 87. Тел. (845-2) 74-91-70, тел/факс 24-08-32, www.microm.com.ru, E-mail: microm@inbox.ru | 29630 аннул | 1.10.2008 | 2008 | МП Саратовского ЦСМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2008 г. на 25664-08 | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов (природного газа по ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа по ГОСТ 20448-90) и окиси углерода СО в воздухе помещений потребителей газа и выдачи предаварийной и аварийной сигнализации для управления внешними исполнительными устройствами, для контроля концентрации горючих газов и угарного газа в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | 09д3 от 11.09.08 п.197; 12д от 25.10.07 п.117 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Пороги срабатывания устройства, мг/м3 20...100. Пороги срабатывания устройства, % НКПР 10...20. | Погрешности, мг/м3 ±5; ±10. | CD 2007г-2, CD 2003г | ТУ 4215-001-55384683-01 |  | 16.07.2019 16:09:21 | Россия | Саратовская обл.
119 | 25664-03 | Устройства контроля загазованности и режимов универсальные | УКЗ-РУ, мод. УКЗ-РУ-СН4 (1); УКЗ-РУ-СН4 (2); УКЗ-РУ-СО | ООО НПФ "МИКРОРЭАЛ-Маханов", г.Саратов | 410005, ул.Астраханская, 87, тел. (845-2) 74-91-70, факс 24-08-32 | 15948 аннул | 1.10.2008 | 2007 | МП Саратовского ЦСМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Сертификат заменен на 29630 в связи с переименованием изготовителя | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов (природного газа по ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа по ГОСТ 20448-90) и окиси углерода СО в воздухе помещений потребителей газа и выдачи предаварийной и аварийной сигнализации для управления внешними исполнительными устройствами, для контроля концентрации горючих газов и угарного газа в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | 12д от 25.10.07 п.117; 09д от 16.09.03 п.39 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Пороги срабатывания устройства, мг/м3 20...100. Пороги срабатывания устройства, % НКПР 10...20. | Погрешности, мг/м3 ±5; ±10. | CD 2007г-2, CD 2003г | ТУ 4215-001-55384683-01 |  | 16.07.2019 16:09:46 | Россия | Саратовская обл.
120 | 25664-08 | Устройства контроля загазованности и режимов универсальные | УКЗ-РУ, мод.УКЗ-РУ-СН4(О), УКЗ-РУ-СН4(2), УКЗ-РУ-СН4(2В), УКЗ-РУ-СО, УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО | ООО "МИКРОМ", г.Саратов | 410005, ул.Астраханская, 87. Тел. (845-2) 74-91-70, тел/факс 24-08-32, www.microm.com.ru, E-mail: microm@inbox.ru | 32796 аннул | 1.10.2013 | 2013 | МП Саратовского ЦСМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 25664-03. Заменен в 2013 г. на 25664-13 | Для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов (природного газа по ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа по ГОСТ 20448-90) и окиси углерода СО в воздухе помещений потребителей газа и выдачи предавари иной и аварийной сигнализации для управления внешними исполнительными устройствами. Область применения - контроль концентрации горючих газов и угарного газа в воздухе невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых помещений и помещений котельных. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 95 от 08.02.13 п.44; 09д3 от 11.09.08 п.197 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Пороги срабатывания устройства, мг/м3 20...100. Пороги срабатывания устройства, % НКПР 10...20. | Погрешности, мг/м3 ±5; ±10. | CD 2008г-2 | ТУ 4215-001-55384683-07 |  | 16.07.2019 16:09:30 | Россия | Саратовская обл.
121 | 25664-13 | Устройства контроля загазованности и режимов универсальные | УКЗ-РУ | ООО "МИКРОМ", г.Саратов | 410005, ул.Астраханская, 87. Тел. (845-2) 74-91-70, тел/факс 24-08-32, www.microm.com.ru, E-mail: microm@inbox.ru | 49831 | 27.12.2022 | 2017 | ЯГКП.407 729.001 РЭ, приложение А |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 25664-08 | Для непрерывного контроля содержания горючего газа (природного газа по ГОСТ 5542-87) и оксида углерода СО в воздухе помещений потребителей газа и выдачи предаварийной и аварийной сигнализации для управления внешними исполнительными устройствами. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 2980 от 27.12.17 п.05; Приказ 95 от 08.02.13 п.44 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2980 | 27.12.2017 | Пороги срабатывания устройств, %НКПР 10, 20. | Предел допускаемой абсолютной погрешности срабатывания, %НКПР ±5. | CD 2017г-4, CD 2013г-1 | ТУ 4215-001-55384683-07 |  | 16.07.2019 16:09:57 | Россия | Саратовская обл.
122 | 30419-05 | Системы контроля загазованности | ЭКО | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 22329 аннул | 1.12.2010 | 2010 | приложение А к РЭ ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2010 г. на 30419-10 | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 5484 от 28.12.10; 16 от 24.11.05 п.06 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода 0...120 мг/м3. | Погрешность ±20 %. | CD 2005г | ТУ 4215-008-47728080-05 |  | 16.07.2019 16:33:55 | Россия | Саратовская обл.
123 | 30419-10 | Системы контроля загазованности | ЭКО, исп. ЭКО, ЭКО-1, ЭКО-2, ЭКО-3 | АО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42042/1 | 20.11.2020 | 2015 | МП 30419-10 с изм.2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1424 от 20.11.15 п.04; Приказ 1328 от 10.11.15 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1424 | 20.11.2015 | Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 0...120. | Пределы допускаемой основной погрешности по каналу оксида углерода: абсолютной, в диапазоне 0...20 мг/м3, мг/м3 ±5; относительной, св. 20...120 мг/м3, % ±20. | CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-008-47728080-05 |  | 16.07.2019 16:33:25 | Россия | Саратовская обл.
124 | 30419-10 | Системы контроля загазованности | ЭКО, исп. ЭКО, ЭКО-1, ЭКО-2, ЭКО-3 | ОАО "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1, Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, www.almazrpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42042 аннул | 28.12.2015 | 2015 | МП 30419-10 с изм.2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 42042/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1328 от 10.11.15; Приказ 320 от 10.05.12 п.05 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 320 | 10.5.2012 | Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 0...120. | Пределы допускаемой основной погрешности по каналу оксида углерода: абсолютной, в диапазоне 0...20 мг/м3, мг/м3 ±5; относительной, св. 20...120 мг/м3, % ±20. | CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-008-47728080-05 |  | 16.07.2019 16:33:37 | Россия | Саратовская обл.
125 | 30419-10 | Системы контроля загазованности | ЭКО, исп. ЭКО, ЭКО-1, ЭКО-2, ЭКО-3 | ФГУП "НПП "Алмаз", г.Саратов | 410033, ул.Панфилова, 1. Тел. (8452) 63-35-58, 48-00-39, 48-99-39, www.almaz-rpe.ru, E-mail: almaz@overta.ru | 42042 аннул | 28.12.2015 | 2012 | МП 30419-10 с изм.2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 30419-05. Сертификат заменен в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерений массовой концентрации оксида углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 320 от 10.05.12 п.05; Приказ 5484 от 28.12.10 п.09 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 5484 | 28.12.2010 | Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 0...120. | Пределы допускаемой основной погрешности по каналу оксида углерода: абсолютной, в диапазоне 0...20 мг/м3, мг/м3 ±5; относительной, св. 20...120 мг/м3, % ±20. | CD 2015г-3, CD 2012г-2, CD 2010г-2 | ТУ 4215-008-47728080-05 |  | 16.07.2019 16:33:47 | Россия | Саратовская обл.
126 | 22508-02 | Сигнализаторы | RGI, мод. RGI 000 MSX2, RGI MET MSX2, RGI MET MBX2 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 11717 аннул | 1.3.2007 | 2007 | приложение А к РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2007 г. на 22508-07 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе в газовых котельных, работающих на природном газе (ГОСТ 5542-87), а также невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12д от 25.10.07 п.116; 02 от 12.02.02 п.58 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания 20 % НКПР. | Погрешность ±8 % НКПР. | CD 2002г | тех.документация фирмы | ОАО "Энерготехмонтаж", г.Москва | 30.07.2019 12:29:57 | Италия | Италия
127 | 22508-07 | Сигнализаторы | RGI | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 29629 | 1.11.2012 | 2007 | МП-242-0602 -2007 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22508-02 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе в газовых котельных, работающих на природном газе, а также невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12д от 25.10.07 п.116 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог срабатывания сигнализатора 20 %НКПР. | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | ООО "Группа Компаний "СЕЙТРОН", г.Подольск, Московская обл. | 30.07.2019 12:29:48 | Италия | Италия
128 | 22509-02 | Сигнализаторы | RGI 000, мод. RGI 000 MSX4, RGI 000 LBXD | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 11718 аннул | 1.3.2007 | 2007 | приложение А к РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2007 г. на 22509-07 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе в газовых котельных, работающих на природном газе (ГОСТ 5542-87), а также невзрывоопасных зонах производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 11.10.07 п.189; 02 от 12.02.02 п.59 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания 20 % НКПР. | Погрешность ±8 % НКПР. | CD 2002г | тех.документация фирмы | ОАО "Энерготехмонтаж", г.Москва | 30.07.2019 12:30:19 | Италия | Италия
129 | 22509-07 | Сигнализаторы | RGI 000 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 29509 | 1.11.2012 | 2007 | МП-242-0593-2007 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22509-02 | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе. Область применения - газовые котельные, работающие на природном газе, а также невзрывоопасные зоны производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 11.10.07 п.189 |  | С | Конопелько Леонид Алексеевич (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания сигнализатора 20 % НКПР. | Погрешность сигнализатора, % НКПР ±5. | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | ООО "Группа Компаний "СЕЙТРОН", г.Подольск, Московская обл. | 30.07.2019 12:30:38 | Италия | Италия
130 | 28042-04 | Сигнализаторы оксида углерода | RGI CO0 L42 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 19267 аннул | 1.1.2015 | 2015 | МП-242-0909-2009, приложение А к РЭ ВНИИМ; МП-242-0909-2009 с изм. № 1 от 24.11.2014 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 19267/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для сигнализации превышения предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле. Область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений.В 2009 г. изменено Описание типа (НТК 12д от 10.12.09 п.278), утверждена новая редакция методики поверки и распространено ее действие на приборы, находящиеся в эксплуатации. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 149 от 06.02.15 п.55; 12д от 10.12.09 п.278; 11 от 28.10.04 п.205 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Уровни срабатывания сигнализации, мг/м3 20, 100. | Погрешность, мг/м3 ±5; ±25. | CD 2015г-1, CD 2009г-2, CD 2004г | тех.документация фирмы | ООО "КИП и Автоматика", г.Москва | 30.07.2019 12:30:53 | Италия | Италия
131 | 28042-04 | Сигнализаторы оксида углерода | RGI CO0 L42 | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | Via Prosdocimo, 30, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy, тел.: +39(0)424-567842 www.seitron.com | 19267/1 | 6.2.2020 | 2015 | МП-242-0909-2009, приложение А к РЭ ВНИИМ; МП-242-0909-2009 с изм. № 1 от 24.11.2014 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для сигнализации превышения предельно-допустимых концентраций оксида углерода в воздухе и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле. Область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений.В 2009 г. изменено Описание типа (НТК 12д от 10.12.09 п.278), утверждена новая редакция методики поверки и распространено ее действие на приборы, находящиеся в эксплуатации. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 149 от 06.02.15 п.55 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 149 | 6.2.2015 | Уровни срабатывания сигнализации, мг/м3 20, 100. | Погрешность, мг/м3 ±5; ±25. | CD 2015г-1, CD 2009г-2, CD 2004г | тех.документация фирмы | ООО "Компания "КИПА", г.Москва | 30.07.2019 12:31:03 | Италия | Италия
132 | 51496-12 | Сигнализаторы загазованности с внешними сенсорами | RGI (сигнализаторы) SGA MET/SGI ME1 (сенсоры) | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 48457 | 22.10.2017 | 2012 | МП-242-1389-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации о превышении довзрывоопасной концентрации метана. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 869 от 22.10.12 п.52 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 869 | 22.10.2012 | Порог срабатывания сигнализации (по метану) для встроенного датчика метана и внешних сенсоров метана SGA MET, SGI ME1, % НКПР 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора, % НКПР ±5. | CD 2012г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Компания КИПА", г.Москва | 30.07.2019 12:31:28 | Италия | Италия
133 | 18388-99 | Газосигнализаторы индивидуальные | ИГС-98, мод. Хмель и Астра | ГНПП "Дельта", г.Москва | 125299, ул.К.Цеткин, 18. Тел.154-05-43 | 6294 | 1.5.2004 | 1999 | МП ВНИИМС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля концентрации хлора и аммиака, соответственно, и оповещают персонал об опасности в случае превышения предельно допустимой концентрации, в виде звукового и светового сигналов во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б, В-1г, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей, относящихся к категории IIА и группе взрывоопасности Т1-Т6, для оснащения персонала, а также аварийно-спасательных бригад предприятий, производящих и потребляющих хлор и аммиак. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 06 от 27.04.99 п.25 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) |  |  | Количество порогов сигнализации -2: санитарный порог - 1 ПДК, аварийный порог - 15 ПДК | Погрешность ±25 %. | CD 1999г | ТУ 6350-001-07518800-98 |  | 02.08.2019 10:35:26 | Россия | Москва
134 | 21790-01 | Газосигнализаторы | ИГС-98, мод. Хмель, Астра, Клевер, Мак, Бриз, Агат, Сирень, Марш, Пион, Бином, Осока, Сапфир, Верба, Флора, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4 | ФГУП НПП "Дельта", г.Москва | 125299, ул.Клары Цеткин, 18, тел. (499) 154-4011 | 10793 аннул | 1.10.2006 | 2006 | ФГИМ 413415.001 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2006 г. на 21790-06 | Для непрерывного автоматического контроля концентраций горючих и токсичных газов в атмосфере рабочей зоны и оповещении в виде звукового и светового сигналов в случае превышения предельно допустимой концентрации: водорода, кислорода, метана, пропана, бутана, паров бензина, хлора, аммиака, диоксида азота, моноксида углерода, формальдегида, этанола, диоксида серы, сероводорода, озона, для применения на химических производствах во взрывоопасных зонах, относящихся к категории IIА и группе взрывоопасности Т1-Т6, в производствах потребляющих аммиак и хлор, а также для оснащения персонала предприятий, персонала аварийно-спасательных бригад, личного состава служб Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 09д от 01.08.06 п.306; 12 от 11.09.01 п.22 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) |  |  | Порог срабатывания: кислород - 18 % об.долей; эталон - 145 мг/м3; горючие газы - 20 % НКПР; токсичные газы - 1 ПДК | Погрешности не более: кислород ±0,3 % об.долей; водород ±0,2 % об.долей; остальные газы и пары ±25 %. | CD 2001г | ТУ 4215-001-07518800-99 |  | 02.08.2019 10:36:07 | Россия | Москва
135 | 21790-06 | Газосигнализаторы | ИГС-98, мод. Хмель, Астра, Клевер, Мак, Бриз, Агат, Сирень, Марш, Пион, Бином, Осока, Сапфир, Верба, Флора, Дукат, Хвощ, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4 | ФГУП НПП "Дельта", г.Москва | 125299, ул.Клары Цеткин, 18, тел. (499) 154-4011 | 24653 аннул | 1.9.2011 | 2013 | ФГИМ 413415.001-МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 21790-01. Заменен в 2013 г. на 21790-13 | Для непрерывного автоматического контроля концентраций горючих и токсичных газов в атмосфере рабочей зоны и оповещении в виде звукового и светового сигналов в случае превышения предельно допустимой концентрации: водорода, кислорода, метана, пропана, бутана, паров бензина, хлора, аммиака, диоксида азота, моноксида углерода, формальдегида, этанола, диоксида серы, сероводорода, озона, для применения на химических производствах во взрывоопасных зонах, относящихся к категории IIА и группе взрывоопасности Т1-Т6, в производствах потребляющих аммиак и хлор, а также для оснащения персонала предприятий, персонала аварийно-спасательных бригад, личного состава служб Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 129 от 15.02.13 п.23; 09д от 01.08.06 п.306 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | ТУ 4215-001-07518800-99 |  | 02.08.2019 10:35:40 | Россия | Москва
136 | 21790-13 | Газосигнализаторы | ИГС-98 | АО "НПП "Дельта", г.Москва | 127299, ул.Клары Цеткин, 18. Тел.(499) 154-41-96, факс: (495) 450-27-48, E-mail: delta44@mail.ru | 49891/1 | 6.12.2022 | 2017 | ФГИМ 413415.001 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического измерения концентраций горючих газов (H2, CH4, C3H8, углеводородов CхHу), токсичных газов (NH3, NO2, NO, CO, SO2, H2S, HCl, Cl2, H2CO, пары C2H5OH, пары CH3OH), опасных газов O2 и CO2 в атмосфере рабочей зоны, а также для подачи оповещения (в виде звукового и светового сигналов) при превышении уровней их предельно допустимых концентраций в воздушной среде. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2724 от 06.12.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2724 | 6.12.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81 |  | 02.08.2019 10:35:56 | Россия | Москва
137 | 21790-13 | Газосигнализаторы | ИГС-98 | ОАО "НПП "Дельта", г.Москва | 127299, ул.Клары Цеткин, 18. Тел.(499) 154-41-96, факс: (495) 450-27-48, E-mail: delta44@mail.ru | 49891 аннул | 15.2.2018 | 2017 | ФГИМ 413415.001 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 21790-06. Свидетельство заменено на 49891/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для автоматического измерения концентраций горючих газов (H2, CH4, C3H8, углеводородов CхHу), токсичных газов (NH3, NO2, NO, CO, SO2, H2S, HCl, Cl2, H2CO, пары C2H5OH, пары CH3OH), опасных газов O2 и CO2 в атмосфере рабочей зоны, а также для подачи оповещения (в виде звукового и светового сигналов) при превышении уровней их предельно допустимых концентраций в воздушной среде. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2724 от 06.12.17; Приказ 129 от 15.02.13 п.23 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) | 129 | 15.2.2013 |  |  | CD 2017г-4, CD 2013г-1 | ГОСТ 13320-81 |  | 02.08.2019 10:36:20 | Россия | Москва
138 | 68339-17 | Газоанализаторы | ИГС-98М | ООО "НИИИТ", г.Москва | 123592, ул.Кулакова д.20 стр. 1Г Тел./факс: (495) 788-44-44, (495) 788-44-42 www.senson.ru, E-mail: info@senson.ru | 66930 | 15.8.2022 | 2017 | МП 205-03-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений концентраций горючих (H2, CH4, C3H8, паров углеводородов С2-С10) и токсичных газов (NH3, NO2, NO, CO, SO2, H2S, HCl, Cl2, H2CO, пары C2H5OH, пары CH3OH), а также кислорода (О2) и углерода диоксида (СО2), гелия (He) в воздухе рабочей зоны и в технологических газовых средах, содержащих измеряемые компоненты, а также для оповещения (в виде звукового и светового сигналов) при превышении концентрации контролируемых веществ установленных для них пороговых значений | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1730 от 15.08.17 п.13 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 1730 | 15.8.2017 |  |  | CD 2017г-3 | ТУ 432131-001-17182181-2016 |  | 02.08.2019 10:36:30 | Россия | Москва
139 | 38637-08 | Преобразователи измерительные | ИГМ-10, исп. ИГМ-10-l-YY, ИГМ-10-2-YY, ИГМ-10-3-YY, ИГМ-10-4-YY | ООО "ЭМИ", г.С.-Петербург | 197110, Левашовский пр., 12, офис 613 тел./факс: (812) 718-63-56 (191014, Саперный пер., пом.36-Н; 191028, ул.Мохова, 26, тел. 275-84-21) 194156, пр.Энгельса, д.27, лит.АД, 4 эт., тел. (812) 633-05-94, E-mail: igm@igm.spb.ru | 32726 | 28.11.2018 | 2013 | МП-242-0722-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения: довзрывоопасных концентраций метана, пропана или гексана; объемной доли диоксида углерода в воздухе рабочей зоны. Область применения - взрывоопасные зоны помещений и вблизи наружных технологических установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1387 от 28.11.13 п.07; 09д3 от 11.09.08 п.82 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1387 | 28.11.2013 |  |  | CD 2013г-3, CD 2008г-2 | КДЮШ.413347.005 ТУ |  | 02.08.2019 15:43:11 | Россия | С.-Петербург
140 | 67141-17 | Преобразователи измерительные | ИГМ-10-Х-11, ИГМ-10-Х-20, ИГМ-10-Х-22 | ООО "ЭМИ", г.С.-Петербург | 197110, Левашовский пр., 12, офис 613 тел./факс: (812) 718-63-56 (191014, Саперный пер., пом.36-Н; 191028, ул.Мохова, 26, тел. 275-84-21) 194156, пр.Энгельса, д.27, лит.АД, 4 эт., тел. (812) 633-05-94, E-mail: igm@igm.spb.ru | 65666 | 3.4.2022 | 2017 | МП 19-221-2017 |  | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического, непрерывного измерения и преобразования измеренной объемной доли взрывоопасных углеводородных газов (СН4, С3Н8) в окружающей атмосфере. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 688 от 03.04.17 п.18 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 688 | 3.4.2017 |  |  | CD 2017г-2 | ТУ КДЮШ.413347.005 |  | 02.08.2019 15:43:23 | Россия | С.-Петербург
141 | 71045-18 | Газоанализаторы стационарные | ИГМ-10ИК и ИГМ-10Э | ООО "ЭМИ-Прибор", г.С.-Петербург | 194156, пр.Энгельса, д.27, корп.5, офис 104 Тел.: +7 (812) 601-06-94 www.igm-pribor.ru, E-mail: info@igm-pribor.ru | 69733 | 11.5.2023 | 2018 | МП 271-221-2017 |  | 1 год - ИГМ-10Э; 2 года - ИГМ-10ИК | 1 год - ИГМ-10Э; 2 года - ИГМ-10ИК | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3121 Газоанализаторы бинарных смесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического, непрерывного измерения объемной доли взрывоопасных углеводородных газов, диоксида углерода, токсичных газов, кислородa и водорода в окружающей атмосфере. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 897 от 11.05.18 п.049 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 897 | 11.5.2018 |  |  | CD 2018г-2 | ТУ МРБП.413347.010 |  | 02.08.2019 15:43:33 | Россия | С.-Петербург
142 | 25878-03 | Комплексы аппаратно-программные для сбора и обработки хроматографических данных | Хроматэк-Кристалл | ЗАО СКБ "Хроматэк", г.Йошкар-Ола | 424000, ул.Строителей, 94; почт.адрес 424000, главпочтамт а/я 84, Тел./факс: (8362) 68-59-16; тел. 68-59-01, 68-59-02, 68-59-03, 68-59-04, 68-59-70, www.chromatec.ru, E-mail: chromatec@mari-el.ru, mail@chromatec.ru | 16332 | 28.3.2019 | 2014 | 214.2.008.000 Д | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3141 Хроматографы |  | Для автоматизации измерения хроматографических анализов в научно-исследовательских лабораториях, заводских лабораториях при проведении массовых анализов контроля производственных процессов, контроля окружающей среды. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 381 от 28.03.14 п.14; 14д2 от 25.12.08 п.379; 13 от 11.11.03 п.21 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) | 381 | 28.3.2014 |  |  | CD 2014г-1, CD 2008г-3, CD 2003г | ТУ 4012-006-12908609-03 |  | 12.08.2019 9:55:09 | Россия | Марийская АР
143 | 25878-03 | Комплексы аппаратно-программные для сбора и обработки хроматографических данных | Хроматэк-Кристалл | СКБ "Хроматэк", г.Йошкар-Ола | 424000, ул.Строителей, 94 (главпочтамт, а/я 84), тел.(8362) 68-59-01, факс 68-59-16, E-mail: chromatec@mari-el.ru | 16332 аннул | 1.1.2014 | 2014 | 214.2.008.000 Д | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3141 Хроматографы | Сертификат заменен в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для автоматизации измерения хроматографических анализов в научно-исследовательских лабораториях, заводских лабораториях при проведении массовых анализов контроля производственных процессов, контроля окружающей среды. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 381 от 28.03.14 п.14; 14д2 от 25.12.08 п.379; 13 от 11.11.03 п.21 |  | С | Пебалк Валерий Владимирович (ВНИИМС) |  |  |  |  | CD 2014г-1, CD 2008г-3, CD 2003г | ТУ 4012-006-12908609-03 |  | 12.08.2019 9:54:35 | Россия | Марийская АР
144 | 58954-14 | Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" |  | ЗАО СКБ "Хроматэк", г.Йошкар-Ола | 424000, ул.Строителей, 94; почт.адрес 424000, главпочтамт а/я 84, Тел./факс: (8362) 68-59-16; тел. 68-59-01, 68-59-02, 68-59-03, 68-59-04, 68-59-70, www.chromatec.ru, E-mail: chromatec@mari-el.ru, mail@chromatec.ru | 55590/2 | 10.11.2019 | 2018 | 214.2.840.043-02Д; 214.2.840.043-02Д с изм.1; 214.2.840.043-03Д |  | 1 год | 1 год | 39 Биологические и биомедицинские измерения | 3979 Аппаратура биохимических лабораторий прочая |  | Для обнаружения и определения алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в биожидкостях и тканях человека, контроля среды обитания (воздух, вода, почва), влияющих на жизнедеятельность и здоровье, а также контроля лекарственных препаратов при их производстве. Могут применяться при проведении анализов по оценке качества продукции в различных отраслях промышленности в соответствии с законом о техническом регулировании Российской Федерации при выполнении требований технических регламентов.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 324 от 17.02.17).В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 845 от 03.05.18). | ГЦИ СИ Марийского ЦСМ (118) | Приказ 845 от 03.05.18 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 845 | 3.5.2018 |  |  | CD 2018г-2, CD 2017г-1, CD 2014г-3 | ТУ 9443-004-12908609-99 |  | 12.08.2019 10:04:45 | Россия | Марийская АР
145 | 61055-15 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230, исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-230ЭЛ | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 59201/1 | 14.7.2020 | 2017 | МП 116-221-2014; МП 116-221-2014 с изм.1 |  | 3 года - ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR; 1 год - ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ЭЛ, ДГС-ЭРИС-210CT, ДГС-ЭРИС-210EC, ДГС-ЭРИС-210FR, ДГС-ЭРИС-230CT, ДГС-ЭРИС-230EC, ДГС-ЭРИС-230FR | 3 года - ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR; 1 год - ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ЭЛ, ДГС-ЭРИС-210CT, ДГС-ЭРИС-210EC, ДГС-ЭРИС-210FR, ДГС-ЭРИС-230CT, ДГС-ЭРИС-230EC, ДГС-ЭРИС-230FR | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2209 от 23.10.17). | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2209 от 23.10.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2209 | 23.10.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2015г-2 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 13.08.2019 8:57:43 | Россия | Пермская обл.
146 | 61055-15 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230, исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-230ЭЛ | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 59201/1 | 14.7.2020 | 2017 | МП 116-221-2014; МП 116-221-2014 с изм.1 |  | 3 года - ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR; 1 год - ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ЭЛ, ДГС-ЭРИС-210CT, ДГС-ЭРИС-210EC, ДГС-ЭРИС-210FR, ДГС-ЭРИС-230CT, ДГС-ЭРИС-230EC, ДГС-ЭРИС-230FR | 3 года - ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR; 1 год - ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ЭЛ, ДГС-ЭРИС-210CT, ДГС-ЭРИС-210EC, ДГС-ЭРИС-210FR, ДГС-ЭРИС-230CT, ДГС-ЭРИС-230EC, ДГС-ЭРИС-230FR | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2209 от 23.10.17). | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2209 от 23.10.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2209 | 23.10.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2015г-2 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 13.08.2019 9:07:34 | Россия | Пермская обл.
147 | 73370-18 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230 (CH3COOH) | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 72175 | 4.12.2023 | 2018 | МП-242-2252-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений довзрывоопасных концентраций уксусной кислоты в воздухе, сигнализации о превышении установленных значений и передачи измерительной информации в виде аналогового или цифрового выходных сигналов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2562 от 04.12.18 п.22 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2562 | 4.12.2018 | Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации паров уксусной кислоты, % НКПР 0...50. | Пределы допускаемой основной2) абсолютной погрешности, довзрывоопасная концентрация паров уксусной кислоты, % НКПР ±5 | CD 2018г-4 | ТУ 4215-020-56795556-2017 |  | 13.08.2019 8:57:10 | Россия | Пермская обл.
148 | 11422-89 | Газоопределители химические | ГХ-М | Завод горноспасательной аппаратуры ВНПО "Респиратор", Украина, г.Донецк |  | нет |  | 1989 |  |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках | - | 16 от 19.12.89 п.26; 06 от 17.05.88 п.25 |  | С | - |  |  |  |  | 95-91г с.147 | ТУ 12.43.01 166-86 |  | 26.08.2019 15:25:33 | Украина | Украина
149 | 19028-04 | Аспираторы сильфонные | АМ-0059 | ЗАО "НПФ "Сервэк", г.С.-Петербург | 198020, ул.Бумажная, 17, тел./факс (812) 186-54-86, почт. 190121, а/я 214, E-mail: info@servek.spb.ru, servek_spb@mail.ru | 17076 аннул | 1.3.2009 | 2009 | Приложение А к РЮАЖ.413543.010 ПС |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы | Взамен № 19028-99. Заменен в 2009 г. на 19028-09 | Для отбора и измерения объема исследуемой газовой смеси, прокачиваемой через индикаторные трубки с целью последующего определении содержания вредных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах, для контроля воздуха рабочей зоны на уровне предельно допускаемых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и при значительном превышении ПДК при аварийных ситуациях, а также контроля промышленных выбросов во взрывоопасных зонах.В 2009 г. утверждена новая редакцая методики поверки (Госреестр 19028-09) и распространено ее действие на аспираторы сильфонные АМ-0059, находящиеся в эксплуатации. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 09 от 17.09.09 п.384; 03 от 17.02.04 п.164 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Номинальный объем всасываемого воздуха 100 см3. | Погрешность ±5 см3. | CD 2004г | РЮАЖ.413543.010 ТУ |  | 26.08.2019 15:22:09 | Россия | С.-Петербург
150 | 19028-09 | Аспираторы сильфонные | АМ-0059 | ЗАО "НПФ "Сервэк", г.С.-Петербург | 198020, ул.Бумажная, 17, тел./факс (812) 186-54-86, почт. 190121, а/я 214, E-mail: info@servek.spb.ru, servek_spb@mail.ru | 36279 | 28.10.2019 | 2014 | МП-242-0873-2009 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы | Взамен № 19028-04 | Для прокачивания через индикаторные трубки заданного объема исследуемой газовой смеси при экспресс-определении (измерении) концентрации вредных и токсичных веществ, кислорода и диоксида углерода в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах. Имеют взрывозащищенное исполнение. Область применения - контроль воздуха рабочей зоны на уровне предельно допускаемых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и при аварийных ситуациях, а также контроль промышленных выбросов во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1725 от 28.10.14 п.29; 09 от 17.09.09 п.384 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1725 | 28.10.2014 | Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3. | Погрешность ±5 см3. | CD 2014г-3, CD 2009г-2 | РЮАЖ.413543.010 ТУ |  | 26.08.2019 15:21:47 | Россия | С.-Петербург
151 | 19028-09 | Аспираторы сильфонные | АМ-0059 | ЗАО "НПФ "Сервэк", г.С.-Петербург | 198020, ул.Бумажная, 17, тел./факс (812) 186-54-86, почт. 190121, а/я 214, E-mail: info@servek.spb.ru, servek_spb@mail.ru | 36279В | 1.10.2014 | 2010 | МП-242-0873-2009 |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы |  | Спецраздел. Для прокачивания через индикаторные трубки заданного объема исследуемой газовой смеси при экспресс-определении (измерении) концентрации вредных и токсичных веществ, кислорода и диоксида углерода в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах. Имеют взрывозащищенное исполнение. Область применения - контроль воздуха рабочей зоны на уровне предельно допускаемых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и при аварийных ситуациях, а также контроль промышленных выбросов во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 РА) | 01д3 от 25.03.10 п.289 |  | С | Калинин Сергей Сергеевич ("Воентест") |  |  | Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3. | Погрешность ±5 см3. | CD 2014г-3, CD 2009г-2 | РЮАЖ.413543.010 ТУ |  | 26.08.2019 15:21:32 | Россия | С.-Петербург
152 | 19028-99 | Аспираторы сильфонные | АМ-0059 | ЗАО "НПФ "Сервэк", г.С.-Петербург | 198020, ул.Бумажная, 17, тел./факс (812) 186-54-86, почт. 190121, а/я 214, E-mail: info@servek.spb.ru, servek_spb@mail.ru | 7305 аннул | 1.1.2005 | 2004 | РЮАЖ.413543.010 МП |  | 6 месяцев | 6 месяцев | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 4000 Пробоотборные устройства, аспираторы | Заменен в 2004 г. на 19028-04 | Для просасывания через индикаторные трубки заданного объема исследуемой газовой смеси при экспресс-определении (измерении) концентрации вредных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 03 от 17.02.04 п.164; 18 от 14.12.99 п.31 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Номинальный объем всасываемого воздуха за один рабочий ход аспиратора 100 см3 | Погрешность ±5 см3. | CD 1999г | РЮАЖ.413543.010 ТУ |  | 26.08.2019 15:22:00 | Россия | С.-Петербург
153 | 68261-17 | Газоопределители химические | ГХ-М | ООО "Южно-Уральский завод спасательного оборудования" (ЮЗСО), г.Гай | 462630, Оренбургская обл., Орское шоссе, д.13 тел. (факс): 8 (35362) 4-19-95, www.dezega.ru, E-mail: info@dezega.ru | 66848 аннул | 7.8.2022 | 2019 | МП-242-2129-2017; МП 242-2129-2017 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3121 Газоанализаторы бинарных смесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 66848/1 в связи с изменением документа на поверку | Для периодического экспрессного измерения объемной доли кислорода, оксидов углерода, оксидов азота, сероводорода и диоксида серы в воздушных средах.В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 171 от 05.02.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 171 от 05.02.19; Приказ 1692 от 07.08.17 п.48 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1692 | 7.8.2017 |  |  | CD 2017г-3 | ТУ 2651-015-95663625-2016 |  | 26.08.2019 15:25:43 | Россия | Оренбургская обл.
154 | 68261-17 | Газоопределители химические | ГХ-М | ООО "Южно-Уральский завод спасательного оборудования" (ЮЗСО), г.Гай | 462630, Оренбургская обл., Орское шоссе, д.13 тел. (факс): 8 (35362) 4-19-95, www.dezega.ru, E-mail: info@dezega.ru | 66848/1 | 7.8.2022 | 2019 | МП-242-2129-2017; МП 242-2129-2017 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3121 Газоанализаторы бинарных смесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для периодического экспрессного измерения объемной доли кислорода, оксидов углерода, оксидов азота, сероводорода и диоксида серы в воздушных средах.В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 171 от 05.02.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 171 от 05.02.19 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 171 | 5.2.2019 |  |  | CD 2017г-3 | ТУ 2651-015-95663625-2016 |  | 26.08.2019 15:25:57 | Россия | Оренбургская обл.
155 | 31233-11 | Сигнализаторы газов в комплекте с внешними сенсорами | RGY (сигнализаторы) SGY (сенсоры) | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 42568 | 25.4.2016 | 2011 | МП 242-1102-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 31233-06 | Для измерений довзрывоопасных концентраций метана и объемной доли оксида углерода в воздухе, а также сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1981 от 25.04.11 п.11 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 1981 | 25.4.2011 |  |  | CD 2011г-1 |  | ООО "КИПА", г.Москва | 03.09.2019 14:12:55 | Италия | Италия
156 | 31233-06 | Сигнализаторы | RGY 000 MBP4 | Фирма "Seitron S.R.L.", Италия | Bassfno del Grappa (VI) Via Prosdocimo, 30, Italy, тел.: +39(0)424-567842, www.seitron.it | 23346 аннул | 1.4.2011 | 2011 | приложение А к РЭ ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2011 г. на 31233-11 | Для измерений довзрывоопасных концентраций метана и объемной доли оксида углерода в воздухе, а также сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций оксида углерода и довзрывоопасных концентраций метана в воздухе, область применения - помещения котельных различной мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1981 от 25.04.11 п.11; 03 от 02.03.06 п.73 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-1 | тех.документация фирмы | ООО "КИП и Автоматика", г.Москва | 03.09.2019 14:12:44 | Италия | Италия
157 | 22633-02 | Сигнализаторы загазованности | СЗ-1, мод. СЗ-1-2Г, СЗ-1-1Г, СЗ-1-1ГТ, СЗ-1-2Д, СЗ-1-1Д, СЗ-1-2В, СЗ-1-1В | ООО "Центр инновационных технологий", г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б | 11845 | 1.5.2012 | 2007 | приложение Г ФСКЕ.408837.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного, автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа CnHm (природного по ГОСТ 5542-87) в воздухе котельных и других коммунальных помещений. | ГЦИ СИ ОАО "Центрохимсерт" (081) | 06 от 25.04.07 п.200; 03 от 12.03.02 п.68 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации газа, вызывающей срабатывание 1-ый порог 10 % НКПР, 2-й порог 20 % НКПР | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2007г-1, CD 2002г | ТУ 4215-005-51391678-2000 |  | 06.09.2019 13:13:16 | Россия | Саратовская обл.
158 | 22634-02 | Сигнализаторы загазованности | СЗ-2-2, исп. С3-2-2Д и С3-2-2В | ООО "Центр инновационных технологий", г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б | 11846 | 1.5.2012 | 2007 | приложение Г ФСКЕ.408837.002 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного, автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе помещений потребителей газа. | ГЦИ СИ ОАО "Центрохимсерт" (081) | 06 от 25.04.07 п.201; 03 от 12.03.02 п.69 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации СО, вызывающей срабатывание 1-ый порог 20 мг/м3 и 2-1 порог - 100 мг/м3. | Погрешности, мг/м3 для 1-го порога ±5; для 2-го ±25. | CD 2007г-1, CD 2002г | ТУ 4215-003-51391678-2000 |  | 06.09.2019 13:13:28 | Россия | Саратовская обл.
159 | 32940-06 | Сигнализаторы оксида углерода | СЗ-2 | ООО "Саратовская газовая компания", г.Саратов | 410004, ул.6-й Проезд первомайского поселка 21/23. Тел: (845-2) 580-570, факс: 61-63-93, 62-98-30 | 25623 | 1.11.2011 | 2006 | МП 3712-001-93019469-06 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения концентрации оксида углерода в воздухе и оповещения об опасных концентрациях, для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещений потребителей природного газа и служат для управления средствами защиты (запорный клапан топливоснабжения), могут применяться в составе автоматизированных систем управления. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | 12 от 19.10.06 п.128 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20; 100 | Погрешность ±10мг/м3. | CD 2006г-2 | ТУ 4215-001-93019469-06 |  | 06.09.2019 13:13:43 | Россия | Саратовская обл.
160 | 32972-06 | Сигнализаторы природного газа | СЗ-1 | ООО "Саратовская газовая компания", г.Саратов | 410004, ул.6-й Проезд первомайского поселка 21/23. Тел: (845-2) 580-570, факс: 61-63-93, 62-98-30 | 25608 | 1.12.2011 | 2006 | МП 3712-001-93019469-06 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения концентрации природного газа в воздухе и оповещения об опасных концентрациях, для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещений потребителей газа и служат для управления средствами защиты (запорный клапан топливоснабжения). Могут применяться в составе автоматизированных систем управления. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | 13 от 02.11.06 п.06 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Концентрация газа (метан), вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР 10; 20 | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2006г-2 | ТУ 4215-001-93019469-06 |  | 06.09.2019 13:13:56 | Россия | Саратовская обл.
161 | 35781-07 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1, исп. Г, ГТ, Д | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 29065 | 7.8.2022 | 2017 | ЯБКЮ.421453.001 РЭ, Приложение Г |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного, автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа CnHm (природного по ГОСТ 5542-87).В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1113 от 21.09.15) | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 1689 от 07.08.17 п.01; Приказ 1113 от 21.09.15; Приказ 748 от 12.09.12 п.03; 10 от 13.09.07 п.46 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1689 | 7.8.2017 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР 10, 20. | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР ±5. | CD 2017г-3, CD 2015г-3, CD 2012г-3, CD 2007г-2 | ТУ 4215-001-96941919-2007 |  | 06.09.2019 13:14:09 | Россия | Саратовская обл.
162 | 35782-07 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2, исп. Д и В | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 29067 аннул | 1.10.2012 | 2012 | приложение Г ЯКБЮ.421453.002 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2008 г. на 35782-08 | Для непрерывного, автоматического контроля содержания оксида углерода (СО). Область применения - помещения котельных и другие производственные, коммунально-бытовые помещения. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | 09д3 от 11.09.08 п.198; 10 от 13.09.07 п.48 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20 и 100. | Погрешность, мг/м3 ±5, ±25. | CD 2007г-2 | ТУ 4215-002-96941919-2007 |  | 06.09.2019 13:14:38 | Россия | Саратовская обл.
163 | 35782-08 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2, исп. Д и В | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 32797 | 7.8.2022 | 2017 | ЯБКЮ.421453.002 РЭ, Приложение Г |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 35782-07 | Для непрерывного, автоматического контроля содержания оксида углерода (СО).В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1114 от 21.09.15) | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 1689 от 07.08.17 п.03; Приказ 1114 от 21.09.15; Приказ 748 от 12.09.12 п.02; 09д3 от 11.09.08 п.198 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1689 | 7.8.2017 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100. | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мг/м3 ±5; ±25. | CD 2017г-3, CD 2015г-3 | ТУ 4215-002-96941919-2007 |  | 06.09.2019 13:14:18 | Россия | Саратовская обл.
164 | 44121-10 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1С, исп.СЗ-1-1С, СЗ-1-2С | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 39556 | 6.4.2020 | 2015 | ЯБКЮ.421453.012 РЭ, Приложение Г |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций горючих природных газов по ГОСТ 5542-87, а также выдачи сигнала на закрытие запорного газового клапана с возможностью передачи информации на внешние устройства по интерфейсу RS485 или радиоканалу. Область применения - невзрывоопасные зоны производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 407 от 06.04.15 п.47; 01д от 18.03.10 п.286 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 407 | 6.4.2015 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР 10, 20. | Погрешность ±5 % НКПР | CD 2015г-1, CD 2010г-1 | ТУ 4215-101-96941919-2009 |  | 06.09.2019 13:14:53 | Россия | Саратовская обл.
165 | 44123-10 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2С | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 39558 | 6.4.2020 | 2015 | ЯБКЮ.421453.013 РЭ, Приложение Г |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений предельно допустимых концентраций оксида углерода, а также выдачи сигнала на закрытие запорного газового клапана с возможностью передачи информации на внешние устройства по интерфейсу RS485 или радиоканалу. Область применения - невзрывоопасные зоны помещений котельных, и производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 407 от 06.04.15 п.48; 01д от 18.03.10 п.288 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 407 | 6.4.2015 | Массовая концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100. | Погрешность, мг/м3 ±5, ±25. | CD 2015г-1, CD 2010г-1 | ТУ 4215-102-96941919-2009 |  | 06.09.2019 13:15:02 | Россия | Саратовская обл.
166 | 44411-10 | Сигнализаторы загазованности сжиженным газом | СЗ-3С, исп.C3-3-1C, C3-3-2C | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 39875 | 6.4.2020 | 2015 | МП-242-0926-2009 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций сжиженного углеводородного газа, а также выдачи сигнала на закрытие запорного газового клапана с возможностью передачи информации на внешние устройства по интерфейсу RS485 или радиоканалу. Область применения - невзрывоопасные зоны производственных, административных и жилых помещений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 407 от 06.04.15 п.49; 01д3 от 25.03.10 п.08 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 407 | 6.4.2015 | Порог срабатывания, % НКПР 10, 20. | Погрешности, % НКПР ±5,0; ±7,0 | CD 2015г-1, CD 2010г-1 | ТУ 4215-108-96941919-2009 |  | 06.09.2019 13:15:12 | Россия | Саратовская обл.
167 | 47260-11 | Сигнализаторы загазованности природным газом бытовые | СЗ-1-Б | ООО ПКФ "СарГазКом", г.Саратов | 410047, ул.Танкистов, д.124-а. Тел. (8452) 66-10-79, Факс (845-2) 66-11-36, 66-11-15, www.sargazcom.ru, E-mail: mail@sargazcom.ru | 43238 | 19.7.2016 | 2011 | МЦКЛ.0012.МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленного порогового значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана) в воздухе рабочей зоны и формирования управляющего выходного сигнала для включения (отключения) исполнительных устройств. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 3651 от 19.07.11 п.20 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 3651 | 19.7.2011 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР- ПОРОГ1 - 10.Время прогрева сигнализатора, с, не более 60.Время срабатывания сигнализатора, с, не более 15. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора на метан, % НКПР ±5 | CD 2011г-2 | ГОСТ Р 52931-2008 |  | 06.09.2019 13:15:22 | Россия | Саратовская обл.
168 | 47261-11 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2 | ООО ПКФ "СарГазКом", г.Саратов | 410047, ул.Танкистов, д.124-а. Тел. (8452) 66-10-79, Факс (845-2) 66-11-36, 66-11-15, www.sargazcom.ru, E-mail: mail@sargazcom.ru | 43239 | 28.6.2021 | 2016 | МЦКЛ.0013.МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений массовой концентрации оксида углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и формирования управляющего сигнала для включения (отключения) исполнительных устройств. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 801 от 28.06.16 п.30; Приказ 3651 от 19.07.11 п.21 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 801 | 28.6.2016 | Массовая концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора:- порог сигнализации ПОРОГ1 (предупредительный), мг/м3 20- порог сигнализации ПОРОГ2 (аварийный), мг/м3 100. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации, мг/м3: - порог сигнализации ПОРОГ1 ±5,- порог сигнализации ПОРОГ2 ±25. | CD 2016г-2, CD 2011г-2 | ГОСТ Р 52931-2008 |  | 06.09.2019 13:15:36 | Россия | Саратовская обл.
169 | 47262-11 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1 | ООО ПКФ "СарГазКом", г.Саратов | 410047, ул.Танкистов, д.124-а. Тел. (8452) 66-10-79, Факс (845-2) 66-11-36, 66-11-15, www.sargazcom.ru, E-mail: mail@sargazcom.ru | 43240 | 28.6.2021 | 2016 | МЦКЛ.0011.МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана) в воздухе рабочей зоны и формирования управляющего выходного сигнала для включения (отключения) исполнительных устройств. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 801 от 28.06.16 п.29; Приказ 3651 от 19.07.11 п.22 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 801 | 28.6.2016 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР- ПОРОГ1 - 10,- ПОРОГ2 - 20.Время прогрева сигнализатора, с, не более 60.Время срабатывания сигнализатора, с, не более 15. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора на метан, % НКПР ±5 | CD 2016г-2, CD 2011г-2 | ГОСТ Р 52931-2008 |  | 06.09.2019 13:15:46 | Россия | Саратовская обл.
170 | 54153-13 | Сигнализаторы загазованности сжиженным газом | СЗ-3 | ООО ПКФ "СГК", г.Саратов | 410047, ул.Танкистов, д.124-а. тел.: (8452) 66-10-79, факс: (8452) 66-11-36, 66-11-15. www.sargazcom.ru, E-mail: mail@sargazcom.ru | 51497 | 1.6.2023 | 2018 | МЦКЛ.0112.МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасной концентрации горючего газа (бутана) в воздухе невзрывоопасных зон и формирования управляющего выходного сигнала для включения (отключения) исполнительных устройств. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 1093 от 01.06.18 п.04; Приказ 794 от 11.07.13 п.25 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 1093 | 1.6.2018 | Концентрация бутана, вызывающая срабатывание сигнализации на бутан, % НКПР ПОРОГ 1 10;ПОРОГ 2 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации на бутан, % НКПР ±5. | CD 2018г-2, CD 2013г-2 | ТУ 4215-009-89363468-2013 |  | 06.09.2019 13:16:03 | Россия | Саратовская обл.
171 | 55956-13 | Сигнализаторы загазованности природным газом с оптическим сенсором | СЗ-1Т, мод. СЗ-1-1ТГ, СЗ-1-1ТГЭ, СЗ-1-2ТГ, СЗ-1-2ТГЭ, СЗ-1-1ТВ, СЗ-1-2ТВ | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 53509 | 18.12.2018 | 2013 | Приложение Е к ЯБКЮ.421453.029 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания углеводородного газа (природного - по ГОСТ 5542-87, или метана) в воздухе. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 1482 от 18.12.13 п.32 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1482 | 18.12.2013 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание, % НКПР 10, 20. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР ±5. | CD 2013г-3 | ТУ 4215-016-96941919-2013 |  | 06.09.2019 13:16:16 | Россия | Саратовская обл.
172 | 56849-14 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1А, исп. СЗ-1-1АГ, СЗ-1-1АВ | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 54534 | 17.1.2024 | 2019 | ЯБКЮ.421453.111 РЭ, Приложение Е | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания углеводородного газа (природного - по ГОСТ 5542-87, или метана) в воздухе. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 52 от 17.01.19 п.01; Приказ 338 от 14.03.14 п.53 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 52 | 17.1.2019 |  |  | CD 2014г-1 | ЯБКЮ.421453.111 ТУ |  | 06.09.2019 13:16:29 | Россия | Саратовская обл.
173 | 56850-14 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2А, исп. СЗ-2-2АГ, СЗ-2-2АВ | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 54496 | 17.1.2024 | 2019 | ЯБКЮ.421453.112 РЭ,Приложение Е | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 52 от 17.01.19 п.02; Приказ 338 от 14.03.14 п.54 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 52 | 17.1.2019 | Массовая концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мг/м3 ±5, ±25. | CD 2014г-1 | ЯБКЮ.421453.112 ТУ |  | 06.09.2019 13:16:41 | Россия | Саратовская обл.
174 | 57809-14 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1Е | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 56049 | 2.7.2019 | 2014 | Приложениe Е ЯБКЮ.421453.115 РЭ | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания углеводородного газа (природного - по ГОСТ 5542-87, или метана) в воздухе. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 1044 от 02.07.14 п.51 |  | С | Константинович Ирина Борисовна (УМ) | 1044 | 2.7.2014 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР 10; 20. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР ±5. | CD 2014г-2 | ЯБКЮ.421453.115 ТУ |  | 06.09.2019 13:16:55 | Россия | Саратовская обл.
175 | 57810-14 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода | СЗ-2Е | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 56050 | 2.7.2019 | 2014 | Приложении Е ЯБКЮ.421453.116 РЭ | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе. | ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА) | Приказ 1044 от 02.07.14 п.52 |  | С | Константинович Ирина Борисовна (УМ) | 1044 | 2.7.2014 | Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мг/м3 ±5, ±25. | CD 2014г-2 | ЯБКЮ.421453.116 ТУ |  | 06.09.2019 13:17:03 | Россия | Саратовская обл.
176 | 67651-17 | Сигнализаторы загазованности | СЗ-1 и СЗ-2, мод. СЗ-1.1, СЗ-1.2, СЗ-1.2М, СЗ-2.2, СЗ-2.2М | ООО НПО "ГазЭксперт", г.Саратов | 410009, ул.2-я Выселочная, 21 Тел./факс: (8452)470-133 WWW.gasexp.ru, E-mail: nfo@gasexp.ru | 66195 | 2.6.2022 | 2017 | ГЭ.421453.004МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания природного газа и оксида углерода в воздухе помещений с газогорелочными приборами и прочими устройствами сжигания природного газа, например, котлами паровыми и водогрейными. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 1170 от 02.06.17 п.13 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1170 | 2.6.2017 | Порог срабатывания сигнализации: 10 % НКПР, 20 % НКПР, 20 мг/м3, 100 мг/м3. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: ±5 % НКПР, ±5 мг/м3, ±25 мг/м3 | CD 2017г-2 | ТУ 4215-004-00044440-2017 |  | 06.09.2019 13:17:18 | Россия | Саратовская обл.
177 | 69545-17 | Сигнализаторы загазованности бытовые | СЗ-Б, мод. СЗ-1Б, СЗ-1-1Б, СЗ-2Б, СЗ-2БВ | ООО ПКФ "СарГазКом", г.Саратов | 410047, ул.Танкистов, д.124-а. Тел. (8452) 66-10-79, Факс (845-2) 66-11-36, 66-11-15, www.sargazcom.ru, E-mail: mail@sargazcom.ru | 68186 | 4.12.2022 | 2017 | МП-006/08-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения массовой концентрации оксида углерода или довзрывоопасной концентрации метана и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 2695 от 04.12.17 п.18 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2695 | 4.12.2017 | Пороги срабатывания сигнализации для сигнализатора загазованности метаном, довзрывоопасная концентрация метана, % НКПР 10, 20. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора загазованности метаном, % НКПР ±5 | CD 2017г-4 | ТУ 4215-016-89363468-2017 |  | 06.09.2019 13:17:30 | Россия | Саратовская обл.
178 | 71331-18 | Сигнализаторы загазованности природным газом | СЗ-1ДЛВ-420К | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 70040 | 1.6.2023 | 2018 | РТ-МП-5152-448-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного измерения и контроля довзрывоопасных концентраций метана в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА) | Приказ 1072 от 01.06.18 п.63 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1072 | 1.6.2018 | Диапазон измерений концентрации метана, % НКПР 0...50. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений концентрации метана, % НКПР ±5 | CD 2018г-2 | ЯБКЮ.421453.001 ТУ (ТУ 4215-001-96941919-2007) |  | 06.09.2019 13:17:49 | Россия | Саратовская обл.
179 | 71802-18 | Сигнализаторы загазованности сжиженным газом | СЗ-3, исп. СЗ-3-1ГТ, СЗ-3-1Г, СЗ-3-1АГ, СЗ-3-1АВ, СЗ-3-2Г, СЗ-3Е, СЗ-3ЕВ, СЗ-3ЕР | ООО "Центр Инновационных технологий - Плюс" (ЦИТ-Плюс), г.Саратов | 410010, 1-й Пугачевский поселок, 44б. Тел. (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23, www.cit-td.ru, www.cit-plus.ru, E-mail: cits@overta.ru, info@cit-td.ru | 70538/1 | 9.7.2023 | 2018 | МП-038/04-2018; МП-038/04-2018 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания паров сжиженного углеводородного газа (природного - по ГОСТ 5542-2014, топливного - по ГОСТ Р 52087-2003) в воздухе котельных и других коммунально-бытовых и производственных помещений.В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2439 от 23.11.18). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 2439 от 23.11.18 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2439 | 23.11.2018 | Порог срабатывания сигнализатора (для поверочного компонента бутана), % НКПР: 10; 20. | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности срабатывания сигнализации, % НКПР ±5 | CD 2018г-4, CD 2018г-3 | ТУ 26.51.53-003-96941919-2017 |  | 06.09.2019 13:17:57 | Россия | Саратовская обл.
180 | 27861-14 | Газоанализаторы | АВГ-4, исп. АВГ-4-1, АВГ-4-0, АВГ-4-00, АВГ-4-1-5, АВГ-4-0-5, АВГ-4-00-5 | ООО "ЦИНУС" завода "ГАРО", г.Великий Новгород | 173003, ул.Большая Санкт-Петербургская, 64, тел. (816-2) 940-953, 940-812, E-mail: cinus@novgaro.ru | 54238 | 10.1.2024 | 2019 | МП 242-1662-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27861-08 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 8 от 10.01.19 п.04; Приказ 206 от 26.02.14 п.07 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 8 | 10.1.2019 |  |  | CD 2014г-1 | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ.413311.008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:54:07 | Россия | Новгородская обл.
181 | 27861-14 | Газоанализаторы | АВГ-4, исп. АВГ-4-1, АВГ-4-0, АВГ-4-00, АВГ-4-1-5, АВГ-4-0-5, АВГ-4-00-5 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 54237 | 10.1.2024 | 2019 | МП 242-1662-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27861-08 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 8 от 10.01.19 п.03; Приказ 206 от 26.02.14 п.07 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 8 | 10.1.2019 |  |  | CD 2014г-1 | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ.413311.008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:53:56 | Россия | Москва
182 | 27861-08 | Газоанализаторы | АВГ-4 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 33878 | 1.1.2014 | 2008 | МП 242-0783-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27861-04 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 25.12.08 п.387 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ. 413311. 008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:53:38 | Россия | Москва
183 | 27861-08 | Газоанализаторы | АВГ-4 | ЗАО "Компания "Новгородский завод ГАРО", г.Великий Новгород | 173003, ул.Б.С.-Петербургская, 64, факс (81622) 7-57-09 | 33878/1 аннул | 1.1.2014 | 2014 | МП 242-0783-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27861-04. Заменен в 2014 г. на 27861-14 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 206 от 26.02.14 п.07; 14 от 25.12.08 п.387 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ. 413311. 008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:53:25 | Россия | Новгородская обл.
184 | 27861-04 | Газоанализаторы | АВГ-4 | ЗАО "Компания "Новгородский завод ГАРО", г.Великий Новгород | 173003, ул.Б.С.-Петербургская, 64, факс (81622) 7-57-09 | 19037/1 аннул | 1.11.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.008 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2008 г. на 27861-08 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 25.12.08 п.387; 11 от 28.10.04 п.21 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ413311.008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:53:11 | Россия | Новгородская обл.
185 | 27861-08 | Газоанализаторы | АВГ-4 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 33878/2 аннул | 1.1.2014 | 2014 | МП 242-0783-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27861-04. Заменен в 2014 г. на 27861-14 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 206 от 26.02.14 п.07; 14 от 25.12.08 п.387 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ. 413311. 008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:52:52 | Россия | Москва
186 | 27861-04 | Газоанализаторы | АВГ-4 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 19037 аннул | 1.11.2009 | 2008 | ВЕКМ.413311.008 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2008 г. на 27861-08 | Для измерения объемной доли оксида углерода, суммы углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода и кислорода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей автомобилей, температуры масла автомобильного двигателя, для расчета коэффициента избытка воздуха ? на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой двигателей в соответствии с установленными нормами выбросов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14 от 25.12.08 п.387; 11 от 28.10.04 п.21 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-008-17329247-04 (ВЕКМ413311.008 ТУ) |  | 11.09.2019 9:52:34 | Россия | Москва
187 | 27860-14 | Дымомеры | АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-1, АВГ-1Д-2, АВГ-1Д-3, АВГ-1Д-4 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 54249 | 10.1.2024 | 2019 | МП 242-1671-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27860-04 | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 8 от 10.01.19 п.01; Приказ 206 от 26.02.14 п.18 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 8 | 10.1.2019 |  |  | CD 2014г-1 | ТУ 4215-009-17329247-04 (ВЕКМ.415311.009 ТУ) |  | 11.09.2019 9:52:05 | Россия | Москва
188 | 27860-14 | Дымомеры | АВГ-1Д, исп. АВГ-1Д-1, АВГ-1Д-2, АВГ-1Д-3, АВГ-1Д-4 | ООО "ЦИНУС" завода "ГАРО", г.Великий Новгород | 173003, ул.Большая Санкт-Петербургская, 64, тел. (816-2) 940-953, 940-812, E-mail: cinus@novgaro.ru | 54250 | 10.1.2024 | 2019 | МП 242-1671-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Взамен № 27860-04 | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 8 от 10.01.19 п.02; Приказ 206 от 26.02.14 п.18 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 8 | 10.1.2019 |  |  | CD 2014г-1 | ТУ 4215-009-17329247-04 (ВЕКМ.415311.009 ТУ) |  | 11.09.2019 9:51:54 | Россия | Новгородская обл.
189 | 27860-04 | Дымомеры | АВГ-1Д, мод. АВГ-1Д-1, АВГ-1Д-2, АВГ-1Д-3, АВГ-1Д-4 | ЗАО "Компания "Новгородский завод ГАРО", г.Великий Новгород | 173003, ул.Б.С.-Петербургская, 64, факс (81622) 7-57-09 | 19036/1 аннул | 1.1.2014 | 2014 | ВЕКМ.415311.009 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2014 г. на 27860-14 | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 206 от 26.02.14 п.18; 14д от 25.12.08 п.311; 11 от 28.10.04 п.20 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3, CD 2004г | ТУ 4215-009-17329247-04 (ВЕКМ.415311.009) |  | 11.09.2019 9:51:23 | Россия | Новгородская обл.
190 | 27860-04 | Дымомеры | АВГ-1Д, мод. АВГ-1Д-1, АВГ-1Д-2, АВГ-1Д-3, АВГ-1Д-4 | ЗАО "Альфа-динамика Химавтоматика", г.Москва | 123585, ул.Маршала Тухачевского, 32, корп.2, кв.24, Тел. (495) 799-19-83, 656-77-95, Факс (495) 656-79-84 Юр.адрес: 125459, бульвар Яна Райниса, д.10 | 19036 | 1.1.2014 | 2008 | ВЕКМ.415311.009 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля |  | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 14д от 25.12.08 п.311; 11 от 28.10.04 п.20 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3, CD 2004г | ТУ 4215-009-17329247-04 (ВЕКМ.415311.009) |  | 11.09.2019 9:50:49 | Россия | Москва
191 | 27860-04 | Дымомеры | АВГ-1Д, мод. АВГ-1Д-1, АВГ-1Д-2, АВГ-1Д-3, АВГ-1Д-4 | ООО "Альфа-динамика", г.Москва | 123154, ул.Маршала Тухачевского, 28, корп.2, кв.62 Юр.адрес: 123154, ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2, кв.24; 105066, ул.Новорязанская, д.38, пом.II, комн.1, тел.(495)799-19-83 | 19036/2 аннул | 1.1.2014 | 2014 | ВЕКМ.415311.009 ДЛ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4506 Анализаторы состава выхлопных газов автомобиля | Заменен в 2014 г. на 27860-14 | Для автоматического определения дымности в отработавших газах дизельных двигателей автотранспортных средств, а также для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями на соответствие установленным ГОСТ, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 206 от 26.02.14 п.18; 14д от 25.12.08 п.311 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3, CD 2004г | ТУ 4215-009-17329247-04 (ВЕКМ.415311.009) |  | 11.09.2019 9:50:33 | Россия | Москва
192 | 31212-12 | Измерители дымности | ОМД-21 | ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург | 199406, В.О., ул.Гаванская, 47, корп.Г. Тел/факс (812) 325-5567, 356-0430, 351-7434, 320-6884, www.optec.ru, 199178, Малый проспект В.О., д.58, литер. А, пом. 20Н. Тел./факс (812) 325-55-67, 327-72-22, 320-68-84, E-mail: optec@peteriink.ru | 49140 | 14.12.2017 | 2012 | МП 242-0305-2006 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Взамен № 31212-06 | Для определения дымности отработавших газов дизельных двигателей автотранспортных средств на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями в соответствие с установленными нормами, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1133 от 14.12.12 п.12 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 1133 | 14.12.2012 | Диапазон измерений коэффициент поглощения света k, м^(-1) 0...99,99, коэффициент ослабления света N, % 0...100. | Пределы допускаемой погрешности абсолютной, м^(-1) ±0,05; приведенной, % ±1. | CD 2012г-3 | ИРМБ.413312.022 ТУ |  | 11.09.2019 10:52:50 | Россия | С.-Петербург
193 | 31212-06 | Измерители дымности | ОМД-21 | ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург | 199406, В.О., ул.Гаванская, 47, корп.Г. Тел/факс (812) 325-5567, 356-0430, 351-7434, 320-6884, www.optec.ru, 199178, Малый проспект В.О., д.58, литер. А, пом. 20Н. Тел./факс (812) 325-55-67, 327-72-22, 320-68-84, E-mail: optec@peteriink.ru | 23289 аннул | 1.4.2011 | 2012 | МП-242-0305-06 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4507 СИ дымности автомобильного выхлопа, дымомеры | Заменен в 2012 г. на 31212-12 | Для определения дымности отработавших газов дизельных двигателей автотранспортных средств на станциях технического обслуживания автомобилей и других предприятиях, связанных с ремонтом и регулировкой автомобилей с дизельными двигателями в соответствие с установленными нормами, а также при проверке технического состояния автомобилей органами автоинспекции. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1133 от 14.12.12 п.12; 03 от 02.03.06 п.51 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Диапазон измерений: - коэффициент поглощения света 0...99,99 k,м^(-1); - коэффициент ослабления светового потока 0...100 N %. |  | CD 2006г-1 | ИРМБ. 413312.022 ТУ |  | 11.09.2019 10:52:39 | Россия | С.-Петербург
194 | 18754-12 | Газоанализаторы | Хоббит-Т, исп. Хоббит-ТВ | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 46948 аннул | 26.6.2017 | 2016 | 436-076-2012 МП с изм.1, 2; 436-076-2012 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Взамен № 18754-05. Свидетельство заменено на 46948/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения концентрации токсичных газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, хлора, фтористого водорода, аммиака; горючих газов: водорода и оксида углерода; суммы горючих газов с градуировкой по одному из газов: метану, пропану, гексану, водороду или оксиду углерода, а также диоксида углерода, кислорода и сигнализации о выходе концентрации за установленные пороговые значения их содержания в воздухе рабочей зоны и в газовых средах при различных технологических процессах, в том числе в системах противоаварийной защиты. Взрывозащищенное исп. "Хоббит-ТВ" с блоком искрозащиты.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1570 от 17.10.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1365 от 19.06.17). | ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА) | Приказ 1570 от 17.10.16; Приказ 443 от 26.06.12 п.50 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 443 | 26.6.2012 |  |  | CD 2017г-2, CD 2016г-3, CD 2012г-2 | ТУ 4215-010-46919435-99 (ЛШЮГ.413411.010) |  | 13.09.2019 8:52:38 | Россия | С.-Петербург
195 | 18754-05 | Газоанализаторы | Хоббит-Т | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 20183 аннул | 1.4.2010 | 2012 | МП Тест-С.-Петербург |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Взамен № 18754-99. Заменен в 2012 г. на 18754-12 | Для измерения содержания токсичных газов (оксида углерода СО, сероводорода H2S, диоксида серы SO2, хлора Cl2, фтора F2, фтористого водорода HF, аммиака NH3), кислорода О2 и суммы горючих газов (с градуировкой по метану СН4, пропану С3Н8, гексану С6Н14, водороду Н2 или оксиду углерода СО) в различных сочетаниях и сигнализации о выходе за установленные пороговые значения содержания токсичных газов, кислорода и горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА) | Приказ 443 от 26.06.12 п.50; 04 от 17.03.05 п.96 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2005г | ТУ 4215-010-46919435-99 (ЛШЮГ 413411.010) |  | 13.09.2019 8:52:23 | Россия | С.-Петербург
196 | 18754-12 | Газоанализаторы | Хоббит-Т, исп. Хоббит-ТВ | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 46948/1 аннул | 26.6.2017 | 2017 | 436-076-2012 МП с изм.1, 2; 436-076-2012 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Свидетельство заменено на 46948/2 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения концентрации токсичных газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, хлора, фтористого водорода, аммиака; горючих газов: водорода и оксида углерода; суммы горючих газов с градуировкой по одному из газов: метану, пропану, гексану, водороду или оксиду углерода, а также диоксида углерода, кислорода и сигнализации о выходе концентрации за установленные пороговые значения их содержания в воздухе рабочей зоны и в газовых средах при различных технологических процессах, в том числе в системах противоаварийной защиты. Взрывозащищенное исп. "Хоббит-ТВ" с блоком искрозащиты.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1570 от 17.10.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1365 от 19.06.17). | ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА) | Приказ 1365 от 19.06.17; Приказ 1570 от 17.10.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1570 | 17.10.2016 |  |  | CD 2017г-2, CD 2016г-3, CD 2012г-2 | ТУ 4215-010-46919435-99 (ЛШЮГ.413411.010) |  | 13.09.2019 8:52:14 | Россия | С.-Петербург
197 | 18754-99 | Газоанализаторы | Хоббит-Т | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 6824 аннул | 1.10.2004 | 2005 | МП ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные | Заменен в 2005 г. на 18754-05 | Для измерения содержания токсичных газов (оксида углерода СО, сероводорода H2S, диоксида серы SO2, хлора Cl2, фтора F2, фтористого водорода HF, аммиака NH3), кислорода О2 и суммы горючих газов (с градуировкой по метану СН4, пропану С3Н8, гексану С6Н14, водороду Н2 или оксиду углерода СО) в различных сочетаниях и сигнализации о выходе за установленные пороговые значения содержания токсичных газов, кислорода и горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 04 от 17.03.05 п.96; 14 от 28.09.99 п.25 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Диапазоны измерения, мг/м3 20...100 (СО); 5...30 (H2S); 10...100 (SO2); 1,0...20 (Cl2); 0,03...0,15 (F2); 0,5...2,5(HF); 20...500 (NH3) | Погрешность ±25 %. | CD 1999г | ЛШЮГ 413411.010 ТУ |  | 13.09.2019 8:51:55 | Россия | С.-Петербург
198 | 18754-12 | Газоанализаторы | Хоббит-Т, исп. Хоббит-ТВ | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 46948/2 | 19.6.2022 | 2017 | 436-076-2012 МП с изм.1, 2; 436-076-2012 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4001 Газоопределители, трубки индикаторные, ленты индикаторные |  | Для измерения концентрации токсичных газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, хлора, фтористого водорода, аммиака; горючих газов: водорода и оксида углерода; суммы горючих газов с градуировкой по одному из газов: метану, пропану, гексану, водороду или оксиду углерода, а также диоксида углерода, кислорода и сигнализации о выходе концентрации за установленные пороговые значения их содержания в воздухе рабочей зоны и в газовых средах при различных технологических процессах, в том числе в системах противоаварийной защиты. Взрывозащищенное исп. "Хоббит-ТВ" с блоком искрозащиты.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1570 от 17.10.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1365 от 19.06.17). | ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА) | Приказ 1365 от 19.06.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1365 | 19.6.2017 |  |  | CD 2017г-2, CD 2016г-3, CD 2012г-2 | ТУ 4215-010-46919435-99 (ЛШЮГ.413411.010) |  | 13.09.2019 8:51:46 | Россия | С.-Петербург
199 | 17437-04 | Сигнализаторы | ХОББИТ-F, ХОББИТ-HF | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 18859 | 1.11.2009 | 2004 | МП Тест-Санкт-Петербург |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 17437-98 | Для измерения и сигнализации о превышении установленных предельно допустимых концентраций содержания фтора или фтористого водорода в воздухе, химических производств, местах производства, хранения и применения фтора и фтористого водорода, для контроля воздуха рабочей зоны для обеспечения безопасных условий труда и использования в системах противоаварийной защиты. | ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА) | 10 от 07.10.04 п.157 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2004г | ТУ 4215-011-46919435-98 (ЛШЮГ.413411.011 ТУ) |  | 13.09.2019 8:51:36 | Россия | С.-Петербург
200 | 17437-98 | Сигнализаторы | Хоббит-F/HF, Хоббит-F, Хоббит-HF | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 5101 аннул | 1.7.2003 | 2004 | МП-254-98 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2004 г. на 17437-04 | Для сигнализации об увеличении содержании фтора и (или) фтористого водорода выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны - химических производств, местах хранения и применения фтора и фтористого водорода, для обеспечения безопасных условий труда, а также для использования противоаварийных системах защиты. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 07.10.04 п.157; 10 от 30.06.98 п.58 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Пороги срабатывания сигнализации 1 ПДК и 5 ПДК (1 ПДК фтора =0,03 мг/м3, 1 ПДК фтористого водорода = 0,5 мг/м3) | Погрешность ±25 %. | CD 1998г | ЛШЮГ 413411.011 ТУ |  | 13.09.2019 8:51:21 | Россия | С.-Петербург
201 | 16542-97 | Сигнализаторы содержания аммиака | Хоббит-А | ВИЧП "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, а/я 4 | 2972 | 1.10.2002 | 1997 | ИП-121-96 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для сигнализации об увеличении содержания аммиака выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны - производств, имеющих органические отходы, местах производства, хранения и применения аммиака и т.п. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 09.09.97 п.25 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Пороги срабатывания 1 ПДК и 5 ПДК (1 ПДК= 20 мг/м3) для контроля малых содержаний; 500 мг/м3 и 1500 мг/м3 (0,06 % и 0,19 % об.) для контроля больших содержаний | Погрешность ±25 %. | CD 1997г, 140-98г с.55 | ТУ ЛШЮГ.413411.006 ТУ |  | 13.09.2019 8:51:11 | Россия | С.-Петербург
202 | 16542-97 | Сигнализаторы содержания аммиака | Хоббит-А | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 2972/1 | 1.10.2002 | 1997 | ИП-121-96 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для сигнализации об увеличении содержания аммиака выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны - производств, имеющих органические отходы, местах производства, хранения и применения аммиака и т.п. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 12 от 09.09.97 п.25 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Пороги срабатывания 1 ПДК и 5 ПДК (1 ПДК= 20 мг/м3) для контроля малых содержаний; 500 мг/м3 и 1500 мг/м3 (0,06 % и 0,19 % об.) для контроля больших содержаний | Погрешность ±25 %. | CD 1997г, 140-98г с.55 | ТУ ЛШЮГ.413411.006 ТУ |  | 13.09.2019 8:51:00 | Россия | С.-Петербург
203 | 14435-95 | Сигнализаторы содержания хлора | Хоббит | ВИЧП "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, а/я 4 | 1374 аннул | 1.4.2000 | 1998 | ИП-51-94 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 1998 г. на 14435-98 |  | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 05 от 07.04.98 п.48 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  |  |  | CD 1995г, 102-95г с.51 | ЛШЮГ.413411.003 ТУ |  | 13.09.2019 8:50:50 | Россия | С.-Петербург
204 | 14435-98 | Сигнализаторы содержания хлора | Хоббит | ООО "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, ул.Курчатова, 10; 194223, а/я 4, ул.Гданьская, 18, к.1, лит.Б. Тел/факс (812) 552-29-42, 552-98-31, 591-67-05 www.infogas.ru, E-mail: mail@info.sp.ru, mail@infogas.ru | 3316/1 | 1.5.2003 | 1998 | МП ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для сигнализации об увеличении содержания хлора выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны - хлораторных водопроводных станций, местах ранения и применения хлора и т.п. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 05 от 07.04.98 п.48 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Пороги срабатывания (1 ПДК = 1 мг/м3) ПДК, 1 и 5 или 1 и 10, или 1 и 20 | Погрешность ±25 %. | CD 1998г | ЛШЮГ 413411.003 ТУ |  | 13.09.2019 8:50:39 | Россия | С.-Петербург
205 | 14435-98 | Сигнализаторы содержания хлора | Хоббит | ВИЧП "Информаналитика", г.С.-Петербург | 194223, а/я 4 | 3316 | 1.5.2003 | 1998 | МП ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для сигнализации об увеличении содержания хлора выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны - хлораторных водопроводных станций, местах ранения и применения хлора и т.п. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 05 от 07.04.98 п.48 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Пороги срабатывания (1 ПДК = 1 мг/м3) ПДК, 1 и 5 или 1 и 10, или 1 и 20 | Погрешность ±25 %. | CD 1998г | ЛШЮГ 413411.003 ТУ |  | 13.09.2019 8:50:27 | Россия | С.-Петербург
206 | 21791-01 | Сигнализаторы | СТГ1, исп. СТГ1-1Д10(в), СТГ1-1Д10(о), СТГ1-2Д10(в), СТГ1-2Д10(о), СТГ1-1 Д20(в), СТГ1-1 Д20(о) СТГ1-2Д20(в), СТГ1-2Д20(о) | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 10794 | 1.10.2011 | 2006 | приложение А к СТГ1 ИБЯЛ.413411.034 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении предельно допустимых концентраций оксида углерода и довзрывных концентраций горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе, для применения в помещениях котельных различной мощности, работающих на сжиженном (ГОСТ 20448-90) и природном (ГОСТ 5542-87) газах, а также в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений. | Смоленский ЦСМ (000) | 11 от 28.09.06 п.171; 12 от 11.09.01 п.23 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Сигнальные концентрации: по каналу горючих газов, % НКПР 10; 20; по каналу оксида углерода, мг/м3 20, 100 | Погрешности ±5 % НКПР; ±5 мг/м3. | CD 2006г-2, CD 2001г | ИБЯЛ.413411.034 ТУ-2000 |  | 13.09.2019 9:51:53 | Россия | Смоленская обл.
207 | 29709-05 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-10Б | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 21425 | 1.8.2010 | 2005 | приложение А к ИБЯЛ.413216.040 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутановой смеси) в воздухе, область применения сигнализаторов - невзрывоопасные зоны объектов, поднадзорных Ростехнадзору, и других помещений, в которых используется сжиженный или природный газ. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 11д от 27.07.05 п.58 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Диапазон измерений довзрывоопасных концентраций метана 0...50 % НКПР. | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2005г | ИБЯЛ.413216.040 ТУ |  | 13.09.2019 10:19:41 | Россия | Смоленская обл.
208 | 41617-14 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ10-Б, мод. СГГ10-Б, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-РК | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 56838 | 25.9.2019 | 2014 | ИБЯЛ.413216.047 МП | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 41617-09 | Для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1377 от 25.09.14 п.39 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 1377 | 25.9.2014 | Пороги срабатывания сигнализации "ГАЗ", % НКПР 20 (10; 10 и 20) |  | CD 2014г-3 | ИБЯЛ.413216.047 ТУ |  | 13.09.2019 10:19:27 | Россия | Смоленская обл.
209 | 41617-09 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ10-Б | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 36655 аннул | 1.11.2014 | 2014 | МП ВНИИМС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2014 г. на 41617-14 | Для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе. Область применения сигнализаторов - жилые, бытовые, административные, общественные и производственные помещения, в том числе помещения котельных различной мощности, оборудованные газогорелочными устройствами, работающими на природном (ГОСТ 5542-87) или сжиженном (ГОСТ 20448-90) газах. Для работы совместно с клапанами электромагнитными КЭГ 9720 ИБЯЛ.685181.001 ТУ-2003. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1377 от 25.09.14 п.39; 09д от 08.10.09 п.56 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2009г-2 | ИБЯЛ.413216.047 ТУ |  | 13.09.2019 10:19:19 | Россия | Смоленская обл.
210 | 47099-11 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-6М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 43025 | 18.5.2021 | 2016 | ИБЯЛ.413531.010МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленного порогового значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 583 от 18.05.16 п.26; Приказ 2872 от 16.06.11 п.11 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 583 | 18.5.2016 | Значение порога сигнализации выбирается потребителем, % НКПР 10 и 20. |  | CD 2016г-2, CD 2011г-1 | ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 13.09.2019 10:18:53 | Россия | Смоленская обл.
211 | 22208-01 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20, мод. СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20М, СГГ-20Р, СГГ-20-01, СГГ-20-1М, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-02М, СГГ-20-03К | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 11427 аннул | 1.1.2007 | 2007 | приложение А ИБЯЛ.413531.009 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2007 г. на 22208-07 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, для применения на объектах газового хозяйства, объектах общепромышленного назначения, объектах речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 01 от 18.01.07 п.167; 16 от 18.12.01 п.19 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) |  |  | Диапазон измерения концентрации горючих газов и паров 0...50 % НКПР; объемной доли 0...2,5 % | Погрешность ±5 % НКПР, ±0,25 %. | CD 2001г | ИБЯЛ.413531.009 ТУ - 2001 |  | 13.09.2019 10:18:31 | Россия | Смоленская обл.
212 | 22208-07 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 26618 аннул | 1.2.2012 | 2012 | приложение А ИБЯЛ. 413531.009 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22208-01. Заменен в 2012 г. на 22208-12 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, область применения - объекты газового хозяйства, объекты общепромышленного назначения, объекты речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 127 от 06.03.12 п.04; 01 от 18.01.07 п.167 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2007г-1 | ИБЯЛ.413531.009 ТУ-2001 |  | 13.09.2019 10:18:24 | Россия | Смоленская обл.
213 | 22208-12 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20, мод. СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20Р, СГГ-20-01, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-03К | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 45724 | 6.3.2017 | 2012 | ИБЯЛ.413531.009 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22208-07 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, область применения - объекты газового хозяйства, объекты общепромышленного назначения, объекты речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 127 от 06.03.12 п.04 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 127 | 6.3.2012 | Диапазон сигнальных концентраций сигнализаторов, % НКПР 5...50. | Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности по поверочному компоненту, % НКПР ±5. | CD 2012г-1 | ИБЯЛ.413531.009 ТУ-2001 |  | 13.09.2019 10:18:16 | Россия | Смоленская обл.
214 | 21849-01 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ6М, мод. СГГ6М-П10, СГГ6М-П10Н, СГГ6М-П10С, СГГ6М-В10, СГГ6М-П20, СГГ6М-П20Н, СГГ6М-П20С, СГГ6М-В20 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 10818 | 1.10.2011 | 2006 | приложение А к ИБЯЛ.413531.008 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций горючих газов (метан или пропан - бутановой смеси) в воздухе, для применения в помещениях котельных различной мощности, работающих на сжиженном (ГОСТ 20448-90) и природном (ГОСТ 5542-87) газа, а также в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещениях. | Смоленский ЦСМ (000) | 11 от 28.09.06 п.170; 12 от 11.09.01 п.83 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР 5...19; 15...31 | Погрешность ±5 % | CD 2006г-2, CD 2001г | ИБЯЛ.413431.008 ТУ- 2001 |  | 13.09.2019 10:18:02 | Россия | Смоленская обл.
215 | 16259-97 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-6 мод. 01, 02 | ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. 51-12-42, 51-03-75, факс 52-51-59 | 2779 | 1.6.2002 | 1997 | МП ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для контроля довзрывоопасных концентраций горючих отопительных газов (метана или пропан-бутановой смеси) выраженных в процентах от нижнего контракционного предела распространения пламени и перекрытия газопровода при превышении концентрации контролируемых газов порогового значения. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 08 от 20.05.97 п.18 |  | С | Гершун Михаил Андреевич (ВНИИМ) |  |  | Порог срабатывания сигнализации 10 % от нижнего контракционного предела распространения пламени | Погрешность не более ±6 % НКПР. | CD 1997г, 135-98г с.37 | ИБЯЛ.413531.005-96 ТУ |  | 13.09.2019 10:17:38 | Россия | Смоленская обл.
216 | 67645-17 | Сигнализаторы загазованности | СЗЦ-3-1, СЗЦ-3-2, мод. СЗЦ-3-1, СЗЦ-3-1К, СЗЦ-3-1Р, СЗЦ-3-2, СЗЦ-3-2К, СЗЦ-3-2Р | ООО "ПКФ "Энергосистемы", г.Саратов | 410003, 1-й Глебучев проезд, д.2А; 410003, ул.Кооперативная, 100. Тел./факс: (8452) 740-850 многоканальный, www.systemgaz.ru, E-mail: info@systemgaz.ru | 66189 | 2.6.2022 | 2017 | Приложение Г к ЭСТД.15.000.001 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и сигнализации о превышении заданных пороговых значений оксида углерода и довзрывоопасной концентрации горючих газов в воздухе производственных, котельных и других коммунально-бытовыхпомещений. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 1170 от 02.06.17 п.07 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1170 | 2.6.2017 | Пороги срабатывания сигнализатора: 10% НКПР, 20% НКПР; 20 мг/м3, 100мг/м3. | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора: ±5% НКПР; 5 мг/м3, 25мг/м3 | CD 2017г-2 | ТУ 4215-007-59395956-16 | ООО "Алира", г.Москва | 13.09.2019 11:42:28 | Россия | Саратовская обл.
217 | 42576-09 | Сигнализаторы загазованности | СЗЦ-1, СЗЦ-2 | ООО "ПКФ "Энергосистемы", г.Саратов | 410003, 1-й Глебучев проезд, д.2А; 410003, ул.Кооперативная, 100. Тел./факс: (8452) 740-850 многоканальный, www.systemgaz.ru, E-mail: info@systemgaz.ru | 37643 | 20.2.2020 | 2015 | МП 4215-002-59395936-2009 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического контроля содержания топливных углеводородных газов CnHm (природного - по ГОСТ 5542-87 или сжиженного - по ГОСТ 20448-90) и (или) оксида углерода (СО) по ГОСТ 12.1.005-88, а также для управления (в режиме включено/выключено) внешними устройствами. Область применения - невзрывоопасные зоны котельных, другие производственные, коммунально-бытовые и жилые помещения. | ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ПЭ) (092) (311313 РА) | Приказ 229 от 20.02.15 п.12; 12д от 10.12.09 п.149 |  | С | Константинович Ирина Борисовна (УМ) | 229 | 20.2.2015 | Пороги срабатывания сигнализатора на метан (СН4), %, нижнего концентрационного предела распространения пламени (% НКПР) 10, 20. | Погрешность ±5 % НКПР | CD 2015г-1, CD 2009г-2 | ТУ 4215-002-59395956-2009 |  | 13.09.2019 11:42:17 | Россия | Саратовская обл.
218 | 44423-15 | Датчики-газоанализаторы | ДАХ-М, исп. ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-05Х, ДАХ-М-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 58460/1 | 14.4.2020 | 2017 | ИБЯЛ.413412.005 МП; ИБЯЛ.413412.005 МП с изм.1, 2 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений массовой концентрации одного из вредных веществ (СО, H2S, SO2, НСl, Cl2, NO2, NH3), массовой концентрации одоранта (RSH) в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны и в технологических средах, содержащих углеводороды. В 2016 г. изменено Описание типа (Приказ 348 от 28.03.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2 от 10.01.17). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2 от 10.01.17 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 2 | 10.1.2017 |  |  | CD 2017г-1, CD 2016г-1, CD 2015г-1 | ИБЯЛ.413412.005 ТУ |  | 16.09.2019 12:06:55 | Россия | Смоленская обл.
219 | 44423-15 | Датчики-газоанализаторы | ДАХ-М, исп. ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-05Х, ДАХ-М-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 58460 аннул | 14.4.2020 | 2017 | ИБЯЛ.413412.005 МП; ИБЯЛ.413412.005 МП с изм.1, 2 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 44423-10. Свидетельство заменено на 58460/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывных автоматических измерений массовой концентрации одного из вредных веществ (СО, H2S, SO2, НСl, Cl2, NO2, NH3), массовой концентрации одоранта (RSH) в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны и в технологических средах, содержащих углеводороды. В 2016 г. изменено Описание типа (Приказ 348 от 28.03.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2 от 10.01.17). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2 от 10.01.17; Приказ 348 от 28.03.16; Приказ 444 от 14.04.15 п.18 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 348 | 28.3.2016 |  |  | CD 2017г-1, CD 2016г-1, CD 2015г-1 | ИБЯЛ.413412.005 ТУ |  | 16.09.2019 12:06:30 | Россия | Смоленская обл.
220 | 44423-10 | Датчики-газоанализаторы | ДАХ-М, мод. ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 39966 аннул | 1.8.2015 | 2015 | МП ВНИИМС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2015 г. на 44423-15 | Для непрерывных автоматических измерений массовой концентрации одного из вредных веществ (СО, H2S, SO2, НСl, Cl2, NO2, NH3), массовой концентрации одоранта (RSH) в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны и в технологических средах, содержащих углеводороды. Область применения - контроль параметров воздуха рабочей зоны химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, других отраслей промышленности. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 444 от 14.04.15 п.18; 01д3 от 25.03.10 п.20 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) |  |  |  |  | CD 2010г-1 | ИБЯЛ.413412.005 ТУ |  | 16.09.2019 12:04:56 | Россия | Смоленская обл.
221 | 33749-07 | Датчики-газоанализаторы | ДАХ-М, исп. ДАХ-М-01, ДАХ-М-02, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 26616 | 1.2.2012 | 2007 | приложение А к ИБЯЛ. 413412.005 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного измерения концентрации токсичных газов (СО, H2S, SO2, HCl, Сl, NO2, NH3) и объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 01 от 18.01.07 п.92 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2007г-1 | ИБЯЛ.413412.005 ТУ |  | 16.09.2019 12:04:48 | Россия | Смоленская обл.
222 | 24049-05 | Датчики-газоанализаторы электрохимические | ДАХ | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 20822 | 1.6.2010 | 2005 | приложение А к ИБЯЛ.413412.003 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 24049-02 | Для непрерывного измерения концентрации токсичных газов (СО, H2S, SO2, Cl2, NH3) и объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 08 от 26.05.05 п.149 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) |  |  |  |  | CD 2005г | ИБЯЛ.413412.003 ТУ - 2002 |  | 16.09.2019 12:04:40 | Россия | Смоленская обл.
223 | 24049-02 | Датчики-газоанализаторы электрохимические | ДАХ | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 13802 аннул | 1.1.2008 | 2005 | МП ВНИИМС |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2005 г. на 24049-05 | Для непрерывного измерения концентрации токсичных газов (СО, H2S, SO2, Cl2, NH3) и объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 08 от 26.05.05 п.149; 15 от 24.12.02 п.11 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) |  |  | Диапазоны измерения, мг/м3: СО 0...1500, H2S 0...40, SO2 0...20, Cl2 0...25, NH3 20...6000; О2 0...30 об.доля, %. |  | CD 2002г | ИБЯЛ.424355.003 ТУ-2002 |  | 16.09.2019 12:04:28 | Россия | Смоленская обл.
224 | 72281-18 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 мод. ССС-903МТ18 | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 71038 | 24.8.2023 | 2018 | МП-048/06-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли и массовой концентрации диметиламина и несимметричного диметилгидразина в воздухе рабочей зоны. | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 1809 от 24.08.18 п.99 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1809 | 24.8.2018 |  |  | CD 2018г-3 | ЖСКФ.413425.003 ТУ | ООО "Технологии АСУ", г.Москва | 24.09.2019 13:46:36 | Россия | С.-Петербург
225 | 69131-17 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 (мод. ССС-903, ССС-903М) | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 67762 | 31.10.2022 | 2017 | МП 242-2150-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, объемной доли или массовой концентрации вредных газов, а также объемной доли горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2310 от 31.10.17 п.29 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2310 | 31.10.2017 |  |  | CD 2017г-4 | ЖСКФ.413425.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:46:28 | Россия | С.-Петербург
226 | 65124-16 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903МT | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 63558 | 15.9.2021 | 2016 | МП 242-1979-2016 |  | 1 год - для газоанализаторов с преобразователями газовыми ПГТ-903У, ПГЭ-903У, ПГФ-903У; 3 года - с преобразователями ПГО-903У | 1 год - для газоанализаторов с преобразователями газовыми ПГТ-903У, ПГЭ-903У, ПГФ-903У; 3 года - с преобразователями ПГО-903У | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, объемной доли или массовой концентрации вредных газов, а также довзрывоопасных концентраций или объемной доли горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1316 от 15.09.16 п.11 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1316 | 15.9.2016 |  |  | CD 2016г-3 | ЖСКФ.413425.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:46:16 | Россия | С.-Петербург
227 | 63423-16 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 мод. ССС-903МЕ (HNO3) | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 61731 | 16.3.2021 | 2016 | МП-242-1925-2015 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения массовой концентрации объемной доли) паров азотной кислоты в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 268 от 16.03.16 п.10 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 268 | 16.3.2016 |  |  | CD 2016г-1 | ЖСКФ 413311.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:46:09 | Россия | С.-Петербург
228 | 57655-14 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 мод. ССС-903МЕ | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 55423/1 | 11.6.2019 | 2016 | МП-242-1672-2013 с изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, объемной доли или массовой концентрации вредных газов, а также довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов) в воздухе рабочей зоны.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 1144 от 19.08.16) | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1144 от 19.08.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1144 | 19.8.2016 |  |  | CD 2016г-3, CD 2014г-2 | ЖСКФ 413311.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:45:54 | Россия | С.-Петербург
229 | 57655-14 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 мод. ССС-903МЕ | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 55423 аннул | 11.6.2019 | 2016 | МП-242-1672-2013 с изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 55423/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, объемной доли или массовой концентрации вредных газов, а также довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов) в воздухе рабочей зоны.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 1144 от 19.08.16) | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1144 от 19.08.16; Приказ 964 от 11.06.14 п.11 |  | С | Бирюкова Лия (УМ) | 964 | 11.6.2014 |  |  | CD 2016г-3, CD 2014г-2 | ЖСКФ 413311.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:45:42 | Россия | С.-Петербург
230 | 33549-08 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 32847 аннул | 1.10.2013 | 2012 | МП 242-0728-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 33549-06. Заменен в 2012 г. на 33549-12 | Для измерения объемной доли метана, пропана, гексана, водорода, кислорода, массовой концентрации оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, аммиака и хлора в смеси с азотом или воздухом, область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 534 от 25.07.12 п.15; 10 от 25.09.08 п.206 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | ЖСКФ 413425.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:45:21 | Россия | С.-Петербург
231 | 33549-06 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 26302 аннул | 1.1.2012 | 2008 | МП 242-0407-2006 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2008 г. на 33549-08 | Для измерения объемной доли метана, пропана, гексана, водорода, кислорода, массовой концентрации оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, аммиака и хлора в смеси с азотом или воздухом, область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 25.09.08 п.206; 14д от 14.12.06 п.257 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | ЖСКФ 413425.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:45:11 | Россия | С.-Петербург
232 | 33549-12 | Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные | ССС-903 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 47481 | 25.7.2017 | 2012 | МП 242-1266-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 33549-08 | Для измерения объемной доли горючих газов, водорода, кислорода, диоксида углерода и концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 534 от 25.07.12 п.15 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 534 | 25.7.2012 |  |  | CD 2012г-3 | ЖСКФ 413425.003 ТУ |  | 24.09.2019 13:44:59 | Россия | С.-Петербург
233 | 22994-02 | Датчик | Searchpoint Optima 2 | Фирма "Zellweger Analytics Ltd./Sieger", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate, Pool, Dorset, BH 17 ORZ, United Kingdom | 12433 |  | 2002 | приложение А к РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций бутана в воздухе на объектах нефтехимической промышленности. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 06 от 14.05.02 п.64 | зав.№ QIRSA-001 | Е | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений содержания бутана 0...0,9 % (об); 0...50 % НКПР | Погрешность ±5,0 % НКПР. | CD 2002г | тех.документация фирмы | ЗАО "КОНТЕХЭНЕРГО", г.С.-Петербург | 01.11.2019 11:29:49 | Великобритания | Великобритания
234 | 24165-02 | Датчики концентрации углеводородов инфракрасные стационарные | Searchpoint Optima Plus | Фирма "Zellweger Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate, Pool, Dorset, BH 17 ORZ England, тел. +44(0)1202 676161, факс +44(0) 1202 67 8011 | 13798 | 1.1.2008 | 2002 | приложение А к РЭ НИЦПВ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций углеводородных газов в потенциально опасных зонах при добыче, переработке, хранении и транспортировании газа и нефти. | ГЦИ СИ ОАО "НИЦПВ" (036) (311409 РА) | 15 от 24.12.02 п.131 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений 0...100 % НПВ | Погрешность ±2 %. | CD 2002г | тех.документация фирмы |  | 01.11.2019 11:30:00 | Великобритания | Великобритания
235 | 41022-09 | Датчики концентрации углеводородов инфракрасные стационарные | Searchpoint Optima Plus | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 35812 | 22.8.2019 | 2014 | МП 41022-09 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов во взрывоопасных зонах. Область применения - контроль загазованности воздуха рабочей зоны в газовой, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ "Инверсия" (076) (311322 РА) | Приказ 1294 от 22.08.14 п.30; 08д от 16.07.09 п.223 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1294 | 22.8.2014 |  |  | CD 2014г-2, CD 2009г-2 | тех.документация фирмы | Представительство фирмы "Honeywell Analytics Ltd." в Москве | 01.11.2019 11:30:11 | Великобритания | Великобритания
236 | 61878-15 | Датчики горючих газов стационарные | Searchpoint Optima Plus XTC | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 60089/1 | 13.10.2020 | 2016 | МП-242-1931-2015; МП-242-1931-2015 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов, в воздухе рабочей зоны, а также измерения объемной доли горючих газов в технологических средах.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2058 от 30.12.16). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2058 от 30.12.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 2058 | 30.12.2016 |  |  | CD 2016г-4, CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 01.11.2019 11:30:21 | Великобритания | Великобритания
237 | 61878-15 | Датчики горючих газов стационарные | Searchpoint Optima Plus XTC | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 60089 аннул | 13.10.2020 | 2016 | МП-242-1931-2015; МП-242-1931-2015 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 60089/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов, в воздухе рабочей зоны, а также измерения объемной доли горючих газов в технологических средах.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2058 от 30.12.16). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2058 от 30.12.16; Приказ 1175 от 13.10.15 п.03 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1175 | 13.10.2015 |  |  | CD 2016г-4, CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 01.11.2019 11:30:48 | Великобритания | Великобритания
238 | 65419-16 | Газоанализаторы горючих газов стационарные | Searchpoint Optima Plus XTC | ООО "Систем Сенсор Фаир Детекторс", г.Москва | 121059, ул.Киевская, д.7, Тел.: (495) 937-7982, факс: (495) 937-7983, E-mail: moscow@systemsensor.com | 63868 | 19.10.2021 | 2016 | МП 65419-16 |  | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и передачи информации о концентрациях горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны и технологических средах. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 1611 от 19.10.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1611 | 19.10.2016 |  |  | CD 2016г-3 | ТУ 4215-001-52635653-2016 | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 01.11.2019 11:30:35 | Россия | Москва
239 | 24166-02 | Датчики горючих и токсичных газов стационарные | Sensepoint и Signalpoint | Фирма "Zellweger Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate, Pool, Dorset, BH 17 ORZ England, тел. +44(0)1202 676161, факс +44(0) 1202 67 8011 | 13748 | 1.1.2008 | 2002 | приложение А к РЭ НИЦПВ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного контроля содержания токсичных газов, кислорода (О2) и горючих газов в воздухе рабочей зоны и сигнализации о превышении установленных порогов срабатывания, для применения в нефтеперерабатывающей, химической, газодобывающей, электронной, пищевой и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ОАО "НИЦПВ" (036) (311409 РА) | 15 от 24.12.02 п.132 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазоны измерений: горючих газов 0...100 % НПВ; СО 0...500 ppm; H2S 0...100 ppm; Cl2 0...15 ppm; NO 0...100 ppm; SO2 0...50 ppm; NH3 0...1000 ppm | Погрешность ±5 %. | CD 2002г | тех.документация фирмы |  | 05.11.2019 10:34:58 | Великобритания | Великобритания
240 | 43117-09 | Датчики горючих и токсичных газов стационарные | Sensepoint (Sensepoint, Sensepoint Plus, Sensepoint Pro, Sensepoint RFD, Sensepoint XCD), Signalpoint (Signalpoint, Signalpoint Pro) | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 38359 | 12.12.2019 | 2014 | МП 43117-09 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного контроля содержания токсичных газов, кислорода и довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны и сигнализации о превышении установленных порогов срабатывания. Область применения - в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газодобывающей, угольной, электронной, пищевой и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ "Инверсия" (076) (311322 РА) | Приказ 1983 от 12.12.14 п.06; 13д от 24.12.09 п.144 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1983 | 12.12.2014 |  |  | CD 2014г-3, CD 2009г-3 | тех.документация фирмы |  | 05.11.2019 10:35:10 | Великобритания | Великобритания
241 | 43790-10 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 39248 аннул | 1.4.2015 | 2012 | МП 38-221-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2012 г. на 43790-12 | Для измерения, сигнализации об опасных концентрациях токсичных газов, горючих газов и кислорода в воздухе рабочей зоны и открытых пространств промышленных объектов, хранении и передачи информации о состоянии объекта, ее обработки и отображения. Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические службы. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 398 от 01.06.12 п.54; 01 от 18.03.10 п.246 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2010г-1 | ТУ 4215-001-56795556-2009 |  | 05.11.2019 10:33:47 | Россия | Пермская обл.
242 | 43790-12 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 46693 | 15.5.2022 | 2017 | МП 38-221-2009 с изм.1 и 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 43790-10 | Для измерения, сигнализации об опасных концентрациях токсичных газов, горючих газов и кислорода в воздухе рабочей зоны и открытых пространств промышленных объектов, хранении и передачи информации о состоянии объекта, ее обработки и отображения. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 992 от 15.05.17 п.13; Приказ 398 от 01.06.12 п.54 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 992 | 15.5.2017 |  |  | CD 2017г-2, CD 2012г-2 | ТУ 4215-001-56795556-2009 |  | 05.11.2019 10:33:37 | Россия | Пермская обл.
243 | 71025-18 | Газоанализаторы стационарные | Sensepoint XCL, Sensepoint XRL | Фирма "Honeywell Analytics Asia Pacific Co., Ltd.", Корея | 7F SangAm IT Tower, 434 Worldcup Buk-ro, Maro-gu, Seoul 03922, South Korea Тел.: +82 (0)2 6909 0300, факс: +82 (0)2 2025 0388, E-mail: analytics.ap@honeywell.com | 69713 | 11.5.2023 | 2018 | МП 185-221-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического, непрерывного измерения довзрывоопасной концентрации горючих газов и их смесей, объемной доли кислорода, токсичных газов в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 897 от 11.05.18 п.029 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 897 | 11.5.2018 |  |  | CD 2018г-2 | тех.документация фирмы | АО "Хоневелл", г.Москва | 05.11.2019 10:35:21 | Корея | Корея
244 | 60659-15 | Газоанализаторы портативные | Лидер, мод. Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04 | ООО "Лидер Спецодежда", г.Люберцы | 140011, Московская обл., Новорязанское шоссе, д.1а, пом.2. тел./факс 7(495)-580-77-20, E-mail: info@liga-spec.ru | 58755 | 18.5.2020 | 2015 | МП 2015-1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, массовой концентрации токсичных и углеводородных газов, а также довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002) | Приказ 580 от 18.05.15 п.18 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 580 | 18.5.2015 |  |  | CD 2015г-2 | ТУ 4215-050-1173217202014 |  | 06.11.2019 14:27:51 | Россия | Московская обл.
245 | 73697-18 | Газоанализаторы портативные и газоанализаторы с функцией поиска утечек | Лидер, мод. Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041 и Лидер Т | ООО "ЛидерГазДетектор", г.Москва | 109431, ул.Привольная, д.70, корп.1, этаж 6, пом.XVI ч., комн.2 Тел. (факс): +7 (495) 668-81-05, E-mail: info@lidergd.ru | 72513 | 25.12.2023 | 2018 | МП 73697-18 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли кислорода, массовой концентрации токсичных и углеводородных газов, а также довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ОАО "Центрохимсерт" (081) | Приказ 2735 от 25.12.18 п.01 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2735 | 25.12.2018 |  |  | CD 2018г-4 | ТУ 4215-050-11732172-2014 |  | 06.11.2019 14:28:04 | Россия | Москва
246 | 22208-01 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20, мод. СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20М, СГГ-20Р, СГГ-20-01, СГГ-20-1М, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-02М, СГГ-20-03К | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 11427 аннул | 1.1.2007 | 2007 | приложение А ИБЯЛ.413531.009 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2007 г. на 22208-07 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, для применения на объектах газового хозяйства, объектах общепромышленного назначения, объектах речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 01 от 18.01.07 п.167; 16 от 18.12.01 п.19 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) |  |  | Диапазон измерения концентрации горючих газов и паров 0...50 % НКПР; объемной доли 0...2,5 % | Погрешность ±5 % НКПР, ±0,25 %. | CD 2001г | ИБЯЛ.413531.009 ТУ - 2001 |  | 12.11.2019 16:20:19 | Россия | Смоленская обл.
247 | 22208-07 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 26618 аннул | 1.2.2012 | 2012 | приложение А ИБЯЛ. 413531.009 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22208-01. Заменен в 2012 г. на 22208-12 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, область применения - объекты газового хозяйства, объекты общепромышленного назначения, объекты речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 127 от 06.03.12 п.04; 01 от 18.01.07 п.167 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2007г-1 | ИБЯЛ.413531.009 ТУ-2001 |  | 12.11.2019 16:20:35 | Россия | Смоленская обл.
248 | 22208-12 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20, мод. СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20Р, СГГ-20-01, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-03К | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 45724 | 6.3.2017 | 2012 | ИБЯЛ.413531.009 МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 22208-07 | Для измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций, область применения - объекты газового хозяйства, объекты общепромышленного назначения, объекты речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 127 от 06.03.12 п.04 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 127 | 6.3.2012 | Диапазон сигнальных концентраций сигнализаторов, % НКПР 5...50. | Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности по поверочному компоненту, % НКПР ±5. | CD 2012г-1 | ИБЯЛ.413531.009 ТУ-2001 |  | 12.11.2019 16:20:27 | Россия | Смоленская обл.
249 | 41316-09 | Газоанализаторы стационарные оптические | ГСО-1 | ООО "Метео", г.С.-Петербург | 192148, ул.Седова, д.37 литер А; тел: (812) 448-56-65 (доб.147); факс 448-56-65 (доб.145) | 36197 | 1.10.2014 | 2009 | МП-242-0860-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли метана, пропана или диоксида углерода в воздухе рабочей зоны и преобразования измеряемой величины в унифицированный выходной сигнал. Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 09 от 17.09.09 п.57 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2009г-2 | МАДР.413311.018 ТУ |  | 12.11.2019 16:18:28 | Россия | С.-Петербург
250 | 53085-13 | Газоанализаторы стационарные оптические | ГСО-Р, МГСО-Р | ООО "Метеоспецприбор-Р", г.С.-Петербург | 198095, Митрофаньевское шоссе, д.2 кор.9 лит.В пом. 5Н, тел.: 8 (812) 702 07 39, факс: 8 (812) 702 07 39, E-mail: meteo@meteo-spb.ru | 50275 | 25.3.2018 | 2013 | МП 242-1478-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли или довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана, этана, пропана, н-бутана, изобутана, циклопентана, н-пентана, гексана, паров метанола, паров этанола) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 311 от 25.03.13 п.47 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 311 | 25.3.2013 |  |  | CD 2013г-1 | МТЛР.413311.003 ТУ |  | 12.11.2019 16:19:06 | Россия | С.-Петербург
251 | 53539-13 | Сигнализаторы горючих газов и паров | СГГ-20Микро, мод. СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-04, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-М, СГГ-20Микро-01М, СГГ-20-Микро-02М, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-04 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 50801 | 17.5.2018 | 2013 | ИБЯЛ.413531.012МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 509 от 17.05.13 п.26 |  | С | Радюхин Валерий Степанович (ВНИИМС) | 509 | 17.5.2013 |  |  | CD 2013г-1 | ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 52931-2008 |  | 12.11.2019 16:20:42 | Россия | Смоленская обл.
252 | 59943-15 | Газоанализаторы стационарные оптические | ГСО-Р1, МГСО-Р1 | ЗАО "Метеоспецприбор", г.С.-Петербург | 192148, ул.Седова, д.37, литер А, тел. (812) 448-56-65 (доб.222), Факс 702-07-39 | 57956/1 | 13.2.2020 | 2016 | МП-242-1803-2014; МП-242-1986-2016 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли или довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров горючих жидкостей, а также объемной доли диоксида углерода в воздухе рабочей зоны.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 896 от 11.07.16). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 896 от 11.07.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 896 | 11.7.2016 |  |  | CD 2016г-2, CD 2015г-1 | КБРЕ.413311.006 ТУ |  | 12.11.2019 16:19:15 | Россия | С.-Петербург
253 | 59943-15 | Газоанализаторы стационарные оптические | ГСО-Р1, МГСО-Р1 | ЗАО "Метеоспецприбор", г.С.-Петербург | 192148, ул.Седова, д.37, литер А, тел. (812) 448-56-65 (доб.222), Факс 702-07-39 | 57956 аннул | 13.2.2020 | 2016 | МП-242-1803-2014; МП-242-1986-2016 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 57956/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения объемной доли или довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров горючих жидкостей, а также объемной доли диоксида углерода в воздухе рабочей зоны.В 2016 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 896 от 11.07.16). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 896 от 11.07.16; Приказ 194 от 13.02.15 п.69 |  | С | Константинович Ирина Борисовна (УМ) | 194 | 13.2.2015 |  |  | CD 2016г-2, CD 2015г-1 | КБРЕ.413311.006 ТУ |  | 12.11.2019 16:19:27 | Россия | С.-Петербург
254 | 60935-15 | Сигнализаторы горючих газов | СГГ-20Микро, мод. СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-02ГД | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 59068 | 17.6.2020 | 2015 | ИБЯЛ.413531.012МП | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 712 от 17.06.15 п.27 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 712 | 17.6.2015 |  |  | CD 2015г-2 | ИБЯЛ.413531.012ТУ |  | 12.11.2019 16:20:49 | Россия | Смоленская обл.
255 | 65884-16 | Газоанализаторы стационарные оптические | СГОЭС мод. СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11 | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 64353 | 7.12.2021 | 2016 | МП-242-2043-2016 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в смеси с воздухом или азотом, а также передачи измерительной информации внешним устройствам в аналоговой и цифровой форме. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1868 от 07.12.16 п.40 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1868 | 7.12.2016 |  |  | CD 2016г-4 | ЖСКФ.413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:40:42 | Россия | С.-Петербург
256 | 59942-15 | Газоанализаторы стационарные оптические | СГОЭС мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2 | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 57955/1 аннул | 13.2.2020 | 2017 | МП-242-1827-2014 с изм.1, МП-242-1827-2014 с изм.1, 2 | Раздел эксплуатационной документации | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 57955/2 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе и паров нефтепродуктов, в смеси с воздухом или азотом, а также передачи измерительной информации внешним устройствам в аналоговой и цифровой форме.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 1143 от 19.08.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 505 от 10.03.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 505 от 10.03.17; Приказ 1143 от 19.08.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1143 | 19.8.2016 |  |  | CD 2017г-1, CD 2016г-3, CD 2015г-1 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:57 | Россия | С.-Петербург
257 | 59942-15 | Газоанализаторы стационарные оптические | СГОЭС мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2 | АО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 Тел./факс +7 (81371) 91-825, 21-407, +7 (812) 347-88-34, www.esp.com.ru, E-mail: info@esp.com.ru | 57955/2 | 13.2.2020 | 2017 | МП-242-1827-2014 с изм.1, МП-242-1827-2014 с изм.1, 2 | Раздел эксплуатационной документации | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе и паров нефтепродуктов, в смеси с воздухом или азотом, а также передачи измерительной информации внешним устройствам в аналоговой и цифровой форме.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 1143 от 19.08.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 505 от 10.03.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 505 от 10.03.17 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 505 | 10.3.2017 |  |  | CD 2017г-1, CD 2016г-3, CD 2015г-1 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:45 | Россия | С.-Петербург
258 | 59942-15 | Газоанализаторы стационарные оптические | СГОЭС мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 57955 аннул | 13.2.2020 | 2016 | МП-242-1827-2014 с изм.1, МП-242-1827-2014 с изм.1, 2 | Раздел эксплуатационной документации | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 57955/1 в связи с изменением формы собственности изготовителя | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе и паров нефтепродуктов, в смеси с воздухом или азотом, а также передачи измерительной информации внешним устройствам в аналоговой и цифровой форме.В 2016 г. изменена Методика поверки (Приказ 1143 от 19.08.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 505 от 10.03.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1143 от 19.08.16; Приказ 194 от 13.02.15 п.68 |  | С | Константинович Ирина Борисовна (УМ) | 194 | 13.2.2015 |  |  | CD 2017г-1, CD 2016г-3, CD 2015г-1 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:35 | Россия | С.-Петербург
259 | 56611-14 | Газоанализаторы | СГОЭС-М, СГОЭС (исп. СГОЭС орто-ксилол, СГОЭС пара-ксилол, СГОЭС гептан, СГОЭС изопропанол, СГОЭС этилбензол, СГОЭС циклогексан, СГОЭС нефтепродукты) | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 54248 | 26.2.2019 | 2014 | МП-242-1636-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана, циклогексана, гептана, этана, этилена, пропилена, паров ацетона, бензола, этилбензола, толуола, ксилола, метилтретбутилового эфира, этилового, метилового или изопропилового спиртов в смеси с азотом или воздухом, а также для контроля загазованности рабочей зоны парами реальных промышленно-используемых продуктов нефтепереработки. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 206 от 26.02.14 п.17 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 206 | 26.2.2014 |  |  | CD 2014г-1 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:25 | Россия | С.-Петербург
260 | 55450-13 | Газоанализаторы | СГОЭС-М11 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 52951 | 5.11.2018 | 2013 | МП-242-1561-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана, циклогексана, гептана, этана, этилена, пропилена, паров ацетона, бензола, этилбензола, толуола, ксилола, метилтретбутилового эфира, этилового, метилового или изопропилового спиртов в смеси с азотом или воздухом, а также для контроля загазованности воздуха рабочей зоны парами реальных промышленно-используемых продуктов нефтепереработки. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1263 от 05.11.13 п.69 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1263 | 5.11.2013 |  |  | CD 2013г-3 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:16 | Россия | С.-Петербург
261 | 32808-06 | Газоанализаторы | СГОЭС, исп. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС бутан, СГОЭС изобутан, СГОЭС пентан, СГОЭС циклопентан, СГОЭС гексан, СГОЭС этанол | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 25386 аннул | 1.10.2011 | 2009 | МП 242-0378-2006 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2009 г. на 32808-09 | Для измерения довзрывоопасных концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана и паров этилового спирта в смеси с азотом или воздухом, область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок вблизи технологического оборудования насосных станций магистральных газо- и нефтепроводов, резервуарных парков, наливных эстакад. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 09д от 08.10.09 п.233; 11 от 28.09.06 п.117 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2006г-2 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:39:04 | Россия | С.-Петербург
262 | 32808-11 | Газоанализаторы | СГОЭС | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 42928 | 16.6.2016 | 2011 | МП-242-1147-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32808-09 | Для измерения довзрывоопасных концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана и паров этилового спирта в смеси с азотом или воздухом, область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок вблизи технологического оборудования насосных станций магистральных газо- и нефтепроводов, резервуарных парков, наливных эстакад. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2871 от 16.06.11 п.07 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 2871 | 16.6.2011 |  |  | CD 2011г-1 | ЖСКФ 413311.002 ТУ | ЗАО "Электронстандарт-прибор", г.С.-Петербург | 15.11.2019 13:38:57 | Россия | С.-Петербург
263 | 32808-09 | Газоанализаторы | СГОЭС | ЗАО "Электронстандарт-Прибор", г.С.-Петербург | 192286, пр.Славы, 35, корп.2 | 36654 | 1.11.2014 | 2011 | МП-242-0885-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32808-06. В 2011 г. внесен № 32808-11 | Для измерения довзрывоопасных концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана и паров этилового спирта в смеси с азотом или воздухом, область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок вблизи технологического оборудования насосных станций магистральных газо- и нефтепроводов, резервуарных парков, наливных эстакад. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2871 от 16.06.11 п.07; 09д от 08.10.09 п.233 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2009г-2 | ЖСКФ 413311.002 ТУ |  | 15.11.2019 13:38:46 | Россия | С.-Петербург
264 | 56437-14 | Газоанализаторы | Drager X-am 5100 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 54046 | 13.9.2023 | 2018 | МП 242-1605-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли хлористого водорода, фтористого водорода, гидразина и 1,1 - диметилгидразина. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1939 от 13.09.18 п.22; Приказ 106 от 12.02.14 п.03 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1939 | 13.9.2018 |  |  | CD 2018г-3, CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 13.11.2019 13:41:39 | Германия | Германия
265 | 56436-14 | Газоанализаторы | Drager X-am 2500 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 54045 | 12.2.2019 | 2014 | МП 242-1604-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, вредных газов (сероводород, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота) и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздушных средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 106 от 12.02.14 п.02 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 106 | 12.2.2014 |  |  | CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 13.11.2019 13:41:25 | Германия | Германия
266 | 54033-13 | Газоанализаторы | Drager X-am 7000 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 51358 | 27.4.2023 | 2018 | МП-242-1434-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, вредных газов и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздушных средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 828 от 27.04.18 п.07; Приказ 692 от 02.07.13 п.13 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 828 | 27.4.2018 |  |  | CD 2018г-2, CD 2013г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.11.2019 13:41:13 | Германия | Германия
267 | 57311-14 | Датчики газов электрохимические | Drager Polytron 3000/ Drager Polytron 7000 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 55036/1 | 26.3.2024 | 2019 | МП-242-1655-2013, МП-242-1655-2013 с изм.1 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного измерения объемной доли кислорода и вредных газов и паров в воздушных средах.В 2016 г. изменено Описание типа (Приказ 604 от 23.05.16).В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 393 от 01.03.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 643 от 26.03.19 п.19; Приказ 393 от 01.03.17 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 643 | 26.3.2019 |  |  | CD 2019г-1, CD 2017г-1, CD 2016г-2, CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 13.11.2019 13:40:48 | Германия | Германия
268 | 56436-14 | Газоанализаторы | Drager X-am 2500 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 54045 | 12.2.2019 | 2014 | МП 242-1604-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, вредных газов (сероводород, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота) и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздушных средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 106 от 12.02.14 п.02 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 106 | 12.2.2014 |  |  | CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:23:31 | Германия | Германия
269 | 76143-19 | Приборы контрольно-измерительные | Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 75067 | 13.9.2024 | 2019 | ИЦРМ-МП-119-19 |  | 1 год | 1 год | 30 Измерения давления, вакуумные измерения | 3026 Поверочные установки избыточного давления |  |  | ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА) | Приказ 2138 от 13.09.19 п.082 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2138 | 13.9.2019 |  |  |  |  | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:23:00 | Германия | Германия
270 | 69363-17 | Газоанализаторы портативные | Drager X-am 2500 тип MQG 0011 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 68002 | 20.11.2022 | 2017 | МП 205-20-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений содержания кислорода, вредных газов (сероводород, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота) и довзрывоопасных концентраций углеводородов и других горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2536 от 20.11.17 п.25 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 2536 | 20.11.2017 |  |  | CD 2017г-4 | тех. документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:22:48 | Германия | Германия
271 | 61338-15 | Фурье-спектрометры инфракрасные | TANGO-T | Фирма "Bruker Optik GmbH", Германия | D-76275 Ettlingen, Rudolf-Plank Str., 23 Germany, тел.(0 72 43) 504-600, факс (0 72 43) 50-6984 www.bruker.com, E-mail: optik@bruker.de, info.bopt.de@bruker.com | 59515 | 19.8.2020 | 2015 | МП 016.Д4-15 |  | 1 год | 1 год | 37 Оптические и оптико-физические измерения | 3730 Спектрометры, спектрорадиометры |  | Для измерения оптических спектров пропускания органических и неорганических веществ по шкале волновых чисел в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне. | ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003) | Приказ 966 от 19.08.15 п.02 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 966 | 19.8.2015 |  |  | CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Брукер", г.Москва | 28.11.2019 10:22:41 | Германия | Германия
272 | 52655-13 | Фурье-спектрометры | TANGO-R | Фирма "Bruker Optik GmbH", Германия | D-76275 Ettlingen, Rudolf-Plank Str., 23 Germany, тел.(0 72 43) 504-600, факс (0 72 43) 50-6984 www.bruker.com, E-mail: optik@bruker.de, info.bopt.de@bruker.com | 49788 | 30.1.2023 | 2018 | МП 85.Д4-12 |  | 1 год | 1 год | 37 Оптические и оптико-физические измерения | 3730 Спектрометры, спектрорадиометры |  | Для измерения оптических спектров отражения в инфракрасном (ИК) диапазоне, для производственного анализа спектров отражения твердых тел и порошков. | ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003) | Приказ 169 от 30.01.18 п.01; Приказ 95 от 08.02.13 п.01 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 169 | 30.1.2018 | Спектральный диапазон в стандартной комплектации, см^(-1) (мкм) 11500...4000, (0,870...2,500) |  | CD 2018г-1, CD 2013г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Брукер", г.Москва | 28.11.2019 10:22:10 | Германия | Германия
273 | 71102-18 | Газоанализаторы портативные | BW GasAlert мод. MicroClip XL, MicroClip X3 | ООО "Систем Сенсор Технологии", с.Казинка | 399071, Липецкая обл., Грязинский р-он, терр. ОЭЗ ППТ Липецк Тел.: +7 (4742) 51-79-06, +7 (4742) 51-79-07 | 69798 | 11.5.2023 | 2018 | МП 71102-18 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода (O2), сероводорода (H2S), оксида углерода (CO) и довзрывоопасной концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации о превышении измеряемой величины установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 897 от 11.05.18 п.111 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 897 | 11.5.2018 |  |  | CD 2018г-2 | ТУ 4215-002-42107002-2017 | АО "Хоневелл", г.Москва | 28.11.2019 10:03:11 | Россия | Липецкая обл.
274 | 68988-17 | Газоанализаторы портативные | BW мод. GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip, Clip Real Time, Clip4 | Фирма "Honeywell International Inc.", США; заводы-изготовители: "Ademco de Juarez, S. de R.L. de C.V.", Мексика; "Rae Systems (Shanghai) Inc.", Китай; "Honeywell Analytics Asia Pacific Co. Ltd.", Корея | 115 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950; Ave Valle del Cedro No. 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chihuahua CP 32574; 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815; 7F SangAm IT Tower, 434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03922 | 67612 | 24.10.2022 | 2017 | МП 205-13-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли токсичных газов и кислорода, довзрывоопасной концентрации горючих газов (кроме моделей GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, Clip, Clip Real Time) в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, а также для сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2247 от 24.10.17 п.06 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 2247 | 24.10.2017 |  |  | CD 2017г-4 | тех.документация фирмы | АО "Хоневелл", г.Москва | 28.11.2019 10:03:03 | США | США
275 | 65420-16 | Газоанализаторы портативные | BW GasAlert мод. MicroClip XL, MicroClip X3 | ООО "Систем Сенсор Фаир Детекторс", г.Москва | 121059, ул.Киевская, д.7, Тел.: (495) 937-7982, факс: (495) 937-7983, E-mail: moscow@systemsensor.com | 63869 | 19.10.2021 | 2016 | МП 65420-16 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода (O2), сероводорода (H2S), оксида углерода (CO) и довзрывоопасной концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны, а для также сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 1611 от 19.10.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1611 | 19.10.2016 |  |  | CD 2016г-3 | ТУ 4215-002-52635653-2016 | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 28.11.2019 10:02:53 | Россия | Москва
276 | 63828-16 | Газоанализаторы портативные | BW GasAlert мод. MicroClip X3, Clip Real Time | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 62164 | 25.4.2021 | 2016 | МП 63828-16 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли токсичных газов и кислорода, довзрывоопасной концентрации горючих газов (только у модели MicroClip X3) в воздухе рабочей зоны, а для также сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 467 от 25.04.16 п.58 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 467 | 25.4.2016 |  |  | CD 2016г-2 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 28.11.2019 10:02:44 | Великобритания | Великобритания
277 | 61530-15 | Газоанализаторы портативные | BW мод. GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 59725 | 11.9.2020 | 2015 | МП 61530-15 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения объемной доли газов и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1089 от 11.09.15 п.04 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 1089 | 11.9.2015 |  |  | CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 28.11.2019 10:02:36 | Великобритания | Великобритания
278 | 49374-12 | Газоанализаторы портативные | GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme(CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip(CA-GP), GasAlertMicro Clip XT(CA-GPT), GasAlertMicro5(CA-GS), GasAlertMicro 5 PID(CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR(CA-GSIR)) | Фирма "BW Technologies by Honeywell", Канада | BW Technologies by Honeywell, 2840-2 Avenue S.E., Calgary, Alberta, Canada Т2А 7Х9 | 45890 | 26.3.2017 | 2012 | МП 07-221-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного измерения содержания в воздухе рабочей зоны опасных газов и подачи предупреждающей сигнализации при превышении установленных пороговых значений опасных концентраций вредных компонентов. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 173 от 26.03.12 п.36 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 173 | 26.3.2012 |  |  | CD 2012г-1 | тех.документация фирмы | ООО "ЭРИС КИП", Пермский край, г.Чайковский | 28.11.2019 10:02:28 | Канада | Канада
279 | 45417-10 | Газоанализаторы портативные | GasAlert (GasAlertMax XT II, GasAlertQuattro) | Фирма "BW Technologies by Honeywell", Канада | BW Technologies by Honeywell, 2840-2 Avenue S.E., Calgary, Alberta, Canada Т2А 7Х9 | 41063 | 1.8.2015 | 2010 | МП 40-221-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны, измерений объемной доли потенциально опасных газов (до 4-х) и сигнализации о превышении концентрации установленных порогов сигнализации. Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства (водоканалы, коллекторы, котельные, теплосети, водозаборы и др.), службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические службы. Газоанализаторы могут применяться в других отраслях промышленности в соответствии с маркировкой ПБ 05-618-03 и ПБ 03-533-03, регламентирующих применение электрооборудования в подземных выработках рудников и шахт, опасных по газу и (или) пыли, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно маркировке и гл. 7.3 ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-9б). | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | 03д2 от 29.07.10 п.476 |  | С | Казанцев Вячеслав Васильевич (УНИИМ) |  |  |  |  | CD 2010г-2 | тех.документация фирмы | ООО "ЭРИС", г.Чайковский, Пермский край | 28.11.2019 10:02:20 | Канада | Канада
280 | 36254-07 | Детекторы газов | GasAlert (GasAlertClip Extreme, GasAlert 100, GasAlert Extreme, GasAlertClip 3 Extreme, GasAlertMicro 5, GasAlertMicro 5 PID, GasAlertMicro, GasAlertMicroClip) | Фирма "BW Technologies by Honeywell", Канада | BW Technologies by Honeywell, 2840-2 Avenue S.E., Calgary, Alberta, Canada Т2А 7Х9 | 29694 | 1.12.2012 | 2007 | МП "Инверсия" |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны, измерений концентрации одного из потенциально опасных газов и паров и подачи сигнализации при превышении контролируемым газом установленных порогов сигнализации, могут применяться в следующих отраслях промышленности: предприятия газодобычи и газоперерабатывающие заводы, предприятия сферы трубопроводного транспорта, химические предприятия, металлургические комбинаты, сфера жилищно-коммунального хозяйства: водоканалы, коллекторы, котельные, теплосети, водозаборы и др., телекоммуникационные предприятия, производство бумаги и целлюлозы, пищевая промышленность и хладокомбинаты, горнодобывающая промышленность, железнодорожные и транспортные компании, а также ряд других отраслей. В том числе опасных возможностью внезапных выбросов в соответствии с маркировкой и ПБ 05-618-03 и ПБ 03-533-03, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно маркировке и гл. 7.3 ПУЗ и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЗК 60079-14-96). | ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ "Инверсия" (076) (311322 РА) | 13 от 29.11.07 п.21 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | ООО "Эрис", г.Чайковский, Пермская обл. | 28.11.2019 10:02:10 | Канада | Канада
281 | 26373-04 | Газоанализаторы | Анкат-7631М | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 16916 | 1.1.2014 | 2008 | Приложение А к ИБЯЛ.413411.039 РЭ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения массовой концентрации токсичных газов (CO, H2S, Cl2, NH3, SO2, NO2) и объемной доли кислорода (О2) в воздухе взрывоопасных зон помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации об увеличении (уменьшении) массовой концентрации токсичных газов (объемной доли кислорода) относительно установленных пороговых значений на объектах народно-хозяйственного назначения, объектах речного и морского транспорта. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | 14д2 от 25.12.08 п.371; 02 от 10.02.04 п.24 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2008г-3, CD 2004г | ИБЯЛ.413411.039 ТУ-2003 |  | 28.11.2019 9:40:51 | Россия | Смоленская обл.
282 | 57037-14 | Газоанализаторы портативные одноканальные | Tango TX1 | Фирма "Industrial Scientific Corporation", США | 1001 Oakdale Road, Oakdale, PA 15071-1500 USA, www.indsci.com; 1 Life Way Pittsburgh, PA 15205-7500, USA, E-mail: info@indsci.com | 54735 | 8.4.2019 | 2014 | МП-242-1673-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли одного из вредных газов: оксид углерода, сероводород, диоксид азота или диоксид серы в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 460 от 08.04.14 п.27 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 460 | 8.4.2014 |  |  | CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО НПК "Ольдам", г.Москва | 27.11.2019 10:57:18 | США | США
283 | 8728-82 | Интерферометры шахтные | ШИ-11 | Оптико-механический завод, г.Азов | 346740, Ростовская обл., ул.Промышленная, 6. Тел. 3-07-67 | нет |  | 1982 |  |  | - | - | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для определения концентраций метана и углекислого газа в рудничном воздухе проветриваемых горных выработок шахт | - | 1982 |  | С | - |  |  |  |  | 65-83г с.66 | ТУ 3-3.205-82 |  | 27.11.2019 10:56:05 | Россия | Ростовская обл.
284 | 26653-04 | Газоанализаторы портативные | PULSAR+ | Фирма "MSA", США | P.O. Box 427, Pittsburg, Pennsylvania 15230, USA (1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township PA 16066) www.msanet.com | 17209 | 1.4.2009 | 2004 | Приложение А к РЭ ВНИИМ |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного измерения объемной доли сероводорода (H2S), оксида углерода (СО) или кислорода (О2) в зависимости от калибровки датчика, для контроля воздуха рабочей зоны в различных отраслях промышленности на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 04 от 30.03.04 п.100 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  | Диапазоны измерения: О 2 0...25 %; СО 0...500 ppm; H2S 0...200 ppm | Погрешность ±0,5 %; ±2 ppm; ±1,5 ppm. | CD 2004г | тех.документация фирмы |  | 22.11.2019 11:41:53 | США | США
285 | 35823-07 | Сигнализаторы портативные | ALTAIR, исп. ALTAIR О2, ALTAIR H2S, ALTAIR СО | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 29143 | 3.11.2022 | 2017 | МП 242-0482-07 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для контроля объемной доли: -токсичных газов: сероводород (H2S), оксид углерода (СО); - кислорода (О2). Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2368 от 03.11.17 п.07; Приказ 1109 от 13.12.12 п.04; 10 от 13.09.07 п.90 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 2368 | 3.11.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2012г-3, CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | Фирма MSA AUER GmbH, Германия | 22.11.2019 11:35:20 | США | США
286 | 35825-07 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR PRO, исп. ALTAIR PRO СО, ALTAIR PRO H2S, ALTAIR PRO Cl2, ALTAIR PRO NН3 | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 29145 | 3.11.2022 | 2017 | МП-242-0519-07 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения концентрации: - токсичных газов: сероводород (H2S), оксид углерода (СО), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SО2), аммиак (NН3 ), хлор (Cl2), цианистый водород (HCN), фосфин (РНЗ ) ;- кислорода (O2). Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2368 от 03.11.17 п.06; Приказ 1109 от 13.12.12 п.05; 10 от 13.09.07 п.92 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 2368 | 3.11.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2012г-3, CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | Фирма MSA AUER GmbH, Германия | 22.11.2019 11:34:52 | США | США
287 | 66593-17 | Газоанализаторы | СЕАН-П, мод. СЕАН-П1, СЕАН-П2, СЕАН-П3, СЕАН-П4, СЕАН-П5 | ООО "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология", г.Москва | 107005, Плетешковский пер., 22, тел.(495) 150-83-30, 152-04-88, факс 923-00-52, Тел/факс (495) 152-41-91; 125171, ул.Космонавта Волкова, 6а; 121351, ул.Молодогвардейская, 61, стр.20, а/я 95, Тел./факс: +7(495) 789-85-59; +7(499) 678-02-12 www.chromdet.ru, E-mail: info@safeair.ru | 65102 | 17.2.2022 | 2017 | ЯРКГ.413410.003МП |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений массовой концентрации аммиака, хлора, оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, объемной доли кислорода, диоксида углерода, горючих газов в воздухе рабочей зоны и сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных порогов. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 285 от 17.02.17 п.31 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 285 | 17.2.2017 |  |  | CD 2017г-1 | ТУ 4215-030-11269194-15 (ЯРКГ.413410.003 ТУ) |  | 22.11.2019 11:24:27 | Россия | Москва
288 | 37314-08 | Приборы для приготовления газовоздушных смесей | ОО-4 | НП РУП "Белгазтехника", Беларусь, г.Минск | 220015, ул.Гурского, 30, Тел. 251-75-61, факс 251-73-23, www.belgastechnika.by, E-mail: marketing@belgastechnika.by | 51942 | 23.12.2019 | 2018 | МРБ МП 1708-2007 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3129 Установки газоаналитические, газосмесительные, поверочные, генераторы газов |  | Для приготовления смесей горючих газов (природного или сжиженного) с воздухом и измерения объемной доли горючих газов в приготовленной газовоздушной смеси. Область применения - службы и предприятия газовой отрасли. Может эксплуатироваться вне взрывоопасной и пожароопасной зоны коммунально-бытовых зданий и рабочих помещений. | Госстандарт Беларуси (999) | Приказ 1110 от 07.06.18 п.04; Приказ 921 от 16.08.13 п.05 |  | С | Соколова Ольга Николаевна (ВНИИМС) | 1110 | 7.6.2018 | Диапазон измерения объемной доли горючих газов в приготавливаемых смесях, %: природного газа в воздухе (по метану) 0,5...2,5; сжиженного углеводородного газа в воздухе (по пропану) 0,2...1,0. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли, %: природного газа в воздухе (по метану) ±0,25; сжиженного углеводородного газа в воздухе (по пропану) ±0,10 | CD 2018г-2, CD 2013г-2, CD 2008г-1 | ТУ РБ 100270876.131-2007 |  | 19.11.2019 15:40:40 | Беларусь | Беларусь
289 | 56436-14 | Газоанализаторы | Drager X-am 2500 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 54045 | 12.2.2019 | 2014 | МП 242-1604-2013 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, вредных газов (сероводород, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота) и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздушных средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 106 от 12.02.14 п.02 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 106 | 12.2.2014 |  |  | CD 2014г-1 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:23:31 | Германия | Германия
290 | 76143-19 | Приборы контрольно-измерительные | Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 75067 | 13.9.2024 | 2019 | ИЦРМ-МП-119-19 |  | 1 год | 1 год | 30 Измерения давления, вакуумные измерения | 3026 Поверочные установки избыточного давления |  |  | ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА) | Приказ 2138 от 13.09.19 п.082 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2138 | 13.9.2019 |  |  |  |  | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:23:00 | Германия | Германия
291 | 69363-17 | Газоанализаторы портативные | Drager X-am 2500 тип MQG 0011 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 68002 | 20.11.2022 | 2017 | МП 205-20-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений содержания кислорода, вредных газов (сероводород, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота) и довзрывоопасных концентраций углеводородов и других горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2536 от 20.11.17 п.25 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 2536 | 20.11.2017 |  |  | CD 2017г-4 | тех. документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 18.11.2019 16:22:48 | Германия | Германия
292 | 68441-17 | Системы измерительные газоаналитические | RAE Systems мод. Meshguard | Фирма "RAE Systems Inc.", США, завод-изготовитель "RAE Systems (Shanghai) Inc.", Китай | 3775 North First Street, San Jose, CA 95134; 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815 www.raesystems.com, E-mail: RAE-tech@honeywell.com | 67038 | 30.8.2022 | 2017 | МП 12-221-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывных автоматических измерений довзрывоопасной концентрации горючих газов и их смесей, объемной доли кислорода и концентрации токсичных газов в воздухе рабочей зоны, и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 1828 от 30.08.17 п.13 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1828 | 30.8.2017 |  |  | CD 2017г-3 | тех.документация фирмы | АО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:46:20 | США | США
293 | 69557-17 | Газоанализаторы портативные фотоионизационные | MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000, ppbRAE 3000 | Фирма "Honeywell International Inc.", США; производственная площадка: фирма "RAE Systems (Shanghai) Inc.", Китай | 115 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, USA www.honeywellanalytics.com; 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815 | 68198 | 4.12.2022 | 2017 | МП-242-2165-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли и массовой концентрации вредных газов (в том числе - паров нефтепродуктов) в воздухе. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2695 от 04.12.17 п.29 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2695 | 4.12.2017 |  |  | CD 2017г-4 | тех.документация фирмы | АО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:46:09 | США | США
294 | 68306-17 | Газоанализаторы стационарные фотоионизационные | RAEGuard 2 PID, мод. FGM-2001, FGM-2002, FGM-2004 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания; производственная площадка фирма "RAE Systems (Shanghai) Inc.", Китай | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset BH17 0RZ www.honeywellanalytics.com Производственная площадка: фирма "RAE Systems (Shanghai) Inc." 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815, Китай | 66896 | 10.8.2022 | 2017 | МП-242-2109-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли и массовой концентрации вредных газов (в том числе - паров нефтепродуктов) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1714 от 10.08.17 п.41 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1714 | 10.8.2017 |  |  | CD 2017г-3 | тех.документация фирмы | АО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:45:55 | Великобритания | Великобритания
295 | 67356-17 | Газоанализаторы портативные | RAE Systems мод. MicroRAE | Фирма "RAE Systems Inc.", США, завод-изготовитель "RAE Systems (Shanghai) Inc.", Китай | 3775 North First Street, San Jose, CA 95134; 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815 www.raesystems.com, E-mail: RAE-tech@honeywell.com | 65896 | 2.5.2022 | 2017 | МП 67356-17 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического одновременного измерения содержания кислорода, токсичных газов и довзрывоопасной концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011) | Приказ 897 от 02.05.17 п.48 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 897 | 2.5.2017 |  |  | CD 2017г-2 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:45:40 | США | США
296 | 65285-16 | Газоанализаторы портативные | ElGas мод. ElGas-QRAE 3, ElGas-MultiRAE Lite 3G ElGas-QRAE 3 | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 63727 | 26.9.2021 | 2016 | МП 117-221-2016 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода, водорода, вредных газов, довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 1376 от 26.09.16 п.19 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1376 | 26.9.2016 |  |  | CD 2016г-3 | ТУ 4215-030-65294716-2016 |  | 13.12.2019 13:45:26 | Россия | Москва
297 | 62879-15 | Газоанализаторы | RAE Systems мод. AreaRAE, AreaRAE Steel | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 61145 | 25.12.2020 | 2015 | МП 62879-15 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения содержания объемной доли газов в воздухе рабочей зоны и довзрывоопасных концентраций горючих газов. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 1658 от 25.12.15 п.11 |  | С | Фаткудинова Шада Рашидовна (ВНИИМС) | 1658 | 25.12.2015 |  |  | CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:45:01 | Великобритания | Великобритания
298 | 62294-15 | Газоанализаторы портативные | RAE Systems мод. ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 60527 аннул | 18.11.2020 | 2018 | МП 62294-15; МП 62294-15 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 60527/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для непрерывного автоматического измерения содержания объемной доли газов в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе рабочей зоны.В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2185 от 18.10.18, Приказ 2257изм от 26.10.18). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2185 от 18.10.18; Приказ 1398 от 18.11.15 п.04 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 1398 | 18.11.2015 |  |  | CD 2018г-4, CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 13.12.2019 13:44:49 | Великобритания | Великобритания
299 | 55703-13 | Газоанализаторы портативные многоканальные | ElGas мод. ElGas-MultiRAE, ElGas-MultiRAE Pro, ElGas-MultiRAE Lite, ElGas-QRAE Plus, ElGas-QRAE II, ElGas-Quattro | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 53233 | 23.8.2023 | 2018 | МП-242-1612-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода и вредных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1790 от 23.08.18 п.08; Приказ 1389 от 28.11.13 п.46 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 1790 | 23.8.2018 |  |  | CD 2018г-3, CD 2013г-3 | ТУ 4215-005-65294716-2013 |  | 13.12.2019 13:43:05 | Россия | Москва
300 | 55702-13 | Газоанализаторы портативные одноканальные | ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro, ElGas-ToxiRAE LEL, ElGas-ToxiRAE II, ElGas-ToxiRAE 3 | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 53232 | 23.8.2023 | 2018 | МП-242-1607-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода и вредных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1790 от 23.08.18 п.07; Приказ 1389 от 28.11.13 п.45 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 1790 | 23.8.2018 |  |  | CD 2018г-3, CD 2013г-3 | ТУ 4215-006-65294716-2013 |  | 13.12.2019 13:42:55 | Россия | Москва
301 | 55669-13 | Газоанализаторы | MultiRAE Lite (PGM 6208) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 53197 аннул |  | 2017 | МП-242-1582-2013; МП 242-1582-2013 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 53197/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерений объемной доли кислорода и вредных газов в воздушных невзрывоопасных средах.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1057 от 24.05.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1057 от 24.05.17; Приказ 1389 от 28.11.13 п.12 | на 3 шт. с зав.№ MAB 3Z053Q2 ... MAB 3Z055Q2 | Е | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1389 | 28.11.2013 |  |  | CD 2017г-2, CD 2013г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Параллакс", г.Казань | 13.12.2019 13:42:41 | США | США
302 | 55669-13 | Газоанализаторы | MultiRAE Lite (PGM 6208) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 53197/1 |  | 2017 | МП-242-1582-2013; МП 242-1582-2013 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли кислорода и вредных газов в воздушных невзрывоопасных средах.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 1057 от 24.05.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1057 от 24.05.17 | на 3 шт. с зав.№ MAB 3Z053Q2, MAB 3Z054Q2, MAB 3Z055Q2 | Е | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1057 | 24.5.2017 |  |  | CD 2017г-2, CD 2013г-3 | тех.документация фирмы | ООО "Параллакс", г.Казань | 13.12.2019 13:42:30 | США | США
303 | 55606-13 | Газоанализаторы переносные | ElGas мод. ElGas-AreaRAE, ElGas-AreaRAE Steel, ElGas-MeshGuard | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 53126 | 20.11.2018 | 2013 | МП-242-1613-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли кислорода и вредных газов и паров в воздушных средах, а также довзрывных концентраций горючих газов во взрывоопасных зонах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1371 от 20.11.13 п.28 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1371 | 20.11.2013 |  |  | CD 2013г-3 | ТУ 4215-007-65294716-2013 |  | 13.12.2019 13:42:18 | Россия | Москва
304 | 55209-13 | Газоанализаторы портативные многоканальные | QRAE II | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 52692 | 17.10.2018 | 2013 | МП-242-1542-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, сероводорода, диоксида серы и оксида углерода в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, а также для сигнализации о превышении установленных порогов срабатывания. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1212 от 17.10.13 п.12 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1212 | 17.10.2013 |  |  | CD 2013г-2 | тех.документация фирмы | ЗАО "Си Ай С-Контролс", г.Москва | 13.12.2019 13:42:07 | США | США
305 | 36663-07 | Газоанализаторы токсичных газов и кислорода персональные | ToxiRAE II (PGM-11xx) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 30171 | 1.1.2013 | 2007 | МП 2007-2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного измерения объемной доли одного из следующих компонентов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида серы (SO2) и кислорода (O2) - В воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, а также сигнализации о превышении установленных порогов. Газоанализаторы могут быть использованы для защиты работающего персонала в химической, металлургической, электронной и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ФГУП СКБ ВНИИФТРИ (027) | 13д2 от 27.12.07 п.113 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5 | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 13:41:33 | США | США
306 | 36662-07 | Газоанализаторы пятиканальные переносные | AreaRAE Steel (PGM-5520) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 30170 | 1.1.2013 | 2007 | МП 2007-5 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для одновременного автоматического непрерывногоизмерения объемной доли пяти газов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S) или диоксида серы (SO2), кислорода (O2), горючих газов (в частности метана - СН4), а также широкого спектра летучих органических соединений (ЛОС, в частности изобутилена С4Н8) - в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий и сигнализации о превышении установленных порогов. Газоанализаторы могут быть использованы для обеспечения безопасных условий труда в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, горнорудной, металлургической, электронной и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ФГУП СКБ ВНИИФТРИ (027) | 13д2 от 27.12.07 п.112 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5 | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 13:41:24 | США | США
307 | 36661-07 | Газоанализаторы 5-канальные портативные | EntryRAE (PGM-3000) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 30169 | 1.1.2013 | 2007 | МП 2007-4 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для одновременного автоматического непрерывного измерения объемной доли пяти газов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), кислорода (O2), горючих газов (СН4), а также широкого спектра летучих органических соединений (ЛОС) - в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, а также сигнализации о превышении установленных порогов. Газоанализаторы могут быть использованы для обеспечения безопасных условий труда в химической, горнорудной, металлургической, нефтедобывающей, электронной и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ФГУП СКБ ВНИИФТРИ (027) | 13д2 от 27.12.07 п.111 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5 | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 12:53:58 | США | США
308 | 36660-07 | Газоанализаторы фотоионизационные портативные | UltraRAE (PGM-7200) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 30168 | 1.1.2013 | 2007 | МП 2007-6 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для автоматического непрерывного измерения объемной доли общего количества летучих органических соединений (ЛОС) или бензола (С6Н6) или 1,3-бутадиена (C4H8) в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, а также сигнализации о превышении установленных порогов. Газоанализаторы могут быть использованы для обеспечения безопасных условий труда в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ФГУП СКБ ВНИИФТРИ (027) | 13д2 от 27.12.07 п.110 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5 | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 12:53:48 | США | США
309 | 36659-07 | Газоанализаторы четырехканальные портативные | QRAE II (PGM-2400) | Фирма "RAE Systems Inc.", США | 3775 North First Street, San Jose, СА 95134-1708, тел.408.952.8200, USA, www.raesystems.com | 30167 | 1.1.2013 | 2007 | МП-2007-3 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для одновременного автоматического непрерывного измерения объемной доли четырех газов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), кислорода (O2) и горючих газов - в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, а также сигнализации о превышении установленных порогов. Газоанализаторы могут быть использованы для обеспечения безопасных условий труда в химической, горно-рудной, металлургической, нефтедобывающей, электронной и других отраслях промышленности. | ГЦИ СИ ФГУП СКБ ВНИИФТРИ (027) | 13д2 от 27.12.07 п.109 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5 | CD 2007г-2 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 12:53:36 | США | США
310 | 55168-13 | Газоанализаторы | ElGas 07 | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 52643 | 4.10.2018 | 2013 | МП 85-221-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4007 Газоанализаторы выбросов и отходящих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли O2, СО, NO, NO2, SO2, H2S, СO2, СН4, температуры, давления газовых сред в газоходах при контроле производственных процессов. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 1134 от 04.10.13 п.84 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1134 | 4.10.2013 |  |  | CD 2013г-2 | ТУ 4215-006-65294716-2013 |  | 13.12.2019 12:52:40 | Россия | Москва
311 | 60789-15 | Анализаторы промышленных газов | ELGAS PG 100, ELGAS PG 100P | ООО "ЭльГаз", г.Москва | 117105, Варшавское шоссе, д.17, стр.3. тел. + 7 (495) 430-37-63, факс + 7 (495) 430-37-63 www elgascompany.ru, E-mail: info@elgascompany.com | 58899 | 27.5.2020 | 2015 | МП-242-1836-2014 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 3123 Газоанализаторы технологических многокомпонентных смесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода (О2) и метана (CH4), а также избыточного давления газовой смеси. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 621 от 27.05.15 п.45 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 621 | 27.5.2015 |  |  | CD 2015г-2 | ШДЕК.413411.003 ТУ |  | 13.12.2019 12:52:33 | Россия | Москва
312 | 74238-19 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR 5X PID | Фирма "MSA Innovation, LLC", США | 1100 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA 16066, USA Тел.: 1-800-672-2222 www.msasafety.com, E-mail: info.us@msasafety.com | 73074 | 1.3.2024 | 2019 | МП-076/11-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, летучих органических соединений (ЛОС), а также объемной доли или массовой концентрации токсичных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о достижении установленных пороговых значений. | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 387 от 01.03.19 п.20 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 387 | 1.3.2019 |  |  | CD 2019г-1 | тех.документация фирмы | ООО "МСА Сейфети", г.Москва | 13.12.2019 12:50:12 | США | США
313 | 71431-18 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR 4XR | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 70146 | 7.6.2023 | 2018 | МП-242-2192-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, объемной доли или массовой концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли или массовой концентрации вредных газов (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и сероводород) в газовых средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1144 от 07.06.18 п.20 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1144 | 7.6.2018 |  |  | CD 2018г-2 | тех.документация фирмы | Фирма "SA Technologies and Enterprise Services GmbH", Германия | 13.12.2019 12:50:02 | США | США
314 | 62855-15 | Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств | Moon, Lyra, Ara, Virgo, Vega, Hydra, Pegaso, AltairCombi, Elta, Rigel, Polar, Beta, Wolf, WolfDual, Argo, Draco, Alfa | Фирма "Tecnolux S.r.l.", Италия | Via del Lavoro 12, 37060 Trevenzuolo (VR), Italy, Тел.: +39 (045) 735-0757, факс: +39 (045) 668-0259, E-mail: info@lux-oil.it | 61121 | 24.12.2020 | 2015 | МП АПМ 40-15 |  | 1 год | 1 год | 28.05 Измерения системы автосервиса | 4503 СИ параметров фар автомобиля |  | Для измерений углов наклона светотеневой границы пучка ближнего света или противотуманных фар к плоскости рабочей площадки, на которой устанавливается автомобиль (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001); измерений углового отклонения от нулевого положения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001); измерений силы света и проверки технического состояния фар автотранспортных средств, соответствующих требованиями: ГОСТ Р 41.1-99, ГОСТ Р 41.5-99, ГОСТ Р 41.8-99, ГОСТ Р 41.20-99, ГОСТ Р 41.31-99. | ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА) | Приказ 1633 от 24.12.15 п.18 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1633 | 24.12.2015 |  |  | CD 2015г-3 | тех.документация фирмы |  | 13.12.2019 12:49:53 | Италия | Италия
315 | 61890-15 | Газоанализаторы | ALTAIR 2X | Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, PA 16066, USA | 60101 | 13.10.2020 | 2015 | МП-242-1924-2015 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения содержания вредных газов (оксид углерода, диоксид серы, сероводород, диоксид азота, аммиак, хлор) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1175 от 13.10.15 п.15 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1175 | 13.10.2015 |  |  | CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | Фирма "MSA Technologies & Enterprise Services GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:41 | США | США
316 | 53517-13 | Газоанализаторы | ALTAIR 4X | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 50777 | 17.5.2018 | 2013 | МП-242-1486-2013 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, а также объемной доли или массовой концентрации вредных газов (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и сероводород) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 509 от 17.05.13 п.02 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 509 | 17.5.2013 |  |  | CD 2013г-1 | тех.документация фирмы | Фирма "MSA AUER GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:33 | США | США
317 | 50719-12 | Газоанализаторы | ALTAIR 5X, ALTAIR 5X IR | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 47566 | 4.7.2022 | 2017 | МП-242-1276-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, горючих газов и диоксида углерода (исполнение ALTAIR 5X IR), а также объемной доли или массовой концентрации токсичных газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1451 от 04.07.17 п.13; Приказ 548 от 30.07.12 п.26 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 1451 | 4.7.2017 |  |  | CD 2017г-3, CD 2012г-3 | тех.документация фирмы | Фирма "MSA AUER GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:25 | США | США
318 | 46710-11 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR 4X | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 42576 | 25.4.2016 | 2011 | МП 242-1095-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, а также объемной доли или массовой концентрации токсичных газов (оксид углерода и сероводород) в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1981 от 25.04.11 п.05 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 1981 | 25.4.2011 | Диапазон измерений, % НКПР метан, пропан, бутан 0...50. | Погрешность ±5 % НКПР. | CD 2011г-1 | тех.документация фирмы | Фирма "MSA AUER GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:18 | США | США
319 | 45171-10 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR 5 и ALTAIR 5 IR | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 40739 | 1.8.2015 | 2010 | МП-242-1028-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, а также объемной доли горючих газов и диоксида углерода (исполнение ALTAIR 5 IR), а также объемной доли или массовой концентрации токсичных газов в воздухе рабочей зоны. Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 03д2 от 29.07.10 п.197 |  | С | Тудоровская Ольга Вячеславовна (ВНИИМ) |  |  |  |  | CD 2010г-2 | тех.документация фирмы | Фирма MSA AUER GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:09 | США | США
320 | 38711-08 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR 4 | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 32853 | 1.10.2013 | 2008 | МП-242-0737-2008 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения: объемной доли кислорода (О2); довзрывоопасных концентраций горючих газов; объемной доли или массовой концентрации оксида углерода (СО) и сероводорода (H2S). Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | 10 от 25.09.08 п.10 |  | С | Смирнова Елена Геннадьевна (ВНИИМ) |  |  |  |  | CD 2008г-2 | тех.документация фирмы | Фирма "MSA AUER GmbH", Германия | 13.12.2019 12:49:02 | США | США
321 | 35825-07 | Газоанализаторы портативные | ALTAIR PRO, исп. ALTAIR PRO СО, ALTAIR PRO H2S, ALTAIR PRO Cl2, ALTAIR PRO NН3 | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 29145 | 3.11.2022 | 2017 | МП-242-0519-07 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения концентрации: - токсичных газов: сероводород (H2S), оксид углерода (СО), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SО2), аммиак (NН3 ), хлор (Cl2), цианистый водород (HCN), фосфин (РНЗ ) ;- кислорода (O2). Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2368 от 03.11.17 п.06; Приказ 1109 от 13.12.12 п.05; 10 от 13.09.07 п.92 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 2368 | 3.11.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2012г-3, CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | Фирма MSA AUER GmbH, Германия | 13.12.2019 12:48:52 | США | США
322 | 35823-07 | Сигнализаторы портативные | ALTAIR, исп. ALTAIR О2, ALTAIR H2S, ALTAIR СО | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США | 1000 Cranberry Woods, Drive Cranberry Township, РА 16066, США www.MSASafety.com, E-mail: info.us@MSASafety.com | 29143 | 3.11.2022 | 2017 | МП 242-0482-07 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для контроля объемной доли: -токсичных газов: сероводород (H2S), оксид углерода (СО); - кислорода (О2). Область применения - контроль воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2368 от 03.11.17 п.07; Приказ 1109 от 13.12.12 п.04; 10 от 13.09.07 п.90 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 2368 | 3.11.2017 |  |  | CD 2017г-4, CD 2012г-3, CD 2007г-2 | тех.документация фирмы | Фирма MSA AUER GmbH, Германия | 13.12.2019 12:48:40 | США | США
323 | 62294-15 | Газоанализаторы портативные | RAE Systems мод. ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain Тел. +44(0)1202 676161; факс +44(0)1202 678011 www.honevwellanalvtics.com | 60527/1 | 18.11.2020 | 2018 | МП 62294-15; МП 62294-15 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного автоматического измерения содержания объемной доли газов в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе рабочей зоны.В 2018 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2185 от 18.10.18, Приказ 2257изм от 26.10.18). | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 2257 от 26.10.18; Приказ 2185 от 18.10.18 |  | С | Вихрова Светлана Владимировна (ВНИИМС) | 2185 | 18.10.2018 |  |  | CD 2018г-4, CD 2015г-3 | тех.документация фирмы | ЗАО "Хоневелл", г.Москва | 12.12.2019 16:07:51 | Великобритания | Великобритания
324 | 30331-16 | Течеискатели-сигнализаторы | ФП12 | НП ОДО "Фармэк", Беларусь, г.Минск | 220013, ул.Кульман, 2, т/ф (017) 209-84-51; 220020, пр.Машерова, 105, тел./факс (017) 250-83-85 www.pharmec.by, E-mail: sales@pharmec.by | 64323 | 26.2.2020 | 2016 | МРБ МП.1432-2004 с изм.2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4304 Течеискатели | Взамен № 30331-11 | Для обнаружения утечек и измерений объемной доли метана (СН4), пропана (C3H8), или водорода (Н2), и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов. | Госстандарт Беларуси (999) | Приказ 1868 от 07.12.16 п.10 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1868 | 7.12.2016 | Порог срабатывания сигнализации: по объемной доле метана (СН4), % 1,0; по объемной доле пропана (С3Н8), % 0,40; по объемной доле водорода (Н2), % 0,80. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли, %: метана ±0,40; пропана ±0,16; водорода ±0,32 | CD 2016г-4 | ТУ РБ 100162047.026-2004 |  | 09.12.2019 13:43:25 | Беларусь | Беларусь
325 | 30331-11 | Течеискатели-сигнализаторы | ФП12 | НП ОДО "Фармэк", Беларусь, г.Минск | 220013, ул.Кульман, 2, т/ф (017) 209-84-51; 220020, пр.Машерова, 105, тел./факс (017) 250-83-85 www.pharmec.by, E-mail: sales@pharmec.by | 43900 аннул | 26.9.2016 | 2016 | МРБ МП.1432-2004 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4304 Течеискатели | Взамен № 30331-05. Заменен в 2016 г. на 30331-16 | Для обнаружения утечек и измерений объемной доли метана (СН4), пропана (C3H8), или водорода (Н2), и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов, область применения - производственные помещения (ГРП, ГНС, котельные и т.д.), подвалы, колодцы и другие газовые объекты, а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления, в том числе и подземные газопроводы, при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ. | Госстандарт Беларуси (999) | Приказ 1868 от 07.12.16 п.10; Приказ 5019 от 26.09.11 п.08 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 5019 | 26.9.2011 |  |  | CD 2011г-2 |  |  | 09.12.2019 13:43:16 | Беларусь | Беларусь
326 | 30331-05 | Течеискатели-сигнализаторы | ФП12 | НП ОДО "Фармэк", Беларусь, г.Минск | 220013, ул.Кульман, 2, т/ф (017) 209-84-51; 220020, пр.Машерова, 105, тел./факс (017) 250-83-85 www.pharmec.by, E-mail: sales@pharmec.by | 22300 аннул | 1.12.2010 | 2011 | МРБ МН 1432-2004 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4304 Течеискатели | Заменен в 2011 г. на 30331-11 | Для обнаружения утечек и измерений объемной доли метана (СН4), пропана (C3H8), или водорода (Н2), и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов, область применения - производственные помещения (ГРП, ГНС, котельные и т.д.), подвалы, колодцы и другие газовые объекты, а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления, в том числе и подземные газопроводы, при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ. | Госстандарт Беларуси (999) | Приказ 5019 от 26.09.11 п.08; 15 от 10.11.05 п.48 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Порог чувствительности, %: - по объемной доле метана 0,001; - по объемной доле пропана 0,003; - по объемной доле водорода 0,01. |  | CD 2005г | ТУ РБ 100162047.026-2002 |  | 09.12.2019 13:43:06 | Беларусь | Беларусь
327 | 16625-97 | Газоанализаторы | АНКАТ 7621 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор", г.Смоленск | 214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, аналитприбор.рф, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru | 14643 | 1.5.2008 | 2003 | МП 13343-92 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для непрерывного контроля содержания в производственном помещении одного из следующих компонентов: диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлора и выдачи аварийной сигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента, для эксплуатации в составе стационарных станций контроля воздуха рабочей зоны помещений и наружных установок. | Смоленский ЦСМ (000) | 04 от 08.04.03 п.155 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерения концентрации mg/m3, 0...20 (диоксид серы); 0...50 (оксид углерода); 0...20 (сероводород); 0...50 (хлор). |  | CD 2003г, CD 1997г, 142-98г с.06 | ТУ 25-7407.052- 92 |  | 04.12.2019 14:55:19 | Россия | Смоленская обл.
328 | 49889-12 | Газоанализаторы | SP2nd, SPsecure, SP12C7 | Фирма "SENKO Co., Ltd.", Корея | 315, Banwol Hitech Village, 768-5, Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gueonggdo, 425-852, phone: +82-31-492-0445, fax: +82-31-492-0446 | 46575 | 18.5.2017 | 2012 | МП-242-1294-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.02 Измерения свойств твердых тел, сыпучих веществ, жидкостей, морской воды, нефти и нефтепродуктов, газов, в т.ч. горючих, измерение плотности и сжимаемости веществ | 3113 Вискозиметры стеклянные капиллярные |  | Для измерения объемной доли кислорода, оксида углерода, сероводорода, водорода, диоксида серы и довзрывоопасной концентрации горючих газов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 351 от 18.05.12 п.46 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 351 | 18.5.2012 |  |  | CD 2012г-2 | тех.документация фирмы |  | 02.12.2019 14:21:02 | Корея | Корея
329 | 32633-14 | Газоанализаторы | Drager Рас мод. Рас 3500, Рас 5500, Рас 7000 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 56087 | 22.7.2019 | 2014 | МП 242-1606-2014 | Раздел эксплуатационной документации | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32633-09 | Для измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода и вредных газов в воздушных средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1100 от 22.07.14 п.24 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1100 | 22.7.2014 |  |  | CD 2014г-2 | тех.документация фирмы | ООО "Дрегер", г.Москва | 16.12.2019 15:25:35 | Германия | Германия
330 | 32633-09 | Газоанализаторы портативные | Drager Pac, мод. Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | Revalstrasse 1, D-23560 Lubek, Germany, тел.+49 451 8 82 27 94, факс +49 451 8 82 49 91, www.draeger.com/gds, www.draeger-safety.de / www.draeger-safety.com, E-mail: office@draeger.com, Olga.Timofejev@draeger.com | 35380 аннул | 1.7.2014 | 2014 | МП-242-0356-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 32633-06. Заменен в 2014 г. на 32633-14 | Для автоматического непрерывного определения содержания кислорода (О2), сероводорода (H2S) и оксида углерода (СО) на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей зоны, а также сигнализации о превышении ПДК, для контроля воздуха рабочей зоны, в том числе и на взрывоопасных объектах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1100 от 22.07.14 п.24; 06 от 11.06.09 п.118 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2009г-1 | тех.документация фирмы |  | 16.12.2019 15:25:31 | Германия | Германия
331 | 71762-18 | Газоанализаторы портативные | Микросенс М2 | ООО "ЭМИ-Прибор", г.С.-Петербург | 194156, пр.Энгельса, д.27, корп.5, офис 104 Тел.: +7 (812) 601-06-94 www.igm-pribor.ru, E-mail: info@igm-pribor.ru | 70498 | 9.7.2023 | 2018 | МП-242-2196-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода, диоксида углерода, сероводорода, аммиака, диоксида серы, хлороводорода в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли компонентов в газовых средах. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1438 от 09.07.18 п.49 |  | С | Гериева Лейла Борисовна (УМ) | 1438 | 9.7.2018 |  |  | CD 2018г-3 | МРБП.413347.013 ТУ |  | 13.12.2019 13:57:39 | Россия | С.-Петербург
332 | 70544-18 | Газоанализаторы портативные | Микросенс М3 (PID) | ООО "ЭМИ-Прибор", г.С.-Петербург | 194156, пр.Энгельса, д.27, корп.5, офис 104 Тел.: +7 (812) 601-06-94 www.igm-pribor.ru, E-mail: info@igm-pribor.ru | 69218 | 13.3.2023 | 2018 | МП-020/12-2017 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода, диоксида углерода и вредных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о достижении установленных пороговых значений. | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА) | Приказ 455 от 13.03.18 п.32 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 455 | 13.3.2018 |  |  | CD 2018г-1 | МРБП.413347.017 ТУ |  | 13.12.2019 13:57:30 | Россия | С.-Петербург
333 | 64629-16 | Газоанализаторы портативные | Микросенс | ООО "ЭМИ-Прибор", г.С.-Петербург | 194156, пр.Энгельса, д.27, корп.5, офис 104 Тел.: +7 (812) 601-06-94 www.igm-pribor.ru, E-mail: info@igm-pribor.ru | 63027 | 22.7.2021 | 2016 | МП-242-2002-2016 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода, диоксида углерода и вредных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о достижении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1060 от 22.07.16 п.01 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1060 | 22.7.2016 |  |  | CD 2016г-2 | ТУ 4215-001-16727477-2014 | ООО "Гасенс", г.Кемерово | 13.12.2019 13:57:21 | Россия | С.-Петербург
334 | 64629-16 | Газоанализаторы портативные | Микросенс | ООО "Лидер Спецодежда", г.Люберцы | 140011, Московская обл., Новорязанское шоссе, д.1а, пом.2. тел./факс 7(495)-580-77-20, E-mail: info@liga-spec.ru | 63028 | 22.7.2021 | 2016 | МП-242-2002-2016 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, объемной доли кислорода, водорода, диоксида углерода и вредных газов в воздухе рабочей зоны и подачи предупредительной сигнализации о достижении установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1060 от 22.07.16 п.01 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1060 | 22.7.2016 |  |  | CD 2016г-2 | ТУ 4215-001-16727477-2014 | ООО "Гасенс", г.Кемерово | 13.12.2019 13:56:57 | Россия | Московская обл.
335 | 73370-18 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230 (CH3COOH) | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 72175 | 4.12.2023 | 2018 | МП-242-2252-2018 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений довзрывоопасных концентраций уксусной кислоты в воздухе, сигнализации о превышении установленных значений и передачи измерительной информации в виде аналогового или цифрового выходных сигналов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 2562 от 04.12.18 п.22 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2562 | 4.12.2018 | Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации паров уксусной кислоты, % НКПР 0...50. | Пределы допускаемой основной2) абсолютной погрешности, довзрывоопасная концентрация паров уксусной кислоты, % НКПР ±5 | CD 2018г-4 | ТУ 4215-020-56795556-2017 |  | 17.03.2020 13:38:16 | Россия | Пермская обл.
336 | 70446-18 | Калибраторы переменного тока | ЭРИС-КЛ.02 | ООО Фирма "Энергоконтроль", г.Москва | 111250, ул.Красноказарменная, 14, тел/факс (495) 362 79 48, 918 04 00, E-mail: eris@erisnpf.ru, intnpf@yandex.ru | 69114 | 26.2.2023 | 2018 | МП 206.1-370-2017 |  | 2 года | 2 года | 34.01.05 Прочие (Измерения электрических и магнитных величин) | 3471 Калибраторы силы тока, напряжения |  | Для воспроизведения программно задаваемых характеристик напряжения, включая основные показатели качества электрической энергии (ПКЭ), характеристик тока, мощностей и энергии переменного трехфазного и однофазного тока с номинальной частотой 50 Гц. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 381 от 26.02.18 п.036 |  | С | Рогожин Сергей Юрьевич (ВНИИМС) | 381 | 26.2.2018 |  |  | CD 2018г-1 | ТУ 4222-006-14191512-2015 |  | 17.03.2020 13:38:10 | Россия | Москва
337 | 65551-16 | Газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-ФИД, исп. ДГС ЭРИС-ФИД-01, ДГС ЭРИС-ФИД-02 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 64010 аннул | 27.10.2021 | 2019 | МП 118-221-2016; МП 118-221-2016 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4009 Посты, станции контроля загазованности атмосферы | Свидетельство заменено на 64010/1 в связи с изменением документа на поверку | Для измерений объемной доли токсичных газов и паров органических соединений в смеси с воздухом при условии загазованности контролируемой воздушной среды только одним определяемым веществом. При наличии в анализируемом воздухе двух или более токсичных веществ, газоанализатор является индикатором общей загазованности.В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2163 от 19.09.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2163 от 19.09.19; Приказ 1630 от 27.10.16 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1630 | 27.10.2016 |  |  | CD 2019г-3, CD 2016г-4 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ТУ 4215-024-56795556-2015 с изм.1 |  | 17.03.2020 13:38:04 | Россия | Пермская обл.
338 | 65551-16 | Газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-ФИД, исп. ДГС ЭРИС-ФИД-01, ДГС ЭРИС-ФИД-02 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 64010/1 | 27.10.2021 | 2019 | МП 118-221-2016; МП 118-221-2016 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4009 Посты, станции контроля загазованности атмосферы |  | Для измерений объемной доли токсичных газов и паров органических соединений в смеси с воздухом при условии загазованности контролируемой воздушной среды только одним определяемым веществом. При наличии в анализируемом воздухе двух или более токсичных веществ, газоанализатор является индикатором общей загазованности.В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2163 от 19.09.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2163 от 19.09.19 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2163 | 19.9.2019 |  |  | CD 2019г-3, CD 2016г-4 | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 52931-2008, ТУ 4215-024-56795556-2015 с изм.1 |  | 17.03.2020 13:37:55 | Россия | Пермская обл.
339 | 65108-16 | Газоанализаторы портативные | ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414, исп. ПГ ЭРИС-411-1, ПГ ЭРИС-411-2, ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 63539/1 | 9.9.2021 | 2019 | МП 83-221-2016; МП 83-221-2016 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерений объемной доли токсичных, горючих, углеводородных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов.В 2016 г. изменено Описание типа (Приказ 1977 от 26.12.16).В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 183 от 06.02.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 183 от 06.02.19 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 183 | 6.2.2019 |  |  | CD 2019г-1, CD 2016г-4 | ГОСТ 8.578-2014, ТУ 4215-410-56795556-2015 |  | 17.03.2020 13:37:27 | Россия | Пермская обл.
340 | 65108-16 | Газоанализаторы портативные | ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414, исп. ПГ ЭРИС-411-1, ПГ ЭРИС-411-2, ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 63539 аннул | 9.9.2021 | 2019 | МП 83-221-2016; МП 83-221-2016 с изм.1 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 63539/1 в связи с изменением документа на поверку | Для измерений объемной доли токсичных, горючих, углеводородных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов.В 2016 г. изменено Описание типа (Приказ 1977 от 26.12.16).В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 183 от 06.02.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 183 от 06.02.19; Приказ 1977 от 26.12.16; Приказ 1285 от 09.09.16 п.53 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 1977 | 26.12.2016 |  |  | CD 2019г-1, CD 2016г-4 | ГОСТ 8.578-2014, ТУ 4215-410-56795556-2015 |  | 17.03.2020 13:37:20 | Россия | Пермская обл.
341 | 61055-15 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230, исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-230ЭЛ | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 59201/1 аннул | 14.7.2020 | 2019 | МП 116-221-2014; МП 116-221-2014 с изм.1; МП 116-221-2014 с изм.2 |  | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 59201/2 в связи с изменением документа на поверку | Для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2209 от 23.10.17).В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2440 от 14.10.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2440 от 14.10.19; Приказ 2209 от 23.10.17 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2209 | 23.10.2017 |  |  | CD 2019г-4, CD 2017г-4, CD 2015г-2 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:37:10 | Россия | Пермская обл.
342 | 61055-15 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230, исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-230ЭЛ | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 59201 аннул | 14.7.2020 | 2017 | МП 116-221-2014; МП 116-221-2014 с изм.1; МП 116-221-2014 с изм.2 |  | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 59201/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2209 от 23.10.17).В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2440 от 14.10.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2209 от 23.10.17; Приказ 817 от 14.07.15 п.01 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 817 | 14.7.2015 |  |  | CD 2019г-4, CD 2017г-4, CD 2015г-2 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:37:00 | Россия | Пермская обл.
343 | 61055-15 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230, исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-210ЭЛ, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-230ЭЛ | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 59201/2 | 14.7.2020 | 2019 | МП 116-221-2014; МП 116-221-2014 с изм.1; МП 116-221-2014 с изм.2 |  | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2209 от 23.10.17).В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2440 от 14.10.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 2440 от 14.10.19 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 2440 | 14.10.2019 |  |  | CD 2019г-4, CD 2017г-4, CD 2015г-2 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:36:40 | Россия | Пермская обл.
344 | 60131-15 | Приборы для измерения показателей качества электрической энергии | ЭРИС-КЭ мод. 02, 03, 04, 05 | ООО "НПФ "Энергоконтроль", г.Москва | 111250, ул.Красноказарменная, д.17,корп. Г, стр. 1, Тел/факс (495) 362 79 48, 918 04 00 | 58178 | 13.3.2020 | 2015 | 4220-006-88366619-14-МП | Раздел эксплуатационной документации | 4 года | 4 года | 34.01.04 Измерения показателей качества электрической энергии и АСКУЭ | 4374 СИ показателей качества электрической энергии |  | Для измерений и контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30-2008), ГОСТ 30804.4.7-2013 (ГОСТ Р 51317.4.7-2008), ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц, и измерений активной и реактивной электрической энергии. | ГЦИ СИ ВНИИМС (004) | Приказ 295 от 13.03.15 п.39 |  | С | Киселев Виктор Вячеславович (ВНИИМС) | 295 | 13.3.2015 |  |  | CD 2015г-1 | ТУ 4220-006-88366619-14 |  | 17.03.2020 13:36:29 | Россия | Москва
345 | 54782-13 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 52210 аннул | 10.9.2018 | 2017 | МП-242-1580-2013; МП-242-1580-2013 с изм.1 |  | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) | Свидетельство заменено на 52210/1 в связи с внесением изменений в методику поверки | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 915 от 02.05.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 915 от 02.05.17; Приказ 1086 от 10.09.13 п.04 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1086 | 10.9.2013 |  |  | CD 2018г-3, CD 2017г-2, CD 2013г-2 | ТУ 4215-035-56795556-2013 |  | 17.03.2020 13:36:18 | Россия | Пермская обл.
346 | 54782-13 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 52210/1 | 31.7.2023 | 2018 | МП-242-1580-2013; МП-242-1580-2013 с изм.1 |  | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны.В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 915 от 02.05.17). | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1603 от 31.07.18 п.14; Приказ 915 от 02.05.17 |  | С | Коноплева Яна Анатольевна (УМ) | 1603 | 31.7.2018 |  |  | CD 2018г-3, CD 2017г-2, CD 2013г-2 | ТУ 4215-035-56795556-2013 |  | 17.03.2020 13:36:08 | Россия | Пермская обл.
347 | 53084-13 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-TVOC мод. ЭРИС-TVOC-1 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 50274 | 6.3.2023 | 2018 | МП 242-1461-2012 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли вредных газов и паров органических соединений, приведенных в таблице 2, в смеси с воздухом при условии загазованности контролируемой воздушной среды только одним определяемым веществом. При наличии в анализируемом воздухе двух или более вредных веществ, газоанализатор является индикатором общей загазованности. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 409 от 06.03.18 п.06; Приказ 311 от 25.03.13 п.46 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 409 | 6.3.2018 |  |  | CD 2018г-1, CD 2013г-1 | ТУ 4215-025 -56795556-2012 |  | 17.03.2020 13:36:03 | Россия | Пермская обл.
348 | 48946-12 | Системы измерительные | ЭРИС-300 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 45357 | 2.2.2017 | 2012 | МП 255-052-2011 |  | 2 года | 2 года | 29.02 Измерения уровня, объема, вместимости | 2906 Колонки раздаточные, управляющие блоки |  | Для непрерывных измерений уровня, температуры, плотности светлых нефтепродуктов, уровня подтоварной воды в резервуарах автозаправочных станций и нефтебаз, вычисления объема и массы светлых нефтепродуктов в резервуарах АЗС и нефтебаз, объема и массы отпущенных или полученных в резервуары АЗС и нефтебаз партий светлых нефтепродуктов. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 59 от 02.02.12 п.02 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) | 59 | 2.2.2012 | Диапазон измерительного канала уровня нефтепродукта, мм 38...3960, 38...15240. | Погрешности измерительного канала уровня нефтепродукта, мм: 38...1000 ±1,0; свыше 1000 ±(1+0,25*(LН-1)), где LН- измеряемый уровень нефтепродукта, м. | CD 2012г-1 | ТУ 4214-030-56795556-2011 |  | 17.03.2020 13:35:56 | Россия | Пермская обл.
349 | 48759-11 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 45020 | 21.12.2016 | 2011 | МП-242-1237-2011 и МИ 3328-11 |  | 2 года | 2 года | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4012 Газоанализаторы довзрывоопасных концентраций примесей, эксплозиметры (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 6411 от 21.12.11 п.18 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 6411 | 21.12.2011 |  |  | CD 2011г-3 | ТУ 4215-035-56795556-2011 |  | 17.03.2020 13:35:51 | Россия | Пермская обл.
350 | 44668-11 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-TVOC | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 43629 | 24.8.2016 | 2011 | МП-242-1139-2011 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 44668-10 | Для измерения объемной доли винилхлорида в смеси с воздухом при условии загазованности контролируемой воздушной среды только одним определяемым веществом. При наличии в анализируемом воздухе двух или более вредных веществ, газоанализатор является индикатором общей загазованности. Область применения - контроль содержания винилхлорида в воздухе рабочей зоны при аварийных ситуациях. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 4634 от 24.08.11 п.09 |  | С | Спахова Людмила Геннадьевна (УМ) | 4634 | 24.8.2011 |  |  | CD 2011г-2 | ТУ 4215-025-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:35:45 | Россия | Пермская обл.
351 | 44668-10 | Газоанализаторы стационарные | ЭРИС-TVOC | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 40179 аннул | 1.8.2015 | 2011 | МП-242-0979-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2011 г. на 44668-11 | Для измерения объемной доли винилхлорида в смеси с воздухом при условии загазованности контролируемой воздушной среды только одним определяемым веществом. При наличии в анализируемом воздухе двух или более вредных веществ, газоанализатор является индикатором общей загазованности. Область применения - контроль содержания винилхлорида в воздухе рабочей зоны при аварийных ситуациях. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 4634 от 24.08.11 п.09; 03д от 29.07.10 п.29 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, млн^(-1) 0...2, 2...10, 0...10, 10...100, 0...1000. | Погрешность ±20 %. | CD 2010г-2 | ТУ 4215-025-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:35:34 | Россия | Пермская обл.
352 | 44404-10 | Датчики-газоанализаторы стационарные | ДГС ЭРИС-200, мод. ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-220, ДГС ЭРИС-230 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 39868 | 1.4.2015 | 2010 | МП 96-221-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения и передачи информации о концентрациях горючих газов, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов. Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические службы. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | 01д3 от 25.03.10 п.01 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2010г-1 | ТУ 4215-020-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:35:28 | Россия | Пермская обл.
353 | 43790-12 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 46693 | 15.5.2022 | 2017 | МП 38-221-2009 с изм.1 и 2 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Взамен № 43790-10 | Для измерения, сигнализации об опасных концентрациях токсичных газов, горючих газов и кислорода в воздухе рабочей зоны и открытых пространств промышленных объектов, хранении и передачи информации о состоянии объекта, ее обработки и отображения. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 992 от 15.05.17 п.13; Приказ 398 от 01.06.12 п.54 |  | С | Щербакова Яна Юрьевна (УМ) | 992 | 15.5.2017 |  |  | CD 2017г-2, CD 2012г-2 | ТУ 4215-001-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:35:21 | Россия | Пермская обл.
354 | 43790-10 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | 617760, Пермская обл., ул.Промышленная, 8/25,Тел. (34241) 6-02-40, 6-55-11, факс 6-04-35, www.eriskip.ru, E-mail: info@eriskip.ru | 39248 аннул | 1.4.2015 | 2012 | МП 38-221-2009 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4010 Газоанализаторы вредных и горючих газов (обозначения типов в кириллице) | Заменен в 2012 г. на 43790-12 | Для измерения, сигнализации об опасных концентрациях токсичных газов, горючих газов и кислорода в воздухе рабочей зоны и открытых пространств промышленных объектов, хранении и передачи информации о состоянии объекта, ее обработки и отображения. Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические службы. | ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА) | Приказ 398 от 01.06.12 п.54; 01 от 18.03.10 п.246 |  | С | Горелова Людмила Александровна (УМ) |  |  |  |  | CD 2010г-1 | ТУ 4215-001-56795556-2009 |  | 17.03.2020 13:35:17 | Россия | Пермская обл.
355 | 46043-10 | Газоанализаторы портативные | Protege | Фирма "Scott Health & Safety Ltd.", Великобритания; Фирма "Scott Health & Safety, Div. оf Scott Technologies Inc.", США |  | 42047 | 22.1.2021 | 2016 | МП 242-1050-2010 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4016 Газоанализаторы отдельных вредных и отравляющих примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли кислорода (О2), оксида углерода (СО) и сероводорода (H2S), а также довзрывоопасных концентраций горючих газов и сигнализации о достижении заданных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 30 от 22.01.16 п.11; Приказ 5484 от 28.12.10 п.14 |  | С | Шереметьева Ксения Алексеевна (УМ) | 30 | 22.1.2016 |  |  | CD 2016г-1, CD 2010г-2 | тех.документация фирмы | Представительство фирмы "Scott Health & Safety" в России, г.Москва | 17.03.2020 13:34:00 | Великобритания | Великобритания
356 | 59268-14 | Газоанализаторы портативные одноканальные | Protege ZM | Фирма "Scott Health and Safety Ltd.", Великобритания; Фирма "Scott Safety, A Division of Scott Technologies, Inc.", США; Фирма "Seetron Inc" - площадка фирм "Scott Health and Safety Ltd." и "Scott Health & Safety, Div. Of Scott Technologies Inc.", Корея | Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA United Kingdom; 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110 USA; 201-403 Bucheon TP, 192 Yakdae-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 420-733 Korea | 55925 | 5.12.2019 | 2014 | МП-242-1752-2014 |  | 1 год | 1 год | 31.01 Физ.-хим. измерения состава твердых тел, жидкостей, газов, в т.ч. горючих, нефти и нефтепродуктов, концентраций примесей в твердых телах, жидкостях и газах, в т.ч. концентраций аэрозолей, измерения загрязненности атмосферы | 4014 Газоанализаторы нескольких вредных примесей (обозначения типов в кириллице) |  | Для измерения объемной доли в воздухе рабочей зоны одного из определяемых компонентов (оксид углерода, сероводород или кислород), а также сигнализации о достижении измеряемой величиной установленных пороговых значений. | ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА) | Приказ 1938 от 05.12.14 п.14 |  | С | Дробнова (Бирюкова) Лия (УМ) | 1938 | 5.12.2014 |  |  | CD 2014г-3 | тех.документация фирмы | Фирма "Scott Health and Safety Ltd", Великобритания, представительство в г.Москва | 17.03.2020 13:33:48 | Великобритания | Великобритания

## Архив
№ п/п | Дата поверки | № счета | Собственник | Сокращенное наименование | Адрес собственника | Наименование, тип СИ, номер в Госреестре | Тип СИ | Номер ГРСИ | Номер сферы | Год выпуска | Заводской номер СИ | В составе (наименование блока, зав. номер) | Количество каналов | Поверено в объеме | Причина непригодности | Номер протокола | Пригодность | Номер свидетельства/извещения в ФИФ ОЕИ | Вид поверки | Условия поверки для протокола | Методика поверки | МПИ | Эталоны | Средства поверки | Номера эталонов | Номер знака поверки | Поверитель | Номер поверителя | Условия поверки | День | Месяц | Год | День следующей | Месяц следующей | Год следующей | ИНН собственника | Температура | Влажность | Давление | Напряжение | Частота | Примечание | Литера-Н | Протокол в ФИФ ОЕИ | Протокол | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 | Значение 4 | Значение 5 | Значение 6 | Значение 7 | Значение 8 | Значение 9 | Значение 10 | Значение 11 | Значение 12 | Значение 13 | Значение 14 | Значение 15 | Значение 16 | Значение 17 | Значение 18 | Значение 19 | Значение 20 | Значение 21 | Значение 22 | Значение 23 | Значение 24 | Значение 25 | Значение 26 | Значение 27 | Значение 28 | Значение 29 | Значение 30 | Значение 31 | Значение 32 | Значение 33 | Значение 34 | Значение 35 | Значение 36 | Значение 37 | Значение 38 | Значение 39 | Значение 40 | Значение 41 | Значение 42 | Значение 43 | Значение 44 | Значение 45 | Значение 46 | Значение 47 | Значение 48 | Значение 49 | Значение 50 | Значение 51 | Значение 52 | Значение 53 | Значение 54 | Значение 55 | Значение 56 | Значение 57 | Значение 58 | Значение 59 | Значение 60 | Значение 61 | Значение 62 | Значение 63 | Значение 64 | Значение 65 | Значение 66 | Значение 67 | Значение 68 | Значение 69 | Значение 70 | Значение 71 | Значение 72 | Значение 73 | Значение 74 | Значение 75 | Значение 76 | Значение 77 | Значение 78 | Значение 79 | Значение 80 | Значение 81 | Значение 82 | Значение 83 | Значение 84 | Значение 85 | Значение 86 | Значение 87 | Значение 88 | Значение 89 | Значение 90 | Значение 91 | Значение 92 | Значение 93 | Значение 94 | Значение 95 | Значение 96 | Значение 97 | Значение 98 | Значение 99 | Значение 100 | Значение 101 | Значение 102 | Значение 103 | Значение 104 | Значение 105 | Значение 106 | Значение 107 | Значение 108 | Значение 109 | Значение 110 | Значение 111 | Значение 112 | Значение 113 | Значение 114 | Значение 115 | Значение 116 | Значение 117 | Значение 118 | Значение 119 | Значение 120 | Значение 121 | Значение 122 | Значение 123 | Значение 124 | Значение 125 | Значение 126 | Значение 127 | Значение 128 | Значение 129 | Значение 130 | Значение 131 | Значение 132 | Значение 133 | Значение 134 | Значение 135 | Значение 136 | Значение 137 | Значение 138 | Значение 139 | Значение 140 | Значение 141 | Значение 142 | Значение 143 | Значение 144 | Значение 145 | Значение 146 | Значение 147 | Значение 148 | Значение 149 | Значение 150 | Значение 151 | Значение 152 | Значение 153 | Значение 154 | Значение 155 | Значение 156 | Значение 157 | Значение 158 | Значение 159 | Значение 160 | Значение 161 | Значение 162 | Значение 163 | Значение 164 | Значение 165 | Значение 166 | Значение 167 | Значение 168 | Значение 169 | Значение 170 | Значение 171 | Значение 172 | Значение 173 | Значение 174 | Значение 175 | Значение 176 | Значение 177 | Значение 178 | Значение 179 | Значение 180 | Значение 181 | Значение 182 | Значение 183 | Значение 184 | Значение 185 | Значение 186 | Значение 187 | Значение 188 | Значение 189 | Значение 190 | Значение 191 | Значение 192 | Значение 193 | Значение 194 | Значение 195 | Значение 196 | Значение 197 | Значение 198 | Значение 199 | Значение 200 | Значение 201 | Значение 202 | Значение 203 | Значение 204 | Значение 205 | Значение 206 | Значение 207 | Значение 208 | Значение 209 | Значение 210 | Значение 211 | Значение 212 | Значение 213 | Значение 214 | Значение 215 | Значение 216 | Значение 217 | Значение 218 | Значение 219 | Значение 220 | Значение 221 | Значение 222 | Значение 223 | Значение 224 | Значение 225 | Значение 226 | Значение 227 | Значение 228 | Значение 229 | Значение 230 | Значение 231 | Значение 232 | Значение 233 | Значение 234 | Значение 235 | Значение 236 | Значение 237 | Значение 238 | Значение 239 | Значение 240 | Значение 241 | Значение 242 | Значение 243 | Значение 244 | Значение 245 | Значение 246 | Значение 247 | Значение 248 | Значение 249 | Значение 250
номер_документа | дата_поверки | номер_счета | собственник | сокращение | адрес_собственника | наименование_си | тип_си | номер_грси | код_сферы | год_изготовления | заводской_номер | в_составе | каналов | в_объеме | причина_непригодности | номер_протокола | пригодность | номер_ФИФ | вид_поверки | условия_поверки_протокол | методика | мпи | эталоны | доп_эталоны | номера_эталонов | номер_клейма | поверитель | номер_поверителя | условия_поверки | число | месяц | год | число_след | месяц_след | год_след | инн | температура | влажность | давление | напряжение | частота | примечание | литера_н | протокол_фиф | протокол | зн_1 | зн_2 | зн_3 | зн_4 | зн_5 | зн_6 | зн_7 | зн_8 | зн_9 | зн_10 | зн_11 | зн_12 | зн_13 | зн_14 | зн_15 | зн_16 | зн_17 | зн_18 | зн_19 | зн_20 | зн_21 | зн_22 | зн_23 | зн_24 | зн_25 | зн_26 | зн_27 | зн_28 | зн_29 | зн_30 | зн_31 | зн_32 | зн_33 | зн_34 | зн_35 | зн_36 | зн_37 | зн_38 | зн_39 | зн_40 | зн_41 | зн_42 | зн_43 | зн_44 | зн_45 | зн_46 | зн_47 | зн_48 | зн_49 | зн_50 | зн_51 | зн_52 | зн_53 | зн_54 | зн_55 | зн_56 | зн_57 | зн_58 | зн_59 | зн_60 | зн_61 | зн_62 | зн_63 | зн_64 | зн_65 | зн_66 | зн_67 | зн_68 | зн_69 | зн_70 | зн_71 | зн_72 | зн_73 | зн_74 | зн_75 | зн_76 | зн_77 | зн_78 | зн_79 | зн_80 | зн_81 | зн_82 | зн_83 | зн_84 | зн_85 | зн_86 | зн_87 | зн_88 | зн_89 | зн_90 | зн_91 | зн_92 | зн_93 | зн_94 | зн_95 | зн_96 | зн_97 | зн_98 | зн_99 | зн_100 | зн_101 | зн_102 | зн_103 | зн_104 | зн_105 | зн_106 | зн_107 | зн_108 | зн_109 | зн_110 | зн_111 | зн_112 | зн_113 | зн_114 | зн_115 | зн_116 | зн_117 | зн_118 | зн_119 | зн_120 | зн_121 | зн_122 | зн_123 | зн_124 | зн_125 | зн_126 | зн_127 | зн_128 | зн_129 | зн_130 | зн_131 | зн_132 | зн_133 | зн_134 | зн_135 | зн_136 | зн_137 | зн_138 | зн_139 | зн_140 | зн_141 | зн_142 | зн_143 | зн_144 | зн_145 | зн_146 | зн_147 | зн_148 | зн_149 | зн_150 | зн_151 | зн_152 | зн_153 | зн_154 | зн_155 | зн_156 | зн_157 | зн_158 | зн_159 | зн_160 | зн_161 | зн_162 | зн_163 | зн_164 | зн_165 | зн_166 | зн_167 | зн_168 | зн_169 | зн_170 | зн_171 | зн_172 | зн_173 | зн_174 | зн_175 | зн_176 | зн_177 | зн_178 | зн_179 | зн_180 | зн_181 | зн_182 | зн_183 | зн_184 | зн_185 | зн_186 | зн_187 | зн_188 | зн_189 | зн_190 | зн_191 | зн_192 | зн_193 | зн_194 | зн_195 | зн_196 | зн_197 | зн_198 | зн_199 | зн_200 | зн_201 | зн_202 | зн_203 | зн_204 | зн_205 | зн_206 | зн_207 | зн_208 | зн_209 | зн_210 | зн_211 | зн_212 | зн_213 | зн_214 | зн_215 | зн_216 | зн_217 | зн_218 | зн_219 | зн_220 | зн_221 | зн_222 | зн_223 | зн_224 | зн_225 | зн_226 | зн_227 | зн_228 | зн_229 | зн_230 | зн_231 | зн_232 | зн_233 | зн_234 | зн_235 | зн_236 | зн_237 | зн_238 | зн_239 | зн_240 | зн_241 | зн_242 | зн_243 | зн_244 | зн_245 | зн_246 | зн_247 | зн_248 | зн_249 | зн_250
1 | 18.01.2021 | 9/0002885 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | ООО «ЦОТ» | 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, 70 Лет Влксм мкр, дом № 6 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2014 | 222012 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 222012 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 9/61-1-2021 | + | С-ВК/18-01-2021/36297905 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,59 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 18 | января | 2021 | 11 | июля | 2021 | 5609029090 | 22,4 | 51,5 | 100,59 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;0;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98 | 99 | 98 | годен, допущен к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
2 | 18.01.2021 | 9/0002885 | Акционерное общество «Желдорреммаш» | АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» | 127018, Москва г, Октябрьская ул, дом № 5 стр. 8 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 62119-15 | 05 | 2018 | 631 |  | 1 | в полном объёме |  | 9/61-2-2021 | + | С-ВК/18-01-2021/37095263 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,5 (45÷75) %; атмосферное давление: 100,59 (84÷106) кПа | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | 18 | января | 2021 | 17 | июля | 2021 | 7715729877 | 22,4 | 51,5 | 100,59 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100 | 100 | 100 | 0,0 | годен, допущен к применению | свидетельство
3 | 18.01.2021 | 9/0000013 | ООО «РН-БГПП» | РН-БГПП | 461040, Оренбургская область, город Бузулук, Техническая улица, дом 10, кабинет 18 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2010 | 179663 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 179663 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 9/61-3-2021 | + | С-ВК/18-01-2021/37095713 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,59 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 18 | января | 2021 | 17 | июля | 2021 | 5603045522 | 22,4 | 51,5 | 100,59 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;0;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100 | 100 | 99 | годен, допущен к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
4 | 21.01.2021 | 9/0000008 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.50 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2020 | 33540 |  | 4 | в полном объёме |  | 4 | + | С-ВК/21-01-2021/37091819 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5003026493 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 10 18 50 75 50 18 10 0 75;1>i<enhs;-1,5 1,5 15 15 15 15 15 1,5 -1,5 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 25 110 170 110 25 0 170;0>i<enco;-5 5 10 10 10 5 -5 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | 1 | 23 | 34 | 50 | 34 | 22 | 1 | 50 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | 0,3 | 14,4 | 24,1 | 14,5 | 0,3 | 24,2 | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | #h2s# | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 1 | 11 | 19 | 49 | 69 | 48 | 20 | 11 | 1 | 70 | 1,0 | 1,0 | 5,6 | -2,0 | -8,0 | -4,0 | 11,1 | 1,0 | 1,0 | -6,7 | #co# | 0 | 25 | 110 | 170 | 110 | 25 | 0 | 170 | 1 | 24 | 106 | 168 | 106 | 25 | 0 | 166 | 1,0 | -1,0 | -3,6 | -1,2 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | -2,4 | годен, допущен к применению | свидетельство
5 | 21.01.2021 | 9/0000008 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.50 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 25462 |  | 4 | в полном объёме | п. 14.6.2 Опробование (ошибка по каналу измерения O₂) | 5 | - | И-ВК/21-01-2021/37091818 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5003026493 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 14 25 75 100 75 25 14 0 100;1>i<enhs;-2,13 2,13 15 15 15 15 15 2,13 -2,13 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 28 125 200 125 28 0 200;0>i<enco;-5,825 5,825 10 10 10 5,825 -5,825 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #h2s# | 0,0 | 14,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #co# | 0 | 28 | 125 | 200 | 125 | 28 | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
6 | 21.01.2021 | 9/0000008 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.50 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 25465 |  | 4 | в полном объёме | п. 14.6.2 Опробование (ошибка по каналу измерения O₂) | 6 | - | И-ВК/21-01-2021/37091816 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5003026493 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 14 25 75 100 75 25 14 0 100;1>i<enhs;-2,13 2,13 15 15 15 15 15 2,13 -2,13 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 28 125 200 125 28 0 200;0>i<enco;-5,825 5,825 10 10 10 5,825 -5,825 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #h2s# | 0,0 | 14,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #co# | 0 | 28 | 125 | 200 | 125 | 28 | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
7 | 21.01.2021 | 9/0000008 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.50 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 25476 |  | 4 | в полном объёме | п. 14.6.2 Опробование (ошибка по каналу измерения O₂) | 7 | - | И-ВК/21-01-2021/37091815 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5003026493 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 14 25 75 100 75 25 14 0 100;1>i<enhs;-2,13 2,13 15 15 15 15 15 2,13 -2,13 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 28 125 200 125 28 0 200;0>i<enco;-5,825 5,825 10 10 10 5,825 -5,825 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #h2s# | 0,0 | 14,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #co# | 0 | 28 | 125 | 200 | 125 | 28 | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
8 | 21.01.2021 | 9/0000008 | филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | Оренбург бурение филиал | 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.50 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 25457 |  | 4 | в полном объёме | п. 14.6.2 Опробование (ошибка по каналу измерения O₂) | 8 | - | И-ВК/21-01-2021/37091813 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5003026493 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 14 25 75 100 75 25 14 0 100;1>i<enhs;-2,13 2,13 15 15 15 15 15 2,13 -2,13 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 28 125 200 125 28 0 200;0>i<enco;-5,825 5,825 10 10 10 5,825 -5,825 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #h2s# | 0,0 | 14,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #co# | 0 | 28 | 125 | 200 | 125 | 28 | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
9 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 64899 |  | 1 | в полном объёме |  | 9 | + | С-ВК/21-01-2021/37838502 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ГСО 10563-2015 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50 93,7;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 93,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,0 | # | 0,0 | 48,7 | 95,7 | # | 4,0 | 11,8 | 19,3 | # | 0,00 | -1,30 | 2,13 | # | 0,00 | 48,70 | 95,70 | # | 0 | -1,3 | 2,13 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
10 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 64679 |  | 1 | в полном объёме |  | 10 | + | С-ВК/21-01-2021/37838500 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ГСО 10563-2015 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50 93,7;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 93,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,0 | # | 0,4 | 51,2 | 98,1 | # | 4,1 | 12,2 | 19,7 | # | 0,40 | 1,20 | 4,70 | # | 0,40 | 51,20 | 98,10 | # | 0,4 | 1,2 | 4,7 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
11 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2012 | 36898 |  | 1 | в полном объёме |  | 11 | + | С-ВК/21-01-2021/37838497 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ГСО 10563-2015 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,43 93,70;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,43 | 93,70 | # | 4,00 | 12,07 | 18,99 | # | -0,03 | 47,20 | 99,31 | # | 4,00 | 11,55 | 19,89 | # | -0,030 | -3,230 | 5,610 | # | -0,030 | 47,200 | 99,310 | # | -0,03 | -3,23 | 5,61 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
12 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0074042 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0074199 | 1 | в полном объёме |  | 12 | + | С-ВК/21-01-2021/37093798 | периодическая | температура окружающей среды: 23,1 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 1,1 | 7,7 | 14,4 | 7,5 | 1,2 | 13,9 | # | 4,9 | 10,2 | 15,5 | 10,0 | 5,0 | 15,1 | # | 1,10 | -0,30 | -10,00 | -0,50 | 1,20 | -13,12 | # | 1,10 | 7,70 | 14,40 | 7,50 | 1,20 | 13,90 | # | 1,1 | -0,3 | -10 | -0,5 | 1,2 | -13,12 | # | 26 | годен, допущен к применению | свидетельство
13 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0074030 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0074191 | 1 | в полном объёме |  | 13 | + | С-ВК/21-01-2021/37093796 | периодическая | температура окружающей среды: 23,1 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,5 | 8,9 | 17,5 | 8,6 | 0,5 | 17,4 | # | 4,4 | 11,1 | 18,0 | 10,9 | 4,4 | 17,9 | # | 0,50 | 0,90 | 9,38 | 0,60 | 0,50 | 8,75 | # | 0,50 | 8,90 | 17,50 | 8,60 | 0,50 | 17,40 | # | 0,5 | 0,9 | 9,38 | 0,6 | 0,5 | 8,75 | # | 22 | годен, допущен к применению | свидетельство
14 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2016 | 10704 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 10704 | 1 | в полном объёме |  | 14 | + | С-ВК/21-01-2021/37093794 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 9,0 | # | 4,0 | 8,0 | 18,4 | # | -0,1 | 2,5 | 9,9 | # | 3,8 | 8,0 | 19,8 | # | -0,10 | 0,00 | 10,00 | # | -0,10 | 2,50 | 9,90 | # | -0,1 | 0 | 10 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
15 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2014 | 7527 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 8652 | 1 | в полном объёме |  | 15 | + | С-ВК/21-01-2021/37093793 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  | на шильдике ссс-903 М |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,7 | 10,1 | 43,4 | # | 3,8 | 7,6 | 19,4 | # | -0,70 | 1,10 | 8,50 | # | -0,70 | 10,10 | 43,40 | # | -0,7 | 1,1 | 8,5 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
16 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2015 | 8896 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 8896 | 1 | в полном объёме |  | 16 | + | С-ВК/21-01-2021/37093791 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,7 | 10,0 | 40,5 | # | 4,3 | 7,6 | 18,4 | # | 0,70 | 1,00 | 1,25 | # | 0,70 | 10,00 | 40,50 | # | 0,7 | 1 | 1,25 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
17 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2017 | 13230 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 13230 | 1 | в полном объёме |  | 17 | + | С-ВК/21-01-2021/37093790 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,4 | 8,5 | 44,3 | # | 3,5 | 7,0 | 19,8 | # | -1,40 | -0,50 | 10,75 | # | -1,40 | 8,50 | 44,30 | # | -1,4 | -0,5 | 10,75 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
18 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2015 | 8558 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 8558 | 1 | в полном объёме |  | 18 | + | С-ВК/21-01-2021/37093788 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 1,2 | 9,6 | 43,1 | # | 4,4 | 7,4 | 19,3 | # | 1,20 | 0,60 | 7,75 | # | 1,20 | 9,60 | 43,10 | # | 1,2 | 0,6 | 7,75 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
19 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11454 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 11454 | 1 | в полном объёме |  | 19 | + | С-ВК/21-01-2021/37093786 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,6 | 10,1 | 39,4 | # | 3,8 | 7,6 | 18,0 | # | -0,60 | 1,10 | -1,50 | # | -0,60 | 10,10 | 39,40 | # | -0,6 | 1,1 | -1,5 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
20 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 33549-12 | 05 | 2014 | 7462 | ПГО-903У-метан, зав. № | 1 | в полном объёме |  | 20 | + | С-ВК/21-01-2021/37093785 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 22 47,5;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 22,0 | 47,5 | # | 4,0 | 7,5 | 11,6 | # | 2,6 | 23,3 | 45,3 | # | 4,4 | 7,7 | 11,3 | # | 2,60 | 1,30 | -4,63 | # | 2,60 | 23,30 | 45,30 | # | 2,6 | 1,3 | -4,63 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
21 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 33549-12 | 05 | 2014 | 7467 | ПГО-903У-метан, зав. № | 1 | в полном объёме |  | 21 | + | С-ВК/21-01-2021/37093784 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 22 47,5;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 22,0 | 47,5 | # | 4,0 | 7,5 | 11,6 | # | 0,7 | 22,9 | 49,5 | # | 4,1 | 7,7 | 11,9 | # | 0,70 | 0,90 | 4,21 | # | 0,70 | 22,90 | 49,50 | # | 0,7 | 0,9 | 4,21 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
22 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2015 | 9329 | ПГО-903У-метан, зав. № | 1 | в полном объёме |  | 22 | + | С-ВК/21-01-2021/37093783 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 19351-00; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | # | 4,0 | 12,0 | 19,2 | # | 1,4 | 49,9 | 94,9 | # | 4,2 | 12,0 | 19,2 | # | 1,40 | -0,10 | -0,11 | # | 1,40 | 49,90 | 94,90 | # | 1,4 | -0,1 | -0,11 | # | годен, допущен к применению | свидетельство
23 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов стационарный Sensepoint, модификация Sensepoint XCD, рег. № 43117-09 | Sensepoint XCD | 43117-09 | 05 | 2018 | K02535 17241312 |  | 1 | в полном объёме |  | 23 | + | С-ВК/21-01-2021/37093781 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84÷106,7) кПа | «Датчики горючих и токсичных газов стационарные Sensepoint (Sensepoint, Sensepoint Рlus, Sensepoint Рго, Sensepoint RFD), Sensepoint XCD) и Signalpoint (Signalpoint, Signalpoint Рго). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | i<data;H₂S;(0-100);млн¯¹;"γ=± 20 %";"γ=± 20 %";"δ=±20 %";"δ=± 20 %">f<noms;fNoms;0 0 9 55 90;0>i<ntypes;10 10 10 1 1>i<nerrs;-10 -10 20 20 20>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;noms;nerrs;ntypes;0;1>f<cvals;conv_4_20;vals;0;100>f<errs;fErrs;noms;vals;ntypes;1>o<data;c1;c2;noms;vals;cvals;errs> | H₂S | (0-100) | млн¯¹ | γ=± 20 % | γ=± 20 % | δ=±20 % | δ=± 20 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0 | 0 | 9 | 55 | 90 | 0 | 0 | 9 | 59 | 81 | 4,00 | 4,00 | 5,44 | 13,44 | 16,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | -10,0 | годен, допущен к применению | свидетельство
24 | 21.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Сигнализатор СТМ-30, рег. № 18334-07 | СТМ-30 | 18334-07 | 05 | 2011 | 1742 | выносной датчик № 1742 | 1 | в полном объёме | п. 12.7.2 Опробование (не включается) | 24 | - | И-ВК/21-01-2021/37838496 | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,00 (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 220,3 (187÷242) В | приложение А руководства по эксплуатации ИБЯЛ.424339.001 РЭ «Сигнализаторы СТМ-30» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ГСО 10509-2014 (2019) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 220,3 (187÷242) В | 21 | января | 2021 | 20 | января | 2022 | 5610165355 | 23,1 | 52,0 | 101,00 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;20,64 41,27 20,64 41,27;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;1>*<6;5;9;0> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД (не включается) | # | 20,6 | 41,3 | 20,6 | 41,3 | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
25 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализаторы портативные Микросенс, исп. М2, рег. № 64629-16 | Микросенс М2 | 64629-16 | 05 | 2018 | 018.551 |  | 1 | в полном объёме | п. 6.1 Внешний осмотр (поврежден корпус) | 25 | - | И-ВК/22-01-2021/37093779 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-2002-2016 "Газоанализаторы портативные Микросенс. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | 4к |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<6;20;28;0>#<7;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<8;30;50;0>#<9;0 7,5 45 83 45 7,5 0 83;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<10;20;28;0>#<11;0 40 150 270 150 40 0 270;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<12;20;28;0> | не соответствует требованиям НД (поврежден корпус) | - | - | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0,0 | 7,5 | 45,0 | 83,0 | 45,0 | 7,5 | 0,0 | 83,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0 | 40 | 150 | 270 | 150 | 40 | 0 | 270 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
26 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализаторы портативные Микросенс, исп. М2, рег. № 64629-16 | Микросенс М2 | 64629-16 | 05 | 2018 | 018.536 |  | 4 | в полном объёме |  | 26 | + | С-ВК/22-01-2021/37093777 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-2002-2016 "Газоанализаторы портативные Микросенс. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | 4к |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<6;20;28;0>#<7;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<8;30;50;0>#<9;0 7,5 45 83 45 7,5 0 83;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<10;20;28;0>#<11;0 40 150 270 150 40 0 270;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<12;20;28;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,1 | 14,6 | 29,1 | 14,7 | 0,2 | 29,1 | # | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | # | 0,10 | 14,60 | 29,10 | 14,70 | 0,20 | 29,10 | # | 0,1 | 0,02 | 0,25 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | # | 24 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 0,4 | 50,5 | 93,9 | 50,6 | 0,5 | 93,8 | # | 0,40 | 0,50 | -1,16 | 0,60 | 0,50 | -1,26 | # | 0,40 | 50,50 | 93,90 | 50,60 | 0,50 | 93,80 | # | 0,4 | 0,5 | -1,16 | 0,6 | 0,5 | -1,26 | # | 44 | # | 0,0 | 7,5 | 45,0 | 83,0 | 45,0 | 7,5 | 0,0 | 83,0 | # | 0,3 | 7,6 | 49,6 | 90,3 | 49,0 | 7,7 | 0,1 | 89,2 | # | 0,30 | 0,10 | 10,22 | 8,80 | 8,89 | 0,20 | 0,10 | 7,47 | # | 0,30 | 7,60 | 49,60 | 90,30 | 49,00 | 7,70 | 0,10 | 89,20 | # | 0,3 | 0,1 | 10,22 | 8,8 | 8,89 | 0,2 | 0,1 | 7,47 | # | 27 | # | 0 | 40 | 150 | 270 | 150 | 40 | 0 | 270 | # | 0 | 41 | 142 | 257 | 141 | 41 | 0 | 261 | # | 0,0 | 1,0 | -5,3 | -4,8 | -6,0 | 1,0 | 0,0 | -3,3 | # | 0,0 | 41,0 | 142,0 | 257,0 | 141,0 | 41,0 | 0,0 | 261,0 | # | 0 | 1 | -5,33 | -4,81 | -6 | 1 | 0 | -3,33 | # | 26 | пригоден к применению | свидетельство
27 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализаторы портативные Микросенс, исп. М2, рег. № 64629-16 | Микросенс М2 | 64629-16 | 05 | 2018 | 018.543 |  | 4 | в полном объёме |  | 27 | + | С-ВК/22-01-2021/37093776 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-2002-2016 "Газоанализаторы портативные Микросенс. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | 4к |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<6;20;28;0>#<7;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<8;30;50;0>#<9;0 7,5 45 83 45 7,5 0 83;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<10;20;28;0>#<11;0 40 150 270 150 40 0 270;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<12;20;28;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,3 | 14,6 | 29,0 | 14,7 | 0,3 | 28,9 | # | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | # | 0,30 | 14,60 | 29,00 | 14,70 | 0,30 | 28,90 | # | 0,3 | 0,02 | 0,15 | 0,12 | 0,3 | 0,05 | # | 20 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 1,5 | 51,1 | 95,9 | 51,4 | 1,6 | 96,1 | # | 1,50 | 1,10 | 0,95 | 1,40 | 1,60 | 1,16 | # | 1,50 | 51,10 | 95,90 | 51,40 | 1,60 | 96,10 | # | 1,5 | 1,1 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 1,16 | # | 33 | # | 0,0 | 7,5 | 45,0 | 83,0 | 45,0 | 7,5 | 0,0 | 83,0 | # | 0,1 | 7,6 | 44,1 | 91,0 | 43,1 | 7,3 | 0,0 | 90,4 | # | 0,10 | 0,10 | -2,00 | 9,64 | -4,22 | -0,20 | 0,00 | 8,92 | # | 0,10 | 7,60 | 44,10 | 91,00 | 43,10 | 7,30 | 0,00 | 90,40 | # | 0,1 | 0,1 | -2 | 9,64 | -4,22 | -0,2 | 0 | 8,92 | # | 25 | # | 0 | 40 | 150 | 270 | 150 | 40 | 0 | 270 | # | 1 | 41 | 143 | 265 | 144 | 42 | 1 | 265 | # | 1,0 | 1,0 | -4,7 | -1,9 | -4,0 | 2,0 | 1,0 | -1,9 | # | 1,0 | 41,0 | 143,0 | 265,0 | 144,0 | 42,0 | 1,0 | 265,0 | # | 1 | 1 | -4,67 | -1,85 | -4 | 2 | 1 | -1,85 | # | 20 | пригоден к применению | свидетельство
28 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализаторы портативные Микросенс, исп. М2, рег. № 64629-16 | Микросенс М2 | 64629-16 | 05 | 2018 | 018.552 |  | 4 | в полном объёме |  | 28 | + | С-ВК/22-01-2021/37093775 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-2002-2016 "Газоанализаторы портативные Микросенс. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | 4к |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<6;20;28;0>#<7;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<8;30;50;0>#<9;0 7,5 45 83 45 7,5 0 83;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<10;20;28;0>#<11;0 40 150 270 150 40 0 270;-4 4 10 10 10 4 -4 10;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<12;20;28;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,3 | 14,6 | 29,0 | 14,6 | 0,4 | 29,0 | # | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | # | 0,30 | 14,60 | 29,00 | 14,60 | 0,40 | 29,00 | # | 0,3 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,4 | 0,15 | # | 23 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 1,6 | 51,6 | 93,9 | 51,3 | 1,4 | 93,3 | # | 1,60 | 1,60 | -1,16 | 1,30 | 1,40 | -1,79 | # | 1,60 | 51,60 | 93,90 | 51,30 | 1,40 | 93,30 | # | 1,6 | 1,6 | -1,16 | 1,3 | 1,4 | -1,79 | # | 32 | # | 0,0 | 7,5 | 45,0 | 83,0 | 45,0 | 7,5 | 0,0 | 83,0 | # | 0,6 | 7,3 | 47,1 | 92,7 | 46,8 | 7,1 | 0,5 | 90,1 | # | 0,60 | -0,20 | 4,67 | 11,69 | 4,00 | -0,40 | 0,50 | 8,55 | # | 0,60 | 7,30 | 47,10 | 92,70 | 46,80 | 7,10 | 0,50 | 90,10 | # | 0,6 | -0,2 | 4,67 | 11,69 | 4 | -0,4 | 0,5 | 8,55 | # | 24 | # | 0 | 40 | 150 | 270 | 150 | 40 | 0 | 270 | # | 1 | 42 | 148 | 269 | 149 | 42 | 0 | 266 | # | 1,0 | 2,0 | -1,3 | -0,4 | -0,7 | 2,0 | 0,0 | -1,5 | # | 1,0 | 42,0 | 148,0 | 269,0 | 149,0 | 42,0 | 0,0 | 266,0 | # | 1 | 2 | -1,33 | -0,37 | -0,67 | 2 | 0 | -1,48 | # | 26 | пригоден к применению | свидетельство
29 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2018 | ARKC-2141 |  | 4 | в полном объёме |  | 29 | + | С-ВК/22-01-2021/37093773 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2019, 2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,2 | 5,0 | 23,8 | 5,0 | 0,2 | 23,8 | # | 4,00 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 4,00 | 0,25 | # | 0,20 | 5,00 | 23,80 | 5,00 | 0,20 | 23,80 | # | 4 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 4 | 0,25 | # | 9 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 0,4 | 25,1 | 46,0 | 24,5 | 1,1 | 45,2 | # | 0,40 | 0,10 | 1,00 | -0,50 | 1,10 | 0,20 | # | 0,40 | 25,10 | 46,00 | 24,50 | 1,10 | 45,20 | # | 0,4 | 0,1 | 1 | -0,5 | 1,1 | 0,2 | # | 7 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,9 | 10,5 | 82,9 | 10,2 | 1,2 | 85,4 | # | 9,00 | 5,00 | -7,89 | 2,00 | 12,00 | -5,11 | # | 0,90 | 10,50 | 82,90 | 10,20 | 1,20 | 85,40 | # | 9 | 5 | -7,89 | 2 | 12 | -5,11 | # | 10 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 0 | 20 | 1642 | 19 | 0 | 1687 | # | 0,0 | 0,0 | -8,8 | -5,0 | 0,0 | -6,3 | # | 0,0 | 20,0 | 1642,0 | 19,0 | 0,0 | 1687,0 | # | 0 | 0 | -8,78 | -5 | 0 | -6,28 | # | 21 | пригоден к применению | свидетельство
30 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9550 |  | 1 | в полном объёме |  | 30 | + | С-ВК/22-01-2021/37093771 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,3 | 2,8 | 22,0 | 2,8 | -0,3 | 22,2 | # | -10,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | -10,0 | -11,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 87 | пригоден к применению | свидетельство
31 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 5270 |  | 1 | в полном объёме |  | 31 | + | С-ВК/22-01-2021/37093769 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,2 | 2,7 | 25,5 | 2,7 | 0,2 | 26,1 | # | 6,7 | -3,3 | 2,0 | -3,3 | 6,7 | 4,4 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 87 | пригоден к применению | свидетельство
32 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 5262 |  | 1 | в полном объёме |  | 32 | + | С-ВК/22-01-2021/37093768 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,1 | 2,9 | 26,7 | 2,8 | 0,0 | 27,1 | # | 3,3 | 3,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 88 | пригоден к применению | свидетельство
33 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9495 |  | 1 | в полном объёме |  | 33 | + | С-ВК/22-01-2021/37093766 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,1 | 3,2 | 22,7 | 3,3 | 0,2 | 23,1 | # | 3,3 | 13,3 | -9,2 | 16,7 | 6,7 | -7,6 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 81 | пригоден к применению | свидетельство
34 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2014 | G024700731 |  | 1 | в полном объёме |  | 34 | + | С-ВК/22-01-2021/37093765 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 55,5 | 77,3 | # | -1,25 | 1,25 | 11,00 | -3,38 | # | -0,10 | 8,10 | 55,50 | 77,30 | # | -1,25 | 1,25 | 11 | -3,38 | # | 54 | пригоден к применению | свидетельство
35 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2014 | G024700664 |  | 1 | в полном объёме |  | 35 | + | С-ВК/22-01-2021/37093764 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 48,8 | 79,2 | # | 0,00 | 0,00 | -2,40 | -1,00 | # | 0,00 | 8,00 | 48,80 | 79,20 | # | 0 | 0 | -2,4 | -1 | # | 46 | пригоден к применению | свидетельство
36 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2014 | G024700715 |  | 1 | в полном объёме |  | 36 | + | С-ВК/22-01-2021/37093762 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 50,0 | 73,3 | # | 1,25 | 0,00 | 0,00 | -8,38 | # | 0,10 | 8,00 | 50,00 | 73,30 | # | 1,25 | 0 | 0 | -8,38 | # | 39 | пригоден к применению | свидетельство
37 | 22.01.2021 | 9/0000071 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2014 | G024700736 |  | 1 | в полном объёме |  | 37 | + | С-ВК/22-01-2021/37093760 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 47,0 | 78,9 | # | -1,25 | 1,25 | -6,00 | -1,37 | # | -0,10 | 8,10 | 47,00 | 78,90 | # | -1,25 | 1,25 | -6 | -1,37 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
38 | 22.01.2021 | 9/0000001 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНКО-СЕРВИС» | ООО «ИНКО-СЕРВИС» | 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, Им Дымченко ул, дом № 8 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2018 | SI0302049 |  | 1 | в полном объёме |  | 38 | + | С-ВК/22-01-2021/37096286 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 3444121517 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 1 | 21 | 49 | 96 | # | 1,0 | 2,0 | -2,0 | 1,1 | # | 1,0 | 21,0 | 49,0 | 96,0 | # | 1 | 2 | -2 | 1,05 | # | 27 | пригоден к применению | свидетельство
39 | 22.01.2021 | 9/0002505 | Компания "Шлюмберже Лоджелко, Инк." | Шлюмберже | 461046, Оренбургская обл. , г. Бузулук, ул. Промышленная,6Б | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2016 | SG0216191 |  | 1 | в полном объёме | п. 6.2 Опробование (не включается) | 39 | - | И-ВК/22-01-2021/37101426 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 9909012867 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД (не включается) | - | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
40 | 22.01.2021 | 9/0002505 | Компания "Шлюмберже Лоджелко, Инк." | Шлюмберже | 461046, Оренбургская обл. , г. Бузулук, ул. Промышленная,6Б | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2016 | SG0216200 |  | 1 | в полном объёме |  | 40 | + | С-ВК/22-01-2021/37101424 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 9909012867 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 0 | 20 | 56 | 100 | # | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 5,3 | # | 0,0 | 20,0 | 56,0 | 100,0 | # | 0 | 1 | 12 | 5,26 | # | 39 | пригоден к применению | свидетельство
41 | 22.01.2021 | 9/0000058 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-СЕРВИС» | ООО «НТ-СЕРВИС» | 420107, Татарстан Респ, Казань г, Островского ул, дом № 84, оф.609А | Газоанализатор портативный Лидер, мод. Лидер 01, рег. № 60659-15 | Лидер 01 | 60659-15 | 05 | 2018 | 9413044116 |  | 1 | в полном объёме |  | 41 | + | С-ВК/22-01-2021/37098386 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84÷106,7) кПа | МП 2015-1 "Инструкция. Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 6315574634 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 10 17 10 17 0;-5;100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | # | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 2 | # | 2,0 | 2,0 | -1,0 | 2,0 | -1,0 | 2,0 | # | 2,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | # | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | # | пригоден к применению | свидетельство
42 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01278 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01278 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 42 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,8 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 102,3 | 2,3 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
43 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01280 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01280 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 43 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,3 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,8 | -0,2 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
44 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01277 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01277 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 44 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,0 | 96,5 | 95,5 | 96,5 | 96,3 | -3,7 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
45 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01275 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01275 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 45 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,8 | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 101,9 | 1,9 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
46 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01298 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01298 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 46 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,3 | 99,5 | 100,0 | 98,5 | 99,4 | -0,6 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
47 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 00721 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 00721 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 47 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,7 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,8 | -1,2 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
48 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01294 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01294 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 48 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,7 | 97,5 | 97,0 | 97,0 | 97,3 | -2,7 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
49 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01292 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01292 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 49 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,3 | 99,0 | 99,5 | 98,0 | 98,9 | -1,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
50 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01273 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01278 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 50 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,2 | 99,5 | 100,0 | 99,0 | 99,6 | -0,4 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
51 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01296 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01296 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 51 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,3 | 102,5 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 2,4 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
52 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01281 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01281 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 52 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,0 | 101,0 | 100,5 | 101,5 | 101,1 | 1,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
53 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01272 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01272 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 53 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,5 | 98,0 | 98,5 | 97,0 | 97,9 | -2,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
54 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01293 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01293 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 54 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,2 | 99,5 | 99,0 | 100,0 | 99,6 | -0,4 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
55 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01274 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01274 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 55 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 2,2 | 102,5 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 2,4 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
56 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01291 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01291 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 56 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,5 | 100,5 | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 0,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
57 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 00722 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 00722 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 57 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,8 | 99,0 | 99,5 | 98,0 | 98,9 | -1,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
58 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01279 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01279 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 58 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,0 | 97,0 | 96,0 | 97,0 | 96,8 | -3,2 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
59 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01335 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01335 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 59 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,5 | 102,5 | 103,0 | 102,0 | 102,6 | 2,6 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
60 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01295 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01295 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 60 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,3 | 102,0 | 101,5 | 102,5 | 102,1 | 2,1 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
61 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01343 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № 01343 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 61 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | -2,4 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
62 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 68261-17 | АМ-5 | 68261-17 | 05 | 2020 | 01290 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав. № | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 62 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (не более 80) %; атмосферное давление: 102,26 (101,3±3,3) кПа | МП 242-2129-2017 с Изменением № 1 «Газоопределители химичесчкие ГХ-М. Методика поверки» | 12 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,3) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | января | 2022 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<germ;fgAM5>e<7>f<vals;fvAM5>f<av;frAM5;vals>o<c1;c2;germ;vals;av> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 1,3 | 101,0 | 100,5 | 101,0 | 100,9 | 0,9 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
63 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241536 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241536 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 63 | + | С-ВК/26-01-2021/37101689 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 102,0 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
64 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240412 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240412 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 64 | + | С-ВК/26-01-2021/37101688 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
65 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240682 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240682 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 65 | + | С-ВК/26-01-2021/37101687 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,5 | 100,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
66 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240427 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240427 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 66 | + | С-ВК/26-01-2021/37101685 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,0 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
67 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 239999 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 239999 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 67 | + | С-ВК/26-01-2021/37101684 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 97,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
68 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241127 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241127 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 68 | + | С-ВК/26-01-2021/37101683 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 101,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
69 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240619 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240619 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 69 | + | С-ВК/26-01-2021/37101682 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,0 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
70 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240420 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240420 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 70 | + | С-ВК/26-01-2021/37101681 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 100,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
71 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241321 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241321 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 71 | + | С-ВК/26-01-2021/37101679 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,0 | 102,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
72 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240137 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240137 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 72 | + | С-ВК/26-01-2021/37101677 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 100,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
73 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240257 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240257 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 73 | + | С-ВК/26-01-2021/37101676 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 99,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
74 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240448 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240448 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 74 | + | С-ВК/26-01-2021/37101675 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 101,0 | 100,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
75 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241163 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241163 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 75 | + | С-ВК/26-01-2021/37101673 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,0 | 102,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
76 | 26.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241349 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241349 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 76 | + | С-ВК/26-01-2021/37101672 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,26 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 26 | января | 2021 | 25 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,5 | 51,2 | 102,26 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 99,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
77 | 22.01.2021 | 9/0000094 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 5286 |  | 1 | - | п. 5.3 Определение основной погрешности | 77 | - | И-ВК/22-01-2021/38913228 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,0 | 3,5 | - | - | - | - | # | 0,0 | 23,3 | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
78 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241131 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241131 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 78 | + | С-ВК/27-01-2021/37101670 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,5 | 99,0 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
79 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240218 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240218 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 79 | + | С-ВК/27-01-2021/37101669 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 96,5 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
80 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240672 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240672 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 80 | + | С-ВК/27-01-2021/37101668 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,5 | 101,0 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
81 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241156 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241156 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 81 | + | С-ВК/27-01-2021/37101665 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 101,5 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
82 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240129 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240129 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 82 | + | С-ВК/27-01-2021/37101664 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 100,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
83 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240182 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240182 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 83 | + | С-ВК/27-01-2021/37101663 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,5 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
84 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241585 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241585 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 84 | + | С-ВК/27-01-2021/37101662 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
85 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 237901 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 237901 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 85 | + | С-ВК/27-01-2021/37101661 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 98,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
86 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 238789 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 238789 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 86 | + | С-ВК/27-01-2021/37101658 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 103,0 | 102,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
87 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 239996 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 239996 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 87 | + | С-ВК/27-01-2021/37101657 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 101,0 | 101,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
88 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 238146 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 238146 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 88 | + | С-ВК/27-01-2021/37101656 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 101,0 | 102,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
89 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2015 | 224689 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 224689 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 89 | + | С-ВК/27-01-2021/37101655 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
90 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 238529 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 238529 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 90 | + | С-ВК/27-01-2021/37101653 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,0 | 96,0 | 96,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
91 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 239925 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 239925 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 91 | + | С-ВК/27-01-2021/37101652 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 97,5 | 97,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
92 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240429 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240429 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 92 | + | С-ВК/27-01-2021/37101650 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,5 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
93 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2016 | 238571 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240429 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 93 | + | С-ВК/27-01-2021/37101649 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 102,0 | 102,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
94 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2015 | 223038 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 223038 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 94 | + | С-ВК/27-01-2021/37101648 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 98,5 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
95 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2012 | 197769 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 197769 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 95 | + | С-ВК/27-01-2021/37101646 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 100,0 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
96 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2012 | 197731 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 197731 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 96 | + | С-ВК/27-01-2021/37101645 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 97,5 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
97 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2012 | 187564 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 187564 |  | в диапазоне (100±5) см³ |  | 97 | + | С-ВК/27-01-2021/37101643 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 98,5 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
98 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 918 |  |  | в полном объёме |  | 98 | + | С-ВК/27-01-2021/37101642 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | -2,0 | пригоден к применению | свидетельство
99 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 1044 |  |  | в полном объёме |  | 99 | + | С-ВК/27-01-2021/37101641 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 2,5 | пригоден к применению | свидетельство
100 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2010 | 130 |  |  | в полном объёме |  | 100 | + | С-ВК/27-01-2021/37101639 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 101,7 | 1,7 | пригоден к применению | свидетельство
101 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 995 |  |  | в полном объёме |  | 101 | + | С-ВК/27-01-2021/37101638 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 100,0 | 99,0 | 99,5 | -0,5 | пригоден к применению | свидетельство
102 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 844 |  |  | в полном объёме |  | 102 | + | С-ВК/27-01-2021/37101636 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 2,8 | пригоден к применению | свидетельство
103 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 1034 |  |  | в полном объёме |  | 103 | + | С-ВК/27-01-2021/37101635 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 2,0 | пригоден к применению | свидетельство
104 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2005 | 2406 |  |  | в полном объёме |  | 104 | + | С-ВК/27-01-2021/37101634 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | -3,0 | пригоден к применению | свидетельство
105 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2006 | 2201 |  |  | в полном объёме |  | 105 | + | С-ВК/27-01-2021/37101633 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | -2,0 | пригоден к применению | свидетельство
106 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2012 | 2345 |  |  | в полном объёме |  | 106 | + | С-ВК/27-01-2021/37101632 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 98,7 | -1,3 | пригоден к применению | свидетельство
107 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2013 | 756 |  |  | в полном объёме |  | 107 | + | С-ВК/27-01-2021/37101630 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,0 | 96,0 | 97,0 | 96,7 | -3,3 | пригоден к применению | свидетельство
108 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2012 | 2288 |  |  | в полном объёме |  | 108 | + | С-ВК/27-01-2021/37101628 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,5 | 98,0 | 98,2 | -1,8 | пригоден к применению | свидетельство
109 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2012 | 1064 |  |  | в полном объёме |  | 109 | + | С-ВК/27-01-2021/37101627 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 98,0 | -2,0 | пригоден к применению | свидетельство
110 | 27.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2011 | 21 |  |  | в полном объёме |  | 110 | + | С-ВК/27-01-2021/37101626 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,22 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 27 | января | 2021 | 26 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,7 | 50,1 | 102,22 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 100,5 | 101,0 | 100,8 | 0,8 | пригоден к применению | свидетельство
111 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240649 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240649 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 111 | + | С-ВК/28-01-2021/37101623 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,5 | 101,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
112 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240160 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240160 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 112 | + | С-ВК/28-01-2021/37101622 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,5 | 101,0 | 101,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
113 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240349 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240349 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 113 | + | С-ВК/28-01-2021/37101621 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 98,0 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
114 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240320 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240320 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 114 | + | С-ВК/28-01-2021/37101620 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,0 | 98,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
115 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240746 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240746 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 115 | + | С-ВК/28-01-2021/37101619 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 99,5 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
116 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240796 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240796 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 116 | + | С-ВК/28-01-2021/37101617 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 99,5 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
117 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241138 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241138 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 117 | + | С-ВК/28-01-2021/37101616 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
118 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240522 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240522 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 118 | + | С-ВК/28-01-2021/37101614 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 99,5 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
119 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240274 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240274 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 119 | + | С-ВК/28-01-2021/37101613 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 101,0 | 101,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
120 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240678 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240678 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 120 | + | С-ВК/28-01-2021/37101611 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
121 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240798 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240798 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 121 | + | С-ВК/28-01-2021/37101610 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,5 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
122 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240068 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240068 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 122 | + | С-ВК/28-01-2021/36273599; С-ВК/28-01-2021/37101608 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 98,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
123 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240766 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240766 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 123 | + | С-ВК/28-01-2021/37101607 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 100,0 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
124 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240593 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240593 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 124 | + | С-ВК/28-01-2021/37101605 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 98,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
125 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240467 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240467 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 125 | + | С-ВК/28-01-2021/37101604 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 101,5 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
126 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240477 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240477 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 126 | + | С-ВК/28-01-2021/37101602 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,5 | 98,5 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
127 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241500 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241500 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ | п. 6.2 Опробование (негерметичен) | 127 | - | И-ВК/28-01-2021/37101601 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД (негерметичен) | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
128 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240042 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240042 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 128 | + | С-ВК/28-01-2021/37101599 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,5 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
129 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240405 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240405 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 129 | + | С-ВК/28-01-2021/37101598 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,0 | 97,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
130 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240250 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240250 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 130 | + | С-ВК/28-01-2021/37101597 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,0 | 99,0 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
131 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241290 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241290 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 131 | + | С-ВК/28-01-2021/37101595 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 97,0 | 97,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
132 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241446 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241446 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 132 | + | С-ВК/28-01-2021/37101593 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,5 | 102,0 | 102,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
133 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240578 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240578 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 133 | + | С-ВК/28-01-2021/37101592 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 97,5 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
134 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240217 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240217 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 134 | + | С-ВК/28-01-2021/37101591 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,5 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
135 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240486 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240486 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 135 | + | С-ВК/28-01-2021/37101590 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,5 | 102,0 | 101,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
136 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240783 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240783 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 136 | + | С-ВК/28-01-2021/37101589 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 99,0 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
137 | 28.01.2021 | 9/0000066 | Публичное акционерное общество «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» | 462631, Оренбургская обл, Гай г, Промышленная ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 240789 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 240789 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 137 | + | С-ВК/28-01-2021/37101588 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5604000700 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 100,0 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
138 | 28.01.2021 | 9/0000048 | Акционерное общество «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» | АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» | 462353, Оренбургская обл, Новотроицк г, Заводская ул, дом № 1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2014 | 211778 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 211778 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 138 | + | С-ВК/28-01-2021/37101774 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5607019523 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,5 | 102,0 | 101,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
139 | 28.01.2021 | 9/0000040 | Акционерное общество «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» | АО «НЦЗ» | 462353, Российская Федерация Оренбургская обл, Новотроицк г, Заводская ул, дом 3 | Насос-пробоотборник ручной «НП-3М», рег. № 18166-99 | НП-3М | 18166-99 | 05 | 2016 | 1062 |  | 1 | в полном объёме |  | 139 | + | С-ВК/28-01-2021/36436592 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (101,3±3) кПа | КРМФ.418311.002 МП «Насос-пробоотборник ручной НП-3М. Методика поверки» Методика поверки», Приложение 1 к паспорту | 12 | измеритель объема ИО-2, заводской № 73.7, основная относительная погрешность ± 1,5 % | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0932 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | января | 2022 | 5607004870 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;50 100;0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<v50;fVals;noms_1;5;1;0;3>f<a50;fAvrg;v50;1>f<e50;fErrs;noms_1;a50;1;1>f<v100;fVals;noms_2;5;1;0;3>f<a100;fAvrg;v100;1>f<e100;fErrs;noms_2;a100;1;1>o<c1;c2;v50;a50;e50;v100;a100;e100> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 51 | 51 | 50 | 50,7 | 1,4 | 98 | 98 | 97 | 97,7 | -2,3 | пригоден к применению | свидетельство
140 | 28.01.2021 | 9/0000052 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦСТ» | 460026, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Хакимова, дом № 100 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 62119-15 | 05 | 2018 | 224 |  | 1 | в полном объёме |  | 140 | + | С-ВК/28-01-2021/37103444 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,1 (45÷75) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106) кПа | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5611031435 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 2,9 | пригоден к применению | свидетельство
141 | 28.01.2021 | 9/0000052 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ «ЦСТ» | 460026, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Хакимова, дом № 100 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 62119-15 | 05 | 2019 | 746 |  | 1 | в полном объёме |  | 141 | + | С-ВК/28-01-2021/37103442 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,1 (45÷75) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106) кПа | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5611031435 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 97,5 | 99,0 | -2,4 | пригоден к применению | свидетельство
142 | 28.01.2021 | 9/0000060 | Акционерное общество КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | 462781, Оренбургская обл, Ясный г, Ленина ул, дом № 7 | Аспиратор сильфонный АМ-0059, рег. № 19028-09 | АМ-0059 | 19028-09 | 05 | 2012 | 1881 |  | 1 | в полном объёме |  | 142 | + | С-ВК/28-01-2021/37103561 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МП-242-0873-2009 «Аспираторы сильфонные АМ-0059. Методика поверки», ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», июль 2009 г. | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5618000027 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_0059> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,5 | 96,5 | 97,5 | 96,9 | -3,1 | пригоден к применению | свидетельство
143 | 28.01.2021 | 9/0000060 | Акционерное общество КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» | 462781, Оренбургская обл, Ясный г, Ленина ул, дом № 7 | Аспиратор сильфонный АМ-0059, рег. № 19028-09 | АМ-0059 | 19028-09 | 05 | 2019 | 3595 |  | 1 | в полном объёме |  | 143 | + | С-ВК/28-01-2021/37103558 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106,7) кПа | МП-242-0873-2009 «Аспираторы сильфонные АМ-0059. Методика поверки», ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», июль 2009 г. | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5618000027 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_0059> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 0,2 | пригоден к применению | свидетельство
144 | 29.01.2021 | 9/0000101 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ» | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 120 | Сигнализатор портативный ALTAIR, исп. ALTAIR H₂S, рег. № 35823-07 | ALTAIR H₂S | 35823-07 | 05 | 2020 | 01005562 |  | 1 | в полном объёме |  | 144 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (84,4÷106,7) кПа | МП 242-0482-2007 «Сигнализаторы портативные ALTAIR. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5612028890 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<H₂S;ppm;7;14;5,2;8,8;11,5;17,5;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;4;нет;срабатывание LO;срабатывание LO;срабатывание HI;нет;нет;срабатывание LO;срабатывание LO>*<4;25;50;0>a< (не более 60) с> | H₂S | ppm | 7 | 14 | 5,2 | 8,8 | 11,5 | 17,5 |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | нет | срабатывание LO | срабатывание LO | срабатывание HI | 35 | (не более 60) с | пригоден к применению | свидетельство
145 | 29.01.2021 | 9/0000101 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЯ» | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | 460026, Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 120 | Газоанализатор на токсичные и горючие газы М 02, исп. М 02-02, рег. № 32646-15 | М-02-02 | 32646-15 | 05 | 2018 | 27067 |  | 4 | в полном объёме | п. 14.6.2 Опробование (ошибка «Е3» по каналу измерения O₂) | 145 | - | И-ВК/29-01-2021/37101374 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (65±15) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | раздел 14 руководства по эксплуатации "Газоанализаторы на токсичные и горючие газы М-02" М02.00.000 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2019, 2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ПГС: 0,4 (0,3÷0,5) л/мин | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5612028890 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0 22 35 52 35 22 0 52;0>i<ench;-5 5 5 5 5 5 -5 5>i<etch;0 0 0 0 0 0 0 0>f<no;fNoms;0 14,28 23,74 14,28 0 23,74;1>i<eno;-0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,6>i<eto;0 0 0 0 0 0 0 0>f<nhs;fNoms;0 10 18 50 75 50 18 10 0 75;1>i<enhs;-1,5 1,5 15 15 15 15 15 1,5 -1,5 15>i<eths;0 0 1 1 1 1 1 0 0 1>f<nco;fNoms;0 25 110 170 110 25 0 170;0>i<enco;-5 5 10 10 10 5 -5 10>i<etco;0 0 1 1 1 0 0 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vo;fVals;no;eno;eto;1;1>f<vch;fVals;nch;ench;etch;0;1>f<vhs;fVals;nhs;enhs;eths;0;1>f<vco;fVals;nco;enco;etco;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;etch;1>f<eo;fErrs;no;vo;eto;2>f<ehs;fErrs;nhs;vhs;eths;1>f<eco;fErrs;nco;vco;etco;1>o<c1;c2;#ch4#;nch;vch;ech;#o2#;no;vo;eo;#h2s#;nhs;vhs;ehs;#co#;nco;vco;eco> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД (ошибка «Е3» по каналу измерения O₂) | #ch4# | 0 | 22 | 35 | 52 | 35 | 22 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #o2# | 0,0 | 14,3 | 23,7 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #h2s# | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #co# | 0 | 25 | 110 | 170 | 110 | 25 | 0 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
146 | 01.02.2021 | 9/0000124 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | ООО «ММСК» | 462270, Оренбургская обл, Медногорск г, Заводская ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-0059, рег. № 19028-09 | АМ-0059 | 19028-09 | 05 | 2013 | 2286 |  | 1 | в полном объёме |  | 146 | + | С-ВК/01-02-2021/37103706 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МП-242-0873-2009 «Аспираторы сильфонные АМ-0059. Методика поверки», ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», июль 2009 г. | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5606001611 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_0059> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 100,2 | 0,2 | пригоден к применению | свидетельство
147 | 01.02.2021 | 9/0000124 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | ООО «ММСК» | 462270, Оренбургская обл, Медногорск г, Заводская ул, дом № 1 | Аспиратор сильфонный АМ-0059, рег. № 19028-09 | АМ-0059 | 19028-09 | 05 | 2017 | 3177 |  | 1 | в полном объёме |  | 147 | + | С-ВК/01-02-2021/37103705 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МП-242-0873-2009 «Аспираторы сильфонные АМ-0059. Методика поверки», ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», июль 2009 г. | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5606001611 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_0059> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 99,0 | 99,5 | 97,9 | -2,1 | пригоден к применению | свидетельство
148 | 01.02.2021 | 9/0000125 | Общество с ограниченной ответственностью «РУССОЛЬ» | ООО «РУССОЛЬ» | 460009, Оренбургская обл, Оренбург г, Цвиллинга ул, дом № 61/1 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2011 | 190812 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 190812 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 148 | + | С-ВК/01-02-2021/37103800 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5611055980 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,5 | 97,5 | 99,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
149 | 01.02.2021 | 9/0000113 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом № 48 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-86 | АМ-5 | 10719-86 | 05 | 1997 | 134331 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 134331 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 149 | + | С-ВК/01-02-2021/37103815 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610086304 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 101,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
150 | 01.02.2021 | 9/0000120 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2017 | 241348 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 241348 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 150 | + | С-ВК/01-02-2021/37103840 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610058025 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 100,0 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
151 | 01.02.2021 | 9/0000120 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 62119-15 | 05 | 2018 | 1185 |  | 1 | в полном объёме |  | 151 | + | С-ВК/01-02-2021/37103838 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,6 (45÷75) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106) кПа | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 24806-14 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610058025 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,0 | 98,5 | 98,0 | -1,9 | пригоден к применению | свидетельство
152 | 03.02.2021 | 9/0000075 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК" | ООО "ПЛАСТИК" | 460003, Оренбургская обл, Оренбург г, Братьев Коростелевых пр-кт, дом 52 | Газоанализатор Сенсон, мод. Сенсон-В-1003, рег. № 70770-18 | Сенсон-В | 70770-18 | 05 | 2020 | 20010167 |  | 2 | в полном объёме | п. 7.3.1 Определение основной погрешности при использовании стандартных образцов - газовых смесей (ГСО-ПГС) (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения CH₄) | 152 | - | И-ВК/03-02-2021/37101472 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: 51,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,75 (98,7±3,3) кПа | МП 205-21-2017 «Газоанализаторы «Сенсон». Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | 03 | февраля | 2021 | 02 | февраля | 2022 | 5609027382 | 21,3 | 51,7 | 100,75 |  |  |  |  | - | f<nch;fNoms;0,125 1,25 2,25 1,25 0,125 2,25;3>i<vch;0,20;-;-;-;-;->f<nco;fNoms;15 150 270 150 15 270;1>i<nech;-10 10 10 10 -10 10>i<neco;-10 10 10 10 -10 10>i<errtypes;1 1 1 1 1 1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>i<xxx;0>f<vco;fVals;nco;neco;errtypes;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;errtypes;2>f<eco;fErrs;nco;vco;errtypes;2>o<Сенсон;ISMVX;709;199139;CRC-32;CH₄;0,1-2,5;"% об.";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";CO;0,1-300;мг/м³;"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";"δ=±10 %";c1;c2;c3;nch;vch;ech;nco;vco;eco> | Сенсон | ISMVX | 709 | 199139 | CRC-32 | CH₄ | 0,1-2,5 | % об. | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | CO | 0,1-300 | мг/м³ | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | δ=±10 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,125 | 1,250 | 2,250 | 1,250 | 0,125 | 2,250 | 0,20 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 15,0 | 150,0 | 270,0 | 150,0 | 15,0 | 270,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
153 | 03.02.2021 | 9/0000126 | УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 28 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2017 | KA417-8010217 |  | 4 | в полном объёме |  | 153 | + | С-ВК/03-02-2021/34651414 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,75 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 03 | февраля | 2021 | 02 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,3 | 51,7 | 100,75 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 3 | 25 | 25 | 47 | 47 | # | -2,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | # | 3,5 | 25,0 | 47,0 | # | -3 | 0 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,8 | 5,1 | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,6 | # | 2,70 | 3,70 | 1,07 | 1,07 | 2,83 | 2,50 | # | 4,95 | 14,90 | 29,65 | # | 3,2 | 1,07 | 2,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 51 | 50 | 92 | 94 | # | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -3,2 | -1,1 | # | 8,0 | 50,5 | 93,0 | # | 0 | 1 | -2,11 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 35 | 38 | 237 | 232 | 488 | 474 | # | 8,0 | 11,0 | -5,2 | -7,2 | 3,8 | 0,9 | # | 36,5 | 234,5 | 481,0 | # | 9,5 | -6,2 | 2,34 | # | пригоден к применению | свидетельство
154 | 03.02.2021 | 9/0000124 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | ООО «ММСК» | 462270, Оренбургская обл, Медногорск г, Заводская ул, дом № 1 | Сигнализатор оксида углерода и горючих газов СТГ-1, исп. СТГ-1-1, рег. № 47101-11 | СТГ-1-1 | 47101-11 | 05 | 2017 | 8100 | блок датчика горючих газов зав. № 10206 | 2 | в полном объёме |  | 154 | + | С-ВК/03-02-2021/37103703 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,7 (65±15) %; атмосферное давление: 100,75 (101,3±4,0) кПа; напряжение: 220,5 (230±23) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | «Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ-1. Методика поверки». ИБЯЛ.413411.056 МП | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОПпр-2а-000, № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 19351-00; 26765-04; ГСО 10509-2014 (2020); ГСО 10506-2014 (2019, 2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение: 220,5 (230±23) В; частота: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 03 | февраля | 2021 | 02 | февраля | 2022 | 5606001611 | 21,3 | 51,7 | 100,75 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;5;p;a;p;a;p;p;-;-;-;-;a;-;-;-;->*<5;8;14;0>@<4;5;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;->s<->#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | соответствует требованиям НД | признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается | электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм | соответствует требованиям НД | сигналы не выдаются | выдается сигнал | сигналы не выдаются | выдается сигнал | сигналы не выдаются | 11 | - | - | - | - | - | - | # | 1,2 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 1,2 | 100,0 | # | 0,8 | 20,8 | 92,2 | 20,6 | 0,9 | 91,2 | # | -0,40 | 0,80 | -7,80 | 0,60 | -0,30 | -8,80 | # | 0,80 | 20,80 | 92,20 | 20,60 | 0,90 | 91,20 | # | -0,4 | 0,8 | -7,8 | 0,6 | -0,3 | -8,8 | # | 25 | пригоден к применению | свидетельство
155 | 03.02.2021 | 9/0000138 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "ИНФОРМЭНЕРГОСВЯЗЬ" ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"-"ОРЕНБУРГЭНЕРГО" | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "ИНФОРМЭНЕРГОСВЯЗЬ" | 460024 Г. ОРЕНБУРГ,,УЛ. МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА Д.44 | Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро, рег. № 60935-15 | СГГ-20Микро | 60935-15 | 05 | 2018 | 619 |  | 1 | в полном объёме |  | 155 | + | С-ВК/03-02-2021/34651472 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,7 (65±15) %; атмосферное давление: 100,75 (101,3±4,0) кПа | ИБЯЛ.413531.012МП "Сигнализаторы горючих газов СГГ-20Микро. Методика поверки" | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ГСО 10509-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 03 | февраля | 2021 | 02 | февраля | 2022 | 6450925977 | 21,3 | 51,7 | 100,75 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 24,39 47,05 24,39 0 47,05;2>i<nerrs;-5 5 5 5 -5 5>i<terrs;0 0 0 0 0 0>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<9>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerrs;terrs;2;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terrs;2>f<vars;fVars;noms;vals;errs;terrs;2 4;2>o<"Газоанализатора СГГ-20Микро";ch1;ch2;ch3;noms;vals;errs;vars> | Газоанализатора СГГ-20Микро | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,00 | 24,39 | 47,05 | 24,39 | 0,00 | 47,05 | 2,00 | 21,50 | 48,50 | 21,00 | 1,50 | 48,50 | 2,00 | -2,89 | 1,45 | -3,39 | 1,50 | 1,45 | -0,50 | 0,17 | пригоден к применению | свидетельство
156 | 01.02.2021 | 9/0000116 | ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-86 | АМ-5 | 10719-86 | 05 | 1988 | 41946 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 41946 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 156 | + | С-ВК/01-02-2021/37838483 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610050690 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,5 | 102,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
157 | 01.02.2021 | 9/0000116 | ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2011 | 211090 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 211090 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 157 | + | С-ВК/01-02-2021/37838482 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610050690 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 98,0 | 98,0 | 98,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
158 | 01.02.2021 | 9/0000116 | ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2011 | 217763 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 217763 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 158 | + | С-ВК/01-02-2021/37838480 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610050690 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 101,0 | 100,5 | 100,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
159 | 01.02.2021 | 9/0000116 | ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2012 | 1745 |  | 1 | - |  | 159 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610050690 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3;;0,5>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 100,0 | 99,5 | 99,7 | -0,3 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
160 | 01.02.2021 | 9/0000116 | ООО «СЕРВИСНЕФТЕГАЗ» | СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 460027, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ.ДОНГУЗСКАЯ, Д.64-Б | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2014 | 807 |  | 1 | - |  | 160 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,7 (18÷25) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,90 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 01 | февраля | 2021 | 31 | июля | 2021 | 5610050690 | 22,7 | 50,6 | 100,90 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3;;0,5>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,0 | 102,5 | 101,5 | 102,0 | 2,0 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
161 | 08.02.2021 | 9/0000185 | В/Ч ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | В/Ч ООО «ГДО» | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 72 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015973 |  | 4 | - |  | 161 | + | С-ВК/08-02-2021/38913246 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 6 | 23 | 24 | 50 | 51 | # | 2,0 | 2,0 | -4,0 | -2,0 | 2,0 | 4,0 | # | 6,0 | 23,5 | 50,5 | # | 2 | -3 | 3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,2 | 4,3 | 14,4 | 14,2 | 29,1 | 28,8 | # | 0,70 | 1,03 | -0,60 | -1,27 | 0,83 | -0,17 | # | 4,25 | 14,30 | 28,95 | # | 0,87 | -0,93 | 0,33 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 51 | 50 | 92 | 94 | # | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -3,2 | -1,1 | # | 8,0 | 50,5 | 93,0 | # | 0 | 1 | -2,11 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 36 | 38 | 226 | 218 | 467 | 480 | # | 9,0 | 11,0 | -9,6 | -12,8 | -0,6 | 2,1 | # | 37,0 | 222,0 | 473,5 | # | 10 | -11,2 | 0,74 | # | пригоден к применению | свидетельство
162 | 08.02.2021 | 9/0000185 | В/Ч ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | В/Ч ООО «ГДО» | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 72 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015845 |  | 4 | - |  | 162 | + | С-ВК/08-02-2021/38913243 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 5 | 26 | 27 | 47 | 47 | # | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | -4,0 | -4,0 | # | 5,0 | 26,5 | 47,0 | # | 0 | 3 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,3 | 4,5 | 15,0 | 14,9 | 29,1 | 29,4 | # | 1,03 | 1,70 | 1,40 | 1,07 | 0,83 | 1,83 | # | 4,40 | 14,95 | 29,25 | # | 1,37 | 1,23 | 1,33 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 49 | 47 | 88 | 86 | # | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -6,0 | -7,4 | -9,5 | # | 8,0 | 48,0 | 87,0 | # | 0 | -4 | -8,42 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 27 | 25 | 224 | 219 | 502 | 486 | # | 0,0 | -2,0 | -10,4 | -12,4 | 6,8 | 3,4 | # | 26,0 | 221,5 | 494,0 | # | -1 | -11,4 | 5,11 | # | пригоден к применению | свидетельство
163 | 08.02.2021 | 9/0000185 | В/Ч ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | В/Ч ООО «ГДО» | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 72 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015832 |  | 4 | - |  | 163 | + | С-ВК/08-02-2021/38913241 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 4 | 24 | 23 | 50 | 51 | # | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -4,0 | 2,0 | 4,0 | # | 4,0 | 23,5 | 50,5 | # | -2 | -3 | 3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,3 | 4,2 | 14,4 | 14,6 | 28,5 | 28,4 | # | 1,03 | 0,70 | -0,60 | 0,07 | -1,17 | -1,50 | # | 4,25 | 14,50 | 28,45 | # | 0,87 | -0,27 | -1,33 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 50 | 49 | 85 | 85 | # | 10,0 | 10,0 | 0,0 | -2,0 | -10,5 | -10,5 | # | 9,0 | 49,5 | 85,0 | # | 10 | -1 | -10,53 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 38 | 38 | 228 | 228 | 437 | 430 | # | 11,0 | 11,0 | -8,8 | -8,8 | -7,0 | -8,5 | # | 38,0 | 228,0 | 433,5 | # | 11 | -8,8 | -7,77 | # | пригоден к применению | свидетельство
164 | 08.02.2021 | 9/0000185 | В/Ч ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | В/Ч ООО «ГДО» | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 72 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015849 |  | 4 | - | п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (превышение предела основной погрешности по каналу измерения CH₄) | 164 | - | И-ВК/08-02-2021/38913240 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 4 | 21 | 20 | - | - | # | -2,0 | -2,0 | -8,0 | -10,0 | - | - | # | 4,0 | 20,5 | - | # | -2 | -9 | - | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 8 | 50 | 95 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 27 | 250 | 470 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
165 | 08.02.2021 | 9/0000193 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-БУРЕНИЕ» | ООО «РН-БУРЕНИЕ» | 119071, Москва г, Калужская М. ул, дом № 15 стр.31 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARKB-0596 |  | 4 | - |  | 165 | + | С-ВК/08-02-2021/38912983 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2019, 2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 7706613770 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,1 | 5,2 | 23,4 | 5,2 | 0,1 | 23,4 | # | 2,00 | 4,20 | -1,43 | 4,20 | 2,00 | -1,43 | # | 0,10 | 5,20 | 23,40 | 5,20 | 0,10 | 23,40 | # | 2 | 4,2 | -1,43 | 4,2 | 2 | -1,43 | # | 8 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 1,7 | 23,1 | 45,3 | 22,5 | 0,9 | 46,0 | # | 1,70 | -1,90 | 0,30 | -2,50 | 0,90 | 1,00 | # | 1,70 | 23,10 | 45,30 | 22,50 | 0,90 | 46,00 | # | 1,7 | -1,9 | 0,3 | -2,5 | 0,9 | 1 | # | 7 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,4 | 9,5 | 86,6 | 9,3 | 0,2 | 87,7 | # | 4,00 | -5,00 | -3,78 | -7,00 | 2,00 | -2,56 | # | 0,40 | 9,50 | 86,60 | 9,30 | 0,20 | 87,70 | # | 4 | -5 | -3,78 | -7 | 2 | -2,56 | # | 12 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 1 | 20 | 1938 | 21 | 0 | 1976 | # | 5,0 | 0,0 | 7,7 | 5,0 | 0,0 | 9,8 | # | 1,0 | 20,0 | 1938,0 | 21,0 | 0,0 | 1976,0 | # | 5 | 0 | 7,67 | 5 | 0 | 9,78 | # | 18 | пригоден к применению | свидетельство
166 | 08.02.2021 | 9/0000193 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-БУРЕНИЕ» | ООО «РН-БУРЕНИЕ» | 119071, Москва г, Калужская М. ул, дом № 15 стр.31 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARLA-0951 |  | 3 | - |  | 166 | + | С-ВК/08-02-2021/38912982 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2019, 2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 7706613770 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | -0,1 | 5,2 | 23,9 | 5,2 | 0,0 | 23,9 | # | -2,00 | 4,20 | 0,67 | 4,20 | 0,00 | 0,67 | # | -0,10 | 5,20 | 23,90 | 5,20 | 0,00 | 23,90 | # | -2 | 4,2 | 0,67 | 4,2 | 0 | 0,67 | # | 7 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 1,8 | 22,8 | 47,2 | 22,6 | 1,6 | 47,8 | # | 1,80 | -2,20 | 2,20 | -2,40 | 1,60 | 2,80 | # | 1,80 | 22,80 | 47,20 | 22,60 | 1,60 | 47,80 | # | 1,8 | -2,2 | 2,2 | -2,4 | 1,6 | 2,8 | # | 6 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 1,0 | 10,1 | 99,2 | 10,1 | 0,7 | 100,0 | # | 10,00 | 1,00 | 10,22 | 1,00 | 7,00 | 11,11 | # | 1,00 | 10,10 | 99,20 | 10,10 | 0,70 | 100,00 | # | 10 | 1 | 10,22 | 1 | 7 | 11,11 | # | 8 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | -1 | 20 | 1728 | 20 | -1 | 1739 | # | -5,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | -5,0 | -3,4 | # | -1,0 | 20,0 | 1728,0 | 20,0 | -1,0 | 1739,0 | # | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 | -3,39 | # | 20 | пригоден к применению | свидетельство
167 | 08.02.2021 | 9/0000186 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-H₂S, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-H2S | 53540-13 | 05 | 2020 | 200225 |  | 1 | - |  | 167 | + | С-ВК/08-02-2021/38912988 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (98÷104,6) кПа | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 10 17;-0,75 25 25;0 1 1;;;1;1>a<A7631Micro;2.0;1EC5;CRC16;мг/м³;0-20;0-3;0,75;3-20;25;H₂S;воздух;;> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 10,0 | 17,0 | # | 0,0 | 8,7 | 17,0 | # | 0,00 | -13,00 | 0,00 | # | 0,00 | 8,70 | 17,00 | # | 0 | -13 | 0 | # | A7631Micro | 2.0 | 1EC5 | CRC16 | мг/м³ | 0-20 | 0-3 | 0,75 | 3-20 | 25 | H₂S | воздух |  |  | пригоден к применению | свидетельство
168 | 09.02.2021 | 9/0000169 | ЛАЗАРЕВА Л.Н. | ЛАЗАРЕВА Л.Н. | НЕЖИНКА ПЕР. ТУПОЙ 3 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14412 |  | 1 | - |  | 168 | + | С-ВК/09-02-2021/38913112 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,19 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 09 | февраля | 2021 | 08 | февраля | 2022 |  | 21,7 | 50,6 | 101,19 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 2,8 | 27,5 | 2,9 | -0,2 | 27,4 | # | -6,7 | 0,0 | 10,0 | 3,3 | -6,7 | 9,6 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 81 | пригоден к применению | свидетельство
169 | 09.02.2021 | 9/0000053 | СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ | ЖКХ СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК, УЛ.МОСКОВСКАЯ 1 | Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-H₂S, рег. № 43130-09 | СТГ-3-H₂S | 43130-09 | 05 | 2014 | 503 |  | 1 | - |  | 169 | + | С-ВК/09-02-2021/38913250 | периодическая | температура окружающей среды: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 101,19 (101,1±4,0) кПа | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | 09 | февраля | 2021 | 08 | февраля | 2022 | 5646000558 | 21,7 | 50,6 | 101,19 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 17 34 0;1>i<nerr;2 3,75 8 2>i<terr;0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<H₂S;0-40;мг/м³;"Δ=±2 мг/м³";"Δ=±3,75 мг/м³";"Δ=±8 мг/м³";"Δ=±2 мг/м³";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | H₂S | 0-40 | мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | Δ=±3,75 мг/м³ | Δ=±8 мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 17,0 | 34,0 | 0,0 | -0,2 | 17,2 | 32,6 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | -1,4 | 0,2 | пригоден к применению | свидетельство
170 | 09.02.2021 | 9/0000053 | СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ | ЖКХ СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК, УЛ.МОСКОВСКАЯ 1 | Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-NH₃-20, рег. № 43130-09 | СТГ-3-NH₃-20 | 43130-09 | 05 | 2014 | 528 |  | 1 | - |  | 170 | + | С-ВК/09-02-2021/38913248 | периодическая | температура окружающей среды: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 101,19 (101,1±4,0) кПа | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | 09 | февраля | 2021 | 08 | февраля | 2022 | 5646000558 | 21,7 | 50,6 | 101,19 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;20 200 500 20;1>i<nerr;5 20 20 5>i<terr;0 1 1 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<NH₃;0-600;мг/м³;"Δ=±5 мг/м³";"δ=±20 %";"δ=±20 %";"Δ=±5 мг/м³";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | NH₃ | 0-600 | мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | δ=±20 % | δ=±20 % | Δ=±5 мг/м³ | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 20,0 | 200,0 | 500,0 | 20,0 | 19,5 | 194,2 | 497,1 | 18,9 | -0,5 | -2,9 | -0,6 | -1,1 | пригоден к применению | свидетельство
171 | 09.02.2021 | 9/0000053 | СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ ММПП ЖКХ | ЖКХ СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК, УЛ.МОСКОВСКАЯ 1 | Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3, мод. СТГ-3-O₂, рег. № 43130-09 | СТГ-3-O₂ | 43130-09 | 05 | 2013 | 7786 |  | 1 | - |  | 171 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 101,19 (101,1±4,0) кПа | ИБЯЛ.413411.051МП «Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,1±4,0) кПа | 09 | февраля | 2021 | 08 | февраля | 2022 | 5646000558 | 21,7 | 50,6 | 101,19 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 14,58 28,85 0;1>i<nerr;0,9 0,9 0,9 0,9>i<terr;0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vals;fVals;noms;nerr;terr;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;terr;1>o<O₂;0-30;%;"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";"Δ=±0,9 %";c1;c2;c3;noms;vals;errs> | O₂ | 0-30 | % | Δ=±0,9 % | Δ=±0,9 % | Δ=±0,9 % | Δ=±0,9 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 0,0 | 0,1 | 15,0 | 28,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | пригоден к применению | свидетельство
172 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор портативный BW, мод. GasAlertMicroClip XT, рег. № 61530-15 | GasAlertMicroClip XT | 61530-15 | 05 | 2018 | KA418-1223995 |  | 4 | - |  | 172 | + | С-ВК/08-02-2021/38912841 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷90) %; атмосферное давление: 99,88 (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: (220 [+15/-10] %) В | МП 61530-15 «Инструкция. Газоанализаторы портативные BW модели GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷90) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания: {:3} (220 [+15/-10] %) В | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  |  |  | - | {pr_49374}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±10;-;-;-;±10;±10;;;>a<CO (0-500) ppm;±10;-;-;-;±10;±10;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;10 10 10;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;10 10 10;50 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±10 | - | - | - | ±10 | ±10 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±10 | - | - | - | ±10 | ±10 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 3 | 2 | 27 | 27 | 47 | 47 | # | -4,0 | -6,0 | 4,0 | 4,0 | -4,0 | -4,0 | # | 2,5 | 27,0 | 47,0 | # | -5 | 4 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,5 | 3,8 | 14,4 | 14,2 | 28,0 | 27,9 | # | -1,63 | -0,63 | -0,60 | -1,27 | -2,83 | -3,17 | # | 3,65 | 14,30 | 27,95 | # | -1,13 | -0,93 | -3 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 7 | 7 | 52 | 53 | 94 | 94 | # | -10,0 | -10,0 | 4,0 | 6,0 | -1,1 | -1,1 | # | 7,0 | 52,5 | 94,0 | # | -10 | 5 | -1,05 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 28 | 27 | 254 | 251 | 466 | 469 | # | 2,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | -0,9 | -0,2 | # | 27,5 | 252,5 | 467,5 | # | 1 | 1 | -0,53 | # | пригоден к применению | свидетельство
173 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14549 |  | 1 | - |  | 173 | + | С-ВК/08-02-2021/38912840 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 2,5 | 25,1 | 2,5 | -0,1 | 25,2 | # | -6,7 | -10,0 | 0,4 | -10,0 | -3,3 | 0,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 95 | пригоден к применению | свидетельство
174 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14582 |  | 1 | - |  | 174 | + | С-ВК/08-02-2021/38912839 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,3 | 2,7 | 26,2 | 2,7 | -0,4 | 25,6 | # | -10,0 | -3,3 | 4,8 | -3,3 | -13,3 | 2,4 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 89 | пригоден к применению | свидетельство
175 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14553 |  | 1 | - |  | 175 | + | С-ВК/08-02-2021/38912837 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,2 | 2,6 | 25,4 | 2,5 | 0,2 | 25,7 | # | 6,7 | -6,7 | 1,6 | -10,0 | 6,7 | 2,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 78 | пригоден к применению | свидетельство
176 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14567 |  | 1 | - |  | 176 | + | С-ВК/08-02-2021/38912836 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,1 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,1 | 24,6 | # | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | -1,6 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 99 | пригоден к применению | свидетельство
177 | 08.02.2021 | 9/0000144 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" | ООО "НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Нежинка с, Овражная ул, дом 10 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 14551 |  | 1 | - | п. 5.3 Определение основной погрешности | 177 | - | И-ВК/08-02-2021/38912835 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,88 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 08 | февраля | 2021 | 07 | февраля | 2022 | 5638054849 | 22,4 | 51,8 | 99,88 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,2 | 2,0 | - | - | - | - | # | 6,7 | -26,7 | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
178 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2018 | SI1004208 |  | 1 | - |  | 178 | + | С-ВК/29-01-2021/38912896 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 51 | 72 | 97 | 71 | 0 | 98 | # | 0,0 | 2,0 | -4,0 | 2,1 | -5,3 | 0,0 | 3,2 | # | 0,0 | 51,0 | 72,0 | 97,0 | 71,0 | 0,0 | 98,0 | # | 0 | 2 | -4 | 2,11 | -5,33 | 0 | 3,16 | # | 23 | пригоден к применению | свидетельство
179 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413403 |  | 1 | - |  | 179 | + | С-ВК/29-01-2021/38912895 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 53 | 72 | 94 | 71 | 0 | 95 | # | 0,0 | 6,0 | -4,0 | -1,1 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | # | 0,0 | 53,0 | 72,0 | 94,0 | 71,0 | 0,0 | 95,0 | # | 0 | 6 | -4 | -1,05 | -5,33 | 0 | 0 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
180 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413386 |  | 1 | - |  | 180 | + | С-ВК/29-01-2021/38912894 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 49 | 76 | 92 | 76 | 0 | 91 | # | 0,0 | -2,0 | 1,3 | -3,2 | 1,3 | 0,0 | -4,2 | # | 0,0 | 49,0 | 76,0 | 92,0 | 76,0 | 0,0 | 91,0 | # | 0 | -2 | 1,33 | -3,16 | 1,33 | 0 | -4,21 | # | 26 | пригоден к применению | свидетельство
181 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413389 |  | 1 | - |  | 181 | + | С-ВК/29-01-2021/38912893 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 50 | 78 | 99 | 78 | 0 | 98 | # | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 3,2 | # | 0,0 | 50,0 | 78,0 | 99,0 | 78,0 | 0,0 | 98,0 | # | 0 | 0 | 4 | 4,21 | 4 | 0 | 3,16 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
182 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413417 |  | 1 | - |  | 182 | + | С-ВК/29-01-2021/38912892 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 52 | 72 | 95 | 72 | 0 | 97 | # | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 2,1 | # | 0,0 | 52,0 | 72,0 | 95,0 | 72,0 | 0,0 | 97,0 | # | 0 | 4 | -4 | 0 | -4 | 0 | 2,11 | # | 25 | пригоден к применению | свидетельство
183 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413401 |  | 1 | - |  | 183 | + | С-ВК/29-01-2021/38912890 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 48 | 75 | 99 | 75 | 0 | 98 | # | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | # | 0,0 | 48,0 | 75,0 | 99,0 | 75,0 | 0,0 | 98,0 | # | 0 | -4 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 3,16 | # | 20 | пригоден к применению | свидетельство
184 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413341 |  | 1 | - |  | 184 | + | С-ВК/29-01-2021/38912889 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 53 | 76 | 95 | 76 | 0 | 95 | # | 0,0 | 6,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | # | 0,0 | 53,0 | 76,0 | 95,0 | 76,0 | 0,0 | 95,0 | # | 0 | 6 | 1,33 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | # | 25 | пригоден к применению | свидетельство
185 | 29.01.2021 | 9/0000103 | ООО «Оренбургское специализированное транспортное предприятие» | ОСТП | 460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 15 | Газоанализатор портативный "КОМПАКТ", мод. "КОМПАКТ 2", рег. № 70024-17 | КОМПАКТ 2 | 70024-17 | 05 | 2019 | SJ0413413 |  | 1 | - |  | 185 | + | С-ВК/29-01-2021/38912888 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,66 (101,3±4,0) кПа | МП-015/09-2017 "Газоанализаторы портативные "КОМПАКТ". Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 29 | января | 2021 | 28 | января | 2022 | 5609083073 | 22,2 | 51,2 | 100,66 |  |  |  |  | - | a<мг/м³;0-10;5;%;10-100;10;%;;;>a<0;50;75;95;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 75 95 75 0 95;0 10 10 10 10 0 10;0 1 1 1 1 0 1;;;0;1>*<5;17;27;0> | мг/м³ | 0-10 | 5 | % | 10-100 | 10 | % |  |  |  | 0 | 50 | 75 | 95 | [6 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 50 | 75 | 95 | 75 | 0 | 95 | # | 0 | 49 | 72 | 97 | 73 | 0 | 97 | # | 0,0 | -2,0 | -4,0 | 2,1 | -2,7 | 0,0 | 2,1 | # | 0,0 | 49,0 | 72,0 | 97,0 | 73,0 | 0,0 | 97,0 | # | 0 | -2 | -4 | 2,11 | -2,67 | 0 | 2,11 | # | 18 | пригоден к применению | свидетельство
186 | 28.01.2021 | 9/0000063 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» |  | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Мусы Джалиля ул, дом № 78 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е, рег. № 62119-15 | АМ-5Е | 62119-15 | 05 | 2019 | 76 |  | 1 | - |  | 186 | + | С-ВК/28-01-2021/38912985 | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,0 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,1 (45÷75) %; атмосферное давление: 101,71 (84÷106) кПа | раздел 2.4 руководства по эксплуатации АМ-5Е.00.000 РЭ | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (45÷75) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106) кПа | 28 | января | 2021 | 27 | июля | 2021 | 5612031290 | 22,0 | 51,1 | 101,71 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>/<3;ам_5е> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 99,5 | 100,0 | 0,5 | пригоден к применению | свидетельство
187 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7284 |  | 1 | - |  | 187 | + | С-ВК/11-02-2021/39319884 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 22,1 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 21,6 | 22,7 | 21,5 | 22,9 | 23,0 | 22,1 | 39,9 | 39,4 | 39,2 | 39,8 | 39,7 | 40,5 | 39,5 | 40,3 | 40,5 | 40,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | # | 1,10 | 1,80 | 1,10 | 1,50 | 1,80 | 1,30 | 0,90 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 2,30 | 1,00 | 2,10 | 0,90 | 2,30 | 2,40 | 1,50 | -1,40 | -1,90 | -2,10 | -1,50 | -1,60 | -0,80 | -1,80 | -1,00 | -0,80 | -0,90 | 0,20 | 1,00 | 0,50 | -0,20 | -0,30 | -0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | # | 1,46 | 22,29 | 39,92 | 0,19 | # | 1,46 | 1,65 | -1,35 | 0,19 | # | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
188 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7884 |  | 1 | - |  | 188 | + | С-ВК/11-02-2021/39319883 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 22,4 | 22,7 | 22,1 | 23,3 | 21,6 | 22,3 | 23,3 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 43,9 | 43,4 | 44,7 | 44,3 | 43,4 | 44,2 | 44,1 | 43,3 | 44,5 | 43,3 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | # | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 1,30 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 1,50 | 2,70 | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 2,60 | 2,10 | 3,40 | 3,00 | 2,10 | 2,90 | 2,80 | 2,00 | 3,20 | 2,00 | 1,10 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 1,70 | 1,90 | 1,30 | 1,40 | 0,60 | 1,60 | # | 1,93 | 22,39 | 43,91 | 1,14 | # | 1,93 | 1,75 | 2,64 | 1,14 | # | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
189 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5611 |  | 1 | - |  | 189 | + | С-ВК/11-02-2021/39319882 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 19,5 | 19,3 | 20,1 | 20,4 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 20,3 | 19,1 | 19,2 | 40,5 | 40,0 | 40,9 | 41,4 | 41,1 | 40,6 | 39,9 | 40,0 | 40,7 | 39,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | # | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,10 | -0,20 | 0,20 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | -1,10 | -1,30 | -0,50 | -0,20 | -1,80 | -0,70 | -0,30 | -0,30 | -1,50 | -1,40 | -0,80 | -1,30 | -0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,70 | -1,40 | -1,30 | -0,60 | -1,40 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 1,40 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 0,10 | # | 0,41 | 19,69 | 40,50 | 0,60 | # | 0,41 | -0,95 | -0,77 | 0,6 | # | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
190 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 10077 |  | 1 | - |  | 190 | + | С-ВК/11-02-2021/39319881 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 2,9 | 2,8 | 19,3 | 19,7 | 19,5 | 18,8 | 18,8 | 19,9 | 20,2 | 19,0 | 19,3 | 18,9 | 43,7 | 44,3 | 44,3 | 44,2 | 44,4 | 43,9 | 44,1 | 44,4 | 43,1 | 44,1 | 1,8 | 2,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | # | 2,10 | 1,50 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | 2,40 | 1,90 | 1,30 | 2,90 | 2,80 | -1,30 | -0,90 | -1,10 | -1,80 | -1,80 | -0,70 | -0,40 | -1,60 | -1,30 | -1,70 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 3,10 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 1,80 | 2,80 | 1,80 | 2,70 | 1,20 | 1,10 | 1,40 | 2,40 | 1,40 | 2,10 | 2,20 | 1,00 | # | 2,34 | 19,34 | 44,05 | 1,73 | # | 2,34 | -1,3 | 2,78 | 1,73 | # | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
191 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7854 |  | 1 | - |  | 191 | + | С-ВК/11-02-2021/39319880 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | 21,3 | 22,1 | 22,0 | 21,0 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 20,9 | 21,3 | 21,9 | 43,3 | 42,9 | 42,9 | 43,2 | 44,1 | 43,4 | 42,6 | 43,2 | 42,5 | 42,7 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | # | 1,80 | 1,90 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,90 | 1,30 | 2,70 | 1,30 | 1,40 | 0,70 | 1,50 | 1,40 | 0,40 | -0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,80 | 2,10 | 1,30 | 1,90 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | 1,30 | 1,70 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 0,80 | 2,40 | 1,20 | 1,40 | # | 1,62 | 21,28 | 43,08 | 1,81 | # | 1,62 | 0,64 | 1,81 | 1,81 | # | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | пригоден к применению | свидетельство
192 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5649 |  | 1 | - |  | 192 | + | С-ВК/11-02-2021/39319879 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 2,9 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 1,4 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 22,2 | 22,2 | 21,4 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 22,4 | 23,0 | 22,5 | 22,7 | 39,8 | 39,0 | 40,7 | 40,5 | 39,3 | 39,2 | 40,0 | 38,9 | 39,8 | 40,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | # | 2,10 | 2,90 | 1,50 | 2,60 | 2,90 | 1,40 | 2,70 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 2,40 | 1,90 | 2,10 | -1,50 | -2,30 | -0,60 | -0,80 | -2,00 | -2,10 | -1,30 | -2,40 | -1,50 | -1,30 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 2,70 | 2,00 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 1,40 | 2,20 | # | 2,45 | 22,42 | 39,72 | 1,80 | # | 2,45 | 1,78 | -1,55 | 1,8 | # | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | пригоден к применению | свидетельство
193 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5677 |  | 1 | - |  | 193 | + | С-ВК/11-02-2021/39319878 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 23,6 | 23,2 | 23,0 | 24,2 | 23,6 | 23,7 | 24,4 | 23,6 | 23,7 | 24,2 | 38,5 | 38,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 38,9 | 37,9 | 37,8 | 38,8 | 38,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | -0,4 | -0,3 | 0,7 | # | 0,50 | 0,90 | 0,60 | 1,40 | 0,90 | 1,00 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 3,00 | 2,60 | 2,40 | 3,60 | 3,00 | 3,10 | 3,80 | 3,00 | 3,10 | 3,60 | -2,80 | -2,90 | -2,40 | -2,90 | -3,40 | -2,40 | -3,40 | -3,50 | -2,50 | -3,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | -0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | -0,40 | -0,30 | 0,70 | # | 0,67 | 23,72 | 38,36 | 0,13 | # | 0,67 | 3,08 | -2,91 | 0,13 | # | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
194 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5771 |  | 1 | - |  | 194 | + | С-ВК/11-02-2021/39319877 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 2,3 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 21,0 | 21,5 | 21,4 | 22,0 | 42,3 | 42,7 | 42,4 | 41,5 | 42,0 | 41,8 | 43,0 | 42,4 | 42,5 | 43,2 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | # | 1,60 | 1,10 | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 0,80 | 2,30 | 0,90 | 1,60 | 1,30 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 0,40 | 0,90 | 0,80 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,10 | 0,20 | 0,70 | 0,50 | 1,70 | 1,10 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,30 | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 1,10 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,70 | # | 1,33 | 21,67 | 42,38 | 1,28 | # | 1,33 | 1,03 | 1,11 | 1,28 | # | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
195 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 3035 |  | 1 | - |  | 195 | + | С-ВК/11-02-2021/39319876 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 21,2 | 21,7 | 20,7 | 20,5 | 21,5 | 21,6 | 20,9 | 21,2 | 21,8 | 22,1 | 43,0 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 42,6 | 42,8 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43,3 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 1,8 | # | 1,80 | 1,50 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,30 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 0,60 | 1,10 | 0,10 | -0,10 | 0,90 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 2,90 | 2,30 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 1,70 | 1,80 | # | 1,78 | 21,32 | 42,75 | 2,39 | # | 1,78 | 0,68 | 1,48 | 2,39 | # | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
196 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5650 |  | 1 | - |  | 196 | + | С-ВК/11-02-2021/39319875 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 18,1 | 18,9 | 17,8 | 17,7 | 18,5 | 17,9 | 18,3 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 39,3 | 38,8 | 39,5 | 39,5 | 39,9 | 38,9 | 40,0 | 39,3 | 39,8 | 39,1 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | # | 0,70 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | -2,50 | -1,70 | -2,80 | -2,90 | -2,10 | -2,70 | -2,30 | -2,10 | -2,30 | -1,90 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -1,80 | -1,40 | -2,40 | -1,30 | -2,00 | -1,50 | -2,20 | 0,70 | 0,00 | 1,50 | 0,10 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | # | 0,78 | 18,27 | 39,41 | 0,80 | # | 0,78 | -2,37 | -1,86 | 0,8 | # | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
197 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7817 |  | 1 | - |  | 197 | + | С-ВК/11-02-2021/39319874 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 19,5 | 18,7 | 20,0 | 19,2 | 19,9 | 20,4 | 19,1 | 20,2 | 19,0 | 20,3 | 38,6 | 38,7 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 38,6 | 38,5 | 39,3 | 38,3 | 39,1 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | # | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,10 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 1,60 | 1,20 | 1,80 | -1,10 | -1,90 | -0,60 | -1,40 | -0,70 | -0,20 | -1,50 | -0,40 | -1,60 | -0,30 | -2,70 | -2,60 | -3,00 | -3,10 | -3,30 | -2,70 | -2,80 | -2,00 | -3,00 | -2,20 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 1,50 | 1,00 | 0,30 | 0,20 | 1,70 | 1,30 | 1,50 | # | 1,68 | 19,63 | 38,56 | 1,01 | # | 1,68 | -1,01 | -2,71 | 1,01 | # | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
198 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 15289 |  | 1 | - |  | 198 | + | С-ВК/11-02-2021/39319873 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 19,9 | 20,5 | 19,3 | 19,0 | 20,3 | 19,6 | 19,7 | 20,4 | 19,6 | 19,8 | 42,4 | 43,1 | 42,0 | 42,5 | 42,1 | 41,6 | 42,5 | 41,5 | 43,3 | 42,4 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | # | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | -0,30 | 1,10 | 1,10 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | -0,70 | -0,10 | -1,30 | -1,60 | -0,30 | -1,00 | -0,90 | -0,20 | -1,00 | -0,80 | 1,10 | 1,80 | 0,70 | 1,20 | 0,80 | 0,30 | 1,20 | 0,20 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 1,20 | 0,50 | 0,60 | # | 0,62 | 19,81 | 42,34 | 1,00 | # | 0,62 | -0,83 | 1,07 | 1 | # | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
199 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7952 |  | 1 | - |  | 199 | + | С-ВК/11-02-2021/39319872 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 18,7 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 18,8 | 19,3 | 19,2 | 38,9 | 38,3 | 38,4 | 38,1 | 39,0 | 39,5 | 39,3 | 38,7 | 38,1 | 38,2 | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | # | 2,00 | 1,60 | 2,40 | 2,30 | 1,20 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 2,20 | 2,90 | -1,90 | -2,50 | -2,50 | -2,30 | -1,50 | -1,30 | -1,00 | -1,80 | -1,30 | -1,40 | -2,40 | -3,00 | -2,90 | -3,20 | -2,30 | -1,80 | -2,00 | -2,60 | -3,20 | -3,10 | 2,00 | 2,80 | 2,70 | 2,20 | 2,30 | 1,10 | 2,50 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | # | 2,08 | 18,85 | 38,65 | 2,12 | # | 2,08 | -1,79 | -2,62 | 2,12 | # | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
200 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 10205 |  | 1 | - |  | 200 | + | С-ВК/11-02-2021/39319871 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 1,1 | 0,5 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 21,0 | 20,8 | 21,9 | 21,9 | 21,2 | 21,5 | 22,1 | 38,6 | 39,2 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | 38,3 | 38,5 | 38,0 | 38,2 | 38,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,5 | -0,6 | # | 0,50 | 0,90 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | -0,20 | 1,10 | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 0,40 | 0,20 | 1,30 | 1,30 | 0,60 | 0,90 | 1,50 | -2,70 | -2,10 | -2,80 | -2,90 | -2,90 | -3,00 | -2,80 | -3,30 | -3,10 | -2,80 | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,50 | -0,60 | # | 0,43 | 21,55 | 38,46 | 0,18 | # | 0,43 | 0,91 | -2,81 | 0,18 | # | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
201 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 8039 |  | 1 | - |  | 201 | + | С-ВК/11-02-2021/39319870 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (65±15) %; атмосферное давление: 100,98 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 21,4 | 21,5 | 21,3 | 22,0 | 21,9 | 20,8 | 22,1 | 20,7 | 20,9 | 20,7 | 40,4 | 40,7 | 40,8 | 39,7 | 39,7 | 40,1 | 40,9 | 40,2 | 41,3 | 40,0 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,7 | # | 0,80 | 0,10 | 1,60 | 1,20 | 0,20 | 1,30 | 0,20 | 1,20 | 0,60 | 0,20 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 1,40 | 1,30 | 0,20 | 1,50 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | -0,90 | -0,60 | -0,50 | -1,60 | -1,60 | -1,20 | -0,40 | -1,10 | 0,00 | -1,30 | 0,10 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | -0,70 | -0,60 | -0,60 | -0,50 | -0,70 | # | 0,74 | 21,33 | 40,38 | -0,13 | # | 0,74 | 0,69 | -0,89 | -0,13 | # | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
202 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-210, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-210 | 61055-15 | 05 | 2015 | ER 21160002 |  | 1 | - |  | 202 | + | С-ВК/11-02-2021/39319869 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84÷106,7) кПа | МП 116-221-2014 с изменением № 2 «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС Эрис-210, ДГС Эрис-230» | 36 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; азот газообразный особой чистоты марка 5.5; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465; ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748; редуктор БКО-50-4, ТУ 26.05-90-87; мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2024 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_61055_IR}f<n1;fNoms;0 25 47,7 25 0 47,7;1>f<n2;fNoms;50,2 75 95,7 75 50,2 95,7;1>f<ne1;fNoms;5 5 5 5 5 5;1>f<ne2;fNoms;5 5,5 5,9 5,5 5 5,9;1>i<t;0 0 0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<v1;fVals;n1;ne1;t;1;1>f<i1;conv_4_20;v1;0;100>f<e1;fErrs;n1;v1;t;1>f<var1;fVars;n1;v1;e1;t;2 4;1>f<v2;fVals;n2;ne2;t;1;1>f<i2;conv_4_20;v2;0;100>f<e2;fErrs;n2;v2;t;1>f<var2;fVars;n2;v2;e2;t;2 4;1>o<c1;c2;c3;DGS_210.bin;"v 1.00.513";CH₄;"% НКПР";0-50;n1;i1;v1;e1;ne1;var1;###;50-100;n2;i2;v2;e2;ne2;var2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | DGS_210.bin | v 1.00.513 | CH₄ | % НКПР | 0-50 | 0,0 | 25,0 | 47,7 | 25,0 | 0,0 | 47,7 | 4,40 | 8,02 | 11,36 | 7,90 | 4,51 | 11,30 | 2,5 | 25,1 | 46,0 | 24,4 | 3,2 | 45,6 | 2,5 | 0,1 | -1,7 | -0,6 | 3,2 | -2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -0,7 | -7,0 | ### | 50-100 | 50,2 | 75,0 | 95,7 | 75,0 | 50,2 | 95,7 | 12,19 | 16,46 | 18,91 | 16,56 | 12,27 | 18,93 | 51,2 | 77,9 | 93,2 | 78,5 | 51,7 | 93,3 | 1,0 | 2,9 | -2,5 | 3,5 | 1,5 | -2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 5,9 | 0,6 | 0,2 | пригоден к применению | свидетельство
203 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Датчик-газоанализатор стационарный, ДГС ЭРИС-210, рег. № 61055-15 | ДГС ЭРИС-210 | 61055-15 | 05 | 2015 | ER 21160055 |  | 1 | - |  | 203 | + | С-ВК/11-02-2021/39319868 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84÷106,7) кПа | МП 116-221-2014 с изменением № 2 «ГСИ. Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС Эрис-210, ДГС Эрис-230» | 36 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; азот газообразный особой чистоты марка 5.5; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | прибор комбинированный Testo, 608-Н1, зав. № 41391837; барометр-анероид, М 67, зав. № 1465; ротаметр с местными показаниями типа РМ, РМ-А-0,063ГУЗ, зав. № 6111748; редуктор БКО-50-4, ТУ 26.05-90-87; мультиметр цифровой AM, АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2024 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_61055_IR}f<n1;fNoms;0 25 47,7 25 0 47,7;1>f<n2;fNoms;50,2 75 95,7 75 50,2 95,7;1>f<ne1;fNoms;5 5 5 5 5 5;1>f<ne2;fNoms;5 5,5 5,9 5,5 5 5,9;1>i<t;0 0 0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<v1;fVals;n1;ne1;t;1;1>f<i1;conv_4_20;v1;0;100>f<e1;fErrs;n1;v1;t;1>f<var1;fVars;n1;v1;e1;t;2 4;1>f<v2;fVals;n2;ne2;t;1;1>f<i2;conv_4_20;v2;0;100>f<e2;fErrs;n2;v2;t;1>f<var2;fVars;n2;v2;e2;t;2 4;1>o<c1;c2;c3;DGS_210.bin;"v 1.00.513";CH₄;"% НКПР";0-50;n1;i1;v1;e1;ne1;var1;###;50-100;n2;i2;v2;e2;ne2;var2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | DGS_210.bin | v 1.00.513 | CH₄ | % НКПР | 0-50 | 0,0 | 25,0 | 47,7 | 25,0 | 0,0 | 47,7 | 4,24 | 7,70 | 11,57 | 7,76 | 4,19 | 11,62 | 1,5 | 23,1 | 47,3 | 23,5 | 1,2 | 47,6 | 1,5 | -1,9 | -0,4 | -1,5 | 1,2 | -0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,4 | -0,2 | ### | 50-100 | 50,2 | 75,0 | 95,7 | 75,0 | 50,2 | 95,7 | 12,02 | 16,51 | 19,60 | 16,58 | 12,05 | 19,74 | 50,1 | 78,2 | 97,5 | 78,6 | 50,3 | 98,4 | -0,1 | 3,2 | 1,8 | 3,6 | 0,1 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 5,9 | 0,4 | 0,1 | пригоден к применению | свидетельство
204 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61901 |  | 1 | - |  | 204 | + | С-ВК/11-02-2021/39319867 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,6 | 48,3 | 97,5 | # | 4,3 | 11,7 | 19,6 | # | 1,60 | -1,90 | 1,90 | # | 1,60 | 48,30 | 97,50 | # | 1,6 | -1,93 | 1,9 | # | пригоден к применению | свидетельство
205 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61905 |  | 1 | - |  | 205 | + | С-ВК/11-02-2021/39319866 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,8 | 52,4 | 100,5 | # | 4,1 | 12,4 | 20,1 | # | 0,80 | 2,20 | 5,04 | # | 0,80 | 52,40 | 100,50 | # | 0,8 | 2,17 | 5,04 | # | пригоден к применению | свидетельство
206 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61511 |  | 1 | - |  | 206 | + | С-ВК/11-02-2021/39319865 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,5 | 51,9 | 101,0 | # | 4,2 | 12,3 | 20,2 | # | 1,50 | 1,70 | 5,56 | # | 1,50 | 51,90 | 101,00 | # | 1,5 | 1,67 | 5,56 | # | пригоден к применению | свидетельство
207 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61923 |  | 1 | - |  | 207 | + | С-ВК/11-02-2021/39319864 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,7 | 49,4 | 97,5 | # | 4,3 | 11,9 | 19,6 | # | 1,70 | -0,80 | 1,90 | # | 1,70 | 49,40 | 97,50 | # | 1,7 | -0,83 | 1,9 | # | пригоден к применению | свидетельство
208 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61926 |  | 1 | - |  | 208 | + | С-ВК/11-02-2021/39319863 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,1 | 48,5 | 91,2 | # | 4,3 | 11,8 | 18,6 | # | 2,10 | -1,70 | -4,68 | # | 2,10 | 48,50 | 91,20 | # | 2,1 | -1,73 | -4,68 | # | пригоден к применению | свидетельство
209 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 62128 |  | 1 | - |  | 209 | + | С-ВК/11-02-2021/39319862 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,3 | 51,0 | 97,2 | # | 4,1 | 12,2 | 19,6 | # | 0,30 | 0,80 | 1,59 | # | 0,30 | 51,00 | 97,20 | # | 0,3 | 0,77 | 1,59 | # | пригоден к применению | свидетельство
210 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61946 |  | 1 | - |  | 210 | + | С-ВК/11-02-2021/39319861 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,8 | 49,3 | 92,4 | # | 4,1 | 11,9 | 18,8 | # | 0,80 | -0,90 | -3,43 | # | 0,80 | 49,30 | 92,40 | # | 0,8 | -0,93 | -3,43 | # | пригоден к применению | свидетельство
211 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61848 |  | 1 | - |  | 211 | + | С-ВК/11-02-2021/39319860 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,2 | 47,9 | 91,2 | # | 4,4 | 11,7 | 18,6 | # | 2,20 | -2,30 | -4,68 | # | 2,20 | 47,90 | 91,20 | # | 2,2 | -2,33 | -4,68 | # | пригоден к применению | свидетельство
212 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61850 |  | 1 | - |  | 212 | + | С-ВК/11-02-2021/39319859 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,5 | 53,1 | 99,3 | # | 4,4 | 12,5 | 19,9 | # | 2,50 | 2,90 | 3,78 | # | 2,50 | 53,10 | 99,30 | # | 2,5 | 2,87 | 3,78 | # | пригоден к применению | свидетельство
213 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61661 |  | 1 | - |  | 213 | + | С-ВК/11-02-2021/39319858 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,2 | 49,5 | 90,9 | # | 4,0 | 11,9 | 18,5 | # | 0,20 | -0,70 | -5,00 | # | 0,20 | 49,50 | 90,90 | # | 0,2 | -0,73 | -5 | # | пригоден к применению | свидетельство
214 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 62163 |  | 1 | - |  | 214 | + | С-ВК/11-02-2021/39319857 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,3 | 47,9 | 97,5 | # | 4,2 | 11,7 | 19,6 | # | 1,30 | -2,30 | 1,90 | # | 1,30 | 47,90 | 97,50 | # | 1,3 | -2,33 | 1,9 | # | пригоден к применению | свидетельство
215 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61966 |  | 1 | - |  | 215 | + | С-ВК/11-02-2021/39319856 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,7 | 48,1 | 96,3 | # | 4,4 | 11,7 | 19,4 | # | 2,70 | -2,10 | 0,65 | # | 2,70 | 48,10 | 96,30 | # | 2,7 | -2,13 | 0,65 | # | пригоден к применению | свидетельство
216 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61969 |  | 1 | - |  | 216 | + | С-ВК/11-02-2021/39319855 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 3,0 | 51,7 | 92,9 | # | 4,5 | 12,3 | 18,9 | # | 3,00 | 1,50 | -2,91 | # | 3,00 | 51,70 | 92,90 | # | 3 | 1,47 | -2,91 | # | пригоден к применению | свидетельство
217 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61975 |  | 1 | - |  | 217 | + | С-ВК/11-02-2021/39319854 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,6 | 48,1 | 99,0 | # | 4,1 | 11,7 | 19,8 | # | 0,60 | -2,10 | 3,47 | # | 0,60 | 48,10 | 99,00 | # | 0,6 | -2,13 | 3,47 | # | пригоден к применению | свидетельство
218 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61979 |  | 1 | - |  | 218 | + | С-ВК/11-02-2021/39319853 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,4 | 52,1 | 93,4 | # | 4,2 | 12,3 | 18,9 | # | 1,40 | 1,90 | -2,38 | # | 1,40 | 52,10 | 93,40 | # | 1,4 | 1,87 | -2,38 | # | пригоден к применению | свидетельство
219 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61081 |  | 1 | - |  | 219 | + | С-ВК/11-02-2021/39319852 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,1 | 49,4 | 98,1 | # | 4,0 | 11,9 | 19,7 | # | 0,10 | -0,80 | 2,53 | # | 0,10 | 49,40 | 98,10 | # | 0,1 | -0,83 | 2,53 | # | пригоден к применению | свидетельство
220 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61607 |  | 1 | - |  | 220 | + | С-ВК/11-02-2021/39319851 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,8 | 50,0 | 100,5 | # | 4,5 | 12,0 | 20,1 | # | 2,80 | -0,20 | 5,04 | # | 2,80 | 50,00 | 100,50 | # | 2,8 | -0,23 | 5,04 | # | пригоден к применению | свидетельство
221 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61912 |  | 1 | - |  | 221 | + | С-ВК/11-02-2021/39319850 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,8 | 52,4 | 92,1 | # | 4,1 | 12,4 | 18,7 | # | 0,80 | 2,20 | -3,74 | # | 0,80 | 52,40 | 92,10 | # | 0,8 | 2,17 | -3,74 | # | пригоден к применению | свидетельство
222 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61950 |  | 1 | - |  | 222 | + | С-ВК/11-02-2021/39319849 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,9 | 50,7 | 98,7 | # | 4,3 | 12,1 | 19,8 | # | 1,90 | 0,50 | 3,16 | # | 1,90 | 50,70 | 98,70 | # | 1,9 | 0,47 | 3,16 | # | пригоден к применению | свидетельство
223 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61083 |  | 1 | - |  | 223 | + | С-ВК/11-02-2021/39319848 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,4 | 48,0 | 91,8 | # | 4,1 | 11,7 | 18,7 | # | 0,40 | -2,20 | -4,06 | # | 0,40 | 48,00 | 91,80 | # | 0,4 | -2,23 | -4,06 | # | пригоден к применению | свидетельство
224 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 62184 |  | 1 | - |  | 224 | + | С-ВК/11-02-2021/39319847 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,3 | 48,5 | 94,2 | # | 4,4 | 11,8 | 19,1 | # | 2,30 | -1,70 | -1,55 | # | 2,30 | 48,50 | 94,20 | # | 2,3 | -1,73 | -1,55 | # | пригоден к применению | свидетельство
225 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 60886 |  | 1 | - |  | 225 | + | С-ВК/11-02-2021/39319846 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,3 | 52,6 | 100,2 | # | 4,2 | 12,4 | 20,0 | # | 1,30 | 2,40 | 4,72 | # | 1,30 | 52,60 | 100,20 | # | 1,3 | 2,37 | 4,72 | # | пригоден к применению | свидетельство
226 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61893 |  | 1 | - |  | 226 | + | С-ВК/11-02-2021/39319845 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,0 | 51,9 | 100,4 | # | 4,2 | 12,3 | 20,1 | # | 1,00 | 1,70 | 4,93 | # | 1,00 | 51,90 | 100,40 | # | 1 | 1,67 | 4,93 | # | пригоден к применению | свидетельство
227 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61500 |  | 1 | - |  | 227 | + | С-ВК/11-02-2021/39319844 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 0,4 | 52,2 | 99,2 | # | 4,1 | 12,4 | 19,9 | # | 0,40 | 2,00 | 3,68 | # | 0,40 | 52,20 | 99,20 | # | 0,4 | 1,97 | 3,68 | # | пригоден к применению | свидетельство
228 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61600 |  | 1 | - |  | 228 | + | С-ВК/11-02-2021/39319843 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,2 | 48,3 | 90,2 | # | 4,4 | 11,7 | 18,4 | # | 2,20 | -1,90 | -5,73 | # | 2,20 | 48,30 | 90,20 | # | 2,2 | -1,93 | -5,73 | # | пригоден к применению | свидетельство
229 | 11.02.2021 | 9/0000230 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС, рег. № 48759-11 | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС | 48759-11 | 05 | 2013 | ER 140132 |  | 1 | - |  | 229 | + | С-ВК/11-02-2021/39319842 | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,3 (20±5) °С; относительная влажность: 52,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,98 (90,0-110,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП 242-1237-2011 «Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС. Методика поверки» | 24 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 47; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,0-110,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 11 | февраля | 2021 | 10 | февраля | 2023 | 1102054991 | 21,3 | 52,4 | 100,98 |  |  |  |  | -
230 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4851 |  | 1 | - |  | 230 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,4 | 7,1 | 92,8 | 7,2 | 0,4 | 94,8 | # | 5,71 | 1,43 | 10,48 | 2,86 | 5,71 | 12,86 | # | 0,40 | 7,10 | 92,80 | 7,20 | 0,40 | 94,80 | # | 5,71 | 1,43 | 10,48 | 2,86 | 5,71 | 12,86 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
231 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4854 |  | 1 | - |  | 231 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,1 | 7,1 | 80,2 | 6,9 | 0,1 | 77,2 | # | 1,43 | 1,43 | -4,52 | -1,43 | 1,43 | -8,10 | # | 0,10 | 7,10 | 80,20 | 6,90 | 0,10 | 77,20 | # | 1,43 | 1,43 | -4,52 | -1,43 | 1,43 | -8,1 | # | -0,2 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
232 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4850 |  | 1 | - |  | 232 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,1 | 6,6 | 85,2 | 6,5 | 0,2 | 87,4 | # | 1,43 | -5,71 | 1,43 | -7,14 | 2,86 | 4,05 | # | 0,10 | 6,60 | 85,20 | 6,50 | 0,20 | 87,40 | # | 1,43 | -5,71 | 1,43 | -7,14 | 2,86 | 4,05 | # | -0,1 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
233 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4852 |  | 1 | - |  | 233 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,2 | 7,1 | 91,8 | 7,2 | 0,1 | 92,9 | # | 2,86 | 1,43 | 9,29 | 2,86 | 1,43 | 10,60 | # | 0,20 | 7,10 | 91,80 | 7,20 | 0,10 | 92,90 | # | 2,86 | 1,43 | 9,29 | 2,86 | 1,43 | 10,6 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
234 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4853 |  | 1 | - |  | 234 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,3 | 6,6 | 83,7 | 6,6 | 0,2 | 82,2 | # | 4,29 | -5,71 | -0,36 | -5,71 | 2,86 | -2,14 | # | 0,30 | 6,60 | 83,70 | 6,60 | 0,20 | 82,20 | # | 4,29 | -5,71 | -0,36 | -5,71 | 2,86 | -2,14 | # | 0,0 | 0,0 | # | пригоден к применению | свидетельство
235 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4848 |  | 1 | - |  | 235 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,0 | 7,3 | 86,1 | 7,2 | 0,0 | 88,1 | # | 0,00 | 4,29 | 2,50 | 2,86 | 0,00 | 4,88 | # | 0,00 | 7,30 | 86,10 | 7,20 | 0,00 | 88,10 | # | 0 | 4,29 | 2,5 | 2,86 | 0 | 4,88 | # | -0,1 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
236 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4849 |  | 1 | - |  | 236 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,2 | 7,1 | 80,8 | 7,3 | 0,0 | 78,6 | # | 2,86 | 1,43 | -3,81 | 4,29 | 0,00 | -6,43 | # | 0,20 | 7,10 | 80,80 | 7,30 | 0,00 | 78,60 | # | 2,86 | 1,43 | -3,81 | 4,29 | 0 | -6,43 | # | 0,2 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
237 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4847 |  | 1 | - |  | 237 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,4 | 7,8 | 90,8 | 8,0 | 0,4 | 92,7 | # | 5,71 | 11,43 | 8,10 | 14,29 | 5,71 | 10,36 | # | 0,40 | 7,80 | 90,80 | 8,00 | 0,40 | 92,70 | # | 5,71 | 11,43 | 8,1 | 14,29 | 5,71 | 10,36 | # | 0,2 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
238 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLH-4846 |  | 1 | - |  | 238 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,2 | 6,9 | 83,9 | 6,8 | 0,3 | 81,5 | # | 2,86 | -1,43 | -0,12 | -2,86 | 4,29 | -2,98 | # | 0,20 | 6,90 | 83,90 | 6,80 | 0,30 | 81,50 | # | 2,86 | -1,43 | -0,12 | -2,86 | 4,29 | -2,98 | # | -0,1 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
239 | 15.02.2021 | 9/0000267 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLM-0058 |  | 1 | - |  | 239 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,86 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | февраля | 2021 | 14 | февраля | 2022 | 4632035460 | 23 | 50,5 | 100,86 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,4 | 6,8 | 82,3 | 6,9 | 0,5 | 82,0 | # | 5,71 | -2,86 | -2,02 | -1,43 | 7,14 | -2,38 | # | 0,40 | 6,80 | 82,30 | 6,90 | 0,50 | 82,00 | # | 5,71 | -2,86 | -2,02 | -1,43 | 7,14 | -2,38 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
240 | 12.02.2021 | 9/0000139 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ» | ООО «ТК-ТРАНСОЙЛ» | 461060, Оренбургская обл., с. Курманаевка, ул. Молодежная, дом № 1Б | Газоанализатор портативный ALTAIR 4X, рег. № 46710-11 | ALTAIR 4X | 46710-11 | 05 | 2014 | 00292043 |  | 4 | - |  | 240 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 20,9 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,88 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-1095-2010 «Газоанализатогры ALTAIR 4X. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11144; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 169; 55; 48; 65; 160 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | февраля | 2021 | 11 | февраля | 2022 | 5633005213 | 20,9 | 50,7 | 100,88 |  |  | ГСО не наш |  | - | {pr_53517}a<Газоанализатор ALTAIR 4X;ALTAIR 4X;2.03;0x9479;CRC16;;;;;>a<O₂ в диапазоне (0-25);% об; Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-142);мг/м³;Δ=±2 мг/м³;Δ=±2 мг/м³;δ=±20 %;δ=±20 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;0 11,97 23,74 -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 4,5 71 135;-2 2 20 20;0 0 1 1;;;0;1> | Газоанализатор ALTAIR 4X | ALTAIR 4X | 2.03 | 0x9479 | CRC16 | [5 empty] | O₂ в диапазоне (0-25) | % об | Δ=±0,7 % об. | Δ=±0,7 % об. | Δ=±0,7 % об. | - | CH₄ в диапазоне (0-50) | % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | - | CO в диапазоне (0-1999) | мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | δ=±10 % | δ=±10 % | H₂S в диапазоне (0-142) | мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | δ=±20 % | δ=±20 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 12,0 | 23,7 | - | # | 0,3 | 11,7 | 23,9 | - | # | 0,30 | -0,30 | 0,20 | - | # | 0,30 | 11,70 | 23,90 | - | # | 0,3 | -0,27 | 0,16 | - | # | # | 0 | 25 | 50 | - | # | 3 | 27 | 51 | - | # | 3,0 | 2,0 | 1,0 | - | # | 3,0 | 27,0 | 51,0 | - | # | 3 | 2 | 1 | - | # | # | 0 | 48 | 1000 | 1900 | # | 3 | 50 | 1005 | 1800 | # | 3,0 | 2,0 | 0,5 | -5,3 | # | 3,0 | 50,0 | 1005,0 | 1800,0 | # | 3 | 2 | 0,5 | -5,26 | # | # | 0 | 5 | 71 | 135 | # | 0 | 4 | 74 | 151 | # | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 11,9 | # | 0,0 | 4,0 | 74,0 | 151,0 | # | 0 | -0,5 | 4,23 | 11,85 | # | пригоден к применению | свидетельство
241 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0083647 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0083662 | 1 | - |  | 241 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,3 | 7,1 | 17,5 | 7,4 | 0,1 | 17,0 | # | 4,2 | 9,7 | 18,0 | 9,9 | 4,1 | 17,6 | # | 0,30 | -0,90 | 9,38 | -0,60 | 0,10 | 6,25 | # | 0,30 | 7,10 | 17,50 | 7,40 | 0,10 | 17,00 | # | 0,3 | -0,9 | 9,38 | -0,6 | 0,1 | 6,25 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
242 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0083654 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0083667 | 1 | - |  | 242 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 1,0 | 8,1 | 16,6 | 8,2 | 0,8 | 17,0 | # | 4,8 | 10,5 | 17,3 | 10,6 | 4,6 | 17,6 | # | 1,00 | 0,10 | 3,75 | 0,20 | 0,80 | 6,25 | # | 1,00 | 8,10 | 16,60 | 8,20 | 0,80 | 17,00 | # | 1 | 0,1 | 3,75 | 0,2 | 0,8 | 6,25 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
243 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0090713 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0090747 | 1 | - |  | 243 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,8 | 7,6 | 16,1 | 7,5 | 0,4 | 15,9 | # | 4,6 | 10,1 | 16,9 | 10,0 | 4,3 | 16,7 | # | 0,80 | -0,40 | 0,63 | -0,50 | 0,40 | -0,62 | # | 0,80 | 7,60 | 16,10 | 7,50 | 0,40 | 15,90 | # | 0,8 | -0,4 | 0,63 | -0,5 | 0,4 | -0,62 | # | 27 | пригоден к применению | свидетельство
244 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0083645 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0083660 | 1 | - |  | 244 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,2 | 8,0 | 15,2 | 8,3 | 0,5 | 14,7 | # | 4,2 | 10,4 | 16,2 | 10,6 | 4,4 | 15,8 | # | 0,20 | 0,00 | -5,00 | 0,30 | 0,50 | -8,13 | # | 0,20 | 8,00 | 15,20 | 8,30 | 0,50 | 14,70 | # | 0,2 | 0 | -5 | 0,3 | 0,5 | -8,13 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
245 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0083646 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0083661 | 1 | - |  | 245 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,2 | 7,5 | 15,7 | 7,1 | 0,4 | 15,4 | # | 4,2 | 10,0 | 16,6 | 9,7 | 4,3 | 16,3 | # | 0,20 | -0,50 | -1,88 | -0,90 | 0,40 | -3,75 | # | 0,20 | 7,50 | 15,70 | 7,10 | 0,40 | 15,40 | # | 0,2 | -0,5 | -1,88 | -0,9 | 0,4 | -3,75 | # | 23 | пригоден к применению | свидетельство
246 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0085470 | ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0085580 | 1 | - |  | 246 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,3 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,6 | 8,2 | 14,3 | 8,1 | 0,8 | 14,8 | # | 4,5 | 10,6 | 15,4 | 10,5 | 4,6 | 15,8 | # | 0,60 | 0,20 | -10,62 | 0,10 | 0,80 | -7,50 | # | 0,60 | 8,20 | 14,30 | 8,10 | 0,80 | 14,80 | # | 0,6 | 0,2 | -10,62 | 0,1 | 0,8 | -7,5 | # | 23 | пригоден к применению | свидетельство
247 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Преобразователь универсальный XNX, рег. № 43971-10 | XNX | 43971-10 | 05 | 2016 | 24163268 16 |  | 1 | - |  | 247 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | МП 43971-10 «Преобразователи универсальные XNX. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<СН4;0-2,2;% об.;0-2,2;0,22;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 1,07 2,07;-0,22 0,22 0,22;0 0 0;;conv4_20 0 2,2;2;1> | СН4 | 0-2,2 | % об. | 0-2,2 | 0,22 | [5 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 1,07 | 2,07 | # | 4,00 | 11,78 | 19,05 | # | 0,01 | 1,00 | 2,10 | # | 4,07 | 11,27 | 19,27 | # | 0,010 | -0,070 | 0,030 | # | 0,010 | 1,000 | 2,100 | # | 0,01 | -0,07 | 0,03 | # | пригоден к применению | свидетельство
248 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Преобразователь универсальный XNX, рег. № 43971-10 | XNX | 43971-10 | 05 | 2016 | 25163591 16 |  | 1 | - |  | 248 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | МП 43971-10 «Преобразователи универсальные XNX. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<H₂S;0-15;ppm;0-10;20;10-15;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 7 13,5;-20 20 20;10 10 1;;conv4_20 0 20;1;1> | H₂S | 0-15 | ppm | 0-10 | 20 | 10-15 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 13,5 | # | 4,0 | 9,6 | 14,8 | # | 0,7 | 7,3 | 14,7 | # | 4,6 | 9,8 | 15,8 | # | 7,00 | 3,00 | 8,89 | # | 0,70 | 7,30 | 14,70 | # | 7 | 3 | 8,89 | # | пригоден к применению | свидетельство
249 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор оптический стационарный, ОГС-ПГП, рег. № 49128-12 | ОГС-ПГП | 49128-12 | 05 | 2019 | 8377 |  | 1 | - |  | 249 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1249-2011 «Газоанализаторы оптические стационарные ОГС-ПГП и газоанализаторы многоканальные оптические стационарные взрывозащищенные СГС-ПГП. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<CH₄;% об.;0;4,4;0,22;10;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,21 4,21;0,22 0,22 10;0 0 1;;conv4_20 0 4,4;2;1>*<6;10;18;0> | CH₄ | % об. | 0 | 4,4 | 0,22 | 10 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 2,21 | 4,21 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,11 | 2,20 | 4,41 | # | 4,40 | 12,00 | 20,04 | # | 0,110 | -0,010 | 4,750 | # | 0,110 | 2,200 | 4,410 | # | 0,11 | -0,01 | 4,75 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
250 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор оптический стационарный, ОГС-ПГП, рег. № 49128-12 | ОГС-ПГП | 49128-12 | 05 | 2018 | 7323 |  | 1 | - |  | 250 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1249-2011 «Газоанализаторы оптические стационарные ОГС-ПГП и газоанализаторы многоканальные оптические стационарные взрывозащищенные СГС-ПГП. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<CH₄;% об.;0;4,4;0,22;10;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,21 4,21;0,22 0,22 10;0 0 1;;conv4_20 0 4,4;2;1>*<6;10;18;0> | CH₄ | % об. | 0 | 4,4 | 0,22 | 10 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 2,21 | 4,21 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,10 | 2,20 | 4,05 | # | 3,64 | 12,00 | 18,73 | # | -0,100 | -0,010 | -3,800 | # | -0,100 | 2,200 | 4,050 | # | -0,1 | -0,01 | -3,8 | # | 12 | пригоден к применению | свидетельство
251 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903М, рег. № 33549-12 | ССС-903М | 33549-12 | 05 | 2015 | 8129 | ПГО-903У-пропан, зав. № 8129 | 1 | - |  | 251 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 170 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | + | {pr_57655}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-100;5;-;-;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 47 90;-5 5 5;0 0 0;;conv4_20 0 100;1;1> | C₃H₈ | 0-100 | % НКПР | 0-100 | 5 | - | - |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 47,0 | 90,0 | # | 4,0 | 11,5 | 18,4 | # | 1,1 | 47,2 | 89,5 | # | 4,2 | 11,6 | 18,3 | # | 1,10 | 0,20 | -0,50 | # | 1,10 | 47,20 | 89,50 | # | 1,1 | 0,2 | -0,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
252 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11616 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11616/1; ПГО-903У-метан зав. № 11616/2 | 2 | - |  | 252 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55; 169 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_57655_2}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;5;;;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1>#<4;0 50 95;-5;0;;conv4_20 0 100;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | CH₄ | 0-50 | % НКПР | 0-50 | 5 | [5 empty] | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,2 | 2,3 | 8,3 | # | 4,3 | 7,7 | 17,3 | # | 0,20 | -0,20 | 3,75 | # | 0,20 | 2,30 | 8,30 | # | 0,2 | -0,2 | 3,75 | # | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | # | 4,0 | 12,0 | 19,2 | # | 2,7 | 47,7 | 97,4 | # | 4,4 | 11,6 | 19,6 | # | 2,70 | -2,30 | 2,40 | # | 2,70 | 47,70 | 97,40 | # | 2,7 | -2,3 | 2,4 | # | пригоден к применению | свидетельство
253 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11695 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11695 | 1 | - |  | 253 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,2 | 2,7 | 7,9 | # | 3,7 | 8,3 | 16,6 | # | -0,20 | 0,20 | -1,25 | # | -0,20 | 2,70 | 7,90 | # | -0,2 | 0,2 | -1,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
254 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 64987 |  | 1 | - |  | 254 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 2,1 | 47,6 | 97,0 | # | 4,3 | 11,6 | 19,5 | # | 2,10 | -2,60 | 1,38 | # | 2,10 | 47,60 | 97,00 | # | 2,1 | -2,63 | 1,38 | # | пригоден к применению | свидетельство
255 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС пропан, рег. № 32808-11 | СГОЭС пропан | 32808-11 | 05 | 2015 | 57479 |  | 1 | - |  | 255 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | C₃H₈ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,29 | 94,82 | # | 4,00 | 12,05 | 19,17 | # | -0,26 | 52,32 | 98,10 | # | 3,96 | 12,37 | 19,70 | # | -0,260 | 2,030 | 3,280 | # | -0,260 | 52,320 | 98,100 | # | -0,26 | 2,03 | 3,28 | # | пригоден к применению | свидетельство
256 | 17.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС пропан, рег. № 32808-11 | СГОЭС пропан | 32808-11 | 05 | 2014 | 54598 |  | 1 | - |  | 256 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | C₃H₈ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,29 | 94,82 | # | 4,00 | 12,05 | 19,17 | # | 0,10 | 46,62 | 93,23 | # | 4,02 | 11,46 | 18,92 | # | 0,100 | -3,670 | -1,590 | # | 0,100 | 46,620 | 93,230 | # | 0,1 | -3,67 | -1,59 | # | пригоден к применению | свидетельство
257 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0092 |  | 1 | - |  | 257 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,7 | 49,2 | 89,0 | 49,2 | 0,6 | 87,8 | # | 10,00 | -11,43 | -1,11 | -11,43 | 8,57 | -2,44 | # | 0,70 | 49,20 | 89,00 | 49,20 | 0,60 | 87,80 | # | 10 | -11,43 | -1,11 | -11,43 | 8,57 | -2,44 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
258 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0096 |  | 1 | - |  | 258 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,8 | 49,3 | 81,3 | 49,5 | 0,8 | 82,7 | # | 11,43 | -10,00 | -9,67 | -7,14 | 11,43 | -8,11 | # | 0,80 | 49,30 | 81,30 | 49,50 | 0,80 | 82,70 | # | 11,43 | -10 | -9,67 | -7,14 | 11,43 | -8,11 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
259 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0019 |  | 1 | - |  | 259 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,8 | 49,2 | 88,2 | 49,4 | 1,0 | 87,1 | # | 11,43 | -11,43 | -2,00 | -8,57 | 14,29 | -3,22 | # | 0,80 | 49,20 | 88,20 | 49,40 | 1,00 | 87,10 | # | 11,43 | -11,43 | -2 | -8,57 | 14,29 | -3,22 | # | 9 | пригоден к применению | свидетельство
260 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0458 |  | 1 | - |  | 260 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,4 | 49,6 | 84,3 | 49,7 | 0,2 | 82,1 | # | 5,71 | -5,71 | -6,33 | -4,29 | 2,86 | -8,78 | # | 0,40 | 49,60 | 84,30 | 49,70 | 0,20 | 82,10 | # | 5,71 | -5,71 | -6,33 | -4,29 | 2,86 | -8,78 | # | 11 | пригоден к применению | свидетельство
261 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0316 |  | 1 | - |  | 261 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,7 | 50,1 | 98,2 | 50,1 | 0,5 | 95,7 | # | 10,00 | 1,43 | 9,11 | 1,43 | 7,14 | 6,33 | # | 0,70 | 50,10 | 98,20 | 50,10 | 0,50 | 95,70 | # | 10 | 1,43 | 9,11 | 1,43 | 7,14 | 6,33 | # | 12 | пригоден к применению | свидетельство
262 | 17.02.2021 | 9/0000271 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6000, рег. № 72996-18 | Pac 6000 | 72996-18 | 05 | 2020 | ARMM-0037 |  | 1 | - |  | 262 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 51,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,39 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 17 | февраля | 2021 | 16 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,3 | 51 | 101,39 |  |  |  |  | - | {pr_32633}a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,5 | 49,6 | 99,4 | 49,5 | 0,6 | 97,4 | # | 7,14 | -5,71 | 10,44 | -7,14 | 8,57 | 8,22 | # | 0,50 | 49,60 | 99,40 | 49,50 | 0,60 | 97,40 | # | 7,14 | -5,71 | 10,44 | -7,14 | 8,57 | 8,22 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
263 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700783 |  | 1 | - |  | 263 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 53,1 | 88,4 | # | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 10,50 | # | 0,00 | 8,00 | 53,10 | 88,40 | # | 0 | 0 | 6,2 | 10,5 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
264 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700758 |  | 1 | - |  | 264 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,1 | 50,2 | 82,7 | # | 1,25 | 1,25 | 0,40 | 3,38 | # | 0,10 | 8,10 | 50,20 | 82,70 | # | 1,25 | 1,25 | 0,4 | 3,38 | # | 42 | пригоден к применению | свидетельство
265 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700759 |  | 1 | - |  | 265 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,1 | 53,7 | 86,1 | # | 0,00 | 1,25 | 7,40 | 7,62 | # | 0,00 | 8,10 | 53,70 | 86,10 | # | 0 | 1,25 | 7,4 | 7,62 | # | 51 | пригоден к применению | свидетельство
266 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700670 |  | 1 | - |  | 266 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 51,9 | 89,2 | # | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 11,50 | # | 0,00 | 8,00 | 51,90 | 89,20 | # | 0 | 0 | 3,8 | 11,5 | # | 45 | пригоден к применению | свидетельство
267 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700774 |  | 1 | - |  | 267 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 55,7 | 86,1 | # | -1,25 | 1,25 | 11,40 | 7,62 | # | -0,10 | 8,10 | 55,70 | 86,10 | # | -1,25 | 1,25 | 11,4 | 7,62 | # | 41 | пригоден к применению | свидетельство
268 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700708 |  | 1 | - |  | 268 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 48,2 | 72,9 | # | 0,00 | 0,00 | -3,60 | -8,87 | # | 0,00 | 8,00 | 48,20 | 72,90 | # | 0 | 0 | -3,6 | -8,87 | # | 46 | пригоден к применению | свидетельство
269 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700730 |  | 1 | - |  | 269 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,0 | 52,3 | 77,3 | # | -1,25 | 0,00 | 4,60 | -3,38 | # | -0,10 | 8,00 | 52,30 | 77,30 | # | -1,25 | 0 | 4,6 | -3,38 | # | 42 | пригоден к применению | свидетельство
270 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700737 |  | 1 | - |  | 270 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,1 | 45,5 | 77,5 | # | 0,00 | 1,25 | -9,00 | -3,12 | # | 0,00 | 8,10 | 45,50 | 77,50 | # | 0 | 1,25 | -9 | -3,12 | # | 53 | пригоден к применению | свидетельство
271 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700767 |  | 1 | - |  | 271 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 52,4 | 88,2 | # | 1,25 | 0,00 | 4,80 | 10,25 | # | 0,10 | 8,00 | 52,40 | 88,20 | # | 1,25 | 0 | 4,8 | 10,25 | # | 45 | пригоден к применению | свидетельство
272 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700782 |  | 1 | - |  | 272 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 51,5 | 71,6 | # | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -10,50 | # | 0,00 | 8,00 | 51,50 | 71,60 | # | 0 | 0 | 3 | -10,5 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
273 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700696 |  | 1 | - |  | 273 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,1 | 44,6 | 77,6 | # | 1,25 | 1,25 | -10,80 | -3,00 | # | 0,10 | 8,10 | 44,60 | 77,60 | # | 1,25 | 1,25 | -10,8 | -3 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
274 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700676 |  | 1 | - |  | 274 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 7,9 | 50,4 | 73,6 | # | 1,25 | -1,25 | 0,80 | -8,00 | # | 0,10 | 7,90 | 50,40 | 73,60 | # | 1,25 | -1,25 | 0,8 | -8 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
275 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700790 |  | 1 | - |  | 275 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 55,4 | 72,4 | # | 0,00 | 0,00 | 10,80 | -9,50 | # | 0,00 | 8,00 | 55,40 | 72,40 | # | 0 | 0 | 10,8 | -9,5 | # | 53 | пригоден к применению | свидетельство
276 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700733 |  | 1 | - |  | 276 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,1 | 52,7 | 86,2 | # | 0,00 | 1,25 | 5,40 | 7,75 | # | 0,00 | 8,10 | 52,70 | 86,20 | # | 0 | 1,25 | 5,4 | 7,75 | # | 46 | пригоден к применению | свидетельство
277 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700669 |  | 1 | - |  | 277 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 55,2 | 82,9 | # | 1,25 | 0,00 | 10,40 | 3,63 | # | 0,10 | 8,00 | 55,20 | 82,90 | # | 1,25 | 0 | 10,4 | 3,63 | # | 54 | пригоден к применению | свидетельство
278 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700682 |  | 1 | - |  | 278 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 48,9 | 88,9 | # | -1,25 | 1,25 | -2,20 | 11,13 | # | -0,10 | 8,10 | 48,90 | 88,90 | # | -1,25 | 1,25 | -2,2 | 11,13 | # | 53 | пригоден к применению | свидетельство
279 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700653 |  | 1 | - |  | 279 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 52,0 | 79,7 | # | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -0,37 | # | 0,00 | 8,00 | 52,00 | 79,70 | # | 0 | 0 | 4 | -0,37 | # | 41 | пригоден к применению | свидетельство
280 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700649 |  | 1 | - |  | 280 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 50,0 | 75,2 | # | 1,25 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | # | 0,10 | 8,00 | 50,00 | 75,20 | # | 1,25 | 0 | 0 | -6 | # | 55 | пригоден к применению | свидетельство
281 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700756 |  | 1 | - |  | 281 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,1 | 47,1 | 87,7 | # | 0,00 | 1,25 | -5,80 | 9,63 | # | 0,00 | 8,10 | 47,10 | 87,70 | # | 0 | 1,25 | -5,8 | 9,63 | # | 40 | пригоден к применению | свидетельство
282 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700655 |  | 1 | - |  | 282 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 45,7 | 72,2 | # | 1,25 | 0,00 | -8,60 | -9,75 | # | 0,10 | 8,00 | 45,70 | 72,20 | # | 1,25 | 0 | -8,6 | -9,75 | # | 36 | пригоден к применению | свидетельство
283 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700744 |  | 1 | - |  | 283 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,1 | 47,0 | 84,3 | # | 0,00 | 1,25 | -6,00 | 5,37 | # | 0,00 | 8,10 | 47,00 | 84,30 | # | 0 | 1,25 | -6 | 5,37 | # | 52 | пригоден к применению | свидетельство
284 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700697 |  | 1 | - |  | 284 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 7,9 | 48,8 | 85,9 | # | -1,25 | -1,25 | -2,40 | 7,38 | # | -0,10 | 7,90 | 48,80 | 85,90 | # | -1,25 | -1,25 | -2,4 | 7,38 | # | 52 | пригоден к применению | свидетельство
285 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700695 |  | 1 | - |  | 285 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 55,6 | 75,6 | # | 0,00 | 0,00 | 11,20 | -5,50 | # | 0,00 | 8,00 | 55,60 | 75,60 | # | 0 | 0 | 11,2 | -5,5 | # | 48 | пригоден к применению | свидетельство
286 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700761 |  | 1 | - |  | 286 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 48,8 | 70,6 | # | 0,00 | 0,00 | -2,40 | -11,75 | # | 0,00 | 8,00 | 48,80 | 70,60 | # | 0 | 0 | -2,4 | -11,75 | # | 39 | пригоден к применению | свидетельство
287 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700704 |  | 1 | - |  | 287 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,0 | 44,4 | 87,7 | # | -1,25 | 0,00 | -11,20 | 9,63 | # | -0,10 | 8,00 | 44,40 | 87,70 | # | -1,25 | 0 | -11,2 | 9,63 | # | 36 | пригоден к применению | свидетельство
288 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700647 |  | 1 | - |  | 288 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,1 | 46,8 | 76,2 | # | 1,25 | 1,25 | -6,40 | -4,75 | # | 0,10 | 8,10 | 46,80 | 76,20 | # | 1,25 | 1,25 | -6,4 | -4,75 | # | 42 | пригоден к применению | свидетельство
289 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700645 |  | 1 | - |  | 289 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,0 | 48,7 | 72,0 | # | -1,25 | 0,00 | -2,60 | -10,00 | # | -0,10 | 8,00 | 48,70 | 72,00 | # | -1,25 | 0 | -2,6 | -10 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
290 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700709 |  | 1 | - |  | 290 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 54,5 | 73,1 | # | -1,25 | 1,25 | 9,00 | -8,63 | # | -0,10 | 8,10 | 54,50 | 73,10 | # | -1,25 | 1,25 | 9 | -8,63 | # | 42 | пригоден к применению | свидетельство
291 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700750 |  | 1 | - |  | 291 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,1 | 50,7 | 71,9 | # | -1,25 | 1,25 | 1,40 | -10,12 | # | -0,10 | 8,10 | 50,70 | 71,90 | # | -1,25 | 1,25 | 1,4 | -10,12 | # | 45 | пригоден к применению | свидетельство
292 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700755 |  | 1 | - |  | 292 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 8,0 | 44,8 | 85,7 | # | -1,25 | 0,00 | -10,40 | 7,13 | # | -0,10 | 8,00 | 44,80 | 85,70 | # | -1,25 | 0 | -10,4 | 7,13 | # | 52 | пригоден к применению | свидетельство
293 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700712 |  | 1 | - |  | 293 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 50,7 | 87,9 | # | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 9,88 | # | 0,00 | 8,00 | 50,70 | 87,90 | # | 0 | 0 | 1,4 | 9,88 | # | 52 | пригоден к применению | свидетельство
294 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700777 |  | 1 | - |  | 294 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 7,9 | 45,2 | 70,8 | # | 1,25 | -1,25 | -9,60 | -11,50 | # | 0,10 | 7,90 | 45,20 | 70,80 | # | 1,25 | -1,25 | -9,6 | -11,5 | # | 40 | пригоден к применению | свидетельство
295 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700717 |  | 1 | - |  | 295 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 45,1 | 75,7 | # | 1,25 | 0,00 | -9,80 | -5,37 | # | 0,10 | 8,00 | 45,10 | 75,70 | # | 1,25 | 0 | -9,8 | -5,37 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
296 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700787 |  | 1 | - |  | 296 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 55,1 | 76,3 | # | 0,00 | 0,00 | 10,20 | -4,63 | # | 0,00 | 8,00 | 55,10 | 76,30 | # | 0 | 0 | 10,2 | -4,63 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
297 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9512 |  | 1 | - |  | 297 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,4 | 2,9 | 26,7 | 3,0 | 0,5 | 27,3 | # | 13,3 | 3,3 | 6,8 | 6,7 | 16,7 | 9,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 82 | пригоден к применению | свидетельство
298 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9508 |  | 1 | - |  | 298 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,1 | 2,6 | 24,8 | 2,6 | 0,2 | 25,4 | # | 3,3 | -6,7 | -0,8 | -6,7 | 6,7 | 1,6 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 97 | пригоден к применению | свидетельство
299 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9543 |  | 1 | - |  | 299 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 2,8 | 24,5 | 2,7 | -0,1 | 25,0 | # | -6,7 | 0,0 | -2,0 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 80 | пригоден к применению | свидетельство
300 | 20.02.2021 | 9/0000223 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9699 |  | 1 | - |  | 300 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,3 (20±5) °С; относительная влажность: 50,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,12 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 20 | февраля | 2021 | 19 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,3 | 50,8 | 101,12 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,0 | 3,0 | 26,0 | 3,0 | 0,0 | 25,2 | # | 0,0 | 6,7 | 4,0 | 6,7 | 0,0 | 0,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 77 | пригоден к применению | свидетельство
301 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3196-46/3291 |  | 1 | - |  | 301 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 151 | 179 | пригоден к применению | свидетельство
302 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 320015/3594 |  | 1 | - |  | 302 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 154 | 283 | пригоден к применению | свидетельство
303 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3200-6/3474 |  | 1 | - |  | 303 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 246 | 178 | пригоден к применению | свидетельство
304 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3196-15/3286 |  | 1 | - |  | 304 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 110 | 63 | пригоден к применению | свидетельство
305 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 5943-10/3286 |  | 1 | - |  | 305 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 531 | 204 | пригоден к применению | свидетельство
306 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 5943-50/3633 |  | 1 | - |  | 306 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 560 | 144 | пригоден к применению | свидетельство
307 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3195-28/115 |  | 1 | - |  | 307 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 192 | 170 | пригоден к применению | свидетельство
308 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор АНКАТ 7621, рег. № 16625-97 | АНКАТ 7621 | 16625-97 | 05 | 2002 | 162 | блок датчика № 309 | 1 | - |  | 308 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84÷106,7) кПа | МП 13343-92 «Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | -
309 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор АНКАТ 7621, рег. № 16625-97 | АНКАТ 7621 | 16625-97 | 05 | 2001 | 8 | блоки датчиков №№: 271, 324, 326 | 3 | - |  | 309 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84÷106,7) кПа | МП 13343-92 «Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | 9-0145; 9-0931; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | -
310 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5709 |  | 1 | - |  | 310 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 18,8 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 19,1 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,6 | 44,1 | 43,7 | 44,3 | 43,2 | 43,9 | 43,7 | 43,3 | 44,4 | 44,8 | 44,8 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | # | 0,90 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 0,30 | 1,10 | 0,20 | -1,80 | -2,50 | -2,10 | -2,00 | -1,50 | -2,50 | -2,50 | -2,10 | -1,80 | -2,00 | 2,80 | 2,40 | 3,00 | 1,90 | 2,60 | 2,40 | 2,00 | 3,10 | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | 1,00 | 0,90 | # | 0,98 | 18,52 | 44,02 | 1,31 | # | 0,98 | -2,12 | 2,75 | 1,31 | # | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
311 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2825 |  | 1 | - |  | 311 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,2 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | -0,4 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,6 | 23,3 | 22,9 | 22,4 | 22,5 | 23,4 | 22,6 | 22,9 | 22,7 | 23,4 | 23,3 | 43,8 | 43,5 | 44,4 | 44,1 | 43,9 | 44,4 | 43,1 | 43,7 | 44,4 | 44,0 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,1 | -0,3 | 1,2 | -0,2 | # | 0,20 | -0,10 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | -0,40 | 0,50 | -0,30 | -0,30 | 0,60 | 2,70 | 2,30 | 1,80 | 1,90 | 2,80 | 2,00 | 2,30 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | 2,20 | 3,10 | 2,80 | 2,60 | 3,10 | 1,80 | 2,40 | 3,10 | 2,70 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,10 | -0,10 | 0,60 | -0,10 | -0,30 | 1,20 | -0,20 | # | 0,26 | 22,94 | 43,93 | 0,31 | # | 0,26 | 2,3 | 2,66 | 0,31 | # | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
312 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5667 |  | 1 | - |  | 312 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 20,6 | 19,8 | 19,9 | 20,4 | 20,3 | 21,5 | 20,2 | 21,0 | 21,0 | 20,2 | 40,9 | 41,2 | 40,4 | 41,1 | 40,4 | 41,2 | 40,0 | 40,9 | 40,0 | 40,4 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,8 | # | 2,30 | 2,90 | 2,80 | 3,10 | 2,20 | 1,70 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 3,00 | 0,00 | -0,80 | -0,70 | -0,20 | -0,30 | 0,90 | -0,40 | 0,40 | 0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | -0,10 | -1,30 | -0,40 | -1,30 | -0,90 | 3,00 | 3,10 | 3,70 | 2,90 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | 3,00 | 2,60 | 3,80 | # | 2,55 | 20,49 | 40,65 | 3,15 | # | 2,55 | -0,15 | -0,62 | 3,15 | # | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
313 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7639 |  | 1 | - |  | 313 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,9 | 23,5 | 23,6 | 23,3 | 24,2 | 23,4 | 22,7 | 38,6 | 39,0 | 38,6 | 39,3 | 39,0 | 38,6 | 39,1 | 39,5 | 38,9 | 38,9 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | # | 1,30 | 2,10 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 3,30 | 2,90 | 3,00 | 2,70 | 3,60 | 2,80 | 2,10 | -2,70 | -2,30 | -2,70 | -2,00 | -2,30 | -2,70 | -2,20 | -1,80 | -2,40 | -2,40 | 1,50 | 1,70 | 0,70 | 2,20 | 1,80 | 0,80 | 1,90 | 0,90 | 1,80 | 1,20 | # | 1,26 | 23,47 | 38,95 | 1,45 | # | 1,26 | 2,83 | -2,32 | 1,45 | # | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
314 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7691 |  | 1 | - |  | 314 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 2,8 | 2,2 | 21,0 | 21,3 | 20,2 | 20,5 | 21,9 | 21,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,2 | 40,1 | 39,5 | 39,7 | 40,8 | 39,9 | 39,4 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 39,9 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | # | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 3,10 | 3,80 | 2,80 | 2,20 | 0,40 | 0,70 | -0,40 | -0,10 | 1,30 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | -1,20 | -1,80 | -1,60 | -0,50 | -1,40 | -1,90 | -1,30 | -1,20 | -1,10 | -1,40 | 2,30 | 2,40 | 3,10 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 1,70 | 2,10 | 2,40 | 1,90 | # | 2,87 | 21,03 | 39,96 | 2,22 | # | 2,87 | 0,39 | -1,31 | 2,22 | # | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
315 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2278 |  | 1 | - |  | 315 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 2,7 | 21,6 | 22,1 | 22,0 | 22,4 | 22,5 | 21,2 | 21,9 | 22,0 | 22,3 | 20,9 | 44,2 | 44,3 | 44,8 | 43,7 | 44,4 | 45,0 | 44,9 | 44,5 | 43,8 | 44,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | # | 2,10 | 1,30 | 2,20 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 2,30 | 2,40 | 1,60 | 2,70 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 1,80 | 1,90 | 0,60 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 0,30 | 2,90 | 3,00 | 3,50 | 2,40 | 3,10 | 3,70 | 3,60 | 3,20 | 2,50 | 2,80 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 1,60 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | # | 2,28 | 21,89 | 44,37 | 2,51 | # | 2,28 | 1,25 | 3,1 | 2,51 | # | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
316 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 8599 |  | 1 | - |  | 316 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 19,6 | 20,4 | 19,2 | 18,8 | 18,9 | 19,8 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 19,7 | 41,3 | 42,1 | 41,1 | 41,9 | 41,6 | 41,5 | 41,9 | 40,7 | 41,2 | 42,0 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | # | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,10 | -1,00 | -0,20 | -1,40 | -1,80 | -1,70 | -0,80 | -1,70 | -1,30 | -1,50 | -0,90 | 0,00 | 0,80 | -0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | -0,60 | -0,10 | 0,70 | 1,40 | 0,80 | 1,80 | 2,00 | 1,00 | 0,90 | 1,60 | 0,90 | 0,70 | 2,20 | # | 1,57 | 19,37 | 41,53 | 1,33 | # | 1,57 | -1,27 | 0,26 | 1,33 | # | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
317 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7765 |  | 1 | - |  | 317 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 18,4 | 18,4 | 17,6 | 17,8 | 18,3 | 18,2 | 17,6 | 18,0 | 18,9 | 18,9 | 40,1 | 40,0 | 40,5 | 39,7 | 40,3 | 39,6 | 40,4 | 39,3 | 40,2 | 39,3 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | # | 2,00 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,70 | 1,80 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,70 | -2,20 | -2,20 | -3,00 | -2,80 | -2,30 | -2,40 | -3,00 | -2,60 | -1,70 | -1,70 | -1,20 | -1,30 | -0,80 | -1,60 | -1,00 | -1,70 | -0,90 | -2,00 | -1,10 | -2,00 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,30 | 1,90 | # | 2,17 | 18,21 | 39,94 | 2,46 | # | 2,17 | -2,43 | -1,33 | 2,46 | # | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
318 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5477 |  | 1 | - |  | 318 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,5 | 0,4 | 0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | 23,3 | 22,9 | 23,8 | 23,8 | 22,5 | 24,0 | 24,1 | 23,8 | 22,9 | 23,9 | 40,7 | 40,4 | 39,8 | 41,2 | 40,1 | 39,8 | 41,3 | 40,0 | 40,3 | 41,5 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | # | 0,50 | 0,40 | 0,70 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | 0,20 | 0,00 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,20 | 1,90 | 3,40 | 3,50 | 3,20 | 2,30 | 3,30 | -0,60 | -0,90 | -1,50 | -0,10 | -1,20 | -1,50 | 0,00 | -1,30 | -1,00 | 0,20 | 0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,80 | 0,50 | 0,10 | 0,90 | 0,20 | 0,90 | 0,10 | # | 0,05 | 23,50 | 40,51 | 0,36 | # | 0,05 | 2,86 | -0,76 | 0,36 | # | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
319 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5437 |  | 1 | - |  | 319 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 19,0 | 19,6 | 19,9 | 18,7 | 19,0 | 18,6 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 43,6 | 43,8 | 43,5 | 43,8 | 43,0 | 44,0 | 43,5 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 2,1 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 1,3 | 1,7 | # | 2,50 | 2,90 | 2,30 | 2,20 | 3,30 | 3,20 | 2,90 | 2,10 | 2,80 | 1,70 | -1,60 | -1,00 | -0,70 | -1,90 | -1,60 | -2,00 | -0,90 | -1,00 | -1,00 | -1,10 | 2,30 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 1,70 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,10 | 2,70 | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 1,30 | 1,70 | 2,80 | 1,30 | 1,70 | # | 2,59 | 19,32 | 43,75 | 2,07 | # | 2,59 | -1,32 | 2,48 | 2,07 | # | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
320 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 5431 |  | 1 | - |  | 320 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °С; относительная влажность: 51,1 (65±15) %; атмосферное давление: 100,10 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 109 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 19,0 | 19,4 | 19,6 | 19,4 | 19,8 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 39,0 | 38,1 | 39,2 | 39,7 | 38,5 | 39,2 | 38,1 | 39,7 | 39,3 | 38,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,4 | 2,7 | 2,8 | # | 2,00 | 1,30 | 1,20 | 2,10 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,10 | 2,20 | 1,50 | -1,60 | -1,20 | -1,00 | -1,20 | -0,80 | -2,50 | -1,90 | -1,20 | -1,20 | -0,80 | -2,30 | -3,20 | -2,10 | -1,60 | -2,80 | -2,10 | -3,20 | -1,60 | -2,00 | -2,70 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 1,90 | 2,40 | 2,70 | 2,40 | 1,40 | 2,70 | 2,80 | # | 2,03 | 19,26 | 38,94 | 2,24 | # | 2,03 | -1,38 | -2,33 | 2,24 | # | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | пригоден к применению | свидетельство
321 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61881 |  | 1 | - |  | 321 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,0 | 51,8 | 90,2 | # | 4,2 | 12,3 | 18,4 | # | 1,00 | 1,60 | -5,73 | # | 1,00 | 51,80 | 90,20 | # | 1 | 1,57 | -5,73 | # | пригоден к применению | свидетельство
322 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 62097 |  | 1 | - |  | 322 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,1 | 52,9 | 97,9 | # | 4,2 | 12,5 | 19,7 | # | 1,10 | 2,70 | 2,32 | # | 1,10 | 52,90 | 97,90 | # | 1,1 | 2,67 | 2,32 | # | пригоден к применению | свидетельство
323 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-пропан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-пропан | 65884-16 | 05 | 2017 | 73232 |  | 1 | - |  | 323 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,9 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,1 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,10 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 |  | 60; 61 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 21,9 | 51,1 | 100,1 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | C₃H₈ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,29 | 94,82 | # | 4,00 | 12,05 | 19,17 | # | -0,55 | 49,90 | 94,15 | # | 3,91 | 11,98 | 19,06 | # | -0,550 | -0,390 | -0,670 | # | -0,550 | 49,900 | 94,150 | # | -0,55 | -0,39 | -0,67 | # | пригоден к применению | свидетельство
324 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2012 | 193104 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 193104 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 324 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | августа | 2021 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 97,0 | 96,5 | 97,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
325 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоопределитель химический ГХ-М, рег. № 10719-07 | АМ-5 | 10719-07 | 05 | 2015 | 223297 | Аспиратор АМ-5, (100±5) см³, зав № 223297 | 1 | в диапазоне (100±5) см³ |  | 325 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106,7) кПа | МИ 1516-86 «Газоопределители химические ГХ-М. Методика поверки» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | августа | 2021 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | + | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;0;1;3;;0,5>o<c1;c2;vals> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 100,5 | 101,0 | 99,5 | пригоден к применению в объеме проведенной поверки | свидетельство
326 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025114ER3 |  | 1 | - |  | 326 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,3 | 7,2 | 54,0 | 77,3 | # | 0,30 | -0,80 | 8,00 | -3,38 | # | 0,30 | 7,20 | 54,00 | 77,30 | # | 0,3 | -0,8 | 8 | -3,38 | # | 51 | пригоден к применению | свидетельство
327 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025109FR3 |  | 1 | - |  | 327 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 7,2 | 48,9 | 73,1 | # | 0,10 | -0,80 | -2,20 | -8,63 | # | 0,10 | 7,20 | 48,90 | 73,10 | # | 0,1 | -0,8 | -2,2 | -8,63 | # | 39 | пригоден к применению | свидетельство
328 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G02510C9R3 |  | 1 | - |  | 328 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,8 | 7,1 | 55,4 | 76,2 | # | 0,80 | -0,90 | 10,80 | -4,75 | # | 0,80 | 7,10 | 55,40 | 76,20 | # | 0,8 | -0,9 | 10,8 | -4,75 | # | 40 | пригоден к применению | свидетельство
329 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251060R2 |  | 1 | - |  | 329 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,5 | 8,4 | 53,7 | 84,5 | # | 0,50 | 0,40 | 7,40 | 5,62 | # | 0,50 | 8,40 | 53,70 | 84,50 | # | 0,5 | 0,4 | 7,4 | 5,62 | # | 54 | пригоден к применению | свидетельство
330 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025100BR3 |  | 1 | - |  | 330 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,9 | 7,7 | 48,5 | 81,1 | # | 0,90 | -0,30 | -3,00 | 1,37 | # | 0,90 | 7,70 | 48,50 | 81,10 | # | 0,9 | -0,3 | -3 | 1,37 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
331 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025119AR3 |  | 1 | - |  | 331 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,3 | 8,3 | 56,0 | 77,8 | # | 0,30 | 0,30 | 12,00 | -2,75 | # | 0,30 | 8,30 | 56,00 | 77,80 | # | 0,3 | 0,3 | 12 | -2,75 | # | 50 | пригоден к применению | свидетельство
332 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251045R2 |  | 1 | - |  | 332 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °С; относительная влажность: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,9 | 8,4 | 54,2 | 86,9 | # | 0,90 | 0,40 | 8,40 | 8,63 | # | 0,90 | 8,40 | 54,20 | 86,90 | # | 0,9 | 0,4 | 8,4 | 8,63 | # | 52 | пригоден к применению | свидетельство
333 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H015713 |  | 1 | - |  | 333 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | 7 | 45 | 93 | 41 | 7 | 91 | # | 0,0 | -5,0 | -2,0 | -9,0 | 0,0 | -4,0 | # | 7,0 | 45,0 | 93,0 | 41,0 | 7,0 | 91,0 | # | 0 | -5 | -2 | -9 | 0 | -4 | # | пригоден к применению | свидетельство
334 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H017979 |  | 1 | - |  | 334 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | 7 | 56 | 97 | 52 | 7 | 95 | # | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | # | 7,0 | 56,0 | 97,0 | 52,0 | 7,0 | 95,0 | # | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | # | пригоден к применению | свидетельство
335 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H015114 |  | 1 | - |  | 335 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | 7 | 54 | 84 | 55 | 7 | 88 | # | 0,0 | 4,0 | -11,0 | 5,0 | 0,0 | -7,0 | # | 7,0 | 54,0 | 84,0 | 55,0 | 7,0 | 88,0 | # | 0 | 4 | -11 | 5 | 0 | -7 | # | пригоден к применению | свидетельство
336 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H015738 |  | 1 | - | п. 8.2 Опробование | 336 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
337 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H017699 |  | 1 | - | п. 8.2 Опробование | 337 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
338 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1114675 |  | 4 | - | п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (превышение основной погрешности по каналу измерения O₂) | 338 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<-1;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<-1;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 4 | 23 | 22 | 50 | 50 | # | -2,0 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | 2,0 | 2,0 | # | 4,0 | 22,5 | 50,0 | # | -2 | -5 | 2 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 6,1 | 6,2 | - | - | - | - | # | 7,03 | 7,37 | - | - | - | - | # | 6,15 | - | - | # | 7,2 | - | - | # | # | 8 | 50 | 95 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 27 | 250 | 470 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
339 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1114690 |  | 3 | - |  | 339 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 5 | 25 | 25 | 48 | 48 | # | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | # | 4,5 | 25,0 | 48,0 | # | -1 | 0 | -2 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,7 | 4,5 | 15,3 | 15,2 | 28,0 | 27,9 | # | 2,37 | 1,70 | 2,40 | 2,07 | -2,83 | -3,17 | # | 4,60 | 15,25 | 27,95 | # | 2,03 | 2,23 | -3 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 54 | 53 | 90 | 89 | # | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | -5,3 | -6,3 | # | 8,0 | 53,5 | 89,5 | # | 0 | 7 | -5,79 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | пригоден к применению | свидетельство
340 | 19.02.2021 | 9/0000285 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1016514 |  | 3 | - |  | 340 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 6 | 24 | 25 | 47 | 47 | # | 2,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | # | 6,0 | 24,5 | 47,0 | # | 2 | -1 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,8 | 4,1 | 15,3 | 15,5 | 29,5 | 29,8 | # | -0,63 | 0,37 | 2,40 | 3,07 | 2,17 | 3,17 | # | 3,95 | 15,40 | 29,65 | # | -0,13 | 2,73 | 2,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 47 | 48 | 101 | 99 | # | 10,0 | 10,0 | -6,0 | -4,0 | 6,3 | 4,2 | # | 9,0 | 47,5 | 100,0 | # | 10 | -5 | 5,26 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | пригоден к применению | свидетельство
341 | 19.02.2021 | 9/0000264 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1114618 |  | 3 | - |  | 341 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,5 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,2 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,92 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 19 | февраля | 2021 | 18 | февраля | 2022 | 5610058025 | 21,5 | 51,2 | 100,92 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 6 | 26 | 26 | 49 | 49 | # | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | # | 6,0 | 26,0 | 49,0 | # | 2 | 2 | 0 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,2 | 4,3 | 14,3 | 14,0 | 29,0 | 28,7 | # | 0,70 | 1,03 | -0,93 | -1,93 | 0,50 | -0,50 | # | 4,25 | 14,15 | 28,85 | # | 0,87 | -1,43 | 0 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 47 | 49 | 86 | 86 | # | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -2,0 | -9,5 | -9,5 | # | 8,0 | 48,0 | 86,0 | # | 0 | -4 | -9,47 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | пригоден к применению | свидетельство
342 | 24.02.2021 | 9/0000215 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1016540 |  | 3 | - |  | 342 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 6 | 27 | 27 | 50 | 49 | # | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | # | 5,5 | 27,0 | 49,5 | # | 1 | 4 | 1 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,6 | 3,6 | 14,7 | 14,9 | 28,4 | 28,3 | # | -1,30 | -1,30 | 0,40 | 1,07 | -1,50 | -1,83 | # | 3,60 | 14,80 | 28,35 | # | -1,3 | 0,73 | -1,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 54 | 53 | 95 | 97 | # | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 2,1 | # | 8,0 | 53,5 | 96,0 | # | 0 | 7 | 1,05 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 19 | 23 | 253 | 257 | 497 | 504 | # | -8,0 | -4,0 | 1,2 | 2,8 | 5,7 | 7,2 | # | 21,0 | 255,0 | 500,5 | # | -6 | 2 | 6,49 | # | пригоден к применению | свидетельство
343 | 24.02.2021 | 9/0000215 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Сигнализатор СТГ1 мод., СТГ1-2Д10, рег. № 21791-01 | СТГ1-2Д10 | 21791-01 | 05 | 2011 | 3394 | блоки датчиков горючих газов (зав. №): 9731, 9680 | 3 | - |  | 343 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,5 (220+22/-33) В; частота питания переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | «Сигнализаторы СТГ1 . Методика поверки», являющимся приложением А к руководству по эксплуатации ИБЯЛ.413411.034 РЭ | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 5515; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29865; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29866 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 56; 110; 111 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питания переменного тока: 220,5 (220+22/-33) В; частота питания переменного тока: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<-1;1;признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается;u>@<3;1;электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм;электрическое сопротивление изоляции не превышает 20 МОм>@<3;1;s;u>@<4;2;p;a;p;p;a;a>*<5;8;14;0>@<4;2;p;a;p;p;a;a>*<5;8;14;0>#<4;1,2 20 100 20 1,2 100;-5 5 25 5 -5 25;0;;;1;1>*<5;25;40;0> | соответствует требованиям НД | признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции не наблюдается | электрическое сопротивление изоляции превышает 20 МОм | соответствует требованиям НД | сигналы не выдаются | выдается сигнал | 13 | сигналы не выдаются | выдается сигнал | 9 | # | 1,2 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 1,2 | 100,0 | # | 0,1 | 19,2 | 97,2 | 19,7 | 0,4 | 96,6 | # | -1,10 | -0,80 | -2,80 | -0,30 | -0,80 | -3,40 | # | 0,10 | 19,20 | 97,20 | 19,70 | 0,40 | 96,60 | # | -1,1 | -0,8 | -2,8 | -0,3 | -0,8 | -3,4 | # | 36 | пригоден к применению | свидетельство
344 | 24.02.2021 | 9/0000220 | УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УМТС и К | 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 34 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 11597-10 | 05 | 2010 | 112 | блоки датчиков (зав. №): 537, 1367 | 2 | - |  | 344 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (65±15) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 22,5 | 22,0 | 22,5 | 22,0 | 23,3 | 22,5 | 23,3 | 23,2 | 22,4 | 21,8 | 40,8 | 40,2 | 40,3 | 41,2 | 40,3 | 40,7 | 40,5 | 41,1 | 41,0 | 40,0 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | # | 1,70 | 2,50 | 0,90 | 1,50 | 2,10 | 2,00 | 1,30 | 2,10 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | 1,40 | 1,90 | 1,40 | 2,70 | 1,90 | 2,70 | 2,60 | 1,80 | 1,20 | -0,50 | -1,10 | -1,00 | -0,10 | -1,00 | -0,60 | -0,80 | -0,20 | -0,30 | -1,30 | 1,70 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 0,90 | 2,10 | 1,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | # | 1,76 | 22,55 | 40,61 | 1,27 | # | 1,76 | 1,91 | -0,66 | 1,27 | # | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
345 | 24.02.2021 | 9/0000228 | ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» | ПРОМАВТОМАТИКА | 460050 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.ОРЕНБУРГ, УЛ НАРОДНАЯ 24 | Сигнализатор СТМ-30, рег. № 18334-12 | СТМ-30 | 18334-12 | 05 | 2016 | 103 |  | 1 | - |  | 345 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (65±15) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | ИБЯЛ.424339.001МП «Сигнализаторы СТМ-30. Методика поверки». | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 112; 113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5609027488 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;20,64 41,27 20,64 41,27;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;1>*<6;5;9;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 20,6 | 41,3 | 20,6 | 41,3 | # | 22,0 | 39,7 | 21,7 | 39,2 | # | 1,40 | -1,60 | 1,10 | -2,10 | # | 22,00 | 39,70 | 21,70 | 39,20 | # | 1,36 | -1,57 | 1,06 | -2,07 | # | 8 | пригоден к применению | свидетельство
346 | 24.02.2021 | 9/0000229 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ СЕРВИС" | ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" | 460051, Оренбургская обл, Оренбург г, Гагарина пр-кт, дом № 43 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-CH₄, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-CH₄ | 57790-14 | 05 | 2019 | 11410 |  | 1 | - |  | 346 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0931; 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610227072 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 24,4 47 24,4 0 47;1>i<nerrs;10;10;10;10;10;10>i<types;50;50;50;50;50;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<CH₄;0-50;% НКПР;0-50;γ;10;0-50;γ;50;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;30;90;0> | CH₄ | 0-50 | % | НКПР | 0-50 | γ | 10 | 0-50 | γ | 50 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,0 | 24,4 | 0,0 | 47,0 | # | -1,3 | 24,7 | 44,2 | 23,9 | -1,2 | 44,6 | # | -2,6 | 0,6 | -5,6 | -1,0 | -2,4 | -5,1 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 56 | пригоден к применению | свидетельство
347 | 25.02.2021 | 9/0000089 | Акционерное общество «ЛАДА-СЕРВИС» | АО «ЛАДА-СЕРВИС» | 460056, Оренбургская обл, Оренбург г, Волгоградская ул, дом № 5 | Газоанализатор Инфракар М, мод. Инфракар М1.01, рег. № 20624-08 | Инфракар М1.01 | 20624-08 | 14 | 2011 | 21 |  | 4 | - |  | 347 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,4 (65±15) %; атмосферное давление: 102,07 (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | МП 242-0771-2008 «Газоанализаторы ИНФРАКАР - М. Методика поверки.» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 170; 734; 57; 160; 49 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа; напряжение питания: 220,6 (220 В [+10/-15] %) В | 25 | февраля | 2021 | 24 | февраля | 2022 | 5609003818 | 22,4 | 51,4 | 102,07 |  |  |  |  | -
348 | 25.02.2021 | 9/0000098 | ООО «ЛАДА-МИР» | ЛАДА-МИР | 462281, Оренбургская обл, Медногорск г, Комсомольская ул, дом № 1 | Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. АВТОТЕСТ-01.02, рег. № 15263-05 | АВТОТЕСТ-01.02 | 15263-05 | 14 | 2008 | 14113 |  | 2 | - |  | 348 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,07 (101,3±3,0) кПа | МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; Манометр образцовый типа МО 1227, зав. № 7388, кт 0,15 | 9-0145; 9-0931; 170; 734 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | 25 | февраля | 2021 | 24 | февраля | 2022 | 5606003560 | 22,4 | 51,4 | 102,07 |  |  |  |  | - | {pr_15263_0102}a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;250 500 1000 2000;20 6 6 6;0 1 1 1;;;0;1>#<6;0,5 0,7 1 4;0,2 0,2 0,2 6;0 0 0 1;;;2;1>#<7;200 500 1000 2000 4000 6000 8000;2,5;1;;;0;1> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 250 | 500 | 1000 | 2000 | # | 255 | 492 | 1018 | 1942 | # | 5,0 | -1,6 | 1,8 | -2,9 | # | 255,0 | 492,0 | 1018,0 | 1942,0 | # | 5 | -1,6 | 1,8 | -2,9 | # | # | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 4,00 | # | 0,40 | 0,66 | 0,93 | 4,02 | # | -0,100 | -0,040 | -0,070 | 0,500 | # | 0,400 | 0,660 | 0,930 | 4,020 | # | -0,1 | -0,04 | -0,07 | 0,5 | # | # | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | # | 200 | 494 | 996 | 1998 | 3988 | 6022 | 8108 | # | 0,0 | -1,2 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 1,4 | # | 200,0 | 494,0 | 996,0 | 1998,0 | 3988,0 | 6022,0 | 8108,0 | # | 0 | -1,2 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,37 | 1,35 | # | пригоден к применению | свидетельство
349 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2017 | SH0626051 |  | 1 | - |  | 349 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 1 | 19 | 56 | 101 | # | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 6,3 | # | 1,0 | 19,0 | 56,0 | 101,0 | # | 1 | 0 | 12 | 6,32 | # | 32 | пригоден к применению | свидетельство
350 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2017 | SH0626059 |  | 1 | - |  | 350 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 2 | 20 | 52 | 93 | # | 2,0 | 1,0 | 4,0 | -2,1 | # | 2,0 | 20,0 | 52,0 | 93,0 | # | 2 | 1 | 4 | -2,11 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
351 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2017 | SH0117027 |  | 1 | - |  | 351 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 2 | 18 | 50 | 86 | # | 2,0 | -1,0 | 0,0 | -9,5 | # | 2,0 | 18,0 | 50,0 | 86,0 | # | 2 | -1 | 0 | -9,47 | # | 26 | пригоден к применению | свидетельство
352 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2018 | SI0302042 |  | 1 | - |  | 352 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | -1 | 20 | 49 | 92 | # | -1,0 | 1,0 | -2,0 | -3,2 | # | -1,0 | 20,0 | 49,0 | 92,0 | # | -1 | 1 | -2 | -3,16 | # | 25 | пригоден к применению | свидетельство
354 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 10834 |  | 1 | - |  | 354 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,2 | 3,0 | 22,6 | 3,0 | 0,2 | 23,0 | # | 6,7 | 6,7 | -9,6 | 6,7 | 6,7 | -8,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 98 | пригоден к применению | свидетельство
355 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9878 |  | 1 | - |  | 355 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 2,8 | 27,5 | 2,8 | -0,2 | 27,6 | # | -6,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -6,7 | 10,4 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 84 | пригоден к применению | свидетельство
356 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 10835 |  | 1 | - |  | 356 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,4 | 2,4 | 28,0 | 2,3 | -0,3 | 28,3 | # | -13,3 | -13,3 | 12,0 | -16,7 | -10,0 | 13,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 95 | пригоден к применению | свидетельство
357 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9419 |  | 1 | - |  | 357 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,0 | 2,8 | 26,8 | 2,9 | 0,1 | 27,3 | # | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3,3 | 3,3 | 9,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 78 | пригоден к применению | свидетельство
358 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9421 |  | 1 | - |  | 358 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,3 | 3,1 | 25,0 | 3,1 | -0,2 | 25,0 | # | -10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | -6,7 | 0,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 89 | пригоден к применению | свидетельство
359 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2019 | 13204 |  | 1 | - |  | 359 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,3 | 2,7 | 25,5 | 2,7 | 0,2 | 25,7 | # | 10,0 | -3,3 | 2,0 | -3,3 | 6,7 | 2,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 76 | пригоден к применению | свидетельство
360 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2020 | 15613 |  | 1 | - |  | 360 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,1 | 2,4 | 24,4 | 2,3 | 0,0 | 24,8 | # | -3,3 | -13,3 | -2,4 | -16,7 | 0,0 | -0,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 80 | пригоден к применению | свидетельство
361 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 4889 |  | 1 | - |  | 361 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,4 | 2,7 | 24,1 | 2,8 | -0,5 | 24,4 | # | -13,3 | -3,3 | -3,6 | 0,0 | -16,7 | -2,4 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 88 | пригоден к применению | свидетельство
362 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251012R3 |  | 1 | - |  | 362 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,8 | 8,3 | 44,7 | 87,2 | # | 0,80 | 0,30 | -10,60 | 9,00 | # | 0,80 | 8,30 | 44,70 | 87,20 | # | 0,8 | 0,3 | -10,6 | 9 | # | 49 | пригоден к применению | свидетельство
363 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025106BR2 |  | 1 | - |  | 363 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,8 | 8,5 | 53,1 | 80,3 | # | 0,80 | 0,50 | 6,20 | 0,37 | # | 0,80 | 8,50 | 53,10 | 80,30 | # | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 0,37 | # | 40 | пригоден к применению | свидетельство
364 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251091R2 |  | 1 | - |  | 364 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,7 | 7,8 | 51,9 | 76,2 | # | 0,70 | -0,20 | 3,80 | -4,75 | # | 0,70 | 7,80 | 51,90 | 76,20 | # | 0,7 | -0,2 | 3,8 | -4,75 | # | 48 | пригоден к применению | свидетельство
365 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025105AR2 |  | 1 | - |  | 365 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,2 | 8,8 | 51,9 | 82,0 | # | 0,20 | 0,80 | 3,80 | 2,50 | # | 0,20 | 8,80 | 51,90 | 82,00 | # | 0,2 | 0,8 | 3,8 | 2,5 | # | 45 | пригоден к применению | свидетельство
366 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H017771 |  | 1 | - |  | 366 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | 6 | 54 | 85 | 54 | 6 | 86 | # | -10,0 | 4,0 | -10,0 | 4,0 | -10,0 | -9,0 | # | 6,0 | 54,0 | 85,0 | 54,0 | 6,0 | 86,0 | # | -10 | 4 | -10 | 4 | -10 | -9 | # | пригоден к применению | свидетельство
367 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1034866 |  | 4 | - |  | 367 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 5 | 25 | 25 | 50 | 51 | # | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | # | 5,5 | 25,0 | 50,5 | # | 1 | 0 | 3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,8 | 3,9 | 13,7 | 13,7 | 29,4 | 29,5 | # | -0,63 | -0,30 | -2,93 | -2,93 | 1,83 | 2,17 | # | 3,85 | 13,70 | 29,45 | # | -0,47 | -2,93 | 2 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 7 | 7 | 47 | 46 | 90 | 93 | # | -10,0 | -10,0 | -6,0 | -8,0 | -5,3 | -2,1 | # | 7,0 | 46,5 | 91,5 | # | -10 | -7 | -3,68 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 39 | 40 | 269 | 275 | 427 | 416 | # | 12,0 | 13,0 | 7,6 | 10,0 | -9,2 | -11,5 | # | 39,5 | 272,0 | 421,5 | # | 12,5 | 8,8 | -10,32 | # | пригоден к применению | свидетельство
368 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015766 |  | 4 | - |  | 368 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 3 | 3 | 26 | 26 | 48 | 49 | # | -4,0 | -4,0 | 2,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | # | 3,0 | 26,0 | 48,5 | # | -4 | 2 | -1 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,9 | 4,2 | 13,8 | 13,7 | 28,9 | 29,2 | # | -0,30 | 0,70 | -2,60 | -2,93 | 0,17 | 1,17 | # | 4,05 | 13,75 | 29,05 | # | 0,2 | -2,77 | 0,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 47 | 48 | 98 | 96 | # | 10,0 | 10,0 | -6,0 | -4,0 | 3,2 | 1,1 | # | 9,0 | 47,5 | 97,0 | # | 10 | -5 | 2,11 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 18 | 21 | 277 | 276 | 521 | 510 | # | -9,0 | -6,0 | 10,8 | 10,4 | 10,9 | 8,5 | # | 19,5 | 276,5 | 515,5 | # | -7,5 | 10,6 | 9,68 | # | пригоден к применению | свидетельство
369 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015836 |  | 4 | - |  | 369 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 7 | 24 | 24 | 47 | 48 | # | 2,0 | 4,0 | -2,0 | -2,0 | -4,0 | -2,0 | # | 6,5 | 24,0 | 47,5 | # | 3 | -2 | -3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,3 | 3,3 | 15,0 | 14,8 | 29,6 | 29,3 | # | -2,30 | -2,30 | 1,40 | 0,73 | 2,50 | 1,50 | # | 3,30 | 14,90 | 29,45 | # | -2,3 | 1,07 | 2 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 44 | 45 | 85 | 83 | # | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -10,0 | -10,5 | -12,6 | # | 8,0 | 44,5 | 84,0 | # | 0 | -11 | -11,58 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 18 | 20 | 273 | 280 | 511 | 527 | # | -9,0 | -7,0 | 9,2 | 12,0 | 8,7 | 12,1 | # | 19,0 | 276,5 | 519,0 | # | -8 | 10,6 | 10,43 | # | пригоден к применению | свидетельство
370 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015862 |  | 4 | - |  | 370 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 5 | 24 | 24 | 49 | 49 | # | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | # | 5,0 | 24,0 | 49,0 | # | 0 | -2 | 0 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,5 | 4,6 | 13,9 | 13,9 | 28,5 | 28,8 | # | 1,70 | 2,03 | -2,27 | -2,27 | -1,17 | -0,17 | # | 4,55 | 13,90 | 28,65 | # | 1,87 | -2,27 | -0,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 51 | 52 | 105 | 107 | # | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 10,5 | 12,6 | # | 8,0 | 51,5 | 106,0 | # | 0 | 3 | 11,58 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 35 | 34 | 239 | 245 | 415 | 407 | # | 8,0 | 7,0 | -4,4 | -2,0 | -11,7 | -13,4 | # | 34,5 | 242,0 | 411,0 | # | 7,5 | -3,2 | -12,55 | # | пригоден к применению | свидетельство
371 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015743 |  | 4 | - |  | 371 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 3 | 3 | 24 | 24 | 47 | 47 | # | -4,0 | -4,0 | -2,0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 | # | 3,0 | 24,0 | 47,0 | # | -4 | -2 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,2 | 4,5 | 14,8 | 14,6 | 29,3 | 29,6 | # | 0,70 | 1,70 | 0,73 | 0,07 | 1,50 | 2,50 | # | 4,35 | 14,70 | 29,45 | # | 1,2 | 0,4 | 2 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 7 | 7 | 51 | 52 | 84 | 81 | # | -10,0 | -10,0 | 2,0 | 4,0 | -11,6 | -14,7 | # | 7,0 | 51,5 | 82,5 | # | -10 | 3 | -13,16 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 31 | 32 | 228 | 222 | 503 | 517 | # | 4,0 | 5,0 | -8,8 | -11,2 | 7,0 | 10,0 | # | 31,5 | 225,0 | 510,0 | # | 4,5 | -10 | 8,51 | # | пригоден к применению | свидетельство
372 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1015780 |  | 4 | - |  | 372 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 7 | 7 | 24 | 23 | 48 | 47 | # | 4,0 | 4,0 | -2,0 | -4,0 | -2,0 | -4,0 | # | 7,0 | 23,5 | 47,5 | # | 4 | -3 | -3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,8 | 4,6 | 14,1 | 14,1 | 28,1 | 27,8 | # | 2,70 | 2,03 | -1,60 | -1,60 | -2,50 | -3,50 | # | 4,70 | 14,10 | 27,95 | # | 2,37 | -1,6 | -3 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 7 | 7 | 45 | 45 | 86 | 87 | # | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -9,5 | -8,4 | # | 7,0 | 45,0 | 86,5 | # | -10 | -10 | -8,95 | # | # | 27 | 250 | 470 | # | 21 | 17 | 246 | 241 | 421 | 415 | # | -6,0 | -10,0 | -1,6 | -3,6 | -10,4 | -11,7 | # | 19,0 | 243,5 | 418,0 | # | -8 | -2,6 | -11,06 | # | пригоден к применению | свидетельство
373 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2013 | KA413-1014873 |  | 3 | - |  | 373 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 55; 64; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 3 | 27 | 28 | 49 | 49 | # | -2,0 | -4,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | # | 3,5 | 27,5 | 49,0 | # | -3 | 5 | 0 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,7 | 3,8 | 14,3 | 14,5 | 28,2 | 28,1 | # | -0,97 | -0,63 | -0,93 | -0,27 | -2,17 | -2,50 | # | 3,75 | 14,40 | 28,15 | # | -0,8 | -0,6 | -2,33 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 7 | 7 | 48 | 47 | 100 | 99 | # | -10,0 | -10,0 | -4,0 | -6,0 | 5,3 | 4,2 | # | 7,0 | 47,5 | 99,5 | # | -10 | -5 | 4,74 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | пригоден к применению | свидетельство
374 | 24.02.2021 | 9/0000213 | УЭСП ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» | УЭСП | 460052, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 156/1 | Газоанализатор портативный Solaris, рег. № 28237-04 | Solaris | 28237-04 | 05 | 2007 | A5-63644 |  | 4 | - | п. 7.2 Опробование (неисправен канал измерения CO ["Missing sensor"]) | 374 | - |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающей среды: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (90,6÷104,8) кПа | «Газоанализаторы портативные Solaris. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 65; 48; 734; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающей среды: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | i<text;"O₂ в диапазоне (0-25) %";%;"Δ=±0,7 %";"CH₄ в диапазоне (0-50) % НКПР";"% НКПР";"Δ=±5 % НКПР";"CO в диапазоне (0-20) млн¯¹";млн¯¹;"Δ=±4 млн¯¹";"CO в диапазоне (20-500) млн¯¹";млн¯¹;"δ=±15 %";"H₂S в диапазоне (0-10) млн¯¹";млн¯¹;"Δ=±2 млн¯¹";"H₂S в диапазоне (10-200) млн¯¹";млн¯¹;"δ=±20 %">f<no;fNoms;0 11,97 23,74 11,97 0 23,74;2>i<to;0 0 0 0 0 0>i<neo;-0,7 0,7 0,7 0,7 -0,7 0,7>f<nch;fNoms;0 25 45 25 0 45;0>i<tch;0 0 0 0 0 0>i<nech;-5 5 5 5 -5 5>f<n1co;fNoms;0 10 18 10 0 18;0>i<t1co;0 0 0 0 0 0>i<ne1co;-4 4 4 4 -4 4>f<n2co;fNoms;25 250 450 250 25 450;0>i<t2co;1 1 1 1 1 1>i<ne2co;15 15 15 15 15 15>f<n1hs;fNoms;0 5 9 5 0 9;0>i<t1hs;0 0 0 0 0 0>i<ne1hs;-2 2 2 2 -2 2>f<n2hs;fNoms;12 100 180 100 12 180;1>i<t2hs;1 1 1 1 1 1>i<ne2hs;20 20 20 20 20 20>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo;fVals;no;neo;to;1;1>f<eo;fErrs;no;vo;to;2>e<7>f<varo;fVars;no;vo;neo;to;2 4;2>e<8>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>e<9>f<varch;fVars;nch;vch;nech;tch;2 4;2>e<10>f<v1co;fVals;n1co;ne1co;t1co;0;1>f<e1co;fErrs;n1co;v1co;t1co;1>e<11>f<var1co;fVars;n1co;v1co;ne1co;t1co;2 4;2>e<10>f<v2co;fVals;n2co;ne2co;t2co;0;1>f<e2co;fErrs;n2co;v2co;t2co;1>e<11>f<var2co;fVars;n2co;v2co;ne2co;t2co;2 4;2>e<12>f<v1hs;fVals;n1hs;ne1hs;t1hs;0;1>f<e1hs;fErrs;n1hs;v1hs;t1hs;1>e<13>f<var1hs;fVars;n1hs;v1hs;ne1hs;t1hs;2 4;2>e<12>f<v2hs;fVals;n2hs;ne2hs;t2hs;0;1>f<e2hs;fErrs;n2hs;v2hs;t2hs;1>e<13>f<var2hs;fVars;n2hs;v2hs;ne2hs;t2hs;2 4;2>o<text;c1;c2;#o#;no;vo;eo;varo;#ch#;nch;vch;ech;varch;#1co#;n1co;v1co;e1co;var1co;#2co#;n2co;v2co;e2co;var2co;#1hs#;n1hs;v1hs;e1hs;var1hs;#2hs#;n2hs;v2hs;e2hs;var2hs> | O₂ в диапазоне (0-25) % | % | Δ=±0,7 % | CH₄ в диапазоне (0-50) % НКПР | % НКПР | Δ=±5 % НКПР | CO в диапазоне (0-20) млн¯¹ | млн¯¹ | Δ=±4 млн¯¹ | CO в диапазоне (20-500) млн¯¹ | млн¯¹ | δ=±15 % | H₂S в диапазоне (0-10) млн¯¹ | млн¯¹ | Δ=±2 млн¯¹ | H₂S в диапазоне (10-200) млн¯¹ | млн¯¹ | δ=±20 % | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #o# | 0,00 | 11,97 | 23,74 | 11,97 | 0,00 | 23,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ch# | 0 | 25 | 45 | 25 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #1co# | 0 | 10 | 18 | 10 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #2co# | 25 | 250 | 450 | 250 | 25 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #1hs# | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #2hs# | 12,0 | 100,0 | 180,0 | 100,0 | 12,0 | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
375 | 24.02.2021 | 9/0000249 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСНАБСЕРВИС" | ООО "ТСС" | 125252, Москва Г., Берёзовой Рощи ПР-Д, дом 12, помещение Этаж 3 Iv-Комнаты 11, С 15 По 25 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2018 | ARLA-1848 |  | 1 | - |  | 374 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 7714905368 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,2 | 7,3 | 80,1 | 7,4 | 0,1 | 79,8 | # | 2,86 | 4,29 | -4,64 | 5,71 | 1,43 | -5,00 | # | 0,20 | 7,30 | 80,10 | 7,40 | 0,10 | 79,80 | # | 2,86 | 4,29 | -4,64 | 5,71 | 1,43 | -5 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
376 | 24.02.2021 | 9/0000249 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСНАБСЕРВИС" | ООО "ТСС" | 125252, Москва Г., Берёзовой Рощи ПР-Д, дом 12, помещение Этаж 3 Iv-Комнаты 11, С 15 По 25 | Сигнализатор портативный ALTAIR, исп. ALTAIR H₂S, рег. № 35823-07 | ALTAIR H₂S | 35823-07 | 05 | 2018 | 02902442 |  | 1 | - |  | 374 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | МП 242-0482-2007 «Сигнализаторы портативные ALTAIR. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 7714905368 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | a<H₂S;ppm;7;14;5,2;8,8;11,5;17,5;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;4;нет;срабатывание LO;срабатывание LO;срабатывание HI;нет;нет;срабатывание LO;срабатывание LO>*<4;25;50;0>a< (не более 60) с> | H₂S | ppm | 7 | 14 | 5,2 | 8,8 | 11,5 | 17,5 |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | нет | срабатывание LO | срабатывание LO | срабатывание HI | 27 | (не более 60) с | пригоден к применению | свидетельство
377 | 26.02.2021 | 9/0000073 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА» | ООО «ЦОТ» | 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, 70 Лет Влксм мкр, дом № 6 | Газосигнализатор ИГС-98 мод. Комета-М, рег. № 21790-13 | Комета-М | 21790-13 | 05 | 2013 | 10690 |  | 5 | - | превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения NO₂ | 377 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,9 (30-80) %; атмосферное давление: 101,14 (98,7±3,3) кПа | ФГИМ 413415.001МП «Инструкция. Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 36830; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 55; 158; 58; 159 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30-80) %; атмосферное давление: {2:} (98,7±3,3) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5609029090 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | a<CO (1-300) мг/м³;H₂S (1-30) мг/м³;NO₂ (0,1-1000) мг/м³;CH₄ (0,1-5,0) % об.;SO₂ (1-30) мг/м³;;;;;>@<1;1;s;u>@<1;1;s;u>#<-1;15 150 270 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<-1;2,5 15 27 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;50 500 900 -;-25;1;;;1;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;0,25 2,5 4,4 -;-25;1;;;2;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;->#<3;2,5 15 27 -;-25;1;;;2;1>a<нет сигнала;1 порог;2 порог;-> | CO (1-300) мг/м³ | H₂S (1-30) мг/м³ | NO₂ (0,1-1000) мг/м³ | CH₄ (0,1-5,0) % об. | SO₂ (1-30) мг/м³ | [5 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 15,0 | 150,0 | 270,0 | - | # | 13,5 | 166,9 | 231,1 | - | # | -10,00 | 11,27 | -14,41 | - | # | 13,50 | 166,90 | 231,10 | - | # | -10 | 11,27 | -14,41 | - | # | нет сигнала | 1 порог | 2 порог | - | # | 2,5 | 15,0 | 27,0 | - | # | 2,6 | 15,6 | 24,9 | - | # | 4,00 | 4,00 | -7,78 | - | # | 2,60 | 15,60 | 24,90 | - | # | 4 | 4 | -7,78 | - | # | нет сигнала | 1 порог | 2 порог | - | # | 50,0 | 500,0 | 900,0 | - | # | 51,4 | 315,4 | - | - | # | 2,80 | -36,92 | - | - | # | 51,40 | 315,40 | - | - | # | 2,8 | -36,92 | - | - | # | нет сигнала | 1 порог | 2 порог | - | # | 0,25 | 2,50 | 4,40 | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | нет сигнала | 1 порог | 2 порог | - | # | 2,50 | 15,00 | 27,00 | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | нет сигнала | 1 порог | 2 порог | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
378 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097742 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095166; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095101 | 2 | - |  | 378 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,1 | 52,5 | 99,9 | 52,4 | 0,9 | 99,6 | # | 4,0 | 12,4 | 20,0 | 12,4 | 4,1 | 19,9 | # | 0,10 | 2,50 | 4,61 | 2,40 | 0,90 | 4,29 | # | 0,10 | 52,50 | 99,90 | 52,40 | 0,90 | 99,60 | # | 0,1 | 2,5 | 4,61 | 2,4 | 0,9 | 4,29 | # | 7 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,5 | 7,3 | 15,8 | 7,2 | 0,4 | 15,9 | # | 4,4 | 9,8 | 16,6 | 9,8 | 4,3 | 16,7 | # | 0,50 | -0,70 | -1,25 | -0,80 | 0,40 | -0,62 | # | 0,50 | 7,30 | 15,80 | 7,20 | 0,40 | 15,90 | # | 0,5 | -0,7 | -1,25 | -0,8 | 0,4 | -0,62 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
379 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097749 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095165; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095110 | 2 | - |  | 379 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 1,9 | 51,0 | 96,6 | 51,6 | 2,5 | 96,4 | # | 4,3 | 12,2 | 19,5 | 12,3 | 4,4 | 19,4 | # | 1,90 | 1,00 | 1,15 | 1,60 | 2,50 | 0,94 | # | 1,90 | 51,00 | 96,60 | 51,60 | 2,50 | 96,40 | # | 1,9 | 1 | 1,15 | 1,6 | 2,5 | 0,94 | # | 9 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,7 | 7,4 | 14,7 | 7,6 | 0,5 | 14,5 | # | 4,6 | 9,9 | 15,8 | 10,1 | 4,4 | 15,6 | # | 0,70 | -0,60 | -8,13 | -0,40 | 0,50 | -9,38 | # | 0,70 | 7,40 | 14,70 | 7,60 | 0,50 | 14,50 | # | 0,7 | -0,6 | -8,13 | -0,4 | 0,5 | -9,38 | # | 26 | пригоден к применению | свидетельство
380 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097744 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095174; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095099 | 2 | - |  | 380 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 2,1 | 52,7 | 96,1 | 53,1 | 1,7 | 96,8 | # | 4,3 | 12,4 | 19,4 | 12,5 | 4,3 | 19,5 | # | 2,10 | 2,70 | 0,63 | 3,10 | 1,70 | 1,36 | # | 2,10 | 52,70 | 96,10 | 53,10 | 1,70 | 96,80 | # | 2,1 | 2,7 | 0,63 | 3,1 | 1,7 | 1,36 | # | 7 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,7 | 9,1 | 16,1 | 9,3 | 0,5 | 15,6 | # | 4,6 | 11,3 | 16,9 | 11,4 | 4,4 | 16,5 | # | 0,70 | 1,10 | 0,63 | 1,30 | 0,50 | -2,50 | # | 0,70 | 9,10 | 16,10 | 9,30 | 0,50 | 15,60 | # | 0,7 | 1,1 | 0,63 | 1,3 | 0,5 | -2,5 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
381 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097748 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095177; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095103 | 2 | - |  | 381 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,5 | 52,4 | 92,0 | 51,6 | 0,1 | 91,6 | # | 4,1 | 12,4 | 18,7 | 12,3 | 4,0 | 18,7 | # | 0,50 | 2,40 | -3,66 | 1,60 | 0,10 | -4,08 | # | 0,50 | 52,40 | 92,00 | 51,60 | 0,10 | 91,60 | # | 0,5 | 2,4 | -3,66 | 1,6 | 0,1 | -4,08 | # | 8 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,3 | 7,9 | 16,9 | 8,0 | 0,4 | 17,0 | # | 4,2 | 10,3 | 17,5 | 10,4 | 4,3 | 17,6 | # | 0,30 | -0,10 | 5,62 | 0,00 | 0,40 | 6,25 | # | 0,30 | 7,90 | 16,90 | 8,00 | 0,40 | 17,00 | # | 0,3 | -0,1 | 5,62 | 0 | 0,4 | 6,25 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
382 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097738 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095162; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095112 | 2 | - |  | 382 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 1,5 | 49,4 | 97,2 | 48,8 | 1,4 | 96,1 | # | 4,2 | 11,9 | 19,6 | 11,8 | 4,2 | 19,4 | # | 1,50 | -0,60 | 1,78 | -1,20 | 1,40 | 0,63 | # | 1,50 | 49,40 | 97,20 | 48,80 | 1,40 | 96,10 | # | 1,5 | -0,6 | 1,78 | -1,2 | 1,4 | 0,63 | # | 9 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,8 | 8,4 | 17,4 | 8,6 | 1,1 | 17,7 | # | 4,6 | 10,7 | 17,9 | 10,9 | 4,9 | 18,2 | # | 0,80 | 0,40 | 8,75 | 0,60 | 1,10 | 10,62 | # | 0,80 | 8,40 | 17,40 | 8,60 | 1,10 | 17,70 | # | 0,8 | 0,4 | 8,75 | 0,6 | 1,1 | 10,62 | # | 18 | пригоден к применению | свидетельство
383 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097729 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095161; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095114 | 2 | - |  | 383 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 1,2 | 49,5 | 93,6 | 49,6 | 0,5 | 92,5 | # | 4,2 | 11,9 | 19,0 | 11,9 | 4,1 | 18,8 | # | 1,20 | -0,50 | -1,99 | -0,40 | 0,50 | -3,14 | # | 1,20 | 49,50 | 93,60 | 49,60 | 0,50 | 92,50 | # | 1,2 | -0,5 | -1,99 | -0,4 | 0,5 | -3,14 | # | 7 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,1 | 9,2 | 17,5 | 9,2 | 0,1 | 17,0 | # | 4,1 | 11,4 | 18,0 | 11,4 | 4,1 | 17,6 | # | 0,10 | 1,20 | 9,38 | 1,20 | 0,10 | 6,25 | # | 0,10 | 9,20 | 17,50 | 9,20 | 0,10 | 17,00 | # | 0,1 | 1,2 | 9,38 | 1,2 | 0,1 | 6,25 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
384 | 26.02.2021 | 9/0000272 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097745 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095172; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095104 | 2 | - |  | 384 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,6 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 8905032469 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,7 | 48,1 | 98,8 | 48,5 | 0,3 | 99,4 | # | 4,1 | 11,7 | 19,8 | 11,8 | 4,1 | 19,9 | # | 0,70 | -1,90 | 3,46 | -1,50 | 0,30 | 4,08 | # | 0,70 | 48,10 | 98,80 | 48,50 | 0,30 | 99,40 | # | 0,7 | -1,9 | 3,46 | -1,5 | 0,3 | 4,08 | # | 9 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,3 | 8,6 | 14,4 | 8,7 | 0,2 | 14,9 | # | 4,2 | 10,9 | 15,5 | 11,0 | 4,2 | 15,9 | # | 0,30 | 0,60 | -10,00 | 0,70 | 0,20 | -6,87 | # | 0,30 | 8,60 | 14,40 | 8,70 | 0,20 | 14,90 | # | 0,3 | 0,6 | -10 | 0,7 | 0,2 | -6,87 | # | 25 | пригоден к применению | свидетельство
385 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700679 |  | 1 | - |  | 385 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,0 | 53,9 | 78,4 | # | 1,25 | 0,00 | 7,80 | -2,00 | # | 0,10 | 8,00 | 53,90 | 78,40 | # | 1,25 | 0 | 7,8 | -2 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
386 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700784 |  | 1 | - |  | 386 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 7,9 | 55,3 | 85,0 | # | 0,00 | -1,25 | 10,60 | 6,25 | # | 0,00 | 7,90 | 55,30 | 85,00 | # | 0 | -1,25 | 10,6 | 6,25 | # | 36 | пригоден к применению | свидетельство
387 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700727 |  | 1 | - |  | 387 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 8,1 | 51,0 | 81,6 | # | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | # | 0,10 | 8,10 | 51,00 | 81,60 | # | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | # | 37 | пригоден к применению | свидетельство
388 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700763 |  | 1 | - |  | 388 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 7,9 | 48,6 | 89,3 | # | 0,00 | -1,25 | -2,80 | 11,62 | # | 0,00 | 7,90 | 48,60 | 89,30 | # | 0 | -1,25 | -2,8 | 11,62 | # | 44 | пригоден к применению | свидетельство
389 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2015 | G024700683 |  | 1 | - |  | 389 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 8,0 | 49,1 | 76,2 | # | 0,00 | 0,00 | -1,80 | -4,75 | # | 0,00 | 8,00 | 49,10 | 76,20 | # | 0 | 0 | -1,8 | -4,75 | # | 48 | пригоден к применению | свидетельство
390 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9575 |  | 1 | - |  | 390 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 3,1 | 22,7 | 3,0 | -0,3 | 22,5 | # | -6,7 | 10,0 | -9,2 | 6,7 | -10,0 | -10,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 91 | пригоден к применению | свидетельство
391 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 6263 |  | 1 | - |  | 391 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,2 | 3,0 | 27,8 | 3,0 | 0,1 | 28,0 | # | 6,7 | 6,7 | 11,2 | 6,7 | 3,3 | 12,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 98 | пригоден к применению | свидетельство
392 | 26.02.2021 | 9/0000095 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARLA-1856 |  | 1 | - |  | 392 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,6 | 6,6 | 82,1 | 6,5 | 0,5 | 83,4 | # | 8,57 | -5,71 | -2,26 | -7,14 | 7,14 | -0,71 | # | 0,60 | 6,60 | 82,10 | 6,50 | 0,50 | 83,40 | # | 8,57 | -5,71 | -2,26 | -7,14 | 7,14 | -0,71 | # | -0,1 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
393 | 26.02.2021 | 9/0000093 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2018 | 1196 |  | 4 | - |  | 393 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | 0,1 | 14,8 | 28,8 | # | 0,10 | 0,20 | -0,10 | # | 0,10 | 14,80 | 28,80 | # | 0,1 | 0,22 | -0,05 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | 0,8 | 85,5 | 191,8 | # | -0,40 | -14,50 | 1,80 | # | 0,80 | 85,50 | 191,80 | # | -0,4 | -14,5 | 1,8 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | 0,0 | 25,4 | 48,7 | # | 0,00 | 0,40 | 0,70 | # | 0,00 | 25,40 | 48,70 | # | 0 | 0,4 | 0,7 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | 1,3 | 20,0 | 29,9 | # | 1,30 | 0,00 | -4,10 | # | 1,30 | 20,00 | 29,90 | # | 1,3 | 0 | -4,1 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
394 | 26.02.2021 | 9/0000093 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2018 | 1189 |  | 4 | - |  | 394 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | -0,1 | 14,3 | 28,9 | # | -0,10 | -0,30 | 0,00 | # | -0,10 | 14,30 | 28,90 | # | -0,1 | -0,28 | 0,05 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | -0,6 | 99,2 | 199,7 | # | -1,80 | -0,80 | 9,70 | # | -0,60 | 99,20 | 199,70 | # | -1,8 | -0,8 | 9,7 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | -1,0 | 22,5 | 49,9 | # | -1,00 | -2,50 | 1,90 | # | -1,00 | 22,50 | 49,90 | # | -1 | -2,5 | 1,9 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | 0,8 | 17,1 | 31,9 | # | 0,80 | -2,90 | -2,10 | # | 0,80 | 17,10 | 31,90 | # | 0,8 | -2,9 | -2,1 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
395 | 26.02.2021 | 9/0000093 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2018 | 1188 |  | 4 | - |  | 395 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,6 (20±5) °С; относительная влажность: 51,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,14 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 26 | февраля | 2021 | 25 | февраля | 2022 | 5610165355 | 22,6 | 51,9 | 101,14 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | -0,1 | 14,2 | 28,6 | # | -0,10 | -0,40 | -0,20 | # | -0,10 | 14,20 | 28,60 | # | -0,1 | -0,38 | -0,25 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | 1,1 | 97,8 | 179,1 | # | -0,10 | -2,20 | -10,90 | # | 1,10 | 97,80 | 179,10 | # | -0,1 | -2,2 | -10,9 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | 0,6 | 22,2 | 47,8 | # | 0,60 | -2,80 | -0,20 | # | 0,60 | 22,20 | 47,80 | # | 0,6 | -2,8 | -0,2 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | -1,4 | 22,8 | 30,9 | # | -1,40 | 2,80 | -3,10 | # | -1,40 | 22,80 | 30,90 | # | -1,4 | 2,8 | -3,1 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
353 | 24.02.2021 | 9/0000310 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | ООО "СГС" | 460050, Оренбургская ОБЛАСТЬ, Оренбург ГОРОД, Новая УЛИЦА, дом № Дом 10/5 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2016 | 4891 |  | 1 | - | п. 5.3 Определение основной погрешности (превышение допускаемой основной погрешности, ошибка калибровки) | 353 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 5610155660 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,1 | 3,1 | 17,6 | - | - | - | # | -3,3 | 10,0 | -29,6 | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
396 | 18.02.2021 | 9/0000283 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Титратор потенциометрический автоматический АТП, мод. АТП-02, рег. № 36278-07 | АТП-02 | 36278-07 | 14 | 2019 | 0102-181225-1-0353 |  | 1 | - |  | 396 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 24,5 (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: 38,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,55 (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 218,0 (220±10%) В; частота напряжения переменного тока: 50,0 (50±1) Гц | «Титраторы автоматичекские потенциометрические АТП. Методика поверки» 4215-012-81696414-2007 МП | 12 | стандарт-титр соляной кислоты; стандарт-титр натрия тетраборнокислого; дистилированная вода ГОСТ 6709-72; колбы мерные ГОСТ 1770-74; пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; | РКТ.46, РКТ.60 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,0÷106,7) кПа; напряжение переменного тока: 220,2 (220±10%) В; частота напряжения переменного тока: 50,0 (50±1) Гц | 18 | февраля | 2021 | 17 | февраля | 2022 | 1102054991 | 24,5 | 38,0 | 100,55 | 218,0 | 50,0 |  |  | - | i<vals;0,09965 0,10009 0,09987 0,10007 0,10032 0,09910 0,09957 0,09980 0,09985 0,09953>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>f<sko;fSKO;vals>f<sko;fDiv;sko;0,1>f<sko;fMul;sko;100;2>f<av;fAvrg;vals;5>f<err;fErrs;0,1;av;1;2>o<c1;c2;vals;av;sko;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,09965 | 0,10009 | 0,09987 | 0,10007 | 0,10032 | 0,09910 | 0,09957 | 0,09980 | 0,09985 | 0,09953 | 0,09979 | 0,34 | -0,21 | пригоден к применению | свидетельство
397 | 02.03.2021 | 9/0000332 | УТТ И СТ ООО «Газпром добыча Оренбург» | УТТ и СТ | 460021, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 11 | Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-10, рег. № 17438-08 | ИНФРАКАР-10 | 17438-08 | 14 | 2012 | 83 |  | 3 | - |  | 397 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (65±15) %; атмосферное давление: 100,84 (101,3±1,5) кПа | МП 242-0770-2008 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 170 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±1,5) кПа | 02 | марта | 2021 | 01 | марта | 2022 | 5610058025 | 23,1 | 50,9 | 100,84 |  |  |  |  | - | {pr_17438}f<nch;fNoms;0 250 2500 250 0 2500;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0 | 250 | 2500 | 250 | 0 | 2500 | 8 | 253 | 2411 | 256 | 7 | 2433 | 8,0 | 3,0 | -3,6 | 6,0 | 7,0 | -2,7 | 0,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 5,0 | 0,07 | 0,76 | 5,01 | 0,74 | 0,05 | 4,98 | 0,07 | 0,06 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | -0,40 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 | 642 | 1177 | 3038 | 5989 | 0,7 | -0,4 | 0,6 | -0,2 | пригоден к применению | свидетельство
398 | 25.02.2021 | 9/0000265 | Центральное производственное отделение филиала ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"- "Оренбургэнерго" | Центральное производственное отделение | 460009, г. Оренбург, ул. Манежная, 9 | Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-10, рег. № 56186-14 | ИНФРАКАР-10 | 56186-14 | 14 | 2016 | 18 |  | 3 | - |  | 398 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,4 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,07 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 170 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 25 | февраля | 2021 | 24 | февраля | 2022 | 6450925977 | 22,4 | 51,4 | 102,07 |  |  |  |  | - | {pr_17438}f<nch;fNoms;0 250 2500 250 0 2500;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0 | 250 | 2500 | 250 | 0 | 2500 | 4 | 241 | 2422 | 245 | 2 | 2408 | 4,0 | -9,0 | -3,1 | -5,0 | 2,0 | -3,7 | 0,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 5,0 | 0,10 | 0,72 | 5,07 | 0,73 | 0,07 | 5,11 | 0,10 | 0,02 | 1,40 | 0,03 | 0,07 | 2,20 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 | 617 | 1222 | 3055 | 6089 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | пригоден к применению | свидетельство
399 | 02.03.2021 | 9/0000178 | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДЕЛЮКС» | ООО «АВТОДЕЛЮКС» | 461200, Оренбургская обл, Новосергиевка п, Мичурина ул, дом № 4А | Газоанализатор ИНФРАКАР, исп. ИНФРАКАР-10, рег. № 56186-14 | ИНФРАКАР-10 | 56186-14 | 14 | 2019 | 62 |  | 3 | - |  | 399 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,84 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1661-2013 «Газоанализаторы ИНФРАКАР. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591; частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 734; 170 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 02 | марта | 2021 | 01 | марта | 2022 | 5609097622 | 23,1 | 50,9 | 100,84 |  |  |  |  | - | {pr_17438}f<nch;fNoms;0 250 2500 250 0 2500;0>f<nco;fNoms;0 0,7 5 0,7 0 5;1>i<nech;-20 20 6 20 -20 6>i<neco;-0,2 0,2 6 0,2 -0,2 6>i<errtypes;0 0 1 0 0 1>i<tch;errtypes>i<tco;errtypes>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>i<nt;600 1200 3000 6000>i<net;2,5 2,5 2,5 2,5>i<tt;6000 6000 6000 6000>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;1>o<c1;c2;nch;vch;ech;nco;vco;eco;nt;vt;et> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0 | 250 | 2500 | 250 | 0 | 2500 | 6 | 251 | 2576 | 249 | 5 | 2580 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | -1,0 | 5,0 | 3,2 | 0,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 5,0 | 0,05 | 0,69 | 4,99 | 0,69 | 0,05 | 4,97 | 0,05 | -0,01 | -0,20 | -0,01 | 0,05 | -0,60 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 | 558 | 1263 | 2928 | 5925 | -0,7 | 1,1 | -1,2 | -1,3 | пригоден к применению | свидетельство
400 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097728 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095164; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095106 | 2 | - |  | 400 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,9 | 49,6 | 99,2 | 49,9 | 0,8 | 100,0 | # | 4,1 | 11,9 | 19,9 | 12,0 | 4,1 | 20,0 | # | 0,90 | -0,40 | 3,87 | -0,10 | 0,80 | 4,71 | # | 0,90 | 49,60 | 99,20 | 49,90 | 0,80 | 100,00 | # | 0,9 | -0,4 | 3,87 | -0,1 | 0,8 | 4,71 | # | 7 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 1,1 | 8,8 | 16,2 | 8,5 | 1,1 | 16,5 | # | 4,9 | 11,0 | 17,0 | 10,8 | 4,9 | 17,2 | # | 1,10 | 0,80 | 1,25 | 0,50 | 1,10 | 3,12 | # | 1,10 | 8,80 | 16,20 | 8,50 | 1,10 | 16,50 | # | 1,1 | 0,8 | 1,25 | 0,5 | 1,1 | 3,12 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
401 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097737 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095175; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095098 | 2 | - |  | 401 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 1,5 | 52,9 | 90,5 | 53,0 | 1,8 | 89,8 | # | 4,2 | 12,5 | 18,5 | 12,5 | 4,3 | 18,4 | # | 1,50 | 2,90 | -5,24 | 3,00 | 1,80 | -5,97 | # | 1,50 | 52,90 | 90,50 | 53,00 | 1,80 | 89,80 | # | 1,5 | 2,9 | -5,24 | 3 | 1,8 | -5,97 | # | 9 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,7 | 8,3 | 14,3 | 8,3 | 0,6 | 14,4 | # | 4,6 | 10,6 | 15,4 | 10,6 | 4,5 | 15,5 | # | 0,70 | 0,30 | -10,62 | 0,30 | 0,60 | -10,00 | # | 0,70 | 8,30 | 14,30 | 8,30 | 0,60 | 14,40 | # | 0,7 | 0,3 | -10,62 | 0,3 | 0,6 | -10 | # | 30 | пригоден к применению | свидетельство
402 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097731 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095169; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095113 | 2 | - |  | 402 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,5 | 52,0 | 99,6 | 51,2 | 1,0 | 98,3 | # | 4,1 | 12,3 | 19,9 | 12,2 | 4,2 | 19,7 | # | 0,50 | 2,00 | 4,29 | 1,20 | 1,00 | 2,93 | # | 0,50 | 52,00 | 99,60 | 51,20 | 1,00 | 98,30 | # | 0,5 | 2 | 4,29 | 1,2 | 1 | 2,93 | # | 10 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,8 | 7,3 | 16,3 | 7,3 | 1,0 | 16,8 | # | 4,6 | 9,8 | 17,0 | 9,8 | 4,8 | 17,4 | # | 0,80 | -0,70 | 1,88 | -0,70 | 1,00 | 5,00 | # | 0,80 | 7,30 | 16,30 | 7,30 | 1,00 | 16,80 | # | 0,8 | -0,7 | 1,88 | -0,7 | 1 | 5 | # | 19 | пригоден к применению | свидетельство
403 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097740 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095176; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095108 | 2 | - |  | 403 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 2,3 | 48,2 | 100,3 | 48,7 | 1,5 | 100,3 | # | 4,4 | 11,7 | 20,1 | 11,8 | 4,2 | 20,1 | # | 2,30 | -1,80 | 5,03 | -1,30 | 1,50 | 5,03 | # | 2,30 | 48,20 | 100,30 | 48,70 | 1,50 | 100,30 | # | 2,3 | -1,8 | 5,03 | -1,3 | 1,5 | 5,03 | # | 6 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,4 | 7,7 | 15,8 | 7,5 | 0,6 | 15,3 | # | 4,3 | 10,2 | 16,6 | 10,0 | 4,5 | 16,2 | # | 0,40 | -0,30 | -1,25 | -0,50 | 0,60 | -4,37 | # | 0,40 | 7,70 | 15,80 | 7,50 | 0,60 | 15,30 | # | 0,4 | -0,3 | -1,25 | -0,5 | 0,6 | -4,37 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
404 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097746 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095157; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095111 | 2 | - |  | 404 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 1,0 | 49,3 | 98,7 | 49,0 | 1,2 | 99,3 | # | 4,2 | 11,9 | 19,8 | 11,8 | 4,2 | 19,9 | # | 1,00 | -0,70 | 3,35 | -1,00 | 1,20 | 3,98 | # | 1,00 | 49,30 | 98,70 | 49,00 | 1,20 | 99,30 | # | 1 | -0,7 | 3,35 | -1 | 1,2 | 3,98 | # | 7 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,7 | 8,1 | 15,2 | 8,4 | 0,9 | 14,9 | # | 4,6 | 10,5 | 16,2 | 10,7 | 4,7 | 15,9 | # | 0,70 | 0,10 | -5,00 | 0,40 | 0,90 | -6,87 | # | 0,70 | 8,10 | 15,20 | 8,40 | 0,90 | 14,90 | # | 0,7 | 0,1 | -5 | 0,4 | 0,9 | -6,87 | # | 30 | пригоден к применению | свидетельство
405 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Датчик горючих и токсичных газов Millennium II, M22-ARD-S-EM, рег. № 67710-17 | Millennium II | 67710-17 | 05 | 2019 | 0097733 | SC311A-100-ASSY-EM зав. № 0095170; ST320A-100-ASSY-EM зав. № 0095109 | 2 | - |  | 405 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,4 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа | МП-001-04/2017 "Датчики горючих и токсичных газов Millennium II и Millennium II Basic. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_67710_2}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<H₂S;0-20;ppm;0-10;2;10-20;20;;;>a<FRM-0117;2.2;07442363d196c21fb357aa7fa278495d;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 50 95,5 50 0 95,5;-5 5 10 5 -5 10;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1>*<5;6;10;0>@<3;1;s;u>#<4;0 8 16 8 0 16;-2 2 20 2 -2 20;0 0 1 0 0 1;;conv4_20 0 20;1;1>*<5;15;30;0> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 |  |  |  | H₂S | 0-20 | ppm | 0-10 | 2 | 10-20 | 20 |  |  |  | FRM-0117 | 2.2 | 07442363d196c21fb357aa7fa278495d | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 95,5 | 50,0 | 0,0 | 95,5 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | 12,0 | 4,0 | 19,3 | # | 0,7 | 49,1 | 94,7 | 49,9 | 0,8 | 95,2 | # | 4,1 | 11,9 | 19,2 | 12,0 | 4,1 | 19,2 | # | 0,70 | -0,90 | -0,84 | -0,10 | 0,80 | -0,31 | # | 0,70 | 49,10 | 94,70 | 49,90 | 0,80 | 95,20 | # | 0,7 | -0,9 | -0,84 | -0,1 | 0,8 | -0,31 | # | 9 | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | # | 4,0 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 4,0 | 16,8 | # | 0,5 | 8,6 | 14,7 | 8,7 | 0,5 | 14,6 | # | 4,4 | 10,9 | 15,8 | 11,0 | 4,4 | 15,7 | # | 0,50 | 0,60 | -8,13 | 0,70 | 0,50 | -8,75 | # | 0,50 | 8,60 | 14,70 | 8,70 | 0,50 | 14,60 | # | 0,5 | 0,6 | -8,13 | 0,7 | 0,5 | -8,75 | # | 27 | пригоден к применению | свидетельство
407 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11503 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11503/1 | 1 | - |  | 407 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,3 | 2,2 | 8,3 | # | 3,5 | 7,5 | 17,3 | # | -0,30 | -0,30 | 3,75 | # | -0,30 | 2,20 | 8,30 | # | -0,3 | -0,3 | 3,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
408 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 15192 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 15192/1 | 1 | - |  | 408 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,1 | 7,4 | # | 3,8 | 7,4 | 15,8 | # | -0,10 | -0,40 | -7,50 | # | -0,10 | 2,10 | 7,40 | # | -0,1 | -0,4 | -7,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
409 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 15109 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 15109/1 | 1 | - |  | 409 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,3 | 2,3 | 7,5 | # | 3,5 | 7,7 | 16,0 | # | -0,30 | -0,20 | -6,25 | # | -0,30 | 2,30 | 7,50 | # | -0,3 | -0,2 | -6,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
410 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 13787 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 13787/1 | 1 | - |  | 410 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,7 | 8,2 | # | 3,8 | 8,3 | 17,1 | # | -0,10 | 0,20 | 2,50 | # | -0,10 | 2,70 | 8,20 | # | -0,1 | 0,2 | 2,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
411 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14142 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14142/1 | 1 | - |  | 411 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,5 | 9,0 | # | 4,0 | 8,0 | 18,4 | # | 0,00 | 0,00 | 12,50 | # | 0,00 | 2,50 | 9,00 | # | 0 | 0 | 12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
412 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14175 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14175/1 | 1 | - |  | 412 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,6 | 8,1 | # | 3,8 | 8,2 | 17,0 | # | -0,10 | 0,10 | 1,25 | # | -0,10 | 2,60 | 8,10 | # | -0,1 | 0,1 | 1,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
413 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11496 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11496/1 | 1 | - |  | 413 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,3 | 2,6 | 8,2 | # | 3,5 | 8,2 | 17,1 | # | -0,30 | 0,10 | 2,50 | # | -0,30 | 2,60 | 8,20 | # | -0,3 | 0,1 | 2,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
414 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14125 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14125/1 | 1 | - |  | 414 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,3 | 2,2 | 8,3 | # | 4,5 | 7,5 | 17,3 | # | 0,30 | -0,30 | 3,75 | # | 0,30 | 2,20 | 8,30 | # | 0,3 | -0,3 | 3,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
415 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11499 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11499/1 | 1 | - |  | 415 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,8 | 7,3 | # | 3,8 | 8,5 | 15,7 | # | -0,10 | 0,30 | -8,75 | # | -0,10 | 2,80 | 7,30 | # | -0,1 | 0,3 | -8,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
416 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11481 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11697/1 | 1 | - |  | 416 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,3 | 2,1 | 9,0 | # | 4,5 | 7,4 | 18,4 | # | 0,30 | -0,40 | 12,50 | # | 0,30 | 2,10 | 9,00 | # | 0,3 | -0,4 | 12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
417 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11443 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11443/1 | 1 | - |  | 417 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,8 | 8,3 | # | 4,0 | 8,5 | 17,3 | # | 0,00 | 0,30 | 3,75 | # | 0,00 | 2,80 | 8,30 | # | 0 | 0,3 | 3,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
418 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11497 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11497/1 | 1 | - |  | 418 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,2 | 2,6 | 9,0 | # | 4,3 | 8,2 | 18,4 | # | 0,20 | 0,10 | 12,50 | # | 0,20 | 2,60 | 9,00 | # | 0,2 | 0,1 | 12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
419 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11505 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11505/1 | 1 | - |  | 419 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,3 | 2,3 | 7,5 | # | 3,5 | 7,7 | 16,0 | # | -0,30 | -0,20 | -6,25 | # | -0,30 | 2,30 | 7,50 | # | -0,3 | -0,2 | -6,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
420 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11452 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11452/1 | 1 | - |  | 420 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,4 | 9,1 | # | 4,0 | 7,8 | 18,6 | # | 0,00 | -0,10 | 13,75 | # | 0,00 | 2,40 | 9,10 | # | 0 | -0,1 | 13,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
421 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11473 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11473/1 | 1 | - |  | 421 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,5 | 9,0 | # | 3,8 | 8,0 | 18,4 | # | -0,10 | 0,00 | 12,50 | # | -0,10 | 2,50 | 9,00 | # | -0,1 | 0 | 12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
422 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11521 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11521/1 | 1 | - |  | 422 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,2 | 9,2 | # | 4,0 | 7,5 | 18,7 | # | 0,00 | -0,30 | 15,00 | # | 0,00 | 2,20 | 9,20 | # | 0 | -0,3 | 15 | # | пригоден к применению | свидетельство
423 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11466 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11466/1 | 1 | - |  | 423 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,5 | 7,2 | # | 3,8 | 8,0 | 15,5 | # | -0,10 | 0,00 | -10,00 | # | -0,10 | 2,50 | 7,20 | # | -0,1 | 0 | -10 | # | пригоден к применению | свидетельство
406 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 64671 |  | 1 | - |  | 406 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 161; 162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,1 | 51,0 | 91,6 | # | 4,2 | 12,2 | 18,7 | # | 1,10 | 0,80 | -4,26 | # | 1,10 | 51,00 | 91,60 | # | 1,1 | 0,77 | -4,26 | # | пригоден к применению | свидетельство
424 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС пропан, рег. № 32808-11 | СГОЭС пропан | 32808-11 | 05 | 2015 | 60358 |  | 1 | - |  | 424 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6989; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6990 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | 60; 61 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | a<C₃H₈;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,29 94,82;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | C₃H₈ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,29 | 94,82 | # | 4,00 | 12,05 | 19,17 | # | 0,57 | 51,34 | 94,77 | # | 4,09 | 12,21 | 19,16 | # | 0,570 | 1,050 | -0,050 | # | 0,570 | 51,340 | 94,770 | # | 0,57 | 1,05 | -0,05 | # | пригоден к применению | свидетельство
425 | 04.03.2021 | 9/0000359 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2019 | 900 |  | 4 | - |  | 425 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 8905032469 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | -0,2 | 14,9 | 28,8 | # | -0,20 | 0,30 | -0,10 | # | -0,20 | 14,90 | 28,80 | # | -0,2 | 0,32 | -0,05 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | -1,4 | 110,4 | 175,2 | # | -2,60 | 10,40 | -14,80 | # | -1,40 | 110,40 | 175,20 | # | -2,6 | 10,4 | -14,8 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | -2,1 | 24,5 | 48,7 | # | -2,10 | -0,50 | 0,70 | # | -2,10 | 24,50 | 48,70 | # | -2,1 | -0,5 | 0,7 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | -0,7 | 17,2 | 29,2 | # | -0,70 | -2,80 | -4,80 | # | -0,70 | 17,20 | 29,20 | # | -0,7 | -2,8 | -4,8 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
426 | 04.03.2021 | 9/0000359 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2019 | 962 |  | 4 | - |  | 426 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 8905032469 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | -0,2 | 14,6 | 28,4 | # | -0,20 | 0,00 | -0,50 | # | -0,20 | 14,60 | 28,40 | # | -0,2 | 0,02 | -0,45 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | -0,1 | 107,6 | 167,1 | # | -1,30 | 7,60 | -22,90 | # | -0,10 | 107,60 | 167,10 | # | -1,3 | 7,6 | -22,9 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | -1,2 | 23,5 | 45,8 | # | -1,20 | -1,50 | -2,20 | # | -1,20 | 23,50 | 45,80 | # | -1,2 | -1,5 | -2,2 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | -0,2 | 22,2 | 34,6 | # | -0,20 | 2,20 | 0,60 | # | -0,20 | 22,20 | 34,60 | # | -0,2 | 2,2 | 0,6 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
427 | 04.03.2021 | 9/0000359 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ» | 629809, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Территория Промузел Пелей, Панель XVI , Промзона | Газоанализатор АНКАТ-7664Микро, рег. № 61020-15 | АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | 05 | 2019 | 955 |  | 4 | - |  | 427 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | МП-242-1981-2015 «Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 49; 50; 734; 58; 45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расходГС: 0,35 (0,35±0,05) дм³/мин | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 8905032469 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | a<O₂;% об.;0,9;0,9;0,9;CO;мг/м³;5,0;25,0;47,5;CH₄;% НКПР;5;5;5;H₂S;мг/м³;2,5;5;8,5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<7;0 14,58 28,85;0,9;0;;;1;1>#<8;1,2 100 190;5 25 47,5;0;;;1;1>#<9;0 25 48;5;0;;;1;1>#<10;0 20 34;2,5 5 8,5;0;;;1;1>a<A-7664Micro0;1.18.0;B2CC;CRC16> | O₂ | % об. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | CO | мг/м³ | 5,0 | 25,0 | 47,5 | CH₄ | % НКПР | 5 | 5 | 5 | H₂S | мг/м³ | 2,5 | 5 | 8,5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | # | 0,0 | 14,5 | 29,0 | # | 0,00 | -0,10 | 0,10 | # | 0,00 | 14,50 | 29,00 | # | 0 | -0,08 | 0,15 | # | # | 1,2 | 100,0 | 190,0 | # | -0,7 | 103,0 | 197,2 | # | -1,90 | 3,00 | 7,20 | # | -0,70 | 103,00 | 197,20 | # | -1,9 | 3 | 7,2 | # | # | 0,0 | 25,0 | 48,0 | # | -1,4 | 27,4 | 47,8 | # | -1,40 | 2,40 | -0,20 | # | -1,40 | 27,40 | 47,80 | # | -1,4 | 2,4 | -0,2 | # | # | 0,0 | 20,0 | 34,0 | # | 0,5 | 21,7 | 30,4 | # | 0,50 | 1,70 | -3,60 | # | 0,50 | 21,70 | 30,40 | # | 0,5 | 1,7 | -3,6 | # | A-7664Micro0 | 1.18.0 | B2CC | CRC16 | пригоден к применению | свидетельство
428 | 04.03.2021 | 9/0000358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» |  | Газоанализатор стационарный ГСО-2, рег. № 48338-11 | ГСО-2 | 48338-11 | 05 | 2019 | 0728 |  | 1 | - |  | 428 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,15 (0,15 ± 0,02) дм³/мин | МП 242-1228-2011 «Газоанализаторы стационарные ГСО-2, МГСО-2. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,15 (0,15 ± 0,02) дм³/мин | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | i<soft;GSO-2.hex;1.0;795Bh;CRC16>f<noms;fNoms;0 9 22 42;1>i<ne;2,5 2,5 25 25>i<te;0 0 1 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ">i<su;мг/м³;мг/м³;%;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<5>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<7>f<t;fTime;60>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-45) мг/м³";мг/м³;se;ne;su;c1;c2;suc_1;noms;vals;errs;t> | GSO-2.hex | 1.0 | 795Bh | CRC16 | H₂S в диапазоне (0-45) мг/м³ | мг/м³ | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | δ = ± | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | мг/м³ | мг/м³ | % | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 9,0 | 22,0 | 42,0 | 0,5 | 10,3 | 24,3 | 42,3 | 0,5 | 1,3 | 10,5 | 0,7 | 47 | пригоден к применению | свидетельство
429 | 04.03.2021 | 9/0000368 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный ГСО-2, рег. № 48338-11 | ГСО-2 | 48338-11 | 05 | 2019 | 0719 |  | 1 | - |  | 429 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,80 (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,15 (0,15 ± 0,02) дм³/мин | МП 242-1228-2011 «Газоанализаторы стационарные ГСО-2, МГСО-2. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО-ПГС: 0,15 (0,15 ± 0,02) дм³/мин | 04 | марта | 2021 | 03 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,4 | 51,6 | 99,8 |  |  |  |  | - | i<soft;GSO-2.hex;1.0;795Bh;CRC16>f<noms;fNoms;0 9 22 42;1>i<ne;2,5 2,5 25 25>i<te;0 0 1 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ">i<su;мг/м³;мг/м³;%;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<5>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<7>f<t;fTime;60>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-45) мг/м³";мг/м³;se;ne;su;c1;c2;suc_1;noms;vals;errs;t> | GSO-2.hex | 1.0 | 795Bh | CRC16 | H₂S в диапазоне (0-45) мг/м³ | мг/м³ | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | δ = ± | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | мг/м³ | мг/м³ | % | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 9,0 | 22,0 | 42,0 | 0,5 | 9,6 | 20,9 | 44,7 | 0,5 | 0,6 | -5,0 | 6,4 | 51 | пригоден к применению | свидетельство
430 | 09.02.2021 | 9/0000135 | Закрытое акционерное общество "КАРБОН" | ЗАО "КАРБОН" | 460034, Оренбургская обл, Оренбург г, Илекская ул, дом № 1А | Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-H₂S, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-H2S | 53540-13 | 05 | 2018 | 11 |  | 1 | - |  | 430 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,19 (98÷104,6) кПа | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | 09 | февраля | 2021 | 08 | февраля | 2022 | 5610063875 | 21,7 | 50,6 | 101,19 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 10 17;-0,75 25 25;0 1 1;;;1;1>a<A7631Micro;2.0;1EC5;CRC16;мг/м³;0-20;0-3;0,75;3-20;25;H₂S;воздух;;> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 10,0 | 17,0 | # | 0,4 | 8,5 | 17,7 | # | 0,40 | -15,00 | 4,12 | # | 0,40 | 8,50 | 17,70 | # | 0,4 | -15 | 4,12 | # | A7631Micro | 2.0 | 1EC5 | CRC16 | мг/м³ | 0-20 | 0-3 | 0,75 | 3-20 | 25 | H₂S | воздух |  |  | пригоден к применению | свидетельство
431 | 02.03.2021 | 9/0000268 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНСАВТОГРУПП-УРАЛ» | ООО «ААГ-УРАЛ» | 461042, Оренбургская обл, Бузулук г, Московская ул, дом 2Г, оф.110 | Газоанализатор многокомпонентный Автотест, мод. АВТОТЕСТ-01.03, рег. № 15263-05 | АВТОТЕСТ-01.03 | 15263-05 | 14 | 2011 | 17981 |  | 5 | - | п. 6.2.1 Проверка работоспособности (нестабильные показания по каналу измерения O₂) | 431 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,1 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,84 (101,3±3,0) кПа | МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; генератор импульсов Г5-88, зав. № 2591, частотомер электр.-счетный Ч3-36, зав. № 6071701; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6980; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11185; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. № 890480 | 9-0145; 9-0931; 734; 57; 170; 49; 160 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±3,0) кПа | 02 | марта | 2021 | 01 | марта | 2022 | 5603042063 | 23,1 | 50,9 | 100,84 |  |  | п. 6.2.1 Проверка работоспособности (нестабильные показания по каналу измерения O₂) |  | - | {pr_15263_0103}f<nco;fNoms;0,5 0,7 1 4;1>f<ncoo;fNoms;14 12 10 6;1>f<nch;fNoms;250 500 1000 2000;0>f<noo;fNoms;0,95 1,9 5 15;2>i<nf;200 500 1000 2000 4000 6000 8000>i<nef;2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5>i<tf;1 1 1 1 1 1 1>i<neco;0,2 0,2 0,2 6>i<tco;0 0 0 1>i<necoo;1 1 1 1>i<tcoo;0 0 0 0>i<nech;20 6 6 6>i<tch;0 1 1 1>i<neoo;0,2 0,2 6 6>i<too;0 0 1 1>i<nt;60 90 120>i<net;2 2 2>i<tt;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<7>f<vco;fVals;nco;neco;tco;2;1>f<vcoo;fVals;ncoo;necoo;tcoo;2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tch;0;1>f<voo;fVals;noo;neoo;too;2;1>f<vf;fVals;nf;nef;tf;0;1;;10>f<vt;fVals;nt;net;tt;0;1>f<eco;fErrs;nco;vco;tco;2>f<ecoo;fErrs;ncoo;vcoo;tcoo;2>f<ech;fErrs;nch;vch;tch;1>f<eoo;fErrs;noo;voo;too;2>f<ef;fErrs;nf;vf;tf;1>f<et;fErrs;nt;vt;tt;0>o<c1;c2;#co;nco;vco;eco;#coo;ncoo;vcoo;ecoo;#ch;nch;vch;ech;#oo;noo;voo;eoo;#f;nf;vf;ef;#t;nt;vt;et> | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | #co | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | #coo | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | #ch | 250 | 500 | 1000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | #oo | 0,95 | 1,90 | 5,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | #f | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #t | 60 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
432 | 24.02.2021 | 9/0000297 | Общество с ограниченной ответственностью "БРЕНД ФАКТОР" | ООО "БРЕНД ФАКТОР" | 628616, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Нижневартовск г, 11П ул, дом № 21, строение 6 | Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-H₂S, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-H2S | 53540-13 | 05 | 2018 | 2298 |  | 1 | - |  | 432 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (98÷104,6) кПа | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 8603170712 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 10 17;-0,75 25 25;0 1 1;;;1;1>a<A7631Micro;2.0;1EC5;CRC16;мг/м³;0-20;0-3;0,75;3-20;25;H₂S;воздух;;> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 10,0 | 17,0 | # | 0,3 | 11,2 | 15,9 | # | 0,30 | 12,00 | -6,47 | # | 0,30 | 11,20 | 15,90 | # | 0,3 | 12 | -6,47 | # | A7631Micro | 2.0 | 1EC5 | CRC16 | мг/м³ | 0-20 | 0-3 | 0,75 | 3-20 | 25 | H₂S | воздух |  |  | пригоден к применению | свидетельство
433 | 24.02.2021 | 9/0000297 | Общество с ограниченной ответственностью "БРЕНД ФАКТОР" | ООО "БРЕНД ФАКТОР" | 628616, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Нижневартовск г, 11П ул, дом № 21, строение 6 | Газоанализатор АНКАТ-7631Микро, мод. АНКАТ-7631Микро-H₂S, рег. № 53540-13 | АНКАТ-7631Микро-H2S | 53540-13 | 05 | 2019 | 354 |  | 1 | - |  | 433 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,79 (98÷104,6) кПа | «Газоанализаторы АНКАТ-7631Микро. Методика поверки» ИБЯЛ.413411.058МП | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (98÷104,6) кПа | 24 | февраля | 2021 | 23 | февраля | 2022 | 8603170712 | 22,8 | 51,6 | 100,79 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 10 17;-0,75 25 25;0 1 1;;;1;1>a<A7631Micro;2.0;1EC5;CRC16;мг/м³;0-20;0-3;0,75;3-20;25;H₂S;воздух;;> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 10,0 | 17,0 | # | 0,1 | 10,4 | 18,7 | # | 0,10 | 4,00 | 10,00 | # | 0,10 | 10,40 | 18,70 | # | 0,1 | 4 | 10 | # | A7631Micro | 2.0 | 1EC5 | CRC16 | мг/м³ | 0-20 | 0-3 | 0,75 | 3-20 | 25 | H₂S | воздух |  |  | пригоден к применению | свидетельство
434 | 22.01.2021 | 9/0000056 | Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ» | ООО «КАПИТАЛ» | 410005, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Им. Зарубина В.С., дом 170, литер АА1, комната 8 | Газоанализатор Senko, SP2nd, рег. № 49889-12 | SP2nd | 49889-12 | 05 | 2016 | SG1026004 |  | 1 | - |  | 434 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,4 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,99 (101,3±4,0) кПа | МП-242-1294-2012 «Газоанализаторы моделей SP2nd, SPsecure, SP12C7. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; ГСО 10506-2014 (2020) |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 22 | января | 2021 | 21 | января | 2022 | 5603018416 | 22,4 | 50,6 | 100,99 |  |  |  |  | - | a<SP2nd;sp_2.hex;1.4;2AB4;CRC16;;;;;>a<H₂S;ppm;0-20;20;20-100;20;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 19 50 95;4 4 20 20;0 0 1 1;;;0;1>*<6;20;40;0> | SP2nd | sp_2.hex | 1.4 | 2AB4 | CRC16 | [5 empty] | H₂S | ppm | 0-20 | 20 | 20-100 | 20 |  |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0 | 19 | 50 | 95 | # | 1 | 19 | 46 | 99 | # | 1,0 | 0,0 | -8,0 | 4,2 | # | 1,0 | 19,0 | 46,0 | 99,0 | # | 1 | 0 | -8 | 4,21 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
435 | 10.03.2021 | 9/0000243 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARKL-1085 |  | 4 | - |  | 435 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 4632035460 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,1 | 5,1 | 23,1 | 5,1 | 0,1 | 23,2 | # | 2,00 | 2,20 | -2,70 | 2,20 | 2,00 | -2,27 | # | 0,10 | 5,10 | 23,10 | 5,10 | 0,10 | 23,20 | # | 2 | 2,2 | -2,7 | 2,2 | 2 | -2,27 | # | 8 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 2,7 | 25,9 | 43,7 | 26,6 | 2,8 | 44,0 | # | 2,70 | 0,90 | -1,30 | 1,60 | 2,80 | -1,00 | # | 2,70 | 25,90 | 43,70 | 26,60 | 2,80 | 44,00 | # | 2,7 | 0,9 | -1,3 | 1,6 | 2,8 | -1 | # | 5 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,6 | 9,4 | 85,4 | 9,2 | 0,6 | 86,1 | # | 6,00 | -6,00 | -5,11 | -8,00 | 6,00 | -4,33 | # | 0,60 | 9,40 | 85,40 | 9,20 | 0,60 | 86,10 | # | 6 | -6 | -5,11 | -8 | 6 | -4,33 | # | 10 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | -2 | 18 | 1763 | 18 | -2 | 1748 | # | -10,0 | -10,0 | -2,1 | -10,0 | -10,0 | -2,9 | # | -2,0 | 18,0 | 1763,0 | 18,0 | -2,0 | 1748,0 | # | -10 | -10 | -2,06 | -10 | -10 | -2,89 | # | 21 | пригоден к применению | свидетельство
436 | 10.03.2021 | 9/0000243 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARKL-1040 |  | 4 | - |  | 436 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 4632035460 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,1 | 5,0 | 23,3 | 4,9 | 0,1 | 23,2 | # | 2,00 | 0,20 | -1,85 | -1,80 | 2,00 | -2,27 | # | 0,10 | 5,00 | 23,30 | 4,90 | 0,10 | 23,20 | # | 2 | 0,2 | -1,85 | -1,8 | 2 | -2,27 | # | 9 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 0,3 | 22,8 | 47,3 | 22,1 | 0,1 | 48,0 | # | 0,30 | -2,20 | 2,30 | -2,90 | 0,10 | 3,00 | # | 0,30 | 22,80 | 47,30 | 22,10 | 0,10 | 48,00 | # | 0,3 | -2,2 | 2,3 | -2,9 | 0,1 | 3 | # | 6 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 1,0 | 9,5 | 99,5 | 9,3 | 0,7 | 100,4 | # | 10,00 | -5,00 | 10,56 | -7,00 | 7,00 | 11,56 | # | 1,00 | 9,50 | 99,50 | 9,30 | 0,70 | 100,40 | # | 10 | -5 | 10,56 | -7 | 7 | 11,56 | # | 11 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 1 | 18 | 1658 | 18 | 2 | 1648 | # | 5,0 | -10,0 | -7,9 | -10,0 | 10,0 | -8,4 | # | 1,0 | 18,0 | 1658,0 | 18,0 | 2,0 | 1648,0 | # | 5 | -10 | -7,89 | -10 | 10 | -8,44 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
437 | 10.03.2021 | 9/0000243 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОК" | ООО "КРОК" | 308007, Белгородская обл, Белгород г, Мичурина ул, дом 48Б, помещение 14 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARKL-0778 |  | 4 | - |  | 437 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 4632035460 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | -0,1 | 5,1 | 24,4 | 5,1 | 0,0 | 24,3 | # | -2,00 | 2,20 | 2,78 | 2,20 | 0,00 | 2,36 | # | -0,10 | 5,10 | 24,40 | 5,10 | 0,00 | 24,30 | # | -2 | 2,2 | 2,78 | 2,2 | 0 | 2,36 | # | 8 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 2,7 | 22,1 | 44,3 | 23,0 | 3,4 | 44,7 | # | 2,70 | -2,90 | -0,70 | -2,00 | 3,40 | -0,30 | # | 2,70 | 22,10 | 44,30 | 23,00 | 3,40 | 44,70 | # | 2,7 | -2,9 | -0,7 | -2 | 3,4 | -0,3 | # | 5 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,8 | 9,2 | 83,1 | 8,9 | 0,9 | 83,1 | # | 8,00 | -8,00 | -7,67 | -11,00 | 9,00 | -7,67 | # | 0,80 | 9,20 | 83,10 | 8,90 | 0,90 | 83,10 | # | 8 | -8 | -7,67 | -11 | 9 | -7,67 | # | 10 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 0 | 19 | 1859 | 20 | 1 | 1873 | # | 0,0 | -5,0 | 3,3 | 0,0 | 5,0 | 4,1 | # | 0,0 | 19,0 | 1859,0 | 20,0 | 1,0 | 1873,0 | # | 0 | -5 | 3,28 | 0 | 5 | 4,06 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
438 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор Drager X-am 2500, рег. № 56436-14 | Drager X-am 2500 | 56436-14 | 05 | 2016 | ARJA-0915 |  | 4 | - |  | 438 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1604-2013 «Газоанализаторы Drager X-am 2500. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,1 | 5,0 | 23,2 | 4,9 | 0,1 | 23,0 | # | 2,00 | 0,20 | -2,27 | -1,80 | 2,00 | -3,12 | # | 0,10 | 5,00 | 23,20 | 4,90 | 0,10 | 23,00 | # | 2 | 0,2 | -2,27 | -1,8 | 2 | -3,12 | # | 9 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 2,4 | 23,4 | 47,8 | 23,4 | 2,4 | 48,6 | # | 2,40 | -1,60 | 2,80 | -1,60 | 2,40 | 3,60 | # | 2,40 | 23,40 | 47,80 | 23,40 | 2,40 | 48,60 | # | 2,4 | -1,6 | 2,8 | -1,6 | 2,4 | 3,6 | # | 5 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 1,2 | 10,3 | 79,9 | 10,4 | 1,0 | 81,3 | # | 12,00 | 3,00 | -11,22 | 4,00 | 10,00 | -9,67 | # | 1,20 | 10,30 | 79,90 | 10,40 | 1,00 | 81,30 | # | 12 | 3 | -11,22 | 4 | 10 | -9,67 | # | 11 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 1 | 19 | 1907 | 19 | 2 | 1874 | # | 5,0 | -5,0 | 5,9 | -5,0 | 10,0 | 4,1 | # | 1,0 | 19,0 | 1907,0 | 19,0 | 2,0 | 1874,0 | # | 5 | -5 | 5,94 | -5 | 10 | 4,11 | # | 17 | пригоден к применению | свидетельство
439 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор Drager X-am 2500, рег. № 56436-14 | Drager X-am 2500 | 56436-14 | 05 | 2016 | ARJA-0935 |  | 4 | - |  | 439 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1604-2013 «Газоанализаторы Drager X-am 2500. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,2 | 4,9 | 23,7 | 4,9 | 0,2 | 23,8 | # | 4,00 | -1,80 | -0,17 | -1,80 | 4,00 | 0,25 | # | 0,20 | 4,90 | 23,70 | 4,90 | 0,20 | 23,80 | # | 4 | -1,8 | -0,17 | -1,8 | 4 | 0,25 | # | 7 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 0,1 | 24,7 | 46,9 | 25,1 | 0,2 | 46,3 | # | 0,10 | -0,30 | 1,90 | 0,10 | 0,20 | 1,30 | # | 0,10 | 24,70 | 46,90 | 25,10 | 0,20 | 46,30 | # | 0,1 | -0,3 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | # | 6 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,9 | 10,8 | 98,2 | 11,0 | 0,6 | 101,0 | # | 9,00 | 8,00 | 9,11 | 10,00 | 6,00 | 12,22 | # | 0,90 | 10,80 | 98,20 | 11,00 | 0,60 | 101,00 | # | 9 | 8 | 9,11 | 10 | 6 | 12,22 | # | 8 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 2 | 22 | 1718 | 21 | 1 | 1762 | # | 10,0 | 10,0 | -4,6 | 5,0 | 5,0 | -2,1 | # | 2,0 | 22,0 | 1718,0 | 21,0 | 1,0 | 1762,0 | # | 10 | 10 | -4,56 | 5 | 5 | -2,11 | # | 18 | пригоден к применению | свидетельство
440 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор Drager X-am 2500, рег. № 56436-14 | Drager X-am 2500 | 56436-14 | 05 | 2016 | ARJA-0934 |  | 4 | - |  | 440 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1604-2013 «Газоанализаторы Drager X-am 2500. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58; 734; 55; 49; 99; 48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | -0,2 | 4,8 | 24,0 | 4,8 | -0,1 | 24,1 | # | -4,00 | -3,80 | 1,10 | -3,80 | -2,00 | 1,52 | # | -0,20 | 4,80 | 24,00 | 4,80 | -0,10 | 24,10 | # | -4 | -3,8 | 1,1 | -3,8 | -2 | 1,52 | # | 8 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 1,0 | 26,0 | 46,0 | 26,7 | 1,7 | 45,8 | # | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 0,80 | # | 1,00 | 26,00 | 46,00 | 26,70 | 1,70 | 45,80 | # | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | # | 7 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,1 | 9,0 | 89,2 | 8,6 | 0,2 | 88,7 | # | 1,00 | -10,00 | -0,89 | -14,00 | 2,00 | -1,44 | # | 0,10 | 9,00 | 89,20 | 8,60 | 0,20 | 88,70 | # | 1 | -10 | -0,89 | -14 | 2 | -1,44 | # | 9 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | -2 | 20 | 1767 | 21 | -2 | 1789 | # | -10,0 | 0,0 | -1,8 | 5,0 | -10,0 | -0,6 | # | -2,0 | 20,0 | 1767,0 | 21,0 | -2,0 | 1789,0 | # | -10 | 0 | -1,83 | 5 | -10 | -0,61 | # | 21 | пригоден к применению | свидетельство
441 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-07 | СГГ-20 | 22208-07 | 05 | 2007 | 872 |  | 1 | - | п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора | 441 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | 1,0 | 32,0 | - | - | # | 1,00 | 7,60 | - | - | # | 1,00 | 32,00 | - | - | # | 1 | 7,61 | - | - | # | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
442 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-07 | СГГ-20 | 22208-07 | 05 | 2007 | 850 |  | 1 | - |  | 442 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | -0,9 | 26,2 | 46,7 | 25,3 | # | -0,90 | 1,80 | -0,30 | 0,90 | # | -0,90 | 26,20 | 46,70 | 25,30 | # | -0,9 | 1,81 | -0,35 | 0,91 | # | 8 | пригоден к применению | свидетельство
443 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-07 | СГГ-20 | 22208-07 | 05 | 2007 | 856 |  | 1 | - |  | 443 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | 0,9 | 21,5 | 45,1 | 22,3 | # | 0,90 | -2,90 | -1,90 | -2,10 | # | 0,90 | 21,50 | 45,10 | 22,30 | # | 0,9 | -2,89 | -1,95 | -2,09 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
444 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-07 | СГГ-20 | 22208-07 | 05 | 2007 | 537 |  | 1 | - |  | 444 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837;ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | -1,6 | 22,6 | 44,2 | 23,0 | # | -1,60 | -1,80 | -2,80 | -1,40 | # | -1,60 | 22,60 | 44,20 | 23,00 | # | -1,6 | -1,79 | -2,85 | -1,39 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
445 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-12 | СГГ-20 | 22208-12 | 05 | 2012 | 210 |  | 1 | - | п. А.6.3.1 Определение абсолютной погрешности сигнализатора | 445 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | -1,9 | 25,6 | 39,7 | - | # | -1,90 | 1,20 | -7,30 | - | # | -1,90 | 25,60 | 39,70 | - | # | -1,9 | 1,21 | -7,35 | - | # | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
446 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-12 | СГГ-20 | 22208-12 | 05 | 2012 | 1064 |  | 1 | - |  | 446 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | 0,8 | 22,0 | 48,0 | 21,6 | # | 0,80 | -2,40 | 1,00 | -2,80 | # | 0,80 | 22,00 | 48,00 | 21,60 | # | 0,8 | -2,39 | 0,95 | -2,79 | # | 14 | пригоден к применению | свидетельство
447 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов СГГ-20, рег. № 22208-12 | СГГ-20 | 22208-12 | 05 | 2012 | 1763 |  | 1 | - |  | 447 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | ИБЯЛ.413531.009 РЭ, приложение А, «Сигнализаторы горючих газов СГГ-20. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837; | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа; расход ГСО ПГС: 0,5 (0,5±0,2) л/мин; время подачи ГСО ПГС: не менее 3 мин | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 24,39 47,05 24,39;5;0;;;1;1>*<4;5;14;0> | [10 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 24,4 | 47,1 | 24,4 | # | -0,7 | 26,0 | 47,6 | 25,8 | # | -0,70 | 1,60 | 0,60 | 1,40 | # | -0,70 | 26,00 | 47,60 | 25,80 | # | -0,7 | 1,61 | 0,55 | 1,41 | # | 11 | пригоден к применению | свидетельство
448 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4, рег. № 38260-08 | Сигнал-4 | 38260-08 | 05 | 2019 | 14204 |  | 1 | - |  | 448 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (не более 80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа | ГПСК 02.00.00.000 ДЛ «Инструкция. Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4». Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 45 20;1>i<ne;5 5 5>i<te;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<4>f<t;fTime;10>o<c1;c2;noms;vals;errs;t> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 45,0 | 20,0 | 2,6 | 47,3 | 21,6 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 4 | пригоден к применению | свидетельство
449 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4, рег. № 38260-08 | Сигнал-4 | 38260-08 | 05 | 2019 | 14203 |  | 1 | - |  | 449 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (не более 80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106,7) кПа | ГПСК 02.00.00.000 ДЛ «Инструкция. Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4». Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (не более 80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | f<noms;fNoms;0 45 20;1>i<ne;5 5 5>i<te;0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<4>f<t;fTime;10>o<c1;c2;noms;vals;errs;t> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 45,0 | 20,0 | -2,8 | 44,7 | 22,6 | -2,8 | -0,3 | 2,6 | 4 | пригоден к применению | свидетельство
450 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 27731-10 | 05 | 2016 | 1421 | датчики ДГЭ-М1-О2 зав. № 0777, ДГЭ-М2-H2S зав. № 0666 | 2 | - | п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения O₂) | 450 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; 55; 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  | O₂, H₂S |  | - | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;мг/м³;мг/м³;%;мг/м³;мг/м³;%>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;0 9 40 9 0 40;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;-5 5 25 5 -5 25>i<tech;0 0 1 0 0 1>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;nech;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;40;20;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;"канал измерения H₂S (0-45) мг/м³;uch_1;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | Газоанализатор ПГА-200 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | канал измерения O₂ (0-30) % об. | % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±1,54 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±1,54 % об. | канал измерения H₂S (0-45) мг/м³ | мг/м³ | Δ=±-5 мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | δ=±25 % | Δ=±5 мг/м³ | Δ=±-5 мг/м³ | δ=±25 % | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | 0,1 | 13,2 | - | - | - | - | 0,1 | -1,4 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 9,0 | 40,0 | 9,0 | 0,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
451 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 27731-10 | 05 | 2016 | 1578 | датчик ДГЭ-М1-О2 зав. № 0766 | 1 | - | п. Б.6.3.1 Определение основной погрешности (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения O₂) | 451 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  | O₂ |  | - | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;- - - - - -;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;0,1 0,2 0,29 0,2 0,1 0,29>i<tech;0 0 0 0 0 0>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;- - - - - -;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;-;10;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;;;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | Газоанализатор ПГА-200 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | канал измерения O₂ (0-30) % об. | % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±1,54 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±1,54 % об. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 14,7 | 28,6 | 13,3 | - | - | 0,0 | 0,1 | -0,3 | -1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | непригоден к применению | извещение о непригодности
452 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Газоанализатор ПГА-200, рег. № 27731-10 | ПГА-200 | 27731-10 | 05 | 2016 | 1431 | датчик ДГЭ-М1-О2 зав. № 0963 | 1 | - |  | 452 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-0997-2010 «Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 49; 50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  | O₂ |  | - | i<uo2;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<uch;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.;"% об.>i<syms;Δ δ γ>f<no2;fNoms;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;1>f<nch;fNoms;- - - - - -;1>i<neo2;-0,2 0,93 1,54 0,93 -0,2 1,54>i<teo2;0 0 0 0 0 0>i<nech;0,1 0,2 0,29 0,2 0,1 0,29>i<tech;0 0 0 0 0 0>f<pgo2;fDErrs;neo2;teo2;uo2;syms>f<pgch;fDErrs;- - - - - -;tech;uch;syms>e<1>f<ch1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<ch2;fChoise;suc_1;suc_2>e<6>f<vo2;fVals;no2;neo2;teo2;1;1>f<eo2;fErrs;no2;vo2;teo2;1>f<vch;fVals;nch;nech;tech;1;1>f<ech;fErrs;nch;vch;tech;1>e<8>f<to2;fVals;45;15;0;0;1;g>e<8>f<ch3;fChoise;suc_1;suc_2>f<tch;fVals;-;10;0;0;1;g>f<ch4;fChoise;suc_1;suc_2>o<"Газоанализатор ПГА-200;ch1;ch2;"канал измерения O₂ (0-30) % об.;uo2_1;pgo2;;;pgch;no2;vo2;eo2;to2;ch3;nch;vch;ech;tch;ch4> | Газоанализатор ПГА-200 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | канал измерения O₂ (0-30) % об. | % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±1,54 % об. | Δ=±0,93 % об. | Δ=±-0,2 % об. | Δ=±1,54 % об. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 14,9 | 28,5 | 14,9 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,3 | -0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,4 | 41 | соответствует требованиям НД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | пригоден к применению | свидетельство
453 | 10.03.2021 | 9/0000299 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Оренбургское ЛПУ МГ | ЛПУ ОРЕНБУРГСКОЕ | 460539, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н , С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ | Сигнализатор горючих газов и паров СГГ-20Микро, рег. № 53539-13 | СГГ-20Микро | 53539-13 | 05 | 2016 | 1431 |  | 1 | - |  | 453 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (65±15) %; атмосферное давление: 99,08 (101,3±4,0) кПа | ИБЯЛ.413531.012МП "Сигнализаторы горючих газов СГГ-20Микро. Методика поверки" | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3371; ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 3373 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 119; 121 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 6608007434 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | i<soft;SGG-20Micro;2.0;5D0F;CRC-16>f<noms;fNoms;0 24,4 47 24,4 0 47;1>i<ne;5 5 5 5 5 5>i<te;0 0 0 0 0 0>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<5>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>e<6>f<vars;fVars;noms;vals;ne;te;2 4;1>e<8>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>o<soft;c1;c2;noms;vals;errs;vars;c3> | SGG-20Micro | 2.0 | 5D0F | CRC-16 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 24,4 | 47,0 | 24,4 | 0,0 | 47,0 | 2,9 | 26,1 | 46,3 | 26,2 | 3,0 | 46,4 | 2,9 | 1,7 | -0,7 | 1,8 | 3,0 | -0,6 | 0,1 | 0,0 | соответствует требованиям НД | пригоден к применению | свидетельство
454 | 10.03.2021 | 9/0000263 | Общество с ограниченной ответственностью «НОЯБРЬСКЭНЕРГОНЕФТЬ» | ООО «НЭН» | 629800, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Пелей Промузел тер, Промзона | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2018 | ARLK-2731 |  | 1 | - |  | 454 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 8905032490 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;- - - - - -;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>a<->#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;- - - - - -;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>a<->#<5;- - - - - -;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>a<-> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 2,2 | 24,8 | 45,9 | 25,4 | 2,3 | 45,7 | # | 2,20 | -0,20 | 0,90 | 0,40 | 2,30 | 0,70 | # | 2,20 | 24,80 | 45,90 | 25,40 | 2,30 | 45,70 | # | 2,2 | -0,2 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 0,7 | # | 6 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | пригоден к применению | свидетельство
455 | 10.03.2021 | 9/0000263 | Общество с ограниченной ответственностью «НОЯБРЬСКЭНЕРГОНЕФТЬ» | ООО «НЭН» | 629800, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Пелей Промузел тер, Промзона | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2018 | ARLK-2764 |  | 1 | - |  | 455 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °С; относительная влажность: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со734; со55; со49; со99; со48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 8905032490 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;- - - - - -;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>a<->#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;- - - - - -;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>a<->#<5;- - - - - -;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>a<-> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 0,1 | 23,6 | 48,0 | 23,3 | 0,8 | 47,6 | # | 0,10 | -1,40 | 3,00 | -1,70 | 0,80 | 2,60 | # | 0,10 | 23,60 | 48,00 | 23,30 | 0,80 | 47,60 | # | 0,1 | -1,4 | 3 | -1,7 | 0,8 | 2,6 | # | 7 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | пригоден к применению | свидетельство
456 | 10.03.2021 | 9/0000274 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод»Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1114722 |  | 3 | - |  | 456 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со55; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 5 | 25 | 25 | 48 | 47 | # | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -4,0 | # | 5,0 | 25,0 | 47,5 | # | 0 | 0 | -3 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,3 | 4,6 | 15,3 | 15,1 | 28,5 | 28,4 | # | 1,03 | 2,03 | 2,40 | 1,73 | -1,17 | -1,50 | # | 4,45 | 15,20 | 28,45 | # | 1,53 | 2,07 | -1,33 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 54 | 54 | 88 | 86 | # | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | -7,4 | -9,5 | # | 8,0 | 54,0 | 87,0 | # | 0 | 8 | -8,42 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | пригоден к применению | свидетельство
457 | 10.03.2021 | 9/0000276 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод»Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro Clip XT, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro Clip XT | 49374-12 | 05 | 2012 | KA412-1016507 |  | 3 | - | п. 8.2 Опробование (ошибка по каналу измерения O₂) | 457 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlertMicro Clip XT) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со55; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;- - -;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | не соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 8 | 50 | 95 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
458 | 10.03.2021 | 9/0000276 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод»Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro 5, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro 5 | 49374-12 | 05 | 2012 | SE312-000791 |  | 4 | - |  | 458 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme (CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip (CA-GP), GasAlertMicro Clip XT (CA-GPT), GasAlertMicro5 (CA-GS), GasAlertMicro 5 PID (CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR (CA-GSIR)) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со55; со159; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<SO₂ (0-100) ppm;±20;±20;±20;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;8 55 90;20;100;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | SO₂ (0-100) ppm | ±20 | ±20 | ±20 | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 4 | 3 | 26 | 25 | 47 | 47 | # | -2,0 | -4,0 | 2,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | # | 3,5 | 25,5 | 47,0 | # | -3 | 1 | -4 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,1 | 4,0 | 14,3 | 14,5 | 28,6 | 28,7 | # | 0,37 | 0,03 | -0,93 | -0,27 | -0,83 | -0,50 | # | 4,05 | 14,40 | 28,65 | # | 0,2 | -0,6 | -0,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 46 | 46 | 86 | 89 | # | 10,0 | 10,0 | -8,0 | -8,0 | -9,5 | -6,3 | # | 9,0 | 46,0 | 87,5 | # | 10 | -8 | -7,89 | # | # | 8 | 55 | 90 | # | -2 | -3 | 60 | 57 | 99 | 95 | # | -10,0 | -11,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | 5,0 | # | -2,5 | 58,5 | 97,0 | # | -10,5 | 3,5 | 7 | # | пригоден к применению | свидетельство
459 | 10.03.2021 | 9/0000276 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод»Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro 5, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro 5 | 49374-12 | 05 | 2012 | SE312-005150 |  | 4 | - |  | 459 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme (CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip (CA-GP), GasAlertMicro Clip XT (CA-GPT), GasAlertMicro5 (CA-GS), GasAlertMicro 5 PID (CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR (CA-GSIR)) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со55; со159; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<SO₂ (0-100) ppm;±20;±20;±20;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;8 55 90;20;100;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | SO₂ (0-100) ppm | ±20 | ±20 | ±20 | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 6 | 6 | 25 | 24 | 49 | 49 | # | 2,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | # | 6,0 | 24,5 | 49,0 | # | 2 | -1 | 0 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 3,9 | 3,6 | 14,1 | 14,0 | 28,4 | 28,3 | # | -0,30 | -1,30 | -1,60 | -1,93 | -1,50 | -1,83 | # | 3,75 | 14,05 | 28,35 | # | -0,8 | -1,77 | -1,67 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 50 | 51 | 100 | 97 | # | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | 2,1 | # | 9,0 | 50,5 | 98,5 | # | 10 | 1 | 3,68 | # | # | 8 | 55 | 90 | # | 0 | -4 | 55 | 57 | 93 | 92 | # | -8,0 | -12,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | # | -2,0 | 56,0 | 92,5 | # | -10 | 1 | 2,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
460 | 10.03.2021 | 9/0000344 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro 5, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro 5 | 49374-12 | 05 | 2012 | SE312-006072 |  | 4 | - |  | 460 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme (CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip (CA-GP), GasAlertMicro Clip XT (CA-GPT), GasAlertMicro5 (CA-GS), GasAlertMicro 5 PID (CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR (CA-GSIR)) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со55; со159; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<SO₂ (0-100) ppm;±20;±20;±20;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;8 55 90;20;100;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | SO₂ (0-100) ppm | ±20 | ±20 | ±20 | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 6 | 24 | 24 | 50 | 50 | # | 0,0 | 2,0 | -2,0 | -2,0 | 2,0 | 2,0 | # | 5,5 | 24,0 | 50,0 | # | 1 | -2 | 2 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,1 | 3,8 | 13,8 | 13,8 | 29,3 | 29,6 | # | 0,37 | -0,63 | -2,60 | -2,60 | 1,50 | 2,50 | # | 3,95 | 13,80 | 29,45 | # | -0,13 | -2,6 | 2 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 56 | 55 | 102 | 101 | # | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 7,4 | 6,3 | # | 9,0 | 55,5 | 101,5 | # | 10 | 11 | 6,84 | # | # | 8 | 55 | 90 | # | 6 | 8 | 54 | 57 | 92 | 94 | # | -2,0 | 0,0 | -1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | # | 7,0 | 55,5 | 93,0 | # | -1 | 0,5 | 3 | # | пригоден к применению | свидетельство
461 | 10.03.2021 | 9/0000344 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Max XT II, рег. № 45417-10 | GasAlert Max XT II | 45417-10 | 05 | 2012 | MA212-004115 |  | 3 | - | п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) (превышение предела допускаемой основной погрешности по каналу измерения H₂S) | 461 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 21,7 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,7 (30÷80) %; атмосферное давление: 99,08 (84÷106.7) кПа | МП 40-221-2010 «ГСИ.Газоанализаторыпортативные GasAlert (GasAlertMax ХТ II, GasAlertQuattro). Методикаповерки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | 9-0145; 9-0931; со58; со734; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 10 | марта | 2021 | 09 | марта | 2022 | 1102054991 | 21,7 | 50,7 | 99,08 |  |  |  |  | - | {pr_49374}a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<-;-;-;-;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<CO (0-500) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<-1;5 25 49;5;50;;;0;2>#<-1;- - -;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;27 250 470;20 20 20;100 1 1;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | CO (0-500) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 5 | 27 | 28 | 48 | 48 | # | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | -2,0 | -2,0 | # | 5,0 | 27,5 | 48,0 | # | 0 | 5 | -2 | # | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 9 | 9 | 33 | 31 | - | - | # | 10,0 | 10,0 | -34,0 | -38,0 | - | - | # | 9,0 | 32,0 | - | # | 10 | -36 | - | # | # | 27 | 250 | 470 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | # | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
462 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 72996-18 | 05 | 2019 | ARMK-0894 |  | 1 | - |  | 462 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,5 | 50,7 | 86,5 | 50,6 | 0,3 | 84,8 | # | 7,14 | 10,00 | -3,89 | 8,57 | 4,29 | -5,78 | # | 0,50 | 50,70 | 86,50 | 50,60 | 0,30 | 84,80 | # | 7,14 | 10 | -3,89 | 8,57 | 4,29 | -5,78 | # | 10 | пригоден к применению | свидетельство
463 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 72996-18 | 05 | 2019 | ARML-0250 |  | 1 | - |  | 463 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,5 | 50,7 | 93,3 | 50,6 | 0,5 | 95,5 | # | 7,14 | 10,00 | 3,67 | 8,57 | 7,14 | 6,11 | # | 0,50 | 50,70 | 93,30 | 50,60 | 0,50 | 95,50 | # | 7,14 | 10 | 3,67 | 8,57 | 7,14 | 6,11 | # | 8 | пригоден к применению | свидетельство
464 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 72996-18 | 05 | 2019 | ARMK-0876 |  | 1 | - |  | 464 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,5 | 50,6 | 100,2 | 50,6 | 0,6 | 98,2 | # | 7,14 | 8,57 | 11,33 | 8,57 | 8,57 | 9,11 | # | 0,50 | 50,60 | 100,20 | 50,60 | 0,60 | 98,20 | # | 7,14 | 8,57 | 11,33 | 8,57 | 8,57 | 9,11 | # | 8 | пригоден к применению | свидетельство
465 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 72996-18 | 05 | 2019 | ARMK-0877 |  | 1 | - |  | 465 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,1 | 50,6 | 85,5 | 50,7 | 0,1 | 87,4 | # | 1,43 | 8,57 | -5,00 | 10,00 | 1,43 | -2,89 | # | 0,10 | 50,60 | 85,50 | 50,70 | 0,10 | 87,40 | # | 1,43 | 8,57 | -5 | 10 | 1,43 | -2,89 | # | 8 | пригоден к применению | свидетельство
466 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 6500 тип MOG0005, рег. № 72996-18 | Pac 6500 | 72996-18 | 05 | 2019 | ARMK-0896 |  | 1 | - |  | 466 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84÷106,7) кПа | ИЦРМ-МП-106-18 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 6000 тип MOG00**, Pac 6500 тип MOG00**, Pac 8000 тип MOG00**, Pac 8500 тип MOG00**. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;0 50 90 50 0 90;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;;;1;1>*<3;8;12;0> | XXS H₂S LC |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,1 | 50,6 | 98,1 | 50,4 | 0,2 | 95,8 | # | 1,43 | 8,57 | 9,00 | 5,71 | 2,86 | 6,44 | # | 0,10 | 50,60 | 98,10 | 50,40 | 0,20 | 95,80 | # | 1,43 | 8,57 | 9 | 5,71 | 2,86 | 6,44 | # | 11 | пригоден к применению | свидетельство
467 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0183 |  | 1 | - |  | 467 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,1 | 7,5 | 77,8 | 7,3 | 0,1 | 77,7 | # | 1,43 | 7,14 | -7,38 | 4,29 | 1,43 | -7,50 | # | 0,10 | 7,50 | 77,80 | 7,30 | 0,10 | 77,70 | # | 1,43 | 7,14 | -7,38 | 4,29 | 1,43 | -7,5 | # | -0,2 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
468 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0167 |  | 1 | - |  | 468 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,4 | 7,3 | 90,1 | 7,3 | 0,4 | 90,2 | # | 5,71 | 4,29 | 7,26 | 4,29 | 5,71 | 7,38 | # | 0,40 | 7,30 | 90,10 | 7,30 | 0,40 | 90,20 | # | 5,71 | 4,29 | 7,26 | 4,29 | 5,71 | 7,38 | # | 0,0 | 0,0 | # | пригоден к применению | свидетельство
469 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2017 | ARKK-8622 |  | 1 | - |  | 469 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,1 | 6,8 | 88,2 | 6,9 | 0,0 | 89,2 | # | 1,43 | -2,86 | 5,00 | -1,43 | 0,00 | 6,19 | # | 0,10 | 6,80 | 88,20 | 6,90 | 0,00 | 89,20 | # | 1,43 | -2,86 | 5 | -1,43 | 0 | 6,19 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
470 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0195 |  | 1 | - |  | 470 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,0 | 6,8 | 75,1 | 6,9 | 0,1 | 73,0 | # | 0,00 | -2,86 | -10,60 | -1,43 | 1,43 | -13,10 | # | 0,00 | 6,80 | 75,10 | 6,90 | 0,10 | 73,00 | # | 0 | -2,86 | -10,6 | -1,43 | 1,43 | -13,1 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
471 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMD-0308 |  | 1 | - |  | 471 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,6 | 6,4 | 80,3 | 6,5 | 0,4 | 81,7 | # | 8,57 | -8,57 | -4,40 | -7,14 | 5,71 | -2,74 | # | 0,60 | 6,40 | 80,30 | 6,50 | 0,40 | 81,70 | # | 8,57 | -8,57 | -4,4 | -7,14 | 5,71 | -2,74 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
472 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2018 | ARLA-1859 |  | 1 | - |  | 472 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,7 | 7,0 | 83,2 | 6,8 | 0,6 | 86,1 | # | 10,00 | 0,00 | -0,95 | -2,86 | 8,57 | 2,50 | # | 0,70 | 7,00 | 83,20 | 6,80 | 0,60 | 86,10 | # | 10 | 0 | -0,95 | -2,86 | 8,57 | 2,5 | # | -0,2 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
473 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0184 |  | 1 | - |  | 473 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,6 | 6,8 | 91,2 | 6,6 | 0,4 | 90,0 | # | 8,57 | -2,86 | 8,57 | -5,71 | 5,71 | 7,14 | # | 0,60 | 6,80 | 91,20 | 6,60 | 0,40 | 90,00 | # | 8,57 | -2,86 | 8,57 | -5,71 | 5,71 | 7,14 | # | -0,2 | -0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
474 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMD-0318 |  | 1 | - |  | 474 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,4 | 6,5 | 86,9 | 6,5 | 0,4 | 87,7 | # | 5,71 | -7,14 | 3,45 | -7,14 | 5,71 | 4,40 | # | 0,40 | 6,50 | 86,90 | 6,50 | 0,40 | 87,70 | # | 5,71 | -7,14 | 3,45 | -7,14 | 5,71 | 4,4 | # | 0,0 | 0,0 | # | пригоден к применению | свидетельство
475 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMD-0315 |  | 1 | - |  | 475 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,3 | 7,4 | 83,6 | 7,5 | 0,5 | 80,7 | # | 4,29 | 5,71 | -0,48 | 7,14 | 7,14 | -3,93 | # | 0,30 | 7,40 | 83,60 | 7,50 | 0,50 | 80,70 | # | 4,29 | 5,71 | -0,48 | 7,14 | 7,14 | -3,93 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
476 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMD-0310 |  | 1 | - |  | 476 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,3 | 6,7 | 88,0 | 6,8 | 0,1 | 89,5 | # | 4,29 | -4,29 | 4,76 | -2,86 | 1,43 | 6,55 | # | 0,30 | 6,70 | 88,00 | 6,80 | 0,10 | 89,50 | # | 4,29 | -4,29 | 4,76 | -2,86 | 1,43 | 6,55 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
477 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0186 |  | 1 | - |  | 477 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,2 | 7,2 | 85,6 | 7,3 | 0,0 | 84,1 | # | 2,86 | 2,86 | 1,90 | 4,29 | 0,00 | 0,12 | # | 0,20 | 7,20 | 85,60 | 7,30 | 0,00 | 84,10 | # | 2,86 | 2,86 | 1,9 | 4,29 | 0 | 0,12 | # | 0,1 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
478 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0189 |  | 1 | - |  | 478 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,7 | 6,7 | 79,3 | 6,7 | 0,6 | 80,5 | # | 10,00 | -4,29 | -5,60 | -4,29 | 8,57 | -4,17 | # | 0,70 | 6,70 | 79,30 | 6,70 | 0,60 | 80,50 | # | 10 | -4,29 | -5,6 | -4,29 | 8,57 | -4,17 | # | 0,0 | 0,0 | # | пригоден к применению | свидетельство
479 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор Drager Pac, мод. Pac 5500, рег. № 32633-14 | Pac 5500 | 32633-14 | 05 | 2019 | ARMH-0190 |  | 1 | - |  | 479 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (90,6÷104,8) кПа | МП 242-1606-2014 "Газоанализаторы Drager Pac моделей Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<XXS H₂S LC 68 11 525;;ppm;0-7;20;7-100;20;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<6;0 7 84 7 0 84;-20 20 20 20 -20 20;7 7 1 7 7 1;2 4;;1;1> | XXS H₂S LC 68 11 525 |  | ppm | 0-7 | 20 | 7-100 | 20 |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 7,0 | 84,0 | 7,0 | 0,0 | 84,0 | # | 0,7 | 6,8 | 78,7 | 7,0 | 0,7 | 79,5 | # | 10,00 | -2,86 | -6,31 | 0,00 | 10,00 | -5,36 | # | 0,70 | 6,80 | 78,70 | 7,00 | 0,70 | 79,50 | # | 10 | -2,86 | -6,31 | 0 | 10 | -5,36 | # | 0,2 | 0,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
480 | 11.03.2021 | 9/0000393 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор ALTAIR 4X, рег. № 53517-13 | ALTAIR 4X | 53517-13 | 05 | 2014 | 00334837 |  | 4 | - |  | 480 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,9 (30÷80) %; атмосферное давление: 100,38 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-1486-2013 «Газоанализатогры ALTAIR 4X. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со169; со55; со734; со48; со65; со160 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 11 | марта | 2021 | 10 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,9 | 100,38 |  |  |  |  | - | a<Газоанализатор ALTAIR 4X;ALTAIR 4X;2.03;0x9479;CRC16;;;;;>a<O₂ в диапазоне (0-25);% об; Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;Δ=±0,7 % об.;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-142);мг/м³;Δ=±2 мг/м³;Δ=±2 мг/м³;δ=±20 %;δ=±20 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;0 11 23,74 -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 4,5 71 135;-2 2 20 20;0 0 1 1;;;0;1> | Газоанализатор ALTAIR 4X | ALTAIR 4X | 2.03 | 0x9479 | CRC16 | [5 empty] | O₂ в диапазоне (0-25) | % об | Δ=±0,7 % об. | Δ=±0,7 % об. | Δ=±0,7 % об. | - | CH₄ в диапазоне (0-50) | % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | - | CO в диапазоне (0-1999) | мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | δ=±10 % | δ=±10 % | H₂S в диапазоне (0-142) | мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | δ=±20 % | δ=±20 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 11,0 | 23,7 | - | # | 0,4 | 10,7 | 24,0 | - | # | 0,40 | -0,30 | 0,30 | - | # | 0,40 | 10,70 | 24,00 | - | # | 0,4 | -0,3 | 0,26 | - | # | # | 0 | 25 | 50 | - | # | 1 | 28 | 52 | - | # | 1,0 | 3,0 | 2,0 | - | # | 1,0 | 28,0 | 52,0 | - | # | 1 | 3 | 2 | - | # | # | 0 | 48 | 1000 | 1900 | # | 1 | 48 | 1037 | 1807 | # | 1,0 | 0,0 | 3,7 | -4,9 | # | 1,0 | 48,0 | 1037,0 | 1807,0 | # | 1 | 0 | 3,7 | -4,89 | # | # | 0 | 5 | 71 | 135 | # | 0 | 4 | 78 | 145 | # | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 7,4 | # | 0,0 | 4,0 | 78,0 | 145,0 | # | 0 | -0,5 | 9,86 | 7,41 | # | пригоден к применению | свидетельство
481 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17266 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17266 | 1 | - |  | 481 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,6 | 9,0 | 44,6 | # | 4,2 | 7,2 | 19,9 | # | 0,60 | 0,00 | 11,50 | # | 0,60 | 9,00 | 44,60 | # | 0,6 | 0 | 11,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
482 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17246 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17246 | 1 | - |  | 482 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,7 | 10,5 | 36,3 | # | 4,3 | 7,7 | 16,9 | # | 0,70 | 1,50 | -9,25 | # | 0,70 | 10,50 | 36,30 | # | 0,7 | 1,5 | -9,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
483 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17270 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17270 | 1 | - |  | 483 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,4 | 9,9 | 40,3 | # | 3,5 | 7,5 | 18,3 | # | -1,40 | 0,90 | 0,75 | # | -1,40 | 9,90 | 40,30 | # | -1,4 | 0,9 | 0,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
484 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17237 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17237 | 1 | - |  | 484 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,0 | 8,7 | 42,1 | # | 3,6 | 7,1 | 19,0 | # | -1,00 | -0,30 | 5,25 | # | -1,00 | 8,70 | 42,10 | # | -1 | -0,3 | 5,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
485 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17241 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17241 | 1 | - |  | 485 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,2 | 10,0 | 44,9 | # | 3,6 | 7,6 | 20,0 | # | -1,20 | 1,00 | 12,25 | # | -1,20 | 10,00 | 44,90 | # | -1,2 | 1 | 12,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
486 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17252 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17252 | 1 | - |  | 486 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,1 | 7,7 | 45,4 | # | 3,6 | 6,7 | 20,1 | # | -1,10 | -1,30 | 13,50 | # | -1,10 | 7,70 | 45,40 | # | -1,1 | -1,3 | 13,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
487 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17278 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17278 | 1 | - |  | 487 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,2 | 10,1 | 37,5 | # | 3,9 | 7,6 | 17,3 | # | -0,20 | 1,10 | -6,25 | # | -0,20 | 10,10 | 37,50 | # | -0,2 | 1,1 | -6,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
488 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2019 | 17256 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № 17256 | 1 | - |  | 488 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,9 | 9,7 | 45,6 | # | 4,3 | 7,5 | 20,2 | # | 0,90 | 0,70 | 14,00 | # | 0,90 | 9,70 | 45,60 | # | 0,9 | 0,7 | 14 | # | пригоден к применению | свидетельство
489 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 13791 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 13791/1 | 1 | - |  | 489 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,2 | 2,6 | 8,4 | # | 3,7 | 8,2 | 17,4 | # | -0,20 | 0,10 | 5,00 | # | -0,20 | 2,60 | 8,40 | # | -0,2 | 0,1 | 5 | # | пригоден к применению | свидетельство
490 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 13989 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 13988/1 | 1 | - |  | 490 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,4 | 2,9 | 8,0 | # | 3,4 | 8,6 | 16,8 | # | -0,40 | 0,40 | 0,00 | # | -0,40 | 2,90 | 8,00 | # | -0,4 | 0,4 | 0 | # | пригоден к применению | свидетельство
491 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14186 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14186/2 | 1 | - |  | 491 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,7 | 7,1 | # | 3,8 | 8,3 | 15,4 | # | -0,10 | 0,20 | -11,25 | # | -0,10 | 2,70 | 7,10 | # | -0,1 | 0,2 | -11,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
492 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14663 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14663/2 | 1 | - |  | 492 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,2 | 2,8 | 9,2 | # | 3,7 | 8,5 | 18,7 | # | -0,20 | 0,30 | 15,00 | # | -0,20 | 2,80 | 9,20 | # | -0,2 | 0,3 | 15 | # | пригоден к применению | свидетельство
493 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11450 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11450/1 | 1 | - |  | 493 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,5 | 7,4 | # | 3,8 | 8,0 | 15,8 | # | -0,10 | 0,00 | -7,50 | # | -0,10 | 2,50 | 7,40 | # | -0,1 | 0 | -7,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
494 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11469 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11469/1 | 1 | - |  | 494 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,3 | 2,5 | 8,6 | # | 4,5 | 8,0 | 17,8 | # | 0,30 | 0,00 | 7,50 | # | 0,30 | 2,50 | 8,60 | # | 0,3 | 0 | 7,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
495 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11520 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11520/1 | 1 | - |  | 495 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,1 | 2,5 | 8,1 | # | 3,8 | 8,0 | 17,0 | # | -0,10 | 0,00 | 1,25 | # | -0,10 | 2,50 | 8,10 | # | -0,1 | 0 | 1,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
496 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 13781 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 13781/1 | 1 | - |  | 496 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,3 | 2,2 | 9,1 | # | 4,5 | 7,5 | 18,6 | # | 0,30 | -0,30 | 13,75 | # | 0,30 | 2,20 | 9,10 | # | 0,3 | -0,3 | 13,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
497 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11446 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11446/1 | 1 | - |  | 497 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,5 | 9,1 | # | 4,0 | 8,0 | 18,6 | # | 0,00 | 0,00 | 13,75 | # | 0,00 | 2,50 | 9,10 | # | 0 | 0 | 13,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
498 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 11893 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11893/1 | 1 | - |  | 498 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,7 | 9,0 | # | 4,0 | 8,3 | 18,4 | # | 0,00 | 0,20 | 12,50 | # | 0,00 | 2,70 | 9,00 | # | 0 | 0,2 | 12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
499 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 13988 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 13988/1 | 1 | - |  | 499 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,4 | 2,7 | 8,1 | # | 3,4 | 8,3 | 17,0 | # | -0,40 | 0,20 | 1,25 | # | -0,40 | 2,70 | 8,10 | # | -0,4 | 0,2 | 1,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
500 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 14664 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14664/2 | 1 | - |  | 500 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,1 | 2,6 | 7,1 | # | 4,2 | 8,2 | 15,4 | # | 0,10 | 0,10 | -11,25 | # | 0,10 | 2,60 | 7,10 | # | 0,1 | 0,1 | -11,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
501 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2018 | 15187 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 15187/2 | 1 | - |  | 501 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | -0,4 | 2,7 | 8,8 | # | 3,4 | 8,3 | 18,1 | # | -0,40 | 0,20 | 10,00 | # | -0,40 | 2,70 | 8,80 | # | -0,4 | 0,2 | 10 | # | пригоден к применению | свидетельство
502 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2016 | 11484 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11484/1 | 1 | - |  | 502 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,4 | 2,2 | 7,0 | # | 4,6 | 7,5 | 15,2 | # | 0,40 | -0,30 | -12,50 | # | 0,40 | 2,20 | 7,00 | # | 0,4 | -0,3 | -12,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
503 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ, рег. № 65124-16 | ССС-903МТ | 65124-16 | 05 | 2017 | 14181 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 14181/1 | 1 | - |  | 503 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1979-2016 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903МТ. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6035_OLED.HEX;v. 6035;29fdc2e3;CRC32>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 8;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6035_OLED.HEX | v. 6035 | 29fdc2e3 | CRC32 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 8,0 | # | 4,0 | 8,0 | 16,8 | # | 0,0 | 2,9 | 7,8 | # | 4,0 | 8,6 | 16,5 | # | 0,00 | 0,40 | -2,50 | # | 0,00 | 2,90 | 7,80 | # | 0 | 0,4 | -2,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
504 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2015 | 9856 | ПГЭ-903У-сероводород-45, зав. № | 1 | - |  | 504 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,5 | 9,3 | 43,8 | # | 4,2 | 7,3 | 19,6 | # | 0,50 | 0,30 | 9,50 | # | 0,50 | 9,30 | 43,80 | # | 0,5 | 0,3 | 9,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
505 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2016 | 11114 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № 11114 | 1 | - |  | 505 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 9,0 | # | 4,0 | 8,0 | 18,4 | # | 0,1 | 2,1 | 9,8 | # | 4,2 | 7,4 | 19,7 | # | 0,10 | -0,40 | 8,89 | # | 0,10 | 2,10 | 9,80 | # | 0,1 | -0,4 | 8,89 | # | пригоден к применению | свидетельство
506 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, мод. ССС-903МЕ, рег. № 57655-14 | ССС-903МЕ | 57655-14 | 05 | 2016 | 11149 | ПГЭ-903У-сероводород-10, зав. № | 1 | - |  | 506 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1672-2013 «Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-10;мг/м³;0-3;0,75;3-10;25;;;>a<UPES903M_6015_OLED.hex;v. 6015;795674105c110329b048dc9d87768306;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,5 9;0,75 0,75 25;0 0 1;;conv4_20 0 10;1;1> | H₂S | 0-10 | мг/м³ | 0-3 | 0,75 | 3-10 | 25 |  |  |  | UPES903M_6015_OLED.hex | v. 6015 | 795674105c110329b048dc9d87768306 | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,5 | 9,0 | # | 4,0 | 8,0 | 18,4 | # | -0,3 | 2,9 | 9,2 | # | 3,5 | 8,6 | 18,7 | # | -0,30 | 0,40 | 2,22 | # | -0,30 | 2,90 | 9,20 | # | -0,3 | 0,4 | 2,22 | # | пригоден к применению | свидетельство
507 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный ИГМ-12М, рег. № 75198-19 | ИГМ-12М | 75198-19 | 05 | 2020 | 09502781 |  | 1 | - |  | 507 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (101,3±4,0) кПа; расход ГСО: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | МП-086-03-2019 «Газоанализаторы стационарные ИГМ-12М. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | i<soft;Igm12M-x-x1_v5.65r.hex;5.65;0x7108;CRC16 CCITT>f<noms;fNoms;0 1 5 9 5 1 0 9;1>i<ne;0,2 0,2 20 20 20 0,2 0,2 20>i<te;0 0 1 1 1 0 0 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ">i<su;ppm;ppm;%;%;%;ppm;ppm;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-10) ppm";ppm;se;ne;su;c1;c2;c3;noms;vals;errs> | Igm12M-x-x1_v5.65r.hex | 5.65 | 0x7108 | CRC16 | CCITT | H₂S в диапазоне (0-10) ppm | ppm | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | δ = ± | δ = ± | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | 0,2 | 0,2 | 20 | 20 | 20 | 0,2 | 0,2 | 20 | ppm | ppm | % | % | % | ppm | ppm | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 0,1 | 1,0 | 4,6 | 10,0 | 4,7 | 1,0 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 0,0 | -8,0 | 11,1 | -6,0 | 0,0 | 0,1 | 13,3 | пригоден к применению | свидетельство
508 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор стационарный ИГМ-12М, рег. № 75198-19 | ИГМ-12М | 75198-19 | 05 | 2020 | 09502780 |  | 1 | - |  | 508 | + |  | периодическая | температура окружающей среды: 22,2 (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (101,3±4,0) кПа; расход ГСО: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | МП-086-03-2019 «Газоанализаторы стационарные ИГМ-12М. Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающей среды: {0:} (15÷25) °С; относительная влажность воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; расход ГСО: 0,5 (0,5±0,1) л/мин | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  |  |  | - | i<soft;Igm12M-x-x1_v5.65r.hex;5.65;0x7108;CRC16 CCITT>f<noms;fNoms;0 1 5 9 5 1 0 9;1>i<ne;0,2 0,2 20 20 20 0,2 0,2 20>i<te;0 0 1 1 1 0 0 1>i<se;"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"δ = ± ";"Δ = ± ";"Δ = ± ";"δ = ± ">i<su;ppm;ppm;%;%;%;ppm;ppm;%>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;ne;te;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;te;1>o<soft;"H₂S в диапазоне (0-10) ppm";ppm;se;ne;su;c1;c2;c3;noms;vals;errs> | Igm12M-x-x1_v5.65r.hex | 5.65 | 0x7108 | CRC16 | CCITT | H₂S в диапазоне (0-10) ppm | ppm | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | δ = ± | δ = ± | Δ = ± | Δ = ± | δ = ± | 0,2 | 0,2 | 20 | 20 | 20 | 0,2 | 0,2 | 20 | ppm | ppm | % | % | % | ppm | ppm | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 5,6 | 8,8 | 5,7 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | -2,2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пригоден к применению | свидетельство
509 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор портативный RAE Systems, мод. ToxiRAE Pro, рег. № 62294-15 | ToxiRAE Pro | 62294-15 | 05 | 2016 | G024700785 |  | 1 | - |  | 509 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (101,3±4,0) кПа | МП 62294-15 "Газоанализаторы портативные RAE Systems модели ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | условия, причины непригодности |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;1,6 1,6 20 20;8 8 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | -0,1 | 7,9 | 50,2 | 86,0 | # | -1,25 | -1,25 | 0,40 | 7,50 | # | -0,10 | 7,90 | 50,20 | 86,00 | # | -1,25 | -1,25 | 0,4 | 7,5 | # | 48 | пригоден к применению | свидетельство
510 | 12.03.2021 | 9/0000269 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9577 |  | 1 | - |  | 510 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,4 | 3,2 | 24,4 | 3,3 | 0,3 | 24,0 | # | 13,3 | 13,3 | -2,4 | 16,7 | 10,0 | -4,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 81 | пригоден к применению | свидетельство
511 | 12.03.2021 | 9/0000417 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9625 |  | 1 | - |  | 511 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,1 | 3,1 | 27,0 | 3,1 | -0,1 | 27,5 | # | -3,3 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | -3,3 | 10,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 83 | пригоден к применению | свидетельство
512 | 12.03.2021 | 9/0000270 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9832 |  | 1 | - |  | 512 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,1 | 3,1 | 23,3 | 3,1 | 0,0 | 23,2 | # | -3,3 | 10,0 | -6,8 | 10,0 | 0,0 | -7,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 83 | пригоден к применению | свидетельство
513 | 12.03.2021 | 9/0000270 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9627 |  | 1 | - |  | 513 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | -0,2 | 3,0 | 24,5 | 3,0 | -0,2 | 24,8 | # | -6,7 | 6,7 | -2,0 | 6,7 | -6,7 | -0,8 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 97 | пригоден к применению | свидетельство
514 | 12.03.2021 | 9/0000270 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9809 |  | 1 | - |  | 514 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,1 | 3,1 | 27,1 | 3,0 | 0,1 | 26,9 | # | 3,3 | 10,0 | 8,4 | 6,7 | 3,3 | 7,6 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 99 | пригоден к применению | свидетельство
515 | 12.03.2021 | 9/0000270 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» | 460024, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, дом 56/1 | Газоанализатор СЕАН-Н, мод. СЕАН-Н-H₂S, рег. № 57790-14 | СЕАН-Н-H2S | 57790-14 | 05 | 2018 | 9847 |  | 1 | - |  | 515 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,2 (20±5) °С; относительная влажность: 51,8 (30÷80) %; атмосферное давление: 101,31 (84,4÷106,7) кПа | ЯРКГ.413410.001 МП «Инструкция. Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 12 | марта | 2021 | 11 | марта | 2022 | 5610165355 | 22,2 | 51,8 | 101,31 |  |  | a<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 2,8 25 2,8 0 25;20;3 3 1 3 3 1;;;1;1>@<5;1;s;u>*<6;75;100;0> |  | - | f<noms;fNoms;0 2,8 25 2,8 0 25;1>i<nerrs;20;20;20;20;20;20>i<types;3;3;1;3;3;1>e<1>f<c1;fChoise;suc_1;scu_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<c3;fChoise;suc_1;suc_2>e<4>f<vals;fVals;noms;nerrs;types;1;1>f<errs;fErrs;noms;vals;types;1>e<5>f<c5;fChoise;suc_1;suc_2>o<H₂S;0-30;мг/м³;0-3;γ;20;3-30;δ;20;;c1;c2;c3;#;noms;#;vals;#;errs;#;;;;;;;;;;;;;;;c5>*<6;75;100;0> | H₂S | 0-30 | мг/м³ | 0-3 | γ | 20 | 3-30 | δ | 20 | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | # | 0,0 | 2,9 | 22,3 | 2,8 | -0,1 | 22,5 | # | 0,0 | 3,3 | -10,8 | 0,0 | -3,3 | -10,0 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | 93 | пригоден к применению | свидетельство
516 | 15.03.2021 | 9/0000364 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" | 628600, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск город, Промзона | Газоанализатор портативный ALTAIR 4XR, рег. № 71431-18 | ALTAIR 4XR | 71431-18 | 05 | 2019 | 00063689 |  | 3 | - |  | 516 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (84,4÷106,7) кПа | МП-242-2192-2017 «ГСИ. Газоанализатогры портативные ALTAIR 4XR. Методика поверки» с изменением № 1 | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 33130; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 9764; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6983; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со169; со55; со48; со65; со160 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 8603023073 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | {pr_53517}a<Газоанализатор ALTAIR 4XR;ALTAIR 4XR firmware;2.27.0;0xED34;CRC16;;;;;>a<-;-;-;-;-;->a<CH₄ в диапазоне (0-50);% НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;Δ=±5 % НКПР;->a<CO в диапазоне (0-1999);мг/м³;Δ=±5 мг/м³;Δ=±5 мг/м³;δ=±10 %;δ=±10 %>a<H₂S в диапазоне (0-100);млн¯¹;Δ=±0,2 млн¯¹;Δ=±0,2 млн¯¹;δ=±10 %;δ=±10 %>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<5;- - - -;-0,7;0;;;1;1>#<6;0 25 50 -;-5;0;;;0;1>#<7;0 48 1000 1900;-5 5 10 10;0 0 1 1;;;0;1>#<8;0 2,4 50 90;-0,2 0,2 10 10;0 0 1 1;;;1;1> | Газоанализатор ALTAIR 4X | ALTAIR 4X | 2.03 | 0x9479 | CRC16 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | CH₄ в диапазоне (0-50) | % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | Δ=±5 % НКПР | - | CO в диапазоне (0-1999) | мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | Δ=±5 мг/м³ | δ=±10 % | δ=±10 % | H₂S в диапазоне (0-142) | мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | Δ=±2 мг/м³ | δ=±20 % | δ=±20 % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | - | - | - | - | # | # | 0 | 25 | 50 | - | # | 2 | 23 | 48 | - | # | 2,0 | -2,0 | -2,0 | - | # | 2,0 | 23,0 | 48,0 | - | # | 2 | -2 | -2 | - | # | # | 0 | 48 | 1000 | 1900 | # | 1 | 46 | 1013 | 1981 | # | 1,0 | -2,0 | 1,3 | 4,3 | # | 1,0 | 46,0 | 1013,0 | 1981,0 | # | 1 | -2 | 1,3 | 4,26 | # | # | 0 | 5 | 71 | 135 | # | 1 | 4 | 63 | 123 | # | 1,0 | 0,0 | -11,3 | -8,9 | # | 1,0 | 4,0 | 63,0 | 123,0 | # | 1 | -0,5 | -11,27 | -8,89 | # | пригоден к применению | свидетельство
517 | 15.03.2021 | 9/0000388 | Общество с ограниченной ответственностью «НОЯБРЬСКЭНЕРГОНЕФТЬ» | ООО «НЭН» | 629800, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ноябрьск г, Пелей Промузел тер, Промзона | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2018 | ARLK-2730 |  | 1 | - |  | 517 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 11184 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со169 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 8905032490 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;- - - - - -;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>a<->#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;- - - - - -;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>a<->#<5;- - - - - -;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>a<-> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 0,8 | 27,4 | 46,9 | 27,1 | 0,9 | 47,1 | # | 0,80 | 2,40 | 1,90 | 2,10 | 0,90 | 2,10 | # | 0,80 | 27,40 | 46,90 | 27,10 | 0,90 | 47,10 | # | 0,8 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | # | 7 | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | # | - | пригоден к применению | свидетельство
518 | 15.03.2021 | 9/0000339 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-БУРЕНИЕ» | ООО «РН-БУРЕНИЕ» | 119071, Москва г, Калужская М. ул, дом № 15 стр.31 | Газоанализатор портативный, Drager X-am 2500, тип MQG 0011, рег. № 69363-17 | Drager X-am 2500 | 69363-17 | 05 | 2017 | ARKB-0546 |  | 4 | - |  | 518 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (90,6÷104,8) кПа | МП 205-20-2017 "Газоанализаторы портативные Drager X-am 2500 тип MQG 0011. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 13045; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9575; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 33130 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со734; со55; со49; со99; со48 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,6÷104,8) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 7706613770 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | {pr_48572}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 4,99 23,74 4,99 0 23,74;5;5 5 1 5 5 1;;;1;1>*<7;7;9;0>#<6;0 25 45 25 0 45;-5;0;;;1;1>*<7;5;7;0>#<5;0 10 90 10 0 90;-20;10 10 1 10 10 1;;;1;1>*<7;7;13;0>#<5;0 20 1800 20 0 1800;15;20 20 1 20 20 1;;;0;1>*<7;15;22;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 5,0 | 23,7 | 5,0 | 0,0 | 23,7 | # | 0,1 | 4,9 | 23,6 | 4,9 | 0,1 | 23,6 | # | 2,00 | -1,80 | -0,59 | -1,80 | 2,00 | -0,59 | # | 0,10 | 4,90 | 23,60 | 4,90 | 0,10 | 23,60 | # | 2 | -1,8 | -0,59 | -1,8 | 2 | -0,59 | # | 9 | # | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | # | 2,3 | 26,2 | 45,0 | 26,4 | 1,5 | 45,4 | # | 2,30 | 1,20 | 0,00 | 1,40 | 1,50 | 0,40 | # | 2,30 | 26,20 | 45,00 | 26,40 | 1,50 | 45,40 | # | 2,3 | 1,2 | 0 | 1,4 | 1,5 | 0,4 | # | 5 | # | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | # | 0,8 | 9,4 | 89,2 | 9,7 | 0,9 | 90,3 | # | 8,00 | -6,00 | -0,89 | -3,00 | 9,00 | 0,33 | # | 0,80 | 9,40 | 89,20 | 9,70 | 0,90 | 90,30 | # | 8 | -6 | -0,89 | -3 | 9 | 0,33 | # | 12 | # | 0 | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1800 | # | 0 | 19 | 1780 | 18 | 0 | 1756 | # | 0,0 | -5,0 | -1,1 | -10,0 | 0,0 | -2,4 | # | 0,0 | 19,0 | 1780,0 | 18,0 | 0,0 | 1756,0 | # | 0 | -5 | -1,11 | -10 | 0 | -2,44 | # | 16 | пригоден к применению | свидетельство
519 | 15.03.2021 | 9/0000305 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализаторы портативные Микросенс М2, рег. № 71762-18 | Микросенс М2 | 71762-18 | 05 | 2018 | 018.045 |  | 4 | - |  | 519 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (100±3,3) кПа | МП-242-2196-2018 "Газоанализаторы портативные Микросенс М2. Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со159; со55; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 1102054991 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<4;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<5;10;18;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<7;10;22;0>#<8;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<9;20;28;0>#<10;0 50 1000 1900 1000 50 0 1900;-10 10 20 20 20 10 -10 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<11;20;28;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,3 | 14,4 | 29,0 | 14,4 | 0,3 | 29,1 | # | 0,30 | -0,20 | 0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,20 | # | 0,30 | 14,40 | 29,00 | 14,40 | 0,30 | 29,10 | # | 0,3 | -0,18 | 0,15 | -0,18 | 0,3 | 0,25 | # | 15 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 1,0 | 49,4 | 94,5 | 49,6 | 0,6 | 94,2 | # | 1,00 | -0,60 | -0,53 | -0,40 | 0,60 | -0,84 | # | 1,00 | 49,40 | 94,50 | 49,60 | 0,60 | 94,20 | # | 1 | -0,6 | -0,53 | -0,4 | 0,6 | -0,84 | # | 10 | # | 0,0 | 7,5 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 7,5 | 0,0 | 95,0 | # | 0,3 | 8,2 | 47,8 | 90,2 | 49,0 | 8,2 | 0,5 | 90,5 | # | 0,30 | 0,70 | -4,40 | -5,05 | -2,00 | 0,70 | 0,50 | -4,74 | # | 0,30 | 8,20 | 47,80 | 90,20 | 49,00 | 8,20 | 0,50 | 90,50 | # | 0,3 | 0,7 | -4,4 | -5,05 | -2 | 0,7 | 0,5 | -4,74 | # | 27 | # | 0 | 50 | 1000 | 1900 | 1000 | 50 | 0 | 1900 | # | 4 | 49 | 948 | 1962 | 954 | 47 | 4 | 2018 | # | 4,0 | -1,0 | -5,2 | 3,3 | -4,6 | -3,0 | 4,0 | 6,2 | # | 4,0 | 49,0 | 948,0 | 1962,0 | 954,0 | 47,0 | 4,0 | 2018,0 | # | 4 | -1 | -5,2 | 3,26 | -4,6 | -3 | 4 | 6,21 | # | 22 | пригоден к применению | свидетельство
520 | 15.03.2021 | 9/0000253 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализаторы портативные Микросенс М3, рег. № 70544-18 | Микросенс М3 | 70544-18 | 05 | 2019 | 039.238 |  | 4 | - |  | 520 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (100±3,3) кПа | МП-020/12-2017 "Газоанализаторы портативные Микросенс М3 (PID). Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со52; со55; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 1102054991 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<7;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<8;0 20 150 280 150 20 0 280;-4 4 20 20 20 4 -4 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<-1;0;100;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,2 | 14,8 | 28,9 | 14,7 | 0,2 | 28,8 | # | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | # | 0,20 | 14,80 | 28,90 | 14,70 | 0,20 | 28,80 | # | 0,2 | 0,22 | 0,05 | 0,12 | 0,2 | -0,05 | # | 69 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 1,2 | 48,9 | 95,3 | 49,3 | 1,7 | 94,8 | # | 1,20 | -1,10 | 0,32 | -0,70 | 1,70 | -0,21 | # | 1,20 | 48,90 | 95,30 | 49,30 | 1,70 | 94,80 | # | 1,2 | -1,1 | 0,32 | -0,7 | 1,7 | -0,21 | # | 59 | # | 0,0 | 7,5 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 7,5 | 0,0 | 95,0 | # | 0,2 | 7,3 | 48,2 | 87,8 | 48,7 | 7,5 | 0,0 | 87,7 | # | 0,20 | -0,20 | -3,60 | -7,58 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | -7,68 | # | 0,20 | 7,30 | 48,20 | 87,80 | 48,70 | 7,50 | 0,00 | 87,70 | # | 0,2 | -0,2 | -3,6 | -7,58 | -2,6 | 0 | 0 | -7,68 | # | 83 | # | 0 | 20 | 150 | 280 | 150 | 20 | 0 | 280 | # | 1 | 22 | 167 | 302 | 165 | 22 | 1 | 295 | # | 1,0 | 2,0 | 11,3 | 7,9 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 5,4 | # | 1,0 | 22,0 | 167,0 | 302,0 | 165,0 | 22,0 | 1,0 | 295,0 | # | 1 | 2 | 11,33 | 7,86 | 10 | 2 | 1 | 5,36 | # | 27 | пригоден к применению | свидетельство
521 | 15.03.2021 | 9/0000253 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализаторы портативные Микросенс М3, рег. № 70544-18 | Микросенс М3 | 70544-18 | 05 | 2019 | 039.236 |  | 4 | - |  | 521 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (100±3,3) кПа | МП-020/12-2017 "Газоанализаторы портативные Микросенс М3 (PID). Методика поверки" | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17 ; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 6981; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 36669; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 3369; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со52; со55; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (100±3,3) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 1102054991 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | @<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<-1;1;s;u>#<5;0 14,58 28,85 14,58 0 28,85;-0,5;0;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<6;0 50 95 50 0 95;-3 3 5 3 -3 5;0 0 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<7;0 7,5 50 95 50 7,5 0 95;-1,5 1,5 20 20 20 1,5 -1,5 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;1;1>*<-1;0;100;0>#<8;0 20 150 280 150 20 0 280;-4 4 20 20 20 4 -4 20;0 0 1 1 1 0 0 1;;;0;1>*<-1;0;100;0> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 14,6 | 28,9 | 14,6 | 0,0 | 28,9 | # | 0,0 | 14,3 | 29,1 | 14,3 | 0,0 | 29,0 | # | 0,00 | -0,30 | 0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | # | 0,00 | 14,30 | 29,10 | 14,30 | 0,00 | 29,00 | # | 0 | -0,28 | 0,25 | -0,28 | 0 | 0,15 | # | 67 | # | 0,0 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | # | 1,2 | 50,7 | 97,0 | 50,3 | 1,1 | 96,2 | # | 1,20 | 0,70 | 2,11 | 0,30 | 1,10 | 1,26 | # | 1,20 | 50,70 | 97,00 | 50,30 | 1,10 | 96,20 | # | 1,2 | 0,7 | 2,11 | 0,3 | 1,1 | 1,26 | # | 71 | # | 0,0 | 7,5 | 50,0 | 95,0 | 50,0 | 7,5 | 0,0 | 95,0 | # | 0,4 | 7,9 | 47,1 | 94,4 | 46,6 | 8,0 | 0,5 | 96,6 | # | 0,40 | 0,40 | -5,80 | -0,63 | -6,80 | 0,50 | 0,50 | 1,68 | # | 0,40 | 7,90 | 47,10 | 94,40 | 46,60 | 8,00 | 0,50 | 96,60 | # | 0,4 | 0,4 | -5,8 | -0,63 | -6,8 | 0,5 | 0,5 | 1,68 | # | 98 | # | 0 | 20 | 150 | 280 | 150 | 20 | 0 | 280 | # | 1 | 18 | 143 | 289 | 147 | 17 | 0 | 284 | # | 1,0 | -2,0 | -4,7 | 3,2 | -2,0 | -3,0 | 0,0 | 1,4 | # | 1,0 | 18,0 | 143,0 | 289,0 | 147,0 | 17,0 | 0,0 | 284,0 | # | 1 | -2 | -4,67 | 3,21 | -2 | -3 | 0 | 1,43 | # | 93 | пригоден к применению | свидетельство
522 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlertMicro 5, рег. № 49374-12 | GasAlertMicro 5 | 49374-12 | 05 | 2012 | SE312-000858 |  | 4 | - |  | 522 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (84÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme (CA-GE), GasAlertClip Extreme (CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip (CA-GP), GasAlertMicro Clip XT (CA-GPT), GasAlertMicro5 (CA-GS), GasAlertMicro 5 PID (CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR (CA-GSIR)) Методика поверки» | 12 | ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 6981; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 4029; ГСО 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 5516; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 9763; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3368; ГСО 10506-2014, 1-го разряда, № 3369 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со58; со55; со159; со64; со49; со50 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84÷106.7) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<CH₄ (0-50) % НКПР;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<O₂ (0-30) % об.;±5;±5;±5;-;-;-;;;>a<H₂S (0-100) ppm;±20;-;-;-;±20;±20;;;>a<SO₂ (0-100) ppm;±20;±20;±20;-;-;-;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<3;5 25 49;5;50;;;0;2>#<3;3,99 14,58 28,85;5;30;;;1;2>#<3;8 50 95;20 20 20;10 1 1;;;0;2>#<3;8 55 90;20;100;;;0;2> | CH₄ (0-50) % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | O₂ (0-30) % об. | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - |  |  |  | H₂S (0-100) ppm | ±20 | - | - | - | ±20 | ±20 |  |  |  | SO₂ (0-100) ppm | ±20 | ±20 | ±20 | - | - | - |  |  |  | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 5 | 25 | 49 | # | 5 | 5 | 24 | 24 | 49 | 50 | # | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | # | 5,0 | 24,0 | 49,5 | # | 0 | -2 | 1 | # | # | 4,0 | 14,6 | 28,9 | # | 4,5 | 4,6 | 14,9 | 15,0 | 29,3 | 29,3 | # | 1,70 | 2,03 | 1,07 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | # | 4,55 | 14,95 | 29,30 | # | 1,87 | 1,23 | 1,5 | # | # | 8 | 50 | 95 | # | 8 | 8 | 48 | 47 | 97 | 96 | # | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -6,0 | 2,1 | 1,1 | # | 8,0 | 47,5 | 96,5 | # | 0 | -5 | 1,58 | # | # | 8 | 55 | 90 | # | 15 | 13 | 63 | 62 | 87 | 83 | # | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | -3,0 | -7,0 | # | 14,0 | 62,5 | 85,0 | # | 6 | 7,5 | -5 | # | пригоден к применению | свидетельство
523 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный GasAlert, мод. GasAlert Extreme, рег. № 49374-12 | GasAlert Extreme | 49374-12 | 05 | 2013 | J613-H017796 |  | 1 | - | п. 8.3 Определение основной погрешности (приведенной и относительной) | 523 | - |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (84.4÷106.7) кПа | МП 07-221-2012 «ГСИ. Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(СА-GE)). Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | {pr_49374_extreme}@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>a<H₂S;0-100;ppm>#<3;7 50 95 50 7 95;20 20 20 20 20 20;10 100 100 100 10 100;;;0;1> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | H₂S | 0-100 | ppm | # | 7 | 50 | 95 | 50 | 7 | 95 | # | 4 | - | - | - | - | - | # | -30,0 | - | - | - | - | - | # | 4 | - | - | - | - | - | # | -30 | - | - | - | - | - | # | непригоден к применению | извещение о непригодности
524 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025100ER2 |  | 1 | - |  | 524 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,4 | 8,4 | 46,7 | 77,8 | # | 0,40 | 0,40 | -6,60 | -2,75 | # | 0,40 | 8,40 | 46,70 | 77,80 | # | 0,4 | 0,4 | -6,6 | -2,75 | # | 42 | пригоден к применению | свидетельство
525 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025101ER3 |  | 1 | - |  | 525 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,0 | 7,2 | 50,7 | 87,7 | # | 0,00 | -0,80 | 1,40 | 9,63 | # | 0,00 | 7,20 | 50,70 | 87,70 | # | 0 | -0,8 | 1,4 | 9,63 | # | 55 | пригоден к применению | свидетельство
526 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251039R3 |  | 1 | - |  | 526 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,3 | 8,1 | 54,9 | 86,7 | # | 0,30 | 0,10 | 9,80 | 8,38 | # | 0,30 | 8,10 | 54,90 | 86,70 | # | 0,3 | 0,1 | 9,8 | 8,38 | # | 43 | пригоден к применению | свидетельство
527 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251081R2 |  | 1 | - |  | 527 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,5 | 8,7 | 53,6 | 70,8 | # | 0,50 | 0,70 | 7,20 | -11,50 | # | 0,50 | 8,70 | 53,60 | 70,80 | # | 0,5 | 0,7 | 7,2 | -11,5 | # | 37 | пригоден к применению | свидетельство
528 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251065R2 |  | 1 | - |  | 528 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,2 | 8,2 | 53,6 | 75,3 | # | 0,20 | 0,20 | 7,20 | -5,88 | # | 0,20 | 8,20 | 53,60 | 75,30 | # | 0,2 | 0,2 | 7,2 | -5,88 | # | 47 | пригоден к применению | свидетельство
529 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G02510FAR3 |  | 1 | - |  | 529 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,1 | 7,4 | 47,8 | 83,6 | # | 0,10 | -0,60 | -4,40 | 4,50 | # | 0,10 | 7,40 | 47,80 | 83,60 | # | 0,1 | -0,6 | -4,4 | 4,5 | # | 47 | пригоден к применению | свидетельство
530 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G02510BER2 |  | 1 | - |  | 530 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,9 | 8,9 | 55,8 | 88,6 | # | 0,90 | 0,90 | 11,60 | 10,75 | # | 0,90 | 8,90 | 55,80 | 88,60 | # | 0,9 | 0,9 | 11,6 | 10,75 | # | 51 | пригоден к применению | свидетельство
531 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G0251082R3 |  | 1 | - |  | 531 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,5 | 8,8 | 49,8 | 70,5 | # | 0,50 | 0,80 | -0,40 | -11,88 | # | 0,50 | 8,80 | 49,80 | 70,50 | # | 0,5 | 0,8 | -0,4 | -11,88 | # | 44 | пригоден к применению | свидетельство
532 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G02510BBR2 |  | 1 | - |  | 532 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,3 | 8,4 | 50,5 | 70,9 | # | 0,30 | 0,40 | 1,00 | -11,37 | # | 0,30 | 8,40 | 50,50 | 70,90 | # | 0,3 | 0,4 | 1 | -11,37 | # | 53 | пригоден к применению | свидетельство
533 | 15.03.2021 | 9/0000335 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ГПУ | 460503, ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, С. ДЕДУРОВКА-2, Т.76-47-46 | Газоанализатор портативный одноканальный ElGas мод. ElGas-ToxiRAE Pro, рег. № 55702-13 | ElGas-ToxiRAE Pro | 55702-13 | 05 | 2014 | G025106DR3 |  | 1 | - |  | 533 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,8 (20±5) °С; относительная влажность: 50,5 (30÷80) %; атмосферное давление: 102,33 (101,3±4,0) кПа | МП 242-1607-2013 «Газоанализаторы портативные одноканальные ElGas модели ElGas-ToxiRAE Pro PID, ElGas-ToxiRAE Pro. Методика поверки» | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; секундомер электронный, Интеграл С-01, зав. № 414235; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа | 15 | марта | 2021 | 14 | марта | 2022 | 5610058025 | 22,8 | 50,5 | 102,33 |  |  |  |  | - | a<Δ;0-8;1,6;ppm;δ;10-100;20;%>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 8 50 80;-1,6 1,6 20 20;0 0 1 1;;;1;1>*<6;35;55;0> | Δ | 0-8 | 1,6 | ppm | δ | 10-100 | 20 | % | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 8,0 | 50,0 | 80,0 | # | 0,5 | 7,4 | 55,7 | 77,4 | # | 0,50 | -0,60 | 11,40 | -3,25 | # | 0,50 | 7,40 | 55,70 | 77,40 | # | 0,5 | -0,6 | 11,4 | -3,25 | # | 53 | пригоден к применению | свидетельство
534 | 17.03.2021 | 9/0000464 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 11597-10 | 05 | 2011 | 1071 | блоки датчиков (зав. №): 6785, 3473, 299, 11775, 6194, 4899 | 6 | - |  | 534 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,2 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 102,19 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 17 | марта | 2021 | 16 | марта | 2022 | 1102054991 | 23,2 | 50,6 | 102,19 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 6785 | 3473 | 299 | 11775 | 6194 | 4899 | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 1,9 | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 19,3 | 19,8 | 18,8 | 19,2 | 19,7 | 19,1 | 19,7 | 19,2 | 19,4 | 18,5 | 43,1 | 43,6 | 43,3 | 44,0 | 43,9 | 42,9 | 43,6 | 42,7 | 42,9 | 42,7 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | # | 2,10 | 1,90 | 3,00 | 1,50 | 1,80 | 1,30 | 2,80 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | -1,30 | -0,80 | -1,80 | -1,40 | -0,90 | -1,50 | -0,90 | -1,40 | -1,20 | -2,10 | 1,80 | 2,30 | 2,00 | 2,70 | 2,60 | 1,60 | 2,30 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 2,00 | 2,70 | 2,20 | # | 1,96 | 19,27 | 43,27 | 2,11 | # | 1,96 | -1,37 | 2 | 2,11 | # | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
535 | 17.03.2021 | 9/0000464 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 11597-10 | 05 | 2011 | 474 | блоки датчиков (зав. №): 8841, 8546, 8821, 8008, 8641, 1214, 1182 | 7 | - |  | 535 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,2 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 102,19 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 17 | марта | 2021 | 16 | марта | 2022 | 1102054991 | 23,2 | 50,6 | 102,19 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 8841 | 8546 | 8821 | 8008 | 8641 | 1214 | 1182 | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 19,9 | 19,4 | 20,7 | 20,1 | 20,1 | 19,0 | 20,0 | 20,2 | 20,7 | 19,2 | 41,5 | 42,0 | 41,6 | 41,1 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 42,0 | 41,3 | 41,9 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | # | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,40 | -0,70 | -1,20 | 0,10 | -0,50 | -0,50 | -1,60 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | -1,40 | 0,20 | 0,70 | 0,30 | -0,20 | 0,70 | -0,30 | -0,30 | 0,70 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 1,60 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | -0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | # | 0,76 | 19,93 | 41,54 | 0,58 | # | 0,76 | -0,71 | 0,27 | 0,58 | # | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
536 | 17.03.2021 | 9/0000464 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 11597-10 | 05 | 2011 | 1770 | блоки датчиков (зав. №): 6742, 7135, 3250, 13190, 11928, 7696 | 6 | - |  | 536 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,2 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 102,19 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 17 | марта | 2021 | 16 | марта | 2022 | 1102054991 | 23,2 | 50,6 | 102,19 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 6742 | 7135 | 3250 | 13190 | 11928 | 7696 | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 20,3 | 20,4 | 21,2 | 19,6 | 19,9 | 20,9 | 19,6 | 19,5 | 20,1 | 20,2 | 41,3 | 41,0 | 41,9 | 40,6 | 42,2 | 41,6 | 41,0 | 41,1 | 41,8 | 41,0 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | -0,1 | # | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,10 | -0,20 | 0,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | -0,30 | -0,20 | 0,60 | -1,00 | -0,70 | 0,30 | -1,00 | -1,10 | -0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,30 | 0,60 | -0,70 | 0,90 | 0,30 | -0,30 | -0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 1,10 | 0,60 | 1,60 | 1,60 | 0,60 | 0,30 | -0,10 | # | 0,42 | 20,17 | 41,35 | 0,73 | # | 0,42 | -0,47 | 0,08 | 0,73 | # | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
537 | 17.03.2021 | 9/0000464 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-10 | СТМ10 | 11597-10 | 05 | 2012 | 2391 | блоки датчиков (зав. №): 11354 | 1 | - |  | 537 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,2 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 102,19 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 17 | марта | 2021 | 16 | марта | 2022 | 1102054991 | 23,2 | 50,6 | 102,19 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 11354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 3,8 | 2,1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 18,5 | 18,7 | 18,5 | 17,7 | 17,8 | 18,9 | 19,1 | 18,0 | 18,3 | 17,9 | 42,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,4 | 42,8 | 43,1 | 43,3 | 42,1 | 43,0 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 2,2 | # | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 3,80 | 2,10 | 3,50 | 2,90 | 2,40 | 2,10 | 2,10 | -2,10 | -1,90 | -2,10 | -2,90 | -2,80 | -1,70 | -1,50 | -2,60 | -2,30 | -2,70 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 0,80 | 1,70 | 2,80 | 2,10 | 2,50 | 2,40 | 2,70 | 3,60 | 2,60 | 3,30 | 3,40 | 2,20 | # | 2,65 | 18,34 | 43,02 | 2,76 | # | 2,65 | -2,3 | 1,75 | 2,76 | # | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
538 | 17.03.2021 | 9/0000464 | Филиал «Оренбургский гелиевый завод» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» | Филиал Оренбургский ГЗ | 460539 Оренбургская область Оренбургский район село Черноречье | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1993 | 45 | блоки датчиков (зав. №): 8830, 8801, 9254, 8829, 8544, 8019 | 6 | - |  | 538 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,2 (20±5) °С; относительная влажность: 50,6 (65±15) %; атмосферное давление: 102,19 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 17 | марта | 2021 | 16 | марта | 2022 | 1102054991 | 23,2 | 50,6 | 102,19 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | 8830 | 8801 | 9254 | 8829 | 8544 | 8019 | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 21,1 | 21,9 | 21,8 | 20,7 | 22,0 | 20,6 | 20,8 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 43,1 | 42,6 | 42,6 | 43,0 | 43,8 | 43,1 | 42,3 | 42,9 | 42,2 | 42,4 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | # | 2,00 | 2,20 | 1,20 | 2,30 | 1,20 | 2,20 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 0,50 | 1,30 | 1,20 | 0,10 | 1,40 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 1,80 | 1,00 | 1,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 1,70 | 2,10 | 2,80 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 2,80 | 1,50 | 1,80 | # | 1,72 | 21,21 | 42,80 | 1,82 | # | 1,72 | 0,57 | 1,53 | 1,82 | # | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
539 | 19.03.2021 | 9/0000475 | АО «Интер РАО -Электрогенерация» | Ириклинская грэс | Российская Федерация 119435 г. Москва ул. Большая Пироговская д. 27 стр.1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2011 | 729 |  | 1 | - |  | 539 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,1 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,73 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 19 | марта | 2021 | 18 | сентября | 2021 | 7704784450 | 22,1 | 51,6 | 98,73 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3;;0,5>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 102,5 | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 2,0 | пригоден к применению | свидетельство
540 | 19.03.2021 | 9/0000475 | АО «Интер РАО -Электрогенерация» | Ириклинская грэс | Российская Федерация 119435 г. Москва ул. Большая Пироговская д. 27 стр.1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М, рег. № 17958-98 | АМ-5М | 17958-98 | 05 | 2011 | 728 |  | 1 | - |  | 540 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 22,1 (18÷25) °С; относительная влажность: 51,6 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,73 (91÷105) кПа | раздел 3 АМ-5М.00.000РЭ «Аспиратор сильфонный АМ-5М. Руководство по эксплуатации» | 6 | измеритель объема ИО1М (100), заводской № 0101, основная относительная погрешность ± 1,5 % | секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-06951 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (18÷25) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (91÷105) кПа | 19 | марта | 2021 | 18 | сентября | 2021 | 7704784450 | 22,1 | 51,6 | 98,73 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<vals;fVals;100;5;100;1;3;;0,5>f<aval;fAvrg;vals;1>f<err;fErrs;100;aval;100;1>o<c1;c2;vals;aval;err> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 99,5 | 99,0 | 99,5 | 99,3 | -0,7 | пригоден к применению | свидетельство
541 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 8106 |  | 1 | - |  | 541 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 20,8 | 21,0 | 20,1 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 20,0 | 21,7 | 20,7 | 21,4 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,4 | 40,5 | 41,0 | 39,9 | 40,0 | 40,3 | 40,6 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 2,5 | # | 2,10 | 1,50 | 1,90 | 2,40 | 1,40 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | 1,60 | 0,20 | 0,40 | -0,50 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | -0,60 | 1,10 | 0,10 | 0,80 | -1,10 | -1,20 | -1,30 | -0,90 | -0,80 | -0,30 | -1,40 | -1,30 | -1,00 | -0,70 | 1,80 | 2,30 | 1,80 | 1,10 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 1,00 | 2,50 | # | 1,91 | 20,98 | 40,30 | 1,82 | # | 1,91 | 0,34 | -0,97 | 1,82 | # | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
542 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 8102 |  | 1 | - |  | 542 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,6 | 22,0 | 22,9 | 21,4 | 22,2 | 22,6 | 22,2 | 21,7 | 22,7 | 21,6 | 21,6 | 43,1 | 43,0 | 43,6 | 43,1 | 43,3 | 42,4 | 43,3 | 43,7 | 43,5 | 42,3 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | -0,3 | 0,8 | # | 0,40 | 0,60 | -0,30 | 1,00 | 1,20 | 0,00 | 0,60 | 0,50 | -0,20 | 0,60 | 1,40 | 2,30 | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 1,10 | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,70 | 2,30 | 1,80 | 2,00 | 1,10 | 2,00 | 2,40 | 2,20 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | -0,10 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 0,80 | 0,20 | -0,30 | 0,80 | # | 0,44 | 22,09 | 43,13 | 0,56 | # | 0,44 | 1,45 | 1,86 | 0,56 | # | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | пригоден к применению | свидетельство
543 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 4419 |  | 1 | - |  | 543 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,1 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 21,4 | 22,2 | 20,5 | 20,6 | 22,1 | 21,2 | 21,7 | 21,4 | 20,9 | 22,1 | 43,8 | 43,5 | 44,4 | 44,6 | 43,3 | 43,2 | 44,4 | 43,0 | 43,9 | 43,9 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 3,4 | # | 2,00 | 2,90 | 2,90 | 1,10 | 2,70 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | 2,20 | 1,80 | 0,80 | 1,60 | -0,10 | 0,00 | 1,50 | 0,60 | 1,10 | 0,80 | 0,30 | 1,50 | 2,50 | 2,20 | 3,10 | 3,30 | 2,00 | 1,90 | 3,10 | 1,70 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 3,10 | 2,70 | 3,50 | 2,90 | 3,60 | 2,70 | 2,10 | 3,00 | 3,40 | # | 2,07 | 21,41 | 43,80 | 2,97 | # | 2,07 | 0,77 | 2,53 | 2,97 | # | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
544 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 7774 |  | 1 | - |  | 544 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,5 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,9 | -0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,3 | 19,3 | 19,2 | 18,8 | 19,9 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,9 | 19,4 | 19,6 | 43,1 | 42,4 | 43,3 | 43,3 | 43,9 | 43,5 | 43,6 | 43,3 | 42,4 | 43,4 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 0,3 | 1,5 | # | 0,50 | 0,10 | 0,00 | -0,30 | 0,70 | 0,90 | -0,10 | -0,20 | 0,50 | 0,30 | -1,30 | -1,40 | -1,80 | -0,70 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,70 | -1,20 | -1,00 | 1,80 | 1,10 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,20 | 2,30 | 2,00 | 1,10 | 2,10 | 0,90 | 0,40 | 1,60 | 1,20 | 0,10 | 1,50 | 1,20 | 1,70 | 0,30 | 1,50 | # | 0,24 | 19,53 | 43,22 | 1,04 | # | 0,24 | -1,11 | 1,95 | 1,04 | # | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
545 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 8099 |  | 1 | - |  | 545 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 22,2 | 23,1 | 21,9 | 21,9 | 22,6 | 22,7 | 23,0 | 22,0 | 21,4 | 22,4 | 43,7 | 43,8 | 44,0 | 42,9 | 43,1 | 44,6 | 43,9 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | # | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | -0,60 | 0,00 | -0,40 | -0,60 | 1,60 | 2,50 | 1,30 | 1,30 | 2,00 | 2,10 | 2,40 | 1,40 | 0,80 | 1,80 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 1,60 | 1,80 | 3,30 | 2,60 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | -0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | # | 0,03 | 22,32 | 43,71 | 0,26 | # | 0,03 | 1,68 | 2,44 | 0,26 | # | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
546 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 4778 |  | 1 | - |  | 546 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 23,2 | 23,5 | 23,6 | 22,7 | 24,1 | 24,0 | 23,8 | 22,6 | 22,5 | 23,3 | 44,2 | 44,1 | 44,3 | 44,2 | 44,6 | 44,7 | 43,4 | 44,2 | 44,2 | 44,5 | 0,4 | -0,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | # | 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 1,20 | 0,20 | 1,20 | 0,80 | 0,30 | 0,90 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 2,10 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,00 | 1,90 | 2,70 | 2,90 | 2,80 | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 3,40 | 2,10 | 2,90 | 2,90 | 3,20 | 0,40 | -0,10 | 0,70 | 0,10 | 1,30 | 0,60 | -0,10 | 0,10 | 0,50 | 1,20 | # | 0,68 | 23,33 | 44,24 | 0,47 | # | 0,68 | 2,69 | 2,97 | 0,47 | # | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | пригоден к применению | свидетельство
547 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 15190 |  | 1 | - |  | 547 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 20,7 | 20,9 | 21,3 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 21,1 | 20,1 | 39,1 | 39,4 | 38,8 | 39,4 | 38,9 | 39,0 | 39,9 | 39,0 | 39,4 | 39,2 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | # | 0,90 | 1,30 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 1,60 | 0,90 | 1,00 | 1,70 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | -0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | -0,40 | 0,50 | -0,50 | -2,20 | -1,90 | -2,50 | -1,90 | -2,40 | -2,30 | -1,40 | -2,30 | -1,90 | -2,10 | 1,70 | 1,00 | 2,10 | 1,30 | 2,20 | 2,50 | 0,90 | 2,30 | 1,70 | 1,20 | # | 0,93 | 20,66 | 39,21 | 1,69 | # | 0,93 | 0,02 | -2,06 | 1,69 | # | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
548 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 15110 |  | 1 | - |  | 548 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,8 | -0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 22,3 | 22,8 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,5 | 22,3 | 22,8 | 22,6 | 22,0 | 38,3 | 37,5 | 38,2 | 39,2 | 37,5 | 38,0 | 37,9 | 39,1 | 37,8 | 38,7 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | -0,4 | 0,5 | # | 0,80 | -0,10 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 1,70 | 2,20 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 1,70 | 2,20 | 2,00 | 1,40 | -3,00 | -3,80 | -3,10 | -2,10 | -3,80 | -3,30 | -3,40 | -2,20 | -3,50 | -2,60 | 0,40 | 0,90 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | -0,40 | 0,50 | # | 0,79 | 22,11 | 38,22 | 0,47 | # | 0,79 | 1,47 | -3,05 | 0,47 | # | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
549 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2250 |  | 1 | - |  | 549 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 18,0 | 17,9 | 18,2 | 17,8 | 18,9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,9 | 18,3 | 43,2 | 44,0 | 42,8 | 43,7 | 43,7 | 42,5 | 43,9 | 44,0 | 43,7 | 42,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | # | 1,30 | 2,20 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | 0,70 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 0,50 | -2,60 | -2,70 | -2,40 | -2,80 | -1,70 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,70 | -2,30 | 1,90 | 2,70 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 2,60 | 2,70 | 2,40 | 1,50 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 0,10 | 1,20 | 1,60 | 0,10 | 1,40 | 1,10 | # | 1,43 | 18,41 | 43,43 | 0,96 | # | 1,43 | -2,23 | 2,16 | 0,96 | # | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
550 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2452 |  | 1 | - |  | 550 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 21,5 | 21,5 | 22,2 | 22,3 | 22,6 | 21,6 | 22,8 | 41,3 | 41,8 | 41,2 | 41,4 | 42,1 | 40,5 | 42,0 | 41,3 | 41,1 | 41,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | # | 2,10 | 2,30 | 2,70 | 2,80 | 1,20 | 2,40 | 2,50 | 1,70 | 2,30 | 1,90 | 1,40 | 1,70 | 2,10 | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 1,70 | 2,00 | 1,00 | 2,20 | 0,00 | 0,50 | -0,10 | 0,10 | 0,80 | -0,80 | 0,70 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 2,30 | 2,40 | 2,90 | 3,10 | 2,90 | 1,80 | 2,70 | 3,20 | 2,60 | 2,50 | # | 2,19 | 22,15 | 41,38 | 2,64 | # | 2,19 | 1,51 | 0,11 | 2,64 | # | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
551 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2335 |  | 1 | - |  | 551 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 2,0 | 22,1 | 21,3 | 22,7 | 22,8 | 21,9 | 21,5 | 21,4 | 23,0 | 21,8 | 21,7 | 42,6 | 42,0 | 42,8 | 43,0 | 42,9 | 43,3 | 43,4 | 42,1 | 42,8 | 42,9 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 1,3 | # | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,90 | 0,60 | 1,10 | 1,90 | 1,10 | 0,70 | 2,00 | 1,50 | 0,70 | 2,10 | 2,20 | 1,30 | 0,90 | 0,80 | 2,40 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 0,70 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | 2,00 | 2,10 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 1,50 | 2,80 | 2,10 | 1,40 | 2,60 | 2,80 | 1,30 | # | 1,38 | 22,02 | 42,78 | 2,14 | # | 1,38 | 1,38 | 1,51 | 2,14 | # | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | пригоден к применению | свидетельство
552 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 2479 |  | 1 | - |  | 552 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,7 | 0,6 | 0,9 | -0,4 | 0,2 | 0,2 | 22,8 | 22,6 | 22,8 | 23,3 | 23,6 | 22,6 | 23,0 | 22,6 | 22,1 | 23,1 | 40,3 | 40,0 | 40,9 | 40,3 | 40,9 | 40,4 | 40,6 | 39,7 | 40,6 | 41,0 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | # | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,20 | -0,70 | 0,60 | 0,90 | -0,40 | 0,20 | 0,20 | 2,20 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | -1,00 | -1,30 | -0,40 | -1,00 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -1,60 | -0,70 | -0,30 | 0,30 | 1,00 | 1,10 | 0,30 | -0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 0,50 | -0,10 | # | 0,10 | 22,85 | 40,47 | 0,49 | # | 0,1 | 2,21 | -0,8 | 0,49 | # | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | пригоден к применению | свидетельство
553 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Сигнализатор СТМ10, рег. № 11597-88 | СТМ10 | 11597-88 | 05 | 1995 | 3062 |  | 1 | - |  | 553 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (65±15) %; атмосферное давление: 98,60 (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | Методика поверки, входящая в состав руководства по эксплуатации | 12 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29867; ГСО 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29869 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; со112; со113 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (65±15) %; атмосферное давление: {2:} (101,3±4,0) кПа; напряжение питающей сети: 220,4 (220+22/-33) В; частота питающей сети: 50,0 (50,0±1,0) Гц | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | /<-1;GetPartsNumbers;10>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<5;0 20,64 41,27 0;-5 5 5 -5;0 0 0 0;;;1;10>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0>*<6;5;9;0> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 20,6 | 41,3 | 0,0 | # | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 23,3 | 22,7 | 22,7 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,2 | 24,1 | 22,8 | 22,5 | 42,9 | 42,8 | 42,8 | 43,6 | 42,7 | 42,9 | 43,4 | 43,3 | 42,7 | 43,1 | 3,6 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | 4,4 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | # | 2,90 | 2,40 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,60 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 2,70 | 2,10 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,60 | 3,50 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 2,30 | 1,40 | 1,60 | 2,10 | 2,00 | 1,40 | 1,80 | 3,60 | 4,30 | 3,30 | 3,00 | 4,40 | 3,40 | 2,80 | 3,50 | 4,40 | 3,80 | # | 2,96 | 23,15 | 43,02 | 3,65 | # | 2,96 | 2,51 | 1,75 | 3,65 | # | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | пригоден к применению | свидетельство
554 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС, рег. № 48759-11 | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС | 48759-11 | 05 | 2012 | ER140136 |  | 1 | - |  | 554 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (90,0-110,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП 242-1237-2011 «Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС. Методика поверки» | 24 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (90,0-110,0) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2023 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,05 | 48,04 | 98,23 | # | 4,01 | 11,69 | 19,72 | # | 0,050 | -2,190 | 2,550 | # | 0,050 | 48,040 | 98,230 | # | 0,05 | -2,19 | 2,55 | # | пригоден к применению | свидетельство
555 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2015 | 59801 |  | 1 | - |  | 555 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,29 | 51,29 | 100,16 | # | 3,95 | 12,21 | 20,03 | # | -0,290 | 1,060 | 4,480 | # | -0,290 | 51,290 | 100,160 | # | -0,29 | 1,06 | 4,48 | # | пригоден к применению | свидетельство
556 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42908 |  | 1 | - |  | 556 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,50 | 47,39 | 98,30 | # | 3,92 | 11,58 | 19,73 | # | -0,500 | -2,840 | 2,620 | # | -0,500 | 47,390 | 98,300 | # | -0,5 | -2,84 | 2,62 | # | пригоден к применению | свидетельство
557 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52723 |  | 1 | - |  | 557 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,52 | 55,89 | 96,85 | # | 4,08 | 12,94 | 19,50 | # | 0,520 | 5,660 | 1,170 | # | 0,520 | 55,890 | 96,850 | # | 0,52 | 5,66 | 1,17 | # | пригоден к применению | свидетельство
558 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 43025 |  | 1 | - |  | 558 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,45 | 47,56 | 90,58 | # | 3,93 | 11,61 | 18,49 | # | -0,450 | -2,670 | -5,100 | # | -0,450 | 47,560 | 90,580 | # | -0,45 | -2,67 | -5,1 | # | пригоден к применению | свидетельство
559 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53429 |  | 1 | - |  | 559 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,13 | 51,65 | 96,72 | # | 4,02 | 12,26 | 19,48 | # | 0,130 | 1,420 | 1,040 | # | 0,130 | 51,650 | 96,720 | # | 0,13 | 1,42 | 1,04 | # | пригоден к применению | свидетельство
560 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42932 |  | 1 | - |  | 560 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,11 | 50,66 | 97,77 | # | 3,98 | 12,11 | 19,64 | # | -0,110 | 0,430 | 2,090 | # | -0,110 | 50,660 | 97,770 | # | -0,11 | 0,43 | 2,09 | # | пригоден к применению | свидетельство
561 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 43037 |  | 1 | - |  | 561 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,29 | 47,15 | 96,32 | # | 3,95 | 11,54 | 19,41 | # | -0,290 | -3,080 | 0,640 | # | -0,290 | 47,150 | 96,320 | # | -0,29 | -3,08 | 0,64 | # | пригоден к применению | свидетельство
562 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 43047 |  | 1 | - |  | 562 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,40 | 44,26 | 95,48 | # | 3,94 | 11,08 | 19,28 | # | -0,400 | -5,970 | -0,200 | # | -0,400 | 44,260 | 95,480 | # | -0,4 | -5,97 | -0,2 | # | пригоден к применению | свидетельство
563 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42951 |  | 1 | - |  | 563 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,46 | 45,16 | 101,62 | # | 3,93 | 11,23 | 20,26 | # | -0,460 | -5,070 | 5,940 | # | -0,460 | 45,160 | 101,620 | # | -0,46 | -5,07 | 5,94 | # | пригоден к применению | свидетельство
564 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52753 |  | 1 | - |  | 564 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,18 | 49,79 | 93,11 | # | 4,03 | 11,97 | 18,90 | # | 0,180 | -0,440 | -2,570 | # | 0,180 | 49,790 | 93,110 | # | 0,18 | -0,44 | -2,57 | # | пригоден к применению | свидетельство
565 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52659 |  | 1 | - |  | 565 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,17 | 47,98 | 93,35 | # | 4,03 | 11,68 | 18,94 | # | 0,170 | -2,250 | -2,330 | # | 0,170 | 47,980 | 93,350 | # | 0,17 | -2,25 | -2,33 | # | пригоден к применению | свидетельство
566 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53960 |  | 1 | - |  | 566 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,38 | 48,27 | 95,69 | # | 4,06 | 11,72 | 19,31 | # | 0,380 | -1,960 | 0,010 | # | 0,380 | 48,270 | 95,690 | # | 0,38 | -1,96 | 0,01 | # | пригоден к применению | свидетельство
567 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52770 |  | 1 | - |  | 567 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,39 | 46,66 | 99,32 | # | 4,06 | 11,47 | 19,89 | # | 0,390 | -3,570 | 3,640 | # | 0,390 | 46,660 | 99,320 | # | 0,39 | -3,57 | 3,64 | # | пригоден к применению | свидетельство
568 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53378 |  | 1 | - |  | 568 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,48 | 48,18 | 90,89 | # | 3,92 | 11,71 | 18,54 | # | -0,480 | -2,050 | -4,790 | # | -0,480 | 48,180 | 90,890 | # | -0,48 | -2,05 | -4,79 | # | пригоден к применению | свидетельство
569 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53388 |  | 1 | - |  | 569 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,22 | 44,67 | 101,43 | # | 4,04 | 11,15 | 20,23 | # | 0,220 | -5,560 | 5,750 | # | 0,220 | 44,670 | 101,430 | # | 0,22 | -5,56 | 5,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
570 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53390 |  | 1 | - |  | 570 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,11 | 53,78 | 100,59 | # | 4,02 | 12,60 | 20,09 | # | 0,110 | 3,550 | 4,910 | # | 0,110 | 53,780 | 100,590 | # | 0,11 | 3,55 | 4,91 | # | пригоден к применению | свидетельство
571 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42901 |  | 1 | - |  | 571 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,49 | 49,26 | 94,94 | # | 3,92 | 11,88 | 19,19 | # | -0,490 | -0,970 | -0,740 | # | -0,490 | 49,260 | 94,940 | # | -0,49 | -0,97 | -0,74 | # | пригоден к применению | свидетельство
572 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53880 |  | 1 | - |  | 572 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,16 | 50,78 | 89,69 | # | 3,97 | 12,12 | 18,35 | # | -0,160 | 0,550 | -5,990 | # | -0,160 | 50,780 | 89,690 | # | -0,16 | 0,55 | -5,99 | # | пригоден к применению | свидетельство
573 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 53382 |  | 1 | - |  | 573 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,34 | 50,46 | 91,42 | # | 3,95 | 12,07 | 18,63 | # | -0,340 | 0,230 | -4,260 | # | -0,340 | 50,460 | 91,420 | # | -0,34 | 0,23 | -4,26 | # | пригоден к применению | свидетельство
574 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42093 |  | 1 | - |  | 574 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,45 | 50,75 | 93,77 | # | 3,93 | 12,12 | 19,00 | # | -0,450 | 0,520 | -1,910 | # | -0,450 | 50,750 | 93,770 | # | -0,45 | 0,52 | -1,91 | # | пригоден к применению | свидетельство
575 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52797 |  | 1 | - |  | 575 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,12 | 49,15 | 94,21 | # | 3,98 | 11,86 | 19,07 | # | -0,120 | -1,080 | -1,470 | # | -0,120 | 49,150 | 94,210 | # | -0,12 | -1,08 | -1,47 | # | пригоден к применению | свидетельство
576 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2013 | 42900 |  | 1 | - |  | 576 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,34 | 45,23 | 92,34 | # | 3,95 | 11,24 | 18,77 | # | -0,340 | -5,000 | -3,340 | # | -0,340 | 45,230 | 92,340 | # | -0,34 | -5 | -3,34 | # | пригоден к применению | свидетельство
577 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2014 | 52793 |  | 1 | - |  | 577 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | 0,44 | 51,29 | 100,45 | # | 4,07 | 12,21 | 20,07 | # | 0,440 | 1,060 | 4,770 | # | 0,440 | 51,290 | 100,450 | # | 0,44 | 1,06 | 4,77 | # | пригоден к применению | свидетельство
578 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор СГОЭС, исполнение СГОЭС метан, рег. № 32808-11 | СГОЭС метан | 32808-11 | 05 | 2015 | 59797 |  | 1 | - |  | 578 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1147-2011 «Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;1 10 10;0 0 0;;conv4_20 0 100;2;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,00 | 50,23 | 95,68 | # | 4,00 | 12,04 | 19,31 | # | -0,24 | 45,95 | 97,17 | # | 3,96 | 11,35 | 19,55 | # | -0,240 | -4,280 | 1,490 | # | -0,240 | 45,950 | 97,170 | # | -0,24 | -4,28 | 1,49 | # | пригоден к применению | свидетельство
579 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный оптический СГОЭС, исполнение СГОЭС-метан, рег. № 65884-16 | СГОЭС-метан | 65884-16 | 05 | 2016 | 61988 |  | 1 | - |  | 579 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа | МП-242-2043-2016 «Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11. Методика поверки» | 12 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6987; ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 6988 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; со161; со162 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_32808}a<CH₄;0-100;% НКПР;0-50;5;50-100;10;;;>a<;;;;;;;;;>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>#<4;0 50,23 95,68;-5 5 10;0 0 1;;conv4_20 0 100;1;1> | CH₄ | 0-100 | % НКПР | 0-50 | 5 | 50-100 | 10 | [13 empty] | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 50,2 | 95,7 | # | 4,0 | 12,0 | 19,3 | # | 1,0 | 47,4 | 100,7 | # | 4,2 | 11,6 | 20,1 | # | 1,00 | -2,80 | 5,25 | # | 1,00 | 47,40 | 100,70 | # | 1 | -2,83 | 5,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
580 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10099 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 580 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,5 | 8,9 | 37,6 | # | 4,2 | 7,2 | 17,4 | # | 0,50 | -0,10 | -6,00 | # | 0,50 | 8,90 | 37,60 | # | 0,5 | -0,1 | -6 | # | пригоден к применению | свидетельство
581 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10097 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 581 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,5 | 7,5 | 45,9 | # | 3,8 | 6,7 | 20,3 | # | -0,50 | -1,50 | 14,75 | # | -0,50 | 7,50 | 45,90 | # | -0,5 | -1,5 | 14,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
582 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10612 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 582 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,4 | 9,2 | 45,8 | # | 3,5 | 7,3 | 20,3 | # | -1,40 | 0,20 | 14,50 | # | -1,40 | 9,20 | 45,80 | # | -1,4 | 0,2 | 14,5 | # | пригоден к применению | свидетельство
583 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10807 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 583 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -1,4 | 9,6 | 34,3 | # | 3,5 | 7,4 | 16,2 | # | -1,40 | 0,60 | -14,25 | # | -1,40 | 9,60 | 34,30 | # | -1,4 | 0,6 | -14,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
584 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10100 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 584 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 0,5 | 8,0 | 45,2 | # | 4,2 | 6,8 | 20,1 | # | 0,50 | -1,00 | 13,00 | # | 0,50 | 8,00 | 45,20 | # | 0,5 | -1 | 13 | # | пригоден к применению | свидетельство
585 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 10063 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 585 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,5 | 9,5 | 41,5 | # | 3,8 | 7,4 | 18,8 | # | -0,50 | 0,50 | 3,75 | # | -0,50 | 9,50 | 41,50 | # | -0,5 | 0,5 | 3,75 | # | пригоден к применению | свидетельство
586 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 9391 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 586 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | -0,6 | 9,9 | 44,8 | # | 3,8 | 7,5 | 19,9 | # | -0,60 | 0,90 | 12,00 | # | -0,60 | 9,90 | 44,80 | # | -0,6 | 0,9 | 12 | # | пригоден к применению | свидетельство
587 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903, рег. № 33549-12 | ССС-903 | 33549-12 | 05 | 2014 | 9063 | ПГЭ-903У-сероводород-45 | 1 | - |  | 587 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | МП-242-1266-2011 "Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903. Методика поверки" | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 4029 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837; мультиметр АМ-1108, зав. № 996372007; источник питания Б5-71/3РАДАР, зав. № 7265 | ; 9-0145; 9-0931; со55 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °C; относительная влажность окружающего воздуха: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84.4÷106.7) кПа; напряжение питания постоянным током: 24,0 (24,0±1,2) В | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | {pr_57655}a<H₂S;0-45;мг/м³;0-10;2,5;10-45;25;;;>a<SSS903-05.hex;2.21.05;ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a;MD5>@<1;1;s;u>@<2;1;s;u>@<3;1;s;u>#<4;0 9 40;2,5 2,5 25;0 0 1;;conv4_20 0 45;1;1> | H₂S | 0-45 | мг/м³ | 0-10 | 2,5 | 10-45 | 25 |  |  |  | SSS903-05.hex | 2.21.05 | ab4026f067d7f42fbd0a570b88ebc14a | MD5 | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | # | 0,0 | 9,0 | 40,0 | # | 4,0 | 7,2 | 18,2 | # | 1,1 | 10,3 | 36,7 | # | 4,4 | 7,7 | 17,1 | # | 1,10 | 1,30 | -8,25 | # | 1,10 | 10,30 | 36,70 | # | 1,1 | 1,3 | -8,25 | # | пригоден к применению | свидетельство
588 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3217-23/3407 |  | 1 | - |  | 588 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 126 | 79 | пригоден к применению | свидетельство
589 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3194-41/3319 |  | 1 | - |  | 589 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 176 | 142 | пригоден к применению | свидетельство
590 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3222-6/2206 |  | 1 | - |  | 590 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 300 | 294 | пригоден к применению | свидетельство
591 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3199-44/1004 |  | 1 | - |  | 591 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 317 | 251 | пригоден к применению | свидетельство
592 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3187-40/3653 |  | 1 | - |  | 592 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 137 | 167 | пригоден к применению | свидетельство
593 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3194-27/3296 |  | 1 | - |  | 593 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 210 | 64 | пригоден к применению | свидетельство
594 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3212-8/3464 |  | 1 | - |  | 594 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 492 | 290 | пригоден к применению | свидетельство
595 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3212-34/3116 |  | 1 | - |  | 595 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 453 | 285 | пригоден к применению | свидетельство
596 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3197-50/3118 |  | 1 | - |  | 596 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 196 | 277 | пригоден к применению | свидетельство
597 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3212-44/3607 |  | 1 | - |  | 597 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 298 | 252 | пригоден к применению | свидетельство
598 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3187-46/101 |  | 1 | - |  | 598 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 367 | 248 | пригоден к применению | свидетельство
599 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 5943-06/110 |  | 1 | - |  | 599 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 431 | 293 | пригоден к применению | свидетельство
600 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3196-43/3421 |  | 1 | - |  | 600 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 572 | 299 | пригоден к применению | свидетельство
601 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3195-42/100 |  | 1 | - |  | 601 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 597 | 174 | пригоден к применению | свидетельство
602 | 18.03.2021 | 9/0000478 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3187-12/3282 |  | 1 | - |  | 602 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 563 | 248 | пригоден к применению | свидетельство
603 | 18.03.2021 | 9/0000313 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3213-6/3173 |  | 1 | - |  | 603 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 281 | 127 | пригоден к применению | свидетельство
604 | 18.03.2021 | 9/0000313 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3196-24/3191 |  | 1 | - |  | 604 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 584 | 147 | пригоден к применению | свидетельство
605 | 18.03.2021 | 9/0000313 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3196-36/3194 |  | 1 | - |  | 605 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 143 | 102 | пригоден к применению | свидетельство
606 | 18.03.2021 | 9/0000313 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3194-16/3230 |  | 1 | - |  | 606 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 266 | 188 | пригоден к применению | свидетельство
607 | 18.03.2021 | 9/0000313 | Филиал Оренбургский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | филиал Оренбургский ГПЗ | 460512 РФ Оренбургская область г. Оренбург п/о п. Каргала 30-й км №1 73-12-01, 47-51-45,73-52,-10 | Газоанализатор сероводорода 2601, рег. № 12104-90 | 2601 | 12104-90 | 05 | 1994 | 3194-50/3646 |  | 1 | - |  | 607 | + |  | периодическая | температура окружающего воздуха: 23,0 (20±5) °С; относительная влажность: 52,0 (30÷80) %; атмосферное давление: 98,60 (84,4÷106,7) кПа | методика поверки из состава руководства по эскплуатации | 12 | генератор газовых смесей ГГС-03-03, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 112; генератор нулевого газа ГНГ-01, рабочий эталон 1-го разряда, зав. № 17; ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 10465; азот газообразный ОЧ марки "5.5", паспорт № 6992 | ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, зав. № 6050930; секундомер механический СОСпр-2а-2-000, зав. № 1670; вентиль точной регулировки АПИ4.463.008; барометр-анероид М-67, зав. № 1465; прибор комбинированный Testo-608-H1, зав. № 41391837 | ; 9-0145; со45 |  | Ермолаев Александр Викторович | 61 | температура окружающего воздуха: {0:} (20±5) °С; относительная влажность: {1:} (30÷80) %; атмосферное давление: {2:} (84,4÷106,7) кПа | 18 | марта | 2021 | 17 | марта | 2022 | 1102054991 | 23 | 52 | 98,6 |  |  |  |  | - | e<1>f<c1;fChoise;suc_1;suc_2>e<2>f<c2;fChoise;suc_1;suc_2>e<3>f<t1;fRand;100;600;0>f<t2;fRand;60;300;0>o<c1;c2;t1;t2> | соответствует требованиям НД | соответствует требованиям НД | 146 | 144 | пригоден к применению | свидетельство

## Архив_ГСО
ГСО | Состав | Концентрация | Единицы измерения | Неопределенность | Паспорт № | Условный номер | Дата выпуска | Срок годности | Годен до | Разряд | Строка | Актуализировано | Номер баллона | Объем | Давление | Примечание
гсо | состав | концентрация | единицы_измерения | неопределенность | номер_паспорта | условный_номер | дата_выпуска | срок_годности | годен_до | разряд | строка | актуализировано | номер_баллона | объем | давление | примечание
10506-2014 | C3H8+N2 | 0,865 % |  |  | 16736 |  |  |  | 21.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 16736 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | C3H8+N2 | 1,582 % |  |  | 16737 |  |  |  | 21.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 16737 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | C3H8+N2 | 0,866 % |  |  | 25382 |  |  |  | 26.02.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 25382 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | C3H8+N2 | 3,60 % |  |  | 20989 |  |  |  | 27.06.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 20989 | 21.05.2020
10506-2014 | CH4+N2 | 2,29 % |  |  | 16734 |  |  |  | 21.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 16734 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | CH4+N2 | 4,21 % |  |  | 16735 |  |  |  | 21.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 16735 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | CH4+N2 | 4,136 % |  |  | 25387 |  |  |  | 26.02.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 25387 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CH4+Воздух | 1,085 % |  |  | П-5762 |  |  |  | 20.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-5762 | 25.03.2020 |  |  |  | просрочен
10509-2014 | CH4+Воздух | 0,1050 % |  |  | 14761 |  |  |  | 31.07.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 14761 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CH4+Воздух | 0,661 % |  |  | П-6506 |  |  |  | 18.06.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6506 | 21.05.2020 |  |  |  | пустой
10599-2015 | CH4+Воздух | 1,809 % |  |  | П-4862 |  |  |  | 17.05.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-4862 |  |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CH4+Воздух | 2,116 % |  |  | П-5763 |  |  |  | 20.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-5763 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10509-2014 | CH4+Воздух | 2,15 % |  |  | 29870 |  |  |  | 25.07.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 29870 | 21.05.2020 |  |  |  | пустой
10599-2015 | CH4+Воздух | 2,217 % |  |  | П-5764 |  |  |  | 20.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-5764 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10566-2015 | CH4+Воздух | 0,931 % |  |  | 25367 |  |  |  | 26.02.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 25367 | 25.03.2020 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CH4+Воздух | 0,220 % |  |  | П-6500 |  |  |  | 18.06.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6500 | 21.05.2020 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CH4+Воздух | 1,102 % |  |  | П-6748 |  |  |  | 21.06.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6748 | 21.05.2020 |  |  |  | просрочен
10597-2015 | CO+N2 | 1,023 % |  |  | П-5153 |  |  |  | 25.05.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10597-2015, 1-го разряда, паспорт № П-5153 |  |  |  |  | просрочен
10563-2015 | CO+N2 | 0,909 % |  |  | 20985 |  |  |  | 04.01.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 20985 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | CO+N2 | 9,510 % |  |  | 21567 |  |  |  | 06.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21567 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00134 % |  |  | П-6282 |  |  |  | 05.06.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6282 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00216 % |  |  | П-0266 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0266 | 26.07.2019 |  |  |  | пустой
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00225 % |  |  | П-6285 |  |  |  | 05.06.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6285 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00648 |  |  | П-6301 |  |  |  | 05.06.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6301 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00673 % |  |  | П-0270 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0270 |  |  |  |  | пустой
10599-2015 | CO+Воздух | 0,0106 % |  |  | П-0341 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0341 | закончился |  |  |  | пустой
10599-2015 | CO+Воздух | 0,0108 % |  |  | П-6343 |  |  |  | 05.06.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6343 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,0166 % |  |  | П-6345 |  |  |  | 05.06.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-6345 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00145 % |  |  | П-0263 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0263 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00145 % |  |  | П-0262 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0262 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00216 % |  |  | П-0265 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0265 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,00673 % |  |  | П-0269 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0269 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10599-2015 | CO+Воздух | 0,0106 % |  |  | П-0340 |  |  |  | 26.02.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10599-2015, 1-го разряда, паспорт № П-0340 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | H2+N2 | 9,56 % |  |  | 14810 |  |  |  | 31.07.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 14810 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | H2S+N2 | 0,508 % |  |  | 23928 |  |  |  | 12.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23928 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | H2S+N2 | 10 ppm |  |  | 23926 |  |  |  | 12.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23926 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | H2S+N2 | 77 ppm |  |  | 23927 |  |  |  | 12.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23927 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10509-2014 | H2S+Воздух | 10,8 ppm |  |  | 21278 |  |  |  | 09.12.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 21278 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
ТУ 2114-003-72689906-2014 | N2 |  |  |  | 2295-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2295-Л | 26.07.2019 |  |  |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5"
ТУ 2114-003-72689906-2014 | N2 |  |  |  | 2294-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2294-Л | 26.07.2019 |  |  |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5"
ТУ 2114-003-72689906-2014 | N2 |  |  |  | 2293-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2293-Л | 26.07.2019 |  |  |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5"
10506-2014 | NH3+N2 | 0,516 % |  |  | 18284 |  |  |  | 13.03.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 18284 | 17.12.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | NH3+N2 | 0,417 % |  |  | 26515 |  |  |  | 26.03.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 26515 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | NO+N2 | 38,4 ppm |  |  | 26512 |  |  |  | 26.03.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 26512 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | NO+N2 | 0,818 % |  |  | 26513 |  |  |  | 26.03.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10563-2015, 1-го разряда, паспорт № 26513 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10506-2014 | NO2+N2 | 38 ppm |  |  | 26510 |  |  |  | 26.03.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 26510 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | NO2+N2 | 0,801 % |  |  | 26511 |  |  |  | 26.03.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 26511 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10871-2017 | O2+CO+CO2+C3H8+N2 | 0,4924 % + 0,4832 % + 5,892 % + 0,01970 % |  |  | 1352-И |  |  |  | 16.05.2019 | 0 | ГСО-ПГС 10871-2017, 0-го разряда, паспорт № 1352-И | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10871-2017 | O2+CO+CO2+C3H8+N2 | 10,193 % + 0,984 % + 10,059 % + 0,2030 % |  |  | 1353-И |  |  |  | 16.05.2019 | 0 | ГСО-ПГС 10871-2017, 0-го разряда, паспорт № 1353-И | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10871-2017 | O2+CO+CO2+C3H8+N2 | 20,98 % + 3,450 % + 14,101 % + 0,3867 % |  |  | 1354-И |  |  |  | 16.05.2019 | 0 | ГСО-ПГС 10871-2017, 0-го разряда, паспорт № 1354-И | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | O2+N2 | 15,10 % |  |  | 19041 |  |  |  | 17.04.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19041 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | O2+N2 | 28,05 % |  |  | 19042 |  |  |  | 17.04.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 19042 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | SO2+N2 | 0,1561 % |  |  | 21613 |  |  |  | 06.08.2019 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21613 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | SO2+N2 | 0,1571 % |  |  | 30420 |  |  |  | 26.08.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2014, 0-го разряда, паспорт № 30420 | 29.10.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | SO2+N2 | 21,3 ppm |  |  | 26514 |  |  |  | 26.03.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 26514 | 26.07.2019 |  |  |  | просрочен
10563-2015 | O2+N2 | 9,89 % |  |  | 20991 |  |  |  | 04.07.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 20991 | 21.05.2020
10563-2015 | SO2+N2 | 0,1571 % |  |  | 30420 |  |  |  | 2020-08-26 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 30420 | 21.05.2020
10506-2014 | H2+N2 | 95,19 % |  |  | 22149 |  |  |  | 14.08.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 22149 | 21.05.2020
10506-2014 | H2+N2 | 97,70 % |  |  | 22148 |  |  |  | 14.08.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 22148 | 21.05.2020
10566-2015 | CH4+Воздух | 0,1040 % |  |  | 29330 |  |  |  | 10.07.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 29330 | 21.05.2020
10506-2014 | CO2+N2 | 9,79 % |  |  | 21568 |  |  |  | 06.08.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 21568 | 21.05.2020
ТУ 2114-003-72689906-2014 | ПНГ-азот |  |  |  | 2295-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2295-Л | 21.05.2020
ТУ 2114-003-72689906-2014 | ПНГ-азот |  |  |  | 2293-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2293-Л | 21.05.2020
ТУ 2114-003-72689906-2014 | ПНГ-азот |  |  |  | 2294-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Азот газообразный особой чистоты марки "5.5", паспорт № 2294-Л | 21.05.2020
ТУ 2114-005-72689906-2014 | ПНГ-воздух |  |  |  | 2292-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Поверочный нулевой газ - воздух, паспорт № 2292-Л | 21.05.2020
ТУ 2114-005-72689906-2014 | ПНГ-воздух |  |  |  | 2291-Л |  |  |  | 03.08.2020 |  | Поверочный нулевой газ - воздух, паспорт № 2291-Л | 21.05.2020
10563-2015 | H2S+N2 | 0,2522 % |  |  | 31901 |  |  |  | 05.11.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 31901 | 21.05.2020
10509-2014 | C3H8+Воздух | 0,482 % |  |  | 23193 |  |  |  | 31.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 23193 | 21.05.2020
10509-2014 | C3H8+Воздух | 0,843 % |  |  | 23194 |  |  |  | 31.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 23194 | 21.05.2020
10506-2014 | CH4+N2 | 93,25 % |  |  | 23113 |  |  |  | 29.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23113 | 21.05.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 10,6 ppm |  |  | 31273 |  |  |  | 08.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31273 | 21.05.2020
10506-2014 | H2S+N2 | 74,7 ppm |  |  | 31902 |  |  |  | 05.11.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 31902 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 51,17 % |  |  | 23127 |  |  |  | 29.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23127 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 94,38 % |  |  | 23126 |  |  |  | 29.10.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23126 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 35,47 % |  |  | 23197 |  |  |  | 12.11.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23197 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 4,98 % |  |  | 23195 |  |  |  | 12.11.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23195 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 45,5 % |  |  | 23198 |  |  |  | 12.11.2020 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23198 | 21.05.2020
10506-2014 | O2+N2 | 11,97 % |  |  | 23196 |  |  |  | 2020-11-12 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 23196 | 21.05.2020
10563-2015 | CO+N2 | 0,703 % |  | 0,005 | 33185 |  |  |  | 20.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33185 | 21.05.2020
10563-2015 | C3H8+N2 | 0,868 % |  |  | 33192 |  |  |  | 20.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33192 | 21.05.2020
10563-2015 | C3H8+N2 | 1,640 % |  |  | 33193 |  |  |  | 2020-12-20 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33193 | 21.05.2020
10563-2015 | CH4+N2 | 2,219 % |  |  | 33189 |  |  |  | 24.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33189 | 21.05.2020
10563-2015 | CH4+N2 | 4,123 % мол. |  |  | 33190 |  |  |  | 24.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33190 | 21.05.2020
10563-2015 | CO+N2 | 9,53 % |  |  | 33186 |  |  |  | 20.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10563-2015, 0-го разряда, паспорт № 33186 | 21.05.2020
10566-2015 | CO+Воздух | 20,7 ppm |  |  | 33180 |  |  |  | 24.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33180 | 21.05.2020
10566-2015 | CO+Воздух | 64,6 ppm |  |  | 33181 |  |  |  | 24.12.2020 | 0 | ГСО-ПГС 10566-2015, 0-го разряда, паспорт № 33181 | 21.05.2020
10506-2014 | C3H8+N2 | 1.522 | % |  | 25383 | 46 |  |  | 26.02.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25383 | 21.05.2020
10506-2014 | CH4+N2 | 2,20 | % |  | 25386 | 47 |  |  | 26.02.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10506-2014, 1-го разряда, паспорт № 25386 | 21.05.2020
10509-2014 | CH4+Воздух | 1.816 | % | 0,027 | 25372 | 109 | 2019-02-26 | 24 | 26.02.2021 | 1 | ГСО-ПГС 10509-2014, 1-го разряда, паспорт № 25372 | 21.05.2020

## Путевой
Счет | Дата | Время выезда | Показания одометра, км | Остаток при выезде, л | Расход по норме, л | Дата возвращения | Время возращения | Показания одометра при возвращении, км | Горючее | По заправочному листу, л | Километраж, км | Расход фактический, л | Остаток при возвращении, л
счет | дата | время | пробег | остаток | норма | дата_в | время_в | пробег_в | бензин | заправлено | пройдено | расход | остаток_в
9/0002067 | 27.10.2020 | 08:45 | 61437 | 44,72 | 10,2 | 28.10.2020 | 18:30 | 61914 | АИ-95-К5 | 20,95 | 477 | 48.654 | 17.016
9/0002702 | 01.12.2020 | 09:00 | 66151 | 10,11 | 10,2 | 01.12.2020 | 14:30 | 66256 | АИ-95-К5 | 10,48 | 105 | 10.71 | 9.88
9/0002735 | 04.12.2020 | 09:00 | 66256 | 9,88 | 10,2 | 04.12.2020 | 15:30 | 66368 | АИ-95-К5 | 21,56 | 112 | 11.424 | 20.016
|  |  | 66368 | 20.016 | 10.2 |  |  | 66391 | АИ-95-К5 | 0 | 23 | 2.346 | 17.67
9/0002754 | 2020-12-08 | 09:45 | 66391 | 17.67 | 10.2 | 2020-12-08 | 12:45 | 66493 | АИ-95-К5 | 0 | 102 | 10.404 | 7.266 | 7.16
|  |  | 66493 | 7.266 | 10.2 |  |  | 66512 | АИ-95-К5 | 21.55 | 19 | 1.938 | 26.878 | 26.78
9/0002800 | 2020-12-11 | 09:15 | 66512 | 26.878 | 10.2 | 2020-12-11 | 14:00 | 66611 |  | 0 | 99 | 10.098 | 16.78 | 49.5
| 2020-12-28 | 09:30 | 67970 | 6.75 | 10.2 | 2020-12-28 | 14:00 | 68075 | АИ-95-К5 | 21.56 | 105 | 10.71 | 17.6
|  |  | 68075 | 17.6 | 10.2 | [5 empty] | -68075 | -6943.65 | 6961.25
9/0000 | 2021-03-03 | 09:30 | 151077 | 26.17 | 9.6 | 2021-03-03 | 13:45 | 151173 |  | 0 | 96 | 9.216 | 16.954
|  |  | 151173 | 16.954 | 10.2 | [5 empty] | -151173 | -15419.646 | 15436.6
9/0000269 | 2021-03-12 | 09:20 | 201740 | 13.45 | 10.4 | 2021-03-12 | 12:15 | 201749 |  |  | 9 | 0.936 | 12.514
|  |  | 201749 | 12.514 | 10.2 | [5 empty] | -201749 | -20578.398 | 20590.912
| 2021-03-18 | 09:30 | 152367 | 19.15 | 9.6 | 2021-03-18 | 14:45 | 152458 | АИ-95-К5 | 21.19 | 91 | 8.736 | 31.604 | 816 | 45.5
|  |  | 152458 | 31.604 | 10.2 | [5 empty] | -152458 | -15550.716 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32
|  |  | 0 | 15582.32 | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15582.32

## Поверители
Имя | Номер
поверитель | номер_поверителя
Гарнов Александр Михайлович | 12
Ермолаев Александр Викторович | 61
Калмыков Алексей Владимирович | 11
Клюев Владимир Александрович | 7
Конева Ирина Александровна | 9
Свиридов Алексей Петрович | 8
Сукнин Владимир Александрович | 10

## Справочная таблица газов
Справочная таблица взрывоопасных и токсичных веществ
По ГОСТ 51330.19-99, ГОСТ 12.1.005-88, и ВСН 64-86
Газ или пары вещества | Химическая формула | ПДК Суточная доза (HAC) |  | ПДК Разовая доза (HATC) | Плотность при т= 200С | Молярная масса | Нижний концентрационный предел распространения пламени НКПР (LЕL) |  | Верхний концентрационный предел распространения пламени ВКПР (LSE) |  | Переводной коэффициент при 200С и 760 мм. рт. ст. (1,013bar или 101,3 кПа)
|  | мг/м3 | ppm | мг/м3 | кг/м3 | г/моль | %, об | г/м3 | %, об | г/м3 | 1ppm = мг/м3 | 1мг/м3 = ppm
Аммиак | NH3 | 20 | 28.2 | 60 | 681.4ж | 44272 | 17,0 (15) | 118 | 28 | 195 | 0.71 | 1.41
Ацетилен (этин) | C2H2 |  | (0,3) | х | 1.1774 | 44312 | 2.5 | 27 | 100 (81) | 1063 | 1.08 | 0.924
Ацетон | C3H6O | 200 | 82.8 | х | 790,8ж | 58.08 | 2.9 (2,91) | 69 | 13,0 (12,8) | 309 | 2.41 | 0.414
Бензол | C6H6 | 5 | 1.54 | 15 | 879,0ж | 78.11 | 1,43 (1.4) | 45.6 | 7.11 | 227 | 3.25 | 0.308
Бутан | C4H10 | 300 | 124.2 | 900 | 2.672 | 58.12 | 1,8 (1.5) | 43 | 9.1 (8,5) | 216 | 2.42 | 0.414
Бутанол | C4H9OH | 10 | 30.8 |  | 809,9ж | 74.12 | 1,81 (1.80) | 55 | 12 | 364 | 3.08 | 0.325
Водород | H2 | х |  | х | 0.0899 | 2.016 | 4,09 (4) | 3.3 | 75 | 62 | 0.084 | 11.9
Водород бромистый | HBr | 2 | 0.594 |  | 3,664* | 80.912 | х | х | х | х | 3.36 | 0.297
Водород мышяковистый (Арсин) | AsH3 | 0.1 | 0.03 |  | 3,48* | 77.946 | 4.5 | 139.05 | 100 | 309 | 3.24 | 0.309
Водород фосфористый (Фосфин) | PH3 | 0.1 | 0.07 |  | 1,530* | 33.998 | х | х | х | х | 1.41 | 0.708
Водород фтористый | HF | 0.1 | 0.12 | 0.5 | 980ж (12 С) | 20.007 | 4.7 | 5.64 | х | х | 0.832 | 1.2
Водород хлористый | HCl | 5 | 3.3 |  | 1.639 | 36.46 | х | х | х | х | 1.52 | 0.66
Водород цианистый | HCN | 0.3 | 0.267 |  | 0.688 | 27.026 | 6 | 5.34 | 46 | 40.94 | 1.12 | 0.89
Гексан (смесь изомеров) | C6H14 | 300 | 83.7 |  | 859.35 | 86.18 | 1.242 | 44 | 7.5 | 264 | 3.58 | 0.279
Гептан
Гидразин
Дизельное топливо
Диоксид азота | NO2 | 2 | 1.6 | 10 | 1,978* | 44.01 | х | х | х | х | 1.25 | 0.8
Диоксид серы | SO2 | 2 | 0.76 | 5 | 2,931* | 64.063 | х | х | х | х | 2.66 | 0.38
Керосин | Смесь С6-С16 | 300 |  |  | 792 | 120 | 1.4 | 69.2 | 7.5 | 370
Кислород | O2 | (18%об) |  | (23%об) | 1,429* | 31.999 | х |  | х |  | 1.33 | 0.752
Ксилол | C8H10 | 50 | 11.35 |  | 855 | 106.16 | 1 | 43 | 44233 | 274 | 4.41 | 0.227
Метан | CH4 |  | 7000 | х | 0.7166 | 44302 | 4.4 | 29 | 17 | 113 | 0.667 | 1.5
[7 empty] | (5) | (34,5) | (15) | (98)
(5,28)
Метанол | CH3OH | 5 | 3.755 |  | 795 | 32.04 | 6.7 | 88 | 34.7 | 454 | 1.33 | 0.751
Меркаптан
Нефть легкая | смесь 5-масла 10-сырая |  |  |  | 760 | 110 | 1.26 | 56.7 | 6.5 | 293
Нонан | С9Н20 |  |  |  |  | 128.26
Озон | O3 | 0.1 | 0.05 |  | 2,22* | 47.998 | х | х | х | х | 2 | 0.5
Оксид азота | NO | 5 | 2.6 | 10 | 1,340* | 28.011 | х |  | х |  | 1.91 | 0.52
Оксид этилена (Этиленоксид) | C2H4O | 1 | 0.546 |  | 887 | 44.05 | 3.66 | 66 | 80 | 1440 | 1.83 | 0.546
Октан | C8H10 | 1000(300) | 211 | 900 | 702.5 | 114.22 | 0.945 | 45 | 6.5 | 303 | 4.75 | 0.211
Пентан | C5H10 | 300 | 99.9 |  | 626.17 | 72.15 | 1.47 | 43 | 7.8 | 230 | 3 | 0.333
Пропан | C3H8 | 100(300) | 29.7 | 900 | 500.5 | 44.09 | 2.3 | 41 | 9.5 | 166 | 3.58 | 0.297
Сероводород | H2S | 10 | 7.1 | 20 | 1.539 | 34.08 | 4 | 57 | 46 | 640 | 1.42 | 0.71
Сероуглерод | СS2 | 1,0(10) |  |  | 11263 | 34.08 | 1.33 | 33 | 50 | 1555
Скипидар | смесь | 300 |  |  | 875 | 136.23 | 0.8 |  | 45
Стирол (винилбензол) | С8Н8 | 10 |  | 30 | 902.6 | 104.14 | 1.06 | 45 | 44232 | 221
Толуол | С7Н8 | 50 |  |  | 826.92 | 92.14 | 1.25 | 54.7 | 6.7 | 252
Тринитротолуол | C4H8S | 0.1 | 0.03 | 0.5 | [6 empty] | 3.66 | 0.273
Углерода оксид (угарный газ, монооксид углерода) | CO | 20 | 17.18 | 100 | 1.25 | 28.01 | 12.5 | 144 | 74 | 877 | 1.17 | 0.859
85.9
Углерода диоксид | CO2 | 9000 | 4923 | 27000 | 1.977 | 44.01 | х | х | х | х | 1.83 | 0.547
Уксусная кислота |  | 5 |  |  | 1049 | 60.05 | 3.3 | 31 | 22 | 540
Фенол | C6H5OН | 0.3 | 0.08 |  | 1054 | 94.11 | 0.3 | 12 | 2.4 | 93 | 3.91 | 0.257
Формальдегид | НСНО | 0.5 |  |  | 815ж | 30.03 | 7 | 86 | 73 | 896
Фосген | COCl2 | 0.5 | 0.12 |  |  | 98.917 | х | х | х | х | 4.11 | 0.243
Фреон 22 (дихлорфторметан) |  | 3000 | [5 empty] | х | х | х
Фтор | F2 | 0.05 | 0.032 |  | 1,695* | 37.997 | х | х | х | х | 1.58 | 0.63
Хлор | Cl2 | 1 | 0.339 |  | 3,22* | 70.906 | х | х | х | х | 2.95 | 0.339
Циклогексан | C6H12 | 80 | 23.44 |  | 778.5 | 84.16 | 1.31 | 48.05 | 10.7 | 365 | 3.41 | 0.293
Этан | C2H6 | х |  | х | 1.3561 | 30.07 | 3.07 | 38 | 15 | 184 | 1.25 | 0.8
Этанол (Этиловый спирт) | C2H5OH | 1000 | 522 |  | 789* | 83.469 | 3.1 | 59 | 19 | 359 | 1.92 | 0.522
Этилен (Этен) | C2H4 | 100 | 85.8 |  | 0.974 | 28.05 | 3.11 | 36 | 32 | 366 | 1.17 | 0.858
ПДК (НАС)- предельно-допустимая концентрация токсичного вещества среднесуточная ( в течение 8 часов).
ПДК (НАТС)- предельно-допустимая концентрация токсичного вещества максимальная разовая ( в течение суток ).
НКПР (LЕL)-нижний концентрационный предел распространения пламени (минимальная концентрация горючего газа или паров при которой возможен взрыв).
ВКПР (LSE)-верхний концентрационный предел распространения пламени (максимальная концентрация горючего газа при которой возможен взрыв).
x - неопределяемая величина .
* Значение при 0 0С
Формулы для перевода концентрации из одной размерности в другую:
С% об= С мг/м3 х 2,4 10-3 / М
Сppm= С мг/м3 х 2,4 10 / М
С мг/м3= С%об х М х 0,0446
С мг/м3= С ppm х М х 446
1ppm=10-4 % об
1% об=104 рpm=107 ppb
где М- молекулярная масса молекулы газа г/моль
В связи с округлением величин и использованием данных разных источников, переводные коэффициенты являются ориентировочными.

## Переносные газоанализаторы
наименование | тип | номер_грси | канал_измерений | единица_измерения | диапазон_измерений | единица_младшего_разряда | поддиапазон | диапазон_показаинй | погрешность | единица_погрешности | тип_погрешности

## ТЗ
№ п/п | Задача | Описание | Решение | Статус
приоритет | задача | описание | решение | статус
| Импорт данных из Госреестра | Импорд данных из rtf в таблицу Excel | Промежуточное преобразование в csv с последующей загрузкой в excel | Выполнено
| Поиск данных по наименованию СИ и собственников |  | Форма поиска/вставки данных | Выполнено
| Форма поиска по столбу | Поле ввода искомой строки, по нажатию "Enter" переходит к следующему найденному элементу |  | Выполнено
| Архив записей о поверке | Записи с листа "Поверка" переносятся на лист "Архив" |  | Выполнено
| Номера поверителей | Номера поверителей вставляются автоматически |  | Выполнено
| Выяснить, почему не работает поиск по таблице "Эталоны", "ГРСИ" |  | в таблице присутствовали ячейки с значением Error | Выполнено
| Добавить кнопки пред./след. Запись |  |  | Выполнено
| Открывать свидетельства из Macro | Перенести макрос создания рассылки в excel |  | Выполнено
| Добавить строку с именами полей таблицы соответствующими именам полей формы |  |  | Выполнено
| В таблице "Поверка", добавить столбцы номер документа, литера "н" |  |  | Выполнено
| Глобальные константы |  | Хранятся в модуле с конфигурацией проекта config | Выполнено
| Поиск по таблице через форму и listbox |  |  | Выполнено
| Дата актуализации | Автоматически проставлять дату актуализации при изменении ячеек на листе "СИ" |  | Отменено
| описать стурктуру БД в классе |  |  | Отменено
| Условия поверки | использовать функцию форматирования строк для вставки значений в строку |  | Выполнено
| Окно справки по горячим клавишам |  | Использовать текстовые подсказки. Для больших текстов использовать MsgBox.
| Глубокое архивирование | Лист "Архив" копируется в новую книгу, книга сохраняется, данные на листе "Архив" удаляются |  | отложено
4 | Язык запросов для протоколов | Строка определяющая формат протокола и его содержимое |  | отменено
1 | Данные для протоколов |  |  | Выполнено
1 | Отказаться от кодов в именах полей | Коды в именах полей создают путаницу при обращении к полю |  | Выполнено
2 | ЭксМнемо | 0-1-10-30-60-90
1 | Заменить Array на Collection
1 | Functions.поверка_наименование_си | Добавить обработку номеров эталонов |  | выполнено
1 | Код_сферы и протокол | не копирует данные из таблицы СИ. Почему??? |  | выполнено
4 | Функции распаковывания массива | ExtractArray Array(var1, var2), Array(val1, val2)
1 | Журнал поверочных работ | Доделать: записи добавлять после существующих! |  | Выполнено
2 | Исключение | Реализовать обработку исключений
1 | динамический ListBox |  |  | выполнено
1 | вставка изображение подписи на лист протокола
1 | функции условного форматирования
1 | обработка исключения для функции sFormat
анализ статистики поверок
| new architect | вместо большой формы, вводить данные в таблицу при изменении ячейки - форма TextBox + ListBox с вариантами ввода зависимые ячейки расчитываются, их значения сразу пишутся в таблицу |  | Выполнено
| реализовать лямбды через пользовательские формы | глава 28 - add_user_form
1 | Протоколы | Расчеты по протоколу выполнять отдельной командой контекстного меню без привязки к формам ввода данных |  | Выполнено
Буфер обмена на 20 записей
1 | ufQuick добавить критерии, как в стандартной автоформе
| написать функцию для подбора гсо | #компонент_концентрация_отклонение_погрешность -> ГСО ¦ (генератор + ГСО)
1 | По нажатию CTRL+NUM открывать автоформу содержащую только те поля которые помечены цифрой NUM

## ЭксМнемо
№ п/п | сторона 1 | сторона 2 | текст | тэги | повтор | дата повторения
номер | сторона_1 | сторона_2 | текст | тэги | повтор | дата_повторения
| 333485 | приемка
#VALUE!
| a | 2009
| b | 2010
| c | 2011
| d | 2012
| e | 2013
| f | 2014
| g | 2015
| h | 2016
| i | 2017
| j | 2018
| k | 2019
| l | 2020
| 0.5 | 0.16667 | 0.2
| 1 | 0.33333 | 0.3
| 1.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.66667 | 0.7
| 2.5 | 0.83333 | 0.8
| 3 | 1 | 1
| 3.5 | 1.1667
| 4 | 1.3333
| 4.5 | 1.5
| 5 | 1.6667 | 1651, 5646, 654, 654,
| 5.5 | 1.8333
| 6 | 2
| 6.5 | 2.1667
| 7 | 2.3333
| 7.5 | 2.5
| 8 | 2.6667
| 8.5 | 2.8333
| 9 | 3
| 15 | 3 |  |  | 1 | 12 | 18
| 5 | 1 |  |  | 2 | 4 | 6
| 9 | 2 |  |  | 3 | 7 | 11
| 25 | 5 |  |  | 4 | 20 | 30
| 50 | 8 |  |  | 5 | 42 | 58
| 90 | 10 |  |  | 6 | 80 | 100
[5 empty] | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | 0 | 0

## Replace
\^-1 | ¯¹
\^0 | ⁰
\^1 | ¹
\^2 | ²
\^3 | ³
\^4 | ⁴
\^5 | ⁵
\^6 | ⁶
\^7 | ⁷
\^8 | ⁸
\^9 | ⁹
\+\- | ±
\sкв\. | ²
\sкуб\. | ³
C3H8 | C₃H₈
c3h8 | C₃H₈
CH4 | CH₄
ch4 | CH₄
CO2 | CO₂
co2 | CO₂
H2S | H₂S
h2s | H₂S
O2 | O₂
o2 | O₂
sub_0 | ₀
sub_1 | ₁
sub_2 | ₂
sub_3 | ₃
sub_4 | ₄
sub_5 | ₅
sub_6 | ₆
sub_7 | ₇
sub_8 | ₈
sub_9 | ₉
апг\. | Δ
град\. | °
диап\. | ÷
млн1 | млн¯¹
млн-1 | млн¯¹
О2 | O₂
опг\. | δ
ппг\. | γ
С3Н8 | C₃H₈
СН4 | CH₄
сн4 | CH₄
СО2 | CO₂
со2 | CO₂
sup_0 | ⁰
sup_1 | ¹
sup_2 | ²
sup_3 | ³
sup_4 | ⁴
sup_5 | ⁵
sup_6 | ⁶
sup_7 | ⁷
sup_8 | ⁸
sup_9 | ⁹
<< | «
>> | »
N2 | N₂
\@\<-1;\d+; | a<
\~\<-1; | s<